
锑及三氧化二锑化学分析方法

第3部分：铅、铜、镉含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编 制 说 明

（送审稿）

锡矿山闪星锑业有限责任公司

2026年04月
锑及三氧化二锑化学分析方法
第3部分：铅、铜、镉含量的测定 

火焰原子吸收光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

2023年11月在昆明召开的全国有色金属标准化技术委员会年会上，与会专家对锑及三氧化二锑现有分析方法及修订方案进行讨论，并就《锑及三氧化二锑化学分析方法 第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 》国家标准修订进行任务落实，项目计划编号：20255134-T-610，决定由锡矿山闪星锑业有限责任公司牵头起草，湖南有色金属研究院有限责任公司，湖南辰州矿业有限责任公司等17家单位协助起草，计划完成年限2025年5月（项目计划2025年10月才下达，使完成时间推迟）。

1.2 主要参加单位和工作成员职责

1.2.1主要起草单位情况

锡矿山闪星锑业有限责任公司是锑行业龙头企业，锑品年产量3万吨以上，锑采矿、选矿、冶炼技术在国内处于领先水平。公司所属质量检测中心从事锑冶金分析检测人员40多人，技术力量雄厚；配置了电感耦合等离子体原子发射光谱仪、直读光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、百万分之一分析天平等现代及常规分析检测仪器；从2005年开始运行ISO/IEC17025质量管理体系，于2005年11月通过国家实验室认可；该中心作为国内锑行业标准起草牵头单位，近年来负责起草了国家、行业检测标准50项以上，并获中国有色金属工业科技二等奖三项。锡矿山闪星锑业有限责任公司具备本项目研究的条件和技术能力。

1.2.2主要起草单位工作职责（见表1）

表1 起草单位及工作职责

	序号
	单位名称
	起草或验证
	主要工作

	1
	锡矿山闪星锑业有限责任公司
	主起草单位
	负责整个项目的方案制定、实施协调、方法试验、提供样品

	2
	湖南有色金属研究院有限责任公司
	一验
	负责开展验证实验

	3
	湖南辰州矿业有限责任公司
	一验
	负责开展验证实验、提供样品

	4
	湖南省安化渣滓溪矿业有限公司
	一验
	负责开展验证实验、提供样品

	5
	水口山有色金属有限责任公司
	一验
	负责开展验证实验

	6
	柳州华锡有色设计院有限责任公司
	一验
	负责开展验证实验

	7
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	一验
	负责开展验证实验

	8
	北矿检测技术股份有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	9
	江西铜业铅锌金属有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	10
	昆明冶金研究院有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	11
	金隆铜业有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	12
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	13
	大冶有色设计院有限责任公司
	二验
	负责开展验证实验

	14
	济源市万洋冶炼（集团）有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	15
	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	二验
	负责开展验证实验

	16
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司
	二验
	负责开展验证实验

	17
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	二验
	负责开展验证实验

	18
	国标（北京）检验认证有限公司
	二验
	负责开展验证实验


1.2.3主要起草成员工作职责分工（见表2）

表2 主要起草人工作职责

	序号
	单位
	人员
	分工

	1
	锡矿山闪星锑业

有限责任公司
	宋应球
	负责组织调研、试验方案制定、协调工作；组织、参与试验研究、数据处理、标准文本起草、试验报告和编制说明撰写等，负责样品制备，负责对接各参与实验室和全国有色标委会。

	
	
	袁渊
	负责研制方案、标准文本、试验报告、编制说明等的审核把关、数据统计分析，组织样品收集和制备。

	
	
	梁继花
	负责具体试验工作安排，指导、参与试验，负责试验报告撰写，收集、制备样品，参与全过程管理

	
	
	谭文军、罗小雪
	负责试验工作、试验数据整理；配合精密度试验和标准文本起草，对标准文本提出修改意见。

	
	
	刘梓瑞
	参与具体试验、试验数据和资料整理。


1.3 起草过程

1.3.1标准立项

2022年5月，锡矿山闪星锑业有限责任公司为落实全国有色标委会《关于开展有色金属国家标准复审工作的通知（有色标委[2022]33号）》，对之前负责起草的《锑及三氧化二锑化学分析方法》（GB/T3253）系列国家标准进行逐项初审并上报，建议对其中第3、5、9部分：锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量的测定进行整合修订，随后提交了项目建议书。

1.3.2标准起草阶段
项目批复后，2023年11月在昆明召开的全国有色金属标准化技术委员会年会上，对《锑及三氧化二锑化学分析方法 第3部分：铅、铜、镉含量的测定》国家标准修订进行任务落实。确定由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责牵头起草，湖南有色金属研究院有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司、湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、水口山有色金属有限责任公司、柳州华锡有色设计院有限责任公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明冶金研究院有限公司、金隆铜业有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、大冶有色设计院有限责任公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司等17家单位协助起草。项目计划编号：20255134-T-610。

锡矿山闪星锑业有限责任公司接到本标准制订任务后，作为起草单位，立即成立了由分析检测技术人员组成的标准编制工作组，根据项目进度安排和前期的工作调研，制定了整体工作方案。

2024年5月~2024年6月，锡矿山闪星锑业有限责任公司作为样品提供主要单位，尽量收集湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司及其他单位相关样品，按确定的铅、铜、镉含量测定范围，最终配制出阶梯性、均匀性满足要求的16个代表性样品。

2024年7月~2024年11月，标准编制组对火焰原子吸收光谱法测定锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量方法进行了系统试验，包括试料的前处理方法、基体干扰及消除、杂质干扰、仪器条件的确定等。对代表性样品进行了加标回收率、精密度测试。并形成了试验报告及按照GB/T 1.1-2020的规定要求撰写了《锑及三氧化二锑化学分析方法 第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 》（讨论稿）。

2024年11月，起草单位将标准文本讨论稿、方法试验报告和样品发给各验证单位进行验证工作。至2025年2月中旬，各验证单位陆续完成验证工作并返回验证报告及反馈意见。
验证单位反馈的主要意见及意见处理:

（1）湖南省安化渣滓溪矿业有限公司反馈意见：

1、试验报告 8.1表2中“加入盐酸（1.1.6）量/mL”应改为“加入盐酸（5.6）量/mL”。

采纳该建议，系笔误。
（2）水口山有色金属有限责任公司反馈意见

1、“2.4测定介质及浓度”最终实验选择酸度应为8%，而不是原实验报告“4%”。

未采纳，起草单位试验及其他单位验证数据表明对结果没有影响，且更利于环保。
2、在实验中我们发现在赶锑过程中锑蒸汽易粘附于烧杯壁上，加酸量较少不易将附着物清洗下去，造成赶锑不完全，吹水时附着于杯壁上的锑水解且吸附待测组分，建议改为：5mLHBr+1mLHCl蒸干→3mLHBr+5mL(1+1)HCl吹洗杯壁蒸干→5mL(1+1)HCl吹洗杯壁，蒸干的溶解方式。

未采纳该建议，操作时应完全蒸干后才沿烧杯壁加下一种试剂,也起到了淋洗作用，挥锑效果好，验证数据表明对结果无影响。

3、建议将蒸干过程都改为：低温蒸干。

采纳该建议。
（3）北矿检测技术股份有限公司反馈意见

1、除锑阶段，HBr和HCl用量增加至少一倍，重复次数增加一遍。

未采纳该建议，但加入试剂挥锑操作时修改成“沿杯壁”加入。

2、浸出时，将盐酸酸度增加至10%。

未采纳该建议，起草单位试验及其它单位验证数据表明对结果没有影响，且更利于环保。
（4）江西铜业铅锌金属有限公司反馈意见

1、为确保试样中锑挥发干净，建议第二次除锑的氢溴酸加入量增加至5mL。未采纳该建议，但加入试剂挥锑操作时修改成“沿杯壁”加入。

另有湖南有色金属研究院有限责任公司等13家实验室认为该方法灵敏度、精密度和准确度均满足需要。推荐该方法作为国家标准推广。

1.3.3预审讨论
2025年9月25日在陕西省西安市召开的有色金属标准工作会议上，全国有色重金属标准化分技术委员会、锡矿山闪星锑业有限责任公司、北矿检测技术有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司、湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、水口山有色金属有限公司、金川集团股份公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验论证集团广东有限公司黄埔分公司、国标（北京）检验论证有限公司、等单位的专家代表对预审稿和试验报告进行了讨论，对标准技术内容、文本提出修改意见和建议：

前言部分第一句话：“按GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规划》修改文本”；

2) 前言第三节中的原“除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下”修改为“除结构调整和编辑性改动外，本部分有如下变动”；

3) 第8.4.1条所有“低温加热蒸干，稍冷”修改为“低温加热蒸至杯底无溶液，再适当提高温度基本挥净杯壁上锑盐，取下稍冷”，以提高挥锑效率，在不增加试剂加入量的前提下，妥善解决了有关实验室验证试验时提出的挥锑不干净的问题，且经起草单位试验验证确认；

4) 第8.4.1条中的2处“加入 2 mL 盐酸（5.2）再低温蒸干，冷却。”改为“加入 2 mL 盐酸（5.2）再低温蒸干，取下冷却。”
根据会议精神，各验证单位于12月底交齐了验证数据，标准编制小组在对验证数据进行统计、分析后，对标准文本和编制说明进行了补充、修改、完善，形成了征求意见稿和编制说明，并发出意见征求表。

1.3.4 征求意见阶段

（1）标准编制组通过中国有色金属标准质量信息网上公开、发函、会议等形式对《锑及三氧化二锑化学分析方法第1部分：砷含量的测定 砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行征求意见。

（2）在征求意见阶段，起草单位将征求意见稿发送至12家单位。其中收到征求意见稿后，回函的单位数为10个，回函并有建议或意见的单位数为3个，编制组依据各家单位的意见和对标准文本进行修改，最后形成本标准的审定稿。

（3）标准征求意见稿意见汇总处理表见附录C。

1.3.5 审查阶段

1.3.6 审核阶段

1.3.7 报批阶段
二、标准编制原则

2.1 本标准的编制，力求具有科学性、适用性和相对先进性；

2.2 本标准根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编写。

三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验情况
3.1 方法选择

现用锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量的测定的标准分别为 GB/T 3253.3-2008、GB/T 3253.5-2008、GB/T 3253.9-2009，均采用火焰原子吸收光谱法。原子吸收光谱法具有分析速度快、灵敏度高、仪器组成简单、操作方便的特点，应用广泛。本项目选择火焰原子吸收光谱法，是在不改变原三项标准主要技术内容的基础上进行必要的试验，包括统一试料前处理方法、仪器要求及条件、重新确定精密度数据等试验，形成一个完整的火焰原子吸收光谱法测定锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量的标准方法。

3.2 测定范围

测定范围主要考虑国家标准GB/T1599《锑锭》、GB/T4062《三氧化二锑》规定的范围和实际生产、贸易对铅、铜、镉含量的检测需求。本标准确定测定范围如下：铅：0.0020% ～ 0.75%；铜：0.0002% ～ 0.30%；镉：0.0001% ～ 0.010%。

3.3 仪器性能要求及条件选择

北京普析通用仪器设备有限公司TAS-990原子吸收光谱仪，附铅、铜、镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅、铜、镉的特征浓度应分别不大于0.20 μg/mL、0.10 μg/mL、0.014 µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.75。

3.3.1仪器条件选择

分别使用铅、铜、镉标准溶液，进行仪器灯电流、狭缝宽度、燃气流量等选择试验，最佳工作条件如表3。
表3 仪器最佳工作条件

	元素
	波长/nm
	灯电流/mA
	狭缝宽度/nm
	燃气流量/mL/min
	火焰气氛

	Pb
	283.3
	3.0
	0.4
	1500
	贫燃火焰

	Cu
	324.7
	3.0
	0.4
	1500
	贫燃火焰

	Cd
	228.8
	2.0
	0.2
	1500
	贫燃火焰


3.3.2工作曲线、仪器性能及检测下限

3.3.2.1工作曲线

在仪器最佳工作条件下，测定铅、铜、镉系列标准溶液，工作曲线见表4。

表4 工作曲线
	Pb工作曲线
	A=0.02338C+0.004204         r=0.9994

	Cu工作曲线
	A=0.1519C+0.003600         r=0.9993

	Cd工作曲线
	A=0.4472C+0.003622         r=0.9992


3.3.2.2特征浓度

在待测元素1%吸光时，按照公式
[image: image1.wmf]A

C

C

0044

.

0

´

=

特

计算特征浓度，铅的特征浓度为0.17μg/mL、铜的特征浓度为0.027μg/mL、镉的特征浓度为0.0091μg/mL。

3.3.2.3仪器精密度

铅、铜、镉系列标准溶液最高浓度溶液与最低浓度溶液各测量11次吸光度，其标准偏差相对于最高浓度溶液吸光度平均值的百分比，铅为 0.45% 和 0.15%，铜为0.36% 和 0.10%，镉为0.63% 和 0.28%。

3.3.2.4工作曲线线性

铅、铜、镉标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度差值之比，分别大于0.80、0.91、0.90。

3.3.2.5检出限和测定下限

连续测定试剂空白溶液11次，以3倍标准偏差计算各元素的检出限，以10倍标准偏差计算测定下限。结果见表5。

表5 检出限和测定下限

	测定元素
	检出限/µg/mL
	拟定方法测定下限/%

	Pb
	0.141
	0.0012

	Cu
	0.022
	0.00007

	Cd
	0.0074
	0.00006


3.4 试料前处理
用火焰原子吸收法测定锑品中杂质含量，定容时基体锑易水解而影响测定，一般采取加酒石酸络合锑或挥发去除基体锑的措施进行处理。酒石酸络合锑会导致被测溶液中的高盐分，可能堵塞毛细管和燃烧头，给仪器维护带来麻烦，而挥发去除基体锑的方式相对合理，应用较多。
锑能被王水、硫酸溶解，考虑试料用硫酸溶解时，蒸干挥锑难度大，因此不予考虑；三氧化二锑用王水、盐酸、氢溴酸等均能溶解。结合样品溶解和挥发除锑两方面综合考虑，确定用王水溶解锑样品，盐酸或氢溴酸溶解三氧化二锑样品。并进行了样品溶解及随后的挥发去除锑试验。

3.4.1称取锑试料经王水溶解后用不同的方式挥发除锑，加盐酸（（1+1））溶解残渣，并按试验方法测定溶液中铅、铜、镉含量，另用ICP测定溶液中残留的锑浓度。

试验结果表明：锑样品经王水溶解用不同的方式挥发除锑后，对Pb、Cu、Cd含量的测定没有影响，但溶液中残留锑的浓度不同。
最终确定的试料处理方式为：8mL王水溶样蒸干后，用5mLHBr+1mLHCl蒸干，再用1mLHBr+3mLHCl蒸干，最后用2mLHCl蒸干。

3.4.2称取三氧化二锑试料经不同的方式溶解（盐酸或氢溴酸）和挥发除锑，加盐酸（1+1）溶解残渣，按试验方法测定溶液中铅、铜、镉含量，另用ICP测定溶液中残留的锑浓度。

试验结果表明：三氧化二锑样品用不同的方式溶解、挥发除锑，对Pb、Cu、Cd含量的测定没有影响，但溶液中残留锑的浓度不同。

最终确定的试料处理方式为：采用5mLHBr溶样并蒸干，再加3mLHBr蒸干，最后用2 mLHCl蒸干。

3.5 测定介质及浓度
试验表明，在盐酸和硝酸酸度2%~10%范围内吸光度稳定，硫酸酸度增加吸光度有上升趋势。为便于操作及高酸度对仪器可能产生腐蚀，选用4%的盐酸介质。
3.6 共存元素的干扰

样品处理时经挥发去除基体锑，被测溶液中残留锑量甚微，对测定的影响不予考虑。除基体锑和被测元素铅、铜、镉外，锑及三氧化二锑中的常见微量杂质还有砷、铁、硒、铋（高铋锑），试验考察了杂质元素对测定的影响。

结果表明：锑及三氧化二锑中常见的共存杂质对铅、铜、镉的测定没有影响。

3.7 样品加标回收

称取 2024-Cd-02 锑样品 0.30 g ~0.50 g，加入不同量的被测元素，按拟定的方法进行加标回收试验，结果见表 6。

表6 样加标回收试验

	测定

元素
	试样量/g
	定容体积/mL
	样品

含量/μg
	加入量/μg
	测得总量/μg
	回收量/μg
	回收率/%

	Pb
	0.3000
	50
	114
	100
	216.4
	102.4
	102.4

	
	0.3000
	50
	
	200
	304.6
	190.6
	95.3

	Cu
	0.5000
	50
	45
	50
	93.5
	48.5
	97.0

	
	0.5000
	100
	
	100
	147.7
	102.7
	102.7

	Cd
	0.5000
	50
	6.5
	10
	15.7
	9.2
	92.0

	
	0.5000
	100
	
	20
	26.0
	19.5
	97.5


表6显示，试验所拟定方法的样品加标回收率在92%~103%之间，方法准确度较高。

3.8 精密度试验

根据任务分工，各验证单位按照拟定的方法进行精密度测试，结果见表7。

表7 精密度试验数据
	锡矿山闪星锑业有限责任公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.01
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	
	2
	0.0017
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	3
	0.0018
	0.0104
	0.072
	0.30
	0.74
	——

	
	4
	0.0018
	0.0103
	0.073
	0.31
	0.74
	——

	
	5
	0.0019
	0.0102
	0.073
	0.30
	0.76
	——

	
	6
	0.0018
	0.0101
	0.072
	0.32
	0.76
	——

	
	7
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	8
	0.0017
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	
	9
	0.0018
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	平均值
	0.00181
	0.01020
	0.0717
	0.306
	0.746
	——

	
	S
	7.82E-05
	1.12E-04
	7.51E-04
	6.78E-03
	8.50E-03
	——

	
	RSD
	4.32
	1.10
	1.05
	2.21
	1.14
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0002
	0.002
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.30

	
	2
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.024
	0.081
	0.30

	
	3
	0.0003
	0.0021
	0.0054
	0.024
	0.083
	0.29

	
	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	
	5
	0.0002
	0.002
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	
	6
	0.0003
	0.002
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.30

	
	7
	0.0003
	0.002
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.29

	
	8
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.29

	
	9
	0.0002
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.29

	
	平均值
	0.00027
	0.00201
	0.00550
	0.0248
	0.0828
	0.294

	
	S
	5.00E-05
	7.82E-05
	7.07E-05
	5.86E-04
	1.31E-03
	3.87E-03

	
	RSD
	18.75
	3.89
	1.29
	2.36
	1.58
	1.32

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0058
	0.010
	——

	
	2
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0057
	0.011
	——

	
	3
	0.0003
	0.0012
	0.0031
	0.0055
	0.010
	——

	
	4
	0.0003
	0.0013
	0.0030
	0.0055
	0.011
	——

	
	5
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.010
	——

	
	6
	0.0002
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	7
	0.0003
	0.0014
	0.0030
	0.0054
	0.011
	——

	
	8
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	
	9
	0.0003
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	
	平均值
	0.00027
	0.00128
	0.00319
	0.00556
	0.0103
	——

	
	S
	5.00E-05
	6.67E-05
	1.36E-04
	1.33E-04
	2.35E-04
	——

	
	RSD
	18.75
	5.22
	4.28
	2.40
	2.28
	——

	湖南有色金属研究院有限责任公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.010
	0.073
	0.30
	0.74
	——

	
	2
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	
	3
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	
	4
	0.0017
	0.010
	0.073
	0.30
	0.76
	——

	
	5
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.31
	0.76
	——

	
	6
	0.0019
	0.011
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	
	7
	0.0019
	0.011
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	8
	0.0017
	0.010
	0.072
	0.32
	0.74
	——

	
	9
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	
	平均值
	0.00181
	0.0102
	0.0715
	0.307
	0.745
	——

	
	S
	7.82E-05
	2.73E-04
	8.32E-04
	5.89E-03
	9.48E-03
	——

	
	RSD
	4.32
	2.67
	1.16
	1.92
	1.27
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0002
	0.0022
	0.0051
	0.025
	0.084
	0.30

	
	2
	0.0003
	0.0023
	0.0051
	0.026
	0.085
	0.30

	
	3
	0.0002
	0.0023
	0.0057
	0.025
	0.084
	0.29

	
	4
	0.0003
	0.0021
	0.0052
	0.025
	0.081
	0.29

	
	5
	0.0002
	0.0020
	0.0054
	0.026
	0.081
	0.30

	
	6
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.027
	0.080
	0.30

	
	7
	0.0003
	0.0022
	0.0053
	0.026
	0.082
	0.30

	
	8
	0.0002
	0.0021
	0.0054
	0.0245
	0.084
	0.29

	
	9
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.0244
	0.082
	0.29

	
	平均值
	0.00024
	0.00213
	0.00536
	0.0253
	0.0825
	0.294

	
	S
	5.27E-05
	1.22E-04
	2.01E-04
	7.45E-04
	1.74E-03
	4.72E-03

	
	RSD
	21.56
	5.74
	3.75
	2.94
	2.11
	1.60

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0052
	0.0096
	——

	
	2
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0053
	0.0097
	——

	
	3
	0.0002
	0.0011
	0.0030
	0.0048
	0.0101
	——

	
	4
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0049
	0.0102
	——

	
	5
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0053
	0.0102
	——

	
	6
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0052
	0.0105
	——

	
	7
	0.0002
	0.0011
	0.0030
	0.0052
	0.0098
	——

	
	8
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0054
	0.0099
	——

	
	9
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0055
	0.0100
	——

	
	平均值
	0.00022
	0.00119
	0.00304
	0.00520
	0.01000
	——

	
	S
	4.41E-05
	7.82E-05
	1.13E-04
	2.24E-04
	2.83E-04
	——

	
	RSD
	19.84
	6.58
	3.71
	4.30
	2.83
	——

	湖南辰州矿业有限责任公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.310
	0.74
	——

	
	2
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.305
	0.73
	——

	
	3
	0.0019
	0.0100
	0.072
	0.310
	0.75
	——

	
	4
	0.0019
	0.0101
	0.071
	0.310
	0.74
	——

	
	5
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.309
	0.74
	——

	
	6
	0.0018
	0.0101
	0.071
	0.311
	0.74
	——

	
	7
	0.0019
	0.0100
	0.072
	0.311
	0.75
	——

	
	8
	0.0018
	0.0099
	0.072
	0.309
	0.75
	——

	
	9
	0.0019
	0.0101
	0.072
	0.305
	0.74
	——

	
	平均值
	0.00191
	0.01008
	0.0717
	0.3089
	0.743
	——

	
	S
	7.82E-05
	9.72E-05
	4.60E-04
	2.32E-03
	6.15E-03
	——

	
	RSD
	4.09
	0.96
	0.64
	0.75
	0.83
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0003
	0.0022
	0.0055
	0.0248
	0.080
	0.30

	
	2
	0.0003
	0.0021
	0.0054
	0.0247
	0.081
	0.30

	
	3
	0.0003
	0.0021
	0.0056
	0.0248
	0.082
	0.30

	
	4
	0.0004
	0.0022
	0.0056
	0.0246
	0.081
	0.29

	
	5
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.0248
	0.083
	0.29

	
	6
	0.0003
	0.0023
	0.0055
	0.0245
	0.083
	0.29

	
	7
	0.0002
	0.0021
	0.0056
	0.0252
	0.082
	0.30

	
	8
	0.0003
	0.0024
	0.0055
	0.0254
	0.081
	0.29

	
	9
	0.0003
	0.0023
	0.0055
	0.0245
	0.083
	0.29

	
	平均值
	0.00030
	0.00220
	0.00552
	0.02481
	0.0817
	0.294

	
	S
	5.00E-05
	1.12E-04
	6.67E-05
	3.06E-04
	1.02E-03
	4.35E-03

	
	RSD
	16.67
	5.08
	1.21
	1.23
	1.24
	1.48

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0055
	0.011
	——

	
	2
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0056
	0.010
	——

	
	3
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0054
	0.010
	——

	
	4
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0053
	0.010
	——

	
	5
	0.0003
	0.0012
	0.0034
	0.0055
	0.010
	——

	
	6
	0.0002
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.010
	——

	
	7
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	
	8
	0.0003
	0.0012
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	
	9
	0.0003
	0.0012
	0.0034
	0.0055
	0.011
	——

	
	平均值
	0.00027
	0.00126
	0.00323
	0.00548
	0.0102
	——

	
	S
	5.00E-05
	5.27E-05
	1.22E-04
	9.72E-05
	2.37E-04
	——

	
	RSD
	18.75
	4.20
	3.79
	1.77
	2.32
	——

	湖南省安化渣滓溪矿业有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.010
	0.072
	0.32
	0.77
	——

	
	2
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.32
	0.74
	——

	
	3
	0.0019
	0.011
	0.073
	0.32
	0.75
	——

	
	4
	0.0017
	0.011
	0.073
	0.33
	0.75
	——

	
	5
	0.0018
	0.011
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	
	6
	0.0020
	0.011
	0.073
	0.31
	0.75
	——

	
	7
	0.0019
	0.011
	0.071
	0.32
	0.77
	——

	
	8
	0.0019
	0.011
	0.072
	0.30
	0.76
	——

	
	9
	0.0018
	0.011
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	平均值
	0.00186
	0.0106
	0.0720
	0.315
	0.754
	——

	
	S
	8.82E-05
	2.70E-04
	7.12E-04
	7.16E-03
	9.21E-03
	——

	
	RSD
	4.75
	2.56
	0.99
	2.27
	1.22
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0003
	0.0018
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	
	2
	0.0002
	0.0021
	0.0054
	0.023
	0.083
	0.28

	
	3
	0.0003
	0.0020
	0.0056
	0.024
	0.081
	0.29

	
	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.023
	0.085
	0.28

	
	5
	0.0003
	0.0021
	0.0057
	0.023
	0.083
	0.28

	
	6
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.082
	0.28

	
	7
	0.0003
	0.0021
	0.0057
	0.024
	0.081
	0.30

	
	8
	0.0002
	0.0020
	0.0054
	0.023
	0.081
	0.28

	
	9
	0.0002
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	
	平均值
	0.00026
	0.00201
	0.00554
	0.0237
	0.0819
	0.286

	
	S
	5.27E-05
	1.05E-04
	1.13E-04
	7.52E-04
	1.34E-03
	7.10E-03

	
	RSD
	20.62
	5.24
	2.04
	3.17
	1.63
	2.49

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.010
	——

	
	2
	0.0003
	0.0012
	0.0033
	0.0057
	0.010
	——

	
	3
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0053
	0.011
	——

	
	4
	0.0002
	0.0014
	0.0031
	0.0052
	0.010
	——

	
	5
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	
	6
	0.0003
	0.0014
	0.0034
	0.0053
	0.010
	——

	
	7
	0.0002
	0.0013
	0.0030
	0.0056
	0.010
	——

	
	8
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0054
	0.010
	——

	
	9
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	
	平均值
	0.00026
	0.00129
	0.00318
	0.00543
	0.0101
	——

	
	S
	5.27E-05
	7.82E-05
	1.20E-04
	1.58E-04
	3.54E-04
	——

	
	RSD
	20.62
	6.07
	3.78
	2.91
	3.52
	——

	水口山有色金属有限责任公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.010
	0.071
	0.29
	0.72
	——

	
	2
	0.0020
	0.010
	0.068
	0.29
	0.71
	——

	
	3
	0.0021
	0.010
	0.069
	0.29
	0.73
	——

	
	4
	0.0018
	0.012
	0.072
	0.29
	0.75
	——

	
	5
	0.0019
	0.011
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	
	6
	0.0019
	0.011
	0.070
	0.31
	0.74
	——

	
	7
	0.0020
	0.010
	0.070
	0.29
	0.74
	——

	
	8
	0.0019
	0.010
	0.069
	0.30
	0.71
	——

	
	9
	0.0020
	0.010
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	
	平均值
	0.00193
	0.0104
	0.0700
	0.296
	0.731
	——

	
	S
	7.32E-05
	7.93E-04
	1.28E-03
	6.98E-03
	1.41E-02
	——

	
	RSD
	3.79
	7.60
	1.82
	2.36
	1.93
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00030
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.081
	0.29

	
	2
	0.00030
	0.0018
	0.0052
	0.025
	0.081
	0.29

	
	3
	0.00030
	0.0018
	0.0053
	0.026
	0.081
	0.30

	
	4
	0.00031
	0.0020
	0.0053
	0.024
	0.080
	0.28

	
	5
	0.00032
	0.0019
	0.0055
	0.024
	0.082
	0.29

	
	6
	0.00031
	0.0021
	0.0053
	0.025
	0.082
	0.29

	
	7
	0.00031
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.29

	
	8
	0.00031
	0.0021
	0.0056
	0.024
	0.081
	0.29

	
	9
	0.00030
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.29

	
	平均值
	0.000303
	0.00198
	0.00542
	0.0247
	0.0811
	0.288

	
	S
	9.17E-06
	1.19E-04
	1.61E-04
	4.77E-04
	7.53E-04
	4.01E-03

	
	RSD
	3.02
	6.00
	2.97
	1.93
	0.93
	1.39

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00030
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.0102
	——

	
	2
	0.00029
	0.0014
	0.0033
	0.0054
	0.0102
	——

	
	3
	0.00027
	0.0013
	0.0033
	0.0053
	0.0100
	——

	
	4
	0.00030
	0.0014
	0.0031
	0.0055
	0.0097
	——

	
	5
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0056
	0.0102
	——

	
	6
	0.00029
	0.0014
	0.0031
	0.0057
	0.0097
	——

	
	7
	0.00030
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0102
	——

	
	8
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0056
	0.0100
	——

	
	9
	0.00029
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.0102
	——

	
	平均值
	0.000291
	0.00134
	0.00321
	0.00548
	0.0101
	——

	
	S
	9.16E-06
	3.81E-05
	7.00E-05
	1.16E-04
	2.01E-04
	——

	
	RSD
	3.15
	2.83
	2.18
	2.11
	2.00
	——

	柳州华锡有色设计研究院有限责任公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0023
	0.0107
	0.074
	0.32
	0.76
	——

	
	2
	0.0023
	0.0107
	0.074
	0.33
	0.76
	——

	
	3
	0.0023
	0.0108
	0.075
	0.33
	0.77
	——

	
	4
	0.0022
	0.0107
	0.074
	0.33
	0.77
	——

	
	5
	0.0023
	0.0107
	0.074
	0.33
	0.77
	——

	
	6
	0.0025
	0.0107
	0.074
	0.32
	0.82
	——

	
	7
	0.0026
	0.0106
	0.074
	0.32
	0.81
	——

	
	8
	0.0026
	0.0107
	0.074
	0.32
	0.80
	——

	
	9
	0.0025
	0.0108
	0.074
	0.32
	0.77
	——

	
	平均值
	0.00240
	0.0107
	0.0741
	0.325
	0.782
	——

	
	S
	1.50E-04
	6.01E-05
	2.19E-04
	1.87E-03
	2.01E-02
	——

	
	RSD
	6.25
	0.56
	0.29
	0.58
	2.58
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00032
	0.00208
	0.0057
	0.025
	0.087
	0.31

	
	2
	0.00032
	0.00209
	0.0058
	0.025
	0.087
	0.31

	
	3
	0.00030
	0.00208
	0.0058
	0.025
	0.087
	0.30

	
	4
	0.00030
	0.00210
	0.0057
	0.025
	0.087
	0.31

	
	5
	0.00034
	0.00211
	0.0057
	0.025
	0.086
	0.31

	
	6
	0.00034
	0.00213
	0.0058
	0.026
	0.087
	0.31

	
	7
	0.00030
	0.00214
	0.0058
	0.026
	0.087
	0.31

	
	8
	0.00030
	0.00213
	0.0059
	0.026
	0.088
	0.31

	
	9
	0.00032
	0.00213
	0.0058
	0.026
	0.087
	0.31

	
	平均值
	0.00032
	0.002110
	0.00578
	0.0255
	0.0869
	0.306

	
	S
	1.67E-05
	2.35E-05
	6.67E-05
	4.36E-04
	3.49E-04
	9.33E-04

	
	RSD
	5.28
	1.11
	1.15
	1.71
	0.40
	0.31

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.000293
	0.0014
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	
	2
	0.000291
	0.0015
	0.0034
	0.0057
	0.010
	——

	
	3
	0.000290
	0.0015
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	
	4
	0.000292
	0.0015
	0.0034
	0.0057
	0.011
	——

	
	5
	0.000294
	0.0014
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	
	6
	0.000293
	0.0014
	0.0035
	0.0057
	0.011
	——

	
	7
	0.000292
	0.0014
	0.0035
	0.0057
	0.010
	——

	
	8
	0.000290
	0.0015
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	
	9
	0.000288
	0.0015
	0.0035
	0.0059
	0.011
	——

	
	平均值
	0.0002914
	0.00146
	0.00348
	0.00577
	0.0103
	——

	
	S
	1.88E-06
	5.27E-05
	4.41E-05
	7.07E-05
	1.48E-04
	——

	
	RSD
	0.64
	3.62
	1.27
	1.23
	1.44
	——

	山东恒邦冶炼股份有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.76
	——

	
	2
	0.0020
	0.0103
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	
	3
	0.0020
	0.0100
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	
	4
	0.0021
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	
	5
	0.0019
	0.0103
	0.071
	0.31
	0.73
	——

	
	6
	0.0019
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.73
	——

	
	7
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.30
	0.74
	——

	
	8
	0.0018
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	
	9
	0.0017
	0.0101
	0.072
	0.30
	0.73
	——

	
	平均值
	0.00190
	0.0101
	0.0712
	0.304
	0.740
	——

	
	S
	1.41E-04
	1.22E-04
	5.17E-04
	1.79E-03
	1.07E-02
	——

	
	RSD
	7.44
	1.21
	0.73
	0.59
	1.45
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0004
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.081
	0.29

	
	2
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	
	3
	0.0004
	0.0026
	0.0057
	0.025
	0.083
	0.29

	
	4
	0.0005
	0.0023
	0.0056
	0.024
	0.082
	0.29

	
	5
	0.0004
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.29

	
	6
	0.0003
	0.0023
	0.0057
	0.025
	0.081
	0.29

	
	7
	0.0002
	0.0020
	0.0056
	0.025
	0.081
	0.29

	
	8
	0.0003
	0.0026
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	
	9
	0.0004
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.30

	
	平均值
	0.00036
	0.00221
	0.00557
	0.0248
	0.0817
	0.291

	
	S
	8.82E-05
	2.52E-04
	8.66E-05
	3.42E-04
	9.34E-04
	4.11E-03

	
	RSD
	24.80
	11.41
	1.56
	1.38
	1.14
	1.41

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0056
	0.0103
	——

	
	2
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.0099
	——

	
	3
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0053
	0.0100
	——

	
	4
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0057
	0.0101
	——

	
	5
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.0102
	——

	
	6
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0055
	0.0103
	——

	
	7
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0051
	0.0099
	——

	
	8
	0.0004
	0.0013
	0.0030
	0.0054
	0.0104
	——

	
	9
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.0103
	——

	
	平均值
	0.00028
	0.00129
	0.00317
	0.00543
	0.01016
	——

	
	S
	6.67E-05
	3.33E-05
	7.07E-05
	1.73E-04
	1.88E-04
	——

	
	RSD
	24.00
	2.59
	2.23
	3.19
	1.85
	——

	北矿检测技术股份有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0023
	0.0098
	0.068
	0.32
	0.78
	——

	
	2
	0.0022
	0.0099
	0.071
	0.32
	0.77
	——

	
	3
	0.0024
	0.0102
	0.067
	0.31
	0.78
	——

	
	4
	0.0022
	0.0100
	0.069
	0.31
	0.77
	——

	
	5
	0.0023
	0.0099
	0.067
	0.31
	0.79
	——

	
	6
	0.0022
	0.0100
	0.068
	0.32
	0.78
	——

	
	7
	0.0023
	0.0101
	0.069
	0.31
	0.79
	——

	
	8
	0.0023
	0.0098
	0.067
	0.32
	0.76
	——

	
	9
	0.0024
	0.0097
	0.070
	0.31
	0.77
	——

	
	平均值
	0.00229
	0.00994
	0.0686
	0.314
	0.777
	——

	
	S
	4.76E-05
	1.63E-04
	1.50E-03
	3.96E-03
	9.35E-03
	——

	
	RSD
	2.08
	1.64
	2.19
	1.26
	1.20
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00031
	0.0025
	0.0054
	0.022
	0.087
	0.31

	
	2
	0.00033
	0.0025
	0.0054
	0.021
	0.084
	0.31

	
	3
	0.00028
	0.0022
	0.0054
	0.022
	0.079
	0.30

	
	4
	0.00027
	0.0023
	0.0052
	0.021
	0.077
	0.29

	
	5
	0.00028
	0.0024
	0.0054
	0.021
	0.083
	0.30

	
	6
	0.00024
	0.0026
	0.0054
	0.022
	0.081
	0.31

	
	7
	0.00025
	0.0022
	0.0053
	0.022
	0.083
	0.31

	
	8
	0.00028
	0.0023
	0.0053
	0.022
	0.081
	0.29

	
	9
	0.00029
	0.0023
	0.0054
	0.022
	0.082
	0.30

	
	平均值
	0.00028
	0.00235
	0.00536
	0.0216
	0.0818
	0.302

	
	S
	2.76E-05
	1.23E-04
	6.65E-05
	5.01E-04
	2.92E-03
	8.14E-03

	
	RSD
	9.81
	5.22
	1.24
	2.32
	3.57
	2.70

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00028
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.011
	——

	
	2
	0.00028
	0.0013
	0.0031
	0.0056
	0.010
	——

	
	3
	0.00029
	0.0013
	0.0034
	0.0055
	0.011
	——

	
	4
	0.00033
	0.0014
	0.0032
	0.0058
	0.010
	——

	
	5
	0.00027
	0.0012
	0.0031
	0.0060
	0.011
	——

	
	6
	0.00031
	0.0013
	0.0033
	0.0057
	0.011
	——

	
	7
	0.00029
	0.0012
	0.0031
	0.0059
	0.010
	——

	
	8
	0.00026
	0.0013
	0.0034
	0.0057
	0.011
	——

	
	9
	0.00028
	0.0013
	0.0032
	0.0060
	0.011
	——

	
	平均值
	0.000288
	0.00130
	0.00326
	0.00576
	0.0106
	——

	
	S
	2.11E-05
	5.11E-05
	1.37E-04
	1.76E-04
	3.28E-04
	——

	
	RSD
	7.33
	3.93
	4.20
	3.06
	3.09
	——

	江西铜业铅锌金属有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0022
	0.0097
	0.073
	0.30
	0.77
	——

	
	2
	0.0023
	0.0095
	0.074
	0.31
	0.77
	——

	
	3
	0.0022
	0.0098
	0.072
	0.31
	0.77
	——

	
	4
	0.0023
	0.0096
	0.073
	0.31
	0.77
	——

	
	5
	0.0023
	0.0096
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	
	6
	0.0022
	0.0097
	0.073
	0.31
	0.77
	——

	
	7
	0.0022
	0.0098
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	
	平均值
	0.00224
	0.00967
	0.0727
	0.307
	0.767
	——

	
	SD
	5.35E-05
	1.11E-04
	5.00E-04
	1.81E-03
	3.58E-03
	——

	
	RSD
	2.38
	1.15
	0.69
	0.59
	0.47
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00027
	0.0020
	0.0058
	0.026
	0.084
	0.296

	
	2
	0.00032
	0.0019
	0.0058
	0.025
	0.085
	0.295

	
	3
	0.00030
	0.0020
	0.0059
	0.026
	0.085
	0.299

	
	4
	0.00029
	0.0019
	0.0059
	0.025
	0.085
	0.295

	
	5
	0.00028
	0.0019
	0.0058
	0.025
	0.085
	0.296

	
	6
	0.00028
	0.0020
	0.0058
	0.026
	0.085
	0.296

	
	7
	0.00029
	0.0020
	0.0059
	0.026
	0.085
	0.297

	
	平均值
	0.29816
	0.14552
	0.09105
	0.0960
	0.1324
	0.296

	
	SD
	8.42E-01
	4.06E-01
	2.41E-01
	1.99E-01
	1.35E-01
	1.38E-03

	
	RSD
	282.57
	279.04
	264.69
	207.76
	102.08
	0.47

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	
	2
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	3
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	4
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	5
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	6
	0.00024
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	
	7
	0.00025
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.011
	——

	
	平均值
	35.321170
	34.88099
	33.08942
	25.97438
	12.7690
	——

	
	SD
	9.99E+01
	9.87E+01
	9.36E+01
	7.35E+01
	3.61E+01
	——

	
	RSD
	282.84
	282.83
	282.81
	282.78
	282.61
	——

	昆明冶金研究院有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	
	2
	0.0018
	0.0096
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	
	3
	0.0017
	0.0099
	0.070
	0.30
	0.75
	——

	
	4
	0.0018
	0.0095
	0.071
	0.31
	0.76
	——

	
	5
	0.0018
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	
	6
	0.0018
	0.0100
	0.070
	0.30
	0.75
	——

	
	7
	0.0018
	0.0095
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	
	8
	0.0018
	0.0098
	0.072
	0.30
	0.76
	——

	
	9
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	
	平均值
	0.00177
	0.00981
	0.0706
	0.303
	0.749
	——

	
	S
	5.00E-05
	2.20E-04
	6.80E-04
	5.31E-03
	5.34E-03
	——

	
	RSD
	2.83
	2.25
	0.96
	1.75
	0.71
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0003
	0.0020
	0.0057
	0.027
	0.081
	0.28

	
	2
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.027
	0.081
	0.29

	
	3
	0.0003
	0.0020
	0.0057
	0.026
	0.083
	0.29

	
	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.026
	0.082
	0.29

	
	5
	0.0003
	0.0020
	0.0056
	0.026
	0.081
	0.28

	
	6
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.28

	
	7
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.027
	0.081
	0.29

	
	8
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.29

	
	9
	0.0004
	0.0020
	0.0056
	0.027
	0.083
	0.29

	
	平均值
	0.00031
	0.00197
	0.00558
	0.0264
	0.0814
	0.286

	
	S
	3.33E-05
	5.00E-05
	8.33E-05
	6.10E-04
	8.28E-04
	7.00E-03

	
	RSD
	10.71
	2.54
	1.49
	2.31
	1.02
	2.44

	Cd
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	
	1
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0058
	0.010
	——

	
	2
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0057
	0.009
	——

	
	3
	0.0003
	0.0012
	0.0029
	0.0055
	0.009
	——

	
	4
	0.0002
	0.0010
	0.0030
	0.0055
	0.010
	——

	
	5
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0056
	0.010
	——

	
	6
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0055
	0.010
	——

	
	7
	0.0003
	0.0012
	0.0030
	0.0054
	0.010
	——

	
	8
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	
	9
	0.0003
	0.0011
	0.0032
	0.0054
	0.010
	——

	
	平均值
	0.00028
	0.00114
	0.00304
	0.00556
	0.0096
	——

	
	S
	4.41E-05
	7.26E-05
	1.24E-04
	1.33E-04
	4.84E-04
	——

	
	RSD
	15.87
	6.35
	4.06
	2.40
	5.03
	——

	金隆铜业有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0021
	0.0102
	0.069
	0.310
	0.75
	——

	
	2
	0.0020
	0.0101
	0.070
	0.309
	0.76
	——

	
	3
	0.0019
	0.0101
	0.071
	0.307
	0.73
	——

	
	4
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.313
	0.74
	——

	
	5
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.309
	0.76
	——

	
	6
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.312
	0.76
	——

	
	7
	0.0019
	0.0103
	0.072
	0.310
	0.75
	——

	
	8
	0.0020
	0.0100
	0.073
	0.313
	0.73
	——

	
	9
	0.0019
	0.0102
	0.073
	0.311
	0.76
	——

	
	10
	0.0021
	0.0099
	0.072
	0.310
	0.77
	——

	
	平均值
	0.00198
	0.01013
	0.0715
	0.3104
	0.751
	——

	
	S
	7.89E-05
	1.16E-04
	1.23E-03
	1.90E-03
	1.30E-02
	——

	
	RSD
	3.98
	1.14
	1.72
	0.61
	1.73
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00037
	0.0021
	0.0053
	0.025
	0.082
	0.29

	
	2
	0.00045
	0.0021
	0.0054
	0.025
	0.081
	0.30

	
	3
	0.00038
	0.0021
	0.0053
	0.024
	0.081
	0.30

	
	4
	0.00035
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.082
	0.29

	
	5
	0.00046
	0.0023
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.29

	
	6
	0.00039
	0.0023
	0.0056
	0.024
	0.082
	0.30

	
	7
	0.00035
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	
	8
	0.00044
	0.0019
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.30

	
	9
	0.00040
	0.0023
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.29

	
	10
	0.00035
	0.0021
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.29

	
	11
	0.00035
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.30

	
	平均值
	0.000390
	0.00213
	0.00546
	0.0247
	0.0817
	0.293

	
	S
	4.24E-05
	1.27E-04
	1.12E-04
	4.75E-04
	3.24E-04
	4.54E-03

	
	R
	10.88
	5.98
	2.05
	1.92
	0.40
	1.55

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.011
	——

	
	2
	0.00024
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	3
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.011
	——

	
	4
	0.00024
	0.0013
	0.0033
	0.0053
	0.010
	——

	
	5
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	6
	0.00026
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.011
	——

	
	7
	0.00024
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	
	8
	0.00025
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	
	9
	0.00025
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	
	10
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.010
	——

	
	11
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	平均值
	0.000251
	0.00128
	0.00326
	0.0055
	0.0102
	——

	
	S
	8.31E-06
	4.05E-05
	5.05E-05
	8.94E-05
	2.69E-04
	——

	
	RSD
	3.31
	3.16
	1.55
	1.63
	2.63
	——

	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0020
	0.0101
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	
	2
	0.0019
	0.0103
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	3
	0.0019
	0.0101
	0.074
	0.31
	0.75
	——

	
	4
	0.0021
	0.0105
	0.073
	0.31
	0.74
	——

	
	5
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.30
	0.75
	——

	
	6
	0.0020
	0.0103
	0.071
	0.32
	0.73
	——

	
	7
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	平均值
	0.00196
	0.01024
	0.0719
	0.309
	0.742
	——

	
	S
	7.87E-05
	1.40E-04
	8.58E-04
	5.59E-03
	7.55E-03
	——

	
	RSD
	4.02
	1.36
	1.19
	1.81
	1.02
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0004
	0.0020
	0.0057
	0.025
	0.083
	0.31

	
	2
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.024
	0.081
	0.30

	
	3
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.024
	0.080
	0.29

	
	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.024
	0.083
	0.29

	
	5
	0.0002
	0.0020
	0.0056
	0.025
	0.083
	0.30

	
	6
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.084
	0.30

	
	7
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.026
	0.082
	0.29

	
	平均值
	0.00030
	0.00197
	0.00554
	0.0244
	0.0821
	0.297

	
	S
	5.77E-05
	4.88E-05
	1.13E-04
	5.89E-04
	1.34E-03
	4.43E-03

	
	RSD
	19.25
	2.48
	2.05
	2.41
	1.63
	1.49

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	

	Cd
	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	
	2
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0056
	0.011
	——

	
	3
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0054
	0.010
	——

	
	4
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0054
	0.010
	——

	
	5
	0.0003
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.010
	——

	
	6
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0055
	0.010
	——

	
	7
	0.0003
	0.0012
	0.0030
	0.0054
	0.011
	——

	
	平均值
	0.00026
	0.00127
	0.00319
	0.00549
	0.0104
	——

	
	S
	5.35E-05
	4.88E-05
	1.35E-04
	9.00E-05
	1.13E-04
	——

	
	RSD
	20.79
	3.84
	4.22
	1.64
	1.09
	——

	大冶有色设计研究院有限责任公司

	测定元素
	编号
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	I
	0.0018
	0.0104
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	
	2
	0.0017
	0.0095
	0.070
	0.31
	0.75
	——

	
	3
	0.0017
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	
	4
	0.0018
	0.0104
	0.070
	0.31
	0.72
	——

	
	5
	0.0018
	0.0097
	0.071
	0.29
	0.73
	——

	
	6
	0.0018
	0.0095
	0.070
	0.30
	0.73
	——

	
	7
	0.0019
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.76
	——

	
	8
	0.0019
	0.0105
	0.070
	0.30
	0.74
	——

	
	9
	0.0019
	0.0104
	0.073
	0.30
	0.75
	——

	
	平均值
	0.00181
	0.01009
	0.0707
	0.303
	0.739
	——

	
	S
	7.82E-05
	4.08E-04
	8.82E-04
	6.18E-03
	1.16E-02
	——

	
	RSD
	4.32
	4.04
	1.25
	2.04
	1.57
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0004
	0.0020
	0.0057
	0.024
	0.083
	0.29

	
	2
	0.0004
	0.0021
	0.0054
	0.023
	0.083
	0.28

	
	3
	0.0003
	0.0024
	0.0056
	0.024
	0.083
	0.30

	
	4
	0.0004
	0.0023
	0.0057
	0.024
	0.086
	0.29

	
	5
	0.0004
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.29

	
	6
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	
	7
	0.0004
	0.0022
	0.0055
	0.024
	0.085
	0.29

	
	8
	0.0004
	0.0022
	0.0057
	0.0248
	0.084
	0.29

	
	9
	0.0004
	0.0023
	0.0057
	0.0249
	0.085
	0.29

	
	平均值
	0.00038
	0.00217
	0.00561
	0.0243
	0.0839
	0.290

	
	S
	4.41E-05
	1.58E-04
	1.05E-04
	7.33E-04
	1.22E-03
	4.73E-03

	
	RSD
	11.67
	7.30
	1.88
	3.01
	1.45
	1.63

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00024
	0.0012
	0.0031
	0.0052
	0.0100
	——

	
	2
	0.00026
	0.0013
	0.0031
	0.0052
	0.0097
	——

	
	3
	0.00023
	0.0011
	0.0031
	0.0049
	0.0102
	——

	
	4
	0.00025
	0.0013
	0.0030
	0.0052
	0.0097
	——

	
	5
	0.00024
	0.0011
	0.0030
	0.0050
	0.0097
	——

	
	6
	0.00024
	0.0012
	0.0030
	0.0049
	0.0096
	——

	
	7
	0.00024
	0.0012
	0.0031
	0.0052
	0.0098
	——

	
	8
	0.00023
	0.0013
	0.0030
	0.0052
	0.0099
	——

	
	9
	0.00026
	0.0012
	0.0031
	0.0050
	0.0097
	——

	
	平均值
	0.000243
	0.00121
	0.00306
	0.00509
	0.00981
	——

	
	S
	1.12E-05
	7.82E-05
	5.27E-05
	1.36E-04
	1.90E-04
	——

	
	RSD
	4.59
	6.45
	1.72
	2.68
	1.94
	——

	济源市万洋冶炼（集团）有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0017
	0.010
	0.072
	0.32
	0.75
	——

	
	2
	0.0018
	0.011
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	
	3
	0.0018
	0.011
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	
	4
	0.0019
	0.010
	0.072
	0.31
	0.70
	——

	
	5
	0.0017
	0.010
	0.062
	0.31
	0.76
	——

	
	6
	0.0016
	0.010
	0.072
	0.32
	0.74
	——

	
	7
	0.0020
	0.010
	0.072
	0.32
	0.74
	——

	
	平均值
	0.00179
	0.0102
	0.0702
	0.312
	0.738
	——

	
	S
	1.35E-04
	3.42E-04
	3.60E-03
	6.86E-03
	1.97E-02
	——

	
	RSD
	7.53
	3.35
	5.13
	2.20
	2.67
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0003
	0.0020
	0.0053
	0.025
	0.071
	0.30

	
	2
	0.0002
	0.0023
	0.0054
	0.025
	0.085
	0.30

	
	3
	0.0003
	0.0018
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.30

	
	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.026
	0.081
	0.29

	
	5
	0.0002
	0.0019
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.30

	
	6
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.33

	
	7
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.30

	
	平均值
	0.94187
	0.42033
	0.64635
	0.2963
	0.4045
	0.301

	
	S
	2.66E+00
	1.18E+00
	1.81E+00
	7.68E-01
	9.14E-01
	1.09E-02

	
	RSD
	282.76
	281.50
	280.46
	259.00
	226.08
	3.62

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	

	Cd
	1
	0.0003
	0.0013
	0.0035
	0.0059
	0.0103
	——

	
	2
	0.0003
	0.0014
	0.0032
	0.0045
	0.0105
	——

	
	3
	0.0002
	0.0015
	0.0031
	0.0057
	0.0102
	——

	
	4
	0.0002
	0.0013
	0.0029
	0.0056
	0.0100
	——

	
	5
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0054
	0.0102
	——

	
	6
	0.0002
	0.0013
	0.0030
	0.0056
	0.0101
	——

	
	7
	0.0003
	0.0012
	0.0029
	0.0055
	0.0098
	——

	
	平均值
	35.34536
	35.18828
	35.06033
	32.37920
	28.2692
	——

	
	S
	1.00E+02
	9.95E+01
	9.92E+01
	9.16E+01
	7.99E+01
	——

	
	RSD
	282.84
	282.83
	282.82
	282.80
	282.74
	——

	中国检验认证集团广东有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0020
	0.0098
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	
	2
	0.0020
	0.0099
	0.070
	0.31
	0.76
	——

	
	3
	0.0021
	0.0096
	0.071
	0.32
	0.76
	——

	
	4
	0.0020
	0.0097
	0.072
	0.31
	0.78
	——

	
	5
	0.0021
	0.0100
	0.070
	0.31
	0.75
	——

	
	6
	0.0020
	0.0099
	0.070
	0.31
	0.77
	——

	
	7
	0.0019
	0.0098
	0.071
	0.31
	0.77
	——

	
	8
	0.0018
	0.0096
	0.069
	0.31
	0.78
	——

	
	9
	0.0019
	0.0097
	0.071
	0.31
	0.77
	——

	
	平均值
	0.00199
	0.0098
	0.0706
	0.312
	0.767
	——

	
	SD
	8.71E-05
	1.42E-04
	8.34E-04
	2.00E-03
	9.82E-03
	——

	
	RSD
	4.37
	1.45
	1.18
	0.64
	1.28
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00030
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.084
	0.31

	
	2
	0.00029
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.074
	0.30

	
	3
	0.00027
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.083
	0.29

	
	4
	0.00027
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.084
	0.31

	
	5
	0.00028
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.084
	0.31

	
	6
	0.00028
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.084
	0.31

	
	7
	0.00029
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.085
	0.31

	
	8
	0.00029
	0.0023
	0.0057
	0.027
	0.085
	0.31

	
	9
	0.00030
	0.0023
	0.0057
	0.026
	0.085
	0.30

	
	平均值
	0.000287
	0.00230
	0.00569
	0.0259
	0.0832
	0.304

	
	SD
	1.09E-05
	1.99E-05
	2.39E-05
	3.50E-04
	3.51E-03
	4.81E-03

	
	RSD
	3.80
	0.86
	0.42
	1.35
	4.22
	1.58

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00027
	0.0015
	0.0036
	0.0053
	0.0105
	——

	
	2
	0.00028
	0.0014
	0.0035
	0.0055
	0.0105
	——

	
	3
	0.00027
	0.0015
	0.0034
	0.0056
	0.0107
	——

	
	4
	0.00026
	0.0014
	0.0035
	0.0054
	0.0107
	——

	
	5
	0.00028
	0.0014
	0.0034
	0.0056
	0.0105
	——

	
	6
	0.00028
	0.0015
	0.0034
	0.0056
	0.0106
	——

	
	7
	0.00028
	0.0015
	0.0034
	0.0055
	0.0108
	——

	
	8
	0.00027
	0.0014
	0.0034
	0.0053
	0.0109
	——

	
	9
	0.00027
	0.0015
	0.0034
	0.0055
	0.0106
	——

	
	平均值
	0.000270
	0.00145
	0.00345
	0.00548
	0.01064
	——

	
	SD
	7.30E-06
	1.80E-05
	7.19E-05
	1.20E-04
	1.42E-04
	——

	
	RSD
	2.70
	1.25
	2.09
	2.19
	1.34
	——

	上海有色金属工业技术监测中心有限公司

	
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.0099
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	
	2
	0.0019
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	
	3
	0.0020
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	
	4
	0.0020
	0.0101
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	
	5
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	
	6
	0.0019
	0.0099
	0.072
	0.30
	0.75
	——

	
	7
	0.0021
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	
	8
	0.0021
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	
	9
	0.0019
	0.0101
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	
	10
	0.0021
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.73
	——

	
	11
	0.0021
	0.0101
	0.072
	0.29
	0.74
	——

	
	平均值
	0.00200
	0.01006
	0.0715
	0.302
	0.740
	——

	
	S
	8.94E-05
	1.12E-04
	6.69E-04
	6.44E-03
	8.07E-03
	——

	
	RSD
	4.47
	1.11
	0.94
	2.13
	1.09
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00032
	0.0019
	0.0054
	0.024
	0.083
	0.29

	
	2
	0.00031
	0.0018
	0.0053
	0.024
	0.082
	0.29

	
	3
	0.00028
	0.0018
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.29

	
	4
	0.00030
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.083
	0.30

	
	5
	0.00030
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.084
	0.29

	
	6
	0.00031
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.30

	
	7
	0.00031
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.30

	
	8
	0.00033
	0.0018
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	
	9
	0.00032
	0.0019
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.29

	
	10
	0.00031
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.29

	
	11
	0.00033
	0.0019
	0.0054
	0.024
	0.082
	0.29

	
	平均值
	0.000310
	0.00188
	0.00542
	0.0246
	0.0826
	0.292

	
	S
	1.58E-05
	7.62E-05
	6.71E-05
	2.72E-04
	7.18E-04
	2.50E-03

	
	RSD
	5.11
	4.05
	1.24
	1.11
	0.87
	0.86

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00031
	0.0013
	0.0033
	0.0053
	0.0100
	——

	
	2
	0.00031
	0.0013
	0.0035
	0.0055
	0.0099
	——

	
	3
	0.00027
	0.0014
	0.0033
	0.0053
	0.0103
	——

	
	4
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0053
	0.0102
	——

	
	5
	0.00030
	0.0013
	0.0034
	0.0054
	0.0102
	——

	
	6
	0.00028
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0101
	——

	
	7
	0.00029
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.0100
	——

	
	8
	0.00029
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0103
	——

	
	9
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0055
	0.0099
	——

	
	10
	0.00027
	0.0014
	0.0031
	0.0056
	0.0102
	——

	
	11
	0.00029
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.0103
	——

	
	平均值
	0.000289
	0.00132
	0.00328
	0.00544
	0.01013
	——

	
	S
	1.41E-05
	5.55E-05
	1.12E-04
	1.00E-04
	1.56E-04
	——

	
	RSD
	4.88
	4.20
	3.42
	1.84
	1.54
	——

	长沙矿冶院检测技术有限责任公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0020
	0.0102
	0.071
	0.31
	0.73
	——

	
	2
	0.0018
	0.0101
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	
	3
	0.0017
	0.0103
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	
	4
	0.0018
	0.0100
	0.073
	0.30
	0.73
	——

	
	5
	0.0018
	0.0103
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	
	6
	0.0019
	0.0102
	0.073
	0.31
	0.74
	——

	
	7
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.32
	0.76
	——

	
	8
	0.0018
	0.0104
	0.072
	0.30
	0.74
	——

	
	9
	0.0020
	0.0103
	0.072
	0.32
	0.74
	——

	
	平均值
	0.00187
	0.01021
	0.0718
	0.310
	0.739
	——

	
	S
	1.12E-04
	1.27E-04
	7.03E-04
	5.36E-03
	7.25E-03
	——

	
	RSD
	5.99
	1.24
	0.98
	1.73
	0.98
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0003
	0.0018
	0.0052
	0.026
	0.083
	0.30

	
	2
	0.0002
	0.0020
	0.0053
	0.025
	0.081
	0.29

	
	3
	0.0002
	0.0019
	0.0055
	0.024
	0.085
	0.29

	
	4
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.30

	
	5
	0.0003
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.084
	0.29

	
	6
	0.0002
	0.0019
	0.0052
	0.026
	0.084
	0.29

	
	7
	0.0002
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.29

	
	8
	0.0003
	0.0019
	0.0053
	0.025
	0.082
	0.28

	
	9
	0.0003
	0.0020
	0.0052
	0.025
	0.084
	0.29

	
	平均值
	0.00024
	0.00192
	0.00532
	0.0250
	0.0831
	0.290

	
	S
	5.27E-05
	8.33E-05
	1.20E-04
	4.24E-04
	1.05E-03
	5.22E-03

	
	RSD
	21.56
	4.34
	2.26
	1.70
	1.26
	1.80

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0055
	0.010
	——

	
	2
	0.0003
	0.0010
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	
	3
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0052
	0.011
	——

	
	4
	0.0002
	0.0011
	0.0032
	0.0053
	0.010
	——

	
	5
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0051
	0.011
	——

	
	6
	0.0003
	0.0014
	0.0032
	0.0053
	0.011
	——

	
	7
	0.0002
	0.0011
	0.0033
	0.0052
	0.011
	——

	
	8
	0.0002
	0.0014
	0.0030
	0.0054
	0.010
	——

	
	9
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.011
	——

	
	平均值
	0.00023
	0.00120
	0.00316
	0.00533
	0.0104
	——

	
	S
	5.00E-05
	1.41E-04
	1.13E-04
	1.58E-04
	2.17E-04
	——

	
	RSD
	21.43
	11.79
	3.58
	2.96
	2.08
	——

	国标（北京）检验认证有限公司

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.0100
	0.0720
	0.309
	0.78
	——

	
	2
	0.0020
	0.0101
	0.0719
	0.310
	0.78
	——

	
	3
	0.0019
	0.0100
	0.0719
	0.313
	0.79
	——

	
	4
	0.0020
	0.0102
	0.0718
	0.311
	0.78
	——

	
	5
	0.0019
	0.0102
	0.0717
	0.313
	0.79
	——

	
	6
	0.0019
	0.0100
	0.0723
	0.314
	0.78
	——

	
	7
	0.0019
	0.0100
	0.0723
	0.312
	0.78
	——

	
	8
	0.0019
	0.0100
	0.0723
	0.313
	0.78
	——

	
	9
	0.0020
	0.0100
	0.0722
	0.312
	0.78
	——

	
	平均值
	0.00193
	0.0101
	0.0720
	0.312
	0.783
	——

	
	s
	4.03E-05
	8.82E-05
	2.35E-04
	1.62E-03
	3.71E-03
	——

	
	RSD
	2.10
	0.88
	0.33
	0.52
	0.47
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.00030
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.084
	0.32

	
	2
	0.00030
	0.0023
	0.0056
	0.026
	0.085
	0.32

	
	3
	0.00030
	0.0022
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.31

	
	4
	0.00031
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.31

	
	5
	0.00029
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.082
	0.32

	
	6
	0.00030
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.083
	0.30

	
	7
	0.00029
	0.0022
	0.0055
	0.026
	0.086
	0.31

	
	8
	0.00029
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.084
	0.31

	
	9
	0.00031
	0.0021
	0.0056
	0.026
	0.083
	0.31

	
	平均值
	0.000299
	0.00214
	0.00553
	0.0256
	0.0839
	0.314

	
	s
	7.82E-06
	5.64E-05
	5.53E-05
	5.34E-04
	1.07E-03
	6.22E-03

	
	RSD
	2.62
	2.63
	1.00
	2.08
	1.28
	1.98

	
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	Cd
	1
	0.00026
	0.0012
	0.0034
	0.0054
	0.010
	——

	
	2
	0.00027
	0.0012
	0.0034
	0.0055
	0.010
	——

	
	3
	0.00025
	0.0012
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	4
	0.00027
	0.0013
	0.0034
	0.0055
	0.011
	——

	
	5
	0.00026
	0.0012
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	
	6
	0.00024
	0.0012
	0.0034
	0.0054
	0.010
	——

	
	7
	0.00022
	0.0012
	0.0034
	0.0054
	0.010
	——

	
	8
	0.00022
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	
	9
	0.00023
	0.0012
	0.0032
	0.0058
	0.010
	——

	
	平均值
	0.000247
	0.00122
	0.00332
	0.00553
	0.0102
	——

	
	s
	2.00E-05
	1.73E-05
	9.47E-05
	1.13E-04
	2.24E-04
	——

	
	RSD
	8.11
	1.42
	2.85
	2.04
	2.21
	——


3.9 重复性及再现性
为了确定《锑及三氧化二锑化学分析方法 第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的重复性和再现性，18家实验室对铅、铜、镉含量呈梯度变化的16个锑及三氧化二锑样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法，对实验室内部各元素数据进行了格拉布斯检验，对数据的平均值、标准偏差进行了格拉布斯和科克伦检验，对各种检验后的数据，在剔除异常值保留歧离值后进行汇总，计算被测元素的重复性限和再现性限,结果见表8，原始数据处理见附录B

表8 重复性限和再现性限

	Pb

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	总平均值
	0.00196
	0.0101
	0.0714
	0.309
	0.750

	T1
	0.31125
	1.35681
	11.35355
	49.0642
	112.5252

	T2
	0.000613955
	0.013747503
	0.810905469
	15.1464
	84.4433

	T3
	159
	134
	159
	159
	150

	T4
	1421
	1210
	1421
	1421
	1340

	T5
	1.15E-06
	2.89E-06
	9.47E-05
	3.42E-03
	1.06E-02

	sr2
	8.17E-09
	2.43E-08
	6.71E-07
	2.42E-05
	7.97E-05

	sL2
	3.02E-08
	7.08E-08
	1.22E-06
	3.82E-05
	2.07E-04

	sR2
	3.84E-08
	9.52E-08
	1.89E-06
	6.25E-05
	2.86E-04

	r
	0.000253
	0.000437
	0.002294
	0.013786
	0.024989

	R
	0.000548
	0.000864
	0.003848
	0.022134
	0.047393


	Cu

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	总平

均值
	0.000298
	0.00207
	0.00552
	0.0250
	0.0829
	0.295

	T1
	0.045004
	0.313248
	0.883422
	3.77452
	12.51083
	47.2325

	T2
	1.36617E-05
	0.000652406
	0.0048805
	0.094411557
	1.036869154
	13.95169607

	T3
	151
	151
	160
	151
	151
	160

	T4
	1361
	1361
	1442
	1361
	1361
	1442

	T5
	1.88984E-07
	1.30935E-06
	1.44862E-06
	3.60251E-05
	0.000139859
	0.003207777

	sr2
	1.41E-09
	9.77E-09
	1.02E-08
	2.69E-07
	1.04E-06
	2.26E-05

	sL2
	1.59E-09
	1.70E-08
	1.75E-08
	3.96E-07
	2.05E-06
	5.38E-05

	sR2
	3.00E-09
	2.68E-08
	2.77E-08
	6.65E-07
	3.09E-06
	7.64E-05

	r
	0.000105
	0.000277
	0.000283
	0.001452
	0.002861
	0.013308

	R
	0.000153
	0.000458
	0.000466
	0.002283
	0.004921
	0.024480


	Cd

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	总平均值
	0.000263
	0.00129
	0.00322
	0.00548
	0.01020

	T1
	0.0421536
	0.19486
	0.515261
	0.876273
	1.63204

	T2
	1.11786E-05
	0.000252403
	0.001661526
	0.004803168
	0.016656727

	T3
	160
	151
	160
	160
	160

	T4
	1442
	1361
	1442
	1442
	1442

	T5
	1.95043E-07
	4.22206E-07
	1.53844E-06
	2.57995E-06
	8.64047E-06

	sr2
	1.37E-09
	3.15E-09
	1.08E-08
	1.82E-08
	6.08E-08

	sL2
	3.28E-10
	6.29E-09
	1.33E-08
	2.50E-08
	5.61E-08

	sR2
	1.70E-09
	9.44E-09
	2.41E-08
	4.31E-08
	1.17E-07

	r
	0.000104
	0.000157
	0.000291
	0.000377
	0.000691

	R
	0.000115
	0.000272
	0.000435
	0.000582
	0.000958


由于各实验室验证试验可能比日常检测操作更精细、或报出的数据不一定完全客观，导致上述所统计的精密度数据偏小。综合考虑目前锑行业锑产品质量标准、检测技术现状和多项同水平标准精密度数据，并参考原 GB/T 3253.3-2008、GB/T 3253.5-2008、GB/T 3253.9-2009三个锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量的检测方法，经专家讨论，对方法的重复性限（r）、再现性限（R）值作放大调整。具体见表9和表10：

表 9 重复性限（r）
	wPb/%
	0.0020
	0.010
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	r/%
	0.0003
	0.0010
	0.0040
	0.020
	0.030
	——

	wCu/%
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.30

	r/%
	0.0001
	0.0003
	0.0007
	0.0030
	0.0070
	0.020

	wCd/%
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	r/%
	0.0001
	0.0002
	0.0004
	0.0005
	0.0013
	——


表10 再现性限（R）

	wPb/%
	0.0020
	0.010
	0.071
	0.31
	0.75
	——
	

	R/%
	0.0006
	0.0020
	0.0060 
	0.030
	0.050 
	——
	

	wCu/%
	0.0003
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.083
	0.30
	

	R/%
	0.0002
	0.0005
	0.0009
	0.0040
	0.0080
	0.030
	

	wCd/%
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——
	

	R/%
	0.0002
	0.0003
	0.0005 
	0.0008
	0.0015
	——
	


3.10 试验及精密度数据处理情况见附录A《试验报告》、附件录B《数据处理》
四、预期的经济效益、社会效益和生态效益

锑是一种小金属，也是重要的国家战略资源，在工业中有着广泛的用途，而铅、铜、镉作为锑冶金产品锑及三氧化二锑中的杂质元素，影响产品的使用和安全环保性能，必须监测和严格控制。因此，制订锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量测定的国家标准方法，对满足锑产品生产、贸易及锑产业技术进步需求和第三方实验室检测的需要，具有重要意义。也对于把控锑产品质量，有效指导锑冶炼生产及减少贸易双方因检测误差造成的商业纠纷，具有一定的经济效益和社会效益。

本标准为分析方法类标准，各检测实验室均存在废水、废气排放处理装置，不存在影响生态环境的因素，生态效益良好。

五、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

未查到国际标准和国外先进标准。本标准具有较强的适用性、科学性，达到国内先进水平。

六、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律、法规，与强制性国家标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

九、涉及专利的情况说明

本标准不涉及专利问题。

十、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

标准是新修订的，适用锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量测定。建议本标准发布后，四个月后实施。本标准发布后，建议相关单位组织进行宣贯。各相关实验室应积极采用新标准进行分析，服务于锑产品生产和贸易，满足各方的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应当说明的事项。

无。
                            《锑及三氧化二锑化学分析方法 

                              第3部分：铅、铜、镉含量的测定 

火焰原子吸收光谱法》国家标准编制组
                              2026年01月
附录A
锑及三氧化二锑化学分析方法
第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

试 验 报 告

前 言

锑是一种小金属，也是重要的国家战略资源，工业中有着广泛的用途，而铅、铜、镉作为锑冶金产品锑及三氧化二锑中的杂质元素，影响产品的使用和安全环保性能，必须监测和严格控制。现用铅量的测定、铜量的测定、镉量的测定三项国家标准均采用火焰原子吸收光谱法，根据计划，需整合成一项标准。
本课题是在不改变原三项标准主要技术内容的基础上进行必要的试验，包括统一样品处理方法、仪器要求、重新确认精密度数据等试验，形成一个完整的火焰原子吸收光谱法测定锑及三氧化二锑中铅、铜、镉含量的标准方法。
采用王水处理锑样品，氢溴酸处理三氧化二锑样品，盐酸-氢溴酸挥发去除基体锑（三氧化二锑用氢溴酸挥发去锑），选择适当的测定条件，用火焰原子吸收法测定铅、铜、镉含量。所建立方法的灵敏度、精密度、准确度等指标均满足要求，且操作简便。

1 试验部分
1.1 试剂
除非另有说明，在分析过程中仅使用确认为分析纯的试剂。
1.1.1 水，符合GB/T 6682 ，三级及以上纯度。
1.1.2 盐酸（ρ = 1.19 g/mL）。

1.1.3 硝酸（ρ = 1.42 g/mL）。

1.1.4 氢溴酸（ρ = 1.48 g/mL）。

1.1.5 硝酸（1+1）。

1.1.6 盐酸（1+1）。
1.1.7 王水：三体积盐酸（1.1.2）和一体积硝酸（1.1.3）混合。用时现配。
1.1.8 铅标准贮存溶液

使用可量值溯源的1 mL含铅 1000 μg有证标准溶液或称取1.0000g铅（wPb ≥99.99%）于 200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1.1.5），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含1000 μg铅。
1.1.9 铜标准贮存溶液

使用可量值溯源的1 mL含铜 1000 μg有证标准溶液或称取1.0000g铜（wCu ≥ 99.99%）于200 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1.1.5），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000 μg铜。

1.1.10 镉标准贮存溶液

使用可量值溯源的1 mL含镉 1000 μg有证标准溶液或称取0.1000g镉（wCd ≥ 99.99%）于100 mL烧杯中，加入2 mL硝酸（1.1.5），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg镉。

1.1.11 混合标准溶液

分别移 40.00 mL铅标准贮存溶液（1.1.8）、8.00 mL铜标准贮存溶液（1.1.9）、2.00 mL 镉标准贮存溶液（1.1.10）于200 mL容量瓶中，加入20 mL 盐酸（1.1.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含200 μg 铅、40 μg 铜、10 μg 镉。

1.2 仪器

北京普析通用仪器设备有限公司TAS-990原子吸收光谱仪，附铅、铜、镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅、铜、镉的特征浓度应分别不大于0.20 μg/mL、0.10 μg/mL、0.014 µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.75。

1.3 试验方法
1.3.1 锑试样：按表1称取样品置于100 mL 烧杯中，加少量水润湿，加入 8 mL 王水（1.1.7），摇动溶解试料，低温加热蒸干，稍冷。加入1 mL 盐酸（1.1.2）、5 mL氢溴酸（1.1.4）低温加热蒸至杯底无溶液，再适当提高温度基本挥净杯壁上锑盐，取下稍冷。加入 3 mL 盐酸（1.1.2）、1 mL氢溴酸（1.1.4）低温蒸至杯底无溶液，再适当提高温度挥净杯壁上锑盐，取下稍冷。加入2 mL盐酸（1.1.2）再低温蒸干，取下冷却。按表1加入盐酸（1.1.6），沿杯壁吹入少量水，微热溶解残渣，将溶液移入相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

三氧化二锑试料：按表1称取样品置于 100 mL 烧杯中，加少量水润湿，加入 5 m L 氢溴酸（1.1.4）、摇动片刻，低温加热蒸至杯底无溶液，再适当提高温度基本挥净杯壁上锑盐，取下稍冷。加入 3 mL 氢溴酸（1. 1.4）低温蒸至杯底无溶液，再适当提高温度挥净杯壁上锑盐，取下稍冷。加入 2 mL 盐酸（1.1.2）再低温蒸干，取下冷却。按表1加入盐酸（1.1.6），沿杯壁吹入少量水，微热溶解残渣，将溶液移入相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

1.3.2 使用空气-乙炔火焰于原子吸收光谱仪283.3 nm、324.7 nm、228.2 nm波长处，以水调零，随同试料空白溶液测量吸光度，减去试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的被测元素浓度。

表1
	Pb/%
	Cu/%
	Cd/%
	称样量/g
	测量体积/mL
	加入盐酸（1.1.6）量/mL

	——
	0.0002~0.0020
	——
	1.0
	10
	1

	0.0020~0.020
	——
	0.0001~0.0010
	1.0
	25
	2

	＞0.020~0.080
	＞0.0020~0.015
	＞0.0010~0.0030
	0.50
	50
	4

	＞0.080~0.20
	＞0.015~0.035
	＞0.0030~0.010
	0.20
	50
	4

	＞0.20~0.50
	——
	——
	0.20
	100
	8

	＞0.50~0.75
	＞0.035~0.15
	——
	0.10
	100
	8

	——
	＞0.15~0.30
	——
	0.10
	200
	16


1.4 工作曲线的绘制

移取0 mL、0.20 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 、6.00 mL混合标准溶液（1.1.11）分别置于一组 100 mL 容量瓶中，加入 8 mL 盐酸（1.1.6），用水稀释至刻度，混匀。
在与试料溶液测定相同的条件下，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度。以被测元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

2 结果与讨论

2.1 仪器条件选择

分别用使铅、铜、镉标准溶液，进行仪器灯电流、狭缝宽度、燃气流量等选择试验，最佳工作条件如表2。
表2  仪器最佳工作条件

	元素
	波长/nm
	灯电流/mA
	狭缝宽度/nm
	燃气流量/mL/min
	火焰气氛

	Pb
	283.3
	3.0
	0.4
	1500
	贫燃火焰

	Cu
	324.7
	3.0
	0.4
	1500
	贫燃火焰

	Cd
	228.8
	2.0
	0.2
	1500
	贫燃火焰


2.2 工作曲线、仪器性能及检测下限

在仪器最佳工作条件下，测定铅、铜、镉系列标准溶液，其数据见表3。

表3 系列标准溶液测定数据

	Pb/µg/mL
	0.40
	2.00
	4.00
	6.00
	8.00
	10.00
	12.00

	吸光度/A
	0.012
	0.051
	0.101
	0.149
	0.195
	0.238
	0.279

	工作曲线
	A=0.02338C+0.004204         r=0.9994

	Cu/µg/mL
	0.08
	0.40
	0.80
	1.20
	1.60
	2.00
	2.40

	吸光度/A
	0.012
	0.064
	0.131
	0.191
	0.253
	0.304
	0.362

	工作曲线
	A=0.1519C+0.003600         r=0.9993

	Cd/µg/mL
	0.02
	0.10
	0.20
	0.30
	0.40
	0.50
	0.60

	吸光度/A
	0.009
	0.051
	0.097
	0.142
	0.186
	0.223
	0.269

	工作曲线
	A=0.4472C+0.003622         r=0.9992


2.2.1 特征浓度

在待测元素1%吸光时，按照公式
[image: image2.wmf]A

C

C

0044

.

0

´

=

特

计算特征浓度，铅的特征浓度为0.17μg/mL、铜的特征浓度为0.027μg/mL、镉的特征浓度为0.0091μg/mL。
2.2.2 仪器精密度

铅、铜、镉系列标准溶液最高浓度溶液与最低浓度溶液各测量11次吸光度，其标准偏差相对于最高浓度溶液吸光度平均值的百分比，铅为 0.45% 和 0.15%，铜为0.36% 和 0.10%，镉为0.63% 和 0.28%。

2.2.3 工作曲线线性

铅、铜、镉标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度差值之比，分别大于0.80、0.91、0.90。

2.2.4 检出限和测定下限

连续测定试剂空白溶液11次，以3倍标准偏差计算各元素的检出限，以10倍标准偏差计算测定下限。结果见表4。

表4 检出限和测定下限

	测定元素
	检出限/µg/mL
	拟定方法测定下限/%

	Pb
	0.141
	0.0012

	Cu
	0.022
	0.00007

	Cd
	0.0074
	0.00006


2.3 样品前处理
用火焰原子吸收法测定锑品中杂质含量，定容时基体锑易水解而影响测定，一般采取加酒石酸络合锑或挥发去除基体锑的措施进行处理。酒石酸络合锑会导致被测溶液中的高盐分，可能堵塞毛细管和燃烧头，给仪器维护带来麻烦，而挥发去除基体锑的方式相对合理，应用较多。
锑能被王水、硫酸溶解，考虑试料用硫酸溶解时，蒸干挥锑难度大，因此不予考虑；三氧化二锑用王水、盐酸、氢溴酸等均能溶解。结合样品溶解和挥发除锑两方面综合考虑，确定用王水溶解锑样品，盐酸或氢溴酸溶解三氧化二锑样品。并进行了样品溶解及随后的挥发去除锑试验。
2.3.1 称取2024-Cd-02锑样品1.0g（精确至0.0001 g）经王水溶样后用不同的方式挥发除锑，加2 mL盐酸（1.1.6）溶解残渣定容至25mL容量瓶中，按试验方法测定溶液中铅、铜、镉含量，另用ICP测定溶液中残留的锑浓度，试验结果见表5。

表5  锑样品溶解及基体锑挥发情况

	样品处理方式
	残留Sb浓度/µg/mL
	测得样品Pb、Cu、Cd含量/%
	备注

	
	
	Pb
	Cu
	Cd
	

	8mL王水溶样后蒸干→5mLHBr+

1mLHCl蒸干→2mLHCl蒸干
	33.1
	0.0398
	0.0047
	0.0013
	溶液清亮，可见少量白色盐类

	8mL王水溶样后蒸干→5mLHBr+

1mLHCl蒸干→1mLHBr+3mLHCl蒸干→2mLHCl蒸干
	＜0.05
	0.0393
	0.0046
	0.0012
	溶液清亮

	8mL王水溶样后蒸干→5mLHBr蒸干→3mLHBr蒸干→2mLHCl蒸干
	1.4
	0.0389
	0.0048
	0.0013
	溶液清亮

	8mL王水溶样后蒸干→5mLHBr蒸干→2mLHCl蒸干
	27.2
	0.0394
	0.0048
	0.0013
	溶液清亮，可见少量白色盐类


表5表明，锑样品经王水溶解用不同的方式挥发除锑后，对Pb、Cu、Cd

含量的测定没有影响，但溶液中残留锑的浓度不同，第一、第四种方式处理的溶液中可见白色锑盐，可能阻塞毛细管，而第二种方式除锑效果最佳。确定采用第二种方式挥发去除锑样品中的基体锑，即8mL王水溶样蒸干后，用5mLHBr+1mLHCl蒸干，再用1mLHBr+3mLHCl蒸干，最后用2mLHCl蒸干。

2.3.2称取2024-Pb-01三氧化二锑样品1.0g（精确至0.0001 g）进行不同的方式溶解和挥发除锑，加2mL盐酸（1.1.6）溶解残渣定容至25mL容量瓶中，按试验方法测定溶液中铅、铜、镉含量，另用ICP测定溶液中残留的锑浓度，试验结果见表6。

表6 三氧化二锑样品溶解及基体锑挥发情况

	样品处理方式
	残留锑浓度/µg/mL
	测得样品Pb、Cu、Cd含量/%
	备注

	
	
	Pb
	Cu
	Cd
	

	5mLHBr+1mLHCl溶样后蒸干→2mLHCl蒸干
	6.5
	0.0018
	0.0014
	0.0001
	溶液清亮，可见少量白色盐类

	5mLHBr+1mLHCl溶样后蒸干→1mLHBr+3mLHCl蒸干→

2mLHCl蒸干
	1.1
	0.0018
	0.0015
	0.0001
	溶液清亮

	5mLHBr溶样后蒸干→3mLHBr蒸干→2mLHCl蒸干
	0.06
	0.0018
	0.0015
	0.0001
	溶液清亮

	5mLHCl溶样后蒸干→3mLHCl蒸干→2mLHCl蒸干
	6.5
	0.0017
	0.0015
	0.0001
	溶液清亮，可见少量白色盐类


表6表明，三氧化二锑样品用不同的方式溶解、挥发除锑，对Pb、Cu、Cd含量的测定没有影响，但溶液中残留锑的浓度不同，第一、第四种方式处理的溶液中偶见白色锑盐可能阻塞毛细管，而第三种方式除锑效果最佳。确定采用第三种方式溶解样品和挥发去除基体锑，即用5mLHBr溶样并蒸干，再加3mLHBr蒸干，最后用2 mLHCl蒸干。

2.4测定介质及浓度
移取3.00mL混合标准溶液溶液（1.1.11）于100mL容量瓶中，配制成不同浓度的盐酸、硝酸、硫酸溶液进行测定，测定标准溶液的吸光度，结果见表7。
表7 不同介质对测定的影响

	介质
	介质浓度
	Pb吸光度
	Cu吸光度
	Cd吸光度

	盐酸
	2%
	0.149
	0.189
	0.141

	
	4%
	0.147
	0.192
	0.142

	
	6%
	0.148
	0.191
	0.140

	
	8%
	0.147
	0.193
	0.142

	
	10%
	0.147
	0.191
	0.142

	硝酸
	2%
	0.146
	0.194
	0.139

	
	4%
	0.148
	0.190
	0.145

	
	6%
	0.151
	0.193
	0.141

	
	8%
	0.147
	0.192
	0.141

	
	10%
	0.146
	0.191
	0.144

	硫酸
	2%
	0.147
	0.193
	0.142

	
	4%
	0.150
	0.194
	0.144

	
	6%
	0.151
	0.196
	0.146

	
	8%
	0.155
	0.200
	0.150

	
	10%
	0.156
	0.203
	0.150


表7表明，在盐酸和硝酸酸度2%~10%范围内吸光度稳定，硫酸酸度增加吸光度有上升趋势。为便于操作及高酸度对仪器可能产生腐蚀，选用4%的盐酸介质。

2.5 共存元素的干扰

样品处理时经挥发去除基体锑，被测溶液中残留锑量甚微，对测定的影响不予考虑。

除基体锑和被测元素铅、铜、镉外，锑及三氧化二锑中的常见微量杂质还有砷、铁、硒、铋（高铋锑），试验考察了杂质元素对测定的影响。

移取3.00 mL混合标准溶液（1.1.11）于100 mL容量瓶中，加入样品中可能存在的共存杂质元素的最大量，按试验方法测定，对测定结果的影响见表8。

表8共存元素的干扰

	测定元素
	杂质加入量/mg
	吸光度

	Pb
	0
	0.148、0.144

	
	As10.0、Fe5.0、Bi5.0、Cu2.0、Se1.0、Cd1.0
	0.148、0.147

	Cu
	0
	0.190、0.192

	
	As10.0、Pb50.0、Fe5.0、Bi5.0、Se1.0、Cd1.0
	0.189、0.193

	Cd
	0
	0.142、0.140

	
	As10.0、Pb50.0、Fe5.0、Bi5.0、Cu2.0、Se1.0
	0.141、0.142


表8说明，锑及三氧化二锑中的共存杂质对铅、铜、镉的测定没有影响。

2.6 样品测定

按拟定的方法对铅、铜、镉含量呈阶梯性的一组样品各测定9次，测定结果及精密度见表9。

表9 样品测定结果    %

	测定元素
	样品
	Pb-1
	Pb-2
	Pb-3
	Pb-4
	Pb-5
	——

	Pb
	1
	0.0019
	0.0100
	0.0707
	0.302
	0.732
	——

	
	2
	0.0017
	0.0102
	0.0715
	0.310
	0.748
	——

	
	3
	0.0018
	0.0104
	0.0716
	0.300
	0.743
	——

	
	4
	0.0018
	0.0103
	0.0730
	0.314
	0.743
	——

	
	5
	0.0019
	0.0102
	0.0725
	0.300
	0.756
	——

	
	6
	0.0018
	0.0101
	0.0716
	0.316
	0.760
	——

	
	7
	0.0019
	0.0102
	0.0720
	0.308
	0.746
	——

	
	8
	0.0017
	0.0102
	0.0707
	0.297
	0.738
	——

	
	9
	0.0018
	0.0102
	0.0715
	0.310
	0.745
	——

	
	平均值
	0.0018
	0.0102
	0.0717
	0.306
	0.746
	——

	
	S
	7.82*10-5
	1.12*10-4
	7.51*10-4
	6.78*10-3
	8.50*10-3
	——

	
	RSD
	4.34
	1.10
	1.05
	2.22
	1.14
	——

	
	样品
	Cu-1
	Cu-2
	Cu-3
	Cu-4
	Cu-5
	Cu-6

	Cu
	1
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.0246
	0.0836
	0.300

	
	2
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.0242
	0.0809
	0.299

	
	3
	0.0003
	0.0021
	0.0054
	0.0242
	0.0828
	0.293

	
	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.0249
	0.0836
	0.292

	
	5
	0.0002
	0.0020
	0.0056
	0.0245
	0.0842
	0.288

	
	6
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.0245
	0.0840
	0.296

	
	7
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.0254
	0.0830
	0.293

	
	8
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.0260
	0.0805
	0.292

	
	9
	0.0002
	0.0021
	0.0055
	0.0248
	0.0826
	0.291

	
	平均值
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.0248
	0.0828
	0.293

	
	S
	5.00*10-5
	7.82*10-5
	7.07*10-5
	5.86*10-4
	1.31*10-3
	3.86*10-3

	
	RSD
	16.7
	3.91
	1.28
	2.36
	1.58
	1.32

	Cd
	样品
	Cd-1
	Cd-2
	Cd-3
	Cd-4
	Cd-5
	——

	
	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0058
	0.0102
	——

	
	2
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0057
	0.0105
	——

	
	3
	0.0003
	0.0012
	0.0031
	0.0055
	0.0104
	——

	
	4
	0.0003
	0.0013
	0.0030
	0.0055
	0.0105
	——

	
	5
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.0103
	——

	
	6
	0.0002
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0103
	——

	
	7
	0.0003
	0.0014
	0.0030
	0.0054
	0.0106
	——

	
	8
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.0100
	——

	
	9
	0.0003
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.0099
	——

	
	平均值
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0056
	0.0103
	——

	
	S
	5.00*10-5
	6.67*10-5
	1.36*10-4
	1.33*10-4
	2.34*10-4
	——

	
	RSD
	16.7
	5.15
	4.06
	2.38
	2.27
	——


用盐酸-氢溴酸（三氧化二锑用氢溴酸）挥发去除基体锑，在盐酸介质中，用火焰原子吸收光谱法测定锑及三氧化二锑样品中铅、铜、镉含量的精密度较好。

2.7 样品加标回收

称取 2024-Cd-02 锑样品 0.30 g ~0.50 g，加入不同量的被测元素，按拟定的方法进行加标回收试验，结果见表10。
表10 样加标回收试验

	测定

元素
	试样量/g
	定容体积/mL
	样品含量/μg
	加入量/μg
	测得总量/μg
	回收量/μg
	回收率/%

	Pb
	0.3000
	50
	114
	100
	216.4
	102.4
	102.4

	
	0.3000
	50
	
	200
	304.6
	190.6
	95.3

	Cu
	0.5000
	50
	45
	50
	93.5
	48.5
	97.0

	
	0.5000
	100
	
	100
	147.7
	102.7
	102.7

	Cd
	0.5000
	50
	6.5
	10
	15.7
	9.2
	92.0

	
	0.5000
	100
	
	20
	26.0
	19.5
	97.5


表10显示，试验所拟定方法的样品加标回收率在92%~103%之间，方法准确度较高。

3 结论

试料用王水溶解（三氧化二锑用氢溴酸溶解），盐酸-氢溴酸（三氧化二锑用氢溴酸）挥发去除基体锑，绘制工作曲线，在盐酸介质中及选定的仪器条件下，用火焰原子吸收光谱法测定铅、铜、镉含量，操作简便，方法检出限达0.141μg/mL、0.022μg/mL、0.0074μg/mL，样品加标回收率92%~103%，样品测定的相对标准偏差较小，灵敏度、精密度和准确度均满足需要。该方法可以作为国家标准推广。

联系人：袁渊 15873858566
附录B
锑及三氧化二锑化学分析方法
第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

数据处理汇总
由锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司、湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、水口山有色金属有限责任公司、柳州华锡有色设计院有限责任公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明冶金研究院有限公司、金隆铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、大冶有色设计院有限责任公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司等18家实验室按照标准草案要求对每个样品各进行7~9次独立测定。按照GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法的规定，对收到的数据进行了统计分析。各实验室编号见表1
B 1 各实验室编号表

	实验室编号
	单位名称

	1
	锡矿山闪星锑业有限责任公司

	2
	湖南有色金属研究院有限责任公司（一验）

	3
	湖南辰州矿业有限责任公司（一验）

	4
	湖南省安化渣滓溪矿业有限公司（一验）

	5
	水口山有色金属有限责任公司（一验）

	6
	柳州华锡有色设计研究院有限责任公司（一验）

	7
	山东恒邦冶炼股份有限公司（一验）

	8
	北矿检测技术股份有限公司（二验）

	9
	江西铜业铅锌金属有限公司（二验）

	10
	昆明冶金研究院有限公司（二验）

	11
	金隆铜业有限公司（二验）

	12
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（二验）

	13
	大冶有色设计研究院有限公司（二验）

	14
	济源市万洋冶炼（集团）有限公司（二验）

	15
	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司（二验）

	16
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司（二验）

	17
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司（二验）

	18
	国标（北京）检验认证有限公司（二验）


1  原始数据检验

汇总了各实验室试验原始数据，在柯克伦检验之前，为防止一个实验室内较高的变异来自某个测试结果，对各实验室内每个水平的的数据进行格拉布斯检验，剔除离群值，其余所有数据参与后续计算。

格拉布斯检验结果表明测定结果中双星号标注为离群值，剔除后进行计算，单星号标注为歧离值，保留参与后续计算。其余无异常值（n=7 α=0.01时临界值是2.097；n=7 α=0.05时临界值是1.938；n=9 α=0.01时临界值是2.323；n=9 α=0.05时临界值是2.110；n=11 α=0.01时临界值是2.485；n=11 α=0.05时临界值是2.234）。

表1-1锡矿山闪星锑业有限责任公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0019
	0.01
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	2
	0.0017
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	3
	0.0018
	0.0104
	0.072
	0.30
	0.74
	——

	4
	0.0018
	0.0103
	0.073
	0.31
	0.74
	——

	5
	0.0019
	0.0102
	0.073
	0.30
	0.76
	——

	6
	0.0018
	0.0101
	0.072
	0.32
	0.76
	——

	7
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	8
	0.0017
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	9
	0.0018
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	平均值
	0.00181
	0.01020
	0.0717
	0.306
	0.746
	——

	S
	7.82E-05
	1.12E-04
	7.51E-04
	6.78E-03
	8.50E-03
	——

	最大值
	0.0019
	0.0104
	0.073
	0.316
	0.76
	——

	最小值
	0.0017
	0.01
	0.0707
	0.297
	0.732
	——

	Gmax
	1.137
	1.789
	1.760
	1.425
	1.686
	——

	Gmin
	1.421
	1.789
	1.301
	1.376
	1.608
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0002
	0.002
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.30

	2
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.024
	0.081
	0.30

	3
	0.0003
	0.0021
	0.0054
	0.024
	0.083
	0.29

	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	5
	0.0002
	0.002
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	6
	0.0003
	0.002
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.30

	7
	0.0003
	0.002
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.29

	8
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.29

	9
	0.0002
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.29

	平均值
	0.00027
	0.00201
	0.00550
	0.0248
	0.0828
	0.294

	S
	5.00E-05
	7.82E-05
	7.07E-05
	5.86E-04
	1.31E-03
	3.87E-03

	最大值
	0.0003
	0.0021
	0.0056
	0.026
	0.0842
	0.3

	最小值
	0.0002
	0.0019
	0.0054
	0.0242
	0.0805
	0.288

	Gmax
	0.667
	1.137
	1.414
	2.066
	1.071
	1.610

	Gmin
	1.333
	1.421
	1.414
	1.005
	1.760
	1.495

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0058
	0.010
	——

	2
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0057
	0.011
	——

	3
	0.0003
	0.0012
	0.0031
	0.0055
	0.010
	——

	4
	0.0003
	0.0013
	0.0030
	0.0055
	0.011
	——

	5
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.010
	——

	6
	0.0002
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	7
	0.0003
	0.0014
	0.0030
	0.0054
	0.011
	——

	8
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	9
	0.0003
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	平均值
	0.00027
	0.00128
	0.00319
	0.00556
	0.0103
	——

	S
	5.00E-05
	6.67E-05
	1.36E-04
	1.33E-04
	2.35E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0014
	0.0034
	0.0058
	0.011
	——

	最小值
	0.0002
	0.0012
	0.0030
	0.0054
	0.010
	——

	Gmax
	0.667
	1.833
	1.547
	1.833
	1.279
	——

	Gmin
	1.333
	1.167
	1.385
	1.167
	1.706
	——


表1-2湖南有色金属研究院有限责任公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0019
	0.010
	0.073
	0.30
	0.74
	——

	2
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	3
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	4
	0.0017
	0.010
	0.073
	0.30
	0.76
	——

	5
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.31
	0.76
	——

	6
	0.0019
	0.011
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	7
	0.0019
	0.011
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	8
	0.0017
	0.010
	0.072
	0.32
	0.74
	——

	9
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	平均值
	0.00181
	0.0102
	0.0715
	0.307
	0.745
	——

	S
	7.82E-05
	2.73E-04
	8.32E-04
	5.89E-03
	9.48E-03
	——

	最大值
	0.0019
	0.011
	0.073
	0.32
	0.76
	——

	最小值
	0.0017
	0.010
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	Gmax
	1.137
	1.385
	1.749
	1.396
	1.747
	——

	Gmin
	1.421
	1.914
	1.255
	1.490
	1.208
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0002
	0.0022
	0.0051
	0.025
	0.084
	0.30

	2
	0.0003
	0.0023
	0.0051
	0.026
	0.085
	0.30

	3
	0.0002
	0.0023
	0.0057
	0.025
	0.084
	0.29

	4
	0.0003
	0.0021
	0.0052
	0.025
	0.081
	0.29

	5
	0.0002
	0.0020
	0.0054
	0.026
	0.081
	0.30

	6
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.027
	0.080
	0.30

	7
	0.0003
	0.0022
	0.0053
	0.026
	0.082
	0.30

	8
	0.0002
	0.0021
	0.0054
	0.0245
	0.084
	0.29

	9
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.0244
	0.082
	0.29

	平均值
	0.00024
	0.00213
	0.00536
	0.02533
	0.0825
	0.294

	S
	5.27E-05
	1.22E-04
	2.01E-04
	7.45E-04
	1.74E-03
	4.72E-03

	最大值
	0.0003
	0.0023
	0.0057
	0.027
	0.085
	0.30

	最小值
	0.0002
	0.0020
	0.0051
	0.024
	0.080
	0.29

	Gmax
	1.054
	1.361
	1.716
	1.700
	1.487
	1.413

	Gmin
	0.843
	1.089
	1.273
	1.253
	1.385
	1.343

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0052
	0.0096
	——

	2
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0053
	0.0097
	——

	3
	0.0002
	0.0011
	0.0030
	0.0048
	0.0101
	——

	4
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0049
	0.0102
	——

	5
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0053
	0.0102
	——

	6
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0052
	0.0105
	——

	7
	0.0002
	0.0011
	0.0030
	0.0052
	0.0098
	——

	8
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0054
	0.0099
	——

	9
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0055
	0.0100
	——

	平均值
	0.00022
	0.00119
	0.00304
	0.00520
	0.01000
	——

	S
	4.41E-05
	7.82E-05
	1.13E-04
	2.24E-04
	2.83E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.011
	——

	最小值
	0.0002
	0.0011
	0.0029
	0.0048
	0.010
	——

	Gmax
	1.764
	1.421
	1.376
	1.342
	1.768
	——

	Gmin
	0.504
	1.137
	1.278
	1.789
	1.414
	——


表1-3湖南辰州矿业有限责任公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.310
	0.74
	——

	2
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.305
	0.73
	——

	3
	0.0019
	0.0100
	0.072
	0.310
	0.75
	——

	4
	0.0019
	0.0101
	0.071
	0.310
	0.74
	——

	5
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.309
	0.74
	——

	6
	0.0018
	0.0101
	0.071
	0.311
	0.74
	——

	7
	0.0019
	0.0100
	0.072
	0.311
	0.75
	——

	8
	0.0018
	0.0099
	0.072
	0.309
	0.75
	——

	9
	0.0019
	0.0101
	0.072
	0.305
	0.74
	——

	平均值
	0.00191
	0.01008
	0.0717
	0.3089
	0.743
	——

	S
	7.82E-05
	9.72E-05
	4.60E-04
	2.32E-03
	6.15E-03
	——

	最大值
	0.002
	0.0102
	0.072
	0.311
	0.75
	——

	最小值
	0.0018
	0.0099
	0.071
	0.305
	0.73
	——

	Gmax
	1.137
	1.258
	0.700
	0.912
	1.537
	——

	Gmin
	1.421
	1.829
	2.124
	1.680
	1.717
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0003
	0.0022
	0.0055
	0.0248
	0.080
	0.30

	2
	0.0003
	0.0021
	0.0054
	0.0247
	0.081
	0.30

	3
	0.0003
	0.0021
	0.0056
	0.0248
	0.082
	0.30

	4
	0.0004
	0.0022
	0.0056
	0.0246
	0.081
	0.29

	5
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.0248
	0.083
	0.29

	6
	0.0003
	0.0023
	0.0055
	0.0245
	0.083
	0.29

	7
	0.0002
	0.0021
	0.0056
	0.0252
	0.082
	0.30

	8
	0.0003
	0.0024
	0.0055
	0.0254
	0.081
	0.29

	9
	0.0003
	0.0023
	0.0055
	0.0245
	0.083
	0.29

	平均值
	0.00030
	0.00220
	0.00552
	0.02481
	0.0817
	0.294

	S
	5.00E-05
	1.12E-04
	6.67E-05
	3.06E-04
	1.02E-03
	4.35E-03

	最大值
	0.0004
	0.0024
	0.0056
	0.0254
	0.083
	0.30

	最小值
	0.0002
	0.0021
	0.0054
	0.0245
	0.080
	0.29

	Gmax
	2.000
	1.789
	1.167
	1.925
	1.540
	1.430

	Gmin
	2.000
	0.894
	1.833
	1.017
	1.409
	1.098

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0055
	0.011
	——

	2
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0056
	0.010
	——

	3
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0054
	0.010
	——

	4
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0053
	0.010
	——

	5
	0.0003
	0.0012
	0.0034
	0.0055
	0.010
	——

	6
	0.0002
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.010
	——

	7
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	8
	0.0003
	0.0012
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	9
	0.0003
	0.0012
	0.0034
	0.0055
	0.011
	——

	平均值
	0.00027
	0.00126
	0.00323
	0.00548
	0.0102
	——

	S
	5.00E-05
	5.27E-05
	1.22E-04
	9.72E-05
	2.37E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.011
	——

	最小值
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0053
	0.010
	——

	Gmax
	0.667
	0.843
	1.361
	1.258
	1.736
	——

	Gmin
	1.333
	1.054
	1.089
	1.829
	1.642
	——


表1-4湖南省安化渣滓溪矿业有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0019
	0.010
	0.072
	0.32
	0.77
	——

	2
	0.0018
	0.010
	0.071
	0.32
	0.74
	——

	3
	0.0019
	0.011
	0.073
	0.32
	0.75
	——

	4
	0.0017
	0.011
	0.073
	0.33
	0.75
	——

	5
	0.0018
	0.011
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	6
	0.0020
	0.011
	0.073
	0.31
	0.75
	——

	7
	0.0019
	0.011
	0.071
	0.32
	0.77
	——

	8
	0.0019
	0.011
	0.072
	0.30
	0.76
	——

	9
	0.0018
	0.011
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	平均值
	0.00186
	0.0106
	0.0720
	0.315
	0.754
	——

	S
	8.82E-05
	2.70E-04
	7.12E-04
	7.16E-03
	9.21E-03
	——

	最大值
	0.002
	0.011
	0.073
	0.33
	0.77
	——

	最小值
	0.0017
	0.010
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	Gmax
	1.638
	0.906
	1.717
	1.429
	1.521
	——

	Gmin
	1.764
	2.059
	1.373
	1.646
	1.304
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0003
	0.0018
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	2
	0.0002
	0.0021
	0.0054
	0.023
	0.083
	0.28

	3
	0.0003
	0.0020
	0.0056
	0.024
	0.081
	0.29

	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.023
	0.085
	0.28

	5
	0.0003
	0.0021
	0.0057
	0.023
	0.083
	0.28

	6
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.082
	0.28

	7
	0.0003
	0.0021
	0.0057
	0.024
	0.081
	0.30

	8
	0.0002
	0.0020
	0.0054
	0.023
	0.081
	0.28

	9
	0.0002
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	平均值
	0.00026
	0.00201
	0.00554
	0.0237
	0.0819
	0.286

	S
	5.27E-05
	1.05E-04
	1.13E-04
	7.52E-04
	1.34E-03
	7.10E-03

	最大值
	0.0003
	0.0021
	0.0057
	0.025
	0.085
	0.30

	最小值
	0.0002
	0.0018
	0.0054
	0.023
	0.081
	0.28

	Gmax
	0.843
	0.843
	1.376
	1.670
	2.003
	1.580

	Gmin
	1.054
	2.003
	1.278
	1.256
	1.064
	1.377

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.010
	——

	2
	0.0003
	0.0012
	0.0033
	0.0057
	0.010
	——

	3
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0053
	0.011
	——

	4
	0.0002
	0.0014
	0.0031
	0.0052
	0.010
	——

	5
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	6
	0.0003
	0.0014
	0.0034
	0.0053
	0.010
	——

	7
	0.0002
	0.0013
	0.0030
	0.0056
	0.010
	——

	8
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0054
	0.010
	——

	9
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	平均值
	0.00026
	0.00129
	0.00318
	0.00543
	0.0101
	——

	S
	5.27E-05
	7.82E-05
	1.20E-04
	1.58E-04
	3.54E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0014
	0.0034
	0.0057
	0.011
	——

	最小值
	0.0002
	0.0012
	0.0030
	0.0052
	0.010
	——

	Gmax
	0.843
	1.421
	1.849
	1.687
	1.538
	——

	Gmin
	1.054
	1.137
	1.479
	1.476
	1.287
	——


表1-5水口山有色金属有限责任公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0019
	0.010
	0.071
	0.29
	0.72
	——

	2
	0.0020
	0.010
	0.068
	0.29
	0.71
	——

	3
	0.0021
	0.010
	0.069
	0.29
	0.73
	——

	4
	0.0018
	0.012
	0.072
	0.29
	0.75
	——

	5
	0.0019
	0.011
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	6
	0.0019
	0.011
	0.070
	0.31
	0.74
	——

	7
	0.0020
	0.010
	0.070
	0.29
	0.74
	——

	8
	0.0019
	0.010
	0.069
	0.30
	0.71
	——

	9
	0.0020
	0.010
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	平均值
	0.00193
	0.0104
	0.0700
	0.296
	0.731
	——

	S
	7.32E-05
	7.93E-04
	1.28E-03
	6.98E-03
	1.41E-02
	——

	最大值
	0.0021
	0.012
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	最小值
	0.0018
	0.010
	0.068
	0.29
	0.71
	——

	Gmax
	1.658
	1.988
	1.786
	1.258
	1.266
	——

	Gmin
	1.348
	0.889
	1.429
	1.322
	1.419
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00030
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.081
	0.29

	2
	0.00030
	0.0018
	0.0052
	0.025
	0.081
	0.29

	3
	0.00030
	0.0018
	0.0053
	0.026
	0.081
	0.30

	4
	0.00031
	0.0020
	0.0053
	0.024
	0.080
	0.28

	5
	0.00032
	0.0019
	0.0055
	0.024
	0.082
	0.29

	6
	0.00031
	0.0021
	0.0053
	0.025
	0.082
	0.29

	7
	0.00031
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.29

	8
	0.00031
	0.0021
	0.0056
	0.024
	0.081
	0.29

	9
	0.00030
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.29

	平均值
	0.000303
	0.00198
	0.00542
	0.0247
	0.0811
	0.288

	S
	9.17E-06
	1.19E-04
	1.61E-04
	4.77E-04
	7.53E-04
	4.01E-03

	最大值
	0.00032
	0.0021
	0.0056
	0.026
	0.082
	0.30

	最小值
	0.00030
	0.0018
	0.0052
	0.024
	0.080
	0.28

	Gmax
	1.806
	1.377
	1.248
	1.817
	1.150
	1.716

	Gmin
	0.921
	1.152
	1.110
	1.537
	1.770
	1.772

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.00030
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.0102
	——

	2
	0.00029
	0.0014
	0.0033
	0.0054
	0.0102
	——

	3
	0.00027*
	0.0013
	0.0033
	0.0053
	0.0100
	——

	4
	0.00030
	0.0014
	0.0031
	0.0055
	0.0097
	——

	5
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0056
	0.0102
	——

	6
	0.00029
	0.0014
	0.0031
	0.0057
	0.0097
	——

	7
	0.00030
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0102
	——

	8
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0056
	0.0100
	——

	9
	0.00029
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.0102
	——

	平均值
	0.000291
	0.00134
	0.00321
	0.00548
	0.0101
	——

	S
	9.16E-06
	3.81E-05
	7.00E-05
	1.16E-04
	2.01E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0014
	0.0033
	0.0057
	0.0102
	——

	最小值
	0.00027
	0.0013
	0.0031
	0.0053
	0.0097
	——

	Gmax
	0.788
	1.488
	1.476
	1.624
	0.740
	——

	Gmin
	2.268*
	1.401
	1.524
	1.489
	1.595
	——


表1-6柳州华锡有色设计研究院有限责任公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0023
	0.0107
	0.074
	0.32
	0.76
	——

	2
	0.0023
	0.0107
	0.074
	0.33
	0.76
	——

	3
	0.0023
	0.0108
	0.075
	0.33
	0.77
	——

	4
	0.0022
	0.0107
	0.074
	0.33
	0.77
	——

	5
	0.0023
	0.0107
	0.074
	0.33
	0.77
	——

	6
	0.0025
	0.0107
	0.074
	0.32
	0.82
	——

	7
	0.0026
	0.0106
	0.074
	0.32
	0.81
	——

	8
	0.0026
	0.0107
	0.074
	0.32
	0.80
	——

	9
	0.0025
	0.0108
	0.074
	0.32
	0.77
	——

	平均值
	0.00240
	0.01071
	0.0741
	0.325
	0.782
	——

	S
	1.50E-04
	6.01E-05
	2.19E-04
	1.87E-03
	2.01E-02
	——

	最大值
	0.0026
	0.0108
	0.075
	0.33
	0.82
	——

	最小值
	0.0022
	0.0106
	0.074
	0.32
	0.76
	——

	Gmax
	1.333
	1.479
	2.084
	1.072
	1.653
	——

	Gmin
	1.333
	1.849
	1.118
	1.232
	0.958
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00032
	0.00208
	0.0057
	0.025
	0.087
	0.31

	2
	0.00032
	0.00209
	0.0058
	0.025
	0.087
	0.31

	3
	0.00030
	0.00208
	0.0058
	0.025
	0.087
	0.30

	4
	0.00030
	0.00210
	0.0057
	0.025
	0.087
	0.31

	5
	0.00034
	0.00211
	0.0057
	0.025
	0.086
	0.31

	6
	0.00034
	0.00213
	0.0058
	0.026
	0.087
	0.31

	7
	0.00030
	0.00214
	0.0058
	0.026
	0.087
	0.31

	8
	0.00030
	0.00213
	0.0059
	0.026
	0.088
	0.31

	9
	0.00032
	0.00213
	0.0058
	0.026
	0.087
	0.31

	平均值
	0.000316
	0.002110
	0.00578
	0.0255
	0.0869
	0.306

	S
	1.67E-05
	2.35E-05
	6.67E-05
	4.36E-04
	3.49E-04
	9.33E-04

	最大值
	0.00034
	0.00214
	0.0059
	0.026
	0.088
	0.31

	最小值
	0.00030
	0.00208
	0.0057
	0.025
	0.086
	0.30

	Gmax
	1.467
	1.279
	1.833
	1.529
	1.655
	1.465

	Gmin
	0.933
	1.279
	1.167
	0.994
	1.782
	2.073

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.000293
	0.0014
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	2
	0.000291
	0.0015
	0.0034
	0.0057
	0.010
	——

	3
	0.000290
	0.0015
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	4
	0.000292
	0.0015
	0.0034
	0.0057
	0.011
	——

	5
	0.000294
	0.0014
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	6
	0.000293
	0.0014
	0.0035
	0.0057
	0.011
	——

	7
	0.000292
	0.0014
	0.0035
	0.0057
	0.010
	——

	8
	0.000290
	0.0015
	0.0035
	0.0058
	0.010
	——

	9
	0.000288
	0.0015
	0.0035
	0.0059
	0.011
	——

	平均值
	0.0002914
	0.00146
	0.00348
	0.00577
	0.0103
	——

	S
	1.88E-06
	5.27E-05
	4.41E-05
	7.07E-05
	1.48E-04
	——

	最大值
	0.000294
	0.0015
	0.0035
	0.0059
	0.011
	——

	最小值
	0.000288
	0.0014
	0.0034
	0.0057
	0.010
	——

	Gmax
	1.361
	0.843
	0.504
	1.886
	1.200
	——

	Gmin
	1.834
	1.054
	1.764
	0.943
	0.825
	——


表1-7山东恒邦冶炼股份有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.76
	——

	2
	0.0020
	0.0103
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	3
	0.0020
	0.0100
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	4
	0.0021
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	5
	0.0019
	0.0103
	0.071
	0.31
	0.73
	——

	6
	0.0019
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.73
	——

	7
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.30
	0.74
	——

	8
	0.0018
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	9
	0.0017
	0.0101
	0.072
	0.30
	0.73
	——

	平均值
	0.00190
	0.01013
	0.0712
	0.304
	0.740
	——

	S
	1.41E-04
	1.22E-04
	5.17E-04
	1.79E-03
	1.07E-02
	——

	最大值
	0.0021
	0.0103
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	最小值
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	Gmax
	1.414
	1.361
	1.482
	0.995
	1.787
	——

	Gmin
	1.414
	1.089
	1.225
	1.803
	1.112
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0004
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.081
	0.29

	2
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	3
	0.0004
	0.0026
	0.0057
	0.025
	0.083
	0.29

	4
	0.0005
	0.0023
	0.0056
	0.024
	0.082
	0.29

	5
	0.0004
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.29

	6
	0.0003
	0.0023
	0.0057
	0.025
	0.081
	0.29

	7
	0.0002
	0.0020
	0.0056
	0.025
	0.081
	0.29

	8
	0.0003
	0.0026
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	9
	0.0004
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.30*

	平均值
	0.00036
	0.00221
	0.00557
	0.0248
	0.0817
	0.291

	S
	8.82E-05
	2.52E-04
	8.66E-05
	3.42E-04
	9.34E-04
	4.11E-03

	最大值
	0.0005
	0.0026
	0.0057
	0.025
	0.083
	0.30

	最小值
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.081
	0.29

	Gmax
	1.638
	1.542
	1.540
	1.820
	1.749
	2.165*

	Gmin
	1.764
	0.837
	0.770
	1.105
	1.249
	1.245

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0056
	0.0103
	——

	2
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.0099
	——

	3
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0053
	0.0100
	——

	4
	0.0003
	0.0012 **
	0.0032
	0.0057
	0.0101
	——

	5
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.0102
	——

	6
	0.0003
	0.0013
	0.0031**
	0.0055
	0.0103
	——

	7
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0051
	0.0099
	——

	8
	0.0004
	0.0013
	0.0030**
	0.0054
	0.0104
	——

	9
	0.0003
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.0103
	——

	平均值
	0.00028
	0.0013

（0.00129）
	0.0032

（0.00317）
	0.00543
	0.01016
	——

	S
	6.67E-05
	0

（3.33E-05）
	0

（7.07E-05）
	1.73E-04
	1.88E-04
	——

	最大值
	0.0004
	0.0013
	0.0032
	0.0057
	0.0104
	——

	最小值
	0.0002
	0.0013

（0.0012）
	0.0032

（0.0030）
	0.0051
	0.0099
	——

	Gmax
	1.833
	0

（0.333）
	0

（0.471）
	1.540
	1.301
	——

	Gmin
	1.167
	0

（2.667**）
	0

（2.357**）
	1.925
	1.361
	——


表1-8北矿检测技术股份有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0023
	0.0098
	0.068
	0.32
	0.78
	——

	2
	0.0022
	0.0099
	0.071
	0.32
	0.77
	——

	3
	0.0024
	0.0102
	0.067
	0.31
	0.78
	——

	4
	0.0022
	0.0100
	0.069
	0.31
	0.77
	——

	5
	0.0023
	0.0099
	0.067
	0.31
	0.79
	——

	6
	0.0022
	0.0100
	0.068
	0.32
	0.78
	——

	7
	0.0023
	0.0101
	0.069
	0.31
	0.79
	——

	8
	0.0023
	0.0098
	0.067
	0.32
	0.76
	——

	9
	0.0024
	0.0097
	0.070
	0.31
	0.77
	——

	平均值
	0.00229
	0.00994
	0.0686
	0.314
	0.777
	——

	S
	4.76E-05
	1.63E-04
	1.50E-03
	3.96E-03
	9.35E-03
	——

	最大值
	0.0024
	0.0102
	0.071
	0.32
	0.79
	——

	最小值
	0.0022
	0.0097
	0.067
	0.31
	0.76
	——

	Gmax
	1.449
	1.626
	1.832
	1.458
	1.510
	——

	Gmin
	1.075
	1.510
	1.372
	1.066
	1.486
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00031
	0.0025
	0.0054
	0.022
	0.087
	0.31

	2
	0.00033
	0.0025
	0.0054
	0.021
	0.084
	0.31

	3
	0.00028
	0.0022
	0.0054
	0.022
	0.079
	0.30

	4
	0.00027
	0.0023
	0.0052
	0.021
	0.077
	0.29

	5
	0.00028
	0.0024
	0.0054
	0.021
	0.083
	0.30

	6
	0.00024
	0.0026
	0.0054
	0.022
	0.081
	0.31

	7
	0.00025
	0.0022
	0.0053
	0.022
	0.083
	0.31

	8
	0.00028
	0.0023
	0.0053
	0.022
	0.081
	0.29

	9
	0.00029
	0.0023
	0.0054
	0.022
	0.082
	0.30

	平均值
	0.000281
	0.00235
	0.00536
	0.0216
	0.0818
	0.302

	S
	2.76E-05
	1.23E-04
	6.65E-05
	5.01E-04
	2.92E-03
	8.14E-03

	最大值
	0.00033
	0.0026
	0.0054
	0.022
	0.087
	0.31

	最小值
	0.00024
	0.0022
	0.0052
	0.021
	0.077
	0.29

	Gmax
	1.772
	1.650
	0.902
	1.619
	1.604
	1.529

	Gmin
	1.490
	1.124
	1.954
	1.774
	1.749
	1.297

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.00028
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.011
	——

	2
	0.00028
	0.0013
	0.0031
	0.0056
	0.010
	——

	3
	0.00029
	0.0013
	0.0034
	0.0055
	0.011
	——

	4
	0.00033
	0.0014
	0.0032
	0.0058
	0.010
	——

	5
	0.00027
	0.0012
	0.0031
	0.0060
	0.011
	——

	6
	0.00031
	0.0013
	0.0033
	0.0057
	0.011
	——

	7
	0.00029
	0.0012
	0.0031
	0.0059
	0.010
	——

	8
	0.00026
	0.0013
	0.0034
	0.0057
	0.011
	——

	9
	0.00028
	0.0013
	0.0032
	0.0060
	0.011
	——

	平均值
	0.000288
	0.00130
	0.00326
	0.00576
	0.0106
	——

	S
	2.11E-05
	5.11E-05
	1.37E-04
	1.76E-04
	3.28E-04
	——

	最大值
	0.00033
	0.0014
	0.0034
	0.0060
	0.011
	——

	最小值
	0.00026
	0.0012
	0.0031
	0.0055
	0.010
	——

	Gmax
	2.003
	1.783
	1.350
	1.469
	1.830
	——

	Gmin
	1.318
	1.348
	0.992
	1.425
	1.220
	——


表1-9江西铜业铅锌金属有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0022
	0.0097
	0.073
	0.30
	0.769
	——

	2
	0.0023
	0.0095
	0.074
	0.31
	0.765
	——

	3
	0.0022
	0.0098
	0.072
	0.31
	0.774*
	——

	4
	0.0023
	0.0096
	0.073
	0.31
	0.766
	——

	5
	0.0023
	0.0096
	0.072
	0.31
	0.764
	——

	6
	0.0022
	0.0097
	0.073
	0.31
	0.766
	——

	7
	0.0022
	0.0098
	0.072
	0.31
	0.764
	——

	平均值
	0.00224
	0.00967
	0.0727
	0.307
	0.7669
	——

	S
	5.35E-05
	1.11E-04
	5.00E-04
	1.81E-03
	3.58E-03
	——

	最大值
	0.0023
	0.0098
	0.074
	0.31
	0.774*
	——

	最小值
	0.0022
	0.0095
	0.072
	0.30
	0.764
	——

	Gmax
	1.069
	1.155
	1.888
	1.419
	1.996*
	——

	Gmin
	0.802
	1.541
	1.115
	1.891
	0.798
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00027
	0.0020
	0.0058
	0.026
	0.0838
	0.296

	2
	0.00032
	0.0019
	0.0058
	0.025
	0.0846
	0.295

	3
	0.00030
	0.0020
	0.0059
	0.026
	0.0853
	0.299*

	4
	0.00029
	0.0019
	0.0059
	0.025
	0.0845
	0.295

	5
	0.00028
	0.0019
	0.0058
	0.025
	0.0845
	0.296

	6
	0.00028
	0.0020
	0.0058
	0.026
	0.0847
	0.296

	7
	0.00029
	0.0020
	0.0059
	0.026
	0.0847
	0.297

	平均值
	0.000290
	0.00196
	0.00584
	0.0255
	0.08459
	0.2963

	S
	1.63E-05
	5.35E-05
	5.35E-05
	3.53E-04
	4.41E-04
	1.38E-03

	最大值
	0.00032
	0.002
	0.0059
	0.026
	0.0853
	0.299*

	最小值
	0.00027
	0.0019
	0.0058
	0.025
	0.0838
	0.295

	Gmax
	1.837
	0.802
	1.069
	1.739
	1.619
	1.967*

	Gmin
	1.225
	1.069
	0.802
	1.658
	1.780
	0.932

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	——

	1
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	2
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	3
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	4
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	5
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	6
	0.00024
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	7
	0.00025
	0.0013
	0.0032**
	0.0055
	0.011
	——

	平均值
	0.000250
	0.00130
	0.0033

（0.00329）
	0.00547
	0.0104
	——

	S
	5.77E-06
	0.00E+00
	0

（3.78E-05）
	4.88E-05
	5.77E-05
	——

	最大值
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.011
	——

	最小值
	0.00024
	0.0013
	0.0033

（0.0032**）
	0.0054
	0.010
	——

	Gmax
	1.732
	0
	0

(0.378)
	0.586
	1.732
	——

	Gmin
	1.732
	0
	0

(2.268**)
	1.464
	1.732
	——


表1-10昆明冶金研究院有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	2
	0.0018
	0.0096
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	3
	0.0017
	0.0099
	0.070
	0.30
	0.75
	——

	4
	0.0018
	0.0095
	0.071
	0.31
	0.76
	——

	5
	0.0018
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	6
	0.0018
	0.0100
	0.070
	0.30
	0.75
	——

	7
	0.0018
	0.0095
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	8
	0.0018
	0.0098
	0.072
	0.30
	0.76
	——

	9
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.31
	0.75
	——

	平均值
	0.00177
	0.00981
	0.0706
	0.303
	0.749
	——

	S
	5.00E-05
	2.20E-04
	6.80E-04
	5.31E-03
	5.34E-03
	——

	最大值
	0.0018
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	最小值
	0.0017
	0.0095
	0.070
	0.30
	0.74
	——

	Gmax
	0.667
	0.857
	1.274
	1.172
	1.789
	——

	Gmin
	1.333
	1.411
	1.666
	1.276
	1.394
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0003
	0.0020
	0.0057
	0.027
	0.081
	0.28

	2
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.027
	0.081
	0.29

	3
	0.0003
	0.0020
	0.0057
	0.026
	0.083
	0.29

	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.026
	0.082
	0.29

	5
	0.0003
	0.0020
	0.0056
	0.026
	0.081
	0.28

	6
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.28

	7
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.027
	0.081
	0.29

	8
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.29

	9
	0.0004**
	0.0020
	0.0056
	0.027
	0.083
	0.29

	平均值
	0.0003

(0.00031)
	0.00197
	0.00558
	0.0264
	0.0814
	0.286

	S
	0

(3.33E-05)
	5.00E-05
	8.33E-05
	6.10E-04
	8.28E-04
	7.00E-03

	最大值
	0.0003

0.0004**
	0.0020
	0.0057
	0.027
	0.083
	0.29

	最小值
	0.0003
	0.0019
	0.0055
	0.026
	0.081
	0.28

	Gmax
	0

(2.667**)
	0.667
	1.467
	1.275
	1.745
	0.936

	Gmin
	0

(0.333)
	1.333
	0.933
	1.512
	1.034
	1.492

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0058
	0.010
	——

	2
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0057
	0.009
	——

	3
	0.0003
	0.0012
	0.0029
	0.0055
	0.009
	——

	4
	0.0002
	0.0010
	0.0030
	0.0055
	0.010
	——

	5
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0056
	0.010
	——

	6
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0055
	0.010
	——

	7
	0.0003
	0.0012
	0.0030
	0.0054
	0.010
	——

	8
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	9
	0.0003
	0.0011
	0.0032
	0.0054
	0.010
	——

	平均值
	0.00028
	0.00114
	0.00304
	0.00556
	0.0096
	——

	S
	4.41E-05
	7.26E-05
	1.24E-04
	1.33E-04
	4.84E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0012
	0.0032
	0.0058
	0.010
	——

	最小值
	0.0002
	0.0010
	0.0029
	0.0054
	0.009
	——

	Gmax
	0.504
	0.765
	1.259
	1.833
	1.193
	——

	Gmin
	1.764
	1.988
	1.169
	1.167
	1.698
	——


表1-11金隆铜业有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0021
	0.0102
	0.069
	0.310
	0.75
	——

	2
	0.0020
	0.0101
	0.070
	0.309
	0.76
	——

	3
	0.0019
	0.0101
	0.071
	0.307
	0.73
	——

	4
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.313
	0.74
	——

	5
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.309
	0.76
	——

	6
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.312
	0.76
	——

	7
	0.0019
	0.0103
	0.072
	0.310
	0.75
	——

	8
	0.0020
	0.0100
	0.073
	0.313
	0.73
	——

	9
	0.0019
	0.0102
	0.073
	0.311
	0.76
	——

	10
	0.0021
	0.0099
	0.072
	0.310
	0.77
	——

	平均值
	0.00198
	0.01013
	0.0715
	0.3104
	0.751
	——

	S
	7.89E-05
	1.16E-04
	1.23E-03
	1.90E-03
	1.30E-02
	——

	最大值
	0.0021
	0.0103
	0.073
	0.313
	0.761
	——

	最小值
	0.0019
	0.0100
	0.069
	0.307
	0.733
	——

	Gmax
	1.521
	1.466
	1.020
	1.370
	0.784
	——

	Gmin
	1.014
	1.121
	1.999
	1.792
	1.369
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00037
	0.0021
	0.0053
	0.025
	0.082
	0.29

	2
	0.00045
	0.0021
	0.0054
	0.025
	0.081
	0.30

	3
	0.00038
	0.0021
	0.0053
	0.024
	0.081
	0.30

	4
	0.00035
	0.0020
	0.0055
	0.024
	0.082
	0.29

	5
	0.00046
	0.0023
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.29

	6
	0.00039
	0.0023
	0.0056
	0.024
	0.082
	0.30

	7
	0.00035
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.081
	0.29

	8
	0.00044
	0.0019
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.30

	9
	0.00040
	0.0023
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.29

	10
	0.00035
	0.0021
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.29

	11
	0.00035
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.30

	平均值
	0.000390
	0.00213
	0.00546
	0.0247
	0.0817
	0.293

	S
	4.24E-05
	1.27E-04
	1.12E-04
	4.75E-04
	3.24E-04
	4.54E-03

	最大值
	0.00046
	0.0023
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.30

	最小值
	0.00035
	0.0019
	0.0053
	0.024
	0.081
	0.29

	Gmax
	1.650
	1.358
	1.217
	1.225
	1.714
	1.161

	Gmin
	0.943
	1.787
	1.461
	1.722
	1.067
	1.482

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	——

	1
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.011
	——

	2
	0.00024
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	3
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.011
	——

	4
	0.00024
	0.0013
	0.0033
	0.0053*
	0.010
	——

	5
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	6
	0.00026
	0.0013
	0.0032
	0.0054
	0.011
	——

	7
	0.00024
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	8
	0.00025
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.010
	——

	9
	0.00025
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	10
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.010
	——

	11
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.010
	——

	平均值
	0.000251
	0.00128
	0.00326
	0.00550
	0.0102
	——

	S
	8.31E-06
	4.05E-05
	5.05E-05
	8.94E-05
	2.69E-04
	——

	最大值
	0.00026
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.011
	——

	最小值
	0.00024
	0.0012
	0.0032
	0.0053*
	0.010
	——

	Gmax
	1.094
	0.449
	0.721
	1.118
	1.350
	——

	Gmin
	1.312
	2.023
	1.261
	2.236*
	1.249
	——

	
	
	
	
	
	
	


表1-12呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0020
	0.0101
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	2
	0.0019
	0.0103
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	3
	0.0019
	0.0101
	0.074
	0.31
	0.75
	——

	4
	0.0021
	0.0105
	0.073
	0.31
	0.74
	——

	5
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.30
	0.75
	——

	6
	0.0020
	0.0103
	0.071
	0.32
	0.73
	——

	7
	0.0019
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	平均值
	0.00196
	0.01024
	0.0719
	0.309
	0.742
	——

	S
	7.87E-05
	1.40E-04
	8.58E-04
	5.59E-03
	7.55E-03
	——

	最大值
	0.0021
	0.0105
	0.074
	0.32
	0.75
	——

	最小值
	0.0019
	0.0101
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	Gmax
	1.816
	1.840
	1.931
	1.328
	1.136
	——

	Gmin
	0.726
	1.022
	0.866
	1.175
	1.382
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0004
	0.0020
	0.0057
	0.025
	0.083
	0.31

	2
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.024
	0.081
	0.30

	3
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.024
	0.080
	0.29

	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.024
	0.083
	0.29

	5
	0.0002
	0.0020
	0.0056
	0.025
	0.083
	0.30

	6
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.084
	0.30

	7
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.026
	0.082
	0.29

	平均值
	0.00030
	0.00197
	0.00554
	0.0244
	0.0821
	0.297

	S
	5.77E-05
	4.88E-05
	1.13E-04
	5.89E-04
	1.34E-03
	4.43E-03

	最大值
	0.0004
	0.0020
	0.0057
	0.026
	0.084
	0.31

	最小值
	0.0002
	0.0019
	0.0054
	0.024
	0.080
	0.29

	Gmax
	1.732
	0.586
	1.386
	1.868
	1.123
	1.903

	Gmin
	1.732
	1.464
	1.260
	1.359
	1.722
	1.032

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	——

	1
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0055
	0.010
	——

	2
	0.0002
	0.0013
	0.0032
	0.0056
	0.011
	——

	3
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0054
	0.010
	——

	4
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0054
	0.010
	——

	5
	0.0003
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.010
	——

	6
	0.0003
	0.0013
	0.0031
	0.0055
	0.010
	——

	7
	0.0003
	0.0012
	0.0030
	0.0054
	0.011
	——

	平均值
	0.00026
	0.00127
	0.00319
	0.00549
	0.0104
	——

	S
	5.35E-05
	4.88E-05
	1.35E-04
	9.00E-05
	1.13E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0013
	0.0034
	0.0056
	0.011
	——

	最小值
	0.0002
	0.0012
	0.0030
	0.0054
	0.010
	——

	Gmax
	0.802
	0.586
	1.593
	1.270
	1.260
	——

	Gmin
	1.069
	1.464
	1.381
	0.953
	1.386
	——


表1-13大冶有色设计研究院有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0018
	0.0104
	0.071
	0.31
	0.74
	——

	2
	0.0017
	0.0095
	0.070
	0.31
	0.75
	——

	3
	0.0017
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	4
	0.0018
	0.0104
	0.070
	0.31
	0.72
	——

	5
	0.0018
	0.0097
	0.071
	0.29
	0.73
	——

	6
	0.0018
	0.0095
	0.070
	0.30
	0.73
	——

	7
	0.0019
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.76
	——

	8
	0.0019
	0.0105
	0.070
	0.30
	0.74
	——

	9
	0.0019
	0.0104
	0.073*
	0.30
	0.75
	——

	平均值
	0.00181
	0.01009
	0.0707
	0.303
	0.739
	——

	S
	7.82E-05
	4.08E-04
	8.82E-04
	6.18E-03
	1.16E-02
	——

	最大值
	0.0019
	0.0105
	0.073*
	0.31
	0.76
	——

	最小值
	0.0017
	0.0095
	0.070
	0.29
	0.72
	——

	Gmax
	1.137
	1.009
	2.268*
	1.492
	1.350
	——

	Gmin
	1.421
	1.445
	1.021
	1.744
	1.579
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0004
	0.0020
	0.0057
	0.024
	0.083
	0.29

	2
	0.0004
	0.0021
	0.0054
	0.023
	0.083
	0.28

	3
	0.0003
	0.0024
	0.0056
	0.024
	0.083
	0.30

	4
	0.0004
	0.0023
	0.0057
	0.024
	0.086
	0.29

	5
	0.0004
	0.0021
	0.0056
	0.025
	0.082
	0.29

	6
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	7
	0.0004
	0.0022
	0.0055
	0.024
	0.085
	0.29

	8
	0.0004
	0.0022
	0.0057
	0.025
	0.084
	0.29

	9
	0.0004
	0.0023
	0.0057
	0.025
	0.085
	0.29

	平均值
	0.00038
	0.00217
	0.00561
	0.0243
	0.0839
	0.290

	S
	4.41E-05
	1.58E-04
	1.05E-04
	7.33E-04
	1.22E-03
	4.73E-03

	最大值
	0.0004
	0.0024
	0.0057
	0.025
	0.086
	0.30

	最小值
	0.0003
	0.0019
	0.0054
	0.023
	0.082
	0.28

	Gmax
	0.504
	1.476
	0.843
	1.303
	1.515
	1.927

	Gmin
	1.764
	1.687
	2.003
	1.833
	1.524
	1.668

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.00024
	0.0012
	0.0031
	0.0052
	0.0100
	——

	2
	0.00026
	0.0013
	0.0031
	0.0052
	0.0097
	——

	3
	0.00023
	0.0011
	0.0031
	0.0049
	0.0102
	——

	4
	0.00025
	0.0013
	0.0030
	0.0052
	0.0097
	——

	5
	0.00024
	0.0011
	0.0030
	0.0050
	0.0097
	——

	6
	0.00024
	0.0012
	0.0030
	0.0049
	0.0096
	——

	7
	0.00024
	0.0012
	0.0031
	0.0052
	0.0098
	——

	8
	0.00023
	0.0013
	0.0030
	0.0052
	0.0099
	——

	9
	0.00026
	0.0012
	0.0031
	0.0050
	0.0097
	——

	平均值
	0.000243
	0.00121
	0.00306
	0.00509
	0.00981
	——

	S
	1.12E-05
	7.82E-05
	5.27E-05
	1.36E-04
	1.90E-04
	——

	最大值
	0.00026
	0.0013
	0.0031
	0.0052
	0.0102
	——

	最小值
	0.00023
	0.0011
	0.0030
	0.0049
	0.0096
	——

	Gmax
	1.491
	1.137
	0.843
	0.814
	2.046
	——

	Gmin
	1.193
	1.421
	1.054
	1.385
	1.111
	——


表1-14济源市万洋冶炼（集团）有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0017
	0.0103
	0.0717
	0.32
	0.747
	——

	2
	0.0018
	0.0105
	0.0712
	0.30
	0.740
	——

	3
	0.0018
	0.0105
	0.0709
	0.31
	0.745
	——

	4
	0.0019
	0.0103
	0.0715
	0.31
	0.695**
	——

	5
	0.0017
	0.0102
	0.0621**
	0.31
	0.756
	——

	6
	0.0016
	0.0101
	0.0722
	0.32
	0.744
	——

	7
	0.0020
	0.0095*
	0.0719
	0.32
	0.740
	——

	平均值
	0.00179
	0.01020
	0.07157

（0.07021）
	0.312
	0.7451

（0.7380）
	——

	S
	1.35E-04
	3.42E-04
	4.72E-04

（3.60E-03）
	6.86E-03
	6.16E-03

（1.97E-02）
	——

	最大值
	0.002
	0.0105
	0.0722
	0.32
	0.756
	——

	最小值
	0.0016
	0.0095*
	0.0709

（0.0621**）
	0.30
	0.740

（0.695**）
	——

	Gmax
	1.593
	0.878
	0.551
	1.282
	0.925
	——

	Gmin
	1.381
	2.049*
	1.413

（2.252**）
	1.709
	0.912

（2.173**）
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0003
	0.0020
	0.0053
	0.025
	0.0712**
	0.300

	2
	0.0002
	0.0023
	0.0054
	0.025
	0.0845
	0.298

	3
	0.0003
	0.0018
	0.0055
	0.025
	0.0836
	0.295

	4
	0.0003
	0.0019
	0.0056
	0.026
	0.0811
	0.293

	5
	0.0002
	0.0019
	0.0054
	0.025
	0.0832
	0.298

	6
	0.0003
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.0824
	0.325**

	7
	0.0003
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.0822
	0.298

	平均值
	0.00027
	0.00200
	0.00544
	0.0250
	0.08283

（0.08117）
	0.2970

（0.3010）

	S
	4.88E-05
	1.63E-04
	9.76E-05
	4.98E-04
	1.19E-03

（4.53E-03）
	2.42E-03

（1.09E-02）

	最大值
	0.0003
	0.0023
	0.0056
	0.026
	0.0845
	0.300

（0.325**）

	最小值
	0.0002
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.0811

（0.0712**）
	0.293

	Gmax
	0.586
	1.837
	1.610
	1.836
	0.735
	1.294

（2.221**）

	Gmin
	1.464
	1.225
	1.464
	0.975
	1.455

（2.201**）
	0.716

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	——

	1
	0.0003
	0.0013
	0.0035
	0.0059
	0.0103
	——

	2
	0.0003
	0.0014
	0.0032
	0.0045**
	0.0105
	——

	3
	0.0002
	0.0015
	0.0031
	0.0057
	0.0102
	——

	4
	0.0002
	0.0013
	0.0029
	0.0056
	0.0100
	——

	5
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0054
	0.0102
	——

	6
	0.0002
	0.0013
	0.0030
	0.0056
	0.0101
	——

	7
	0.0003
	0.0012
	0.0029
	0.0055
	0.0098
	——

	平均值
	0.00024
	0.00133
	0.00310
	0.00562

（0.00546）
	0.01016
	——

	S
	5.35E-05
	9.51E-05
	2.08E-04
	1.72E-04

（4.50E-04）
	2.23E-04
	——

	最大值
	0.0003
	0.0015
	0.0035
	0.0059
	0.011
	——

	最小值
	0.0002
	0.0012
	0.0029
	0.0054

（0.0045**）
	0.010
	——

	Gmax
	1.069
	1.802
	1.922
	1.645

（0.983）
	1.541
	——

	Gmin
	0.802
	1.352
	0.961
	1.258

（2.125**）
	1.605
	——


1-15中国检验认证集团广东有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0020
	0.0098
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	2
	0.0020
	0.0099
	0.070
	0.31
	0.76
	——

	3
	0.0021
	0.0096
	0.071
	0.32
	0.76
	——

	4
	0.0020
	0.0097
	0.072
	0.31
	0.78
	——

	5
	0.0021
	0.0100
	0.070
	0.31
	0.75
	——

	6
	0.0020
	0.0099
	0.070
	0.31
	0.77
	——

	7
	0.0019
	0.0098
	0.071
	0.31
	0.77
	——

	8
	0.0018
	0.0096
	0.069
	0.31
	0.78
	——

	9
	0.0019
	0.0097
	0.071
	0.31
	0.77
	——

	平均值
	0.00199
	0.00978
	0.0706
	0.312
	0.767
	——

	S
	8.71E-05
	1.42E-04
	8.34E-04
	2.00E-03
	9.82E-03
	——

	最大值
	0.0021
	0.0100
	0.072
	0.32
	0.78
	——

	最小值
	0.0018
	0.0096
	0.069
	0.31
	0.75
	——

	Gmax
	1.122
	1.780
	1.492
	1.667
	1.663
	——

	Gmin
	1.861
	1.255
	1.386
	1.333
	1.289
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00030
	0.00229
	0.00572
	0.0262
	0.0842
	0.307

	2
	0.00029
	0.00232
	0.00566
	0.0259
	0.0740**
	0.304

	3
	0.00027
	0.00227
	0.00565
	0.0258
	0.0831
	0.292**

	4
	0.00027
	0.00232
	0.00569
	0.0257
	0.0835
	0.305

	5
	0.00028
	0.00230
	0.00571
	0.0261
	0.0840
	0.305

	6
	0.00028
	0.00231
	0.00571
	0.0256
	0.0844
	0.306

	7
	0.00029
	0.00228
	0.00569
	0.0256
	0.0850
	0.305

	8
	0.00029
	0.00233
	0.00567
	0.0267*
	0.0852
	0.309

	9
	0.00030
	0.00230
	0.00569
	0.0259
	0.0851
	0.304

	平均值
	0.000287
	0.002302
	0.005688
	0.02594
	0.08431

（0.08317）
	0.3056

（0.3041）

	S
	1.09E-05
	1.99E-05
	2.39E-05
	3.50E-04
	7.68E-04

（3.51E-03）
	1.69E-03

（4.81E-03）

	最大值
	0.0003
	0.00233
	0.00572
	0.0267*
	0.0852
	0.309

	最小值
	0.00027
	0.00227
	0.00565
	0.0256
	0.0831

（0.0740**）
	0.304

（0.292**）

	Gmax
	1.235
	1.399
	1.350
	2.156*
	1.156

（0.579）
	2.003

（1.017）

	Gmin
	1.521
	1.622
	1.583
	0.983
	1.579

（2.610**）
	0.964

（2.519**）

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.00027
	0.0015
	0.00362**
	0.0053
	0.0105
	——

	2
	0.00028
	0.0014
	0.00350
	0.0055
	0.0105
	——

	3
	0.00027
	0.0015
	0.00342
	0.0056
	0.0107
	——

	4
	0.00026
	0.0014
	0.00345
	0.0054
	0.0107
	——

	5
	0.00028
	0.0014
	0.00341
	0.0056
	0.0105
	——

	6
	0.00028
	0.0015
	0.00338
	0.0056
	0.0106
	——

	7
	0.00028
	0.0015
	0.00341
	0.0055
	0.0108
	——

	8
	0.00027
	0.0014
	0.00342
	0.0053
	0.0109
	——

	9
	0.00027
	0.0015
	0.00344
	0.0055
	0.0106
	——

	平均值
	0.000270
	0.00145
	0.003429

（0.003450）
	0.00548
	0.01064
	——

	S
	7.30E-06
	1.80E-05
	3.56E-05

（7.19E-05）
	1.20E-04
	1.42E-04
	——

	最大值
	0.00028
	0.0015
	0.00350

（0.00362**）
	0.0056
	0.0109
	——

	最小值
	0.00026
	0.0014
	0.00338
	0.0053
	0.0105
	——

	Gmax
	1.507
	1.294
	2.000

（2.363**）
	1.017
	1.795
	——

	Gmin
	1.781
	1.479
	1.368

（0.973）
	1.479
	1.014
	——


1-16上海有色金属工业技术监测中心有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0019
	0.0099
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	2
	0.0019
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.74
	——

	3
	0.0020
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.75
	——

	4
	0.0020
	0.0101
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	5
	0.0020
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	6
	0.0019
	0.0099
	0.072
	0.30
	0.75
	——

	7
	0.0021
	0.0100
	0.072
	0.31
	0.74
	——

	8
	0.0021
	0.0102
	0.071
	0.30
	0.75
	——

	9
	0.0019
	0.0101
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	10
	0.0021
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.73
	——

	11
	0.0021
	0.0101
	0.072
	0.29
	0.74
	——

	平均值
	0.00200
	0.01006
	0.0715
	0.302
	0.740
	——

	S
	8.94E-05
	1.12E-04
	6.69E-04
	6.44E-03
	8.07E-03
	——

	最大值
	0.0021
	0.0102
	0.072
	0.31
	0.76
	——

	最小值
	0.0019
	0.0099
	0.071
	0.30
	0.73
	——

	Gmax
	1.118
	1.217
	1.372
	1.327
	1.836
	——

	Gmin
	1.118
	1.461
	1.467
	1.158
	1.261
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00032
	0.0019
	0.0054
	0.024
	0.083
	0.29

	2
	0.00031
	0.0018
	0.0053
	0.024
	0.082
	0.29

	3
	0.00028
	0.0018
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.29

	4
	0.00030
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.083
	0.30

	5
	0.00030
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.084
	0.29

	6
	0.00031
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.082
	0.30

	7
	0.00031
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.30

	8
	0.00033
	0.0018
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.29

	9
	0.00032
	0.0019
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.29

	10
	0.00031
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.083
	0.29

	11
	0.00033
	0.0019
	0.0054
	0.024
	0.082
	0.29

	平均值
	0.000310
	0.00188
	0.00542
	0.0246
	0.0826
	0.292

	S
	1.58E-05
	7.62E-05
	6.71E-05
	2.72E-04
	7.18E-04
	2.50E-03

	最大值
	0.00033
	0.0020
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.30

	最小值
	0.00028
	0.0018
	0.0053
	0.024
	0.082
	0.29

	Gmax
	1.377
	1.408
	1.938
	1.001
	1.836
	1.054

	Gmin
	2.031
	1.217
	1.491
	1.569
	1.507
	1.345

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	——

	1
	0.00031
	0.0013
	0.0033
	0.0053
	0.0100
	——

	2
	0.00031
	0.0013
	0.0035
	0.0055
	0.0099
	——

	3
	0.00027
	0.0014
	0.0033
	0.0053
	0.0103
	——

	4
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0053
	0.0102
	——

	5
	0.00030
	0.0013
	0.0034
	0.0054
	0.0102
	——

	6
	0.00028
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0101
	——

	7
	0.00029
	0.0013
	0.0033
	0.0054
	0.0100
	——

	8
	0.00029
	0.0013
	0.0033
	0.0055
	0.0103
	——

	9
	0.00030
	0.0014
	0.0032
	0.0055
	0.0099
	——

	10
	0.00027
	0.0014
	0.0031
	0.0056
	0.0102
	——

	11
	0.00029
	0.0013
	0.0033
	0.0056
	0.0103
	——

	平均值
	0.000289
	0.00132
	0.00328
	0.00544
	0.01013
	——

	S
	1.41E-05
	5.55E-05
	1.12E-04
	1.00E-04
	1.56E-04
	——

	最大值
	0.00031
	0.0014
	0.0035
	0.0055
	0.0103
	——

	最小值
	0.00027
	0.0013
	0.0032
	0.0053
	0.0099
	——

	Gmax
	1.523
	1.261
	1.694
	0.661
	1.111
	——

	Gmin
	1.600
	1.261
	0.802
	1.729
	1.462
	——


1-17长沙矿冶院检测技术有限责任公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0020
	0.0102
	0.071
	0.31
	0.733
	——

	2
	0.0018
	0.0101
	0.071
	0.31
	0.742
	——

	3
	0.0017
	0.0103
	0.071
	0.31
	0.735
	——

	4
	0.0018
	0.0100
	0.073
	0.30
	0.733
	——

	5
	0.0018
	0.0103
	0.072
	0.31
	0.736
	——

	6
	0.0019
	0.0102
	0.073
	0.31
	0.742
	——

	7
	0.0020
	0.0101
	0.072
	0.32
	0.756**
	——

	8
	0.0018
	0.0104
	0.072
	0.30
	0.735
	——

	9
	0.0020
	0.0103
	0.072
	0.32
	0.738
	——

	平均值
	0.00187
	0.01021
	0.0718
	0.310
	0.7368

（0.7389）
	——

	S
	1.12E-04
	1.27E-04
	7.03E-04
	5.36E-03
	3.62E-03

（7.25E-03）
	——

	最大值
	0.0020
	0.0104
	0.073
	0.32
	0.742

（0.756**）
	——

	最小值
	0.0017
	0.0100
	0.071
	0.30
	0.733
	——

	Gmax
	1.193
	1.488
	1.248
	1.554
	1.452

（2.359**）
	——

	Gmin
	1.491
	1.663
	1.738
	1.057
	1.037

（0.812）
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.0003
	0.0018
	0.0052
	0.026
	0.083
	0.30

	2
	0.0002
	0.0020
	0.0053
	0.025
	0.081
	0.29

	3
	0.0002
	0.0019
	0.0055
	0.024
	0.085
	0.29

	4
	0.0002
	0.0020
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.30

	5
	0.0003
	0.0018
	0.0053
	0.025
	0.084
	0.29

	6
	0.0002
	0.0019
	0.0052
	0.026
	0.084
	0.29

	7
	0.0002
	0.0020
	0.0054
	0.025
	0.083
	0.29

	8
	0.0003
	0.0019
	0.0053
	0.025
	0.082
	0.28

	9
	0.0003
	0.0020
	0.0052
	0.025
	0.084
	0.29

	平均值
	0.00024
	0.00192
	0.00532
	0.0250
	0.0831
	0.290

	S
	5.27E-05
	8.33E-05
	1.20E-04
	4.24E-04
	1.05E-03
	5.22E-03

	最大值
	0.0003
	0.0020
	0.0055
	0.026
	0.085
	0.297

	最小值
	0.0002
	0.0018
	0.0052
	0.024
	0.081
	0.28

	Gmax
	1.054
	0.933
	1.479
	1.469
	1.424
	1.425

	Gmin
	0.843
	1.467
	1.017
	1.364
	1.636
	1.447

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.0003
	0.0011
	0.0030
	0.0055
	0.010
	——

	2
	0.0003
	0.0010
	0.0033
	0.0054
	0.010
	——

	3
	0.0002
	0.0013
	0.0031
	0.0052
	0.011
	——

	4
	0.0002
	0.0011
	0.0032
	0.0053
	0.010
	——

	5
	0.0002
	0.0012
	0.0031
	0.0051
	0.011
	——

	6
	0.0003
	0.0014
	0.0032
	0.0053
	0.011
	——

	7
	0.0002
	0.0011
	0.0033
	0.0052
	0.011
	——

	8
	0.0002
	0.0014
	0.0030
	0.0054
	0.010
	——

	9
	0.0002
	0.0012
	0.0032
	0.0056
	0.011
	——

	平均值
	0.00023
	0.00120
	0.00316
	0.00533
	0.0104
	——

	S
	5.00E-05
	1.41E-04
	1.13E-04
	1.58E-04
	2.17E-04
	——

	最大值
	0.00030
	0.0014
	0.0033
	0.0056
	0.011
	——

	最小值
	0.00020
	0.0010
	0.0030
	0.0051
	0.010
	——

	Gmax
	1.333
	1.414
	1.278
	1.687
	1.282
	——

	Gmin
	0.667
	1.414
	1.376
	1.476
	1.487
	——


1-18国标（北京）检验认证有限公司

	样品名称
	Pb1#
	Pb2#
	Pb3#
	Pb4#
	Pb5#
	——

	1
	0.0019
	0.0100
	0.0720
	0.309
	0.78
	——

	2
	0.0020
	0.0101
	0.0719
	0.310
	0.78
	——

	3
	0.0019
	0.0100
	0.0719
	0.313
	0.79
	——

	4
	0.0020
	0.0102
	0.0718
	0.311
	0.78
	——

	5
	0.0019
	0.0102
	0.0717
	0.313
	0.79
	——

	6
	0.0019
	0.0100
	0.0723
	0.314
	0.78
	——

	7
	0.0019
	0.0100
	0.0723
	0.312
	0.78
	——

	8
	0.0019
	0.0100
	0.0723
	0.313
	0.78
	——

	9
	0.0020
	0.0100
	0.0722
	0.312
	0.78
	——

	平均值
	0.00193
	0.01006
	0.07204
	0.3119
	0.783
	——

	S
	4.03E-05
	8.82E-05
	2.35E-04
	1.62E-03
	3.71E-03
	——

	最大值
	0.0020
	0.0102
	0.0723
	0.314
	0.79
	——

	最小值
	0.0019
	0.0100
	0.0717
	0.309
	0.78
	——

	Gmax
	1.349
	1.638
	1.087
	1.306
	1.708
	——

	Gmin
	1.625
	0.630
	1.465
	1.788
	1.528
	——

	样品名称
	Cu1#
	Cu2#
	Cu3#
	Cu4#
	Cu5#
	Cu6#

	1
	0.00030
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.084
	0.32

	2
	0.00030
	0.0023
	0.0056
	0.026
	0.085
	0.32

	3
	0.00030
	0.0022
	0.0056
	0.025
	0.084
	0.31

	4
	0.00031
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.084
	0.31

	5
	0.00029
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.082
	0.32

	6
	0.00030
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.083
	0.30

	7
	0.00029
	0.0022
	0.0055
	0.026
	0.086
	0.31

	8
	0.00029
	0.0021
	0.0055
	0.026
	0.084
	0.31

	9
	0.00031
	0.0021
	0.0056
	0.026
	0.083
	0.31

	平均值
	0.000299
	0.00214
	0.00553
	0.0256
	0.0839
	0.314

	S
	7.82E-06
	5.64E-05
	5.53E-05
	5.34E-04
	1.07E-03
	6.22E-03

	最大值
	0.00031
	0.0023
	0.0056
	0.026
	0.086
	0.324

	最小值
	0.00029
	0.0021
	0.0055
	0.025
	0.082
	0.30

	Gmax
	1.421
	1.872
	1.910
	1.415
	1.616
	1.643

	Gmin
	1.137
	0.966
	0.985
	1.768
	1.461
	1.572

	样品名称
	Cd1#
	Cd2#
	Cd3#
	Cd4#
	Cd5#
	

	1
	0.00026
	0.0012
	0.0034
	0.00543
	0.010
	——

	2
	0.00027
	0.0012
	0.0034
	0.00547
	0.010
	——

	3
	0.00025
	0.0012
	0.0033
	0.00551
	0.010
	——

	4
	0.00027
	0.0013
	0.0034
	0.00553
	0.011
	——

	5
	0.00026
	0.0012
	0.0033
	0.00552
	0.010
	——

	6
	0.00024
	0.0012
	0.0034
	0.00543
	0.010
	——

	7
	0.00022
	0.0012
	0.0034
	0.00544
	0.010
	——

	8
	0.00022
	0.0012
	0.0032
	0.00564
	0.010
	——

	9
	0.00023
	0.0012
	0.0032
	0.00577*
	0.010
	——

	平均值
	0.000247
	0.00122
	0.00332
	0.005527
	0.0102
	——

	S
	2.00E-05
	1.73E-05
	9.47E-05
	1.13E-04
	2.24E-04
	——

	最大值
	0.00027
	0.0013
	0.0034
	0.00577*
	0.011
	——

	最小值
	0.00022
	0.0012
	0.0032
	0.00543
	0.010
	——

	Gmax
	1.167
	1.732
	1.020
	2.157*
	1.536
	——

	Gmin
	1.333
	1.732
	1.724
	0.857
	1.140
	——


2  标准偏差的柯克伦检验

对各实验室的标准偏差进行统计，相同水平下的最大值计算柯克伦检验统计量进行评定，剔除离群值后如下数据再行评定，保留歧离值。

2.1  各实验室各水平的标准偏差（见表2）

表2

	Pb

	实验室
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	1(n9)
	7.82E-05
	1.12E-04
	7.51E-04
	6.78E-03
	8.50E-03

	2(n9)
	7.82E-05
	2.73E-04
	8.32E-04
	5.89E-03
	9.48E-03

	3(n9)
	7.82E-05
	9.72E-05
	4.60E-04
	2.32E-03
	6.15E-03

	4(n9)
	8.82E-05
	2.70E-04
	7.12E-04
	7.16E-03
	9.21E-03

	5(n9)
	7.32E-05
	7.93E-04**
	1.28E-03
	6.98E-03
	1.41E-02

	6(n9)
	1.50E-04
	6.01E-05
	2.19E-04
	1.87E-03
	2.01E-02**

	7(n9)
	1.41E-04
	1.22E-04
	5.17E-04
	1.79E-03
	1.07E-02

	8(n9)
	4.76E-05
	1.63E-04
	1.50E-03*
	3.96E-03
	9.35E-03

	9(n7)
	5.35E-05
	1.11E-04
	5.00E-04
	1.81E-03
	3.58E-03

	10(n9)
	5.00E-05
	2.20E-04
	6.80E-04
	5.31E-03
	5.34E-03

	11(n10)
	7.89E-05
	1.16E-04
	1.23E-03
	1.90E-03
	1.30E-02

	12(n7)
	7.87E-05
	1.40E-04
	8.58E-04
	5.59E-03
	7.55E-03

	13(n9)
	7.82E-05
	4.08E-04**
	8.82E-04
	6.18E-03
	1.16E-02

	14(n7)
	1.35E-04
	3.42E-04**
	4.72E-04
	6.86E-03
	6.16E-03

	15(n9)
	8.71E-05
	1.42E-04
	8.34E-04
	2.00E-03
	9.82E-03

	16(n11)
	8.94E-05
	1.12E-04
	6.69E-04
	6.44E-03
	8.07E-03

	17(n9)
	1.12E-04
	1.27E-04
	7.03E-04
	5.36E-03
	3.62E-03

	18(n9)
	4.03E-05
	8.82E-05
	2.35E-04
	1.62E-03
	3.71E-03

	Smax
	1.50E-04
	7.93E-04
	1.50E-03
	7.16E-03
	2.01E-02

	S2
	2.25E-08
	6.29E-07
	2.25E-06
	5.13E-05
	4.04E-04

	∑S2
	1.48E-07
	1.28E-06
	1.18E-05
	4.37E-04
	1.72E-03

	C
	0.152
	0.492**
	0.190*
	0.117
	0.235**


	Cu

	实验室
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#

	1(n9)
	5.00E-05
	7.82E-05
	7.07E-05
	5.86E-04
	1.31E-03
	3.87E-03

	2(n9)
	5.27E-05
	1.22E-04
	2.01E-04*
	7.45E-04
	1.74E-03
	4.72E-03

	3(n9)
	5.00E-05
	1.12E-04
	6.67E-05
	3.06E-04
	1.02E-03
	4.35E-03

	4(n9)
	5.27E-05
	1.05E-04
	1.13E-04
	7.52E-04
	1.34E-03
	7.10E-03

	5(n9)
	9.17E-06
	1.19E-04
	1.61E-04
	4.77E-04
	7.53E-04
	4.01E-03

	6(n9)
	1.67E-05
	2.35E-05
	6.67E-05
	4.36E-04
	3.49E-04
	9.33E-04

	7(n9)
	8.82E-05**
	2.52E-04**
	8.66E-05
	3.42E-04
	9.34E-04
	4.11E-03

	8(n9)
	2.76E-05
	1.23E-04
	6.65E-05
	5.01E-04
	2.92E-03**
	8.14E-03

	9(n7)
	1.63E-05
	5.35E-05
	5.35E-05
	3.53E-04
	4.41E-04
	1.38E-03

	10(n9)
	0.00E+00
	5.00E-05
	8.33E-05
	6.10E-04
	8.28E-04
	7.00E-03

	11(n11)
	4.24E-05
	1.27E-04
	1.12E-04
	4.75E-04
	3.24E-04
	4.54E-03

	12(n7)
	5.77E-05
	4.88E-05
	1.13E-04
	5.89E-04
	1.34E-03
	4.43E-03

	13(n9)
	4.41E-05
	1.58E-04
	1.05E-04
	7.33E-04
	1.22E-03
	4.73E-03

	14(n7)
	4.88E-05
	1.63E-04
	9.76E-05
	4.98E-04
	1.19E-03
	2.42E-03

	15(n9)
	1.09E-05
	1.99E-05
	2.39E-05
	3.50E-04
	7.68E-04
	1.69E-03

	16(n11)
	1.58E-05
	7.62E-05
	6.71E-05
	2.72E-04
	7.18E-04
	2.50E-03

	17(n9)
	5.27E-05
	8.33E-05
	1.20E-04
	4.24E-04
	1.05E-03
	5.22E-03

	18(n9)
	7.82E-06
	5.64E-05
	5.53E-05
	5.34E-04
	1.07E-03
	6.22E-03

	Smax
	8.82E-05
	2.52E-04
	2.01E-04
	7.52E-04
	2.92E-03
	8.14E-03

	S2
	7.78E-09
	6.35E-08
	4.04E-08
	5.66E-07
	8.53E-06
	6.63E-05

	∑S2
	3.24E-08
	2.30E-07
	1.83E-07
	4.86E-06
	2.67E-05
	4.01E-04

	C
	0.240**
	0.277**
	0.221*
	0.116
	0.319**
	0.165


	Cd

	实验室
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	1(n9)
	5.00E-05
	6.67E-05
	1.36E-04
	1.33E-04
	2.35E-04

	2(n9)
	4.41E-05
	7.82E-05
	1.13E-04
	2.24E-04
	2.83E-04

	3(n9)
	5.00E-05
	5.27E-05
	1.22E-04
	9.72E-05
	2.37E-04

	4(n9)
	5.27E-05
	7.82E-05
	1.20E-04
	1.58E-04
	3.54E-04

	5(n9)
	9.16E-06
	3.81E-05
	7.00E-05
	1.16E-04
	2.01E-04

	6(n9)
	1.88E-06
	5.27E-05
	4.41E-05
	7.07E-05
	1.48E-04

	7(n9)
	6.67E-05
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.73E-04
	1.88E-04

	8(n9)
	2.11E-05
	5.11E-05
	1.37E-04
	1.76E-04
	3.28E-04

	9(n7)
	5.77E-06
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.88E-05
	5.77E-05

	10(n9)
	4.41E-05
	7.26E-05
	1.24E-04
	1.33E-04
	4.84E-04*

	11(n11)
	8.31E-06
	4.05E-05
	5.05E-05
	8.94E-05
	2.69E-04

	12(n7)
	5.35E-05
	4.88E-05
	1.35E-04
	9.00E-05
	1.13E-04

	13(n9)
	1.12E-05
	7.82E-05
	5.27E-05
	1.36E-04
	1.90E-04

	14(n7)
	5.35E-05
	9.51E-05
	2.08E-04*
	1.72E-04
	2.23E-04

	15(n9)
	7.30E-06
	1.80E-05
	3.56E-05
	1.20E-04
	1.42E-04

	16(n11)
	1.41E-05
	5.55E-05
	1.12E-04
	1.00E-04
	1.56E-04

	17(n9)
	5.00E-05
	1.41E-04**
	1.13E-04
	1.58E-04
	2.17E-04

	18(n9)
	2.00E-05
	1.73E-05
	9.47E-05
	1.13E-04
	2.24E-04

	Smax
	6.67E-05
	1.41E-04
	2.08E-04
	2.24E-04
	4.84E-04

	S2
	4.45E-09
	1.99E-08
	4.33E-08
	5.02E-08
	2.34E-07

	∑S2
	2.58E-08
	7.43E-08
	2.04E-07
	3.28E-07
	1.07E-06

	C
	0.173 
	0.267** 
	0.212* 
	0.153 
	0.218* 


2.2  柯克伦检验结果（见表3）

表3 柯克伦检验

	Pb

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	Smax
	0.00015
	0.000793
	0.0015
	0.00716
	0.0201

	∑S2
	1.48E-07
	1.28E-06
	1.18E-05
	4.37E-04
	1.72E-03

	C
	0.152
	0.492
	0.190
	0.117
	0.235

	离群值（Y/N）
	N
	Y
	N
	N
	Y

	岐离值（Y/N）
	N
	Y
	Y
	N
	Y


	Cu

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	Smax
	0.000088
	0.000252
	0.000201
	0.000752
	0.002920
	0.00814

	∑S2
	3.24E-08
	2.30E-07
	1.83E-07
	4.86E-06
	2.67E-05
	4.01E-04

	C
	0.240
	0.277
	0.221
	0.116
	0.319
	0.165

	离群值（Y/N）
	Y
	Y
	N
	N
	Y
	N

	岐离值（Y/N）
	Y
	Y
	Y
	N
	Y
	N


	Cd

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	Smax
	0.0000667
	0.000141
	0.000208
	0.000224
	0.000484

	∑S2
	2.58E-08
	7.43E-08
	2.04E-07
	3.28E-07
	1.07E-06

	C
	0.173
	0.267
	0.212
	0.153
	0.218

	离群值（Y/N）
	N
	Y
	N
	N
	N

	岐离值（Y/N）
	N
	Y
	Y
	N
	Y


查表：对n=11/10/9/7（柯克伦检验没有n=11/10/9/7时的临界值可查询，按n=6的临界值进行离群值的排除）、p=18，柯克伦检验1%临界值为0.223，5%临界值为0.189。从表3统计量可知。

3  总平均值及各平均值的格拉布斯检验

经上述第1、第2步骤统计，剔除离群数据，保留歧离值，取各实验室的各水平平均值进行格拉布斯检验后，进行总平均值计算。结果见表4。

表4 平均值格格拉布斯检验及总平均值 %

	Pb

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	1(n9)
	0.00181
	0.0102
	0.0717
	0.306
	0.746

	2(n9)
	0.00181
	0.0102
	0.0715
	0.307
	0.745

	3(n9)
	0.00191
	0.01008
	0.0717
	0.3089
	0.743

	4(n9)
	0.00186
	0.0106
	0.072
	0.315
	0.754

	7(n9)
	0.0019
	0.01013
	0.0712
	0.304
	0.74

	8(n9)
	0.00229
	0.00994
	0.0686**
	0.314
	0.777

	9(n7)
	0.00224
	0.00967
	0.0727
	0.307
	0.7669

	10(n9)
	0.00177
	0.00981
	0.0706
	0.303
	0.749

	11(n10)
	0.00198
	0.01013
	0.0715
	0.3104
	0.751

	12(n7)
	0.00196
	0.01024
	0.0719
	0.309
	0.742

	15(n9)
	0.00199
	0.00978
	0.0706
	0.312
	0.767

	16(n11)
	0.002
	0.01006
	0.0715
	0.302
	0.74

	17(n9)
	0.00187
	0.01021
	0.0718
	0.31
	0.737

	18(n9)
	0.00193
	0.01006
	0.07204
	0.3119
	0.783

	总平均值
	0.00195
	0.01008
	0.07138
	0.30859
	0.75291

	S
	1.51E-04
	2.32E-04
	9.70E-04
	3.98E-03
	1.47E-02

	最大值
	0.00229
	0.0106
	0.0727
	0.315
	0.783

	最小值
	0.00177
	0.00967
	0.0686
	0.302
	0.7368

	Gmax
	2.246
	2.247
	1.359
	1.611
	2.043

	Gmin
	1.204
	1.766
	2.867**
	1.654
	1.094


	Cu

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	1(n9)
	0.00027
	0.00201
	0.0055
	0.0248
	0.0828
	0.294

	2(n9)
	0.00024
	0.00213
	0.00536
	0.02533
	0.0825
	0.294

	3(n9)
	0.0003
	0.0022
	0.00552
	0.02481
	0.0817
	0.294

	4(n9)
	0.00026
	0.00201
	0.00554
	0.0237
	0.0819
	0.286

	5(n9)
	0.000303
	0.00198
	0.00542
	0.0247
	0.0811
	0.288

	6(n9)
	0.000316
	0.00211
	0.00578
	0.0255
	0.0869*
	0.306

	9(n7)
	0.00029
	0.00196
	0.00584
	0.0255
	0.08459
	0.2963

	10(n9)
	0.0003
	0.00197
	0.00558
	0.0264
	0.0814
	0.286

	11(n11)
	0.00039
	0.00213
	0.00546
	0.0247
	0.0817
	0.293

	12(n7)
	0.0003
	0.00197
	0.00554
	0.0244
	0.0821
	0.297

	13(n9)
	0.00038
	0.00217
	0.00561
	0.0243
	0.0839
	0.290

	14(n7)
	0.00027
	0.002
	0.00544
	0.025
	0.0828
	0.297

	15(n9)
	0.000287
	0.002302
	0.005688
	0.02594
	0.0843
	0.306

	16(n11)
	0.00031
	0.00188
	0.00542
	0.0246
	0.0826
	0.292

	17(n9)
	0.00024
	0.00192
	0.00532
	0.025
	0.0831
	0.290

	18(n9)
	0.000299
	0.00214
	0.00553
	0.0256
	0.0839
	0.314*

	总平均值
	0.00030
	0.00206
	0.00553
	0.02502
	0.08296
	0.29518

	S
	4.13E-05
	1.16E-04
	1.42E-04
	6.72E-04
	1.49E-03
	7.66E-03

	最大值
	0.00039
	0.002302
	0.00584
	0.0264
	0.0869
	0.314

	最小值
	0.00024
	0.00188
	0.00532
	0.0237
	0.0811
	0.286

	Gmax
	2.246
	2.129
	2.149
	2.059
	2.653*
	2.456*

	Gmin
	1.384
	1.510
	1.506
	1.962
	1.251
	1.198


	Cd

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	1(n9)
	0.00027
	0.00128
	0.00319
	0.00556
	0.0103

	2(n9)
	0.00022
	0.00119
	0.00304
	0.0052
	0.01

	3(n9)
	0.00027
	0.00126
	0.00323
	0.00548
	0.0102

	4(n9)
	0.00026
	0.00129
	0.00318
	0.00543
	0.0101

	5(n9)
	0.000291
	0.00134
	0.00321
	0.00548
	0.0101

	6(n9)
	0.0002914
	0.00146
	0.00348
	0.00577
	0.0103

	7(n9)
	0.00028
	0.00130 
	0.00320 
	0.00543
	0.01016

	8(n9)
	0.000288
	0.0013
	0.00326
	0.00576
	0.0106

	9(n7)
	0.00025
	0.0013
	0.0033
	0.00547
	0.0104

	10(n9)
	0.00028
	0.00114
	0.00304
	0.00556
	0.0096

	11(n11)
	0.000251
	0.00128
	0.00326
	0.0055
	0.0102

	12(n7)
	0.00026
	0.00127
	0.00319
	0.00549
	0.0104

	13(n9)
	0.000243
	0.00121
	0.00306
	0.00509
	0.00981

	14(n7)
	0.00024
	0.00133
	0.0031
	0.00562 
	0.0102 

	15(n9)
	0.00027
	0.00145
	0.00343 
	0.00548
	0.01064

	16(n11)
	0.000289
	0.00132
	0.00328
	0.00544
	0.01013

	18(n9)
	0.000247
	0.00122
	0.00332
	0.005527
	0.0102

	总平均值
	0.00026 
	0.00129 
	0.00322 
	0.00549 
	0.01019 

	S
	2.08E-05
	8.10E-05
	1.23E-04
	1.65E-04
	2.54E-04

	最大值
	0.0002914
	0.00146
	0.00348
	0.00577
	0.01064

	最小值
	0.00022
	0.00114
	0.00304
	0.00509
	0.0096

	Gmax
	1.281 
	2.090 
	2.095 
	1.716 
	1.755 

	Gmin
	2.149 
	1.858 
	1.474 
	2.414 
	2.338 


表4格拉布斯检验结果表明测定结果中双星号标注为离群值，剔除后进行计算，单星号标注为歧离值，保留参与后续计算。其余无异常值（n=14 α=0.01时临界值是2.659；α=0.05时临界值是2.371;n=16 α=0.01时临界值是2.747；α=0.05时临界值是2.443;n=17 α=0.01时临界值是2.785；n=11 α=0.05时临界值是2.475）。4  R与r的计算

	表5 精密度计算

	Pb

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	总平均值
	0.00196
	0.0101
	0.0714
	0.309
	0.750

	T1
	0.31125
	1.35681
	11.35355
	49.0642
	112.5252

	T2
	0.000613955
	0.013747503
	0.810905469
	15.1464
	84.4433

	T3
	159
	134
	159
	159
	150

	T4
	1421
	1210
	1421
	1421
	1340

	T5
	1.15E-06
	2.89E-06
	9.47E-05
	3.42E-03
	1.06E-02

	sr2
	8.17E-09
	2.43E-08
	6.71E-07
	2.42E-05
	7.97E-05

	sL2
	3.02E-08
	7.08E-08
	1.22E-06
	3.82E-05
	2.07E-04

	sR2
	3.84E-08
	9.52E-08
	1.89E-06
	6.25E-05
	2.86E-04

	r
	0.000253
	0.000437
	0.002294
	0.013786
	0.024989

	R
	0.000548
	0.000864
	0.003848
	0.022134
	0.047393


	Cu

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	总平均值
	0.000298
	0.00207
	0.00552
	0.0250
	0.0829
	0.295

	T1
	0.045004
	0.313248
	0.883422
	3.77452
	12.51083
	47.2325

	T2
	1.36617E-05
	0.000652406
	0.0048805
	0.094411557
	1.036869154
	13.95169607

	T3
	151
	151
	160
	151
	151
	160

	T4
	1361
	1361
	1442
	1361
	1361
	1442

	T5
	1.88984E-07
	1.30935E-06
	1.44862E-06
	3.60251E-05
	0.000139859
	0.003207777

	sr2
	1.41E-09
	9.77E-09
	1.02E-08
	2.69E-07
	1.04E-06
	2.26E-05

	sL2
	1.59E-09
	1.70E-08
	1.75E-08
	3.96E-07
	2.05E-06
	5.38E-05

	sR2
	3.00E-09
	2.68E-08
	2.77E-08
	6.65E-07
	3.09E-06
	7.64E-05

	r
	0.0001052
	0.000277
	0.000283
	0.001452
	0.002861
	0.013308

	R
	0.0001534
	0.000458
	0.000466
	0.002283
	0.004921
	0.024480


	Cd

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	总平均值
	0.000263
	0.00129
	0.00322
	0.00548
	0.01020

	T1
	0.0421536
	0.19486
	0.515261
	0.876273
	1.63204

	T2
	1.11786E-05
	0.000252403
	0.001661526
	0.004803168
	0.016656727

	T3
	160
	151
	160
	160
	160

	T4
	1442
	1361
	1442
	1442
	1442

	T5
	1.95043E-07
	4.22206E-07
	1.53844E-06
	2.57995E-06
	8.64047E-06

	sr2
	1.37E-09
	3.15E-09
	1.08E-08
	1.82E-08
	6.08E-08

	sL2
	3.28E-10
	6.29E-09
	1.33E-08
	2.50E-08
	5.61E-08

	sR2
	1.70E-09
	9.44E-09
	2.41E-08
	4.31E-08
	1.17E-07

	r
	0.000104
	0.000157
	0.000291
	0.000377
	0.000691

	R
	0.000115
	0.000272
	0.000435
	0.000582
	0.000958


附录C
 标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称：锑及三氧化二锑化学分析方法第3部分：铅、铜、镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司                       2026.04
	序号
	标准章节
	意见内容
	提出单位
	处理意见

	1
	
	无意见
	湖南田诚检测技术有限责任公司
	

	2
	
	无意见
	郴州和俊检测有限公司
	

	3
	
	无意见
	郴州金磊检测有限公司
	

	4
	
	无修改意见
	广西国华计量检测有限公司河池分公司
	

	5
	
	无意见
	广西华锑科技有限公司
	

	6
	
	无意见
	贵州东峰锑业股份有限公司
	

	7
	
	无意见
	云南木利锑业有限公司
	

	8
	
	无意见
	防城港市东途矿产检测有限公司
	

	9
	文本8.4.1
	100 mL烧杯溶解样品，有点小，容易迸溅，至少用200 mL烧杯
	葫芦岛锌业股份有限公司
	不采纳。样品低温加热蒸干，不会溅出。

	
	文本6
	仪器中铜的特征浓度是0.1 μg/mL，但曲线最低点浓度是0.08 μg/mL不合理，原则应该是最低点浓度大于等于0.1 μg/mL。
	
	采纳。试验证明铜的实际特征浓度低于0.05 μg/mL，调整为不大于0.05 μg/mL。

	
	文本6
	仪器中镉的特征浓度是0.014 μg/mL,但曲线最低点浓度是0.02 μg/mL，是否大部分仪器能达到这个灵敏度？
	
	能达到。大部分仪器测定镉的特征浓度低于0.01 μg/mL。

	
	文本8.4.2
	8.4.2中提到减掉试料空白，公式应该体现减掉曲线上查得空白浓度ρx=ρ-ρ0
	
	不采纳。公式中ρx为已减去空白浓度的质量浓度。

	
	文本8.4.1
	第三行应该是加入3 mL盐酸（5.2），少写个酸
	
	采纳。笔误。

	
	文本 6
	工作曲线线性不小于0.75，是否有点低，能满足测试稳定性要求吗？
	
	采纳，将工作曲线线性调整为不小于0.8。起草和验证单位的相关工作曲线线性都不低于0.8。

	10
	2
	需要加数字修约的引用文件。
	湖南柿竹园有色金属有限责任公司
	待专家讨论确定。

	
	5.8；5.9；5.10
	标准贮存溶液配制中，有证标准溶液的描述应放到配制后面。
	
	采纳。将可量值溯源有证标准溶液与标准贮存溶液配制进行分开描述。

	
	8.4.1
	对样品溶解中的“基本挥净杯壁上锑盐”的描述，能不能用现象表述具体些。
	
	采纳。修改为“基本挥净杯壁上的白色锑盐”。

	11
	5.1
	删除，根据《Gb-t 20001.4-2015 标准编写规则第 4 部分：试验方法标准 化学分析方法》，6.6.4 依照惯例，水溶液不应作为试剂和/或材料专门列出。
	长春黄金研究院有限公司
	不采纳。待讨论。

	
	1/5.8/5.9/5.10/8.1/10
	小数点前后每隔三位都应有空格。
	
	采纳。


说明：（1）发送《征求意见稿》和《编制说明》的单位数：12个；

（2）收到《征求意见稿》和《编制说明》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》和《编制说明》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：1个。



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

