中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

JJF（有色金属）XXXX—20XX

粉末流动性测定仪校准规范

Calibration Specification for Powder fluidity meter

（审定稿）

××××—××—××发布                               ××××—××—××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

粉末流动性测定仪

校准规范

Calibration Specification for Powder fluidity meter

JJF（有色金属）XXXX—20XX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：广东省科学院工业分析检测中心

参加起草单位：

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语与定义	3

4 概述	3

5 计量特性	4

6 校准条件	4

7 校准项目和校准方法	4

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	6

附录A校准原始记录参考格式	7

附录B粉末流动性测定仪校准证书内页参考格式	8

附录C粉末流动性测定仪容器内径示值误差测量不确定度评定	9

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 21782.5-2010 《粉末涂料  第5部分：粉末空气混合物流动性的测定》的技术内容。

本规范为首次发布

粉末流动性测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于粉末流化因子为1.2～3.0的粉末流动性测定仪的校准。

2 引用文件

本规范无引用文件。

3 概述

粉末流动性测定仪是在无空气流动的条件下，将规定质量的粉末置于容器中，在标准大气压力和温度条件下，用洁净的干燥空气流化，测定流化中和流化后粉末的高度及流化粉末流过特定孔口时的速率，用于表征粉末输送和喷涂的特性。

粉末流动性测定仪由壁上有一环形流粉口的流化容器和测试容器中粉末高度的仪器组成。容器由透明的聚甲基丙烯酸甲酯制造，容器内径大约100mm，高度不低于200mm，其结构图如图1所示。

图1  粉末流动性测定仪结构示意图

1—主气压调整阀； 2—流量计；3—压力表； 4—粉末高度尺；5—流化容器；

6—环形流粉口；7—容器空气入口

4 计量特性

4.1 容器内径示值误差，最大允许误差：±1 mm;

4.2 空气流量相对示值误差，最大允许误差：±5%;

4.3 粉末高度尺示值误差，最大允许误差：±1 mm。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度：（20±5）℃；相对湿度：（45～65）%；环境压力：大气压力。

5.2 测量标准

测量标准及技术要求见表1。

表1 测量标准及技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用卡尺 | （0～200）mm，MPE:±0.10 mm | 容器内径示值误差的校准 |
| 2 | 标准流量计 | （0～250）L/h 准确度等级：1级 | 空气流量相对示值误差的校准 |
| 3 | 钢直尺 | （0～1000）mm， MPE:±0.20 mm | 粉末高度尺示值误差的校准 |

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

校准项目包括容器内径示值误差、空气流量相对示值误差与粉末高度尺示值误差。

6.2 校准方法

6.2.1 容器内径示值误差的校准

用通用卡尺，利用内量爪沿容器内壁平行容器轴向测量容器内径示值，旋转角度90°再测量1次，取2次测量的平均值作为测量结果，按公式（1）计算容器内径示值误差。

（1）

式中：

Δr——容器内径示值误差，mm；

r1、r2——容器内径2次测量结果，mm；

rm——容器内径标称值，mm。

6.2.2 空气流量相对示值误差的校准

用1级标准流量计，接到容器空气入口处，启动仪器，调节主气压调整阀，保持粉末测定仪流量计的读数恒定，同时读取标准流量计读数，重复测量2次，取2次测量的平均值作为测量结果。空气流量相对示值误差一般选取200 L/h校准点进行校准，也可以根据客户使用要求来增加其他校准点。

按公式（2）算空气流量示值误差：

（2）

式中：

Δq——空气流量示值误差，L/h；

qs1、qs2——标准流量计2次测量结果，L/h；

qi——粉末流动性测定仪流量计标称值，L/h。

按公式（3）算空气流量相对示值误差：

(3)

式中：

E——空气流量相对示值误差，%；

——标准流量计2次测量结果的平均值，L/h。

6.2.3 粉末高度尺示值误差的校准

粉末高度尺示值误差的校准采用标准钢直尺比较测量的方法进行。校准过程中，使粉末高度尺的刻线面与标准钢直尺的尺边在同一平面上，调整标准钢直尺，使其尺边与被校高度尺线纹轴线相平行，同时使标准钢直尺的首端与粉末高度尺的首端对齐，在粉末高度尺的有效测量范围内大致均匀分布不少于3点与标准尺相应长度相比较，在标准尺上读出被校尺的示值误差，每个点重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量结果。

按公式（4）计算粉末高度尺示值误差。

（4）

式中：

ΔL——粉末高度尺示值误差，mm；

Lsi——标准钢直尺第次测量结果，mm；

Lm——粉末高度尺标称值，mm；

n——测量次数，。

7 校准结果表达

经校准的仪器出具校准证书， 校准证书至少应包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和联络信息；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准人和核验人签名；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，粉末流动性测定仪使用频繁时应适当缩短周期，在使用过程中粉末流动性测定仪经过修理，或者更换重要部件应重新校准。

附录A

校准原始记录参考格式

委托单位                                        校准日期

证书编号                                        校准依据

仪器名称                      型号规格                     仪器编号

制造厂                        校准地点

环境温度            ℃        相对湿度            %     其他

| 主要 测量 标准 | 名称 | 型号规格 | 准确度等级 | 编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |

- 容器内径示值误差的校准：

| 标称值 （mm） | 最大允许误差（mm） | 测量值（mm） |  | 平均值 （mm） | 误差 （mm） | 扩展不确定度（mm） （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |

- 空气流量相对示值误差的校准：

| 标称值 （L/h） | 最大允许误差（%） | 测量值（L/h） |  | 平均值 （L/h） | 误差 （%） | 扩展不确定度（L/h） （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |

- 粉末高度示值误差的测量：

| 标称值 （mm） | 最大允许误差（mm） | 测量值（mm） |  |  | 平均值 （mm） | 误差 （mm） | 扩展不确定度（mm） （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

附录B

粉末流动性测定仪校准证书内页参考格式

证书编号 XXXXXX－XXXX

校准结果

| 校准项目 | 标称值 | 最大允许误差 | 校准结果 | 扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器内径示值误差 mm |  |  |  |  |
| 空气流量相对示值误差 % |  |  |  |  |
| 粉末高度尺示值误差 mm |  |  |  |  |

- 附录C

# 粉末流动性测定仪容器内径示值误差测量不确定度评定

C.1概述

C.1.1校准依据

本规范。

C.1.2测量标准

通用卡尺（0～200）mm，MPE:±0.03mm。

C.1.3被校对象

粉末流动性测定仪。

C.1.4 校准方法

见本规范6.2.1。

C.2测量模型

测量模型见公式（C.1）

(C.1)
式中：

——容器内径示值误差,mm；

——容器外内的标称值,mm；

——测量结果平均值,mm。

灵敏系数，

各输入量彼此不相关，合成标准不确定度

(C.2)
C.3不确定度来源分析

容器内径误差测量结果不确定度来源有：

(1) 测量重复性引入的标准不确定度u1；

(2) 通用卡尺分辨力引入的标准不确定度u2；

(3) 通用卡尺测量误差引入的标准不确定度u3。

C.4 测量结果不确定度评定

C.4.1 容器内径测量重复性引入的标准不确定度u1

在相同条件下，使用通用卡尺沿容器内壁平行容器轴向重复测量10次，得到结果如下表C.1：

C.1容器内径重复测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/mm | 100.57 | 100.52 | 100.53 | 100.48 | 100.51 | 100.45 | 100.52 | 100.43 | 100.54 | 100.47 |

以上数据按照贝塞尔公式，

单次试验标准差:

实际测量以6次测量的平均值作为测量结果，故

C.4.2 通用卡尺分辨力引入的标准不确定度u2

使用的通用卡尺（0～200）mm的分辨力为0.01mm，按均匀分布，用B类标准不确定度评定，则通用卡尺分辨力引入的不确定度为：

重复性和分辨力引入的不确定度取较大者，u2< u1，故u2忽略不计。

C.4.3 通用卡尺测量误差引入的标准不确定度u3

查技术指标，通用卡尺的最大允许误差为±0.03mm，按均匀分布，用B类标准不确定度评定，则通用卡尺的最大允许误差引入的标准不确定度u3：

C.4.4 合成标准不确定度uc

由各分量的标准不确定度，可以计算得合成不确定度

C.4.5标准不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 不确定度分量(mm) | 合成不确定度(mm) |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 | 0.02 | 0.03 |
| 卡尺分辨力 | 0.003（舍去） |  |
| 卡尺最大允许误差 | 0.017 |  |

C.4.6 扩展不确定度

取包含因子，其扩展不确定度为