粉末流动性测定仪校准规范

（审定稿）

编制说明

2026-05

粉末流动性测定仪校准规范

编制组

主编单位：广东省科学院工业分析检测中心

一、工作简况

1.立项目的

粉末流动性测定仪是在无空气流动的条件下，将规定质量的粉末涂料置于容器中，在标准大气压力和温度条件下，用洁净的干燥空气流化，测定流化中和流化后粉末的高度及流化粉末流过特定孔口时的速率，用于表征粉末输送和喷涂的特性。为保证测试结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

本规范重点解决了粉末流动性测定仪计量特性不明确、校准项目不齐全、校准方法不统一等问题，弥补粉末流动性测定仪校准规范的空白，进一步提高粉末空气混合物流动性测试结果的准确性。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发 2025 年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函［2025］299号）文的要求，行业计量技术规范《粉末流动性测定仪校准规范》由广东省科学院工业分析检测中心负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）005-2025。按计划要求，本技术规范应于2026年5月完成。

3.项目编制组单位简况

3.1 编制组成员单位

本规范的编制组单位为：广东省科学院工业分析检测中心、广船国际有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、广东省科学院新材料研究所、天津艾隆科技开发有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司。

3.2 主编单位简介

广东省科学院工业分析检测中心始建于 1971 年，是独立法人事业单位。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院，2015 年 12 月成为广东省科学院属下单位。中心现有员工 160 多人，副高以上职称人数占比超 30%，组建了专业化队伍。是国家市场监督管理总局批准的资质认定实验室（CMA）、中国合格评定国家认可委员会批准的检测和校准实验室（CNAS）。运营管理着多个中心和站点，如中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心等。中心主要从事矿产资源、金属材料、化工产品等的检验检测、分析评价和计量校准等服务，业务覆盖航空航天、轨道交通、新能源等重要领域。同时开展软件测评、标准制修订等工作，致力于成为集多种服务为一体的综合性机构，为社会经济发展提供有力支撑。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥主要带头作用。

- 3.3 成员单位简介

- 3.3.1  广船国际有限公司

广船国际有限公司是中国船舶集团有限公司属下华南地区最大的综合舰船造修企业。公司历史可追溯到 1914 年的 “广南船坞”，1954 年建厂，1993 年上市，是中国首家造船上市公司。公司地处粤港澳大湾区几何中心的广州市南沙区，占地 309 万平方米，码头岸线资源丰富，造船和修船设施先进，年造船能力达 350 万载重吨，年承修能力达 300 余艘。作为国家高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心。业务以造船为核心，产品涵盖各类液货船、客滚船、汽车运输船、半潜船、极地船等，在多个细分市场处于世界领先水平，如豪华客滚船交付纪录和在手订单世界第一、汽车运输船在手订单世界第一等。公司坚持 “做强造船、放活非船” 的经营宗旨，致力于成为 “全球海洋装备与科技应用产业技术领先、服务卓越的一流船舶企业”。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，提供验证报告，同时审阅规范内容并提出修改意见。

- 3.3.2  西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司（简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。经过50多年的建设发展,西南铝已成为我国综合实力最强的特大型铝加工企业之一,是我国航空航天和重点项目材料研发保障、高精尖铝材研发生产和出口的“核心基地”。现隶属于中国铝业集团有限公司。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府特殊津贴专家30余人，建有院士工作站，拥有国家级企业技术中心，技术研发实力国内领先。率先开发出以地铁车辆用铝型材、易拉罐用铝板材、印刷用铝版基等为代表的大量高品质新型铝合金材料以及全铝家居系列产品，“西南铝”驰名商标已成为具有国际影响力的中国铝加工品牌。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，提供验证报告，内容审阅并提出修改意见。

3.3.3  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司(以下简称公司)成立于2018年8月，是西北有色金属研究院控股的具有独立法人地位的第三方检验检测机构。公司在西安、宝鸡两地三区设立实验室，拥有各种仪器设备设施1200多台套，检测面积14000余平米现有工作人员260余名，其中技术人员180余名。

公司业务包含金属材料检测、计量校准两大领域，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)、国家航空航天和国防合同方授信项目(NADCAP)认证，资质齐全。材料检测领域，公司是全国最大的钛合金检测机构，全面的金属复合材料、核电堆芯材料检测实验中心;计量校准领域，公司是陕西省市场监督管理局授权的法定计量检定机构，涉及力学、理化、热工、几何量、电磁学等400余项检定校准资质。同时，面向社会提供技术咨询、实验室规划设计、标准制定、分析方法研究、标准物质研制、人员培训等服务项目.

公司是国家高新技术企业、科技型中小企业、陕西省专精特新企业，是中国有色金属工业西北质量监督检验中心国家新材料测试评价平台西安区域中心(筹)、工业(稀有金属)产品质量和技术评价实验室、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料产业计量测试中心等29个国家、省、市级创新平台的依托单位。先后承担国家及省市科技创新项目20余项，起草检测标准和计量规范245项，发表学术论文100余篇，授权专利60余件，获得国家行业等各级成果奖励30余项，荣获西安市硬科技之星、未来之星企业等称号。

- 3.3.4  国合通用（青岛）测试评价有限公司

- 国合通用（青岛）测试评价有限公司隶属于国务院国资委中国有研科技集团有限公司，是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，于2018年5月在青岛市注册成立，占地面积约1万㎡。 国合通用（青岛）测试评价有限公司设有“材料检测实验室”、“化学分析实验室”、“工业油品检测分析室”、“产品样品加工中心”、“先进复合材料检测实验室”，重点服务于航空航天、轨道交通、船舶海工、风电核电等行业，服务范围涵盖金属材料、复合材料的化学成分分析、力学性能测试、组织结构分析、无损探伤检测、失效分析、配套的机械加工和润滑油的测试评价等。国合青岛自公司成立以来始终秉持“科学、专业、精准、创新、服务”的理念，专注于测试评价领域的技术开发与市场拓展。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，内容审阅并提出修改意见。

- 3.3.5  国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法；培训检验人员和技术咨询；承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，内容审阅并提出修改意见。

- 3.3.6  广东省科学院新材料研究所

广东省科学院新材料研究所是广东省科学院直属的科研单位，由原广州有色金属研究院粉末冶金研究所、新材料研究所等单位重新组建而成，是华南地区最早从事粉末冶金研究及产业化的单位之一，组建有国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心、广东省金属粉体材料工程技术研究中心、现代材料表面工程技术国家工程实验室等国家、省部级科技创新及基础条件平台15个，单位长期从事金属材料及其加工制造技术的工艺研发和工程化应用。研究所主要围绕广东省战略新兴产业、重点传统产业和高端装备制造业及国家重大工程对产品开发及装备性能不断提升的需求，面向航空航天、海洋工程、先进装备制造、新能源汽车、机械、轨道交通、医疗器械等领域，开展高性能粉末冶金制品、分析检测技术、铝镁轻金属材料、真空镀膜技术、金属基复合材料、激光制造技术等的研究与应用。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，内容审阅并提出修改意见。

3.3.7  天津艾隆科技开发有限公司

- 天津艾隆科技开发有限公司是我国铝合金建筑型材用丙烯酸电泳涂料的主要供货厂家之一，成立于2003年，是在天津滨海经济开发区注册的一家拥有高新技术及人才的独资企业，主要生产、销售铝型材专用阳极电泳涂料。公司现在拥有外籍专家4名，高级工程师6名，工程师及技术人员12名。用于涂料的生产、分析及检测的原装进口或国产生产设备、检测仪器共23台套。以综合的技术实力为各地的铝型材厂提供品质技术支持和服务。铝型材电泳涂漆复合膜全部达到国家和国际标准的最高等级。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，内容审阅并提出修改意见。

- 3.3.8  厦门厦钨新能源材料股份有限公司

厦钨新能是一家研发、生产、销售新能源材料的企业，是国家高新技术企业、国家绿色工厂示范企业、专精特新小巨人、国家知识产权优势企业，公司于2021年在上海证券交易所科创板挂牌上市（股票代码：688778）。

公司产品涵盖钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、钠电材料、贮氢合金等全系列新能源材料，同时还积极推进新型结构材料、固态电池材料等新能源材料布局。产品应用于3C数码、车载动力、储能蓄能等领域，其中，钴酸锂市场份额世界第一；三元材料位居行业第一梯队；贮氢合金连续16年市场份额全国第一。

公司现拥有10家控股公司和分公司，建设有海沧、璟鹭、三明、宁德、雅安五大生产基地，并积极创建福泉、铜陵、法国生产基地，以打造最具国际竞争力的新能源材料产业基地为目标，力争把厦钨新能建设成一流的、受人尊敬的公众公司。

厦钨新能检测实验室2024年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，现有技术人员110余人，检测项目涵盖：理化分析、微区分析、谱学分析和电化学性能测试四个平台，拥有完善的检测检验设备如：粒度分析仪、比表面分析仪、振压实密度分析仪、真密度分析仪、粉体流变分析仪、碳硫分析仪、X射线粉末衍射仪、原位X射线粉末衍射仪、场发射扫描电子显微镜、离子研磨仪、电化学工作站、扣电制作与测试系统、全电制作与测试系统等；校准项目涵盖：温度、力学、流量、压力等，已通过计量建标授权项目4项、2011年通过ISO10012测量管理体系认证。

该单位在本规范的制定过程中主要负责参与讨论，内容审阅并提出修改意见。

3.4 各单位分工情况

      - 编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。广东省科学院工业分析检测中心（主编单位）负责资料的调研、收集，完成校准方法研究工作，撰写规范文稿、编制说明和研究报告。广船国际有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院新材料研究所、天津艾隆科技开发有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对规范文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 工作分工 |
| --- | --- |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 广船国际有限公司 | 方案讨论，内容审阅并提出修改意见，规范一验工作 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
| 广东省科学院新材料研究所 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 天津艾隆科技开发有限公司 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

广东省科学院工业分析检测中心2025年9月接到有色金属行业计量技术委员会转发下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年10月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年10月～2025年12月，编制组成员对《粉末流动性测定仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2025年12月形成了计量规范讨论稿。

3）2025年12月2日～12月4日，在厦门市召开有色金属行业计量技术委员会年会，对《粉末流动性测定仪校准规范》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表就讨论稿中的计量特性、校准项目、校准方法等内容提出了修改建议和意见。同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表2。修改后形成了《粉末流动性测定仪校准规范-征求意见稿》。

表2 《粉末流动性测定仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 广船国际有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、广东省科学院新材料研究所、天津艾隆科技开发有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 广船国际有限公司 |
| 二验单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司 |
| 时间节点安排 | 2026年4月完成试验验证，2026年5月完成规范报批 |

4）2026年2月，中国有色金属工业协会发文《关于对<全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范>等5项计量技术规范征求意见的函》（有色计量委字〔2026〕2号），向社会广泛征求意见。

5）2026年3月在泉州市举行有色金属计量技术规范工作会，会上对《粉末流动性测定仪校准规范》进行了预审，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《粉末流动性测定仪校准规范》提出了修改建议和意见。修改后形成《粉末流动性测定仪校准规范-送审稿》。

表3  有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（预审稿）

| 序号 | 规范章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 粉末流动性测定仪结构示意图编号按照一定顺序编号 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |
| 2 | 3 | 在粉末流动性测定仪结构示意图上增加“环形流粉口”标识 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |
| 3 | 4 | 计量特性中的“粉末高度示值误差”改为“粉末高度尺示值误差” | 国标(北京)检验认证有限公司 | 采纳 |
| 4 | 4 | 计量特性中，删除容器内径示值误差和空气流量示值误差的“标称值”这一内容 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |
| 5 | 5 | 环境条件增加“环境压力：大气压力”这条规定 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |
| 6 | 5 | 测量标准中去掉“标准金属线纹尺”这一标准器 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |

6）2026年5月在****市举行有色金属计量技术规范工作会，会上对《粉末流动性测定仪校准规范》进行了审定，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《粉末流动性测定仪校准规范》送审稿提出了修改建议和意见。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》的技术内容。

（二）确定主要内容

1 范围

本规范适用于粉末流化因子为1.2～3.0的粉末流动性测定仪的校准。该设备是检测粉末输送和喷涂特性的主要设备之一。

2 引用文件

本规范无直接引用文件，在制定过程中参考了GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》的技术内容。

3 概述

本规范介绍了粉末流动性测定仪的工作原理：将规定质量的粉末涂料置于容器中，在标准大气压力和温度条件下，通过粉末流动性测定仪，用洁净的干燥空气对其流化，测定流化中和流化后粉末的高度以及流化粉末流过特定孔口时的速率，用测量法计算流化因子φ，用于表征粉末输送和喷涂的特性。

本规范给出了粉末流动性测定仪的结构示意图，出自GB/T21782.5-2010第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》,其结构主要由主气压调整阀、流量计、粉末高度尺、流化容器等组成，如下图所示：

图1  粉末流动性测定仪结构示意图

1—主气压调整阀； 2—流量计；3—压力表； 4—粉末高度尺；5—流化容器；

6—环形流粉口；7—容器空气入口

4 计量特性

根据实际使用情况，参考GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》的技术内容及主要仪器厂商的技术指标，确定了粉末流动性测定仪的计量特性有三个：

4.1 容器内径示值误差

容器内径示值最大允许误差±1 mm，该项内容参考了主要厂家的技术参数信息，并经广东省科学院工业分析检测中心和广船国际有限公司的实验室验证，该校准要求满足实验室使用规范。

4.2 空气流量示值误差

空气流量示值最大允许误差±5% ，该项内容主要参考了 GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》的要求，并经广东省科学院工业分析检测中心和西南铝业（集团）有限责任公司的实验室验证，该校准要求满足实验室使用规范。

4.3 粉末高度尺示值误差

粉末高度尺示值最大允许误差±1 mm，该项内容参考了主要厂家的技术参数信息，并经广东省科学院工业分析检测中心和广船国际有限公司的实验室验证，该校准要求满足实验室使用规范。

5 校准条件

根据试验方法GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》中规定的设备使用条件和相关计量标准的测量环境要求，对粉末流动性测定仪校准的试验环境条件进行了规定，要求环境温度（20±5）℃，相对湿度：45%~65%，环境压力：大气压力。

根据计量特性确定相应测量标准。考虑到流化粉末容器的内径尺寸及相应技术要求，我们选用通用卡尺来校准容器内径示值误差，空气流量示值误差选用相应量程的1级标准流量计进行校准，粉末高度尺的示值误差选取标准钢直尺即可进行校准，具体测量标准及技术要求如下表：

表1 测量标准及技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 校准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用卡尺 | （0～200）mm，MPE:±0.10 mm | JJG 30-2012 |
| 2 | 标准流量计 | （0～250）L/h ,准确度等级：1级 | JJG 257-2007 |
| 3 | 标准钢直尺 | （0～1000）mm，MPE:±0.20mm; | JJG 1-1999 |

6 校准项目和校准方法

根据测定仪的技术构成以及计量特性，确定出测定仪的校准项目。测定仪校准项目有容器内径示值误差、空气流量示值误差和粉末高度尺示值误差。依据校准项目，选择满足精度要求的测量标准进行校准。

6.1容器内径示值误差的校准

依据GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》中规定的对粉末容器内径的要求，参考JJG30-2012《通用卡尺检定规程》中对通用卡尺的技术要求，采用直接测量法，利用卡尺内量爪沿容器内壁平行容器轴向测量容器内径示值，旋转角度90°再测量1次，取2次测量的平均值作为测量结果，计算容器内径示值误差。

6.2空气流量示值误差的校准

依据GB/T 21782.5-2010 第5部分《粉末空气混合物流动性的测定》中规定的对空气流量的要求（标称值：200L/h, 最大允许误差：±10 L/h），参考JJG257-2007《浮子流量计检定规程》中的原理和方法，采用比较测量法，用1级标准流量计，接到容器空气入口处，启动仪器，调节主气压调整阀，保持粉末测定仪流量计的读数恒定，同时读取标准流量计读数，每个流量点重复测量2次，取2次测量的平均值作为测量结果。空气流量的校准点一般选取200 L/h这个点进行校准，也可以根据客户使用要求来增加其他校准点。

6.3粉末高度尺示值误差的校准

参考JJG 1-1999《钢直尺检定规程》中的原理和方法，采用标准钢直尺，进行比较测量，粉末高度尺的刻线面与标准钢直尺的尺边在同一平面上，调整标准钢直尺，使其尺边与被校高度尺线纹轴线相平行，同时使标准钢直尺的首端与粉末高度尺的首端对齐，在粉末高度尺的全长范围内取均匀分布不少于3点与标准尺比较测量，在标准尺上读出被校尺的示值误差，每个点重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量结果。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，粉末流动性测定仪使用频繁时应适当缩短周期，在使用过程中粉末流动性测定仪经过修理，或者更换重要部件应重新校准。

9 附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、粉末流动性测定仪容器内径校准结果测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 校准原始记录参考格式

附录B 校准证书内页参考格式

附录C 粉末流动性测定仪容器内径示值误差测量不确定度评定示例

- 实践检测情况

广东省科学院工业分析检测中心、西南铝业（集团）有限责任公司、广船国际有限公司根据本规范的校准项目对粉末流动性测定仪进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前国内外均没有针对粉末流动性测定仪的相关计量技术规范。本规范的制定填补了有色金属行业粉末流动性测定仪计量技术规范的空白，属于国内首创，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所参考的标准为我国现行有效的检测标准，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决粉末流动性测定仪校准方法不统一、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、粉末流动性测定仪的校准方法未规定等问题，弥补粉末流动性测定仪校准规范的空白，为保证粉末流动性测试仪测试结果的准确可靠提供保证。

十一、其他应予说明的事项

无。

《粉末流动性测定仪校准规范》编制组

2026年5月6日