JB/T 4278.1—××××

JB/T 4278.1—××××


[image: image114.emf][image: image115.emf]


                                   

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：中国船舶集团有限公司第七二五研究所
参加起草单位： 
本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：
曹梦圆（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）
        参加起草人：
目  录

II引   言
(
)
11 范围
(
)
12 引用文件
(
)
13 概述
(
)
14 计量特性
(
)
25 校准条件
(
)
26 校准项目和校准方法
(
)
57 校准结果表达
(
)
58 复校时间间隔
(
)
附录A 6宏观范围内仪器化压入试验机校准记录参考格式
(
)
附录B 9宏观范围内仪器化压入试验机校准证书内页参考格式
(
)
附录C 11宏观范围内仪器化压入试验机力值示值相对误差测量不确定度评定示例
(
)
附录D 14宏观范围内仪器化压入试验机位移测量装置示值误差测量不确定度评定示例
(
)
附录E 19宏观范围内仪器化压入试验机屈服强度示值相对误差测量不确定度评定示例
(
)


引   言
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 21838.1-2019《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分：试验方法》、GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》、GB/T39635-2020《金属材料 仪器化压入法测定压痕拉伸性能和残余应力》、JJG 475-2008《电子式万能试验机》、JJG 762-2007《引伸计》的技术内容。

本规范为首次发布。
宏观范围内仪器化压入试验机校准规范

1 范围

本规范适用于宏观范围内（F≥2N）仪器化压入试验机（以下简称试验机）的校准。

2 引用文件

本规范无引用文件。
3 概述

试验机是通过在材料同一个位置单次或多次加载/卸载测量出的载荷和深度，绘制成载荷-深度曲线，根据测试曲线反演分析出材料的屈服强度、抗拉强度、弹性模量。试验机主要由机体、机架、载物台、底座、计算机等组成，其结构示意图见图1所示。








图1 试验机结构示意图
1-底座；2-载物台；3-试样；4-机架；5-机体；6-计算机
4 计量特性

4.1 试验力示值相对误差

试验力示值相对误差不超过±1.0%。

4.2 位移测量装置分辨力

位移测量装置分辨力不超过0.1μm。
4.3 位移测量装置示值误差

位移测量装置示值误差不超过±3.0μm或相对误差不超过±1.0%，二者取其大者。
4.4 屈服强度示值相对误差

屈服强度示值相对误差不超过±10%。

4.5 抗拉强度示值相对误差

抗拉强度示值相对误差不超过±10%。

4.6 弹性模量示值相对误差

弹性模量示值相对误差不超过±15%。
5 校准条件

5.1 环境条件

试验机应在（10~35）℃、相对湿度不大于80%的条件下校准。

5.2 测量标准
测量标准技术要求见表1。
表1 测量标准技术要求
	序号
	测量标准
	技术要求
	用途

	1
	标准测力仪
	0.3级或以上级别
	校准试验力示值相对误差

	2
	引伸计标定器
	测量范围不超过0.3mm时最大允许误差：±1μm，测量范围超过0.3mm时最大允许误差：±0.3%
	校准位移测量装置示值误差

	3
	TC4钛合金标样
	标样的屈服强度、抗拉强度不确定度不超过3.3%，弹性模量不确定度不超过5%
	校准屈服强度、抗拉强度、弹性模量示值相对误差


6 校准项目和校准方法
6.1 校准项目

试验力示值相对误差、位移测量装置分辨力、位移测量装置示值误差、屈服强度示值相对误差、抗拉强度示值相对误差、弹性模量示值相对误差。

6.2 校准方法

6.2.1 试验力示值相对误差的校准
6.2.1.1 校准点的选择

校准点应根据实际使用情况分配，在满量程范围内至少选取相对均匀分布的16个点。
6.2.1.2 校准过程
校准前试验机对标准测力仪至少预加载三次力值，最后一次回零后，将试验机和标准测力仪重新调零。

根据选定的校准点用试验机对标准测力仪逐点施加给定力值，达到校准范围的最大力值时，再返回到零位。第一组校准完成后，将试验机和标准测力仪示值清零，然后用与第一组相同的方法连续进行第二组和第三组校准，采用公式（1）计算示值相对误差。
                            
[image: image1.wmf]%

100

´

-

=

Di

Di

i

F

F

F

q

                             （1）

    式中：


[image: image2.wmf]q

——试验力示值相对误差，%；

[image: image3.wmf]i

F

 ——第
[image: image4.wmf]i

个校准点试验机3次测量显示力值的平均值，N；


[image: image5.wmf]Di

F

——第
[image: image6.wmf]i

个校准点测力仪3次测量显示力值的平均值，N；

6.2.2 位移测量装置分辨力的校准

位移测量装置分辨力是从试验机上能读取的最小量值。目测检测位移测量装置的分辨力。
6.2.3 位移测量装置示值误差的校准
6.2.3.1 校准点的选择

校准点应根据实际使用情况分配，在满量程范围内至少选取相对均匀的16个点。
6.2.3.2 校准过程
校准前将位移测量装置安装在引伸计标定器上，用引伸计标定器对位移测量装置预加校准范围上限的位移至少两次，最后一次回零后，引伸计标定器先施加一个很小的负位移，再返回到零位，并将位移测量装置和引伸计标定器重新调零。
根据选定的校准点用标定器对位移测量装置逐点施加给定位移，达到校准范围的最大位移时，再返回到零位。第一组校准完成后，取下位移测量装置，再重新装到标定器上，然后用与第一组相同的方法连续进行第二组和第三组校准，取其最大者作为校准结果。采用公式（2）计算示值误差。
                           
[image: image7.wmf]%

100

´

-

=

l

l

l

q

i

W

                              （2）
式中：


[image: image8.wmf]W

q

——位移测量装置示值相对误差，%；

[image: image9.wmf]i

l

——位移测量装置指示的位移示值，mm；

[image: image10.wmf]l

——引伸计标定器给出的位移值，mm。
6.2.4 试验机屈服强度、抗拉强度和弹性模量示值相对误差的校准
在TC4钛合金标样上进行压痕试验，首先要预压1次，接着调好试验机的零点。在标样上均匀分布地测量3点，两相邻压痕中心之间的距离及压痕中心至试样边缘的距离应大于压痕直径的10倍，取其平均值作为测量结果。

屈服强度Rp0.2示值相对误差按公式（3）进行计算：


[image: image11.wmf]%

100

2

.

0

p

´

-

=

m

m

m

q

i

R

              （3）

式中：


[image: image12.wmf]2

.

0

p

R

q

—屈服强度Rp0.2示值相对误差，%；

[image: image13.wmf]i

m

—压痕试验3次测量的屈服强度Rp0.2的平均值，MPa；


[image: image14.wmf]m

—标样的屈服强度Rp0.2，MPa。
抗拉强度Rm示值相对误差按公式（4）进行计算：


[image: image15.wmf]%

100

m

´

-

=

n

n

n

q

i

R

              （4）

式中：


[image: image16.wmf]m

R

q

—抗拉强度Rm示值相对误差，% ；

[image: image17.wmf]i

n

—压痕试验3次测量的抗拉强度Rm的平均值，MPa；


[image: image18.wmf]n

—标样的抗拉强度Rm，MPa。

弹性模量E示值相对误差按公式（5）进行计算：

                    
[image: image19.wmf]%

100

E

´

-

=

p

p

p

q

i

              （5）

式中：


[image: image20.wmf]E

q

—弹性模量E示值相对误差，% ；

[image: image21.wmf]i

p

—压痕试验3次测量的弹性模量E的平均值，%；


[image: image22.wmf]p

—标样的弹性模量E，%。
7 校准结果表达

经校准的试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：
a）标题：“校准证书”；
b）实验室的名称和地址；
c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；
d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e）客户的名称和联络信息；
f）被校对象的描述和明确标识；
g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；
h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；
j）校准环境的描述；
k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；
l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；
o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。
8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

附录A
宏观范围内仪器化压入试验机校准记录参考格式
	送校单位
	
	仪器名称
	

	制造厂
	
	出厂编号
	

	型号/规格
	
	校准地点
	

	环境温度
	℃
	环境湿度
	            %RH

	校准依据
	

	校准人
	
	审核人
	
	校准日期
	

	测量标准信息

	名称
	型号
	溯源机构
	证书
编号
	准确度等级/最大允许误差/不确定度
	有效期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	校准结果

	1试验力示值相对误差 

	校准点/N
	标准值/N
	测量值/N
	标准值平均值/N
	测量值平均值/N
	相对误差/%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度：

	2位移测量装置分辨力

	位移测量装置分辨力/μm
	

	3位移测量装置示值误差

	校准点/mm
	轴向显示示值
	轴向显示示值误差

	
	进程/mm
	绝对误差/μm
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度：

	4屈服强度Rp0.2示值相对误差

	标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5抗拉强度Rm示值相对误差

	标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6弹性模量E示值相对误差

	标样示值/GPa
	压痕试验示值/GPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录B
宏观范围内仪器化压入试验机校准证书内页参考格式
	1试验力示值误差 

	校准点/N
	标准值平均值/N
	测量值平均值/N
	相对误差/%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	扩展不确定度：

	2位移测量装置分辨力和示值误差

	示值误差
	分辨力/μm

	/%
	/μm
	

	
	
	

	标定器位移/mm
	引伸计示值/mm
	标定器位移/mm
	引伸计示值/mm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	扩展不确定度：

	3屈服强度Rp0.2示值相对误差

	标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4抗拉强度Rm示值相对误差

	标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5弹性模量E示值相对误差

	标样示值/GPa
	压痕试验示值/GPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录C  

宏观范围内仪器化压入试验机力值示值相对误差测量不确定度评定示例

C.1概述

C.1.1校准依据

本规范。

C.1.2被测对象

宏观范围内仪器化压入试验机，测量范围（0~1500）N，型号TIMEH1110IITP，制造厂家北京时代之峰科技有限公司，出厂编号0002301110000002。
C.1.3测量标准

标准测力仪，测量范围（0~1000）N，规格型号S2-1000N，制造厂家HBM，出厂编号A0029773，准确度等级0.1级。

    标准测力仪，测量范围（0~5000）N，规格型号S9-5000N，制造厂家HBM，出厂编号602650A，准确度等级0.1级。

C.1.4测量方法

将标准测力仪放置于仪器化压入试验机上下压头之间，使标准测力仪与被校试验机的压头置于同一轴线上，当试验机达到所规定的力值时读取标准测力仪的示值。
见本规范6.2.1，本示例取800N的常用称量点为校准点进行说明，其他校准点同理。
C.1.5测量环境

温度为15℃~25℃，相对湿度≤75%RH。
C.2测量模型 
试验力示值误差的测量模型见式（C.1）：
                    
[image: image23.wmf]2

1

F

F

q

-

=

                    （C.1）
式中：


[image: image24.wmf]q

——试验机的示值误差，N；

[image: image25.wmf]2

F

——标准测力仪显示的力值，N；


[image: image26.wmf]1

F

——试验机显示的力值，N；
方差为：

[image: image27.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

2

1

2

2

1

2

F

u

c

F

u

c

q

u

c

+

=


灵敏系数为：

[image: image28.wmf]1

1

1

=

¶

¶

=

F

q

c



[image: image29.wmf]1

2

2

-

=

¶

¶

=

F

q

c


则其不确定度为：

[image: image30.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

1

2

2

F

u

F

u

q

u

c

+

=


C.3测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：
1）测量重复性引入的不确定度
[image: image31.wmf](

)

1

F

u

；

2）标准测力仪引入的不确定度
[image: image32.wmf](

)

2

F

u

。
C.4测量不确定度评定

C.4.1由测量重复性引入的不确定度分量
[image: image33.wmf](

)

1

F

u


由测量重复性引入的标准不确定度分量可以用A类方法进行评定。重复测量10次，测量数据见表C.1。

表 C.1测量重复性测量数据
	测量示值(N)
	试验机测量值

(N)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值

（N）
	标准偏差s（N）

	800
	800.0
	800.1
	800.2
	800.1
	800.0
	800.1
	800.2
	800.1
	800.1
	800.0
	800.1
	0.07


    依据要求，实际测量是在重复条件下连续测量3次，则n=3，取其算术平均值为测量结果，所以：


[image: image34.wmf](

)

N

04

.

0

3

1

=

=

s

F

u


C.4.2由标准测力仪引入的不确定度分量
[image: image35.wmf](

)

2

F

u


（0~1000）N、（0~5000）N标准测力仪的最大允差为±0.1%，则区间半宽
[image: image36.wmf]%

1

.

0

=

a

服从均匀分布，取
[image: image37.wmf]3

=

k

，则标准测力仪引入的不确定度为：

[image: image38.wmf](

)

N

46

.

0

3

%

1

.

0

N

800

2

=

´

=

F

u


C.5合成标准不确定度计算

C.5.1标准不确定度汇总

输入量的标准不确定度汇总见表C.2。

表C.2 标准不确定度汇总表
	校准点
	标准不确定度分量
	标准不确定度（N）

	800N
	
[image: image39.wmf](

)

1

F

u


	0.04

	
	
[image: image40.wmf](

)

2

F

u


	0.46


C.5.2合成标准不确定度的计算


[image: image41.wmf]1

F

、
[image: image42.wmf]2

F

相互间彼此独立，所以合成标准不确定度可按公式（C.2）计算得到：


[image: image43.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

1

2

2

1

F

u

c

F

u

c

u

c

+

=

                     （C.2）

经计算：


[image: image44.wmf]N

46

.

0

=

c

u


C.6扩展不确定度计算
取包含因子
[image: image45.wmf]2

=

k

，扩展不确定度为：

[image: image46.wmf]N

92

.

0

=

·

=

c

u

k

U

 （k=2）

[image: image47.wmf]%

12

.

0

%

100

N

800

N

92

.

0

rel

=

´

=

U

 （k=2）  
附录D 

宏观范围内仪器化压入试验机位移测量装置示值误差测量不确定度评定
示例

D.1概述

D.1.1校准依据

本规范。
D.1.2被测对象

宏观范围内仪器化压入试验机位移测量装置，测量范围（0~2）mm，型号TIMEH1110IITP，制造厂家北京时代之峰科技有限公司，出厂编号0002301110000002。
D.1.3测量标准

电子引伸计标定仪，测量范围（0~50）mm，制造厂家Epsilon，出厂编号A5507，（0~0.3）mm时最大允许误差为±0.5μm;(0.3~50)mm时最大允许误差为±0.15%。
D.1.4测量方法
见本规范6.2.3，本示例取0.1mm、0.3mm、1.0mm、2.0mm的常用称量点为校准点进行说明，其他校准点同理。
D.1.5测量环境

温度为15℃~25℃，相对湿度≤75%RH。
D.2测量模型 

位移测量装置的测量模型见式（D.1）：

[image: image48.wmf]s

a

L

L

-

=

D

                               （D.1）

式中：

Δ——位移测量装置的示值误差，mm；

Lα——位移测量装置的示值，mm。
Ls——引伸计标定仪给出的位移值，mm。

方差为：


[image: image49.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

s

s

a

a

c

L

u

L

c

L

u

L

c

u

2

2

2

2

2

+

=

D


灵敏系数


[image: image50.wmf](

)

1

=

¶

D

¶

=

a

a

L

L

c



[image: image51.wmf](

)

1

-

=

¶

D

¶

=

s

s

L

L

c


则其不确定度为：
  
[image: image52.wmf](

)

(

)

(

)

s

a

c

L

u

L

u

u

2

2

2

+

=

D


D.3测量不确定度的来源分析

测量不确定来源有：
1）测量重复性引入的标准不确定度
[image: image53.wmf](

)

a

L

u

1

；
2）位移测量装置分辨力引入的标准不确定度
[image: image54.wmf](

)

a

L

u

2

；
3）标定器引入的标准不确定度
[image: image55.wmf](

)

s

L

u

。
D.4测量不确定度评定

D.4.1由位移测量装置测量重复性引入的不确定度
[image: image56.wmf](

)

a

L

u

1


由位移测量装置测量重复性引入的标准不确定度分量可以用A类方法进行评定。重复测量10次，结果见表D.1。

表D.1位移测量装置重复测量数据
	测量点
/mm
	第1次

/mm
	第2次/mm
	第3次/mm
	第4次/mm
	第5次/mm
	第6次/mm
	第7次

/mm
	第8次/mm
	第9次/mm
	第10次/mm

	0.1
	0.1001
	0.1006
	0.1004
	0.1000
	0.1002
	0.1003
	0.0999
	0.1001
	0.1002
	0.1002

	0.3
	0.3007
	0.3008
	0.3009
	0.3005
	0.3012
	0.3008
	0.3005
	0.3006
	0.3007
	0.3006

	1.0
	1.0005
	1.0014
	1.0007
	1.0003
	1.0015
	1.0011
	1.0001
	1.0013
	1.0005
	1.0003

	2.0
	2.0006
	2.0016
	2.0008
	1.9985
	2.0012
	2.0022
	1.9998
	2.0013
	2.0006
	2.0012


以上测量结果按照贝塞尔法计算其标准偏差，则标准偏差为：


[image: image57.wmf])

1

(

)

(

1

2

-

-

=

å

=

n

x

x

s

n

i

i


表D.2标准差计算结果汇总表

	
	单位
	0.1
	0.3
	1.0
	2.0

	单次标准偏差
[image: image58.wmf]s


	μm
	0.200
	0.211
	0.512
	1.029


由于在实际校准过程中，采用1次数据作为校准结果，则测量重复性引入的不确定度
[image: image59.wmf](

)

a

L

u

1

为：

[image: image60.wmf](

)

s

L

u

a

=

1


D.4.2由位移测量装置分辨力引入的不确定度分量
[image: image61.wmf](

)

a

L

u

2


由于位移测量装置的分辨力为0.1μm，半宽度为a=0.05μm，服从均匀分布，取
[image: image62.wmf]3

=

k

,则分辨力引入的标准不确定度为：

[image: image63.wmf]μm

029

.

0

2

=

=

k

a

u


位移测量装置重复性和分辨力引入的不确定度的较大者作为标准不确定度分量
[image: image64.wmf](

)

a

L

u

。由于
[image: image65.wmf](

)

(

)

a

a

L

u

L

u

2

1

＞

，因此取重复性引入的不确定度作为标准不确定度，即

[image: image66.wmf](

)

(

)

a

a

L

u

L

u

1

=


D.4.3引伸计标定仪误差引入的不确定度分量
[image: image67.wmf](

)

s

L

u


引伸计标定仪在（0~0.3）mm时采用绝对误差为±0.5μm，在（0.3~50）mm时采用相对误差为±0.15%，则在（0~0.3）mm内区间半宽
[image: image68.wmf]μm

5

.

0

=

a

，在（0.3~50）mm内区间半宽
[image: image69.wmf]%

15

.

0

=

a

，服从三角分布，取
[image: image70.wmf]6

=

k

，则标定器引入的标准不确定度为：

表D.3 标定器引入的标准不确定度汇总表

	
	单位
	0.1mm
	0.3mm
	1.0mm
	2.0mm

	标准不确定度
[image: image71.wmf](

)

s

L

u


	μm
	0.204
	0.204
	0.612
	1.225


D.5合成标准不确定度计算

D.5.1标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表D.4。

表D.4标准不确定度汇总表

	校准点
	标准不确定度分量
	标准不确定度（μm）

	0.1mm
	
[image: image72.wmf](

)

a

L

u


	0.200

	
	
[image: image73.wmf](

)

s

L

u


	0.204

	0.3mm
	
[image: image74.wmf](

)

a

L

u


	0.211

	
	
[image: image75.wmf](

)

s

L

u


	0.204

	1.0mm
	
[image: image76.wmf](

)

a

L

u


	0.512

	
	
[image: image77.wmf](

)

s

L

u


	0.612

	2.0mm
	
[image: image78.wmf](

)

a

L

u


	1.029

	
	
[image: image79.wmf](

)

s

L

u


	1.225


D.5.2合成标准不确定度的计算


[image: image80.wmf]a

L

、
[image: image81.wmf]s

L

相互间彼此独立，所以合成标准不确定度可按公式（D.2）计算得到：


[image: image82.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

s

s

a

a

c

L

u

L

c

L

u

L

c

u

2

2

2

2

+

=

                     （D.2）

经计算：

表D.5合成标准不确定度汇总表

	校准点
	0.1mm
	0.3mm
	1.0mm
	2.0mm

	
[image: image83.wmf]c

u


	0.286μm
	0.293μm
	0.798μm
	1.600μm

	
	/
	/
	0.08%
	0.08%


D.6扩展不确定度计算

取包含因子k=2,扩展不确定度为：
[image: image84.wmf]c

ku

U

=

（k=2）
扩展不确定度在（0~0.3）mm范围内按绝对值表示，取计算结果的最大值；在（0.3~2）mm范围内按相对值表示，取计算结果的最大值。

表D.6扩展不确定度汇总表

	校准点
	0.1mm
	0.3mm
	1.0mm
	2.0mm

	U
	0.6μm
	/

	Urel
	/
	0.16%


则（0~0.3）mm时，其扩展不确定度为
[image: image85.wmf](

)

2

μm

6

.

0

=

=

k

U


（0.3~2）mm时，其扩展不确定度为
[image: image86.wmf](

)

2

%

16

.

0

re

=

=

k

U

l


附录E  

宏观范围内仪器化压入试验机屈服强度示值相对误差测量不确定度评定
示例

E.1概述

E.1.1校准依据

本规范。

E.1.2被测对象

宏观范围内仪器化压入试验机，测量范围（0~1500）N，型号TIMEH1110IITP，制造厂家北京时代之峰科技有限公司，出厂编号0002301110000002。
E.1.3测量标准

TC4标样，屈服强度934MPa，扩展不确定度
[image: image87.wmf]MPa

11

=

U

（k=2）。

E.1.4测量方法

见本规范6.2.4，将标样放置于仪器化压入试验机上下压头之间，对标样进行压入试验，读取试验机显示的屈服强度值，抗拉强度和弹性模量同理。

E.1.5测量环境

温度为15℃~25℃，相对湿度≤75%RH。
E.2测量模型 
屈服强度示值误差的测量模型见式（E.1）：
                    
[image: image88.wmf]m

m

q

i

R

-

=

2

.

0

p

                    （E.1）
式中：


[image: image89.wmf]2

.

0

p

R

q

——试验机屈服强度的示值误差，MPa；

[image: image90.wmf]i

m

——压痕试验3次测量的屈服强度
[image: image91.wmf]2

.

0

p

R

的平均值，MPa；


[image: image92.wmf]m

——标样的屈服强度
[image: image93.wmf]2

.

0

p

R

，MPa；
方差为：

[image: image94.wmf](

)

(

)

(

)

m

u

c

m

u

c

q

u

i

R

c

2

2

2

2

2

1

2

2

.

0

p

+

=


灵敏系数为：


[image: image95.wmf]1

2

.

0

p

1

=

¶

¶

=

i

R

m

q

c



[image: image96.wmf]1

2

.

0

p

2

-

=

¶

¶

=

m

q

c

R


则其不确定度为：

[image: image97.wmf](

)

(

)

(

)

m

u

m

u

q

u

i

R

c

2

2

2

2

.

0

p

+

=


E.3测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：
1）测量重复性引入的不确定度
[image: image98.wmf](

)

i

m

u

；

2）标样引入的不确定度
[image: image99.wmf](

)

m

u

。
E.4测量不确定度评定

E.4.1由测量重复性引入的不确定度分量
[image: image100.wmf](

)

i

m

u


由测量重复性引入的标准不确定度分量可以用A类方法进行评定。重复测量10次，测量数据见表E.1。

表E.1测量重复性测量数据
	测量示值(MPa)
	试验机测量值

(MPa)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值

（MPa）
	标准偏差s（MPa）

	934
	975
	956
	968
	958
	942
	979
	961
	945
	978
	969
	963.1
	13.03


    依据要求，实际测量是在重复条件下连续测量3次，则n=3，取其算术平均值为测量结果，所以：


[image: image101.wmf](

)

MPa

52

.

7

3

=

=

s

m

u

i


E.4.2由标样引入的不确定度分量
[image: image102.wmf](

)

m

u


标样的扩展不确定度为
[image: image103.wmf]MPa

11

=

U

（k=2）,则其引入的不确定度为：


[image: image104.wmf](

)

MPa

5

.

5

=

m

u


E.5合成标准不确定度计算

E.5.1标准不确定度汇总

输入量的标准不确定度汇总见表E.2。

表E.2 标准不确定度汇总表
	标准不确定度分量
	标准不确定度（MPa）

	
[image: image105.wmf](

)

i

m

u


	7.52

	
[image: image106.wmf](

)

m

u


	5.5


E.5.2合成标准不确定度的计算


[image: image107.wmf]1

F

、
[image: image108.wmf]2

F

相互间彼此独立，所以合成标准不确定度可按公式（E.2）计算得到：


[image: image109.wmf](

)

(

)

m

u

c

m

u

c

u

i

c

2

2

2

2

2

1

+

=

                     （E.2）

经计算：


[image: image110.wmf]MPa

3

.

9

=

c

u


E.6扩展不确定度计算
取包含因子
[image: image111.wmf]2

=

k

，扩展不确定度为：

[image: image112.wmf]MPa

6

.

18

=

·

=

c

u

k

U

 （k=2）

[image: image113.wmf]%

9

.

1

%

100

MPa

3

.

3

6

9

8.6MPa

1

rel

=

´

=

U

 （k=2）  
——————————

中华人民共和国工业和信息化部 发布





20xx-xx-xx实施





20xx-xx-xx发布





宏观范围内仪器化压入试验机校准规范


Calibration Specification for 


Macroscopical Instrumented Indentation Testing Machines


（讨论稿）

















                                      JJF（有色金属）XXXX—20XX








中华人民共和国工业和信息化部


有色金属计量技术规范








宏观范围内仪器化压入试验机校准规范


Calibration Specification for Macroscopical Instrumented Indentation Testing Machines





JJF（有色金属）XXXX—20xx





5





4





3





2





1





6








PAGE  

_1831272776.unknown

_1831287839.unknown

_1838557657.unknown

_1838558319.unknown

_1838558610.unknown

_1838813826.unknown

_1838816323.unknown

_1838816406.unknown

_1838816431.unknown

_1838816390.unknown

_1838815355.unknown

_1838813014.unknown

_1838813800.unknown

_1838812568.unknown

_1838558524.unknown

_1838558546.unknown

_1838558395.unknown

_1838558029.unknown

_1838558131.unknown

_1838558233.unknown

_1838558067.unknown

_1838557885.unknown

_1838557977.unknown

_1838557807.unknown

_1831293582.unknown

_1838546273.unknown

_1838550937.unknown

_1838553522.unknown

_1838546280.unknown

_1831293676.unknown

_1831298711.unknown

_1831298718.unknown

_1831293618.unknown

_1831289239.unknown

_1831293113.unknown

_1831293144.unknown

_1831289641.unknown

_1831288640.unknown

_1831289173.unknown

_1831288003.unknown

_1831276747.unknown

_1831278756.unknown

_1831287624.unknown

_1831287698.unknown

_1831279198.unknown

_1831277793.unknown

_1831278739.unknown

_1831276777.unknown

_1831276327.unknown

_1831276433.unknown

_1831276724.unknown

_1831276357.unknown

_1831275243.unknown

_1831276196.unknown

_1831274558.unknown

_1831268885.unknown

_1831270294.unknown

_1831272423.unknown

_1831272726.unknown

_1831272746.unknown

_1831272460.unknown

_1831271856.unknown

_1831272046.unknown

_1831270333.unknown

_1831270407.unknown

_1831269674.unknown

_1831269847.unknown

_1831270268.unknown

_1831269779.unknown

_1831268934.unknown

_1831269120.unknown

_1831268913.unknown

_1831180186.unknown

_1831190434.unknown

_1831268796.unknown

_1831268861.unknown

_1831268717.unknown

_1831190238.unknown

_1831190385.unknown

_1831180631.unknown

_1789024873.unknown

_1789025343.unknown

_1831179722.unknown

_1831179781.unknown

_1830407170.unknown

_1830430127.unknown

_1789025366.unknown

_1792669729.unknown

_1789024965.unknown

_1789025005.unknown

_1789024894.unknown

_1788959390.unknown

_1789024419.unknown

_1789024611.unknown

_1789024807.unknown

_1789024072.unknown

_1771921339.unknown

_1788956529.unknown

_1788956531.unknown

_1788956445.unknown

_1771830669.unknown

_1234567915.unknown

