中华人民共和国工业和信息化部 发 布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

（预审稿）

Calibration Specification for Automatic High Temperature Hydrolysis-Ion Chromatographs

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

Calibration Specification for Automatic High Temperature Hydrolysis-Ion Chromatographs

JJF（有色金属）XXXX—XXXX

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：北矿检测技术股份有限公司

参加起草单位：云南云天化股份有限公司

青岛垚鑫智能科技有限公司

北京合木科技有限公司

国家地质实验测试中心

北京市计量检测科学研究院

国标（北京）检验认证有限公司

包头稀土研究院

北京航空航天大学

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨  斐（北矿检测技术股份有限公司）

孙家亮（北矿检测技术股份有限公司）

王孟来（云南云天化股份有限公司）

于双民（青岛垚鑫智能科技有限公司）

周利敏（国家地质实验测试中心）

张宜文（北京市计量检测科学研究院）

官安华（北京合木科技有限公司）

房胜楠（北矿检测技术股份有限公司）

纪  红（国标（北京）检验认证有限公司）

刘  春（包头稀土研究院）

薛  静（北京航空航天大学）

目 录

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 燃烧炉控温误差	2

4.2 注射体积误差	2

4.3 气体流量误差	2

4.4 检出限	2

4.5 回收率	2

4.6 测量重复性	2

4.7 测量稳定性	2

4.8 机械臂定位误差	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准项目和测量标准	2

5.3 有证标准物质	3

6 校准项目和校准方法	3

附录A  全自动高温水解-离子色谱联用仪校准原始记录参考格式	9

附录B  全自动高温水解-离子色谱联用仪校准证书内页参考格式	12

附录C  燃烧炉控温误差的测量结果不确定度评定示例	14

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJG 823-2014《离子色谱仪》的技术内容。

本规范为首次发布。

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于配有阴离子色谱柱、阴离子抑制器及电导检测器的全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准。

# 2 引用文件

本规范没有引用文件。

# 3 概述

全自动高温水解-离子色谱联用仪（以下简称“联用仪”）是由全自动高温水解仪与离子色谱仪串联集成的联用分析仪器。全自动高温水解仪主要由自动进样模块、燃烧水解模块及吸收定容模块构成，通过通信接口及信号线与离子色谱仪进行连接与信号交互，并由统一控制软件协调各模块运行，实现样品前处理与色谱分析的全程自动化联用操作。

联用仪的工作原理为：样品经自动进样模块引入燃烧水解模块，在设定高温及水蒸气氛围下发生氧化水解反应，材料中的氟、氯等目标元素被转化为相应的挥发性卤化氢或含氧酸气体，随载气进入吸收定容模块，经吸收液吸收并定容后，转化为含待测阴离子（如F-、Cl-）的试样溶液，导入离子色谱仪，经色谱柱分离及检测器测定，根据保留时间进行定性鉴别，依据响应信号强度进行定量计算，实现对样品中目标元素含量的全自动分析。

联用仪结构图见图1。

图1 联用仪结构图

# 4 计量特性

4.1 燃烧炉控温误差

燃烧炉使用温度一般为（900～1200）℃，控温相对误差为±1%。

4.2 注射体积误差

测量范围一般为（1.5~5.0）mL，相对误差为±1%。

4.3 气体流量误差

测量范围一般为（100~400）mL/min，相对误差为±1%。

4.4 检出限

F≤0.005 mg/L；Cl≤0.05 mg/L。

4.5 回收率

90%≤P≤110%。

4.6 测量重复性

重复性≤3%。

4.7 测量稳定性

稳定性≤ 2%。

4.8 机械臂定位误差

最大允许误差为±0.3mm。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

仪器使用环境应清洁无尘，通风良好，温度保持在(15~30)°C，计量过程中室内温度变化不超过2°C，室内相对湿度应在5%~85%范围内。

## 5.2 校准项目和测量标准

校准项目和测量标准见表1。

表1 校准项目和测量标准

| 校准项目 | 测量标准 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧炉控温误差 | 热电偶 | K 型，测量范围（-40~1200）℃，Ⅱ 级 MPE：±2.5℃ |
| 注射体积误差 | 电子天平 | 测量范围 0-120g， d≤0.1mg |
| 气体流量误差 | 气体流量计 | 0.5级 |
| 机械臂定位误差 | 数显通用卡尺 | 测量范围（0~200）mm，分辨力0.01mm，MPE：±0.03 mm |

## 5.3 有证标准物质

有证标准物质见表2。

表2 有证标准物质

| 名称 | 浓度 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 水中氟离子成分分析标准物质 GBW（E）082682 | 1000mg/L | 0.8% |
| 水中氯离子溶液标准物质 GBW（E）082683 | 1000mg/L | 1% |
| 土壤成分分析标准物质 GBW07455（GSS-26） | F 551ug/g Cl 75 ug/g | 26 9 |

# 6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

燃烧炉控温误差、注射体积误差、气体流量误差、检出限、回收率、测量重复性、测量稳定性、机械臂定位误差。

6.2 校准方法

6.2.1 外观检查

仪器电源线、信号线等连接可靠，各开关、按键、旋钮等功能正常，气路及液路管路无破损、堵塞及泄露；指示灯显示清晰。仪器通电并按说明书规定时间预热后，应能正常完成初始化自检程序。

6.2.2 燃烧炉控温误差

分别设定燃烧炉控制温度Cc为900℃、1000℃、1100℃、1200℃，待炉温升至设定值并保持稳定后，使用热电偶测量燃烧炉内高温区实际温度Cs。每个温度设定点重复测量三次，取三次测量结果的算数平均值Cs，按公式（1）计算燃烧炉控温误差∆C：

∆C=Cc-CsCs×100%                        （1）

式中：

∆C—— 燃烧炉控温误差，%；

Cc—— 燃烧炉设定温度，℃；

Cs——温度测量值，℃；

Cs—— 同一组温度测量平均值，℃。

取多组不同控温实验中的最大相对误差作为燃烧炉控温误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.3 注射体积误差

分别设置注射泵注射体积目标值Vc为1.5 mL、3.0 mL、5.0 mL，在注射泵出口处用称重过的称量瓶收集排出液，待注射完成后，使用天平称重并扣除称量瓶初始质量，得到所排出液体的质量Ms，按公示（2）计算实际注射体积Vs：

Vs​=Ms-M0ρ                                （2）

式中：

ρ ——测试用液体在测量温度下的密度，g/mL；

Ms——称量瓶+排出液的质量，g；

M0——称量瓶的质量，g；

每个体积设定点重复测量三次，取三次测量结果的算数平均值Vs，按公式（3）计算注射体积误差∆V 。

∆V=Vc-VsVs×100%                         （3）

式中：

∆V—— 注射体积误差，%；

Vc—— 设定注射体积，mL；

Vs—— 注射体积测量值，mL；

Vs—— 同一组注射体积测量平均值，mL。

取多组不同注射实验中的最大相对误差作为注射体积误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.4 气体流量误差

分别设置气体流量控制目标值Qc为100mLmin、150mLmin、200mLmin、250mLmin、300mLmin、350mLmin、400mLmin。待气流稳定后，使用气体流量计测量仪器气体出口处的实际气体流量Qs。每个流量设定点重复测量三次，取三次测量结果的算数平均值Qs，按公式（4）计算气体流量示值误差∆Q。

∆Q=Qc-QsQs×100%                           （4）

式中：

∆Q—— 气体流量误差，%；

Qc—— 设定气体流量，mL⁄min；

Qs—— 气体流量测量值，mL⁄min；

Qs—— 同一组气体流量测量平均值，mL⁄min。

取多组不同流量控制实验中的最大相对误差作为气体流量误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.5检出限

a）标准曲线建立

分别配置F-和Cl-浓度为0.0 mg/L、0.5 mg/L、2.0 mg/L、4.0 mg/L、8.0 mg/L、10.0 mg/L（其中 0.0 mg/L 为空白溶液）的系列混合标准溶液，依次进离子色谱仪测定，以浓度为横坐标、响应峰面积为纵坐标，分别建立F-和Cl-的标准工作曲线，并确认线性相关系数满足要求。

b）检出限测定

取空白样品，按仪器正常工作条件连续测定 11 次，记录F-和Cl-的测定值，分别按公式（5）计算标准偏差SD；按公式（6）分别计算F-和Cl-的检出限LOD。

SD=i=1nmi-m2n-1                      （5）

LOD=3*SD                        （6）

式中：

SD——11次测量元素含量的标准偏差，mg/L；

n——测量次数，n=11；

mi——第i次元素含量测定值，mg/L；

m——11次元素含量测定平均值，mg/L；

LOD——仪器检出限，mg/L。

6.2.6回收率

按6.2.5方法建立F-、Cl-的标准工作曲线后，取5.3有证标准物质，准确加入一定量的F-和Cl-标准溶液，按照联用仪正常工作条件对加标样品进行测定，得到加标后F-和Cl-的测定浓度值m2X。

每个浓度水平独立进行3次平行加标测定。单个元素的单次加标回收率按公式（7）计算。

PXi=m2X-m1Xm3X×100%                     （7）

式中：

PXi——单个元素的单次加标回收率，%；

m2X——加标样品中待测离子的测定浓度，mg/L；

m1X——未加标样品中待测离子的本底浓度，mg/L；

m3X——加标样品溶液中待测离子的理论添加浓度，mg/L；

X——元素符号。

d）回收率结果表示

按公式（8）计算仪器的单个元素回收率：

PX=i=1n PXin                           （8）

式中：

PX ——单个元素回收率，%；

PXi ——单个元素的单次加标回收率，%；

X——元素符号；

n——重复测量次数，n=3。

6.2.7测量重复性

按6.2.5方法建立F-、Cl-的标准工作曲线后，取5.3有证标准物质，平行称取6份试样，在联用仪正常工作条件下，分别测定试样中F-、Cl-的含量，按公式（9）计算标准偏差SD ，按公式（10）计算相对标准偏差RSD，以相对标准偏差表示仪器的测量重复性。

SD=i=1nmi-m2n-1                          （9）

RSD=SDm×100%                        （10）

式中：

SD——n次测定结果的标准偏差，mg/L；

mi——第i次测定的样品含量值，mg/L；

m——n次测定结果的算数平均值，mg/L；

n——测量次数，n=6；

RSD——仪器的测量重复性，%。

6.2.8测量稳定性

按6.2.5方法建立F-、Cl-的标准工作曲线后，取5.3有证标准物质，平行称取6份试样，在联用仪正常工作条件下，每间隔 30 min 进样测定一次，连续测定 6 次。分别测定试样中F-、Cl-的含量，按公式（9）、（10）计算相对标准偏差（RSD），以此表征仪器稳定性。

6.2.9机械臂定位偏差

以X轴为例，Y轴与Z轴测量方法同理。设定机械臂到目标定位位置的移动距离为X0，控制机械臂重复定位至同一位置n次，用数显通用卡尺测量每次X轴的实际移动距离Xi，按公式（11）计算机械臂定位偏差X：

X=1ni=1n（Xi-X0）                         （11）

式中：

X ——进样针移动到目标定位位置的平均定位偏差，mm；

Xi ——第i次进样针移动到目标定位位置时X轴的实际移动距离，mm；

X0 ——进样针移动到目标定位位置时X轴的设定移动距离，mm；

n ——重复测量次数，n=3。

7 校准结果表达

经校准的全自动高温水解-离子色谱联用仪应出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔不超过12个月。在相邻两次校准期间，如果对全自动高温水解-离子色谱联用仪的检测数据有怀疑或全自动高温水解-离子色谱联用仪更换主要部件及修理后，应重新校准。

附录A

# 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准原始记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 设备 编号 |  | 测量 范围 |  |  |  |  |  | 证书 编号 |  |  |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 燃烧炉控温误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧炉设定温度Cc（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 控温误差∆C（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 注射体积误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定注射体积Vc（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  | 误差∆V (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 气体流量误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体流量设定值 Qc（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差∆Q (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 | 实测值mi（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值m（mg/L） |  |  |  |  | 检出限LOD（mg/L） |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  |  | 样品实测值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 加标量 （mg/L） |  |  |  |  | 加标样品实测值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回收率（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 测量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） |  |  |  |  |  | 稳定性（%） |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 机械臂定位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械臂设定移动距离（mm） |  |  |  |  |  |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械臂定位偏差（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准证书内页参考格式

证书编号:

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 燃烧炉控温误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧炉设置温度Cc（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Cs（℃） |  |  |  |  |  | 控温误差∆C（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 注射体积误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注射液体积Vc（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Vs（mL） |  |  |  |  |  | 误差∆V (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 气体流量误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体流量Qc（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  | 误差∆Q (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 | 实测值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） |  |  |  |  | 检出限（mg/L） |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  |  |  | 空白/样品实测值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 加标量（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 加标样品实测值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回收率（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  | 重复性（%） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 测量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  | 稳定性（%） |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 机械臂定位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械臂移动距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械臂定位偏差（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 燃烧炉控温误差的测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范。

C.1.2 测量标准

热电偶，K 型，测量范围（-40~1200）℃，Ⅱ 级 MPE：±2.5℃。

C.1.3 被校对象

全自动高温水解-离子色谱联用仪，燃烧炉温度900℃，1000℃，1100℃，1200℃。

C.1.4 校准方法

见本规范6.2.2，在规定环境条件下，设置燃烧炉温度为1100℃，待炉温升至设定值并保持稳定后，连续测量燃烧炉内高温区温度10次。以10次测量值Cs的算术平均值作为温度测量平均值Cs。

C.2 测量模型

燃烧炉控温误差的测量模型见式（C.1）：

∆C=Cc-CsCs×100%                     （C.1）

式中：

∆C—— 燃烧炉控温误差，%；

Cc—— 燃烧炉设定温度，℃；

Cs—— 温度测量值，℃；

Cs—— 同一组温度测量平均值，℃。

C.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2) 由热电偶测量误差引入的不确定度分量u2；

3) 由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

用热电偶对燃烧炉温度重复测量10次，测量数据见表C.1。

表C.1 燃烧炉温度重复性测量数据

| 设定值： 1100℃ | 测量值（℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1103 | 1102 | 1103 | 1103 | 1102 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1103 | 1102 | 1102 | 1103 | 1102 |
| 平均值(℃) | 1102.5 |  |  |  |  |
| 标准偏差s(℃) | 0.52 |  |  |  |  |

实际测量以10次测量的平均值作为测量结果，则n=10，所以由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1=sn=0.5210=0.16℃                      （C.2）

C.4.2 由热电偶误差引入的不确定度分量u2

K型Ⅱ级热电偶，测量范围-200~1200℃，最大允许误差为±2.5℃，满足均匀分布，取k=3，所以由热电偶最大允许误差引入的不确定度分量u2为：

u2=ak=2.53=1.44 ℃                   （C.3）

C.4.3 由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3

燃烧炉1100℃恒温时，炉膛有效工作区中心测点周围，径向、轴向温度存在微小差异，根据实测值，有效加热区温度均匀性为±3℃，满足均匀分布，取k=3，所以由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3为：

u3=ak=3.03=1.73 ℃                   （C.4）

C.5 合成标准不确定度计算

各不确定度分量相互独立，合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u32+u42=0.162+1.442+1.732=2.26℃  （C.5）

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k⋅uc=2×2.26=4.51 ℃    (k=2)           （C.6）

C.7 标准不确定度分量汇总表

对控温温度1100℃，标准不确定度分量汇总如下：

| 序号 | 不确定度的来源 |  | 标准不确定度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 由测量重复性引入的不确定度分量 | 0.22 |
| 2 | u2 | 由热电偶测量误差引入的不确定度分量 | 0.49 |
| 3 | u3 | 由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量 | 1.15 |