JJF（有色金属）XXXX—20XX

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范(预审稿)

编制说明

2026-5

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

编制组

主编单位：北矿检测技术股份有限公司

一、工作简况

1.立项目的

全自动高温水解-离子色谱联用仪是将全自动高温水解仪与离子色谱通过一定接口耦合，并通过软件控制的全自动分析仪器。

全自动高温水解仪是一款样品前处理设备，全流程软件自动控制，实现固体、液体等各类样品中卤族元素的溶出和吸收，可在线与任意品牌的离子色谱等仪器联用，实现样品中卤族元素阴离子高精度、快速定量检测。

作为样品前处理方法，高温水解法无需使用过氧化钠、硫酸等危化品试剂，具有灵敏度高、稳定性好、分析速度快、安全环保、节省人力等优点，弥补了传统碱溶法、酸溶解-水蒸气蒸馏法等样品前处理方法操作流程复杂繁琐、危化品试剂用量大，人工劳动强度大，方法可操作性差等弊端，高温水解联用离子色谱可实现F、Cl等多种卤素元素阴离子定量定性分析，在地质、材料、核工业以及复杂恶劣环境下的分析检测和工业在线检测等应用领域优势明显。

全自动高温水解仪由自动进样系统、高温水解系统、自动定容系统和自动控制系统组成。高温水解系统包括燃烧炉模块、气路控制模块和液路控制模块，样品在燃烧炉内裂解、燃烧，燃烧生成的气态产物经水蒸气水解后由载气带入冷凝系统冷却液化，进入收集瓶中被吸收液吸收，由定容模块送入到离子色谱进行分析。

在样品燃烧、水蒸气水解、吸收定容过程中，燃烧炉控温误差、定容液体体积误差、气体流量误差直接影响检测结果的准确度和重复性。因此十分有必要在有色金属行业建立针对全自动高温水解-离子色谱联用仪主要计量性能的校准规范。科学的校准规范能够有效确保校准操作的规范性和校准结果的可靠性，能够有效确保仪器运行的可靠性，从而有利于仪器的推广应用，对于提升产品质量水平、推动有色金属检测技术发展具有十分重要的作用。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函[2025] 299 号）文的要求，行业计量技术规范《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》由北矿检测技术股份有限公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）001-2025。按计划要求，本计量规范应于2027年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：北矿检测技术股份有限公司、云南云天化股份有限公司、青岛垚鑫智能科技有限公司、北京合木科技有限公司、国家地质实验测试中心、北京市计量检测科学研究院、国标（北京）检验认证有限公司、包头稀土研究院、北京航空航天大学

3.2 主编单位简介

北矿检测技术股份有限公司是国内领先的有色金属检验检测服务机构之一，专业从事有色金属矿产资源检验检测技术研发、技术服务及仪器开发，业务涵盖矿石及矿产品、冶炼产品、环境样品、再生资源、先进材料、选冶药剂检验检测，检验检测技术研发及标准化、技术推广、高端分析仪器研发等领域。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、北京市专精特新中小企业、LME指定的LSA等。

公司作为国内有色金属领域的权威检验检测机构，是国家重有色金属质量检验检测中心，也是有色金属检验检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的检验检测研究与服务机构之一。公司作为全国有色金属标准化技术委员会、全国黄金标准化技术委员会委员单位，参与ISO/TC26、ISO/TC155、ISO/TC174、ISO/TC183技术委员会等标准制修订工作，并主导着矿石及精矿、有色金属及合金材料、选矿药剂等国家和行业标准的制修订，负责或参与了7项国际标准、83项国家标准、238项行业标准及14项团标的制定或修订。公司拥有国家检验检测机构资质认定证书（CMA），目前拥有ISO/IEC17025、ISO/IEC17020双实验室认可资质，在检验检测技术领域拥有较为领先的行业地位。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《报批稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1  云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司是云天化集团有限责任公司旗下的国有控股上市公司，是全球最优秀的共聚甲醛生产商之一，也是中国重要的化肥制造商和磷肥生产基地。公司主要从事肥料及现代农业、磷矿采选及磷化工、精细化工、商贸物流等业务，拥有雄厚的技术研发实力和完善的质量控制体系。公司下属分析测试中心（或质检中心）是集分析测试、标准制修订、技术研发于一体的综合性检测机构，已获得国家级 CNAS 实验室认可（ISO/IEC 17025）及CMA 检验检测机构资质认定。实验室硬件设施完善，配备了电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）、气相色谱 - 质谱联用仪（GC-MS）、高效液相色谱仪（HPLC）、全自动电位滴定仪、卡尔・费休水分测定仪、原子吸收分光光度计等各类进口及国产精密仪器设备百余台套。在检验检测业务方面，实验室严格执行 GB（国标）、HG（化工行标）及 ISO 国际标准，具备对磷复肥、精细磷化工产品、聚甲醛、合成氨、甲醇等数百种产品及原材料的全项检测能力。在JJF（国家计量校准规范）相关工作基础方面，实验室内部设有独立的计量管理部门，建立了完善的量值溯源体系。长期开展实验室仪器设备的期间核查、内部校准及量值传递工作，熟练掌握各类理化分析仪器的计量特性及校准方法，积累了丰富的测量不确定度评定经验，具备开展新规范验证及校准方法研究的坚实技术基础。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2  青岛垚鑫智能科技有限公司

青岛垚鑫智能科技有限公司是国家级高新技术企业、市级专精特新企业，为集科研、生产、销售、服务于一体的综合性实验室服务商，深耕实验室智能化装备领域，主营自动化取制样系统等设备的研发制造与技术服务，产品覆盖港口、海关等多领域并远销海外。公司拥有58项专利、9项软件著作权，形成完整服务链，曾参与国家标准起草。其技术研发与检测实验室依托双体系认证构建标准化运营框架，配备专用检测、样品制备等全套仪器，可满足多类测试需求；核心开展设备性能验证与物料特性分析业务，执行国家及国际标准，提供一体化服务。公司在JJF领域积累扎实基础，建立设备校准机制，形成专用设备内部校准规范，熟练掌握测量不确定度评定方法，具备参与计量规范制修订的技术基础。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.3  北京合木科技有限公司

北京合木科技有限公司是实验分析仪器领域综合性科技企业，主营仪器研发、制造、销售、租赁及配套技术服务，提供全生命周期解决方案。核心产品含自主研发思达TD-1型热解析仪及代理安捷伦、岛津等品牌仪器，广泛应用于环保、食品等多领域，服务科研及检测机构。其实验室依托专业团队与标准化流程，具备仪器性能检测、应用验证等能力及全链条服务资质，配备各类核心仪器，可满足多领域测试需求；检测业务聚焦仪器性能验证与适配性检测，严守相关标准，数据精准可靠。实验室严格遵循核心计量技术规范，建立完善量值溯源与核查机制，熟练掌握测量不确定度评定方法，保障技术服务精准性。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4  国家地质实验测试中心

国家地质实验测试中心是中国地质调查局直属正局级公益一类事业单位、国家科技创新体系重要组成部分，核心宗旨为研发地质实验测试技术、服务国家资源环境战略与地质科技发展。主营地质实验测试新技术研发、生态地质调查、标准物质研制等业务，提供公益性技术服务，为找矿突破、土壤详查等重大专项提供关键支撑。实验室获CNAS、CMA资质，覆盖44个产品领域检测，配备全套先进仪器及8项自主研发找矿装备，实现野外至实验室全链条测试；核心开展地质样品多参数分析等业务，牵头制定百余项国家及行业标准，研制百余项标准物质（多项填补国际空白）。JJF领域构建完善计量溯源体系，熟练掌握测量不确定度评定方法，研制土壤标准物质等成果，保障全国地质分析数据质量，夯实自然资源调查监测质量基础设施。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.5  北京市计量检测科学研究院

北京市计量检测科学研究院是北京市市监局直属公益二类事业单位、华北国家计量测试中心技术实体（90 余年历史），核心开展最高计量标准建立与保存、量值传递等工作，提供全链条计量服务，覆盖多领域并支撑京津冀发展。实验室资质完备，拥有法定检定、OIML 互认等多项权威资质及多个国家级产业计量中心。配备海量精密仪器，建立覆盖十大计量学科的各级计量标准。检测业务获千余项授权，可开展型式评价等多元服务。牵头 / 参与计量技术规范制修订，遵循核心 JJF 规范，熟练掌握不确定度评定，保障区域量值传递准确一致。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目和校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6  国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。是我国有色行业金属材料检测的权威机构。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目和校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.7 包头稀土研究院

包头稀土研究院始建于1960年，是包钢（集团）公司所属国家级科研院所，我国稀土领域标准制定的核心力量。作为全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）副主任委员单位及ISO/TC 298国内技术对口单位，深度参与国内外标准体系构建。牵头/参与制修订国际、国家、行业及团体标准200余项，主导制定我国稀土领域首项国际标准（ISO 22444等），实现历史性突破。依托国家稀土产品质量检验检测中心、国家稀土新材料测试评价平台等国家级资质，配备国际一流精密仪器，开展覆盖稀土全产业链的检测与标准服务，可提供标准样品研制、测量不确定度评定及标准方法验证等多元服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目和校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.8 北京航空航天大学

北京航空航天大学是工业和信息化部直属全国重点大学，位列“双一流”“985工程”建设高校，作为新中国创建的首所航空航天高等学府，始终服务国家重大战略需求。在标准化工作方面，该校是我国航空航天及前沿技术领域标准制定的重要力量。 作为国际标准化组织（ISO）多项技术委员会的技术专家单位，深度参与国内外标准体系构建。牵头/参与制修订国际标准、国家标准、行业及团体标准百余项，包括主导制定我国微细气泡技术领域国际标准ISO 24758-2:2025等标志性成果。依托多个国家级及省部级科研平台，在航空航天、智能制造、材料科学等领域开展标准研究与验证服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目和校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

    - 3.4各单位分工情况

编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。北矿检测技术股份有限公司（主编单位）负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。云南云天化股份有限公司、青岛垚鑫智能科技有限公司、北京合木科技有限公司、国家地质实验测试中心、北京市计量检测科学研究院对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 工作分工 |
| --- | --- | --- |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 杨斐、孙家亮、房胜楠 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 青岛垚鑫智能科技有限公司 | 于双民 | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。二验 |
| 北京合木科技有限公司 | 官安华 | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
| 北京市计量检测科学研究院 | 张宜文 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 云南云天化股份有限公司 | 王孟来 | 内容审阅并提出修改意见，规范一验工作 |
| 国家地质实验测试中心 | 周利敏 | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 纪红 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 包头稀土研究院 | 刘春 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 北京航空航天大学 | 薛静 | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

北矿检测技术股份有限公司于2025年8月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年8月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年9月～2026年1月，编制组成员对《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2026年1月形成了计量规范讨论稿。

3）2026年1月22日，在有色金属计量技术规范研讨会，会上对《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范-讨论稿》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表就《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范-讨论稿》提出了修改建议和意见，会议纪要见表1。同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表2。修改后形成了《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范-征求意见稿》。

表1有色金属计量技术规范研讨会会议纪要

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 补充仪器示意图 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 采纳，补充仪器示意图 |
| 2 | 5.2 | 技术指标要填写测量标准的指标而不是校准项目指标 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳，修改技术指标为测量标量标准的技术指标 |
| 3 | 6.2.8 | 校准时间太久，建议商量修改 | 国合通用（青岛）测试评价股份有限公司 | 采纳，修改为“每间隔 30 min 进样测定一次，连续测定 6 次。” |

表2 《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 北矿检测技术股份有限公司、云南云天化股份有限公司、青岛垚鑫智能科技有限公司、北京合木科技有限公司、国家地质实验测试中心、北京市计量检测科学研究院、国标（北京）检验认证有限公司、包头稀土研究院、北京航空航天大学 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 云南云天化股份有限公司 |
| 二验单位 | 青岛垚鑫智能科技有限公司、国家地质实验测试中心 |
| 时间节点安排 | 2026年6月完成试验验证 |

4）2026年2月，有色计量委员会发文《关于对<全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范>等5项计量技术规范征求意见的函（有色计量委字〔2026〕2号），其中包含《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》，并向社会广泛征求意见。

根据行业计量技术规范征求反馈意见，编制组对全自动高温水解 - 离子色谱联用仪的生产、使用现状进行了广泛调研，具体调研情况见表5。根据调研情况汇总，故建议仍按目前计量规范名称和内容编制完成漏斗法松装密度测定仪校准规范的制定。

表3 全自动高温水解 - 离子色谱联用仪调研汇总表

全自动高温水解 - 离子色谱联用仪调研情况 一、概述 1、原理上 全自动高温水解 - 离子色谱联用仪的核心原理是通过高温水解前处理技术，将固体 / 液体样品中以有机结合态或难溶形态存在的氟氯元素在 1000-1200℃的高温、载气（氧气 / 氩气）和水蒸气氛围中完全转化为可溶的无机阴离子，再通过载气将生成的气态产物带入吸收液中，完成自动定容后，直接由离子色谱进行分离与定量检测，实现 “前处理 - 检测” 的全流程自动化。 2、适用范围上 该设备适用于各类固体、液体样品中卤素的痕量至常量分析，覆盖多个行业场景，如：环境领域、能源化工、电子材料、地质矿产、食品与农业等。 3、设备结构上 典型的全自动高温水解 - 离子色谱联用系统主要由四大核心单元构成： 高温水解炉体：采用双温区 / 分区加热设计，最高温度可达 1200℃，配置耐高温刚玉 / 石英样品舟，实现样品的分步升温与完全水解； 自动进样系统：多工位连续自动进样，支持固体、液体样品自动加载，避免人工误差； 吸收与定容单元：将气态水解产物自动导入吸收液，完成吸收、定容、混匀，直接输出可进样的离子色谱溶液； 联用接口与离子色谱仪：通过专用接口实现前处理单元与离子色谱的无缝衔接，无需人工转移样品，避免污染与损失。 4、检测方法上 检测流程遵循 “样品加载 - 高温水解 - 吸收定容 - 离子色谱分析 - 数据处理” 的标准化流程，关键方法要点如下： 水解条件：1000-1200℃高温，水蒸气氛围，载气流量控制在 100-500mL/min，确保有机 / 无机卤素完全转化； 吸收体系：通常采用碱性吸收液（如 NaOH/Na₂CO₃溶液），高效捕获气态卤化氢等产物； 色谱检测：采用阴离子交换色谱柱，配合抑制型电导检测器，实现不同阴离子的基线分离，外标法定量； 质量控制：通过标准物质校准、方法空白、平行样测试控制误差。 二、市场厂商及使用情况 目前市场上主流的全自动高温水解 - 离子色谱联用设备厂商分为国产与进口两大阵营，代表产品及应用特点如下： 1、北矿检测 Auto HTHI-1000（国产） 通用性强，可兼容任意品牌离子色谱与 ICP-MS；1200℃双温控加热，刚玉样品舟耐高温 2000℃以上；35 位连续自动进样，进样量范围宽（固体 1-1000mg、液体 5-1500μL）；具备完整的重复性、检出限、回收率指标，数据可靠性高。在国内第三方检测机构、科研院所、大型化工企业中应用广泛，适配高通量、多类型样品的分析需求，尤其适合复杂基质样品的前处理。 2、德国耶拿 MCIC 燃烧炉 - 离子色谱联用系统（进口） 与瑞士万通离子色谱深度配套，技术成熟；1100℃单火焰加热，自动化进样，适合中低含量样品的常规分析。在石化、环保领域应用较多。 3、日本三菱 AQF-2100H 裂解离子色谱系统（进口） 与美国赛默飞离子色谱联用稳定，1100℃加热，自动进样，定容体积可选 10/20mL，在电子材料、煤炭行业有较多应用。 三、仪器标准方法方面 目前全自动高温水解 - 离子色谱联用技术的标准体系已较为完善，覆盖多个行业领域： 煤炭行业：GB/T 3558-2014《煤中氯的测定方法》、GB/T 215-2008《煤中全硫的测定方法》，高温水解法为标准规定的前处理方法之一； 电子电气行业：IEC 62321-3-1:2013《电子电气产品中某些物质的测定 第 3-1 部分：筛选 聚合物中的溴和氯 燃烧法》，明确采用高温燃烧水解 - 离子色谱法； 环保行业：HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》中，卤素 / 硫的测定可采用高温水解前处理 - 离子色谱法； 通用分析：GB/T 6730.69-2010《铁矿石 氟和氯含量的测定 离子色谱法》、GB/T 11844-2015《二氧化铀粉末和芯块中氟、氯的测定 高温水解 - 离子色谱法》等标准，均将高温水解 - 离子色谱联用技术列为推荐方法。 这些标准为设备的选型、方法开发和数据溯源提供了明确依据，全自动高温水解 - 离子色谱联用仪的检测结果可直接满足各类行业标准的合规性要求。 四、建议结论 根据上面的调研情况，全自动高温水解 - 离子色谱联用仪有很多方法标准，暂时没有仪器的校准规范，因此针对改仪器制定校准规范是有必要的。根据设备的适用范围、操作要点和误差来源，有针对性地制定计量规范，可详细深入地对各方法的计量特性、校准要求、操作步骤等进行规定，从而更好地指导实际操作，提高测量的准确性。且随着技术的发展和应用需求的不同，设备的更新替代也不同，单独制定针对不同设备的计量规范更有利于根据标准方法的实际情况进行后期的变更和修订，从而不会影响到其他方法的规范修订，进而更灵活、更高效地适应技术进步和推动行业发展。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJG 823-2014《离子色谱仪》的技术内容。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于配有阴离子色谱柱、阴离子抑制器及电导检测器的全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准。

2 引用文件

本规范没有引用文件。

3 概述

全自动高温水解-离子色谱联用仪（以下简称“联用仪”）是由全自动高温水解仪与离子色谱仪串联集成的联用分析仪器。全自动高温水解仪主要由自动进样模块、燃烧水解模块及吸收定容模块构成，通过通信接口及信号线与离子色谱仪进行连接与信号交互，并由统一控制软件协调各模块运行，实现样品前处理与色谱分析的全程自动化联用操作。

联用仪的工作原理为：样品经自动进样模块引入燃烧水解模块，在设定高温及水蒸气氛围下发生氧化水解反应，材料中的氟、氯等目标元素被转化为相应的挥发性卤化氢或含氧酸气体，随载气进入吸收定容模块，经吸收液吸收并定容后，转化为含待测阴离子（如F-、Cl-）的试样溶液，导入离子色谱仪，经色谱柱分离及检测器测定，根据保留时间进行定性鉴别，依据响应信号强度进行定量计算，实现对样品中目标元素含量的全自动分析。

联用仪结构图见图1。

图1 联用仪结构图

4计量特性

根据实际需求及使用情况，查阅文献，并与云南云天化股份有限公司、国家地质实验测试中心等编制组单位研讨，确定了全自动高温水解-离子色谱联用仪的计量特性有八个：

4.1 燃烧炉控温误差

燃烧炉使用温度一般为（900～1200）℃，控温相对误差为±1%。

指标来源：GB/T 10067.413-2015《电热装置基本技术条件第413部分：实验用电阻炉》；GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》第六章；3558-2014《煤中氯的测定方法》第三章；YS/T 1171.5-2017《再生锌原料化学分析方法 第5部分：氟量和氯量的测定 离子色谱法》第六章；GB/T 10067.413-2015《电热装置基本技术条件第413部分：实验用电阻炉》。

4.2 注射体积误差

测量范围一般为（1.5~5.0）mL，相对误差为±1%。

指标来源：参照JJG 823-2014离子色谱仪检定规程第五章；JJG211-2024《液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪校准规范》第七章。

4.3 气体流量误差

测量范围一般为（100~400）mL/min，相对误差为±1%。

指标来源：气体流量模块是高温水解系统气路控制的核心组成部分，流量误差是评价该模块功能的关键指标。参照GB/T 32201-2015《气体流量计》第五章。

4.4 检出限

F≤0.005 mg/L；Cl≤0.05 mg/L。

指标来源：参照GB/T 27415-2013《分析方法检出限和定量限的评估》中空白试验法。由于联用仪集成了高温水解前处理与离子色谱检测两个环节，检出限的评价需按照样品前处理-色谱分离-检测的完整流程进行，以全面评价最终分析灵敏度。

4.5 回收率

90%≤P≤110%。

指标来源： 参照GB/T 39560.302-2024《电子电气产品中某些物质的测定第3-2部分：燃烧-离子色谱法(C-IC)筛选聚合物和电子件中的氟、氯和溴》第十一章。

4.6 测量重复性

重复性≤3%。

指标来源：参照JJG 823-2014《离子色谱仪》检定规程。

4.7 测量稳定性

稳定性≤2%。

指标来源：参照JJG 823-2014《离子色谱仪》检定规程；JJF 1164-2018《气相色谱-质谱联用仪校准规范》；GB/T 39560.302-2024《电子电气产品中某些物质的测定第3-2部分：燃烧-离子色谱法(C-IC)筛选聚合物和电子件中的氟、氯和溴》。

4.8 机械臂定位误差

最大允许误差为±0.3mm。

指标来源：参照GB/T17421.2-2023《机床检验通则第2部分:数控轴线的定位精度和重复位精度的确定》。

5 校准条件

5.1 环境条件

参照JJG 823-2014《离子色谱仪》检定规程，仪器使用环境应清洁无尘，通风良好，温度保持在(15~30)°C，计量过程中室内温度变化不超过2°C，室内相对湿度应在5%~85%范围内。

5.2 测量标准

## 测量标准的技术要求应符合表2的规定。

## 测量标准及其他设备包括热电偶、天平、气体流量计、有证标准物质、数显通用卡尺，并给出相应的技术指标。具体参考要求见表2。

表 2  测量标准及其他设备技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术指标 | 校准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电偶 | K 型，测量范围（-40~1200）℃，Ⅱ 级 MPE：±2.5℃ | GB/T 16839.1-2018 热电偶 第1部分：电动势规范和允差 |
| 2 | 电子天平 | 测量范围 Max 120g， d≤0.1mg | JJG1036-2022《电子天平》 |
| 3 | 气体流量计 | 0.5级 | GB/T 32201-2015《气体流量计》 |
| 4 | 数显通用卡尺 | 测量范围（0~200）mm，分辨力0.01mm，MPE：±0.03 mm | JJG 30-2012 《通用卡尺》 |

5.3 有证标准物质

有证标准物质见表3。

表3 有证标准物质

| 名称 | 浓度 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 水中氟离子成分分析标准物质 GBW（E）082682 | 1000mg/L | 0.8% |
| 水中氯离子溶液标准物质 GBW（E）082683 | 1000mg/L | 1% |
| 土壤成分分析标准物质 GBW07455（GSS-26） | F 551ug/g Cl 75 ug/g | 26 9 |

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

校准项目包括燃烧炉控温误差、注射体积误差、气体流量误差、检出限、回收率、测量重复性、测量稳定性、机械臂定位误差。

6.2 校准方法来源，参考的方法标准

6.2.1 外观检查

仪器电源线、信号线等连接可靠，各开关、按键、旋钮等功能正常，气路及液路管路无破损、堵塞及泄露；指示灯显示清晰。仪器通电并按说明书规定时间预热后，应能正常完成初始化自检程序。

6.2.2 燃烧炉控温误差

燃烧炉是高温水解系统的核心温度控制模块，燃烧炉控温误差是评价该模块能否有效执行高温水解功能的基础性能指标，属于由仪器本身结构属性决定的计量特性。GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》第六章；3558-2014《煤中氯的测定方法》第三章；YS/T 1171.5-2017《再生锌原料化学分析方法 第5部分：氟量和氯量的测定 离子色谱法》第六章等检测方法标准对高温水解过程的裂解/燃烧温度提出了明确要求。例如，典型燃烧水解温度为1100℃，在该温度下样品中的卤族元素才能充分释放并被吸收液吸收。燃烧炉的控温误差，将直接影响目标元素的释放效率和最终检测结果的准确性。在现行工业炉测温领域，控温误差作为必校项目已被广泛采用。参照GB/T 10067.413-2015《电热装置基本技术条件第413部分：实验用电阻炉》第五章中A级炉炉温稳定度±10℃，设定燃烧炉控温误差±1%。

6.2.3 注射体积误差

在自动定容系统中，吸收液体积由液体流量计/注射泵等精确计量。吸收液的最终定容体积直接决定了样品检测结果的浓度计算——样品溶液中目标离子浓度与吸收液体积成反比。因此，注射体积误差是决定最终定量分析准确性的关键计量特性之一。参照JJG 823-2014《离子色谱仪》检定规程，离子色谱仪的泵流量、注射体积等影响保留时间和峰面积的重现性，是计量特性中的核心参数之一。参照GB/T 38125-2019《液相色谱仪用自动进样器》第三章，设定注射体积误差±1%。

6.2.4 气体流量误差

在高温水解系统中，燃烧生成的气态产物需由载气（常用氧气、氩气等）带入冷凝系统和吸收液中。气体流量的稳定性直接影响目标元素的传输效率和重复性。若气体流速过低，裂解产物传输速度下降，可能引起吸收不完全或峰形拖尾；若气体流速过高，导致样品在燃烧区停留时间缩短，高温裂解不充分，同时造成载气消耗量增加。气体流量模块是高温水解系统气路控制的核心组成部分，流量误差是评价该模块功能的关键指标。参照GB/T 32201-2015《气体流量计》第五章，设定气体流量误差±1%。

6.2.5检出限

联用仪主要用于地质、材料、环境等领域中卤素元素F、Cl的痕量分析，检出限指标直接反映了仪器在样品前处理与色谱分离检测全流程中的综合性能水平。若检出限过高（即灵敏度不足），将导致低浓度样品的检测结果与噪声信号无法有效区分，测量结果不可靠。由于联用仪集成了高温水解前处理与离子色谱检测两个环节，检出限的评价需按照样品前处理-色谱分离-检测的完整流程进行，以全面评价最终分析灵敏度。参照GB/T 27415-2013《分析方法检出限和定量限的评估》中空白试验法，综合行业需求，设定F≤0.005 mg/L；Cl≤0.05 mg/L。

6.2.6回收率

指标来源：在分析化学中，回收率是评价分析方法系统误差和样品前处理效率的核心参数。对于联用仪，高温水解过程的裂解效率、冷凝吸收效率、色谱分离效率共同决定目标元素的总体回收效果。因此，回收率是衡量联用仪高温水解工序与色谱检测工序协同性能的重要计量特性。参照GB/T 39560.302-2024《电子电气产品中某些物质的测定第3-2部分：燃烧-离子色谱法(C-IC)筛选聚合物和电子件中的氟、氯和溴》第十一章，设定回收率指标90%～110%。

6.2.7测量重复性

根据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》，测量重复性是指在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性，是评价测量仪器随机误差的基本计量特性。联用仪具有燃烧-水解-冷凝-吸收-分离-检测等多步骤动态协同运行的特点，测量重复性能够综合反映仪器各模块（包括进样系统、燃烧炉、吸收系统、色谱分离系统、检测系统）协同运行的稳定性。由于联用仪包含了高温水解前处理过程，其重复性评价应对样品采用全流程操作（即从进样、燃烧水解到色谱检测）进行。参照JJG 823-2014《离子色谱仪》检定规程第三章，测量重复性设定为不大于3%。

6.2.8测量稳定性

指标来源：测量稳定性反映测量仪器在规定条件下、规定时间周期内，保持其计量特性恒定的能力。对于全自动高温水解-离子色谱联用仪的长期使用而言，稳定性指标是评价仪器可靠性的重要依据。联用仪涉及多个模块，各模块在长时间运行后由于电子元器件的热效应、载气压力波动、色谱柱性能衰退及软件控制漂移等因素，可能导致示值发生系统性偏差。测量稳定性指标可对仪器的整体性能稳定性进行客观量化。参考已颁布的色谱类仪器（如JJG 823-2014）及类似联用仪（如JJF 1164-2018气相色谱-质谱联用仪校准规范）、GB/T 39560.302-2024《电子电气产品中某些物质的测定第3-2部分:燃烧-离子色谱法(C-IC)筛选聚合物和电子件中的氟、氯和溴》中对稳定性的考核方法，设定测量稳定性不大于2%。

6.2.9机械臂定位偏差

指标来源：全自动高温水解仪配备自动进样系统，通过内置机械臂实现从样品盘取舟、放置样品、高温炉门开关和定位燃烧等一系列复杂操作。机械臂的定位误差直接影响进样位置的一致性。机械臂将承载样品的样品舟准确放入燃烧炉的恒定高温带中心位置，是保证样品充分高效燃烧的关键——位置偏离可能导致局域温度不足，使部分卤族元素释放不充分，直接影响回收率和测量重复性。参照GB/T17421.2-2023《机床检验通则第2部分:数控轴线的定位精度和重复位精度的确定》，设定机械臂定位偏差为±0.3mm。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔不超过12个月。在相邻两次校准期间，如果对全自动高温水解-离子色谱联用仪的检测数据有怀疑或全自动高温水解-离子色谱联用仪更换主要部件及修理后，应重新校准。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范。

附录A 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准原始记录参考格式

附录B 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准证书内页参考格式

附录C 燃烧炉控温误差的测量结果不确定度评定示例

三、实践检测情况

北矿检测技术股份有限公司根据本规范的校准项目对全自动高温水解-离子色谱联用仪调研情况进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前，国家和各省检定规程和校准规范中，暂无针对全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准规范，相关的标准主要有JJG 823-2014《离子色谱仪》，其只针对离子色谱仪，对于高温水解仪的校准无校准依据。

目前国外没有相关技术规范，本规范的制定填补了有色金属行业全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内先进。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所参考的标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，参考这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会将加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，解决样品燃烧、水解、吸收定容过程中，燃烧炉控温误差、液体流量计误差、气体流量计准误差、进样机械臂位移误差等参数对检测结果的影响，填补了有色金属行业全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准空白，能够有效保证仪器运行的可靠性，从而有利于仪器的推广应用，对于提升产品质量水平、推动有色金属检测技术发展具有十分重要的作用。

十二、其他应予说明的事项

无。

《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》编制组

2026年5月10日