中国人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

有色金属材料分析用辉光放电

发射光谱仪校准规范

（讨论稿）

Calibration Specification for Glow Discharge Optical Emission Spectrometer of non-ferrous metal materials

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

有色金属材料分析用辉光放电发射光谱仪校准规范

Calibration Specification for Glow Discharge Optical Emission Spectrometer of non-ferrous metal materials

JJF（有色金属）XXXX—20XX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

参加起草单位：中铝材料应用研究院有限公司

国标（北京）检验认证有限公司

辽宁盛达计量检测技术有限公司

宝鸡钛业股份有限公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司

西安汉唐分析检测有限公司

北京科技大学

国合通用(青岛)测试评价有限公司

中国科学院宁波材料技术与工程研究所

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（A公司）

XXX（XXX公司）

XXX（XXX公司）

XXX（XXXX公司）

XXX（XXX公司）

XXX（XXX）

X X（XXXX）

XXX（XXX公司）

XXX（XXX公司）

目录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  测量标准	（2）

6  校准项目和校准方法	（2）

6.1  校准前检查	（2）

6.2  校准方法	（2）

7  校准结果表达	（4）

8  复校时间间隔	（5）

附录A  辉光放电光谱仪推荐测量条件	（6）

附录B  校准原始记录格式	（7）

附录C  校准证书内页格式	（9）

附录D  检出限校准结果不确定度评定示例	（10）

- 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T19502-2004《表面化学分析辉光放电发射光谱方法通则》、GB/T32997-2016《表面分析化学辉光放电发射光谱定量成分深度剖析的通用规程》、ISO14707-2021《表面化学分析辉光放电发射光谱使用介绍》、YB/T4475-2015《钢板及钢带锌和铝金属镀层分析辉光放电原子发射光谱法》的相关内容。

本规范为首次发布。

辉光放电光谱仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于铜、铝、铅、锌、镍、钴、钛等有色金属材料分析用辉光放电光谱仪的校准。

# 2 引用文件

本规范无引用文件。

# 3 概述

辉光放电光谱仪即辉光放电原子发射光谱仪（GD-OES）（以下简称光谱仪），其原理是将表面平整的样品作为阴极，当直流或射频辉光放电光源产生的辉光照射到样品时产生阴极溅射，被溅射的原子扩散到等离子体中，通过碰撞激发发射出元素特征谱线，测量其强度的大小或通过计算强度与时间的函数，从而实现元素定量分析或表面化学深度分析（或深度剖析）。其中，实现元素定量分析时，通过已知元素含量的标准物质建立的元素特征谱线强度与浓度的工作曲线，确定样品中的元素含量；进行表面化学分析(或深度剖析）时，通过已知含量和溅射速率的标准物质建立的工作曲线得到溅射深度对时间的函数，实现元素深度分析和深度测量。仪器结构包括激发系统、光学系统、测光系统和控制系统组成，示意图见图1。

图1 辉光放电原子发射光谱仪结构示意图

# 4 计量特性

- 光谱仪的计量性能见表1。

表1 计量特性

| 校准项目 | 元素 | 测量范围 | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检出限 | Pb、Fe、Ni、Sn、Zn、Al、Si、 | ≤0.005% | ≤0.002% |
|  | P、S |  |  |
| 重复性 | Pb、Fe、Ni、Sn、Zn、Al、Si、 | （0.05～1.0）% | ≤2% |
|  | P、S | （0.01～0.1）% | ≤5% |
| 稳定性 | Pb、Fe、Ni、Sn、Zn、Al、Si、 | （0.05～1.0）% | ≤3% |
|  | P、S | （0.05～0.10）% | ≤8% |
| 深度测量重复性 | Ni | ≤20μm | ≤3% |
| 注：以上计量性能要求仅供参考，不作为判定依据。 |  |  |  |

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

5.1.1环境温度（15～30）℃，相对湿度≤80%。

5.1.2校准环境周围不应有腐蚀性介质与强烈机械振动。

## 5.2 测量标准

### 5.2.1 纯铝、纯铜、纯铅、纯锌、纯镍、纯钴、纯钛等有色金属光谱分析用有证标准物质或标准样品，其中元素扩展不确定度不大于0.0002%(k=2)。

### 5.2.2 铝合金、铜合金、铅合金、锌合金、镍合金、钴合金、钛合金等有色金属光谱分析用有证标准物质或标准样品，其中元素扩展不确定度不大于0.001%(k=2)。

5.2.3 铜基镀镍厚度片（或其它基体厚度片）确认深度测量重复性。

### 5.2.4 对有色金属材料用辉光放电原子发射光谱仪校准时，推荐的标准物质见表2。也可依据校准要求选择，不限表2中的标准物质。

### 表2 校准用标准物质（标准样品）

| 标准物质名称 | 编号 | 测量 基体 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 纯铜TU00成分标准样品（块状） | GSB 04-3762 -2020 | Cu | 检出限 |
| 纯铜T3成分标准样品（块状） | GSB 04-3765 -2020 | Cu | 重复性、稳定性 |
| 铝及铝合金光谱分析标准物质 | GB W(E)020044 | Al | 检出限 |
| 铝及铝合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020057~GBW（E）020063 | Al | 重复性、稳定性 |
| 锌及锌合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020285~GBW（E）020289 | Zn | 检出限 |
| 锌及锌合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020323~GBW（E）020326 | Zn | 重复性、稳定性 |
| 钛及钛合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020178~GBW（E）020179 | Ti | 重复性、稳定性 |
| 铅锭光谱与化学标准样品 | GSB 04-3287-2016 | Pb | 检出限 |
| 无铅锡基焊料光谱标准样品 | GSB 04-3225-2014 | Pb | 重复性、稳定性 |
| 镍光谱标准样品 | YSS 095-2018 | Ni | 检出限、重复性、稳定性 |
| 钴光谱标准样品 | YSS 094-2018 | Co | 检出限、重复性、稳定性 |
| 厚度片 |  |  | 深度测量重复性 |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

检出限、重复性和稳定性、深度测量重复性。

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 校准前准备

## 目视检查仪器外观和铭牌，应有仪器名称、型号、制造厂商、出厂编号与出厂日期；接通电源检查设备(含附件)、测试软件、压力表、气路密闭性等运行是否正常，在确定无影响计量特性的因素后，再进行校准。

## 按仪器说明书要求开机，一般应保证足够的通电时间，使测光系统工作稳定，仪器参数设置见附录A。

### 6.2.2 检出限

调取纯铜或其他基体工作程序，按表1范围选择高纯光谱分析标准物质或标准样品，连续溅射10次，根据其所含元素情况，选择不少于3个元素，按式（1）和式（2），分别计算标准偏差及检出限。

(1)

式中：

s——测量值得标准偏差；

xi——单次测量值；

x——10次测量平均值；

n——测量次数，n=10。

(2)

式中：

DL——检出限；

s——标准偏差。

### 6.2.3 重复性

调取纯铜或其他基体工作程序，按表1范围选择合适的标准物质或标准样品，连续激发10次，记录各元素测量值或辉光信号值， 按式（3）计算相对标准偏差为重复性。

(3)

式中：

RSD——测量重复性；

xi——单次测量值，%，或辉光信号强度；

x——测量平均值，%，或辉光信号强度；

n——测量次数，n=10。

### 6.2.4 稳定性

调取纯铜或其他基体工作程序，按表1范围选择合适的标准物质或标准样品，每次间隔20 min，在样品分析面的不同位置连续溅射测量6次，记录各元素测量值或辉光信号值，按式(3)计算测量值的相对标准偏差即为稳定性。

6.2.5 深度测量重复性

光谱仪调整至深度测量模式，选择铜基镀镍或其他基体厚度片，连续溅射7次，每次溅射需在不同表面，按式(4）计算相对标准偏差即为厚度测量重复性。

(4)

式中：

——厚度测量重复性，%；

——厚度单次测量值，μm；

——厚度 7 次测量的平均值值，μm；

n——厚度测量次数，n =7。

# 7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校仪器的制造单位、名称、型号及编号或其他标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书校准人、核验人及签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

仪器复校时间间隔建议为12个月，使用单位也可根据实际使用情况选择复校的时间间隔。

# 附录A

辉光放电光谱仪推荐测量条件

辉光放电光谱仪推荐测量条件见表A.1，或根据厂家推荐测量条件进行设置，确定最佳测量参数。

| 测量参数 | 恒定电压-电流模式 |
| --- | --- |
| 激发电压（V） | 600~1300 |
| 激发电流(mA) | 5~100 |
| 预溅射时间(s) | 40~90 |
| 积分时间（s） | 5~50 |

# 附录B

校准原始记录格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 出厂编号 |  |  |
| 型号/规格 |  | 设备编号 |  |  |
| 制造厂 |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |
| 校准地点 |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |
| 计量器具/ 标准物质 | 型号/编号 | 证书 编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 有效期 |

校准结果

一 外观检查

二 检出限

| 系列标准物质溅射辉光信号强度记录表（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 波长 | 标准物质 S1 | 标准物质 S2 | 标准物质 S3 | 标准物质 S4 | 标准物质 S5 | 工作曲线斜率b |

检出限测量记录表

| 元素 | 波长 | 10次测量值/% | 标准偏差/% | 检出限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三 重复性

重复性记录表

| 元素 | 波长 | 10次测量值/% | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三 稳定性

稳定性记录表

| 元素 | 波长 | 6次测量值/% | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 四 深度测量重复性

深度测量重复性记录表

| 镀层名标及编号 | 参考值/um | 7次测量值/um | 平均值/um | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录C

# 校准证书内页格式

证书编号:

| 被校设备信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 出厂编号 |  |  |
| 型号/规格 |  | 设备编号 |  |  |
| 制造厂 |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |
| 校准地点 |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |
| 计量器具/标准物质 | 型号/编号 | 证书编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 有效期 |

校准结果

一 外观检查

二 检出限

校准结果不确定度(k=2)

三 重复性

四 稳定性

# 五 深度测量重复性

附件：仪器测量条件

# 附录D

# 检出限测量不确定度评定示例

D.1概述

D.1.1校准依据

本规范。

D.1.2 测量标准

- 铜合金T3光谱分析标准样品GSB 04-3765 -2020，以Fe元素为例，不确定度U(Fe)=0.0004%,，k=2。

D.1.3 被校对象

- 有色金属材料用辉光放电原子发射光谱仪，生产厂家：XXX，型号：XXX，编号：XXX。

D.1.4环境温度：室温21°C，相对湿度51%。

D.1.5 校准方法

按照光谱仪常用使用范围，选用合适的光谱标准物质，对每种标准物质重复溅射3次，求平均值，按公式(3)分别计算各点示值误差，取绝对值最大者为光谱仪的示值误差。

D.2 测量模型

被校设备的示值误差测量模型见公式（C.1）。

（C.1）

式中：

Δxi——各元素的示值误差；

xi ——3次测量平均值，%；

xs——标准值，%。

D.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2) 由标准物质定值引入的不确定度分量u2；

3）由仪器分辨力引入的不确定度分量u3。

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

采用A类评定方法，选择标准样品GSB 04-3765 -2020(Fe：0.0036%)，有色金属材料用辉光放电原子发射光谱仪对其连续重复测量10次，测量数据见表D.1。

表D.1 有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪重复性测量数据

|  | 测量值（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平均值(%) |  |  |  |  |  |
| 标准偏差s(%) |  |  |  |  |  |

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

D.4.2 由标准物质定值引入的不确定度分量u2

标准物质定值的不确定度可以通过相应标准物质证书获得。标准样品GSB 04-3765 -2020(Fe：0.0036%)元素的扩展不确定度为U=0.0004%，k=2。则由标准物质引入的不确定度分量u2为：

D.4.3 由仪器分辨力引入的不确定度分量u3

有色金属材料用辉光放电原子发射光谱仪的分辨力为0.001%，由此引入的测量不确定度为0.001/2=0.0005%,按均匀分布,则由仪器分辨力引入的不确定度分量u3为：

D.5 合成标准不确定度计算

合成不确定度计算公式为：

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

(k=2)

—————————