JJFZ（有色金属）008—2025

有色金属涡流电导率仪校准规范

(编制说明)

讨论稿

2026-05

有色金属涡流电导率仪校准规范

编制组

主编单位：西南铝业（集团）有限责任公司

一、工作简况

1.立项目的

涡流电导率仪主要用于检测导电材料的电导率值。航空铝材在生产过程中需要对铝材进行电导率测试，以判断铝材的热处理状态是否符合要求、电导率值是否满足产品标准要求。涡流电导率仪由于在检测时，线圈不需要接触工件，也无需耦合介质，所以检测速度快，因此它在有色金属材料性能检测中应用十分广泛。

目前在用的技术规范GBT 12966-2022《铝及铝合金电导率涡流测试方法》、MIL-STD-1537C《采用涡流方式验证铝合金热处理后的涡流电导率的标准测试方法》、BAC5651《涡流电导率检测》、ASTM E1004-17《使用电磁的（涡流）方法测定电导率的标准方法》等对涡流电导率仪的示值误差、灵敏度、提离效应、稳定性、重复性等计量特性提出了要求，同时GBT 12966-2022还对探头的性能检测作出了要求。但现有的JJF1692-2018《涡流电导率仪校准规范》只对电导率示值误差这一计量特性进行了校准，JJG（民航）0092-2006《涡流电导率测试仪检定规程》只对电导率示值误差、稳定性进行了校准，涡流电导率仪的灵敏度、提离效应、重复性、探头性能等计量特性没有校准方法进行溯源。

因此,为保证涡流电导率仪测试结果的准确可靠，需要对其所有计量特性进行校准，以有利于有色金属行业产品质量提升。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工厅科［2025］299号）文的要求，行业计量技术规范《铝及铝合金压滤法测渣仪校准规范》由西南铝业（集团）有限责任公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）008-2025。按计划要求，本计量规范应于2027年12月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：西南铝业（集团）有限责任公司、东北轻合金有限责任公司、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、西安汉唐分析检测有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广东省科学院新材料研究所、中铝洛阳铜加工有限公司、国合通用（重庆）测试评价认证有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司等

3.2 主编单位简介

西南铝业(集团)有限责任公司(简称西南铝)位于重庆市九龙坡区西彭镇,前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司,是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府特殊津贴专家30余人，建有院士工作站,拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过了CNAS认可，具备对涡流电导率仪、涡流电导率块、闭路循环法铝及铝合金液态测氢仪、衡器、材料试验机、金属布氏硬度计、电子天平、压力表、数字压力计、温度显示仪等123项测量仪器的CNAS校准能力，检测实验室是空客、赛峰等民用航空授权试验室，具备铝合金材料的力学性能、硬度、制耳率、深冲性能、疲劳、断裂韧性等性能检测能力，具备铝合金材料的化学成分、固态测氢等分析检测能力，具备铝合金材料的晶间腐蚀、剥落腐蚀、C形环应力腐蚀、拉伸应力腐蚀等腐蚀性能检测能力，具备铝合金材料显微组织结构、SEM分析、微区组分等分析检测能力，具备铝合金材料的失效分析检测能力，可为铝产业提供金相、机械性能、腐蚀、化学成分等专业检测服务。西南铝主持和参与国家、行业标准277项，作为主编单位起草了《行业校准规范《闭路循环法铝及铝合金液态测氢仪校准规范》、《电热恒温水浴锅校准规范》、《电子式温湿度计校准规范》、《油膜测厚仪校准规范校准规范》、《支辊式弯曲试验机校准规范》、《叉式热电偶校准规范》、《铝板带在线测厚仪校准规范》。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《讨论稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1   东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司（即101厂，以下简称东轻公司）是建国初期陈云同志向党中央撰写报告，由毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇亲自阅定、签批筹建的中国第一个铝镁合金加工企业，是国家“一五”期间156项重点工程中的2项。1952年建厂，1956年开工生产。1998年6月改制为国有独资公司，2000年7月划归哈尔滨市管理。2007年9月进入中国铝业公司，成为中国铝业公司铝加工五大基地之一。公司于1996年通过了ISO9001国际质量体系认证，近年来先后通过军工产品质量体系认证、AS9100、PED压力容器以及中国新时代认证中心的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系认证等。公司曾获得“国家质量管理奖”、“国家一级企业”、“质量、服务、信誉AAA级品牌、“国家优秀计量企业”，“黑龙江省先进计量企业”称号，并获得计量一级企业，2001年获得完善计量检测体系（GB／T19022.1）合格证书，2020年9月获得AAA级测量管理体系认证证书。

- 3.3.2  国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，是我国有色行业金属材料检测的权威机构。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法，培训检验人员和技术咨询，承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

- 3.3.3  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4  广东省科学院工业分析检测中心

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971 年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立二级事业法人单位。是我国从事矿产品、金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测和性能评价，欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测以及分析测试技术研究与技术咨询的专业机构。中心现有高、中、初级专业技术和管理人员100余人，其中教授有15人，高级工程师24人，硕博士20人，具有中级职称以上科技人员占80%。累计申请专利19件，其中授权发明专利8件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准200余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

#### 3.3.5  国合通用(青岛)测试评价股份有限公司

#### 3.3.6  中国船舶集团有限公司第七二五研究所

#### 3.3.7  广东省科学院新材料研究所

#### 3.3.8  中铝洛阳铜加工有限公司

#### 3.3.9  国合通用（重庆）测试评价认证有限公司

#### 3.3.10  上海有色金属工业技术监测中心有限公司

4.主要工作过程

西南铝业（集团）有限责任公司于2025年7月接到有色金属行业计量技术委员会转发下达的制定任务后，成立了计量规范编制组。对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了制定原则及计划工作。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年9月在陕西省西安市召开了有色金属行业计量技术工作会议，会议对规范的起草进行了任务落实，成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年9月～2026年5月计量规范编制组成员对有色金属涡流电导率仪校准规范中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2025年5月形成了计量规范讨论稿。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范参考了GBT 12966-2022《铝及铝合金电导率涡流测试方法》、JJF 1692-2018《涡流电导率仪校准规范》、JJG（民航）0092-2006《涡流电导率测试仪检定规程》、MIL-STD-1537C《采用涡流方式验证铝合金热处理后的涡流电导率的标准测试方法》、BAC5651《涡流电导率检测》、ASTM E1004 《涡流法测定材料电导率》的技术内容，对涡流电导率仪计量特性进行了详细描述，对有色金属涡流电导率仪校准规范的校准方法和误差计算方法进行了详细的描述；对校准标准装置进行了详细的规定，对校准点也明确列出规定。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于量程为0.5MS/m～60.5MS/m（0.9%IACS～104%IACS）的测量有色金属电导率的涡流电导率仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1692-2018 涡流电导率仪校准规范

BAC5651 涡流电导率检测

GBT 12966-2022 铝及铝合金电导率涡流测试方法

JJG（民航）0092-2006 涡流电导率测试仪检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。。

3术语

3.1 国际退火铜标准（IACS）

在温度为20℃时，当均匀截面积为1mm2，长度为1m的铜线具有的电阻为（1/58）Ω时，规定它是100%的国际退火铜标准（即100%IACS），与国际单位制的换算公式如式（1）：

100%IACS=58MS/m                            （1）

3.2 涡流

由于外磁场在时间和空间上的变化而在导体表面及近表面产生的感应电流。

3.3 标准渗透深度

在涡流检测中，涡流密度降至样块表面层涡流密度的1/e（e为自然常数，数值约为2.71828）时的深度称为标准渗透深度，可用式（2）计算

（2）

式中：

——标准渗透深度，m；

——样块（标准块与仪器自校标准块）电导率，S/m；

——测试（探头激励源）频率，Hz；

——真空磁导率（），H/m；

——相对磁导率，对于非铁磁金属材料近似为1（实际按1计算），无量纲。

3.4 提离效应

涡流检测线圈与被检试件之间的距离改变时，其阻抗矢量产生变化的效应。

3.5 边缘效应

在涡流检测中，由于试件几何形状的突变而产生的磁场和涡流的变化。

这些术语引用自JJF 1692-2018 ：3术语和计量单位。

4 概述

涡流电导率仪（以下简称电导率仪）是用于测量非铁磁金属电导率的仪器，采用电磁感应原理。绕制电感线圈探头，接触并施加交变磁场作用于被测金属表面，使其产生感应涡流，该涡流所产生的磁场又反作用于探头线圈，使线圈阻抗改变，通过确定阻抗变化量来测定被测金属电导率。

电导率仪测试频率一般在50kHz～500kHz，常用频率为60kHz。

电导率仪按测试范围分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类：

Ⅰ类：0.5MS/m（0.9%IACS）～14.50MS/m（25%IACS）；

Ⅱ类：9.5MS/m（16%IACS）～35MS/m（60%IACS）；

Ⅲ类：35MS/m（60%IACS）～59.16MS/m（102%IACS）。

电导率仪的分类依据BAC5651的第2条分类。

5计量特性

仪表的计量特性主要为示值误差、灵敏度、提离效应、稳定性、重复性、减小探头上操作压力的响应变化、探头垂直方向倾斜20度的响应变化。

5.1示值误差

小于或等于35.96MS/m（62%IACS）时：±0.29MS/m（0.5%IACS）；

大于35.96MS/m（62%IACS）时：±0.58MS/m（1%IACS）。

该计量特性依据：

BAC5651：6.2.1 c条，导电性测试仪器应具备以下测量精度：在仪器认证范围（最高达62% IACS）内，相对于任何参考标准值的测量误差应控制在±0.5% IACS（0.3 MS/m）；对于大于62% IACS 的参考标准值，测量误差应控制在±1.0% IACS（0.6 MS/m）。该要求适用于裸露材料及厚度不超过0.003英寸（0.08 mm）的非导电涂层。

5.2 重复性：0.29MS/m（0.5%IACS）。

该计量特性依据：

BAC5651：6.2.1 d条：电导率测试仪器的稳定性应确保在无需任何调整的情况下，能够连续进行至少15分钟的重复测量，测量结果的电导率偏差 ±0.5%IACS。

5.3 灵敏度：不大于0.29MS/m（0.5%IACS）。

该计量特性依据：

MIL-STD-1537C：2002的4.1.2条，仪器灵敏度。直接读数与间接读数仪器的灵敏度应满足：在被测铝合金的电导率范围内，至少0.5% IACS 的变化应能被清晰区分。

BAC5651：6.2.1 b条：导电率测试仪的灵敏度应在目标导电率范围内清晰分辨0.5% IACS（0.3MS/m）的变化。

5.4 提离效应：

小于或等于35.96MS/m（62%IACS）时：±0.29MS/m（0.5%IACS）；

大于35.96MS/m（62%IACS）时：±0.58MS/m（1%IACS）。

该计量特性依据：

BAC5651：6.2.1 c条，导电性测试仪器应具备以下测量精度：在仪器认证范围（最高达62% IACS）内，相对于任何参考标准值的测量误差应控制在±0.5% IACS（0.3 MS/m）；对于大于62% IACS 的参考标准值，测量误差应控制在±1.0% IACS（0.6 MS/m）。该要求适用于裸露材料及厚度不超过0.003英寸（0.08 mm）的非导电涂层。

5.5 稳定性：30min内变化不超过±0.29MS/m（0.5%IACS）。

该计量特性依据：

BAC5651：6.2.1 d条：电导率测试仪器的稳定性应确保在无需任何调整的情况下，能够连续进行至少15分钟的重复测量，测量结果的电导率偏差 ±0.5%IACS。

5.6 减小探头上操作压力的响应变化：不大于0.29MS/m（0.5%IACS）。

该计量特性依据：

BAC5651：6.3.3 c(1)条：探头承受的中等操作压力不应导致测试仪器响应值的变化超过0.5% IACS

5.7 探头垂直方向倾斜20度的响应变化：不大于0.29MS/m（0.5%IACS）。

该计量特性依据：

BAC5651：6.3.3 c(2)条：圆尖铅笔形探头的圆头部分与垂直方向的倾斜角度不超过20度时，测试仪器的响应变化不应超过0.5% IACS(0.3MS/m)。

6 校准条件

校准条件包括校准用计量标准、其他设备、校准环境条件和其它条件，为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对计量标准带来的附加误差；需要具备一定准确度要求的计量标准及其他设备以满足用户对测量不确定度的要求、能覆盖被校设备实际校准范围。本规范是按上述原则确定校准条件的。

6.1 环境条件

a)环境温度：（20±2）℃；

b)相对湿度：≤80%

c)周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

该环境条件参考了JJF1692-2018涡流电导率仪校准规范6.1的要求。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1标准块（组）

标准块（组）为非铁磁金属电导率二级及以上样（标）块，其电导率范围应均匀覆盖被校电导率仪的测量范围。

标准块表面应保持清洁，不得有油脂、灰尘等附着物。标准块有效面积的几何尺寸应大于等于2.5倍探头直径，厚度大于等于2.6倍渗透深度，标准块表面应无镀层、无划痕、无凹槽。

对各类测量范围所需标准块的数量应按照表1要求选取，标准块应有较大范围的数据点，其中每一类应有一个示值为低限和一个示值为高限的标准块。示值为低限的标准块应在该类测量范围低端的± 2.5% IACS (1.45 MS/m)以内，示值为高限的标准块应在该类测量范围高端的± 2.5% IACS (1.45 MS/m)以内。

表1 各类测量范围所需标准块要求

| 测量范围分类 | 标准试样的电导率值/MS/m（%IACS） |  | 校准需要的标准样块数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低限 | 高限 |  |
| Ⅰ类 | 0~1.97（0~3.4） | 13.05~15.95（22.5~27.5） | 3个 |
| Ⅱ类 | 7.83~10.73（13.5~18.5） | 33.35~36.25（57.5~62.5） | 5个 |
| Ⅲ类 | 33.35~36.25（57.5~62.5） | 57.71~60.61（99.5~104.5） | 3个 |

若测量范围覆盖I类、II类和III类测量范围，至少需要9个标准块。

该条对标准块（组）的要求参考了BAC5651：6.2.2.1条。

6.2.2非导电材料

厚度不小于0.08mm的聚四氟乙烯薄膜或其他非导电耐磨薄膜。

7 校准项目和校准方法

规范对电导率仪校准点的选择进行了描述，规范对电导率仪计量特性示值误差、重复性、灵敏度、提离效应、稳定性、减小探头上操作压力的响应变化、探头垂直方向倾斜20度的响应变化的校准方法进行了详细描述。规范能较好地指导校准人员对电导率仪进行校准，具有较强的可操作性。

7.1 校准项目

校准项目有示值误差、重复性、灵敏度、提离效应、稳定性、探头性能测试。

7.2 校准方法

7.2.1 外观及通电检查

7.2.1.1 外观检查

仪器外观完好，无机械损伤，调节旋钮或按键无松动现象；面板标识清晰，应标记制造厂、仪器编号、出厂年月等；配套附件（如外附标准块、测量探头及电源等）齐全；仪器应附有使用说明书——标明仪器准确度、测量范围、自校方法及使用条件等。

7.2.1.2 通电检查

仪器通电后开关、按键、调节旋钮、显示屏、测量仪表和各种状态指示灯（标志）应正常工作。

7.2.2校准前准备工作

将探头连接到被校电导率仪上，并与标准块置于同一恒温环境中至少30min。

7.2.3示值误差

7.2.3.1 自校准

参照电导率仪说明书中自校要求设定仪器自校程序，探头垂直按压于自校标准块表面中心位置，使得标准块按压范围内受力均匀且不变形，保证探头与标准块表面贴合，执行校准程序。如仪器自带多个自校标准块，按以上步骤重复自校程序，完成仪器的自校准，并保存自校结果。

7.2.3.2 校准过程

被校电导率仪完成自校准后，应迅速开始电导率仪示值误差校准。一般选择测量频率为60kHz，将探头垂直适度按压于标准块表面中心位置，偏差不应大于6.35mm，使探头与标准块表面均匀贴合，待被校涡流电导率仪示值稳定，读取仪器显示值并进行记录，分别记作σ1、σ2、σ3、σ4、σ5，按公式（3）和（4）计算被校电导率仪示值误差。

（3）

（4）

式中：

——被校电导率仪示值误差，MS/m（%IACS）；

——被校电导率仪校准平均值，MS/m（%IACS）；

——电导率标准块的校准值，MS/m（%IACS）。

7.2.4 重复性

根据7.2.3.2测量结果计算重复性，重复性为5次测量结果的最大值与最小值的差值。

（5）

式中：

——重复性，MS/m（%IACS）；

——测量结果的最大值，MS/m（%IACS）；

——测量结果的最小值，MS/m（%IACS）。

7.2.5灵敏度

取两块电导率值相差不大于0.29MS/m的标准块，用电导率仪分别测试这两块标准块。将探头垂直适度按压于标准块表面中心位置，偏差不应大于6.35mm，使探头与标准块表面均匀贴合，待被校涡流电导率仪示值稳定，读取仪器显示值并进行记录，电导率仪的测量值能明确辨别出标准块的变化。标准块数值之差为电导率仪灵敏度。

7.2.6 提离效应

将被校电导率仪探头置于标准块表面中心位置，偏差不应大于6.35mm，读取电导率仪示值。在标准块上放置厚度不小于0.08mm的非导电材料，将被校电导率仪探头置于非导电材料上，探头位于标准块表面中心位置，偏差不应大于6.35mm，读取电导率仪示值，两次读数的差值为提离效应。提离效应按式（5）计算：

（6）

式中：

——被校电导率仪提离效应，MS/m（%IACS）；

——电导率仪直接测标准块示值，MS/m（%IACS）；

——电导率仪测标准块加上非导电材料后示值，MS/m（%IACS）。

7.2.7 稳定性

将探头置于标准试验中心，偏差不应大于6.35mm,读取被校电导率仪示值，记作σs1，15min后再测量一次，记作σs2，按式（6）计算稳定性：

（7）

式中：

——被校涡流电导率仪稳定性，MS/m（%IACS）；

——被校涡流电导率仪示值1，MS/m（%IACS）；

——被校涡流电导率仪示值2，MS/m（%IACS）。

7.2.8  探头性能测试

对于接触式电导率仪，需将电导率仪和探头作为一套装置进行测试，对于非接触式电导率仪，无需将电导率仪和探头作为一套装置进行测试。调节探头上的手柄压力，观察电导率仪响应变化，记录最大变化量σP。倾斜探头，使其与竖向夹角≤20度，观察电导率仪响应变化，记录其最大变化量σa。7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过12个月。送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、涡流电导率仪示值误差测量结果的不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 有色金属涡流电导率仪校准记录参考格式

附录B 有色金属涡流电导率仪校准证书内页参考格式

附录C 有色金属涡流电导率仪示值误差测量结果的不确定度评定示例

三、实践检测情况

四、规范水平分析

本规范填补了国内对有色金属涡流电导率仪无校准规范的空白，规范对电导率仪计量特性的校准，进行了详细描述，可操作性强，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范的制定使有色金属涡流电导率仪的校准有了可靠依据，对有色金属涡流电导率仪的评价有了统一标准，能很好地用于指导生产。

十二、其他应予说明的事项

无。

《有色金属涡流电导率仪校准规范》编制组

2026年05月8日