中国人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

综合断口图像分析仪校准规范

（讨论稿）

Calibration Specification for Comprehensive Fracture Image Analyzer

JJF（有色金属）XXXX—202X

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

综合断口图像分析仪校准规范

Calibration Specification for Comprehensive Fracture Image Analyzer

JJF（有色金属）XXXX—202X

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：国合通用（重庆）测试评价股份有限公司

北京航空航天大学

国合通用（青岛）测试评价股份有限公司

上海有色金属工业技术监测中心有限公司

东北轻合金有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司

中国汽车技术研究中心有限公司

西安汉唐分析检测有限公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引   言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（1）

4.1 测长示值误差	（1）

4.2 测角示值误差	（1）

4.3 测弧示值误差	（1）

5 校准条件	（1）

5.1 环境条件	（2）

5.2 测量标准及其他设备	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1 校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7 校准结果表达	（3）

8 复校时间间隔	（4）

附录A校准原始记录参考格式...............................................（5）

附录B校准证书内页参考格式...............................................（）

附录C综合断口图像分析仪测量结果不确定度评定示例.........................（）

- 引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

# 本规范参考了JJF1318-2011影像测量仪校准规范中的技术内容。

本规范为首次发布。

综合断口图像分析仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于各类综合断口图像分析仪的校准。

# 2 引用文件

# 无

# 3概述

## 综合断口图像分析仪‌是一种用于力学试验后对样品断口分析的仪器，该仪器是通过特定的电子光学采样系统对冲击试样断口形貌进行全视野实时采样，从而完成对试样的各种参数测量。

# 4 计量特性

4.1 测长示值误差

4.2 测角示值误差

4.3 测弧示值误差

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

# 综合断口图像分析仪应在（23±5）℃，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于5℃，标准器与被校仪器应恒温1h。

## 5.2 测量标准及其他设备

校准所使用的测量标准及其它设备见表1

## 表1 校准项目及测量标准

| - 序号 | - 校准项目 | - 选用标准 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 测长示值误差 | 玻璃线纹尺 | （0~10）mm/0.1mm；U=0.5μm, k=3 （0~1）mm/0.01mm；U=0.2μm, k=3 |
| - 2 | 测角示值误差 | - 角度块 | - 二级 |
| - 3 | 测弧示值误差 | - 圆形靶标 | - 直径偏差＜±1.7μm； - 圆度＜1.0μm |
|  |  | - 显微标尺 |  |
| - 允许使用其他满足不确定度要求的标准器进行校准 |  |  |  |

# 6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

测长示值误差。

测角示值误差。

测弧示值误差。

6.2 校准方法

6.2.1 外观及相互作用

- 目测检查,仪器玻璃工作台应无明显碰伤、划痕，软件图像显示应清晰无杂质。

- 手动试验，检查各部分组件，应无卡顿、锈蚀现象。

- 6.2.2 测长示值误差

- 6.2.2.1 水平方向测长误差校准

- 6.2.2.2 将玻璃线纹尺放置于工作台，调整焦距，使玻璃线纹尺影像在屏幕中清晰可见，调整玻璃线纹尺位置，使玻璃线纹尺刻线在屏幕中处于水平位置，影像范围不少于全屏的1/3，使用测量程序测量出玻璃线纹尺刻线间的距离，重复测量三次，取三次测量的平均值与玻璃线纹尺实际值之差为测长误差，按公式（1）计算。

- L =                                         （1）

式中：

L ——测长误差，mm；

—— 三次测量的平均值，mm；

—— 玻璃线纹尺实际值，mm。

- 6.2.2.3 垂直方向测长误差校准时只需将玻璃线纹尺旋转90°，使其影像在屏幕中处于垂直位置，并参照6.2.2.2方法校准。

- 6.2.2.4 测长示值误差应分别在不同倍率下进行。

## 6.2.3 测角示值误差

6.2.3.1将角度块放置于工作台，调整焦距，使角度块影像再软件清晰显示，影像范围应不少于屏幕的1/3，利用软件图像测角功能，分别选取角度块两个工作边，拟合后得到两个工作边的夹角，重复测量三次，取三次角度测量值的平均值为测得值V1，测得值与角度块实际角度V0的差值即为仪器的测角示值误差V，即：

- V =                                         （2）

式中：

V ——测角误差，°；

—— 三次角度测量的平均值，°；

—— 角度块实际值角度值，°。

- 6.2.3.2 测角误差应至少测量5个不同的角度。

- 6.2.3.3 对于无角度拟合功能的综合断口图像分析仪，采用图像自动捕捉功能，通过自动捕捉角度块两个工作边得到角度值，参考公式（2）计算测角误差。

## 6.2.4 测弧示值误差

6.2.4.1将圆形靶标或带有圆形图案的测微尺放置于工作台，调整焦距及视场，使圆形靶标或测微尺圆形图案影像在屏幕中完整显示，影像直径应不少于屏幕的1/3，利用软件测弧功能，再圆形图案上均匀取点后拟合，拟合后得到圆心直径，重复测量三次，取平均值Q1 与标准直径Q0之差，即测弧示值误差Q，即：

- Y =                                         （2）

式中：

Y ——测弧误差，mm；

—— 三次弧度测量的平均值，mm；

—— 标准圆心直径，mm。

6.2.4.2 测弧示值误差应在不同倍数下校准。

6.2.4.3 对于无拟合功能的综合断口图像分析仪，采用图像自动捕捉功能，通过自动捕捉圆形图案得到圆心直径。

# 7 校准结果表达

经校准的综合断口图像分析仪出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

m）校准人和核验人签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A、附录B，校准证书内页参考格式见附录C。

# 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

## 附录A

综合断口图像分析仪校准记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：              发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  | 有效期 |  | 溯源单位 |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测长示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向 | 倍数 |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  | 扩展不确定度 |  |
| 测角示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |  |  | 扩展不确定度 |  |
| 测弧示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倍数 |  | 标准值 |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 |  |  | 扩展不确定度 |  |

附录B

校准证书内页参考格式

| 校准项目 | 校准结果 | 校准结果的扩展不确定度U （k= 2 ） |
| --- | --- | --- |
| 测长误差 |  | - |
| 测角误差 |  |  |
| 测弧误差 |  |  |

# 附录C

# 综合断口图像分析仪测长误差不确定度评定示例

# C.1 概述

## C.1.1 评定依据

## 本规范

## C.1.2 测量标准

玻璃线纹尺（0-~10）mm；MPE：±1μm

C.1.3 被测对象

## 综合测量分析仪（TOP-Complex Ⅱ）。

## C.1.4 测量方法

见本规范6.2.2.2。

# C.2 测量模型

测量模型见公式（C.1）。

- L =                                         （C.1）

式中：

L ——测长误差，mm；

—— 3个不同位置的测量值，mm；

—— 玻璃线纹尺实际值，mm。

# C.3 不确定度的来源

根据测量模型，综合断口图像分析仪测长误差的不确定度来源主要是：

- 测量重复性引入的不确定度分量u1；

- 仪器分辨力引入的不确定度分量u2；

- 测量标准引入的不确定分量u3；

# C.4 测量不确定评定

C.4.1 测量重复性引入的不确定度分量u1

在1X放大倍率下，对玻璃线纹尺连续测量10次，得到测量列见表C.1。

表C.1 测量列

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 10.001 | 10.003 | 10.002 | 10.001 | 10.002 | 9.998 | 10.003 | 10.004 | 10.003 | 10.001 |

由表C.1计算得出标准偏差为：

根据6.2.2.2得知，实际测量了3次，取n=3，则：

C.4.2 分辨力引入的不确定分量u2

已知综合断口图像分析仪分辨力0.001mm，取区间半宽δ =0.0005mm，假设为均匀分布，取 则：

C.4.3 标准玻璃线纹尺引入的标准不确定度分量u3

根据校准证书，玻璃线纹尺不确定度 U=0.5μm；k=3，则：

C.5 合成标准不确定度

考虑到u2＜u1，所以不考虑分辨力引入的不确定分量，则：

以上两个分量u1、u3相互独立，相关系数为0，故：

=

# C.6 扩展不确定度

取包含因子，扩展不确定度为：

=2×0.001mm=0.002mm