202×-××-××实施

202×-××-××发布

铜及铜合金化学分析方法

第18部分：镁含量的测定

Methods for chemical analysis of copper and copper alloys—

Part 18 : Determination of magnesium content

（送审稿）

GB/T 5121.18—202×

代替GB/T 5121.18—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.30

CCS H 13

ccccs

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》的第18部分。GB/T 5121已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫含量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本文件代替GB/T 5121.18-2008《铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定》，与GB/T 5121.18-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了方法的检测范围，将“0.015%～1.00%”更改为“0.0010%～2.50%”（见第1章，2008年

版的第1章）；

- 更改了样品的规定，将“厚度不大于1mm的碎屑”更改为“按照YS/T 668的规定将试样加工成厚

度不大于1mm的碎屑”（见第7章，2008年版的第5章）；

- 增加了当镁的质量分数为0.0010%～0.010%和镁的质量分数为>1.00%～2.50%时的分取稀释操作

规定（见表1，2008年版的表1）；

- 增加了加入硝酸镧的操作（见8.4）；

- 更改了重复性限和再现性限的规定（见表2、表3，2008年版的表2、表3）；

- 删除了“质量保证和控制”章节（见2008年版的第9章）；

- 增加了“试验报告”章节（见第11章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、江西铜业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、厦门双瑞材料研究院有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、浙江灿根智能科技股份有限公司。

本文件主要起草人：李绍文、孙爱平、裴敬国、许开华、任民、韩知为、张砚博、郝思文、郭惠、张静、屈雨鑫、曹雨田、张毅、刘攀、邵文丽、陈祝海、罗月、杨城、汪廷龙、刘光辉、杨露露、张儒杰、李新强、钟建山、黎丽蓉、吕茜茜、张健豪、陈倩倩、朱云、刘娟、方迪、魏文、钟美珍。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1996年首次发布为GB/T 5121.18；2008年为第一次修订；

——本次为第二次修订。

引    言

铜及铜合金以其优良的导电、导热和耐腐蚀性能，以及良好的力学性能和加工成型性，被广泛应用于电力、电子、交通、舰船、机械、石油化工等领域。GB/T 5121旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行且适应于铜及铜合金产品研发、生产和贸易需求的化学成分分析的方法标准，以在行业内形成统一的测试评价方法，增加检测结果的可靠性和可比性。

本文件的修订在原基础上扩展了方法的检测范围，进一步提升了检测标准与产品标准的适配性，规范了铜及铜合金化学成分的分析检测方法，完善健全了检测方法标准体系。对推动我国铜及铜合金产业的发展具有重要意义。

GB/T 5121由29个部分组成：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫含量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

铜及铜合金化学分析方法

第18部分：镁含量的测定

  - 1  范围

本文件描述了铜及铜合金中镁含量的分析方法。

本文件适用于铜及铜合金中镁含量的测定。测定范围：0.0010%～2.50%。

  - 2  规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

  - GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

  - 3  术语和定义

  - 本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4   原理

  - 试料用硝酸和氢氟酸溶解。在硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处测量镁的吸光度，根据工作曲线计算得到镁的质量浓度。硅、铝、钛和铍的干扰，加入硝酸锶和硝酸镧消除；铜、镍、铅、锌等其它共存元素均不干扰测定。

  - 5  试剂

  - 除非另有说明，仅使用确认为分析纯的试剂。

  - 5.1  水，GB/T 6682，二级。

  - 5.2  氢氟酸（ρ=1.13g/mL）。

5.3  硝酸（1＋1）。

5.4  硼酸溶液（30g/L）。

  - 5.5  硝酸锶溶液（25g/L）。

5.6  硝酸镧[La（NO3）3・6H2O]溶液（200g/L）。

5.7  镁标准贮存溶液：称取0.1000 g纯镁（ωMg≥99.95％）置于150mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），加热溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，用水（5.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg镁。或使用市售有证标准溶液。

  - 5.8  镁标准溶液：移取10.00 mL镁标准贮存溶液（5.7）置于100 mL容量瓶中，用水（5.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg镁。

  - 6  仪器设备

原子吸收光谱仪，附镁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，镁的特征浓度应不大于0.01µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

  - 7  样品

按照YS/T 668的规定将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

  - 8  试验步骤

8.1  试料

按表1称取样品（7），精确至0.0001g。

表1  试样量、试液总体积及分取试液体积

| 镁的质量分数 % | 试料量m0 g | 试液总体积V0 mL | 分取试液体积V1 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.0050 | 1.00 | 100 | — |
| >0.0050～0.010 | 0.50 | 100 | — |
| >0.010～0.040 | 0.10 | 100 | — |
| >0.040～0.080 | 0.50 | 100 | 10.00 |
| >0.080～0.25 | 0.20 | 100 | 10.00 |
| >0.25～1.00 | 0.10 | 100 | 5.00 |
| >1.00～2.50 | 0.10 | 250 | 5.00 |
| 注：“—”表示未进行分取操作。 |  |  |  |

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入8 mL硝酸（5.3），3滴～5滴氢氟酸（5.2），加热至试料完全溶解。加入10 mL硼酸溶液（5.4），混匀，冷却。移入100 mL容量瓶中。

a） 镁的质量分数为0.0010%～0.040%时，加入10 mL硝酸锶溶液（5.5），加入10mL硝酸镧溶液（5.6），用水（5.1）稀释至刻度，混匀。

b） 镁的质量分数为大于0.040%时，将试液用水（5.1）稀释至刻度，混匀。按表1分取试液置于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3）、10 mL硝酸锶溶液（5.5）、10mL硝酸镧溶液（5.6），加入9mL～10mL硼酸溶液（5.4）使硼酸浓度和工作曲线溶液一致，用水（5.1）稀释至刻度，混匀。

8.4.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2 nm处，与系列标准溶液同时，以水（5.1）调零，测量试液的吸光度，减去随同试料的空白溶液（8.3）的吸光度，从工作曲线上查出相应的镁的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL 、5.00 mL镁标准溶液（5.8）分别置于一组100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3）、10 mL硝酸锶溶液（5.5）、10mL硝酸镧溶液（5.6）、10mL硼酸溶液（5.4），用水（5.1）稀释至刻度，混匀。

  - 8.5.2  在与试料溶液测定相同条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以镁的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

  - 9  试验数据处理

按公式（1）计算镁的质量分数ωMg ，数值以%表示：

………………………………… （1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得的镁的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——称取试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

当镁的质量分数不小于0.10%时，所得结果表示至小数点后第二位。当镁的质量分数小于0.10%但不小于0.010%时，表示至小数点后第三位。当镁的质量分数小于0.010%时，表示至小数点后第四位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

10  精密度

- 10.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表2  重复性限

| 镁的质量分数/% | 0.0013 | 0.015 | 0.11 | 0.85 | 2.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表3  再现性限

| 镁的质量分数/% | 0.0013 | 0.015 | 0.11 | 0.85 | 2.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.0002 | 0.002 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |

## 11  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验人员；

——试验日期。

# 附 录 A

# （资料性）

# 精密度试验原始数据

精密度试验原始数据是2025年至2026年由14家实验室分别对铜及铜合金中镁的5个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室分别对每个水平的镁的含量在重复性条件下独立测定7次。测量原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | ωMg/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0.00132 | 0.00131 | 0.00127 | 0.00121 | 0.00124 | 0.00126 | 0.00124 |
|  | 2 | 0.0154 | 0.0151 | 0.0155 | 0.0152 | 0.0156 | 0.0151 | 0.0149 |
|  | 3 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.114 | 0.117 |
|  | 4 | 0.891 | 0.886 | 0.864 | 0.867 | 0.872 | 0.835 | 0.890 |
|  | 5 | 1.965 | 2.051 | 2.026 | 1.998 | 2.106 | 2.065 | 2.115 |
| 2 | 1 | 0.00128 | 0.00120 | 0.00126 | 0.00130 | 0.00131 | 0.00132 | 0.00123 |
|  | 2 | 0.0157 | 0.0154 | 0.0145 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0150 | 0.0151 |
|  | 3 | 0.114 | 0.116 | 0.114 | 0.115 | 0.119 | 0.117 | 0.117 |
|  | 4 | 0.858 | 0.885 | 0.874 | 0.895 | 0.882 | 0.879 | 0.862 |
|  | 5 | 2.073 | 2.081 | 2.034 | 2.020 | 2.078 | 2.051 | 2.027 |
| 3 | 1 | 0.00128 | 0.00120 | 0.00133 | 0.00129 | 0.00129 | 0.00127 | 0.00125 |
|  | 2 | 0.0151 | 0.0162 | 0.0155 | 0.0151 | 0.0166 | 0.0149 | 0.0153 |
|  | 3 | 0.108 | 0.109 | 0.110 | 0.107 | 0.114 | 0.108 | 0.111 |
|  | 4 | 0.836 | 0.830 | 0.844 | 0.835 | 0.829 | 0.817 | 0.819 |
|  | 5 | 2.063 | 2.080 | 2.083 | 2.109 | 2.076 | 2.079 | 2.067 |
| 4 | 1 | 0.00132 | 0.00130 | 0.00130 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00129 | 0.00130 |
|  | 2 | 0.0151 | 0.0162 | 0.0155 | 0.0151 | 0.0166 | 0.0149 | 0.0153 |
|  | 3 | 0.108 | 0.109 | 0.110 | 0.107 | 0.114 | 0.108 | 0.111 |
|  | 4 | 0.836 | 0.830 | 0.844 | 0.835 | 0.829 | 0.817 | 0.819 |
|  | 5 | 2.063 | 2.080 | 2.083 | 2.109 | 2.076 | 2.079 | 2.067 |
| 5 | 1 | 0.00125 | 0.00124 | 0.00125 | 0.00126 | 0.00127 | 0.00123 | 0.00126 |
|  | 2 | 0.0146 | 0.0149 | 0.0147 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0146 |
|  | 3 | 0.108 | 0.107 | 0.110 | 0.105 | 0.106 | 0.108 | 0.109 |
|  | 4 | 0.815 | 0.806 | 0.788 | 0.802 | 0.792 | 0.802 | 0.798 |
|  | 5 | 1.925* | 1.950* | 1.975* | 1.905* | 1.910* | 1.905* | 1.905* |
| 6 | 1 | 0.00122 | 0.00124 | 0.00123 | 0.00122 | 0.00124 | 0.00125 | 0.00124 |
|  | 2 | 0.0167** | 0.0165** | 0.0151** | 0.0164** | 0.0141** | 0.0151** | 0.0162** |
|  | 3 | 0.120 | 0.121 | 0.120 | 0.122 | 0.118 | 0.119 | 0.118 |
|  | 4 | 0.824 | 0.825 | 0.821 | 0.847 | 0.829 | 0.831 | 0.819 |
|  | 5 | 1.999 | 2.028 | 2.020 | 2.042 | 2.054 | 2.061 | 2.024 |

表A.1 精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 水平数 | ωMg/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 0.00138 | 0.00133 | 0.00139 | 0.00135 | 0.00128 | 0.00129 | 0.00134 |
|  | 2 | 0.0156 | 0.0159 | 0.0153 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0155 | 0.0152 |
|  | 3 | 0.108** | 0.113** | 0.113** | 0.109** | 0.112** | 0.140** | 0.114** |
|  | 4 | 0.839 | 0.848 | 0.841 | 0.875 | 0.851 | 0.886 | 0.891 |
|  | 5 | 1.977 | 1.980 | 2.041 | 2.058 | 2.041 | 2.043 | 2.110 |
| 8 | 1 | 0.00115** | 0.00121** | 0.00114** | 0.00142** | 0.00126** | 0.00128** | 0.00117** |
|  | 2 | 0.0154 | 0.0151 | 0.0155 | 0.0149 | 0.0157 | 0.0148 | 0.0148 |
|  | 3 | 0.112 | 0.105 | 0.107 | 0.110 | 0.109 | 0.106 | 0.105 |
|  | 4 | 0.866 | 0.860 | 0.892 | 0.831 | 0.832 | 0.872 | 0.876 |
|  | 5 | 2.161 | 2.136 | 2.114 | 2.080 | 2.126 | 2.059 | 2.101 |
| 9 | 1 | 0.00136** | 0.00147** | 0.00144** | 0.00143** | 0.00145** | 0.00125** | 0.00124** |
|  | 2 | 0.0171 | 0.0164 | 0.0151 | 0.0157 | 0.0155 | 0.0161 | 0.0154 |
|  | 3 | 0.116** | 0.127** | 0.114** | 0.123** | 0.122** | 0.120** | 0.112** |
|  | 4 | 0.887 | 0.899 | 0.900 | 0.901 | 0.912 | 0.899 | 0.912 |
|  | 5 | 2.014 | 2.020 | 2.001 | 2.015 | 2.061 | 2.013 | 2.019 |
| 10 | 1 | 0.00130 | 0.00131 | 0.00131 | 0.00129 | 0.00131 | 0.00129 | 0.00129 |
|  | 2 | 0.0158 | 0.0161 | 0.0155 | 0.0153 | 0.0156 | 0.0159 | 0.0157 |
|  | 3 | 0.116 | 0.115 | 0.118 | 0.117 | 0.113 | 0.114 | 0.113 |
|  | 4 | 0.861 | 0.877 | 0.888 | 0.893 | 0.841 | 0.869 | 0.852 |
|  | 5 | 1.999 | 2.033 | 1.967 | 2.045 | 1.960 | 2.042 | 2.113 |
| 11 | 1 | 0.00121 | 0.00124 | 0.00128 | 0.00121 | 0.00130 | 0.00126 | 0.00121 |
|  | 2 | 0.0159 | 0.0149 | 0.0156 | 0.0158 | 0.0160 | 0.0151 | 0.0161 |
|  | 3 | 0.108 | 0.109 | 0.112 | 0.116 | 0.109 | 0.115 | 0.116 |
|  | 4 | 0.843 | 0.850 | 0.855 | 0.861 | 0.866 | 0.880 | 0.873 |
|  | 5 | 2.055 | 2.057 | 2.030 | 2.066 | 2.043 | 2.093 | 2.100 |
| 12 | 1 | 0.00133 | 0.00132 | 0.00131 | 0.00131 | 0.00131 | 0.00134 | 0.00131 |
|  | 2 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0142 | 0.0140 | 0.0141 | 0.0145 | 0.0147 |
|  | 3 | 0.110 | 0.111 | 0.114 | 0.109 | 0.112 | 0.111 | 0.110 |
|  | 4 | 0.800 | 0.811 | 0.815 | 0.806 | 0.822 | 0.811 | 0.815 |
|  | 5 | 2.016 | 2.010 | 2.016 | 1.995 | 2.018 | 2.031 | 1.987 |
| 13 | 1 | 0.00133 | 0.00124 | 0.00121 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00132 | 0.00122 |
|  | 2 | 0.0149 | 0.0150 | 0.0151 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0155 | 0.0156 |
|  | 3 | 0.1074 | 0.1084 | 0.1091 | 0.1094 | 0.1108 | 0.1112 | 0.1149 |
|  | 4 | 0.840 | 0.841 | 0.847 | 0.852 | 0.866 | 0.870 | 0.874 |
|  | 5 | 2.027 | 2.041 | 2.055 | 2.064 | 2.076 | 2.084 | 2.091 |
| 14 | 1 | 0.00118 | 0.00116 | 0.00118 | 0.00128 | 0.00118 | 0.00125 | 0.00117 |
|  | 2 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0149 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0152 | 0.0155 |
|  | 3 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.111 | 0.115 |

表A.1 精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 水平数 | ωMg/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 4 | 0.844 | 0.851 | 0.856 | 0.857 | 0.863 | 0.865 | 0.872 |
|  | 5 | 1.985 | 2.025 | 2.049 | 2.060 | 2.081 | 2.101 | 2.108 |
| 注：“*”为岐离值，“**”为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |