国家标准《铜及铜合金化学分析方法

第22部分 镉含量的测定》编制说明

（征求意见稿）

中铝洛阳铜加工有限公司

2026年04月

国家标准《铜及铜合金化学分析方法

- 第22部分 镉含量的测定》编制说明

- （征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据国家标准化管理委员会下达《国家标准委关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发【2025】43号），计划修订国家标准《铜及铜合金化学分析方法 第22部分  镉含量的测定》（项目计划号：20253821-T-610）。由本标准由中铝洛阳铜加工有限公司负责起草，北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、浙江冶金产品质量检验站有限公司、聊城市产品质量监督检验所、湖南有色金属研究院有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、格林美股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等11家单位参与起草，由全国有色金属标准化技术委员会归口管理。计划完成期限：2026年8月。

1.2立项目的和意义

镉在铜及铜合金金中一般作为镉青铜的主成分元素存在。但是镉元素是一种对人体和环境有害的重金属元素，近年来，随着对人体健康和环境保护越加重视，对铜及铜合金中的镉元素含量也进行了严格的限制。欧盟RohS指令中限定镉含量不得大于100ppm，我国在GB/T 5231-2022中对纯铜、黄铜等几十种牌号均对镉元素进行了限制规定，限值范围一般为0.0010%～0.010%。

GB/T 5121.22-2008《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》发布实施于2008年，该标准规定了铜及铜合金中镉含量的测定方法。该标准共有两个方法，分别是一项塞曼效应电热原子吸收光谱法和一项火焰原子吸收光谱法，其中火焰原子吸收光谱法修改采用了ISO 5960：1984，标准的检测范围能够涵盖0.50%～1.50%，因其检测下限较高，已无法满足铜及铜合金T14440、T68370等材料中镉元素的检测需求。方法二修改采用了ISO 5960：1984，该ISO标准检测范围为0.0005%～2.00%，本身可以满足上述牌号材料的检测需求。但GB/T 5121.22-2008采用该标准时国内尚未对材料中镉提出要求，因此仅留下其中一段工作曲线以满足镉青铜的检测需求，也让该标准的两个方法在检测范围上未能衔接上，在0.0010%～0.50%之间留下较大空缺。

综上所述，该方法具备扩展的可行性，对该方法进行修订完善是十分有必要的。本次拟扩展火焰原子吸收光谱法的检测范围，使标准的使用范围更广，可操作性更强。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

- 项目编制组

- 标准制定计划任务正式下达后，中铝洛阳铜加工有限公司立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作推进计划。具体分工为：中铝洛铜加工有限公司为本标准的主编单位，负责试验方案确定、市场和铜加工行业信息收集、样品牌号、规格及样品提供的分工、资料汇总分析及执笔；有色金属技术经济研究院有限责任公司负责对标准修订方案、标准文件和编制说明提出指导，并提供国内外相近的标准信息。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、聊城市产品质量监督检验所作为第一验证单位，湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、格林美股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司作为第二验证单位。各单位分工明确，通力合作，共同完成标准的修订工作。

- 编制单位技术基础

中铝洛阳铜加工有限公司是综合性有色金属加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通等领域。拥有国家级企业技术中心、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。公司先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了100多台(套)先进的无损探伤和理化检测设备，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验、技术能力和标准编写能力。铜及铜合金管材生产技术成熟，产品质量稳定、性能满足用户使用要求，有较好的技术基础和能力。

北矿检测技术股份有限公司源于1956年成立的北京矿冶研究总院分析研究室，2016年10月注册为独立法人单位，2022年9月改制为股份有限公司，是矿冶科技集团有限公司的二级控股子公司。公司主要从事有色金属矿产资源检验检测、检测技术及仪器研发与服务，承担国际国内仲裁检验检测、国际标准及国家和行业标准研制、分析检测技术和仪器研发等工作。公司同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上享有一定声誉。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、科技型中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、创建世界一流专精特新示范企业。公司拥有4个国家级平台和1个北京市重点实验室，发布国家和行业标准500余项、牵头和参与制定国际标准10余项。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司拥有国家级技术中心，设立了“博士后科研工作站”、“院士工作站”。公司为国家高新技术企业，拥有享受国务院特殊津贴的专家共19人。多年来，公司共获得省部级以上科技奖励超100项，其中国家级奖励13项：科技进步一等奖二项、二等奖七项、三等奖三项，技术发明二等奖一项。目前，持有自行研究开发所获得的专利近两百项，其中有效发明专利48项。  中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、、X射线荧光光谱仪、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，主导或参与制定过近百项国家标准和行业标准。

有色金属技术经济研究院有限责任公司是我国有色金属标准化归口单位，业务工作隶属国家质量监督检验总局和国家工业和信息化部。负责我国有色金属及稀土国家标准、行业标准及国家军用标准的项目计划、制修订和复审工作，对企业执行的各类标准提供水平认证及企业标准的备案工作；负责有色金属标准样品的鉴定，定点研制单位等认可工作；负责组织制修订有色金属计量管理、技术规范，负责组织有色行业内计量检定人员的培训、发证和换证工作，组织有色企业完善计量检测体系的确认工作；承办全国优秀质量管理小组评选工作，组织开展有色金属产品用户满意度工程活动；研究所是国家科技部认定的国家一级科技查新咨询单位，可通过DIALOG、STN及互联网联机检索国外上百个各种专业数据库，国内可联机检索中国科技信息研究所、国防科技信息中心、机械部信息中心、中国化工信息中心等联机检索系统，作为国家一级查新单位，主要负责全国有色工业系统及相关行业的科研项目查新咨询工作，涉及与全国有色金属工业相关的各专业领域；另外研究所也是国家知识产权局认定的有色金属行业专利代理机构，是国防专利局指定的国防专利代理机构。

铜陵有色金属集团控股有限公司下属检测研究中心于 2006年11月通过“中国合格评定国家认可委员会（CNAS）”的考核评定，为国家认可实验室及CMA省级认定实验室，所出具的检测数据得到国际上相关组织和机构认可。近年来，负责和参加起草的国际、国家及行业标准有200 余项。起草的国家标准曾获得全国有色金属标准化技术委员会、中国有色金属工业科学技术奖等，具有主要仪器有包括GC-MS、ICP-MS等大型仪器在内仪器300多台。标准起草人员多次参与有色国家及行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

聊城市产品质量监督检验所是1985年由原聊城地区行政公署批准成立的综合检验检测机构。现已形成化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等多类产品的检验检测能力。拥有2个国家级质检中心，分别是国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心、国家轴承产品质量监督检验中心；拥有6个省级质检中心，1个省级标准化试点（聊城“一站式”质量基础技术服务标准化试点）。还设有聊城市农药（农产品）监督检验中心等市级质检中心和聊城市重点实验室。设有扫描电镜室、金属化学分析室、力学实验室等多个专业化实验室。配备了电感耦合等离子体质谱仪、热场发射扫描电镜等64 台（套）高端检验检测设备。共通过检测参数441项，检验能力基本覆盖铜铝重要产品及关键项目（参数）的全部检验能力，覆盖率为85.63%。主持国家质检总局项目《自动加载轴承疲劳寿命试验机研究》1项。山东省质监系统科技项目2项。参与制定国家标准、行业标准14项，其中《铜及铜合金 室温拉伸试验方法》获得2016年度有色金属标准一等奖。主起草行业标准1项《铜中含氧量的显微镜偏光检验方法》。主持制定《输送流体用无缝钢管》等六项团体标准。出版《机械制造与自动化应用研究》等4本著作。发表论文4篇。发明实用新型专利6项、发明专利1项。

洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）始建于1961年，是我国专业从事船舶材料研制和工程应用研究的军工科研事业单位。拥有海洋腐蚀与防护国防科技重点实验室等8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测试验中心、25个省部级创新平台。七二五所检测中心是工信部、国家认监委、国家认可委、中国船级社等机构授权或认证认可的国家级检测实验室，现有技术人员200余名，工程师职称以上人员占比70%，本科以上学历人员占比79%，在材料常规理化测试、腐蚀与防护性能评价、环境适应性评价、工程装备的失效分析、安全寿命评估等领域拥有多名学科带头人，是材料学科硕士、博士培养点。中心建有实验场所3万余m2，实验海域75亩，测试设备1000 余台套，设备资产总额约3亿元，通过CNAS\CMA认证认可标准950余项，试验/校准项目600项，长期从事金属材料及非金属材料的检测、评价与海洋环境试验技术开发、应用与标准化工作，致力于为客户提供“测试-评价-问题解决”一揽子方案。

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院，2015年12月经广东省机构编制委员会批准为广东省科学院属下的独立法人事业单位。中心是国家市场监督管理总局批准的资质认定实验室（CMA）、中国合格评定国家认可委员会批准的检测和校准实验室（CNAS）、运营管理着中国有色工业华南质量检验检测中心、国家矿物及再生金属材料质量检验检测中心、广东省质量监督有色金属产品检验站、广东省质量监督电子产品检验检测中心。本中心是广东省科技成果鉴定检验监督机构、广东省金属材料综合利用检测与评价中心、工业（有色金属及再生有色金属）产品质量控制和技术评价实验室、CQC认证及方圆认证签约实验室。中心主要从事金属材料、矿物材料、建筑材料、电子电器、新能源电池、化工产品、固体废物、汽车材料、再生资源及金属材料综合利用的检测、咨询、评价及分析测试技术研究和计量校准等服务。同时本中心还开展行业标准制定和技术方法研究及企业科研及标准培训、实验室资质申请及运营咨询、工厂认证检查和产品认证服务。

浙江省冶金产品质量检验站有限公司是具有独立法人资格的第三方公正检测机构，浙江省政府第一批授权成立的省级质检机构，浙江省冶金（有色）行业产品质量检测的专业检验机构，浙江省高级人民法院对外委托司法鉴定机构。公司拥有一支具有丰富经验的专业技术人员队伍，检测人员具有较高的专业知识、技术能力和评判能力。公司以高标准进行实验室建设，装备了具有国际、国内先进水平的仪器设备，公司配置了直读光谱仪（德国）、离子发射光谱仪（美国）、原子吸收光谱仪（美国）、氧氮氢分析仪（德国）、扫描电子显微镜（德国）、金相显微镜（德国）、金属材料疲劳、松驰、老化、持久、高低温试验机等检测设备。公司长期承担各类冶金有色产品理化检验，积累了丰富的检测经验和数据。同时公司还承担各级政府行政管理部门下达的产品质量定期监督检验、日常监督检验、市场抽查检验、产品质量仲裁检验等任务。公司重视标准化工作，多次负责和参与国家和行业标准编制，负责编制了GB/T 33817-2017、GB/T 8891-2013等标准；参与编制了GB/T 5231-2022、GB/T 37569-2019、YS/T 650-2020、YS/T 1352-2020、GB/T26303.1-2010、YS/T759-2011等多项标准。

上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称“上海监测”)成立于2013年，隶属于中国有研集团国合通用测试评价认证股份公司。上海监测运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家资质认定的检验检测机构。主营业务涉及第三方检测服务(含质量、能源、计量、环保技术检测；金属材料、电子材料理化检测；无损检测；贵金属及珠宝玉石检测等)、设备检定、检测培训等方面。上海监测通过了ISO/IEC 17025实验室国家认可(CNAS)、中国计量认证(CMA)、国家航空航天和国防合同方授信项目（NADCAP），是国家海关总署指定的进出口商品检验鉴定机构，是中国有色金属工业系统无损检测技术工作委员会的主任委员单位。公司拥有雄厚的技术力量，先进齐全的仪器装备，是华东地区权威的第三方材料测试评价机构。上海监测积极面向市场，服务社会，向两千多家研究单位和企业提供了大量准确可靠的分析数据，并承担了大量国家质量监管和技术开发任务，为我国有色金属工业发展和科技进步作出了积极贡献。

- 湖南有色金属研究院有限责任公司前身为1958年成立的湖南有色金属研究所，2019年改制为国有有限责任公司，现隶属湖南矿产资源集团，属科技研发与技术服务型高新技术企业。现有在岗职工450余人，其中硕士及以上学历105人，下设6个研究所，拥有国家中小企业公共服务示范平台、工业粉尘防治技术创新中心等20余个科研平台 。主营业务涵盖有色金属新材料研发、矿产资源开发利用、环保安全检测领域，有色金属矿产品检测CMA及CNAS资质。

- 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司成立于1963年，是国家级高新技术企业和中关村高新技术企业。主要从事有色金属焊接材料、功能材料的研究、开发、试制和技术服务，具备加工、微合金化、检测分析（CNAS认可实验室，检测范围涵盖贵金属、铝及铝合金、铜及铜合金、铅及铅合金等金属材料成分检测分析及物理检测分析）、压力加工与成型以及热处理，并广泛应用于国家重点项目中。

- 格林美（江苏）钴业股份有限公司位于江苏省泰兴经济开发区，成立于2003年。公司致力于战略金属钴高端产品的研发与生产，主要产品包括3C数码电池用四氧化三钴材料、钴酸锂正极材料，磁性材料与合金材料用金属钴片，动力电池三元前驱体材料，钠离子电池正极材料，高纯基础化学原料氯化钴、硫酸钴等。公司在建新一代多元前驱体项目、高电压锂电池用掺杂四氧化三钴项目，全面实施从传统冶炼向新能源材料绿色产业转型升级。公司是国家战略物资储备局邀约招标单位、全国第一家在伦敦金属交易所（LME）注册交割的金属钴民营企业、全球三大四氧化三钴供应商之一。公司设有国家企业技术中心分中心、江苏省高性能锂电池正极材料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站，致力于打造"绿色+安全+智慧"工厂，建成了安环与生产云控制中心，形成了集中控制、统一调度、高效管控的安环与生产控制模式，被评为国家专精特新小巨人企业、国家级绿色工厂。公司有五大核心定位:世界一流的"绿色+安全+智慧"工厂、世界先进的钴产品制造中心、世界先进的钴产品工程技术研究中心、世界先进的循环经济园区、世界先进的工业旅游示范区，将打造成世界钴产业链最完整的国家级循环经济示范园区。

- 表1   标准编制组成员及职责

| 序号 | 姓名 | 单位 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李绍文 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，负责标准的工作指导、编写、试验方案的确定、各起草单位组织协调。 |
|  | 张砚博 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，负责标准文本和、试验的验证、标准文件和编制说明编写 |
|  | 刘光辉 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，样品的收集及分发，对标准文件和编制说明提出修改建议。 |
|  | 曾慕知 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验单位人员，负责方法验证试验，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 刘欢 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验单位人员，负责数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 朱云 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | 一验单位人员，负责方法验证试验，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 邵文丽 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | 一验单位人员，负责数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 陆超 | 浙江冶金产品质量检验站有限公司 | 一验单位人员，负责方法验证试验，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 张璐 | 浙江冶金产品质量检验站有限公司 | 一验单位人员，负责数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 王士东 | 聊城市产品质量监督检验所 | 一验单位人员，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 马晓明 | 聊城市产品质量监督检验所 | 一验单位人员，负责数据收集处理 |
|  | 易娅丹 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 二验单位人员，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 侯丹 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 二验单位人员，负责方法验证数据处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 张露露 | 北矿检测技术股份有限公司 | 二验单位人员，负责方法验证，数据处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 杜翠娟 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 二验单位人员，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 陈淑梅 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 二验单位人员，负责方法验证，数据处理 |
|  | 郭兴杰 | 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | 二验单位人员，负责数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 刘攀 | 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | 二验单位人员，负责方法精密度验证试验，数据处理 |
|  | 姚映君 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 | 二验单位人员，负责数据处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 瞿佳奕 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 | 二验单位人员，负责方法精密度验证试验 |
|  | 许开华 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 二验单位人员，负责方法精密度验证试验 |
|  | 王星 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 二验单位人员，负责数据处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 杨帕米 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 二验单位人员，负责数据处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 刘静 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 二验单位人员，负责方法精密度验证试验 |

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

在标准起草修订过程中，标准编制组成员查阅了国内外有关铜及铜合金中镉含量检测的相关标准。通过信息收集发现，对于铜及铜合金中镉的化学分析方法，除了本标准以外，国外主要还有以下标准：国际标准ISO 5960：1984，已被本标准采用；欧盟标准EN 15616:2012，采用火焰原子吸收光谱法，测定范围分别为0.0005%～0.10%；日本标准JIS H1069：2006，分别采用两项火焰原子吸收光谱法、一项萃取-火焰原子吸收光谱法和ICP-OES法，测定范围分别为0.0005%～2.00%、0.0005%～0.010%、0.0002%～0.0003%和0.0005%～0.010%。国内有YS/T 482-2022、YS/T 483-2022、GB/T 5121.27-2008和GB/T 5121.28-2021，测定范围分别为0.00005%～1.50%、0.010%～1.50%、0.00005%～3.00%和0.00005%～0.0050%。上述标虽然大部分满足铜及铜合金中镉元素的测定需求，但是有的需要配备价格昂贵的检测设备，有的是难于应用于国内的国外标准。与上述标准相比，本标准在测定范围方面已显落后。因此，为了完善铜及铜合金中镉的测定方法，保证标准在国际上的先进性，该标准的修订是十分必要且急需的。

起草单位经过全面调研，确定了含量范围和初步方案，经过为大量的试验和生产实际应用，确定方案准确度高，精密度好，于是向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

1.4.2标准立项

根据2022年2月国家标准化管理委员会下达的《关于开展推荐性国家标准复审工作的通知（国标委发[2022]10号）》的要求,2022年5月，全国有色标准化技术委员会通过网络会议召开了项目论证会，会上中铝洛阳铜加工有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》项目建议书、草案及立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2025年8月，国家标准化管理委员会发布了《《国家标准委关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发【2025】43号）》，下达修订《铜及铜合金化学分析方法 第22部分 镉含量的测定》国家标准的任务计划，计划号为20253821-T-610，项目完成时限为2026年8月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.4.3起草阶段

- 第一次会议

2023年11月1日~4日全国有色金属标准化技术委员会年会在云南省昆明市召开，会上对GB/T 5121.6《铜及铜合金化学分析方法 第6部分：铋含量的测定》标准修订项目进行了分工和任务落实，会上确定了由中铝洛铜加工有限公司、国标（北京）检验认证有限公司为本标准的主编单位，其中中铝洛铜加工有限公司负责方法三：Na2EDTA滴定法试验方案确定及执笔的起草工作，国标（北京）检验认证有限公司负责方法二：火焰原子吸收光谱法试验方案确定及执笔，由江西铜业股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、聊城市产品质量监督检验所协助起草，明确了所采用的方法，同时确定了样品提供单位、试验验证单位、进度安排等事项。

- 方法一无技术性改变，由江西铜业股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司负责进行方法精密度验证。

- 中铝洛阳铜加工有限公司和国标（北京）检验认证有限公司接到任务后立即组织技术人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。在拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集后进行试验工作，包括条件试验、加标回收及精密度试验等，最终形成了《标准草案》。

- 起草单位根据国内外市场上铜及铜合金生产和应用情况，开展试验样品的选材、收集、和制备工作，充分考虑到试验样品的代表性。共收集制备了铜及铜合金中不同梯度镉含量样品共计6批。其中实际产品5批，标准样品1批，以上样品作为本标准统一的试验样品，相关信息见表2所示。

表2 本标准试验样品的基本信息

| 序号 | 试样编号 | 样品状态 | 镉的含量水平，% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CuCd1-1 | 样屑 | 0.00020% | 纯铜实际产品，方法一验证 |
| 2 | CuCd1-2 |  | 0.00080% |  |
| 3 | CuCd1（GSB 04-3766-2020） |  | 0.0017x% | 标准样品，方法二验证 |
| 4 | CuCd2 |  | 0.017x | 实际产品，方法二验证 |
| 5 | CuCd3 |  | 0.15x | 实际产品，方法二验证 |
| 6 | CuCd4 |  | 1.7xx | 实际产品，方法二验证 |

- 2025年8月～2026年2月编制组开展大量试验研究工作，形成了标准文本和编制说明。方法一因无技术性变化，由四家单位开展精密度验证。方法二试验内容主要包含共存元素干扰试验，考察了方法检出限，开展了精密度试验和正确度试验等。最终形《征求意见1稿》和编制说明。

- 第二次会议

1.4.4征求意见阶段

1.4.5审查阶段

- 技术专家审查

- 委员审查

- 委员电子投票

1.4.6报批阶段

二、编制原则、主要内容及其确定依据、修订前后技术内容的对比

1、编制原则

（1）本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写；

（2）标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金中镉含量的测定方法；

（3）本部分是在标准GB/T 5121.22-2008《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》的基础上进行修订而成。同时充分考虑了生产企业、使用单位及相关方面的意见和建议。根据国内铜及铜合金生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。对试验设备及试验条件提出了明确要求，完善试验条件及试验步骤、检测范围，能普遍满足国内对铜及铜合金中铋含量的检测要求，更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。

（4）本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

2、标准主要技术内容的确定依据

本文件规定了铜及铜合金中镉含量的分析方法。

本文件适用于铜及铜合金中镉含量的测定。塞曼效应电热原子吸收光谱法测定范围：0.00005%～0.0010%，火焰原子吸收光谱法测定范围：＞0.0010%～2.00%。

近年来，随着对人体健康及环境保护的越来越重视，许多国家和机构均对铜及铜合金材料中镉元素的限值进行了强制规定。为实现镉元素的检测方法能够涵盖国内现有铜及铜合金材料，使其更有利于人体健康及环境保护，同时具备准确、可靠、操作性强等特点，因此对GB/T 5121.22进行修订。本文件的修订扩展了镉元素的检测范围，提高了铜及铜合金检测标准和产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

- 本标准与GB/T 5121.22-2008标准的比较

本文件代替GB/T 5121.22-2008《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》，与GB/T 5121.22-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了方法二 火焰原子吸收法的测定范围，将“＞0.50%～1.50%”修改为“＞0.0010%～2.00%”（见第1章，2008年版的2.1）；

- 将试样的规定由“试样加工成屑状”、“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668的规定将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见4.4，5.4，2008年版1.5，2.5）；

- 更改了火焰原子吸收光谱法的试料量的规定（见5.5.1,2008年版的2.6.1）；

- 更改了火焰原子吸收光谱法的试料的溶解方式（见5.5.4.1,2008年版的2.6.4.1）

- 更改了火焰原子吸收法工作曲线绘制的规定（见5.5.5，2008年版的2.6.5）；

- 方法二 火焰原子吸收法增加了镉的质量分数为＞0.0010%～0.50%及镉的质量分数为＞1.50%～2.00%时重复性限和再现性限的规定（见表5、表6）；

- 删除了“质量保证和控制”章节（见2008年版的1.9、2.9）；

- 增加了“试验报告”章节（见第7章）。

- 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

- 1、试验验证分析和综述报告

- （一）项目的必要性阐述

镉在铜及铜合金金中一般作为镉青铜的主成分元素存在。但是镉元素是一种对人体和环境有害的重金属元素，近年来，随着对人体健康和环境保护越加重视，对铜及铜合金中的镉元素含量也进行了严格的限制。欧盟RohS指令中限定镉含量不得大于100ppm，我国在GB/T 5231-2022中对纯铜、黄铜等几十种牌号均对镉元素进行了限制规定，限值范围一般为0.0010%～0.010%。

- GB/T 5121.22-2008《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》发布实施于2008年，该标准规定了铜及铜合金中镉含量的测定方法。该标准共有两个方法，分别是一项塞曼效应电热原子吸收光谱法和一项火焰原子吸收光谱法，其中火焰原子吸收光谱法修改采用了ISO 5960：1984，标准的检测范围能够涵盖0.50%～1.50%，因其检测下限较高，已无法满足铜及铜合金T14440、T68370等材料中镉元素的检测需求。方法二修改采用了ISO 5960：1984，该ISO标准检测范围为0.0005%～2.00%，本身可以满足上述牌号材料的检测需求。但GB/T 5121.22-2008采用该标准时国内尚未对材料中镉提出要求，因此仅留下其中一段工作曲线以满足镉青铜的检测需求，也让该标准的两个方法在检测范围上未能衔接上，在0.0010%～0.50%之间留下较大空缺。该方法具备扩展的可行性，对该方法进行修订完善是十分有必要的。

- 项目的可行性阐述

- 为了满足镉含量的测定需求，本次拟修订方法二的测定范围为0.0010%～2.00%，与原版本标准检测范围能够相衔接，能完全满足国内铜及铜合金产品中镉含量的检测需求。该标准及其外文版的制定，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

- 起草单位中铝洛阳铜加工有限公司作为国内铜加工行业的领军企业，拥有先进的实验室设备和一支经验丰富的专业技术团队，在铜及铜合金的化学分析领域具有深厚的技术沉淀。编制组在立项前已进行了充分的预研工作，对国内外相关标准方法进行了系统梳理和对比分析，并结合生产实际需求，初步确定了方法的测定范围、关键步骤和预期技术指标。在后续的试验研究过程中，编制组能够利用现有的实验条件，开展包括最佳试验条件优化、干扰元素影响及消除方法）、方法准确度（采用标准样品对照、加标回收率试验）和精密度（进行多梯度试验和不同实验室间的验证）等方面的系统研究。

此外，参与本标准制定的还有，洛阳船舶材料研究所(中国船舶重工集团公司第七二五研究所)、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、上海有色金属工业技术检测中心有限公司、北矿检测技术有限公司等权威的第三方检测机构。这些单位在铜及铜合金的生产、检验方面拥有丰富的实践经验和完善的检测能力，能够为本标准的验证工作提供多样化的样品来源和数据支持，确保标准方法在不同实验室、不同操作条件下的适用性和可靠性。全国有色金属标准化技术委员会的组织协调和指导，也为标准的顺利制定提供了有力的保障，使得项目在技术路线、试验方案、数据处理等方面能够严格遵循标准化工作的规范和要求。因此，从技术方法的成熟度、研发团队的能力、实验条件的保障以及协作单位的支持等多方面来看，本项目的修订工作具备充分的可行性。

- （三）试验验证分析

编制组编制了试验方案，明确样品的要求、试验方法及步骤，对方法的准确度和精密度进行分析评价。组织验证由中铝洛阳铜加工有限公司负责。

- 方法二  火焰原子吸收光谱法

1.1 仪器最佳工作条件

在不同的仪器参数条件下，测定1.00μg/mL镉标准溶液的吸光度，以确定最佳的工作条件。

1.1.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

1.1.1.1灯电流的选择

固定燃烧器高度5.0mm、狭缝宽度0.4nm、乙炔流量1300 mL/min，改变灯电流，测量吸光度，结果见表3-1。

表3-1 灯电流的选择

| 灯电流（mA） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.337 | 0.275 | 0.233 | 0.158 | 0 |

灯电流为2.0 mA时，稳定性较高，且灵敏度满足方法测定下限的要求。综合考虑，最终试验选择灯电流2.0 mA为试验电流。

1.1.1.2 燃烧器高度的选择

固定灯电流2.0 mA、狭缝宽度0.4 nm、乙炔流量1300 mL/min，改变燃烧器高度，测量吸光度，结果见表3-2。

表3-2 燃烧器高度的选择

| 燃烧器高度（mm） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.235 | 0.240 | 0.243 | 0.239 | 0.236 |

可见燃烧器高度为5mm时，吸光度值最大。最终试验选择燃烧器高度为5mm。

1.1.1.3 狭缝宽度的选择

固定灯电流2.0 mA、燃烧器高度5 mm、乙炔流量1300mL/min，改变狭缝宽度，测量吸光度，结果见表3-3。

表3-3 狭缝宽度的选择

| 狭缝宽（nm） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.174 | 0.206 | 0.232 | 0.0 |

可见，狭缝宽度0.4nm时，吸光度值最大。最终试验选择狭缝宽度为0.4nm。

1.1.1.4 乙炔流量的选择

固定灯电流2.0 mA、狭缝宽度0.4nm、燃烧器高度5 mm，改变乙炔流量，测量吸光度，结果见表3-4。

表3-4 乙炔流量的选择

| 乙炔流量（mL/min） | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.230 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.229 | 0.233 |

当乙炔流量为1100~1500mL/min时，吸光度值无明显变化。

试验选择仪器推荐最佳乙炔流量1300mL/min。

1.1.1.5 综合选择

通过上述实验，确定镉测定的最佳仪器条件，结果见表3-4。

表3-5 仪器最佳工作条件

| 波长（nm） | 乙炔流量（mL/min） | 燃烧器高度（mm） | 灯电流（mA） | 狭缝宽度（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.8 | 1300 | 5.0 | 2.0 | 0.4 |

1.2 溶样方式的选择

经查阅铜及铜合金产品标准，在含镉铜合金材料中，除了基体铜元素以外，还有锌、锡、硅等元素。使用硝酸溶样时试样能分解完全，但会生成偏锡酸沉淀，影响检测，因此采用盐酸+硝酸溶样方式。当试样中硅为主成分时，加入氢氟酸助溶。经采用上述溶样方法，试样能够完全溶解无沉淀，测定结果稳定。

1.3 仪器综合性能

1.3.1 工作曲线线性

1.3.1.1  镉质量分数为0.0010%~0.10%时工作曲线1线性

移取0mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL镉标准溶液B（1.1.2.7）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL混合酸（1.1.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

在上述选定的仪器最佳工作条件下，测定吸光度，结果见表4-1~表4.5。

表4-1 工作曲线1测定结果（中铝洛阳铜加工有限公司）

| Cd浓度（μg/mL） | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度A | 0.000 | 0.056 | 0.108 | 0.161 | 0.213 | 0.260 |

以镉浓度为横坐标，相应的吸光度为纵坐标绘制工作曲线见图1-1。

图1-1：工作曲线1

工作曲线线性方程为A = 0.2606c +0.0027，线性相关系数R = 0.9997。

将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.047/0.056＝0.84 > 0.7，即工作曲线线性满足要求。

1.3.1.2  镉质量分数为0.10%~2.00%时工作曲线2线性

移取0mL，0.50mL，1.00mL，1.50mL，2.00mL，2.50mL镉标准溶液A（1.1.2.6）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL混合酸（1.1.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

在上述选定的仪器最佳工作条件下，测定吸光度，结果见表5-1~5-5。

表5-1 工作曲线2测定结果（中铝洛阳铜加工有限公司）

| Cd浓度（μg/mL） | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度A | 0.001 | 0.057 | 0.110 | 0.159 | 0.209 | 0.257 |

以镉浓度为横坐标，相应的吸光度为纵坐标绘制工作曲线见图2-1。

图2-1：工作曲线2

工作曲线线性方程为A = 0.1017c +0.0049，线性相关系数R = 0.9996。

将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.047/0.056＝0.84 > 0.7，即工作曲线线性满足要求。

1.3.2 特征浓度

1.3.2.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

在最佳工作条件下，镉的特征浓度：S＝            ＝0.017μg/mL/1% ，

特征浓度满足灵敏度要求。

……

1.3.3 检出限

在给定的仪器工作条件下，对空白溶液进行11次测量，计算出标准偏差，见表6。

检出限按公式计算：CL=3×SA/b

其中：SA为11次空白溶液吸光度标准偏差，b为工作曲线的斜率。

表6检出限

| 实验室 | 空白溶液吸光度值A | 标准偏差SA | 检出限CL （μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 0.001，0.001，0.002，0.001，0.001，0.001， 0.001，0.001，0.002，0.002，0.001 | 0.00048 | 0.0055 |

1.3.4 精密度要求

1.3.4.1 镉质量分数为0.0010%~0.10%时工作曲线1精密度要求

用最高浓度1.00μg/mL和最低浓度0.20μg/mL镉标准溶液各测量10次，结果见表7。

表7 工作曲线1精密度要求

| 实验室 | Cd浓度 （μg/mL） | 吸光度A | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 0.20 | 0.057，0.057，0.057，0.057，0.057， 0.058，0.057，0.057，0.056，0.057 | 0.057 | 0.00047 |
|  | 1.00 | 0.260，0.258，0.258，0.259，0.259， 0.261，0.257，0.259，0.259，0.258 | 0.259 | 0.0011 |

试验结果及验证单位结果表明：工作曲线1最高浓度标准溶液吸光度的标准偏差不超过其平均吸光度的1.0%；最低浓度标准溶液吸光度的标准偏差不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。即最高和最低吸光度值精密度均满足最小精密度要求。

1.3.4.2 镉质量分数为0.10%~2.00%时工作曲线2精密度要求

用最高浓度2.50μg/mL和最低浓度0.50μg/mL镉标准溶液各测量10次，结果见表8。

表8 工作曲线2精密度要求

| 实验室 | Cd浓度 （μg/mL） | 吸光度A | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 0.50 | 0.057，0.057，0.056，0.057，0.057， 0.056，0.057，0.056，0.055，0.056 | 0.057 | 0.00053 |
|  | 2.50 | 0.257，0.258，0.258，0.258，0.256 0.255，0.257，0.256，0.254，0.258 | 0.257 | 0.0014 |

试验结果及验证单位结果表明：工作曲线2最高浓度标准溶液吸光度的标准偏差不超过其平均吸光度的1.0%；最低浓度标准溶液吸光度的标准偏差不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。即最高和最低吸光度值精密度均满足最小精密度要求。

1.4 测定酸度的影响

在1.00µg/mL镉标准溶液中分别加入2mL、5mL、10mL、15mL混合酸，用水稀释至刻度，混匀，测量吸光度。结果见表9。

表9 酸度对镉测定的影响

| 实验室 | 混合酸液加入量（mL） | 1µg/mL Cd 吸光度A |
| --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 2 | 0.229 |
|  | 5 | 0.233 |
|  | 10 | 0.234 |
|  | 15 | 0.235 |

试验表明，混合酸加入量为5~15mL时，吸光度达到最高，为保持与试样溶液酸度一致，故选择混合酸加入量为10mL。

1.5 铜基体干扰试验

称取1.0g纯铜（铜含量≥99.99%，镉的质量分数＜0.00005%），按试验方法处理样品，加入镉标准溶液100µg、10mL混合酸（1.1.2.5），定容到100mL容量瓶中，镉标准溶液浓度1.00µg/mL，同样方法制取一组不含铜试液，测定吸光度，结果见表10。

表10 铜基体干扰试验

| 实验室 | 铜基体加入量 | 含铜基体吸光度 A | 无铜基体吸光度 A |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 1.0g | 0.246 | 0.244 |

试验表明，铜基体浓度在10 mg/mL内对镉的测定基本无影响。

故工作曲线无需进行基体匹配。

1.6 杂质元素干扰试验

在1.00µg/mL镉标准溶液中，分别加入铜合金中可能存在元素的最高含量以及混合杂质元素，按照试验方法，测定吸光度，结果见表11-1。

表11杂质元素干扰试验（中铝洛铜）

| 杂质元素 | 杂质元素加入量（mg） | 吸光度 A | 不含杂质元素时吸光度 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | 440 | 0.244 | 0.245 |  |
| Bi | 35.0 | 0.247 |  |  |
| Mg | 20.0 | 0.243 |  |  |
| Sb | 15.0 | 0.245 |  |  |
| Sn | 15.0 | 0.242 |  |  |
| Al | 15.0 | 0.243 |  |  |
| Ni | 12.0 | 0.246 |  |  |
| B | 12 | 0.243 |  |  |
| Fe | 9.0 | 0.246 |  |  |
| Te | 6.0 | 0.244 |  |  |
| Pb | 2.0 | 0.243 |  |  |
| P | 1.5 | 0.245 |  |  |
| Mn | 1.0 | 0.244 |  |  |
| Ti | 0.6 | 0.243 |  |  |
| Cr | 0.3 | 0.242 |  |  |
| As | 0.1 | 0.246 |  |  |
| 表中所有元素混合（含铜基体） | 表中所有单元素相应加入量 | 0.231 |  | 0.233 |

1.7 精密度试验

按照试验方法对四个镉含量不同的样品分别独立进行7次测定，计算平均值及相对标准偏差，结果见表12。

表12 精密度试验（中铝洛铜）

| 试样编号 | 测定结果（%） | 平均值（%） | SD | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuCd1 | 0.00168，0.00169，0.00166，0.00168， 0.00167，0.00164，0.00167 | 0.00167 | 0.000016 | 0.97 |
| CuCd2 | 0.0172，0.0173，0.0169，0.0173，0.0170，0.0177，0.0168 | 0.0172 | 0.00028 | 1.61 |
| CuCd3 | 0.150，0.151，0.150，0.152，0.148， 0.149 0.150 | 0.150 | 0.0012 | 0.80 |
| CuCd4 | 1.739，1.720，1.721，1.726，1.705， 1.690，1.699 | 1.714 | 0.017 | 0.99 |

表12-1结果表明，用本方法对4个不同镉含量的铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.80%～1.61%之间，本方法精密度能满足检测需求。

1.8方法准确性试验

1.8.1标准样品验证

选用的CuCd1水平样为标准样品，编号为GSB 04-3766-2020 TP2，测定及对照结果见表13。

表13 准确性试验

| 标准样品编号 | 标准值（%） | 测定值（%） |
| --- | --- | --- |
| GSB 04-3766-2020 TP2 | 0.0017 | 0.00167 |

由表13结果可知，与有证标准样品标准值的偏差为0.00003%，证明本方法有较好的准确度。

1.8.2 加标回收

分别称取1.00gCuCd2、1.00gCuCd3、0.10gCuCd4样品进行加标回收试验，加入表17所列镉量，按照表1实验方法溶解并稀释分取测量，结果见表14。

表14 回收率试验

| 样品编号 | 称样量 （g） | 镉含量 （µg） | 加入镉量（µg） | 测得总量（µg） | 回收镉量 （µg） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuCd2 | 1.0010 | 172.17 | 100.00 | 274.00 | 101.83 | 101.83 |
|  | 1.0013 | 172.22 | 200.00 | 372.30 | 200.08 | 100.04 |
| CuCd3 | 0.9995 | 1499.25 | 1000.00 | 2499.94 | 1000.69 | 100.07 |
|  | 1.0012 | 1501.80 | 2000.00 | 3462.54 | 1960.74 | 98.04 |
| CuCd4 | 0.1001 | 1715.71 | 1000.00 | 2716.04 | 1002.04 | 100.20 |
|  | 0.1002 | 1717.43 | 2000.00 | 3698.28 | 1984.28 | 99.21 |

- 由表14可知，方法的回收率在98.04%～101.83% 之间，证明本方法有较好的准确度。

- ......

- （四）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

- 4.1先进性、创新性

- 该标准的制定，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

- 4.2经济效益

- 新标准的制定和发布将推动铜及铜合金产业的发展，提升产品的质量和竞争力。通过完善铋含量的测定方法，企业可以更加准确地控制产品中的镉含量，从而生产出符合市场需求的高品质铜及铜合金产品。这将有助于提高企业的生产效率和经济效益，增强其在国内外市场的竞争力。

4.3社会效益

该项目的实施还将促进有色金属标准化体系的优化升级，使GB/T 5121系列标准更加完善，提升我国在国际标准化领域的影响力和话语权。通过与国际国外同类型标准相比，本项目结项后有望达到国际先进水平，这将有助于提升我国的国际形象和地位，推动我国经济的高质量发展。

4.4 生态效益

- 在社会环境效益方面，通过准确测定铜及铜合金中的镉含量，企业可以更好地控制材料的成分和性能，从而生产出更加环保、可持续的铜合金产品。这将有助于减少环境污染和资源浪费，推动绿色发展和可持续发展。

- 四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

对于铜及铜合金中镉的化学分析方法，国外主要还有以下标准：国际标准ISO 5960：1984，已被本标准采用；欧盟标准EN 15616:2012，采用火焰原子吸收光谱法，测定范围分别为0.0005%～0.10%；日本标准JIS H1069：2006，分别采用两项火焰原子吸收光谱法、一项萃取-火焰原子吸收光谱法和ICP-OES法，测定范围分别为0.0005%～2.00%、0.0005%～0.010%、0.00002%～0.0003%和0.0005%～0.010%。

本标准与上述国际及国外先进标准在技术内容上既有共性，也存在一定差异。共性方面，均围绕铜及铜合金中镉含量的准确测定展开，且火焰原子吸收光谱法是国际上广泛应用的成熟技术，本标准与EN 15616:2012、JIS H1069：2006中的部分方法原理一致，均利用镉原子对特定波长光的吸收特性进行定量分析。在测定范围上，本标准覆盖了0.00005%～2.00%的镉质量分数，相较于EN 15616:2012的0.0005%～0.10%，以及JIS H1069：2006的0.00002%～2.00%（其中0.00002%～0.0005%需采用萃取-火焰原子吸收光谱法），本标准无需采用萃取等复杂前处理步骤，直接通过优化仪器参数和基体干扰消除措施，即可实现0.00005%～2.00%的宽范围覆盖，在保证低检出限的同时，简化了操作流程，提升了分析效率。在干扰因素处理方面，本标准针对铜基体以及铜合金中常见的Zn、Bi、Mg、Sb、Sn等多种杂质元素进行了系统的干扰试验，明确了铜基体浓度在10 mg/mL内无显著干扰，且各杂质元素在其最高可能含量下对镉测定的吸光度影响微小，无需进行复杂的基体匹配或分离操作，这与部分国外标准中可能需要额外基体匹配或萃取分离以消除干扰的做法相比，更具操作简便性和实用性。综合来看，本标准在测定范围的实用性、操作的简便性、精密度和准确度的可靠性以及对复杂基体和杂质干扰的有效控制等方面，均达到或优于国际及国外先进标准水平，为铜及铜合金中镉含量的测定提供了更为高效、经济且可靠的技术方案。

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

- 本标准修改采用了ISO 5960：1984，在采用过程中，对原国际标准的技术内容进行了必要的验证和适应性调整。首先，针对我国铜及铜合金产品的实际特点和检测需求，对标准的测定范围进行了优化，将原ISO标准中检测下限从0.0005%提高至0.0010%，使其在具备更好的检测精度情况下，与方法一的检测范围相衔接。其次，在试验方法上，通过系统的干扰试验，补充了针对我国铜合金中常见高含量元素（如Zn、Bi、Mg等）的干扰数据和消除措施，进一步完善了方法的抗干扰能力，这部分内容在原ISO标准中未作详细阐述。特别是铜基体的干扰试验，简化了原国际标准中可能需要的基体匹配步骤，通过实验验证明确了铜基体浓度在10 mg/mL内对镉测定无显著影响，从而无需进行复杂的基体匹配，有效提升了检测效率。

- 未完全等同采用ISO 5960：1984的主要原因在于，原国际标准发布时间较早（1984年），部分技术内容已不能完全适应当前国内铜及铜合金产业的发展现状和检测技术的进步，通过上述修改和补充，使本标准在保持与国际标准技术原理一致性的基础上，更具科学性、先进性和实用性，能够更好地服务于国内相关产业的发展和国际贸易需求。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

目前，该标准与正在实施的GB/T 5121系列标准中的其他28个部分配套使用，本部分测定的元素为镉，与其他各部分均无重复和冲突。该系列标准目前尚无其他部分正在制定中，因此本标准与现有标准、制定中标准没有矛盾。

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

该标准的修订，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。

同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

本标准为第二次修订，可以替代现行标准GB/T 5121.22-2008《铜及铜合化学分析方法 第22部分 镉含量的测定》。建议本标准自发布之日起代替GB/T 5121.22-2008《铜及铜合化学分析方法 第22部分 镉含量的测定》，标准发布后6个月实施。

- 公平竞争审查

本标准研制过程中，开展了公平竞争审查，经对照，没有发现限制或者变相限制市场准入和退出，没有限制商品要素的自由流动、不影响生产经营成本以及生产经营行为。同时填写了《公平竞争审查》。

- 其他应当说明的事项。

无。

《铜及铜合化学分析方法 第22部分 镉含量的测定》编制组

2026年04月09日