国家标准《铜及铜合金化学分析方法

第1部分 铜含量的测定》编制说明

（预审稿）

中铝洛阳铜加工有限公司

2026年05月

国家标准《铜及铜合金化学分析方法

- 第1部分 铜含量的测定》编制说明

- （预审稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据国家标准化管理委员会下达《国家标准委关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕43号），计划修订国家标准《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》（项目计划号：20253825-T-610）。中铝洛阳铜加工有限公司为第一起草单位，瓯锟科技温州有限公司、浙江海亮股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、浙江冶金产品质量检验站有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、铜陵有色金属集团控股有限公司、新疆有色金属研究所有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、有研亿金新材料有限公司、防城港东途矿产检测公司17家单位参与起草。计划完成期限：2026年8月。

1.2立项目的和意义

铜元素是铜及铜合金材料中的主合金元素，其含量直接决定了材料的性能。在GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》等相关产品标准中，均对铜含量或者铜加所列元素含量进行了规定，该元素的含量是衡量产品是否合格的关键参数，需要在产品的研发、生产、贸易等活动中予以准确定量分析。

GB/T 5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》发布实施于2008年，本标准规定了铜及铜合金（包括碲铜）中50.00%～99.98%铜含量的电解测定方法，是国内铜及铜合金领域应用最广泛的铜含量检测方法之一。但随着时间的推移，本方法标准从内容、结构、时效性、适用性等方面存在着一些问题，且与国内其他标准检测对象和范围由存在重复的情况，部分条款已无法满足当前产品检测的需要，也不符合当前国家标准化体系优化的需要。

本标准分别修改采用了ISO 1554：1976、ISO 1553：1976两个国际标准，但是ISO 1553：1976目前已经废止。本标准中三个方法均为电解法，不适用于铋黄铜等材料的分析。碘量法作为黄铜及其他铜合金、铜-钢复合金属等材料中铜含量最常用的检测方法，相对电解重量法有着流程短、精度好、易掌握等优点，但本标准中内容未进行涵盖。为优化标准体系，建议并入GB/T 33948.1-2017内容，增加碘量法，以扩展本标准的适用范围。本标准的铜含量测定方法均为电解重量法，该方法测出的铜含量实际为铜银合量，但标准中未加以说明，在实际使用中存在一定的误导。本标准不适用于硒、铋为主成分的铜合金的测定，如铋黄铜中铋会对铜检测结果有正干扰。此外，该分析方法标准已发布实施10余年，在标准文本格式和部分文字表述上不符合GB/T 1.1-2020的最新要求。

综上，亟需对该标准进行修订，以提高该标准的适用性和规范性，更有力地配套支撑GB/T 5231-2022等相关产品标准,推动标准体系优化。因此，十分有必要对现行GB/T 5121.1-2008进行修订，补充开展相关试验研究，重新进行方法精密度和正确度评估，以增强该标准的适用性、规范性和科学性。

该标准的制定符合《2024年全国标准化工作要点》35. 持续优化国家标准和行业标准体系，在有色金属、塑料、土方机械、金属切削机床、风电设备等重点领域开展标准体系优化升级试点，围绕产业领域发展需求，加大力度整合一批、修订一批、制定一批、废止一批标准。53. 结合共建“一带一路”国家在产业、贸易、科技和工程建设等领域合作需求，加快中国标准外文版编译，加大中国标准海外应用和互认力度。本标准符合《国家标准化发展纲要》（二十三）强化贸易便利化标准支撑：促进内外贸质量标准、检验检疫、认证认可等相衔接，推进同线同标同质；（二十八）强化标准实施应用：完善认证认可、检验检测、政府采购、招投标等活动中应用先进标准机制，推进以标准为依据开展宏观调控、产业推进、行业管理、市场准入和质量监管。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

- 项目编制组

- 标准制定计划任务正式下达后，中铝洛阳铜加工有限公司立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作推进计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，负责试验方案确定、市场和铜加工行业信息收集、样品提供、资料汇总分析及执笔，瓯锟科技温州有限公司、浙江海亮股份有限公司提供碘量法的试验方案。瓯锟科技温州有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、浙江冶金产品质量检验站有限公司、深圳双易达检测技术有限公司为第一验证单位，中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、铜陵有色金属集团控股有限公司、新疆有色金属研究所有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、有研亿金新材料有限公司、防城港东途矿产检测公司为第二验证单位。各单位分工明确，通力合作，共同完成标准的修订工作。

- 编制单位技术基础

中铝洛阳铜加工有限公司是综合性有色金属加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通等领域。拥有国家级企业技术中心、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。公司先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了100多台(套)先进的无损探伤和理化检测设备，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验、技术能力和标准编写能力。铜及铜合金管材生产技术成熟，产品质量稳定、性能满足用户使用要求，有较好的技术基础和能力。

广东省科学院工业分析检测中心是国家市场监督管理总局批准的资质认定实验室（CMA）、中国合格评定国家认可委员会批准的检测和校准实验室（CNAS）、运营管理着中国有色工业华南质量检验检测中心、国家矿物及再生金属材料质量检验检测中心、广东省质量监督有色金属产品检验站、广东省质量监督电子产品检验检测中心。本中心是广东省科技成果鉴定检验监督机构、广东省金属材料综合利用检测与评价中心、工业（有色金属及再生有色金属）产品质量控制和技术评价实验室、CQC认证及方圆认证签约实验室。中心主要从事金属材料、矿物材料、建筑材料、电子电器、新能源电池、化工产品、固体废物、汽车材料、再生资源及金属材料综合利用的检测、咨询、评价及分析测试技术研究和计量校准等服务。同时本中心还开展行业标准制定和技术方法研究及企业科研及标准培训、实验室资质申请及运营咨询、工厂认证检查和产品认证服务。

北矿检测技术股份有限公司是矿冶科技集团有限公司的二级控股子公司。公司主要从事有色金属矿产资源检验检测、检测技术及仪器研发与服务，承担国际国内仲裁检验检测、国际标准及国家和行业标准研制、分析检测技术和仪器研发等工作。公司同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上享有一定声誉。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、科技型中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、创建世界一流专精特新示范企业。公司拥有4个国家级平台和1个北京市重点实验室，发布国家和行业标准500余项、牵头和参与制定国际标准10余项。

铜陵有色金属集团控股有限公司下属检测研究中心于 2006年11月通过“中国合格评定国家认可委员会（CNAS）”的考核评定，为国家认可实验室及CMA省级认定实验室，所出具的检测数据得到国际上相关组织和机构认可。近年来，负责和参加起草的国际、国家及行业标准有200 余项。起草的国家标准曾获得全国有色金属标准化技术委员会、中国有色金属工业科学技术奖等，具有主要仪器有包括GC-MS、ICP-MS等大型仪器在内仪器300多台。标准起草人员多次参与有色国家及行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

国标（北京）检验认证有限公司是中国权威的第三方检验认证服务机构，隶属于中国有研科技集团，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心与国家有色金属质量监督检验中心。中心于1992年通过计量认证(CMA)，2001年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是我国金属及电子材料的权威检测机构，同时是我国有色金属行业分析测试标准的主要起草单位之一。公司建立了以分析化学、材料力学与表面性能、显微组织结构、无损检测为核心的分析测试服务平台，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，具备了对产品开展多参数、多尺度、高精度、全成分范围检验评价的能力。拥有辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、超高压电子显微镜、大景深激光共聚焦显微镜、波长色散X射线荧光光谱仪等国内外先进仪器，仪器设备在国内实验室处于领先水平。在高纯金属的检测标准制修订中本单位积累了丰富的经验，负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120余个。

浙江省冶金产品质量检验站有限公司是具有独立法人资格的第三方公正检测机构，浙江省政府第一批授权成立的省级质检机构，浙江省冶金（有色）行业产品质量检测的专业检验机构，浙江省高级人民法院对外委托司法鉴定机构。公司拥有一支具有丰富经验的专业技术人员队伍，检测人员具有较高的专业知识、技术能力和评判能力。公司以高标准进行实验室建设，装备了具有国际、国内先进水平的仪器设备，公司配置了直读光谱仪（德国）、离子发射光谱仪（美国）、原子吸收光谱仪（美国）、氧氮氢分析仪（德国）、扫描电子显微镜（德国）、金相显微镜（德国）、金属材料疲劳、松驰、老化、持久、高低温试验机等检测设备。公司长期承担各类冶金有色产品理化检验，积累了丰富的检测经验和数据。同时公司还承担各级政府行政管理部门下达的产品质量定期监督检验、日常监督检验、市场抽查检验、产品质量仲裁检验等任务。公司重视标准化工作，多次负责和参与国家和行业标准编制，负责编制了GB/T 33817-2017、GB/T 8891-2013等标准；参与编制了GB/T 5231-2022、GB/T 37569-2019、YS/T 650-2020、YS/T 1352-2020、GB/T26303.1-2010、YS/T759-2011等多项标准。

洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所），是我国专业从事船舶材料研制和工程应用研究的军工科研事业单位。拥有海洋腐蚀与防护国防科技重点实验室等8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测试验中心、25个省部级创新平台。七二五所检测中心是工信部、国家认监委、国家认可委、中国船级社等机构授权或认证认可的国家级检测实验室，现有技术人员200余名，工程师职称以上人员占比70%，本科以上学历人员占比79%，在材料常规理化测试、腐蚀与防护性能评价、环境适应性评价、工程装备的失效分析、安全寿命评估等领域拥有多名学科带头人，是材料学科硕士、博士培养点。中心建有实验场所3万余m2，实验海域75亩，测试设备1000 余台套，设备资产总额约3亿元，通过CNAS\CMA认证认可标准950余项，试验/校准项目600项，长期从事金属材料及非金属材料的检测、评价与海洋环境试验技术开发、应用与标准化工作，致力于为客户提供“测试-评价-问题解决”一揽子方案。

大冶有色设计研究院有限公司始建于1960年，是中国有色集团“1+4”战略重要技术支撑单位，现为国家级高新技术企业，湖北省专精特新中小企业。公司业务形成覆盖矿山、冶金、环保、建筑、智能化、检测检验、地勘测绘七大领域的全产业链技术服务体系，拥有国家认可实验室、国际 标准研制创新示范基地、湖北省研究生教育创新基地等研发和创新平台，并依托中色大冶国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、湖北省有色金属资源开发与综合利用工程技术研究中心、湖北省有色金属冶金与循环利用重点实验室等技术创新平台，长期从事国际、国家、行业标准的起草与验证工作，近年来多项标准荣获中国有色金属工业科学技术奖一、二、三等奖，和全国有色金属标准化技术委员会技术标准二、三等奖。

- 表1  标准编制组成员及职责

| 序号 | 姓名 | 单位 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岳好锋 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，负责标准的工作指导、编写、标准文本和试验方案的确定、条件试验及精密度试验，各起草单位的组织协调、样品的收集及分发、标准文件和编制说明编写。 |
|  | 瓮溢华 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，标准文本和试验方案的确定、条件试验及精密度试验、标准文件编写。 |
|  | 刘光辉 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，负责样品的设计、制备与收集，对标准文件和编制说明提出修改建议。 |
|  | 李新强 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 主起草单位人员，负责碘量法条件试验及精密度试验，试验数据的汇总处理。 |
|  | 陈汉文 | 瓯锟科技温州有限公司 | 一验单位人员，负责铜钢复合材样品的设计、制备与收集，碘量法铜钢复合材试验方案的确定及精密度试验。 |
|  | 韦青媛 | 瓯锟科技温州有限公司 | 一验单位人员，负责数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 程蕾 | 北矿检测技术股份有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 袁敏 | 北矿检测技术股份有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 韩聪美 | 北矿检测技术股份有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 赵霞 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 田佳 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 黎丽蓉 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 刘标 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 俞耿华 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 华杰 |  | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 王爽 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 覃锶 |  | 一验单位人员，负责条件试验及精密度试验验证，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 张毅 | 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 刘攀 | 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 高丹 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 张柯 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 王永生 | 新疆有色金属研究所有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 管文平 | 新疆有色金属研究所有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 王凯 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 牟树河 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 王劲榕 | 昆明冶金研究院有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 王保茹 | 昆明冶金研究院有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 陆诗雨 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 周龙鹏 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 葛素志 | 紫金铜业有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 李文英 | 紫金铜业有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 冯加豪 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 张竹柳 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 万小勇 | 有研亿金新材料有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 田志童 | 有研亿金新材料有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 韦亮平 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |
|  | 韦庆球 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 二验单位人员，负责方法一和方法四的精密度试验和数据收集处理，对标准文件和编制说明提出修改建议 |

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

在标准起草修订过程中，标准编制组成员查阅了国内外有关铜及铜合金中铜含量检测的相关标准。通过信息收集发现除本标准外，国外对于铜及铜合金中铜的化学分析方法还有以下标准：国际标准ISO 1554：1976、ISO 1553：1976，以上两项已被原标准修改采用，其中ISO 1553：1976已经废止；欧盟标准EN 16117系列，均为电解重量法，测定范围分别为<99.85%和>99.80%；日本标准JIS H 1051：2022，均采用电解重量法，测定范围分别为>90.00%。国内有YS/T 483-2022其测定范围为40.0%～99.50%；GB/T 33948.1-2017测定范围分别为4.0%～25%，其应用对象为铜钢复合材料；YS/T 910-2013测定范围为50.00%～97.00%，其应用对象黄铜。上述标准属于国际或国外标准，应用于国内尚有一些困难，或在适应性方面有所欠缺。因此，为了完善铜及铜合金中铜的测定方法，保证标准在国际上的先进性，该标准的修订是十分必要且急需的。

起草单位经过全面调研，确定了含量范围和初步方案，经过为大量的试验和生产实际应用，确定方案准确度高，精密度好，于是向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

1.4.2标准立项

根据2022年2月国家标准化管理委员会下达的《关于开展推荐性国家标准复审工作的通知（国标委发[2022]10号）》的要求,2022年5月，全国有色标准化技术委员会通过网络会议召开了项目论证会，会上中铝洛阳铜加工有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》项目建议书、草案及立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2025年8月，国家标准化管理委员会发布了《国家标准委关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发【2025】43号），下达修订《铜及铜合金化学分析方法 第1部分 铜含量的测定》国家标准的任务计划，计划号为20253825-T-610，项目完成时限为2026年8月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.4.3起草阶段

- 第一次会议

2025年11月10日～11月13日在浙江杭州由全国有色金属标准化技术委员会组织的第一次工作会议上，对该标准的修订进行了分工和任务落实，会上确定了由中铝洛阳铜加工有限公司牵头负责《铜及铜合金化学分析方法 第1部分 铜含量的测定》的起草工作，瓯锟科技温州有限公司、浙江海亮股份有限公司参与主起草；北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、浙江冶金产品质量检验站有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、铜陵有色金属集团控股有限公司、新疆有色金属研究所有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、有研亿金新材料有限公司、防城港东途矿产检测公司为第二验证单位协助起草，明确了所采用的方法，同时确定了样品提供单位、试验验证单位、进度安排等事项。

- 中铝洛阳铜加工有限公司接到任务后立即组织技术人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。在拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集后进行试验工作，包括干扰试验、加标回收及精密度试验等，最终形成了《标准草案》。

- 中铝洛阳铜加工有限公司根据国内外市场上铜及铜合金生产和应用情况，开展试验样品的选材、收集、和制备工作，充分考虑到试验样品的代表性。共收集制备了铜及铜合金中不同梯度的铜含量样品，作为本标准统一的试验样品，相关信息见表2所示。

表2  本标准试验样品的基本信息

| 序号 | 试样编号 | 样品状态 | 铜的含量水平，% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HMn58-2HC3 | 样屑 | 56.32 | 锰黄铜实际产品，方法一、方法四验证 |
| 2 | H68/GSBH62012-1996 |  | 67.82 | 黄铜标准样品，方法一、方法四验证 |
| 3 | QAl9-4/6 /YSS080-2015 |  | 77.54 | 铝青铜标准样品，方法一、方法四验证 |
| 4 | B10-2 |  | 87.82 | 铁白铜实际产品，方法一、方法四验证 |
| 5 | CuNiSi6 |  | 98.00 | 镍硅青铜实际产品，方法一验证 |
| 6 | C14500 |  | 99.55 |  |
| 7 | TuMn/BY1902 |  | 99.58 | 碲铜实际产品，方法二验证 |
| 8 | TP2-2#/GSB04-1430-2001 |  | 99.95 | 磷脱氧铜标准样品，方法三验证 |
| 9 | QCr0.5 |  | 99.03 | 铬青铜实际产品，方法四验证 |
| 10 | CuSn17 |  | 80.32 | 锡青铜实际产品，方法四验证 |
| 11 | C18000 |  | 96.69 | 铬青铜实际产品，方法四验证 |
| 12 | CuSb1.7 |  | 61.52 | 锑黄铜实际产品，方法四验证 |

- 2025年8月～2026年2月编制组开展大量试验研究工作，形成了标准文本和编制说明。试验内容主要包含最佳试验条件、干扰元素的消除、以及方法相关精密度和准确度验证。最终形成《征求意见1稿》和编制说明。

- 第二次会议

1.4.4征求意见阶段

1.4.5审查阶段

- 技术专家审查

- 委员审查

- 委员电子投票

1.4.6报批阶段

二、编制原则、主要内容及其确定依据、修订前后技术内容的对比

1、编制原则

（1）本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写；

（2）标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金中铜含量的测定方法；

（3）本标准是在标准GB/T 5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》的基础上进行修订而成。同时充分考虑了生产企业、使用单位及相关方面的意见和建议。根据国内铜及铜合金生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。完善试验条件及试验步骤、检测范围，能普遍满足国内对铜及铜合金中铜含量的检测要求，更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。

（4）本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

2、标准主要技术内容的确定依据

本标准规定了铜及铜合金中铜含量的测定方法。

本文件适用于铜及铜合金中铜含量的测定， 直接电解-原子吸收光谱法测定范围：50.00%～99.00%，高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法适用于铜碲合金中铜含量的测定，测定范围：＞98%～99.9%，恒电流电解法测定范围：＞99.00%～99.98%，碘量法适用于铜合金及铜-钢复合金属中铜含量的测定，碘量法测定范围：铜钢复合材料4.00%～25.00%，铜合金50.00%～99.50%。含量为50.00%～99.50%时，以直接电解-原子吸收光谱法作为仲裁方法。当试样中含有银时，直接电解-原子吸收光谱法、高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法以及恒电流电解法的测定结果以铜银合量作为铜量报出。恒电流电解法不适用于硒、铋为主成分的铜及铜合金的测定；高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法不适用于铋为主成分的铜合金的测定。直接电解-原子吸收光谱法不适合碲含量高于0.15%，砷含量高于0.80%、硒含量高于0.0050%、铋含量高于0.025%的铜及铜合金。

随着铜及铜合金材料的不断推陈出新，对各元素的检测范围、准确度、精密度等要求越来越高。为实现铜元素的检测方法能够涵盖国内现有铜及铜合金材料，同时具备准确、可靠、操作性强等特点，因此对GB/T 5121.1进行修订。本文件的修订扩展了方法的检测范围，提高了铜及铜合金检测标准与产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

- 本标准与GB/T 5121.1-2008标准的比较

本部分代替GB/T 5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》，与GB/T 5121.1-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了“本部分方法三修改采用ISO 1553：1976《纯铜（≥99.90%）铜量的测定电解法》”的描述（见2008年版的前言）；

- 范围中增加了本文件不适用于几种情况的描述（见第1章）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 试样由“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见4.4，5.4、6.4.1，2008年版1.5、2.5、3.5.1）；

- 将“方法三 电解-分光光度法”名称修改为“恒电流电解法”（见第6章，2008年版的第3章）；

- 方法三中残留铜量的测定方法增加了原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法（见6.5.3.8.2）；

- 增加了方法四 碘量法（见第7章）；

- 删除了“质量保证和控制”（见2008年版的1.9、2.9、3.9）；

- 增加了“试验报告”（见第8章）；

- 删除了附录C、附录D（见2008年版的附录C、附录D）。

- 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

- 1、试验验证分析和综述报告

- （一）项目的必要性阐述

- 铜元素是铜及铜合金材料中的主合金元素，其含量直接决定了材料的性能。在GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》等相关产品标准中，均对铜含量或者铜加所列元素含量进行了规定，该元素的含量是衡量产品是否合格的关键参数，需要在产品的研发、生产、贸易等活动中予以准确定量分析。

- GB/T 5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》发布实施于2008年，本标准规定了铜及铜合金（包括碲铜）中50.00%～99.98%铜含量的电解测定方法，是国内铜及铜合金领域应用最广泛的铜含量检测方法之一。但随着时间的推移，本方法标准从内容、结构、时效性、适用性等方面存在着一些问题，且与国内其他标准检测对象和范围由存在重复的情况，部分条款已无法满足当前产品检测的需要，也不符合当前国家标准化体系优化的需要。

- 本标准分别修改采用了ISO 1554：1976、ISO 1553：1976两个国际标准，但是ISO 1553：1976目前已经废止。本标准中三个方法均为电解法，不适用于铋黄铜等材料的分析。碘量法作为黄铜及其他铜合金、铜-钢复合金属等材料中铜含量最常用的检测方法，相对电解重量法有着流程短、精度好、易掌握等优点，但本标准中内容未进行涵盖。为优化标准体系，建议并入GB/T 33948.1-2017内容，增加碘量法，以扩展本标准的适用范围。本标准的铜含量测定方法均为电解重量法，该方法测出的铜含量实际为铜银合量，但标准中未加以说明，在实际使用中存在一定的误导。本标准不适用于硒、铋为主成分的铜合金的测定，如铋黄铜中铋会对铜检测结果有正干扰。此外，该分析方法标准已发布实施10余年，在标准文本格式和部分文字表述上不符合GB/T 1.1-2020的最新要求。

- 综上，亟需对该标准进行修订，以提高该标准的适用性和规范性，更有力地配套支撑GB/T 5231-2022等相关产品标准,推动标准体系优化。因此，十分有必要对现行GB/T 5121.1-2008进行修订，补充开展相关试验研究，重新进行方法精密度和正确度评估，以增强该标准的适用性、规范性和科学性。

- （二）项目的可行性阐述

- 本项目分别采用电解重量法和碘量法测定铜及铜合金、铜-钢复合材料中的铜含量，这两种方法在国内外均有成熟的应用基础和技术积累。电解重量法作为经典的常量分析方法，具有准确度高、精密度好的特点，其原理是通过电解将溶液中的铜离子在阴极上沉积，称量沉积铜的质量来计算铜含量，该方法在GB/T 5121.1-2008中已有长期应用，技术成熟可靠，操作人员易于掌握。碘量法则是基于氧化还原反应，利用硫代硫酸钠标准溶液滴定碘，从而间接测定铜含量，该方法操作简便、分析速度快，尤其适用铜合金及铜-钢复合材料中铜的测定，在YS/T 910-2013、GB/T 33948.1-2017等国内标准以及众多国际标准中均有广泛应用，相关的试剂配制、滴定条件控制等技术细节已有完善的文献支持和实践经验。

- 起草单位中铝洛阳铜加工有限公司作为国内铜加工行业的领军企业，拥有先进的实验室设备和一支经验丰富的专业技术团队，在铜及铜合金的化学分析领域具有深厚的技术沉淀。编制组在立项前已进行了充分的预研工作，对国内外相关标准方法进行了系统梳理和对比分析，并结合生产实际需求，初步确定了方法的测定范围、关键步骤和预期技术指标。在后续的试验研究过程中，编制组能够利用现有的实验条件，如电子天平、恒电流电解仪等，开展包括最佳试验条件优化、干扰元素影响及消除方法）、方法准确度（采用标准样品对照、加标回收率试验）和精密度（进行多梯度试验和不同实验室间的验证）等方面的系统研究。

- 此外，参与本标准制定的还有瓯锟科技温州有限公司、浙江海亮股份有限公司等多家国内知名的铜加工企业和北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等权威的第三方检测机构。这些单位在铜及铜合金的生产、检验方面拥有丰富的实践经验和完善的检测能力，能够为本标准的验证工作提供多样化的样品来源和数据支持，确保标准方法在不同实验室、不同操作条件下的适用性和可靠性。全国有色金属标准化技术委员会的组织协调和指导，也为标准的顺利制定提供了有力的保障，使得项目在技术路线、试验方案、数据处理等方面能够严格遵循标准化工作的规范和要求。因此，从技术方法的成熟度、研发团队的能力、实验条件的保障以及协作单位的支持等多方面来看，本项目的修订工作具备充分的可行性。

- （三）试验验证分析

- 编制组编制了试验方案，明确样品的要求、试验方法及步骤，对方法的准确度和精密度进行分析评价。

- 1  方法一 直接电解-原子吸收光谱法

  - 1.1  共存元素的影响试验

经查阅GB/T 5231-2022等产品标准，在铜含量不小于50.00%的铜合金材料中的共存元素见表3-1。

表3-1  共存元素及元素含量

| 共存元素 | 在试料中可能的最大含量/% | 在试料中可能得最大含量/mg |
| --- | --- | --- |
| Te | 0.70 | 14 |
| As | 0.80 | 16 |
| Se | 0.005 | 0.1 |
| Bi | 3.5 | 70 |

  - 1.1.1碲元素干扰试验

在黄铜H68中加入不同量的Te，结果见表3-2：

# 表3-2  碲的干扰试验结果

| 牌号 | Te元素加入量/mg | 铜标准值/% | 铜的 测定值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| H68 | 0.50 | 67.82 | 67.802 67.826 |
| H68 | 1.00 | 67.82 | 67.845 67.911 |
| H68 | 3.00 | 67.82 | 67.861 67.903 |
| H68 | 5.00 | 67.82 | 67.886 67.935 |

由表3-2可以得到，加入5 mg以上Te时，铜的测定值与标准值偏差有超过0.10%结果，3.00 mgTe相当于试样中含0.15%Te等元素存在时对结果测定不影响。

一验单位北矿检测、国标（北京）检验、广东省科学院、浙江省冶金质检站、深圳双易达检测对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与起草单位一致，见表3-3、3-4、3-5、3-6和3-7。

# 表3-3  碲的干扰试验结果（北矿检测）

| 牌号 | Te元素加入量/mg | 铜标准值/% | 铜的 测定值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| H68 | 0.50 | 67.82 |  |
| H68 | 1.00 | 67.82 |  |
| H68 | 3.00 | 67.82 |  |
| H68 | 5.00 | 67.82 |  |

# 表3-4  碲的干扰试验结果（国标北京检验）

| 牌号 | Te元素加入量/mg | 铜标准值/% | 铜的 测定值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| H68 | 0.50 | 67.82 |  |
| H68 | 1.00 | 67.82 |  |
| H68 | 3.00 | 67.82 |  |
| H68 | 5.00 | 67.82 |  |

# 表3-5  碲的干扰试验结果（广东省科学院）

| 牌号 | Te元素加入量/mg | 铜标准值/% | 铜的 测定值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| H68 | 0.50 | 67.82 |  |
| H68 | 1.00 | 67.82 |  |
| H68 | 3.00 | 67.82 |  |
| H68 | 5.00 | 67.82 |  |

# 表3-6  碲的干扰试验结果（浙江冶金质检站）

| 牌号 | Te元素加入量/mg | 铜标准值/% | 铜的 测定值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| H68 | 0.50 | 67.82 |  |
| H68 | 1.00 | 67.82 |  |
| H68 | 3.00 | 67.82 |  |
| H68 | 5.00 | 67.82 |  |

# 表3-7  碲的干扰试验结果（深圳双易达检测）

| 牌号 | Te元素加入量/mg | 铜标准值/% | 铜的测定值/% | 铂阴极电解铜颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H68 | 0.50 | 67.82 | 67.811 67.824 | 紫红色 |
| H68 | 1.00 | 67.82 | 67.837 67.846 | 紫红色 |
| H68 | 3.00 | 67.82 | 67.852 67.858 | 暗红色 |
| H68 | 5.00 | 67.82 | 67.875 67.881 | 棕褐色 |

  - 1.1.2砷、硒元素干扰试验

在电解铜（铜含量99.99%）中分别加入16 mg砷、0.1 mg硒进行实验，试验结果见表3-8：

表3-8  砷、硒的干扰试验结果

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | As | 16 | 1999.8 | 2000.8 | 100.05 |
|  |  |  | 1999.8 | 1998.4 | 99.93 |
| 电解铜（4N） | Se | 0.1 | 1999.8 | 1999.7 | 99.99 |
|  |  |  | 1999.8 | 1999.7 | 99.99 |

由表3-8可以得到，加入16 mg砷、0.1 mg硒元素,铜的回收率在99.93%~100.05之间，相当于试样中含0.80%As、0.0050%Se存在时对结果测定不影响。

表3-9  砷、硒的干扰试验结果（北矿检测）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | As | 16 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
| 电解铜（4N） | Se | 0.1 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-10  砷、硒的干扰试验结果（国标北京检验）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | As | 16 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
| 电解铜（4N） | Se | 0.1 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-11  砷、硒的干扰试验结果（广东省科学院）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | As | 16 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
| 电解铜（4N） | Se | 0.1 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-12  砷、硒的干扰试验结果（浙江省冶金质检站）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | As | 16 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
| 电解铜（4N） | Se | 0.1 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-13  砷、硒的干扰试验结果（深圳双易达检测）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | As | 16 | 1999.8 | 1999.3 | 99.97 |
|  |  |  | 1999.8 | 1999.6 | 99.99 |
| 电解铜（4N） | Se | 0.1 | 1999.8 | 1999.7 | 99.99 |
|  |  |  | 1999.8 | 1999.5 | 99.98 |

  - 1.1.3铋元素干扰试验

在2 g电解铜（4N）中分别加入0.5 mg铋、1.0 mg铋及2.0 mg铋进行试验，结果见表3-14：

表3-14  铋的干扰试验结果

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | Bi | 0.5 | 1999.8 | 2000.1 | 100.02 |
|  |  |  | 1999.8 | 2000.2 | 100.02 |
|  |  | 1.0 | 1999.8 | 2002.0 | 100.11 |
|  |  |  | 1999.8 | 1999.2 | 99.97 |
|  |  | 2.0 | 1999.8 | 2002.4 | 100.13 |
|  |  |  | 1999.8 | 2002.8 | 100.15 |
| 备注： | 铜合金中铋元素含量高低对电解重量法有显著影响，导致铂阴极发黑，将铂阴极沉积物溶解后使用ICP-AES法测定铋含量，扣减电极上沉积的铋后的铜含量检测结果仍然偏高。本试验旨在找出方法一铋含量的最大容许值。 |  |  |  |  |

由表3-14可以得到，0.5 mgBi相当于0.025%时对结果测定不影响。

表3-15  铋的干扰试验结果（北矿检测）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | Bi | 0.5 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 1.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 2.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-16  铋的干扰试验结果（国标北京检验）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | Bi | 0.5 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 1.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 2.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-17  铋的干扰试验结果（广东省科学院）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | Bi | 0.5 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 1.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 2.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-18  铋的干扰试验结果（浙江省冶金质检站）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | Bi | 0.5 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 1.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |
|  |  | 2.0 | 1999.8 |  |  |
|  |  |  | 1999.8 |  |  |

表3-19  铋的干扰试验结果（深圳双易达）

| 牌号 | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 铜理论值/mg | 铜的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解铜（4N） | Bi | 0.5 | 1999.8 | 1999.5 | 99.98 |
|  |  |  | 1999.8 | 1999.9 | 100.01 |
|  |  | 1.0 | 1999.8 | 2000.7 | 100.05 |
|  |  |  | 1999.8 | 1999.9 | 100.01 |
|  |  | 2.0 | 1999.8 | 2000.9 | 100.06 |
|  |  |  | 1999.8 | 2000.6 | 100.04 |

1.2 准确度试验

1.2.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

采用3个有证标准样品进行准确度验证，结果如表3-20所示。

| 实验室 | 标准样品名称及编号 | 标准值/% | 测定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 | 67.823 |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 | 77.720 |
|  | CuNiSi6 YSS 081-2015 | 98.00 | 98.005 |
| 北矿检测 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | CuNiSi6 YSS 081-2015 | 98.00 |  |
| 国标（北京）检验 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | CuNiSi6 YSS 081-2015 | 98.00 |  |
| 广东省科学院 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | CuNiSi6 YSS 081-2015 | 98.00 |  |
| 浙江省冶金质检站 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | CuNiSi6 YSS 081-2015 | 98.00 |  |
| 深圳双易达检测 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 | 67.823 |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 | 77.720 |
|  | CuNiSi6 YSS 081-2015 | 98.00 | 98.005 |

表3-20结果显示，有证标准样品H68、和QAl9-4/6和CuNiSi6的测定结果与标准值吻合较好，且多次平行测定结果稳定。表明本方法准确度良好，能满足铜合金中铜含量的检测要求。

1.3  精密度试验

将5个铜合金样品按照本方法在重复性条件下平行测定7次，结果见表4-1表～4-15所示。

表4-1  中铝洛阳铜加工有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.368 56.333 56.293 56.294 56.267 56.337 56.355 | 56.321 | 0.036 | 0.064 |
| H68 | 67.843 67.783 67.887 67.786 67.837 67.759 67.867 | 67.823 | 0.048 | 0.070 |
| QAl9-4/6 | 77.679 77.752 77.695 77.750 77.788 77.692 77.681 | 77.720 | 0.043 | 0.056 |
| B10-2 | 87.791 87.902 87.804 87.816 87.786 87.869 87.809 | 87.825 | 0.043 | 0.049 |
| CuNiSi6 | 98.082 98.033 97.984 97.974 97.988 97.982 97.992 | 98.005 | 0.039 | 0.040 |

由表4-1结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.040%～0.070%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位北矿检测技术有限公司的精密度试验结果见表4-2。

表4-2  北矿检测技术有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表4-2结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位国标（北京）检验认证有限公司的精密度试验结果见表4-3。

表4-3  国标（北京）检验认证有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表4-3结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果见表4-4。

表4-4  广东省科学院工业分析检测中心精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表4-4结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位浙江冶金产品质量检验站有限公司的精密度试验结果见表4-5。

表4-5  浙江冶金产品质量检验站有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表4-5结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位深圳双易达检测技术有限公司的精密度试验结果见表4-6。

表4-6  深圳双易达检测技术有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.314 56.304 56.323 56.308 56.322 56.325 56.336 | 56.319 | 0.011 | 0.019 |
| H68 | 67.823 67.810 67.819 67.816 67.834 67.841 67.827 | 67.824 | 0.011 | 0.016 |
| QAl9-4/6 | 77.448 77.463 77.445 77.452 77.504 77.437 77.486 | 77.462 | 0.025 | 0.031 |
| B10-2 | 87.749 87.784 87.793 87.801 87.807 87.811 87.763 | 87.787 | 0.024 | 0.026 |
| CuNiSi6 | 97.977 97.994 97.965 97.983 98.028 98.012 97.959 | 97.988 | 0.025 | 0.025 |

由表4-6结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.016%～0.031%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的精密度试验结果见表4-7。

表4-7  七二五所（洛阳船舶材料研究所）精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.343 56.345 56.293 56.325 56.318 56.358 56.332 | 56.331 | 0.021 | 0.038 |
| H68 | 67.855 67.810 67.870 67.803 67.889 67.810 67.814 | 67.836 | 0.035 | 0.051 |
| QAl9-4/6 | 77.536 77.592 77.648 77.643 77.533 77.575 77.605 | 77.590 | 0.046 | 0.060 |
| B10-2 | 87.700 87.764 87.701 87.751 87.760 87.736 87.705 | 87.731 | 0.029 | 0.033 |
| CuNiSi6 | 98.035 97.994 97.954 98.017 98.028 97.997 97.940 | 97.988 | 0.025 | 0.025 |

由表4-7结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.025%～0.060%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位铜陵有色金属集团控股有限公司的精密度试验结果见表4-8。

表4-8  铜陵有色金属集团控股有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.24，56.41，56.44，56.28，56.34，56.23，56.29 | 56.319 | 0.082 | 0.145 |
| H68 | 67.90、67.96、67.66、67.56、67.78、67.90、67.79 | 67.793 | 0.143 | 0.211 |
| QAl9-4/6 | 77.38、77.36、77.43、77.49、77.43、77.41、77.53 | 77.433 | 0.060 | 0.077 |
| B10-2 | 87.82、87.92、87.61、87.83、87.80、87.78、87.79 | 87.793 | 0.093 | 0.106 |
| CuNiSi6 | 98.00、98.09、98.08、97.89、97.94、97.89、97.89 | 97.969 | 0.089 | 0.091 |

由表4-8结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位新疆有色金属研究所有限公司的精密度试验结果见表4-9。

表4-9  新疆有色金属研究所有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.345 56.338 56.312 56.318 56.271 56.289 56.354 | 56.318 | 0.030 | 0.054 |
| H68 | 67.825 67.793 67.865 67.765 67.837 67.812 67.873 | 67.824 | 0.038 | 0.057 |
| QAl9-4/6 | 77.548 77.514 77.496 77.535 77.527 77.492 77.541 | 77.522 | 0.022 | 0.028 |
| B10-2 | 87.891 87.752 87.804 87.876 87.811 87.834 87.819 | 87.827 | 0.047 | 0.053 |
| CuNiSi6 | 97.961 97.943 97.974 98.004 98.048 97.998 98.052 | 97.997 | 0.042 | 0.043 |

由表4-9结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位山东中金岭南铜业有限责任公司的精密度试验结果见表4-10。

表4-10  山东中金岭南铜业有限责任公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.321 56.352 56.308 56.253 56.279 56.221 56.284 | 56.288 | 0.044 | 0.077 |
| H68 | 67.842 67.848 67.833 67.804 67.782 67.854 67.812 | 67.825 | 0.026 | 0.039 |
| QAl9-4/6 | 77.561 77.582 77.600 77.488 77.559 77.552 77.524 | 77.552 | 0.037 | 0.048 |
| B10-2 | 87.757 87.729 87.687 87.780 87.648 87.692 87.702 | 87.714 | 0.045 | 0.051 |
| CuNiSi6 | 97.981 98.007 98.044 98.022 97.941 97.989 98.060 | 98.006 | 0.040 | 0.041 |

由表4-10结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位昆明冶金研究院有限公司的精密度试验结果见表4-11。

第二验证单位中国检验认证集团广西有限公司的精密度试验结果见表4-12。

表4-12  中国检验认证集团广西有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.34 56.29 56.33 56.35 56.33 56.34 56.32 | 56.33 | 0.0195 | 0.035 |
| H68 | 67.80 67.89 67.90 67.89 67.88 67.87 67.89 | 67.87 | 0.0344 | 0.051 |
| QAl9-4/6 | 77.52 77.37 77.46 77.56 77.50 77.52 77.56 | 77.50 | 0.0664 | 0.086 |
| B10-2 | 87.70 87.76 87.78 87.79 87.77 87.78 87.76 | 87.76 | 0.0298 | 0.034 |
| CuNiSi6 | 98.03 97.88 98.07 98.08 97.90 98.05 98.04 | 98.01 | 0.0820 | 0.084 |

由表4-12结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位紫金铜业有限公司的精密度试验结果见表4-13。

第二验证单位大冶有色设计研究院有限公司的精密度试验结果见表4-14。

第二验证单位有研亿金新材料有限公司的精密度试验结果见表4-15。

第二验证单位防城港东途矿产检测公司的精密度试验结果见表4-16。

表4-16 防城港东途矿产检测公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.22 56.24 56.22 56.24 56.24 56.27 56.27 | 56.24 | 0.019 | 0.034 |
| H68 | 67.76 67.76 67.80 67.78 67.75 67.79 67.77 | 67.77 | 0.017 | 0.025 |
| QAl9-4/6 | 77.47 77.46 77.44 77.58 77.43 77.42 77.49 | 77.47 | 0.050 | 0.065 |
| B10-2 | 87.62 87.66 87.67 87.65 87.67 87.63 87.63 | 87.65 | 0.019 | 0.022 |
| CuNiSi6 | 97.89 97.90 97.88 97.88 97.90 97.88 97.90 | 97.89 | 0.009 | 0.009 |

由表4-16结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差均小于0.10%，方法精密度能满足检测需求。

1.4 方法比对

1.4.1原子吸收光谱法测定残铜试验拟合曲线

电解后溶液中残留铜量的测定，采用火焰原子吸收光谱法（FAAS），在波长324.78 nm处建立标准曲线，结果如表4-17及图3-1所示。

表4-17  铜标准溶液浓度与吸光度数据

| 铜的质量浓度μg/mL | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs | 0 | 0.053 | 0.107 | 0.162 | 0.217 | 0.273 |
| 线性方程 | y=0.1093x+0.0012 |  |  |  | 相关系数R2 | 0.9999 |

图3-1 工作曲线图

一验单位北矿检测、国标（北京）检验、广东省科学院、浙江省冶金质检站、深圳双易达检测对该试验条件进行了验证，见表4-18~表4-22、图3-2~图3-6。

表4-18 工作曲线的线性回归方程及相关系数（北矿检测）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-2 工作曲线图（北矿检测）

表4-19 工作曲线的线性回归方程及相关系数（国标北京检验）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-3 工作曲线图（国标北京检验）

表4-20 工作曲线的线性回归方程及相关系数（广东省科学院）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-4 工作曲线图（广东省科学院）

表4-21 工作曲线的线性回归方程及相关系数（浙江省冶金质检站）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-5 工作曲线图（浙江省冶金质检站）

表4-22 工作曲线的线性回归方程及相关系数（深圳双易达检测）

| 铜含量/μg/mL | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs | 0 | 0.055 | 0.108 | 0.162 | 0.219 | 0.277 |
| 线性方程 | y=0.1103x-0.0011 |  |  | 相关系数R2 |  | 0.9997 |

图3-6 工作曲线图（深圳双易达检测）

1.4.2 结果比对

1.4.2.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对H68试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-23所示。

表4-23  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS | 0.0049 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0088 | 0.0075 | 0.0024 | 0.0072 |
| ICP-AES | 0.0049 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0089 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0072 |

由表4-23结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

1.4.2.2 北矿检测技术有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-24所示。

表4-24  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-24结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

1.4.2.3 国标（北京）检验认证有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-25所示。

表4-25  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-25结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

1.4.2.4 广东省科学院工业分析检测中心试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-26所示。

表4-26=-22 FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-26结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

1.4.2.5浙江冶金产品质量检验站有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-27所示。

表4-27  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-27结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

1.4.2.6深圳双易达检测技术有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对H68试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-28所示。

表4-28  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS | 0.0049 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0088 | 0.0075 | 0.0024 | 0.0072 |
| ICP-AES | 0.0049 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0089 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0072 |

由表4-28结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

- 1.5 结论

本试验采用直接电解法-原子吸收光谱法测定铜及铜合金中铜含量，并验证了电感耦合等离子体发射光谱法替代原子吸收光谱法测定残留铜的可行性。实验证明，该方法精密度较好，准确度较高，能满足铜及铜合金样品中对铜含量的分析要求。方法比对证实，ICP-AES法与原子吸收光谱法测定结果一致，可作为残留铜测定的有效补充。

- 2. 方法二 高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法（测定范围＞98%～99.9%）

- 2.1 精密度试验

将碲铜C14500试样按照本方法在重复性条件下平行测定7次，结果见表4-29。

表4-29  方法二精密度试验数据

| 实验室 | 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | C14500 | 99.520 99.581 99.577 99.527 99.511 99.595 99.541 | 99.550 | 0.0335 | 0.0337 |
| 北矿检测 | C14500 |  |  |  |  |
| 国标（北京）检验 | C14500 |  |  |  |  |
| 广东省科学院 | C14500 |  |  |  |  |
| 浙江省冶金质检站 | C14500 |  |  |  |  |
| 深圳双易达检测 | C14500 | 99.535 99.522 99.564 99.538 99.544 99.572 99.553 | 99.547 | 0.0174 | 0.017 |

由表4-29结果可知，用本方法对碲铜C14500试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.017%~0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

2.2 电解残铜检测方法比对试验

2.2.1原子吸收光谱法拟合曲线

电解后溶液中残留铜量的测定，采用原子吸收光谱法在波长324.7 nm处建立原子吸收标准曲线，结果如表4-30及图3-7所示。

表4-30  铜标准溶液浓度与吸光度数据

| 含量/μg/mL | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs | 0 | 0.049 | 0.093 | 0.144 | 0.191 | 0.237 |
| 线性方程 | y=0.095x+0.0003 |  |  | 相关系数R2 |  | 0.9998 |

图3-7 工作曲线图

一验单位北矿检测、国标（北京）检验、广东省科学院、浙江省冶金质检站、深圳双易达检测对该试验条件进行了验证，见表4-31~表4-35、图3-8~图3-12。

表4-31  工作曲线的线性回归方程及相关系数（北矿检测）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-8 工作曲线图（北矿检测）

表4-32  工作曲线的线性回归方程及相关系数（国标北京检验）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-9 工作曲线图（国标北京检验）

表4-33  工作曲线的线性回归方程及相关系数（广东省科学院）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-10 工作曲线图（广东省科学院）

表4-34  工作曲线的线性回归方程及相关系数（浙江省冶金质检站）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-11 工作曲线图（浙江省冶金质检站）

表4-35  工作曲线的线性回归方程及相关系数（深圳双易达检测）

| 含量/μg/mL | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs | 0 | 0.052 | 0.102 | 0.158 | 0.211 | 0.259 |
| 线性方程 | y=0.1045x-0.0002 |  |  | 相关系数R2 |  | 0.9997 |

图3-12 工作曲线图（深圳双易达检测）

2.2.2 ICP-AES法和FAAS法测定电解后残铜结果比对

2.2.2.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

采用电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）与火焰原子吸收光谱法（FAAS）分别测定试样C14500电解后残铜溶液中铜含量，结果如表4-36所示。

表4-36  FAAS法与ICP-AES法测定残铜结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS | 0.0141 | 0.0370 | 0.0314 | 0.00853 | 0.00528 | 0.0165 | 0.0170 |
| ICP-AES | 0.0139 | 0.0378 | 0.0320 | 0.00856 | 0.00526 | 0.0164 | 0.0179 |

表4-36结果表明，ICP-AES法与FAAS方法铜含量检测数据一致，可选择使用电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）代替原子吸收光谱法测定电解完溶液残铜。

2.2.2.2 北矿检测技术有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-37所示。

表4-37  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-37结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

2.2.2.3 国标（北京）检验认证有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-38所示。

表4-38  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-38结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

2.2.2.4 广东省科学院工业分析检测中心试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-39所示。

表4-39  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-39结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

2.2.2.5浙江冶金产品质量检验站有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-40所示。

表4-40  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES |  |  |  |  |  |  |  |

由表4-40结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

2.2.2.6深圳双易达检测技术有限公司试验结果

采用火焰原子吸收光谱法与电感耦合等离子体发射光谱法对H68试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-41所示。

表4-41  FAAS法与ICP-AES法测定结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% | 样品7/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAAS | 0.0049 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0088 | 0.0075 | 0.0024 | 0.0072 |
| ICP-AES | 0.0049 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0089 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0072 |

由表4-41结果可知，ICP-AES和FAAS法的检测结果一致性较好，可选用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。

- 2.3 结论

本试验采用高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法测定铜及铜合金中铜含量，并验证了电感耦合等离子体发射光谱法替代火焰原子吸收光谱法测定残留铜的可行性。实验证明，该方法精密度较好，准确度较高，能满足铜及铜合金样品中对铜含量的分析要求。方法比对证实，ICP-AES法与原子吸收光谱法测定结果一致，可作为残留铜测定的有效补充。

- 方法三 恒电流电解法（测定范围：>99.00%~99.98%.）

3.1精密度试验原始数据

对2个不同铜含量的铜及铜合金试样在重复性条件下平行测定7次，结果见表4-42。

表4-42  中铝洛阳铜加工有限公司精密度数据

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuMn | 99.564 99.572 99.575 99.579 99.569 99.570 99.565 | 99.571 | 0.0053 | 0.0050 |
| TP2-2# | 99.947 99.948 99.951 99.948 99.943 99.943 99.949 | 99.947 | 0.0030 | 0.0030 |
| 备注 | TuMn为有证标准样品（BY1902 标准值为99.58%），TP2-2#为有证标准样品（GSB04-1430-2001 标准值为99.95%）。 |  |  |  |

表4-42结果表明，本方法精密度优异，相对标准偏差较小，能满足铜含量＞99.00%～99.98%铜合金样品的检测需求。

第一验证单位北矿检测技术有限公司的精密度试验结果见表4-43。

表4-43  北矿检测技术有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuMn |  |  |  |  |
| TP2-2# |  |  |  |  |

由表4-43结果可知，用本方法对2个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位国标（北京）检验认证有限公司的精密度试验结果见表4-44。

表4-44  国标（北京）检验认证有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuMn |  |  |  |  |
| TP2-2# |  |  |  |  |

由表4-44结果可知，用本方法对2个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果见表4-45。

表4-45  广东省科学院工业分析检测中心精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuMn |  |  |  |  |
| TP2-2# |  |  |  |  |

由表4-45结果可知，用本方法对2个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位浙江冶金产品质量检验站有限公司的精密度试验结果见表4-46。

表4-46  浙江冶金产品质量检验站有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuMn |  |  |  |  |
| TP2-2# |  |  |  |  |

由表4-46结果可知，用本方法对2个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位深圳双易达检测技术有限公司的精密度试验结果见表4-47。

表4-47  深圳双易达检测技术有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TuMn | 99.584 99.574 99.578 99.576 99.581 99.575 99.582 | 99.579 | 0.0039 | 0.0038 |
| TP2-2# | 99.941 99.945 99.943 99.945 99.948 99.950 99.948 | 99.946 | 0.0032 | 0.0032 |

由表4-47结果可知，用本方法对2个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

3.2 电解残铜检测方法比对试验

3.2.1 原子吸收光谱法拟合曲线

电解后溶液中残留铜量的测定，采用原子吸收光谱法在波长324.7 nm处建立原子吸收标准曲线，结果如表4-48及图3-13所示。

表4-48  浓度与吸光度数据

| 含量//μg/mL | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs | 0 | 0.085 | 0.165 | 0.240 | 0.330 | 0.405 |

图3-13  不同浓度铜含量的光谱标准曲线图

由图3-13可知拟合所得标准曲线方程为y=0.0081x+0.0017，相关系数R2=0.9995，线性关系良好，满足测定要求。

一验单位北矿检测、国标（北京）检验、广东省科学院、浙江省冶金质检站、深圳双易达检测对该试验条件进行了验证，见表4-49~表4-53、图3-14~图3-18。

表4-49  工作曲线的线性回归方程及相关系数（北矿检测）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-14  工作曲线图（北矿检测）

表4-50  工作曲线的线性回归方程及相关系数（国标北京检验）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-15  工作曲线图（国标北京检验）

表4-51  工作曲线的线性回归方程及相关系数（广东省科学院）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-16  工作曲线图（广东省科学院）

表4-52  工作曲线的线性回归方程及相关系数（浙江省冶金质检站）

| 铜含量/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs |  |  |  |  |  |  |
| 线性方程 |  |  |  | 相关系数R2 |  |  |

图3-17  工作曲线图（浙江省冶金质检站）

表4-53  工作曲线的线性回归方程及相关系数（深圳双易达检测）

| 含量//μg/mL | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/Abs | 0 | 0.097 | 0.196 | 0.298 | 0.391 | 0.483 |
| 线性方程 | y=0.4856x+0.0014 |  |  | 相关系数R2 |  | 0.9997 |

图3-18 工作曲线图（深圳双易达检测）

3.2.2 结果比对

采用分光光度法与FAAS法、ICP-AES法分别测定样品电解后残留铜量，结果见表4-52。

表4-54  分光光度法与ICP-AES法测定残铜含量结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分光光度法 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0050 |
| FAAS法 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0050 |
| ICP-AES法 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0051 |

表4-54结果表明，三种方法测定结果一致，可选择使用ICP-AES、FAAS法替代分光光度法用于电解后残留铜的测定。

3.2.2.2 北矿检测技术有限公司试验结果

采用分光光度法与FAAS法、ICP-AES法分别对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-55所示。

表4-55  分光光度法与FAAS法、ICP-AES法测定残铜含量结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分光光度法 |  |  |  |  |  |  |
| FAAS法 |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES法 |  |  |  |  |  |  |

由表4-55结果可知，三种方法检测结果一致性较好，可选择使用ICP-AES、FAAS法替代分光光度法用于电解后残留铜的测定。

3.2.2.3 国标（北京）检验认证有限公司试验结果

采用分光光度法与FAAS法、ICP-AES法分别对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-56所示。

表4-56  分光光度法与FAAS法、ICP-AES法测定残铜含量结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分光光度法 |  |  |  |  |  |  |
| FAAS法 |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES法 |  |  |  |  |  |  |

由表4-56结果可知，三种方法检测结果一致性较好，可选择使用ICP-AES、FAAS法替代分光光度法用于电解后残留铜的测定。

3.2.2.4 广东省科学院工业分析检测中心试验结果

采用分光光度法与FAAS法、ICP-AES法分别对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-57所示。

表4-57  分光光度法与FAAS法、ICP-AES法测定残铜含量结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分光光度法 |  |  |  |  |  |  |
| FAAS法 |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES法 |  |  |  |  |  |  |

由表4-57结果可知，三种方法检测结果一致性较好，可选择使用ICP-AES、FAAS法替代分光光度法用于电解后残留铜的测定。

3.2.2.5浙江冶金产品质量检验站有限公司试验结果

采用分光光度法与FAAS法、ICP-AES法分别对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-58所示。

表4-58  分光光度法与FAAS法、ICP-AES法测定残铜含量结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分光光度法 |  |  |  |  |  |  |
| FAAS法 |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES法 |  |  |  |  |  |  |

由表4-58结果可知，三种方法检测结果一致性较好，可选择使用ICP-AES、FAAS法替代分光光度法用于电解后残留铜的测定。

3.2.2.6深圳双易达检测技术有限公司试验结果

采用分光光度法与FAAS法、ICP-AES法分别对xxx试样电解后残留铜溶液进行测定，结果如表4-59所示。

表4-59  分光光度法与FAAS法、ICP-AES法测定残铜含量结果对比

| 方法 | 样品1/% | 样品2/% | 样品3/% | 样品4/% | 样品5/% | 样品6/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分光光度法 |  |  |  |  |  |  |
| FAAS法 |  |  |  |  |  |  |
| ICP-AES法 |  |  |  |  |  |  |

由表4-59结果可知，三种方法检测结果一致性较好，可选择使用ICP-AES、FAAS法替代分光光度法用于电解后残留铜的测定。

- 3.3 结论

本试验采用恒电流电解法测定铜及铜合金中铜含量，并验证了电感耦合等离子体发射光谱法和火焰原子吸收光谱法替代分光光度法测定残留铜的可行性。实验证明，该方法精密度较好，准确度较高，能满足铜及铜合金样品中对铜含量的分析要求。方法比对证实，ICP-AES法、原子吸收光谱法与分光光度法测定结果一致，可作为残留铜测定的有效补充。

- 方法四 碘量法

  - 4.1样品溶解试验

  - 4.1.1锡为主成分的铜合金溶解试验

主成分为锡的铜合金试样，单独使用硝酸溶样会生成偏锡酸沉淀造成溶液浑浊，造成检测结果偏低，加入适量氢氟酸溶样在蒸发过程中也容易生成偏锡酸沉淀，故选取盐酸加过氧化氢溶解试样。选用锡含量约17%的CuSn17试样，固定加入3mL过氧化氢，分别加入不同量的盐酸，进行试验，结果见表5-1。

表5-1  盐酸加入量试验结果

| 实验室 | 锡青铜试样铜含量/% | 盐酸加入量/mL | 试验现象 | 测的铜含量/% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 80.32 | 1 | 试样溶解不完 | --- | 氨水中和生成氢氧化锡沉淀，加入乙酸后沉淀未消失，加入氟化氢铵后沉淀溶解完全，不影响检测结果。 |
|  |  | 3 | 试样溶解完全 | 80.37 |  |
|  |  | 5 | 试样溶解完全 | 80.32 |  |
| 北矿检测 |  |  |  |  |  |
| 国标（北京）检验 |  |  |  |  |  |
| 广东省科学院 |  |  |  |  |  |
| 浙江省冶金质检站 |  |  |  |  |  |
| 深圳双易达检测 | 80.32 | 1 | 试样溶解不完 | --- | 试验现象同上 |
|  |  | 3 | 试样溶解完全 | 80.36 |  |
|  |  | 5 | 试样溶解完全 | 80.37 |  |
| 备注 |  | 80.32%为电解重量法方法一检测结果。 |  |  |  |

表5-1试验表明，盐酸加入量为3 mL时，溶液清澈透明，试验现象及结果正常，为保证反应完全盐酸加入量选择5 mL为宜。

  - 4.1.2铬为主成分铜合金溶解试验

针对以当铬元素为主要成分合金的溶样需求，将C18000铬含量为0.42%铜含量为96.69%的铜合金进行溶样试验。分别加入5 mL硝酸（1+1）和不同量的高氯酸进行试验，结果见表5-2。

表5-2  溶样试验

| 实验室 | C18000标样铜含量/% | 高氯酸加入量/mL | 试验现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 96.69 | 0 | 试样溶解不完，剩余较多 |
|  |  | 1 | 试样溶解完全 |
|  |  | 3 | 试样溶解完全 |
| 北矿检测 | 96.69 | 0 |  |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |
| 国标（北京）检验 | 96.69 | 0 |  |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |
| 广东省科学院 | 96.69 | 0 |  |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |
| 浙江省冶金质检站 | 96.69 | 0 |  |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |
| 深圳双易达检测 | 96.69 | 0 | 试样溶解不完 |
|  |  | 1 | 试样溶解完全 |
|  |  | 3 | 试样溶解完全 |

由表5-2可知，高氯酸加入量为1 mL时，溶液清澈透明，试验现象正常，为保证较高含量铬时反应完全高氯酸加入量选择3 mL为宜。

  - 4.2试剂加入量试验

  - 4.2.1 冰乙酸加入量试验

为确定冰乙酸的适宜加入量，选用H68黄铜标样，按本方法进行至用氨水中和至刚出现氢氧化铜蓝色沉淀时，分别加入不同量的冰乙酸酸化后试验。

表5-3  冰乙酸酸加入量

| 实验室 | H68标样铜含量/% | 冰乙酸加入量/mL | 试验现象 | 测的铜含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 67.82 | 1 | 沉淀完全溶解 | 67.70 |
|  |  | 3 | 沉淀完全溶解 | 67.82 |
|  |  | 5 | 沉淀完全溶解 | 67.87 |
| 北矿检测 | 67.82 | 1 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
| 国标（北京）检验 | 67.82 | 1 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
| 广东省科学院 | 67.82 | 1 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
| 浙江省冶金质检站 | 67.82 | 1 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
| 深圳双易达检测 | 67.82 | 1 | 沉淀完全溶解 | - 67.83 |
|  |  | 3 | 沉淀完全溶解 | 67.86 |
|  |  | 5 | 沉淀完全溶解 | 67.82 |

由表5-3可知，冰乙酸加入量为1 mL时，能满足酸度要求，为保证反应完全冰乙酸加入量选择3 mL为宜。

  - 4.2.2 氟化氢铵加入量试验

按照产品中最大的铁量，移取25 mg Fe加到H68标样中，按本方法进行试验，中和沉淀加入3mL冰乙酸，分别加入不同量的氟化氢铵进行试验，结果见表5-4。

表5-4  氟化氢铵加入量

| 实验室 | H68标样铜含量/% | 氟化氢铵加入量/mL | 试验现象 | 测的铜含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 67.82 | 0.5 | 溶液黄色未完全褪去 | 68.05 |
|  |  | 1 | 溶液由黄变蓝色 | 67.80 |
|  |  | 2 | 溶液由黄变蓝色 | 67.83 |
| 北矿检测 | 67.82 | 0.5 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 国标（北京）检验 | 67.82 | 0.5 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 广东省科学院 | 67.82 | 0.5 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 浙江省冶金质检站 | 67.82 | 0.5 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 深圳双易达检测 | 67.82 | 0.5 | 溶液呈黄色，终点回头 | 68.14 |
|  |  | 1 | 溶液呈蓝色 | 67.86 |
|  |  | 2 | 溶液呈蓝色 | 67.81 |

表5-4结果可知，加入1 mL氟化氢铵时，铁离子已经掩蔽完全，不干扰测定，本方法选择加入1 mL氟化氢铵。

  - 4.2.3 碘化钾加入量试验

取纯铜TuMn（BY1902)标样，按照试验方法要求，分别加入不同剂量的碘化钾溶液进行独立试验，试验结果见表5-5。

表5-5  不同剂量的碘化钾时试验结果

| 实验室 | TuMn标样铜含量/% | 碘化钾加入量/mL | 试验现象 | 测的铜含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 99.58 | 5 | 正常 | 95.32 |
|  |  | 10 | 正常 | 95.47 |
|  |  | 15 | 正常 | 95.52 |
| 北矿检测 | 99.58 | 5 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |
| 国标（北京）检验 | 99.58 | 5 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |
| 广东省科学院 | 99.58 | 5 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |
| 浙江省冶金质检站 | 99.58 | 5 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |
| 深圳双易达检测 | 99.58 | 5 | 沉淀完全溶解 | - 67.83 |
|  |  | 10 | 沉淀完全溶解 | 67.86 |
|  |  | 15 | 沉淀完全溶解 | 67.82 |

表5-5结果表明，5 mL的碘化钾取用量已经基本能满足本标准中铜量的检测需要，为保证反应完全碘化钾溶液加入量选择10 mL为宜。

  - 4.3 共存元素的影响试验

经查阅相关铜合金产品标准，在铜及铜合金材料发生氧化还原反应可能影响检测结果的元素见表5-6，计算其在试料中的可能最大含量。

表5-6  共存元素可能的最大含量

| 共存元素 | 在试料中/mg |
| --- | --- |
| Sb | 6.0 |
| As | 0.6 |
| Se | 3.3 |

准确称取0.400 g黄铜H68标样置于250 mL高型烧杯中，按表3-20分别加入各元素，按本方法测定铜含量，结果见表5-7。

表5-7  各元素对铜测定的影响

| 实验室 | H68标样铜含量/% | 共存元素 | 各元素加入量/mg | 测的铜含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 67.82 | As | 5 | 67.79 |
|  |  | Sb | 10 | 67.85 |
|  |  | Se | 5 | 67.90 |
| 北矿检测 | 67.82 | As | 5 |  |
|  |  | Sb | 10 |  |
|  |  | Se | 5 |  |
| 国标（北京）检验 | 67.82 | As | 5 |  |
|  |  | Sb | 10 |  |
|  |  | Se | 5 |  |
| 广东省科学院 | 67.82 | As | 5 |  |
|  |  | Sb | 10 |  |
|  |  | Se | 5 |  |
| 浙江省冶金质检站 | 67.82 | As | 5 |  |
|  |  | Sb | 10 |  |
|  |  | Se | 5 |  |
| 深圳双易达检测 | 67.82 | As | 5 | 67.83 |
|  |  | Sb | 10 | 67.80 |
|  |  | Se | 5 | 67.85 |

由表5-7可以得到，5 mgAs、Se相当于1.25%，10 mgSb相当于2.5%等元素存在时对结果测定不影响。

考虑As和Sb元素加标As和Sb元素和实际铜合金试验可能会有差异，选用CuSb1.7（Sb：1.83%）试样按本方法采用硝酸（1+1）加入不同量的氢溴酸进行试验，结果见表5-8。

# 表5-8  干扰元素砷和锑对铜测定的影响

| 实验室 | CuSb1.7样品铜含量/% | 序号 | 氢溴酸加入量/mL | 测定结果/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 61.52 | 0 | 0 | 60.62、60.71、61.21 |
|  |  | 1 | 3 | 61.55 |
|  |  | 2 | 5 | 61.59 |
|  |  | 3 | 7 | 61.51 |
| 北矿检测 | 61.52 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 7 |  |
| 国标（北京）检验 | 61.52 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 7 |  |
| 广东省科学院 | 61.52 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 7 |  |
| 浙江省冶金质检站 | 61.52 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 7 |  |
| 深圳双易达检测 | 61.52 | 0 | 0 | 60.53、61.39 |
|  |  | 1 | 3 | 61.48 |
|  |  | 2 | 5 | 61.52 |
|  |  | 3 | 7 | 61.57 |

由表5-8可以得到，锑为主成分对检测结果有较大影响，3 mL氢溴酸的加入对锑（含砷）干扰消除起到较好的作用，为保证反应完全氢溴酸溶液加入量选择5 mL为宜。

  - 4.4铜合金检测准确度试验

采用3个有证标准样品进行准确度验证，结果如表5-9所示。

表5-9  准确度试验数据

| 实验室 | 标准样品名称及编号 | 标准值/% | 测定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 | 67.82 |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 | 77.71 |
|  | TuMn BY1902 | 99.58 | 99.57 |
| 北矿检测 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | TuMn BY1902 | 99.58 |  |
| 国标（北京）检验 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | TuMn BY1902 | 99.58 |  |
| 广东省科学院 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | TuMn BY1902 | 99.58 |  |
| 浙江省冶金质检站 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 |  |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 |  |
|  | TuMn BY1902 | 99.58 |  |
| 深圳双易达检测 | H68 GSBH62012-1996 | 67.82 | 67.86 |
|  | QAl9-4/6 YSS080-2015 | 77.72 | 77.48 |
|  | TuMn BY1902 | 99.58 | 99.52 |

表5-9结果显示，有证标准样品H68、QAl9-4/6和TuMn 的测定结果与标准值吻合较好，表明本方法准确度良好，能满足铜合金中铜含量的检测要求。

  - 4.5  铜合金检测精密度试验

对5个不同铜含量的铜及铜合金试样在重复性条件下平行测定7次，结果见表5-10。

表5-10  精密度数据

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2 HC3 | 56.18 56.24 56.30 56.28 56.19 56.32 56.22 | 56.25 | 0.054 | 0.097 |
| H68 | 67.75 67.89 67.88 67.84 67.74 67.79 67.84 | 67.82 | 0.060 | 0.088 |
| QAl9-4/6 | 77.81 77.69 77.69 77.70 77.65 77.68 77.76 | 77.71 | 0.055 | 0.070 |
| B10-2 | 87.85 87.79 87.81 87.82 87.76 87.83 87.72 | 87.80 | 0.045 | 0.051 |
| QCr0.5 | 99.09 98.94 99.06 99.01 98.97 99.09 99.08 | 99.03 | 0.0613 | 0.062 |
| 备 注 | - H68和QAl9-4/6为有证标准样品； - QCr0.5要按照1.4.2.2 铬为主成分铜合金进行标定和试验。 |  |  |  |

表5-10结果表明，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位北矿检测技术有限公司的精密度试验结果见表5-11。

表5-11  北矿检测技术有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表5-11结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位国标（北京）检验认证有限公司的精密度试验结果见表5-12。

表5-12  国标（北京）检验认证有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表5-12结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果见表5-13。

表5-13  广东省科学院工业分析检测中心精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表5-13结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位浙江冶金产品质量检验站有限公司的精密度试验结果见表5-14。

表5-14  浙江冶金产品质量检验站有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 |  |  |  |  |
| H68 |  |  |  |  |
| QAl9-4/6 |  |  |  |  |
| B10-2 |  |  |  |  |
| CuNiSi6 |  |  |  |  |

由表5-14结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行精密度试验，相对标准偏差在0.0xx%～0.0xx%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位深圳双易达检测技术有限公司的精密度试验结果见表5-15。

表5-15  深圳双易达检测技术有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2 HC3 | 56.10 56.17 56.26 56.12 56.28 56.14 56.25 | 56.19 | 0.074 | 0.131 |
| H68 | 67.85 67.82 67.86 67.80 67.88 67.82 67.89 | 67.85 | 0.034 | 0.050 |
| QAl9-4/6 | 77.46 77.43 77.53 77.48 77.45 77.57 77.52 | 77.49 | 0.051 | 0.066 |
| B10-2 | 87.76 87.71 87.83 87.74 87.84 87.77 87.69 | 87.76 | 0.057 | 0.065 |
| QCr0.5 | 99.12 99.03 99.13 98.92 98.97 98.96 99.04 | 99.02 | 0.081 | 0.081 |

由表5-15结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的精密度试验结果见表5-16。

表5-16  中国船舶重工集团公司第七二五研究所精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2 HC3 | 56.36 56.30 56.33 56.37 56.22 56.36 56.36 | 56.33 | 0.054 | 0.095 |
| H68 | 67.90 67.89 67.80 67.88 67.81 67.89 67.85 | 67.86 | 0.041 | 0.060 |
| QAl9-4/6 | 77.54 77.54 77.50 77.58 77.58 77.60 77.62 | 77.57 | 0.041 | 0.053 |
| B10-2 | 87.77 87.76 87.79 87.79 87.70 87.74 87.76 | 87.76 | 0.031 | 0.036 |
| QCr0.5 | 98.98 99.00 98.94 98.93 99.00 98.97 98.92 | 98.96 | 0.033 | 0.033 |

由表5-16结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位铜陵有色金属集团控股有限公司的精密度试验结果见表5-17。

表5-17  铜陵有色金属集团控股有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.32、56.36、56.27、56.34、56.37、56.36、56.39 | 56.34 | 0.040 | 0.070 |
| H68 | 67.75、67.78、67.84、67.86、67.87、67.75、67.88 | 67.82 | 0.057 | 0.084 |
| QAl9-4/6 | 77.41、77.44、77.39、77.58、77.47、77.47、77.45 | 77.46 | 0.061 | 0.079 |
| B10-2 | 87.74、87.70、87.82、87.86、87.80、87.82、87.86 | 87.80 | 0.060 | 0.068 |
| QCr0.5 | 98.92、99.02、98.97、98.98、99.03、98.99、98.97 | 98.98 | 0.036 | 0.037 |

由表5-17结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位新疆有色金属研究所有限公司的精密度试验结果见表5-18。

表5-18  新疆有色金属研究所有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.18 56.24 56.30 56.28 56.19 56.32 56.22 | 56.25 | 0.054 | 0.097 |
| H68 | 67.75 67.89 67.88 67.84 67.74 67.79 67.84 | 67.82 | 0.060 | 0.088 |
| QAl9-4/6 | 77.81 77.69 77.69 77.70 77.65 77.68 77.76 | 77.71 | 0.055 | 0.070 |
| B10-2 | 87.85 87.79 87.81 87.82 87.76 87.83 87.72 | 87.80 | 0.045 | 0.051 |
| QCr0.5 | 99.09 98.94 99.06 99.01 98.97 99.09 99.08 | 99.03 | 0.0613 | 0.062 |

由表5-18结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位山东中金岭南铜业有限责任公司的精密度试验结果见表5-19。

表5-19  山东中金岭南铜业有限责任公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.312 56.373 56.290 56.396 56.319 56.329 56.251 | 56.324 | 0.049 | 0.087 |
| H68 | 67.802 67.859 67.723 67.814 67.834 67.852 67.729 | 67.802 | 0.056 | 0.082 |
| QAl9-4/6 | 77.452 77.441 77.560 77.636 77.423 77.508 77.484 | 77.501 | 0.075 | 0.097 |
| B10-2 | 87.733 87.694 87.841 87.678 87.717 87.782 87.809 | 87.751 | 0.061 | 0.070 |
| QCr0.5 | 99.031 99.030 99.071 99.019 99.139 99.140 99.038 | 99.067 | 0.052 | 0.053 |

由表5-19结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位昆明冶金研究院有限公司的精密度试验结果见表5-20。

第二验证单位中国检验认证集团广西有限公司的精密度试验结果见表5-21。

表5-21  中国检验认证集团广西有限公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.26、56.30、56.29、56.29、56.29、56.28、56.25 | 56.28 | 0.017 | 0.031 |
| H68 | 67.77、67.90、67.87、67.79、67.80、67.78、67.87 | 67.83 | 0.051 | 0.075 |
| QAl9-4/6 | 77.61、77.63、77.58、77.62、77.60、77.62、77.68 | 77.62 | 0.029 | 0.037 |
| B10-2 | 87.74、87.74、87.72、87.72、87.75、87.79、87.82 | 87.75 | 0.035 | 0.040 |
| QCr0.5 | 98.90、98.88、98.92、98.89、98.91、98.94、98.89 | 98.90 | 0.020 | 0.021 |

由表5-21结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.1%，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位紫金铜业有限公司的精密度试验结果见表5-22。

第二验证单位大冶有色设计研究院有限公司的精密度试验结果见表5-23。

第二验证单位有研亿金新材料有限公司的精密度试验结果见表5-24。

第二验证单位防城港东途矿产检测公司的精密度试验结果见表5-25。

表5-25 防城港东途矿产检测公司精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准 偏差/% | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMn58-2HC3 | 56.25 56.31 56.38 56.31 56.30 56.38 56.30 | 56.32 | 0.043 | 0.077 |
| H68 | 67.87 67.80 67.81 67.88 67.86 67.79 67.89 | 67.84 | 0.038 | 0.057 |
| QAl9-4/6 | 77.62 77.39 77.59 77.40 77.61 77.52 77.65 | 77.54 | 0.099 | 0.127 |
| B10-2 | 87.79 87.80 87.75 87.74 87.72 87.76 87.83 | 87.77 | 0.035 | 0.040 |
| QCr0.5 | 98.89 98.91 98.91 99.03 98.92 99.06 99.14 | 98.98 | 0.089 | 0.090 |

由表5-25结果可知，用本方法对5个不同铜含量铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差均小于0.2%，方法精密度能满足检测需求。

- （四）精密度数据的统计分析及重复性限、再现性限的计算

- （五）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

- 5.1先进性、创新性

- 该标准的制定，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

- 5.2经济效益

- 新标准的制定和发布将推动铜及铜合金产业的发展，提升产品的质量和竞争力。通过完善铜含量的测定方法，企业可以更加准确地控制产品中的铜含量，从而生产出符合市场需求的高品质铜及铜合金产品。这将有助于提高企业的生产效率和经济效益，增强其在国内外市场的竞争力。

- 5.3社会效益

- 该项目的实施还将促进有色金属标准化体系的优化升级，使GB/T 5121系列标准更加完善，提升我国在国际标准化领域的影响力和话语权。通过与国际国外同类型标准相比，本项目结项后有望达到国际先进水平，这将有助于提升我国的国际形象和地位，推动我国经济的高质量发展。

5.4 生态效益

新标准的实施将有助于推动含铜及铜合金的应用和推广。通过准确测定铜及铜合金中的铜含量，企业可以更好地控制材料的成分和性能，从而生产出更加环保、可持续的铜合金产品。这将有助于减少环境污染和资源浪费，推动绿色发展和可持续发展。

- 四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

在铜及铜合金铜含量检测领域，除本标准外，目前国外还有：《EN 16117-1-2012 铜和铜合金 铜含量的测定 第2部分:铜含量低于99.80%的材料中铜的电解测定》、《EN 16117-2-2012 铜和铜合金 铜含量的测定 第2部分:铜含量高于99.80%的材料中铜的电解测定》、《JIS H1051-2022 铜和铜合金中铜的测定方法》以及《ASTM E478-08 Standard Test Methods forChemical Analysis of Copper Alloys》，以及被本文件修改采用的《ISO 1554：1976 Unalloyed copper containing not less than 99,90 % of copper — Determination of copper content — Electrolytic method》,但这些方法在干扰元素的消除、检测范围、检测效率及方法多样性方面均有所不足。

具体而言，EN 16117、ASTM、JIS H1051标准虽对铜含量的电解测定进行了分级，但对于复杂基体中常见的干扰元素（如碲、砷、硒等）的消除措施未作详细规定，而本标准针对碲含量较高的试样明确了高锰酸钾的添加步骤，有效解决了其对测定的干扰问题。电解方法操作流程相对繁琐，检测效率有待提升，且本标准在修订过程中，在保证准确度的前提下，创新性地并入了碘量法，丰富了检测手段，使得标准的适用范围更广，能更好地应对不同类型铜及铜合金材料的检测挑战，尤其对于铋黄铜等特殊材料，碘量法展现出更好的适应性。通过与这些国际和国外先进标准的对比可见，本标准在技术内容上既借鉴了国际经验，又结合国内实际需求进行了创新和完善，在干扰控制、检测范围拓展、方法多样性及操作规范性等方面均体现了显著的技术优势。

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

- 本标准修改采用了ISO 1554：1976，该国际标准规定了铜合金中铜含量的电解测定方法。本标准在修订过程中，充分借鉴了ISO 1554：1976中关于电解条件控制、电极处理、称量等核心技术要点，确保了电解重量法的准确度和可靠性。同时，考虑到国内铜及铜合金产品种类丰富、成分复杂的特点，本标准在ISO 1554：1976的基础上进行了扩展和优化。例如，针对ISO 1554：1976流程较长的缺点，本标准通过引入碘量法，进一步提升了检测效率，尤其适用于中低含量铜的快速测定，弥补了国际标准方法单一的不足。此外，对于ISO 1554：1976中未明确规定的干扰元素处理，本标准结合国内材料特点，增加了对干扰元素的消除措施，使方法的适用性更强。

- 关于未采用其他国际标准的原因，主要是由于部分国际标准如ISO 1553：1976已明确废止，其技术内容已不适应当前检测需求。因此，本标准在合规采用ISO 1554：1976核心技术的基础上，通过自主创新和优化，形成了更符合我国国情、覆盖范围更广、操作性更强的检测方法，未采用其他国际标准是基于对标准实用性、先进性及国内产业实际需求的综合考量。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

目前，该标准与正在实施的GB/T 5121系列标准中的其他28个部分配套使用，本部分测定的元素为铜，与其他各部分均无重复和冲突。该系列标准目前尚无其他部分正在制定中，因此本标准与现有标准、制定中标准没有矛盾。

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

该标准的修订，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。

同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

本标准为第二次修订，可以替代现行标准GB/T 5121.1-2008《铜及铜合化学分析方法 第1部分 铜含量的测定》。建议本标准自发布之日起代替GB/T 5121.1-2008《铜及铜合化学分析方法 第1部分 铜含量的测定》，标准发布后6个月实施。

- 公平竞争审查

本标准研制过程中，开展了公平竞争审查，经对照，没有发现限制或者变相限制市场准入和退出，没有限制商品要素的自由流动、不影响生产经营成本以及生产经营行为。同时填写了《公平竞争审查》。

- 其他应当说明的事项。

无。

《铜及铜合化学分析方法 第1部分 铜含量的测定》编制组

2026年5月12日