GB/T 12690.—

GB/T 8647.5-202X


[image: image1.png](px=po) -V Vo x 10°¢

X 100% oo e e e (1)
m-V;




GB/T 8647.5-202X
代替GB/T 8647.5-2006、GB/T 8647.6-2006
          

前   言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件为GB/T 8647《镍化学分析方法》的第5部分。GB/T 8647已经发布了以下部分:
——第1部分：铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法；
——第2部分：铝、砷、锑、铋、锡、铅含量的测定  电热原子吸收光谱法； 
——第3部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；
——第4部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；
——第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；
——第8部分：碳、硫含量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；
——第10部分：砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法；
——第11部分：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。
本文件代替GB/T 8647.5-2006 《镍化学分析方法　镁量的测定 火焰原子吸收光谱法》和GB/T 8647.6-2006 《镍化学分析方法　镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》，与GB/T 8647.5-2006和GB/T 8647.6-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a）更改了标准贮存溶液和标准溶液的配制要求（见5.6~5.9，GB/T 8647.5-2006的3.5~3.6，GB/T 8647.6-2006的3.6~3.8）；
b）更改了仪器要求（第6章，GB/T 8647.5-2006和GB/T 8647.6-2006的第4章）；
c）更改了试料量（见8.1，GB/T 8647.5-2006的5.1，GB/T 8647.6-2006的5.1）。
d）更改了酸用量和稀释倍数（见8.4.2，GB/T 8647.5-2006和GB/T 8647.6-2006的5.3.2）。
e）更改了工作曲线的绘制（见8.5，GB/T 8647.5-2006的5.4.2，GB/T 8647.6-2006的5.4.1及5.4.2）；
f）更改了精密度数据（见第10章，GB/T 8647.5-2006和GB/T 8647.6-2006的第7章）。
本文件非等效采用了ISO 6351-1985《镍 银、铋、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。
本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、金川集团股份有限公司、国际（北京）检验认证有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、紫金矿业集团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、昆明冶金研究院有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、广东先导稀材料股份有限公司。
本文件主要起草人：王云杰、阮桂色、杨红玉、孙海峰、许开华、何剑文 、陈祝海、管仁山、李甜、龙程钰、沈昕、赖秋祥、王志广、陈祝炳、郑佩、华歆、李艳、乔丽娜、李鲜红、吴杰、胡贞贞、潘晓玲、杨旭忠、徐建青、孔凡丽、张香云、向清华。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——1988首次发布， 2006第一次修订；
——本次为第二次修订，本次修订整合并入GB/T 8647.6-2006（1988首次发布，2006第一次修订）的内容。
引　言
镍具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能，用途非常广泛，涉及高温合金、不锈钢、电池材料、仪表、通讯设备、压力容器、耐蚀装置及各类工业用镍，随着新能源电池技术的快速发展，镍在很多电池系统中发挥着重要作用，尤其是电动汽车的快速普及，对镍等各种金属的需求量大幅增加，以满足电动汽车发展的需要。GB/T 8647-2006《镍化学分析方法》发布以来，在国内镍生产、研究单位和第三方检测机构得到广泛应用，满足了纯镍产品的生产和贸易要求。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准的制定与实施，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 8647-2006《镍化学分析方法》（共11部分）进行了整合修订。
GB/T 8647《镍化学分析方法》由8个部分组成，本文件为第5部分。
——第1部分：铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法；
——第2部分：铝、砷、锑、铋、锡、铅含量的测定  电热原子吸收光谱法； 
——第3部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；
——第4部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；
——第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；
——第8部分：碳、硫含量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；
——第10部分：砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法；
——第11部分：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第12部分：铜、钴、锰、锌、镁、铝、镉、铁、硅、磷、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。
    本文件是对GB/T 8647.5-2006和GB/T 8647.6-2006的整合修订，在主要技术内容保持一致的前提下，通过优化标准结构，提升了标准质量。
镍化学分析方法

第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定  

火焰原子吸收光谱法

1 范围
本文件描述了火焰原子吸收光谱法测定镍中镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的方法。
    本文件适用于镍中镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定。测定范围见表1。
表1测定范围

	元素
	含量（质量分数）/ %
	元素
	含量（质量分数）/ %

	Mg
	0.0005～0.002
	Mn
	0.0008~0.002

	Cd
	0.0002~0.003
	Pb
	0.0015~0.007

	Co
	0.001~1.00
	Zn
	0.0008~0.008

	Cu
	0.001~0.30
	
	


2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法
3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 原理
试料用硝酸分解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上，按表2所列波长测量各元素的吸光度。在标准溶液中应含有与试料溶液相同浓度的镍基体。

表2推荐波长

	元素
	波长/nm
	元素
	波长

nm

	Mg
	285.2
	Mn
	279.5

	Cd
	228.8
	Pb
	217.0

	Co（≤0.01）
	240.7
	Zn
	213.9

	Co（>0.01）
	241.2
	
	

	Cu（≤0.01）
	324.7
	
	

	Cu（>0.01）
	327.4
	
	


5 试剂
除非另有说明，在分析中在分析中仅使用确认为优级纯及以上纯度的试剂。试验所用器皿均用硝酸（1+19）充分浸泡后用水彻底清洗。

5.1 水，GB/T6682，二级及以上纯度。
5.2 金属镍（含镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌分别＜0.0001％）。

5.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。
5.4 硝酸（1＋l）。
5.5 硝酸（l＋19）。
5.6 镉、钴、铜、锰、铅、锌标准贮存溶液：称取金属镉、钴、铜、锰、铅、锌（金属镉、钴、铜、锰、铅、锌（w＞99.98％））各1.0000 g，分别置于一组400 mL烧杯中，各加入40 mL硝酸（5.4），盖上表面皿，加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，取下，用水清洗表面皿及杯壁，冷至室温。分别移入各盛有160 mL硝酸（5.4）的1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。上述溶液l mL分别含1 mg镉、钴、铜、锰、铅和锌。
5.7 镁标准贮存溶液：称取0.1658 g经 900℃灼烧0.5 h的优级纯氧化镁，置于250 mL烧杯中，小心加入20 mL硝酸（5.4），盖上表面皿，完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，取下，用水洗涤表面皿及杯壁，冷至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含100 (g镁。

5.8 混合标准溶液A：分别移取10.00 mL铅、锌、铜、钴标准贮存溶液（5.6）、5.00 mL镉、锰标准贮存溶液（5.6）、50.00 mL镁标准贮存溶液（5.7），置于盛有80 mL硝酸（5.4）的500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL分别含20 µg铅、锌、铜、钴、10 µg镉、锰、镁。
5.9 混合标准溶液B：分别移取10.00 mL钴、5.00 mL铜标准贮存溶液（5.6），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL分别含100 µg钴、50µg铜。

6 仪器
原子吸收光谱仪，附镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌空心阴极灯。
在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：
——特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，镁的特征浓度应不大于0.009 µg/mL、镉的特征浓度应不大于0.011 µg/mL、钴的特征浓度应不大于0.071 µg/mL、铜的特征浓度应不大于0.045 µg/mL、锰的特征浓度应不大于0.078 µg/mL、铅的特征浓度应不大于0.20 µg/mL和锌的特征浓度应不大于0.011 µg/mL。
——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.50％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。
——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.85。

7  样品
样品呈屑状或粉状。
8  试验步骤
8.1 试料

称取2.000g样品，精确至0.0001 g。
8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。
8.3 空白试验

    实验用同批硝酸溶解高纯镍和试料，以标准溶液8.5.1的零浓度溶液，分别作为与试液相同基体浓度的试料空白。
8.4 测定

8.4.1 将试料（8.l）置于500 mL烧坏中，加入足够的水覆盖试料，加入20mL硝酸（5.4），加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，蒸发至粘稠状，加20mL硝酸（5.4）和50mL水，加热至盐类完全溶解，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。
8.4.2 按表3分取试液并补加硝酸（5.4）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。
表3待测元素不同含量下测定体积及工作曲线

	测定元素
	元素含量

%
	分取体积
mL
	补加硝酸（5.4）体积/mL
	工作曲线

	Mg、Cd、Co、Cu、Mn、Pb、Zn
	≤0.01%
	全量
	—
	标准曲线1

	Cu
	＞0.01%~0.05%
	全量
	—
	标准曲线2

	Co
	＞0.01%~0.1%
	
	
	

	Cu
	＞0.05%~0.30%
	10
	20


	标准曲线3

	Co
	＞0.1%~1.0%
	
	
	


8.4.3 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处，与标准溶液系列同时，以硝酸（5.5）调零，测量试液中待测元素的吸光度，减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的待测元素的浓度。
8.5 工作曲线的绘制

8.5.1按照表4配置工作曲线，具体配制过程如下：
a）标准曲线1（镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌含量不大于0.01％的工作曲线）：分别移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液A（5.8）于100 mL容量瓶中，匹配与样品中含量一致的金属镍，补加10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。
b） 标准曲线2（钴含量为＞0.01％~0.1％、铜含量为＞0.01％~0.05％的工作曲线）：分别移取0mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL混合标准溶液B（5.9）于100mL容量瓶中，匹配与样品中含量一致的金属镍，补加10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。
c）标准曲线3（钴含量为＞0.1％~1.0％、铜含量为＞0.05％~0.3％的工作曲线）：分别移取0mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL混合标准溶液B（5.9）于100mL容量瓶中，匹配与样品中含量一致的金属镍，补加10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。
8.5.2在与试料测定相同条件下测量标准溶液的吸光度，减去零浓度溶液的吸光度。以被测元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。
表4工作曲线的配置

	曲线
	元素及范围
	移取混合标准溶液体积
（mL）

	工作曲线1
混合标准溶液A（5.8）
（匹配2g镍基体）
	Mg、Cd、Co、Cu、Mn、Pb、Zn（≤0.01%）
	0
	0.50
	1.00
	2.50
	5.00
	10.00

	工作曲线2
混合标准溶液B（5.9）
（匹配2g镍基体）
	Cu（＞0.01%~0.05%）

Co（＞0.01%~0.1%）
	0
	2.00
	5.00
	10.00
	15.00
	20.00

	工作曲线3
混合标准溶液B（5.9）
（匹配0.2g镍基体）
	Cu（＞0.05%~0.3%）

Co（＞0.1%~1.0%）
	0
	2.00
	5.00
	10.00
	15.00
	20.00


9 试验数据处理
待测元素的含量以待测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：
[image: image2.png]



式中： 

x——待测元素，镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌；
ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；
ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；
V——试液总体积，单位为毫升（mL）；
V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；
m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。
计算结果保留二位有效数字；质量分数小于0.0010%时，计算结果保留1位有效数字；
10 精密度
10.1 重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：
表5重复性限（r）
	wMg/%
	0.0010
	0.0012
	0.002
	
	
	

	r/%
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	
	
	

	wCd/%
	0.00041
	0.00082
	0.0018
	0.0024
	
	

	r/%
	0.00005
	0.00007
	0.00014
	0.00015
	
	

	wCo/%
	0.004
	0.044
	0.13
	0.40
	0.68
	

	r/%
	0.0004
	0.002
	0.009
	0.02
	0.03
	

	wCu/%
	0.0033
	0.0059
	0.039
	0.137
	0.204
	0.235

	r/%
	0.0003
	0.0004
	0.0014
	0.009
	0.016
	0.015

	wMn/%
	0.0008
	0.0012
	0.0019
	
	
	

	r/%
	0.00009
	0.00013
	0.00017
	
	
	

	wPb/%
	0.0020
	0.0036
	0.0045
	
	
	

	r/%
	0.00022
	0.00032
	0.00051
	
	
	

	wZn/%
	0.0009
	0.0013
	0.0025
	0.0059
	
	

	r/%
	0.00010
	0.00013
	0.00020
	0.00023
	
	


10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表6给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：
表6再现性限（R）
	wMg/%
	0.0010
	0.0012
	0.002
	
	
	

	R/%
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	
	
	

	wCd/%
	0.00041
	0.00082
	0.0018
	0.0024
	
	

	R/%
	0.00012
	0.00016
	0.00027
	0.00041
	
	

	wCo/%
	0.004
	0.044
	0.13
	0.40
	0.68
	

	R/%
	0.0016
	0.008
	0.015
	0.045
	0.05
	

	wCu/%
	0.0033
	0.0059
	0.039
	0.137
	0.204
	0.235

	R/%
	0.0009
	0.001
	0.005
	0.015
	0.027
	0.025

	wMn/%
	0.0008
	0.0012
	0.0019
	
	
	

	R/%
	0.00013
	0.0002
	0.0004
	
	
	

	wPb/%
	0.0020
	0.0036
	0.0045
	
	
	

	R/%
	0.00065
	0.00083
	0.00098
	
	
	

	wZn/%
	0.0009
	0.0013
	0.0025
	0.0059
	
	

	R/%
	0.00022
	0.00035
	0.00055
	0.00070
	
	


11 试验报告
试验报告至少应给出以下几个方面的内容：
——试验对象；
——本文件编号；
——分析结果及其表示；
——与基本分析步骤的差异；
——测定中观察到的异常现象；
——试验日期。


国家市场监督管理总局 


       国家标准化管理委员会   发布








202×-××-××实施





202×-××-××发布





镍化学分析方法


第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定


火焰原子吸收光谱法 


Methods for chemical analysis of nickel —


Part 5：Determination of magnesium,cadmium ,cobalt,copper, manganese,lead and zinc contents—


Flame atomic emission spectrometric method





（ISO 6351:1985,Nickel—Determination of siliver,bismuth,cadmium ,cobalt,copper,manganese,lead and zinc contents—Flame atomic emission spectrometric method, NEQ）


 （预审稿）





中华人民共和国国家标准





ICS 77.120.40 


CCS H 13











PAGE  
1

