标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称: 镍化学分析方法 第8部分：碳、硫含量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法 电感耦合等离子体原子发射光谱法           承办人:阮桂色                                       共1页 第1页

标准项目负责起草单位: 北矿检测技术股份有限公司        电话:010-59069661    2026年4月2日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.6 校正空白 | 建议将原标准中使用“标准样品B：镍标准样品或钢标准样品或纯铁标准样品，碳含量约0.002%，硫含量约0.0005%。”校正空白的方法修改为直接进行空白测定 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 待会上讨论 |  |
| 2 | 8.6 | 原标准中当碳含量＞0.1%时，不进行空白校正，建议修订后，测试前都进行空白校正，减小分析误差 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 待会上讨论 |  |
| 3 | 5.5 | 本方法需满足镍中0.0020%～0.200%含量碳、0.0010%～0.050%含量硫检测要求，鉴于测定的含量范围较宽。验证单位同时使用硫标定值为0.0210%的标准物质时，高含量测定结果有差异。因此，测定中建议使用与待测组分略高于或相近含量的标准物质，确保测定的正确度，并建议使用进行质控的标准物质进行仪器校准确认 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 不采纳 | 标准文本5.5中已明确对标准样品的要求，即标准样品A：碳、硫含量与待测样品相近的有证标准物质 |
| 4 | 试验报告表3 | 试验报告表3 精密度试验SD计算有误，请核查 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 5 |  | 因20个ppm以下含量的碳和10个ppm以下的硫的测定干扰因素较多，比如坩埚质量、助熔剂用量、以及仪器自身带来的误差等，导致测定相对偏差较大，建议检测范围维持原标准的检测范围。 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 不采纳 | 测定范围与原标准范围相同。坩埚可以通过预烧的方式降低空白，助熔剂的用量需准确加入，空白能满足要求且已作相应扣除 |

- 发送征求意见函的单位：15个；

- 收到征求意见函后，回复的单位：15个；

- 收到征求意见函后，有意见和建议的单位：5个；

- 没有回复意见的单位：0个。