标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称: 镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法            承办人:王云杰             共2页 第1页

标准项目负责起草单位: 北矿检测技术股份有限公司        电话:13521957679    2025年4月9日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4方法原理 | 表2中不同含量的铜、钴选择不同的谱线，建议作为参考性附录的内容。以便使用单位根据仪器实际情况选择波长。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 不采纳 | 本起草报告后续的实验内容是根据：不同含量的铜、钴选择不同的谱线，以及待测溶液稀释时对应的基体浓度的不同来起草的。在方法原理上改变时，后续的试料测定以及工作曲线配置都需变更。 |
| 2 | 5.6镉、钴、铜、锰、铅、锌标准贮存溶液： | 镉、钴、铜、锰、铅、锌标准贮存溶液：合一起也行 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 分开配制更灵活，以便根据不同元素的检测需要灵活配置标准曲线 |
| 3 | 8.3空白实验 | 建议将 8.3 空白试验中 “随同试料做空白试验。”改为“称取2.000g金属镍随同试料做空白试验”。以确保空白与样品及标准溶液中含量一致的金属镍。 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 8.5工作曲线的绘制 | 方法文本“8.5工作曲线的绘制”，分取标准溶液后应添加硝酸，溶液介质应为10%HNO3。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 |  | 由于在标准曲线1和标准曲线2测定体系中镍基体浓度为20g/L，基体浓度较高，测定过程中燃烧头易结盐和分叉，测定过程中需清洗或擦拭燃烧头。 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 |  | 无意见 | 国际（北京）检验认证有限公司 |  |  |
| 7 |  | 无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 8 |  | 无意见 | 荆门市格林美新材料有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 昆明冶金研究院 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 衢州华友钴新材料有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |  |  |

- 发送征求意见函的单位：12个；

- 收到征求意见函后，回复的单位：12个；

- 收到征求意见函后，有意见和建议的单位：4个；

- 没有回复意见的单位：0个。