镍化学分析方法

第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

（预审稿）

主编单位：北矿检测技术股份有限公司

王云杰 阮桂色

2026年4月

镍化学分析方法

第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

根据国家标准化管理委员会及工业和信息化部标准计划项目的安排要求，全国有色金属标准化技术委员会 “关于印发对《锡精矿化学分析方法 》（第2、6、7部分）等21项国家和行业标准项目任务落实会议纪要的通知”（有色标秘[2023]125号）及相关会议纪要的文件精神，确定《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》由北矿检测技术股份有限公司负责起草，项目计划编号为20254762-T-610，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)，项目计划完成时间为2026年9月。

（二）标准制定的目的和意义

由于镍具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能，用途非常广泛，涉及高温合金、不锈钢、电池材料、仪表、通讯设备、压力容器、耐蚀装置及各类工业用镍，随着新能源电池技术的快速发展，镍在很多电池系统中发挥着重要作用，尤其是电动汽车的快速普及，对镍等各种金属的需求量大幅增加，以满足电动汽车发展的需要。

镍含量大于99.0%的电解镍、镍粉、镍的管棒板带箔材等各类镍产品的种类很多，各类金属镍产品对化学成分的要求很高，现行标准GB/T 8647《镍化学分析方法》共计11个分析方法，涉及的检测项目多达15个元素，被“GB/T 6516-2010 电解镍、GB/T 5247-2012电解镍粉、GB/T 7160-2017羰基镍粉、GB/T 21653-2008  镍及镍合金线和拉制线坯、GB/T 15620-2008  镍及镍合金焊丝、GB/T 15620-2008  镍及镍合金焊丝、GB/T 4435-2010  镍及镍合金棒、GB/T 26030-2010  镍及镍合金锻件、GB/T 2054-2013镍及镍合金板、GB/T 2882-2013镍及镍合金管、YS/T 720-2009  烧结镍片、YS/T 908-2013  电真空器件用镍及镍合金板带材和棒材、NB/T 47046-2015  承压设备用镍及镍合金板、NB/T 47047-2015  承压设备用镍及镍合金无缝管、GB/T 36518-2018  镍及镍合金铸件、GB/T 2072-2020  镍及镍合金带、箔材、GB/T5235-2021 加工镍及镍合金牌号和化学成分”等产品标准引用，为检测机构提供了行业认可的检测方法，起到减少贸易争端、规范贸易行业发展秩序、指导生产、稳定和提高产品质量的作用，满足了国家战略性物资—镍的生产和贸易需求。现行标准GB/T 8647《镍化学分析方法》的标准现状是：GB/T 8647《镍化学分析方法》自2006年发布以来，已应用16年之久，该系列分析标准方法共包括以下11个部分：

其中，GB/T 8647.5-2006《镍化学分析方法　镁量的测定 火焰原子吸收光谱法》与GB/T 8647.6-2006《镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》两项标准，采用的方法均为火焰原子吸收光谱法，这两项标准中镁与镉、钴、铜、锰、铅、锌含量的测定在技术内容上，除不同元素测定条件有所区别外，其余在样品前处理、基体匹配法火焰原子吸收光谱法测定等测定方式方面基本一致。

因此，拟将GB/T 8647.5-2006与GB/T 8647.6-2006整合修订，整合修订后的标准，可以根据产品检测需求测定全部或部分元素的含量，使标准的应用更为灵活，使用更为方便，有利于标准的推广应用。

国家标准化管理委员会《2022年国家标准立项指南》“一、总体要求”中明确了“（二）推进标准体系优化：加大修订力度，强化标准复审与标准修订工作的联动，鼓励对现行国家标准进行整合修订”；“三、申报要求”中指出“（五）强化标准制修订协调”；“三、着力改革创新，增强标准化发展动力”，其中强调要“32.完善标准审评制度，加强标准复审工作，持续优化存量标准结构，实现标准体系动态维护”、“35.推进行业标准代号和范围清理确认工作”。

为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准制定与实施。在广泛开展企业需求调研的基础上，现提出对GB/T 8647-2006《镍化学分析方法》（共11部分）进行整合修订，优化整合后最终预计形成8个部分。

标准整合修订后，将使标准方法体系建设更加合理，分标准方法设置更加科学、测定元素及其覆盖范围更加全面，能够大大提高标准的科学性、合理性及适用性，有利于推动标准的有效实施。

（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位情况

主要参加单位情况

北矿检测技术股份有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上也享有一定声誉。公司拥有多台电感耦合等离子体原子发射光谱仪、火焰原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光光谱仪等具备科学研究所需的仪器设备。公司经过六十多年的积累和发展，已具备高水平的检验检测技术能力，业务涵盖矿产、冶炼、环境、资源、材料等众多领域。检测结果得到国际认可，具有ISO/IEC17025实验室认可、国家级实验室资质认定、国家质检中心授权“三合一”资质。2016年成为伦敦金属交易所（LME）在中国首家取样和化验机构LSA，承担国际仲裁业务，并于2019年承办世界采样和混样大会。北矿检测公司发布国家、行业标准300余项，国际标准近10项，出版学术著作20余部，获国家和省部级等科技成果及专利近百项，是具有国际竞争力和影响力的权威检测机构。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

3.2 主要工作成员所负责的工作情况

根据全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《锡精矿化学分析方法》等 21项标准任务落实会会议纪要的通知”（有色标秘[2023]125号文件）要求，北矿检测技术股份有限公司负责本标准的起草工作。金川集团股份有限公司、国际（北京）检验认证有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、紫金矿业集团股份有限公司6家单位参与本标准的一验工作。中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、昆明冶金研究院有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、广东先导稀材料股份有限公司7家单位参与本标准的二验工作。

跟任务落实纪要相比，格林美股份有限公司变更为荆门市格林美新材料有限公司，浙江华友钴业股份有限公司改成了衢州华友钴新材料有限公司，湖南中伟新能源科技有限公司主动退出验证工作，原因如下：

1）荆门市格林美新材料有限公司是格林美股份有限公司的子公司，实际负责了本次实验的验证工作，因此该标准署名由格林美股份有限公司变更为荆门市格林美新材料有限公司；

2）衢州华友钴新材料有限公司是浙江华友钴业股份有限公司的全资子公司，在该标准任务落实时，是由总部浙江华友参会，因电解镍的主要生产、检测是在衢州华友钴新材料有限公司，在后续镍分析方法的相关验证中，实际是由衢州华友开展工作，因此该标准署名由浙江华友钴业股份有限公司改成了衢州华友钴新材料有限公司；

3）湖南中伟新能源科技有限公司提出因公司研发需求与该标准相关性不大，主动退出标准的编制工作。

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北矿检测技术股份有限公司 | 王云杰、阮桂色 | 负责调研、提供标准起草样品、标准起草的组织协调、试验方案的确定和各类报告、文本、材料的撰写工作 |
| 2 | 金川集团股份有限公司 | 杨红玉、管仁山 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（一验） |
| 3 | 国际（北京）检验认证有限公司 | 孙海峰、李甜 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（一验） |
| 4 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 许开华、龙程钰 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（一验） |
| 5 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 何剑文、沈昕 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（一验） |
| 6 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 陈祝海、赖秋祥、王志广 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（一验） |
| 7 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 陈祝炳，胡贞贞 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |
| 8 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 郑佩、潘晓玲 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |
| 9 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 华歆、杨旭忠 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |
| 10 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 李艳、徐建青 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |
| 11 | 昆明冶金研究院有限公司 | 乔丽娜、孔凡丽 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |
| 12 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 李鲜红、张香云 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |
| 13 | 广东先导稀材料股份有限公司 | 吴杰、向清华 | 参与标准起草、提供相关的验证数据（二验） |

3.3 主要工作过程

3.3.1 调研阶段

北矿检测技术股份有限公司对纯度在99.0%以上镍中的镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌含量范围进行了全面调研，同时向各个科研、生产单位对GB/T 8647.5-2006《镍化学分析方法　镁量的测定 火焰原子吸收光谱法》与GB/T 8647.6-2006《镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》实际应用情况进行了了解，最终向全国有色金属标准化技术委员会提交了《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的立项建议书。

3.3.2立项阶段

根据国家标准化管理委员会标准计划项目的安排要求，全国有色金属标准化技术委员会于2023年11月1日~4日于云南省昆明市召开2023年全国有色金属标准化技术委员会年会。会议确定了《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》项目负责起草单位、起草单位及验证单位，明确了样品的制备单位以及各项工作时间进度要求（会议纪要见有色标秘[2023]125号文件）。会议落实了参与该标准的一验单位、二验单位，时间安排为：2024年2月底前，主编单位完成样品准备。2024年11月将完成的试验报告发至各验证单位，各单位开始验证工作，反馈验证意见。12月预审，2025年3月审定。

3.3.3任务落实及起草阶段

北矿检测技术有限公司接到本标准的起草任务后，组织成立了有色金属行业标准起草小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，2024年7月北矿检测技术股份有限公司开展试验样品的成分设计和制备，共制备镍中的镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌含量不同梯度的7个试验样品，经检验成分均匀，可以作为该标准试样研究的统一样品。2024年11月完成试验报告、草案编写，11月寄送样品，各验证单位开始验证。2025年4月对已收集到的验证数据进行了统计分析，编写预审稿、编制说明等材料。2025年5月，形成了《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》预审稿。北矿检测技术股份有限公司按计划完成起草阶段。

3.3.4 征求意见阶段

1）验证单位反馈意见

截至2026年1月，各验证单位反馈意见如下：

a、“4方法原理表2中不同含量的铜、钴选择不同的谱线，建议作为参考性附录的内容。以便使用单位根据仪器实际情况选择波长。”（紫金矿业集团股份有限公司）。不采纳，本起草报告后续的实验内容是根据：不同含量的铜、钴选择不同的谱线，以及待测溶液稀释时对应的基体浓度的不同来起草的。在方法原理上改变时，后续的试料测定以及工作曲线配置都需变更。

b、 “镉、钴、铜、锰、铅、锌标准贮存溶液合一起也行”（深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂）。 不采纳，分开配制更灵活，以便根据不同元素的检测需要灵活配置标准曲线。

c、 空白试验中 “随同试料做空白试验。”改为“称取2.000g金属镍随同试料做空白试验”。以确保空白与样品及标准溶液中含量一致的金属镍。（大冶有色设计研究院有限公司）。采纳，起草报告改为“实验用同批硝酸溶解高纯镍和试料，以标准溶液8.5.1.1，8.5.1.2，8.5.1.3的零浓度溶液，分别作为与试液相同基体浓度的试料空白。”

d、 文本“8.5工作曲线的绘制”，分取标准溶液后应添加硝酸，溶液介质应为10%HNO3。”。（紫金矿业集团股份有限公司）采纳。

e、由于在标准曲线1和标准曲线2测定体系中镍基体浓度为20g/L，基体浓度较高，测定过程中燃烧头易结盐和分叉，测定过程中需清洗或擦拭燃烧头。（金川集团股份有限公司）

文本以及试验报告中已进行修改。

(2)预审会

2026年5月X日至X日，全有色金属标准化技术委员会将在XXX召开《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》预审会。会议对标准预审稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了标准研究的后续工作。北矿检测技术股份有限公司、金川集团股份有限公司。。。。。。等X多家企事业单位X多名专家代表参加了会议，对标准提出了意见如下：

1）

2）

3）

4）

5）

标准编制组根据与会专家意见，对征求意见稿、编制说明等进行了认真修改、补充、完善，形成了标准《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》征求意见稿。

（3）发函征求意见阶段

编制组通过发送和函送、电话、微信等形式对《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》征求意见稿征询意见。共发征求意见函X份，科研院所X份，占比X%，企业用户X份，占比X%，第三方检测建构X份，占比X%，回函的单位X份，回函有意见或建议的单位X份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法（送审稿）》及《送审稿编制说明》。

3.3.5审查阶段

1）技术专家审查：

2026年7月XX～XX日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在XXX召开了《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准审定会，共有XX个单位的XX名专家参加了会议。

与会专家对《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准的送审稿进行了认真审定，提出了X条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。

2）委员审查阶段

20XX年X月XX～XX日在XX省XX市，全国有色金属标准化技术委员会在XX省XX市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 XX名，实际参与投票工作 XX名。会议经过认真的讨论，对《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会XX名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。形成标准《报批稿》及《报批稿编制说明》。

3.3.6 委员电子投票阶段

3.3.7 报批阶段

标准编制组按照审查意见对标准文本进一步完善后，于 2026年X月最终形成《报批稿》和《报批稿编制说明》，提交到有色标委会秘书处。

二、标准编制原则

本标准起草过程中遵循以下原则：

1 规范性原则

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》进行数理统计分析。

2 先进性原则

本标准制定过程中参阅了大量文献资料，充分借鉴了国内外相关标准中的先进思路和方法，通过优化称取的试料量、酸用量、稀释倍数、工作曲线的合并与统一。将GB/T 8647.5-2006和GB/T 8647.6-2006整合修订，实现了镍样品中镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的同时测定，大大缩短了分析时间，节约了分析成本，提高了分析效率，能很好的满足镍中镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的分析检测要求，提高了本标准的可操作性和先进性。

3适用性原则

本标准以满足我国镍产品实际检测需求为原则，能够满足企业需求，对镍生产企业的技术进步产生积极的促进作用。

4合规性原则

充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求，符合相关规定。

三、确定标准主要内容的论据

我单位进行了仪器工作条件优化、谱线的选择、方法检出限实验、干扰试验等条件试验，选择了7个水平的镍样品，完成了精密度试验及加标回收试验。具体结果见试验报告。

1 试验

1.1 测定方法概要

试料用硝酸分解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处测量镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌的吸光度。在标准溶液中应含有与试料溶液相同浓度的镍基体。

1.2  方法测定范围

根据在镍中镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量分布情况结合方法的实际应用，各元素的测定范围见表2。

表2 测定范围

| 元素 | 含量（质量分数）/ % | 元素 | 含量（质量分数）/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.0005～0.002 | Mn | 0.0008~0.002 |
| Cd | 0.0002~0.003 | Pb | 0.0015~0.007 |
| Co | 0.001~1.00 | Zn | 0.0008~0.008 |
| Cu | 0.001~0.30 |  |  |

1.3共存元素干扰实验

镍试料用硝酸分解后，其溶液中基体为镍元素，为研究实验中测定的几种元素共存时，是否会互相产生干扰，各元素最大含量为：Mg 0.002%，Cd 0.003%，Mn 0.002%，Pb 0.007%，Zn 0.008%，Cu 0.30 %，Co 1.00 %。

取一组100mL容量瓶，分别配制不同浓度的单元素标准溶液，匹配与试料溶液相同浓度的镍基体后，分别加入其它单元素，加入20ml硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。考察共存元素的干扰情况，结果见表3。

表3 单元素干扰试验

| 干扰 元素 | 加入量/μg | 吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg μg /mL |  | Cd μg /mL |  | Mn μg /mL |  | Pb μg /mL |  | Zn μg /mL |  | Cu μg /mL |  |  |  | Co μg /mL |  |  |  |  |
|  |  | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Mg | 0 | - | - | 0.045 | 0.221 | 0.0060 | 0.0292 | 0.0030 | 0.021 | 0.080 | 0.425 | 0.020 | 0.105 | 0.421 | 0.828 | 0.014 | 0.065 | 0.055 | 0.107 |
|  | 20 | - | - | 0.045 | 0.221 | 0.0059 | 0.0291 | 0.0029 | 0.021 | 0.081 | 0.423 | 0.020 | 0.103 | 0.422 | 0.825 | 0.013 | 0.066 | 0.054 | 0.106 |
|  | 40 | - | - | 0.044 | 0.220 | 0.0058 | 0.0292 | 0.0030 | 0.021 | 0.082 | 0.423 | 0.020 | 0.102 | 0.420 | 0.826 | 0.013 | 0.066 | 0.054 | 0.105 |
| Cd | 0 | 0.052 | 0.250 | - | - | 0.0060 | 0.0292 | 0.0030 | 0.021 | 0.080 | 0.425 | 0.020 | 0.105 | 0.421 | 0.828 | 0.014 | 0.065 | 0.055 | 0.107 |
|  | 30 | 0.052 | 0.251 | - | - | 0.0059 | 0.0290 | 0.0029 | 0.020 | 0.081 | 0.424 | 0.019 | 0.103 | 0.419 | 0.825 | 0.014 | 0.065 | 0.054 | 0.105 |
|  | 60 | 0.051 | 0.250 | - | - | 0.0059 | 0.0290 | 0.0029 | 0.020 | 0.081 | 0.423 | 0.020 | 0.104 | 0.420 | 0.823 | 0.015 | 0.063 | 0.056 | 0.107 |
| Mn | 0 | 0.052 | 0.250 | 0.044 | 0.220 | - | - | 0.0030 | 0.020 | 0.079 | 0.423 | 0.020 | 0.105 | 0.421 | 0.828 | 0.013 | 0.065 | 0.055 | 0.107 |
|  | 20 | 0.052 | 0.251 | 0.045 | 0.222 | - | - | 0.0030 | 0.021 | 0.080 | 0.423 | 0.019 | 0.104 | 0.420 | 0.826 | 0.014 | 0.063 | 0.056 | 0.106 |
|  | 40 | 0.051 | 0.250 | 0.044 | 0.221 | - | - | 0.0030 | 0.021 | 0.080 | 0.424 | 0.019 | 0.103 | 0.419 | 0.824 | 0.013 | 0.064 | 0.055 | 0.105 |
| Pb | 0 | 0.052 | 0.250 | 0.045 | 0.221 | 0.0060 | 0.0292 | - | - | 0.078 | 0.422 | 0.020 | 0.105 | 0.421 | 0.828 | 0.014 | 0.065 | 0.055 | 0.107 |
|  | 70 | 0.051 | 0.250 | 0.044 | 0.223 | 0.0059 | 0.0291 | - | - | 0.079 | 0.422 | 0.020 | 0.104 | 0.423 | 0.826 | 0.013 | 0.064 | 0.054 | 0.108 |
|  | 140 | 0.051 | 0.250 | 0.045 | 0.219 | 0.0060 | 0.0293 | - | - | 0.079 | 0.423 | 0.021 | 0.103 | 0.422 | 0.828 | 0.015 | 0.063 | 0.055 | 0.108 |
| Zn | 0 | 0.052 | 0.250 | 0.045 | 0.221 | 0.0060 | 0.0292 | 0.0028 | 0.021 | - | - | 0.020 | 0.105 | 0.421 | 0.828 | 0.014 | 0.065 | 0.054 | 0.108 |
|  | 80 | 0.052 | 0.250 | 0.044 | 0.220 | 0.0058 | 0.0290 | 0.0029 | 0.020 | - | - | 0.021 | 0.104 | 0.423 | 0.828 | 0.015 | 0.064 | 0.055 | 0.107 |
|  | 160 | 0.051 | 0.251 | 0.044 | 0.220 | 0.0059 | 0.0290 | 0.0030 | 0.020 | - | - | 0.019 | 0.105 | 0.422 | 0.829 | 0.015 | 0.063 | 0.054 | 0.108 |
| Cu | 0 | 0.052 | 0.250 | 0.045 | 0.221 | 0.0060 | 0.0292 | 0.0030 | 0.021 | 0.080 | 0.425 | - | - | - | - | 0.014 | 0.065 | 0.055 | 0.106 |
|  | 3000 | 0.051 | 0.249 | 0.044 | 0.220 | 0.0058 | 0.0289 | 0.0028 | 0.020 | 0.078 | 0.423 | - | - | - | - | 0.013 | 0.063 | 0.053 | 0.107 |
|  | 6000 | 0.051 | 0.249 | 0.044 | 0.220 | 0.0057 | 0.0287 | 0.0028 | 0.020 | 0.078 | 0.422 | - | - | - | - | 0.014 | 0.063 | 0.053 | 0.105 |
| Co | 0 | 0.052 | 0.250 | 0.045 | 0.221 | 0.0060 | 0.0292 | 0.0028 | 0.020 | 0.080 | 0.425 | 0.020 | 0.105 | 0.421 | 0.828 | - | - | - | - |
|  | 10000 | 0.051 | 0.249 | 0.044 | 0.219 | 0.0057 | 0.0289 | 0.0028 | 0.020 | 0.078 | 0.423 | 0.019 | 0.103 | 0.419 | 0.826 | - | - | - | - |
|  | 20000 | 0.051 | 0.250 | 0.044 | 0.220 | 0.0057 | 0.0288 | 0.0028 | 0.020 | 0.078 | 0.424 | 0.019 | 0.104 | 0.418 | 0.828 | - | - | - | - |

表3结果显示，所考察的元素在加入上述其它单元素时对测定的结果没有影响。

混合元素干扰实验

分别于一定浓度下的标准溶液中同时加入各种共存元素，按实验方法及选定的仪器工作条件测定其浓度值，结果见表4。

表4混合离子干扰实验测定结果（单位mg/L）

|  | 元素 | 含量(ug/ml) | 共存元素加入量(ug) | 测定值(ug/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg Cd Mn Pb Zn Cu Co含量≤0.01％ | Mg | 0.10 | Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Cu200、Co200 | 0.10 |
|  |  | 0.50 | Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Cu200、Co200 | 0.51 |
|  | Cd | 0.10 | Mg40、Mn40、Pb140、Zn160、Cu200、Co200 | 0.11 |
|  |  | 0.50 | Mg40、Mn40、Pb140、Zn160、Cu200、Co200 | 0.50 |
|  | Mn | 0.10 | Mg40、Cd60、Pb140、Zn160、Cu200、Co200 | 0.10 |
|  |  | 0.50 | Mg40、Cd60、Pb140、Zn160、Cu200、Co200 | 0.51 |
|  | Pb | 0.20 | Mg40、Cd60、Mn40、Zn160、Cu200、Co200 | 0.21 |
|  |  | 1.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Zn160、Cu200、Co200 | 1.01 |
|  | Zn | 0.20 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Cu200、Co200 | 0.20 |
|  |  | 1.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Cu200、Co200 | 1.02 |
|  | Cu | 0.20 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Co200 | 0.20 |
|  |  | 1.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Co200 | 1.00 |
|  | Co | 0.20 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Co200 | 0.20 |
|  |  | 1.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Cu200 | 1.02 |
| Cu含量 0.01％~0.05％ Co含量 0.01％~0.1％ | Cu | 5.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Co2000 | 4.99 |
|  |  | 10.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Co2000 | 10.03 |
|  | Co | 5.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Cu2000 | 5.02 |
|  |  | 10.00 | Mg40、Cd60、Mn40、Pb140、Zn160、Cu2000 | 10.03 |

实验结果表明：在±5%的误差允许范围内，溶液中共存的离子对待测元素的测定基本没有影响。

2  试样分析

2.1 精密度试验

按照选定的试验方法对7种样品中的镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌进行7次独立测定，测定结果见表5。

表5 精密度实验

| 样品编号 | Mg测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00105 | 0.000059 | 5.62 |
| 2# | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.00173 | 0.000033 | 1.92 |
| 4# | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00123 | 0.000037 | 2.98 |
| 样品编号 | Cd测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| 1# | 0.00042 | 0.00040 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00040 | 0.00039 | 0.00042 | 0.000410 | 0.000018 | 4.31 |
| 2# | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00249 | 0.000019 | 0.77 |
| 4# | 0.00085 | 0.00085 | 0.00086 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00086 | 0.000850 | 0.000005 | 0.63 |
| 5# | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00188 | 0.000026 | 1.39 |
| 样品编号 | Mn测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| 1# | 0.00080 | 0.00078 | 0.00086 | 0.00081 | 0.00081 | 0.00082 | 0.00082 | 0.000810 | 0.000026 | 3.15 |
| 4# | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | 0.00128 | 0.000054 | 4.26 |
| 5# | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.00193 | 0.000057 | 2.96 |
| 样品编号 | Pb测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| 1# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0021 | 0.00202 | 0.000084 | 4.16 |
| 2# | 0.0051 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0051 | 0.00508 | 0.000080 | 1.58 |
| 4# | 0.0038 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0035 | 0.00362 | 0.000133 | 3.68 |
| 5# | 0.0050 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0043 | 0.00448 | 0.000262 | 5.85 |
| 样品编号 | Zn测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| 1# | 0.00094 | 0.00095 | 0.00089 | 0.00091 | 0.00096 | 0.00092 | 0.00089 | 0.000920 | 0.000028 | 3.05 |
| 2# | 0.0059 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 | 0.00586 | 0.000061 | 1.04 |
| 4# | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00120 | 0.000034 | 2.82 |
| 5# | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0026 | 0.00249 | 0.000082 | 3.28 |
| 样品编号 | Cu测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| 1# | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0032 | 0.00314 | 0.00016 | 4.96 |
| 2# | 0.0385 | 0.0387 | 0.0388 | 0.0387 | 0.0389 | 0.0386 | 0.0387 | 0.0387 | 0.00012 | 0.31 |
| 4# | 0.0056 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0055 | 0.00558 | 0.00010 | 1.82 |
| 3# | 0.211 | 0.208 | 0.207 | 0.207 | 0.210 | 0.216 | 0.208 | 0.209 | 0.0032 | 1.54 |
| 6# | 0.139 | 0.138 | 0.139 | 0.137 | 0.143 | 0.138 | 0.140 | 0.139 | 0.0021 | 1.53 |
| 7# | 0.239 | 0.240 | 0.242 | 0.243 | 0.236 | 0.240 | 0.246 | 0.241 | 0.0032 | 1.32 |
| 样品编号 | Co测定结果/% |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| 2# | 0.0427 | 0.0432 | 0.0435 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0433 | 0.0434 | 0.00043 | 0.98 |
| 4# | 0.0038 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0039 | 0.00014 | 3.69 |
| 3# | 0.678 | 0.692 | 0.690 | 0.696 | 0.691 | 0.689 | 0.698 | 0.691 | 0.0065 | 0.93 |
| 6# | 0.130 | 0.130 | 0.132 | 0.130 | 0.136 | 0.131 | 0.133 | 0.132 | 0.0022 | 1.64 |
| 7# | 0.408 | 0.413 | 0.414 | 0.413 | 0.404 | 0.407 | 0.417 | 0.411 | 0.0045 | 1.10 |

从表5结果可知，Mg的精密度试验结果RSD在1.92 %~ 5.62 %之间，Cd的精密度试验结果RSD在0.63 %~4.31 %之间，Mn的精密度试验结果RSD在2.96 %~4.26 %之间，Pb的精密度试验结果RSD在1.58 %~5.85 %之间，Zn的精密度试验结果RSD 在1.04%~3.28 %之间，Cu的精密度试验结果RSD在0.31 %~ 4.96 %之间，Co的精密度试验结果RSD在0.93 %~ 3.69 %之间。说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

4.加标回收率实验

为了考察本法的准确度，选取4个代表样，按拟定分析方法进行回收试验，结果列于表6。

表6加标回收试验

| 样品编号 | 元素含量/ug | 加入量/ug | 测得量/ug | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | Mg：21.1 | 10 | 30.98 | 98.8 |
|  |  | 20 | 41.5 | 102.0 |
|  |  | 40 | 62.3 | 103.0 |
|  | Cd：8.3 | 5 | 13.1 | 96.0 |
|  |  | 10 | 18.8 | 105.0 |
|  |  | 20 | 27.9 | 98.0 |
|  | Mn：16.3 | 10 | 25.9 | 96.0 |
|  |  | 20 | 36.1 | 99.0 |
|  |  | 30 | 46.8 | 101.7 |
|  | Pb：40.3 | 20 | 60.8 | 102.5 |
|  |  | 40 | 79.8 | 98.8 |
|  |  | 80 | 120.1 | 99.8 |
|  | Zn：18.5 | 10 | 28.2 | 97.0 |
|  |  | 20 | 39.1 | 103.0 |
|  |  | 40 | 59.5 | 102.5 |
|  | Cu：62.8 | 30 | 91.8 | 96.7 |
|  |  | 60 | 124.2 | 102.3 |
|  |  | 90 | 153.0 | 100.2 |
| 4# | Mg：24.7 | 10 | 34.4 | 97.0 |
|  |  | 20 | 45.3 | 103.0 |
|  |  | 40 | 66.6 | 104.8 |
|  | Cd：17.0 | 10 | 27.1 | 101.0 |
|  |  | 20 | 37.3 | 101.5 |
|  |  | 40 | 57.2 | 100.5 |
|  | Mn：25.6 | 10 | 36.0 | 104.0 |
|  |  | 20 | 45.1 | 97.5 |
|  |  | 40 | 64.5 | 97.3 |
|  | Pb：72.4 | 40 | 110.8 | 96.0 |
|  |  | 70 | 145.3 | 104.1 |
|  |  | 100 | 175.6 | 103.2 |
|  | Zn：24.0 | 10 | 34 | 100.0 |
|  |  | 20 | 43.2 | 96.0 |
|  |  | 40 | 64.9 | 102.3 |
|  | Cu：111.5 | 30 | 140.8 | 97.7 |
|  |  | 50 | 163.2 | 103.4 |
|  |  | 70 | 183.9 | 103.4 |
|  | Co: 77.3 | 40 | 117.8 | 101.3 |
|  |  | 70 | 149.5 | 103.1 |
|  |  | 100 | 176.9 | 99.6 |
| 5# | Mg：34.5 | 20 | 53.9 | 97.0 |
|  |  | 50 | 85.5 | 102.0 |
|  | Cd：37.6 | 20 | 58.6 | 105.0 |
|  |  | 50 | 87.0 | 98.8 |
|  | Mn：38.6 | 20 | 59.5 | 104.5 |
|  |  | 50 | 88.8 | 100.4 |
|  | Pb：89.6 | 40 | 130.1 | 101.3 |
|  |  | 80 | 172.0 | 103.0 |
|  |  | 100 | 191.5 | 101.9 |
|  | Zn：49.8 | 30 | 80.5 | 102.3 |
|  |  | 50 | 99.3 | 99.0 |
|  |  | 100 | 149.1 | 99.3 |
| 6# | Cu：2779.6 | 1000 | 3790.1 | 101.1 |
|  |  | 2000 | 4770.8 | 99.6 |
|  | Co: 2634.5 | 1000 | 3621.5 | 98.7 |
|  |  | 2500 | 5125.5 | 99.6 |
|  |  | 5000 | 7635.5 | 100.0 |

从表6结果中可以看出，本方法中Mg的加标回收率在97.0%~104.8%之间，Cd的加标回收率在96.0%~105.0%之间，Mn的加标回收率在96.0 %~104.5 %之间，Pb的加标回收率在96.0 %~104.1%之间，Zn的加标回收率在96.0 %~103.0 %之间，Cu的加标回收率在96.7 %~103.4 %之间，Co的加标回收率在98.7%~103.1%之间。该方法的准确度较高，能够满足分析要求。

3 精密度数据处理

3.1  背景

北矿检测技术股份有限公司、金川集团股份有限公司、国际（北京）检验认证有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、紫金矿业集团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、昆明冶金研究院有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、广东先导稀材料股份有限公司按照标准草案要求对每个样品各进行7次独立测定。按照GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法的规定，对收到的数据进行了统计分析。

3.2  数据处理

3.2.1实验室编号

表7 起草、验证单位名称

| 实验室编号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 2 | 金川集团股份有限公司 |
| 3 | 国际（北京）检验认证有限公司 |
| 4 | 荆门市格林美新材料有限公司 |
| 5 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |
| 6 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 7 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 8 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 9 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 10 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 11 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 12 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |
| 13 | 广东先导稀材股份有限公司 |

3.2.2 镁的原始数据及统计结果

以Mg数据处理为例，对Mg原始数据进行室内格拉布斯检验，保留岐离值，舍弃离群值。然后对原始数据标准偏差进行柯克伦检验，保留岐离值，舍弃离群值；再对剩余数据平均值进行格拉布斯检验保留岐离值，舍弃离群值；最后对剩余数据进行统计，详见3.2.2.1-3.2.2.2.同理对镉、锰、铅、锌、铜、钴的原始数据进行数理统计，只列出原始数据、重复性和再现性数据。以下表格中岐离值用“*”标出，保留，离群值用“**”标出，舍弃。

3.2.2.1各实验室的镁原始数据

表8各实验室的镁原始数据

| 实验室 | 1# | 4# | 2# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0012 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0012 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0011 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0004 ** |
|  | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0005 ** |
|  | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0005 ** |
|  | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0004 ** |
|  | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0005 ** |
|  | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0005 ** |
|  | 0.0000 ** | 0.0000 ** | 0.0005 ** |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.00090 | 0.0014 | 0.0017 |
|  | 0.00090 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0014 | 0.0018 |
|  | 0.00090 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0017 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0016 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0017 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00090 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0016 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0016 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0017 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0011 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0012 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0018 |
|  | 0.0010 | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 0.0011 | 0.0013 | 0.0018 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.00090 | 0.0012 | 0.0015 |
|  | 0.00090 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 |
|  | 0.00090 | 0.0010 | 0.0015 |
|  | 0.0010 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.0010 | 0.0010 | 0.0017 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00090 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.00090 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.00090 | 0.0011 | 0.0017 |
|  | 0.00090 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.00090 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.0010 | 0.0011 | 0.0016 |
|  | 0.00090 | 0.0011 | 0.0016 |

3.2.2.2镁元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表8中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表8中用“**”标出，岐离值均在表8中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.2.2.1镁元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。n=6，p=12，此时柯克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310。柯克伦检验结果见表9，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表9镁柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000058 | 0.000036 | 0.000034 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.000075 | 0.000022 | 0.000034 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000067 | 0.000035 | 0.000061 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 |  |  |  |
| 5中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000039 | 0.000040 | 0.000047 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000038 | 0.000037 | 0.000059 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000054 | 0.000035 | 0.000055 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000024 | 0.000034 | 0.000035 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000032 | 0.000044 | 0.000048 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000064 | 0.000062 | 0.000046 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000030 | 0.000036 | 0.000038 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.000053 | 0.000076 | 0.000069 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000037 | 0.000029 | 0.000034 |
| Smax | 0.000075 | 0.000062 | 0.000069 |
| C | 0.187 | 0.236 | 0.171 |

3.2.2.2.2镁元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表10为镁的相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室镁单元均值无离群值。

表10 镁格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00105 | 0.00124 | 0.00173 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00104 | 0.00128 | 0.00169 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00111 | 0.00126 | 0.00178 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 |  |  |  |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00096 | 0.00132 | 0.00171 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00103 | 0.00120 | 0.00174 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00108 | 0.00123 | 0.00172 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00096 | 0.00122 | 0.00168 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00105 | 0.00124 | 0.00179 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00107 | 0.00119 | 0.00174 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00104 | 0.00126 | 0.00176 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.00096 | 0.00107 | 0.00159 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000915 | 0.00109 | 0.00160 |
| Max/% | 0.00111 | 0.00132 | 0.00179 |
| Min/% | 0.000915 | 0.00109 | 0.00159 |
| Gmax | 1.541 | 1.509 | 1.215 |
| Gmin | 1.787 | 2.355 | 1.995 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |

3.2.2.3镁元素的精密度计算

剔除离群值后，镁的重复性、再现性计算结果见表11。

表11 镁的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.085797 | 0.1022 | 0.14364 |
| T2 | 8.79038E-05 | 0.000124746 | 0.000245923 |
| T3 | 84 | 84 | 84 |
| T4 | 588 | 588 | 588 |
| T5 | 1.80179E-07 | 1.31086E-07 | 1.66914E-07 |
| Sr2 | 2.50248E-09 | 1.82063E-09 | 2.2865E-09 |
| SL2 | 3.16681E-09 | 4.97343E-09 | 3.58468E-09 |
| SR2 | 5.66929E-09 | 6.79406E-09 | 5.87118E-09 |
| Sr | 0.000050 | 0.000043 | 0.000048 |
| SR | 0.000075 | 0.000082 | 0.000077 |
| 总平均值 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0020 |
| r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| R | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |

3.2.3镉的原始数据及统计结果

3.2.3.1各实验室的镉原始数据

表12各实验室的镉原始数据

| 实验室 | 1# | 4# | 5# | 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.00042 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00040 | 0.00085 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00043 | 0.00086 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00043 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00040 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00039 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00042 | 0.00086 | 0.0019 | 0.0025 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00040 | 0.00084 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00040 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00041 | 0.00083 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00042 | 0.00085 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00041 | 0.00084 | 0.0019 | 0.0023 |
|  | 0.00039 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0023 |
|  | 0.00040 | 0.00088 | 0.0019 | 0.0024 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00044 | 0.00092 | 0.0020 | 0.0026 |
|  | 0.00042 | 0.00090 | 0.0021 | 0.0024 |
|  | 0.00045 | 0.00094 | 0.0020 | 0.0025 |
|  | 0.00048 | 0.00094 | 0.0020 | 0.0026 |
|  | 0.00046 | 0.00096 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00048 | 0.00082 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00047 | 0.00090 | 0.0019 | 0.0027 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00040 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00042 | 0.00074 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00042 | 0.00078 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00040 | 0.00079 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00042 | 0.00077 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00044 | 0.00079 | 0.0018 | 0.0022 |
|  | 0.00041 | 0.00076 | 0.0018 | 0.0022 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00038 | 0.00082 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00039 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00035 | 0.00083 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00035 | 0.00078 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00038 | 0.00079 | 0.0017 | 0.0024 |
|  | 0.00034 | 0.00072 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00036 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0024 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00040 | 0.00083 | 0.0018 | 0.0026 |
|  | 0.00042 | 0.00077 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00044 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00042 | 0.00083 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00044 | 0.00079 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00045 | 0.00084 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00044 | 0.00085 | 0.0017 | 0.0024 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00038 | 0.00077 | 0.0017 | 0.0024 |
|  | 0.00038 | 0.00076 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00040 | 0.00077 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00042 | 0.00080 | 0.0017 | 0.0024 |
|  | 0.00041 | 0.00079 | 0.0017 | 0.0025 |
|  | 0.00042 | 0.00084 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00041 | 0.00083 | 0.0018 | 0.0024 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00047 | 0.00086 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00043 | 0.00086 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00044 | 0.00082 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00042 | 0.00084 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00044 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00045 | 0.00086 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00044 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0025 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00035 | 0.00086 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00034 | 0.00086 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00034 | 0.00087 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00035 | 0.00089 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00034 | 0.00087 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00035 | 0.00087 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00035 | 0.00088 | 0.0018 | 0.0027 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00037 | 0.00082 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00036 | 0.00079 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00039 | 0.00084 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00039 | 0.00080 | 0.0019 | 0.0026 |
|  | 0.00036 | 0.00080 | 0.0018 | 0.0025 |
|  | 0.00036 | 0.00082 | 0.0019 | 0.0025 |
|  | 0.00041 | 0.00079 | 0.0018 | 0.0025 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00051 | 0.00084 | 0.0018 | 0.0023 |
|  | 0.00045 | 0.00084 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00046 | 0.00083 | 0.0018 | 0.0024 |
|  | 0.00044 | 0.00084 | 0.0017 | 0.0024 |
|  | 0.00051 | 0.00084 | 0.0019 | 0.0024 |
|  | 0.00050 | 0.00086 | 0.0017 | 0.0024 |
|  | 0.00048 | 0.00087 | 0.0018 | 0.0024 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.0008** | 0.0012** | 0.0023** | 0.0028 |
|  | 0.0008** | 0.0011** | 0.0024** | 0.0027 |
|  | 0.0008** | 0.0012** | 0.0023** | 0.0028 |
|  | 0.0008** | 0.0013** | 0.0025** | 0.0028 |
|  | 0.0009** | 0.0012** | 0.0023** | 0.0027 |
|  | 0.0009** | 0.0012** | 0.0024** | 0.0028 |
|  | 0.0008** | 0.0012** | 0.0023** | 0.0027 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00044 | 0.00073 | 0.0016 | 0.0022 |
|  | 0.00046 | 0.00072 | 0.0016 | 0.0023 |
|  | 0.00046 | 0.00073 | 0.0016 | 0.0022 |
|  | 0.00046 | 0.00072 | 0.0016 | 0.0022 |
|  | 0.00044 | 0.00072 | 0.0016 | 0.0022 |
|  | 0.00044 | 0.00072 | 0.0017 | 0.0022 |
|  | 0.00047 | 0.00072 | 0.0016 | 0.0022 |

3.2.3.2镉元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表12中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表12中用“**”标出，岐离值均在表12中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.3.2.1镉元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。n=6，p=12，此时柯克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310。柯克伦检验结果见表13，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表13镉柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000018 | 0.000005 | 0.000028 | 0.000021 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.000011 | 0.000015 | 0.000028 | 0.000045 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000023 | 0.000048 | 0.000021 | 0.000060 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.000014 | 0.000020 | 0.000014 | 0.000042 |
| 5中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000019 | 0.000031 | 0.000066 | 0.000045 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000017 | 0.000030 | 0.000056 | 0.000044 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000018 | 0.000032 | 0.000067 | 0.000029 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000013 | 0.000013 | 0.000028 | 0.000058 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000034 | 0.000017 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000020 | 0.000019 | 0.000034 | 0.000028 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000028 | 0.000015 | 0.000074 | 0.000025 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  |  |  | 0.000053 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000012 | 0.000005 | 0.000023 | 0.000032 |
| Smax | 0.000028 | 0.000048 | 0.000074 | 0.000060 |
| C | 0.217 | 0.234 | 0.237 | 0.195 |

3.2.3.2.2镉元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表14为镉的相应检验结果。

表14镉格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00041 | 0.00085 | 0.00188 | 0.00249 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00041 | 0.00085 | 0.00186 | 0.00238 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00046 | 0.00091 | 0.00195 | 0.00259 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00042 | 0.00077 | 0.00181 | 0.00226 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00036 | 0.00079 | 0.00182 | 0.00241 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00043 | 0.00082 | 0.00182 | 0.00244 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00040 | 0.00079 | 0.00175 | 0.00241 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00044 | 0.00085 | 0.00185 | 0.00245 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00034 | 0.00087 | 0.00184 | 0.00248 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00038 | 0.00081 | 0.00184 | 0.00249 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00048 | 0.00084 | 0.00181 | 0.00236 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  |  |  | 0.00276 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00045 | 0.00072 | 0.00162 | 0.00220 |
| Max/% | 0.00048 | 0.00091 | 0.00195 | 0.00276 |
| Min/% | 0.00034 | 0.00072 | 0.00162 | 0.00220 |
| Gmax | 1.598 | 1.240 | 1.646 | 1.692 |
| Gmin | 1.782 | 2.108 | 2.523 | 2.023 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |  |

3.2.3.3镉元素的精密度计算

剔除离群值后，镉的重复性、再现性计算结果见表15。

表15 镉的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.034852 | 0.069098 | 0.15306 | 0.22187 |
| T2 | 1.45797E-05 | 5.70372E-05 | 0.000279421 | 0.000542483 |
| T3 | 84 | 84 | 84 | 91 |
| T4 | 588 | 588 | 588 | 637 |
| T5 | 2.21749E-08 | 4.01517E-08 | 0.000000171 | 2.51771E-07 |
| Sr2 | 3.07984E-10 | 5.57663E-10 | 2.34247E-09 | 2.76672E-09 |
| SL2 | 1.5078E-09 | 2.48502E-09 | 6.49337E-09 | 1.83021E-08 |
| SR2 | 1.81578E-09 | 3.04268E-09 | 8.83584E-09 | 2.10688E-08 |
| Sr | 0.000018 | 0.000024 | 0.000048 | 0.000053 |
| SR | 0.000043 | 0.000055 | 0.000094 | 0.000145 |
| 总平均值 | 0.00041 | 0.00082 | 0.0018 | 0.0024 |
| r | 0.00005 | 0.00007 | 0.00014 | 0.00015 |
| R | 0.00012 | 0.00016 | 0.00027 | 0.00041 |

3.2.4 钴的原始数据及统计结果

3.2.4.1各实验室的钴原始数据

表16 各实验室的钴原始数据

| 实验室 | 4# | 2# | 6# | 7# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.0038 | 0.0427 | 0.130 | 0.408 | 0.678 |
|  | 0.0041 | 0.0432 | 0.130 | 0.413 | 0.692 |
|  | 0.0038 | 0.0435 | 0.132 | 0.414 | 0.690 |
|  | 0.0038 | 0.0438 | 0.130 | 0.413 | 0.696 |
|  | 0.0038 | 0.0435 | 0.136 | 0.404 | 0.691 |
|  | 0.0037 | 0.0439 | 0.131 | 0.407 | 0.689 |
|  | 0.0040 | 0.0433 | 0.133 | 0.417 | 0.698 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.0069** | 0.0503 | 0.130 | 0.399 | 0.696 |
|  | 0.00707** | 0.0503 | 0.128 | 0.401 | 0.693 |
|  | 0.00709** | 0.0490 | 0.131 | 0.410 | 0.690 |
|  | 0.00687** | 0.0478 | 0.138 | 0.410 | 0.699 |
|  | 0.00716** | 0.0470 | 0.137 | 0.413 | 0.698 |
|  | 0.00714** | 0.0480 | 0.132 | 0.406 | 0.685 |
|  | 0.00706** | 0.0491 | 0.136 | 0.403 | 0.693 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.0044 | 0.0442 | 0.138 | 0.421 | 0.671 |
|  | 0.0046 | 0.0449 | 0.138 | 0.419 | 0.684 |
|  | 0.0043 | 0.0446 | 0.141 | 0.428 | 0.697 |
|  | 0.0047 | 0.0448 | 0.143 | 0.417 | 0.703 |
|  | 0.0045 | 0.0457 | 0.132 | 0.428 | 0.684 |
|  | 0.0042 | 0.0449 | 0.138 | 0.417 | 0.681 |
|  | 0.0044 | 0.0407** | 0.138 | 0.419 | 0.694 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.0057** | 0.0462 | 0.129 | 0.376 | 0.676 |
|  | 0.0058** | 0.0465 | 0.131 | 0.379 | 0.674 |
|  | 0.0057** | 0.0465 | 0.130 | 0.380 | 0.672 |
|  | 0.0056** | 0.0468 | 0.127 | 0.372 | 0.669 |
|  | 0.0056** | 0.0462 | 0.130 | 0.382 | 0.681 |
|  | 0.0057** | 0.0468 | 0.125 | 0.375 | 0.675 |
|  | 0.0058** | 0.0464 | 0.126 | 0.383 | 0.683 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.0051 | 0.0412 | 0.139 | 0.413 | 0.689 |
|  | 0.0048 | 0.0424 | 0.138 | 0.423 | 0.693 |
|  | 0.0051 | 0.0427 | 0.141 | 0.413 | 0.698 |
|  | 0.0046 | 0.0421 | 0.133 | 0.425 | 0.710 |
|  | 0.0045 | 0.0419 | 0.127 | 0.431 | 0.707 |
|  | 0.0048 | 0.0426 | 0.134 | 0.418 | 0.712 |
|  | 0.0049 | 0.0424 | 0.130 | 0.409 | 0.682 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.0040 | 0.0438 | 0.128 | 0.416 | 0.696 |
|  | 0.0040 | 0.0437 | 0.124 | 0.407 | 0.674 |
|  | 0.0039 | 0.0437 | 0.126 | 0.421 | 0.688 |
|  | 0.0040 | 0.0433 | 0.124 | 0.415 | 0.684 |
|  | 0.0037 | 0.0443 | 0.124 | 0.415 | 0.681 |
|  | 0.0038 | 0.0430 | 0.125 | 0.414 | 0.686 |
|  | 0.0037 | 0.0425 | 0.129 | 0.416 | 0.684 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0058** | 0.0441 | 0.122 | 0.388 | 0.658 |
|  | 0.0057** | 0.0457 | 0.131 | 0.379 | 0.654 |
|  | 0.0058** | 0.0461 | 0.133 | 0.369 | 0.685 |
|  | 0.0059** | 0.0435 | 0.129 | 0.395 | 0.693 |
|  | 0.0057** | 0.0439 | 0.127 | 0.384 | 0.677 |
|  | 0.0057** | 0.0438 | 0.128 | 0.391 | 0.689 |
|  | 0.0058** | 0.0446 | 0.128 | 0.387 | 0.699 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.0050 | 0.0424 | 0.134 | 0.407 | 0.699 |
|  | 0.0050 | 0.0427 | 0.134 | 0.412 | 0.685 |
|  | 0.0048 | 0.0433 | 0.132 | 0.402 | 0.685 |
|  | 0.0052 | 0.0423 | 0.134 | 0.408 | 0.688 |
|  | 0.0049 | 0.0431 | 0.134 | 0.397 | 0.693 |
|  | 0.0049 | 0.0426 | 0.130 | 0.399 | 0.684 |
|  | 0.0048 | 0.0430 | 0.133 | 0.396 | 0.695 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.0033 | 0.0503 | 0.129 | 0.411 | 0.674 |
|  | 0.0032 | 0.0496 | 0.137 | 0.413 | 0.669 |
|  | 0.0033 | 0.0502 | 0.134 | 0.406 | 0.673 |
|  | 0.0033 | 0.0491 | 0.139 | 0.403 | 0.662 |
|  | 0.0034 | 0.0497 | 0.135 | 0.408 | 0.675 |
|  | 0.0034 | 0.0497 | 0.133 | 0.407 | 0.674 |
|  | 0.0033 | 0.0486 | 0.131 | 0.412 | 0.677 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.0038 | 0.0445 | 0.130 | 0.417 | 0.693 |
|  | 0.0038 | 0.0442 | 0.136 | 0.412 | 0.683 |
|  | 0.0040 | 0.0438 | 0.130 | 0.421 | 0.697 |
|  | 0.0035 | 0.0431 | 0.135 | 0.417 | 0.689 |
|  | 0.0038 | 0.0441 | 0.135 | 0.417 | 0.691 |
|  | 0.0038 | 0.0438 | 0.136 | 0.420 | 0.692 |
|  | 0.0035 | 0.0435 | 0.130 | 0.403 | 0.690 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.0040 | 0.0409 | 0.120 | 0.398 | 0.659 |
|  | 0.0042 | 0.0408 | 0.122 | 0.403 | 0.663 |
|  | 0.0039 | 0.0406 | 0.129 | 0.402 | 0.694 |
|  | 0.0040 | 0.0412 | 0.123 | 0.389 | 0.687 |
|  | 0.0038 | 0.0416 | 0.130 | 0.408 | 0.668 |
|  | 0.0041 | 0.0418 | 0.126 | 0.403 | 0.686 |
|  | 0.0039 | 0.0423 | 0.121 | 0.396 | 0.683 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.0070** | 0.0460 | 0.130 | 0.400 | 0.700 |
|  | 0.0069** | 0.0450 | 0.120 | 0.410 | 0.680 |
|  | 0.0070** | 0.0460 | 0.130 | 0.400 | 0.700 |
|  | 0.0069** | 0.0450 | 0.120 | 0.400 | 0.680 |
|  | 0.0070** | 0.0460 | 0.130 | 0.400 | 0.700 |
|  | 0.0068** | 0.0450 | 0.130 | 0.410 | 0.680 |
|  | 0.0070** | 0.0460 | 0.130 | 0.400 | 0.700 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.0043 | 0.0417 | 0.124 | 0.375 | 0.641 |
|  | 0.0043 | 0.0408 | 0.122 | 0.368 | 0.632 |
|  | 0.0041 | 0.0420 | 0.127 | 0.381 | 0.649 |
|  | 0.0040 | 0.0405 | 0.123 | 0.379 | 0.636 |
|  | 0.0042 | 0.0415 | 0.125 | 0.372 | 0.638 |
|  | 0.0043 | 0.0420 | 0.127 | 0.380 | 0.647 |
|  | 0.0045 | 0.0422 | 0.125 | 0.374 | 0.642 |

3.2.4.2钴元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表16中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表16中用“**”标出，岐离值均在表16中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.4.2.1钴元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。n=6，p=12，此时柯克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310。n=6，p=11，此时柯克伦检验5%临界值为0.281，1%临界值为0.332。n=6，p=10，此时柯克伦检验5%临界值为0.303，1%临界值为0.357。柯克伦检验结果见表17，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表17钴柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000140 | 0.000402 | 0.002215 | 0.004598 | 0.006425 |
| 2金川集团股份有限公司 |  | 0.001259 | 0.003848 | 0.005228 | 0.004860 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000172 | 0.000493 | 0.003402 | 0.004786 | 0.010889 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 |  | 0.000259 | 0.002289 | 0.003976 | 0.004889 |
| 5中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000229 | 0.000515 | 0.005062 | 0.007841 | 0.011398 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000138 | 0.000591 | 0.002059 | 0.004140 | 0.006701 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  | 0.001001 | 0.003450 | 0.008577 | 0.017327 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000141 | 0.000373 | 0.001528 | 0.006110 | 0.005843 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000050 | 0.000594 | 0.003416 | 0.003599 | 0.005033 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000192 | 0.000465 | 0.002968 | 0.006130 | 0.004271 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000130 | 0.000612 | 0.003952 | 0.006149 | 0.013582 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  | 0.000535 | 0.004880 | 0.004880 | 0.010690 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000162 | 0.000647 | 0.001890 | 0.004721 | 0.005992 |
| Smax | 0.000229 | 0.001259 | 0.00506 | 0.00858 | 0.01733 |
| C | 0.235 | 0.290 | 0.178 | 0.179 | 0.274 |

3.2.4.2.2钴元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表18为钴的相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室钴单元均值无离群值。

表18 钴格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.0039 | 0.0434 | 0.132 | 0.411 | 0.691 |
| 2金川集团股份有限公司 |  | 0.0488 | 0.133 | 0.406 | 0.693 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.0044 | 0.0449 | 0.138 | 0.421 | 0.688 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 |  | 0.0465 | 0.128 | 0.378 | 0.676 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.0048 | 0.0422 | 0.135 | 0.419 | 0.699 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.0039 | 0.0435 | 0.126 | 0.415 | 0.685 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  | 0.0445 | 0.128 | 0.385 | 0.679 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.0049 | 0.0428 | 0.133 | 0.403 | 0.690 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.0033 | 0.0496 | 0.134 | 0.409 | 0.672 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.0037 | 0.0439 | 0.133 | 0.415 | 0.691 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.0040 | 0.0413 | 0.124 | 0.400 | 0.677 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  | 0.0456 | 0.127 | 0.403 | 0.691 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.0042 | 0.0415 | 0.125 | 0.376 | 0.641 |
| Max/% | 0.00494 | 0.0496 | 0.138 | 0.421 | 0.699 |
| Min/% | 0.00331 | 0.0413 | 0.124 | 0.376 | 0.641 |
| Gmax | 1.515 | 1.985 | 1.797 | 1.216 | 1.099 |
| Gmin | 1.557 | 1.233 | 1.399 | 1.835 | 2.452 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。实验室数p=11时，显著性水平为1%时G临界值为2.564；显著性水平为5%时G临界值为2.355。实验室数p=10时，显著性水平为1%时G临界值为2.482；显著性水平为5%时G临界值为2.290。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |  |  |

3.2.4.3钴元素的精密度计算

剔除离群值后，钴的重复性、再现性计算结果见表19。

表19 钴的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.26035 | 4.00367 | 11.875 | 36.679 | 62.104 |
| T2 | 0.001091701 | 0.178660835 | 1.551200429 | 14.80291014 | 42.40194714 |
| T3 | 63 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| T4 | 441 | 624 | 637 | 637 | 637 |
| T5 | 1.33777E-06 | 3.25205E-05 | 0.000864571 | 0.002466857 | 0.006568857 |
| Sr2 | 2.47735E-08 | 4.22345E-07 | 1.10842E-05 | 3.16264E-05 | 8.42161E-05 |
| SL2 | 2.78501E-07 | 6.64065E-06 | 1.72043E-05 | 0.000219943 | 0.00020649 |
| SR2 | 3.03274E-07 | 7.063E-06 | 2.82886E-05 | 0.00025157 | 0.000290706 |
| Sr | 0.000157 | 0.000650 | 0.003329 | 0.005624 | 0.009177 |
| SR | 0.000551 | 0.002658 | 0.005319 | 0.015861 | 0.017050 |
| 总平均值 | 0.004 | 0.044 | 0.13 | 0.40 | 0.68 |
| r | 0.0004 | 0.002 | 0.009 | 0.02 | 0.03 |
| R | 0.0016 | 0.008 | 0.015 | 0.045 | 0.05 |

3.2.5 铜的原始数据及统计结果

3.2.5.1各实验室的铜原始数据

表20各实验室的铜原始数据

| 实验室 | 1# | 4# | 2# | 6# | 3# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.00332 | 0.00562 | 0.0385 | 0.139 | 0.211 | 0.239 |
|  | 0.00318 | 0.00574 | 0.0387 | 0.138 | 0.208 | 0.24 |
|  | 0.00307 | 0.00552 | 0.0388 | 0.139 | 0.207 | 0.242 |
|  | 0.00333 | 0.00557 | 0.0387 | 0.137 | 0.207 | 0.243 |
|  | 0.00298 | 0.00563 | 0.0389 | 0.143 | 0.21 | 0.236 |
|  | 0.00293 | 0.00541 | 0.0386 | 0.138 | 0.216 | 0.240 |
|  | 0.00318 | 0.00554 | 0.0387 | 0.140 | 0.208 | 0.246 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00459** | 0.00703 | 0.0394 | 0.136 | 0.203 | 0.236 |
|  | 0.00464** | 0.00699 | 0.0395 | 0.137 | 0.202 | 0.232 |
|  | 0.00473** | 0.00677 | 0.0383 | 0.137 | 0.203 | 0.240 |
|  | 0.00469** | 0.00675 | 0.0383 | 0.141 | 0.203 | 0.237 |
|  | 0.00453** | 0.00678 | 0.0382 | 0.14 | 0.203 | 0.236 |
|  | 0.00475** | 0.00684 | 0.0389 | 0.141 | 0.206 | 0.232 |
|  | 0.0048** | 0.00679 | 0.0396 | 0.142 | 0.206 | 0.242 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00345 | 0.00594 | 0.0392 | 0.142 | 0.223 | 0.249 |
|  | 0.00367 | 0.00594 | 0.0381 | 0.146 | 0.231 | 0.246 |
|  | 0.00389 | 0.00619 | 0.0393 | 0.146 | 0.227 | 0.235* |
|  | 0.00364 | 0.00621 | 0.0389 | 0.142 | 0.212 | 0.248 |
|  | 0.00368 | 0.00594 | 0.0396 | 0.149 | 0.216 | 0.252 |
|  | 0.00357 | 0.00583 | 0.0399 | 0.144 | 0.229 | 0.247 |
|  | 0.00384 | 0.00587 | 0.0381 | 0.149 | 0.228 | 0.253 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00508** | 0.00759** | 0.0432 | 0.140 | 0.205 | 0.242 |
|  | 0.00511** | 0.00748** | 0.0435 | 0.138 | 0.203 | 0.245 |
|  | 0.00511** | 0.00743** | 0.0435 | 0.139 | 0.205 | 0.246 |
|  | 0.00509** | 0.00757** | 0.0434 | 0.139 | 0.205 | 0.247 |
|  | 0.00511** | 0.00757** | 0.0437 | 0.138 | 0.207 | 0.243 |
|  | 0.00510** | 0.00746** | 0.0432 | 0.138 | 0.206 | 0.246 |
|  | 0.00508** | 0.00762** | 0.0433 | 0.138 | 0.208 | 0.246 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00288 | 0.00562 | 0.0389 | 0.132 | 0.198 | 0.247 |
|  | 0.00292 | 0.00583 | 0.0392 | 0.134 | 0.196 | 0.234 |
|  | 0.00295 | 0.00563 | 0.0386 | 0.138 | 0.199 | 0.232 |
|  | 0.00291 | 0.00551 | 0.0397 | 0.145 | 0.204 | 0.231 |
|  | 0.00284 | 0.00546 | 0.0391 | 0.135 | 0.209 | 0.238 |
|  | 0.00295 | 0.00549 | 0.0385 | 0.139 | 0.199 | 0.229 |
|  | 0.00278 | 0.00558 | 0.0388 | 0.140 | 0.210 | 0.234 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00344 | 0.00578 | 0.0387 | 0.142 | 0.209 | 0.234 |
|  | 0.00323 | 0.00545 | 0.0386 | 0.141 | 0.204 | 0.238 |
|  | 0.00319 | 0.00539 | 0.0392 | 0.142 | 0.202 | 0.235 |
|  | 0.00313 | 0.00549 | 0.0373 | 0.140 | 0.202 | 0.236 |
|  | 0.0032 | 0.00524 | 0.0369 | 0.142 | 0.207 | 0.243 |
|  | 0.00321 | 0.00527 | 0.0381 | 0.138 | 0.205 | 0.232 |
|  | 0.00314 | 0.00525 | 0.0379 | 0.143 | 0.206 | 0.239 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00385 | 0.00585 | 0.0377 | 0.139 | 0.185 | 0.233 |
|  | 0.00374 | 0.00641 | 0.0374 | 0.131 | 0.191 | 0.211* |
|  | 0.00366 | 0.00593 | 0.0385 | 0.135 | 0.199 | 0.234 |
|  | 0.00395 | 0.00626 | 0.0389 | 0.122 | 0.186 | 0.228 |
|  | 0.00402 | 0.00637 | 0.0379 | 0.129 | 0.188 | 0.242 |
|  | 0.00371 | 0.00592 | 0.0382 | 0.133 | 0.202 | 0.236 |
|  | 0.00395 | 0.00588 | 0.0383 | 0.127 | 0.208 | 0.237 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00331 | 0.00583 | 0.0375 | 0.137 | 0.204 | 0.228 |
|  | 0.00315 | 0.00524 | 0.0387 | 0.131 | 0.202 | 0.225 |
|  | 0.00326 | 0.00548 | 0.0374 | 0.134 | 0.200 | 0.230 |
|  | 0.00338 | 0.00563 | 0.0372 | 0.136 | 0.201 | 0.229 |
|  | 0.00341 | 0.00578 | 0.0371 | 0.133 | 0.197 | 0.224 |
|  | 0.00337 | 0.00569 | 0.037 | 0.138 | 0.198 | 0.231 |
|  | 0.00332 | 0.00569 | 0.0382 | 0.135 | 0.203 | 0.235 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00328 | 0.00551 | 0.0368 | 0.129 | 0.186* | 0.228 |
|  | 0.00324 | 0.0053 | 0.0366 | 0.138 | 0.190* | 0.211 |
|  | 0.00334 | 0.0057 | 0.0363 | 0.131 | 0.203 | 0.237 |
|  | 0.00323 | 0.00559 | 0.0365 | 0.136 | 0.192 | 0.227 |
|  | 0.00311 | 0.00535 | 0.0373 | 0.135 | 0.209 | 0.226 |
|  | 0.0033 | 0.00506 | 0.0374 | 0.139 | 0.207 | 0.224 |
|  | 0.0032 | 0.00517 | 0.0362 | 0.133 | 0.219 | 0.227 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00321 | 0.00557 | 0.0385 | 0.139 | 0.208 | 0.244 |
|  | 0.00314 | 0.00552 | 0.0389 | 0.139 | 0.208 | 0.240 |
|  | 0.00324 | 0.00551 | 0.0393 | 0.140 | 0.212 | 0.241 |
|  | 0.00311 | 0.00563 | 0.0385 | 0.133 | 0.211 | 0.248 |
|  | 0.0031 | 0.00565 | 0.0389 | 0.136 | 0.205 | 0.238 |
|  | 0.00315 | 0.00551 | 0.0381 | 0.135 | 0.208 | 0.246 |
|  | 0.00305 | 0.00555 | 0.0382 | 0.135 | 0.202 | 0.239 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00314 | 0.00563 | 0.0381 | 0.129 | 0.191 | 0.239 |
|  | 0.00315 | 0.00564 | 0.0382 | 0.128 | 0.208 | 0.228 |
|  | 0.00312 | 0.00571 | 0.0376 | 0.134 | 0.202 | 0.234 |
|  | 0.0032 | 0.00577 | 0.0377 | 0.138 | 0.198 | 0.238 |
|  | 0.00324 | 0.00558 | 0.0384 | 0.133 | 0.203 | 0.233 |
|  | 0.00322 | 0.00562 | 0.0382 | 0.135 | 0.205 | 0.235 |
|  | 0.00335 | 0.00565 | 0.0385 | 0.130 | 0.206 | 0.230 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.0046** | 0.00680 | 0.0410 | 0.140 | 0.26** | 0.230 |
|  | 0.0046** | 0.00660 | 0.0410 | 0.130 | 0.27** | 0.240 |
|  | 0.0045** | 0.00680 | 0.0410 | 0.140 | 0.26** | 0.240 |
|  | 0.0045** | 0.00670 | 0.0400 | 0.140 | 0.26** | 0.230 |
|  | 0.0046** | 0.00680 | 0.0400 | 0.140 | 0.27** | 0.230 |
|  | 0.0045** | 0.00670 | 0.0400 | 0.130 | 0.26** | 0.240 |
|  | 0.0046** | 0.00680 | 0.0410 | 0.140 | 0.27** | 0.230 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00361 | 0.00594 | 0.036 | 0.131 | 0.192 | 0.221 |
|  | 0.00376 | 0.00581 | 0.0361 | 0.129 | 0.193 | 0.218 |
|  | 0.00385 | 0.00599 | 0.0366 | 0.133 | 0.188 | 0.225 |
|  | 0.00375 | 0.00585 | 0.0357 | 0.134 | 0.194 | 0.221 |
|  | 0.00366 | 0.00586 | 0.0358 | 0.129 | 0.192 | 0.223 |
|  | 0.00386 | 0.00599 | 0.0366 | 0.128 | 0.189 | 0.220 |
|  | 0.00373 | 0.00612 | 0.0354 | 0.127 | 0.194 | 0.224 |

3.2.5.2铜元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表20中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表20中用“**”标出，岐离值均在表20中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.5.2.1铜元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。柯克伦检验结果见表21，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表21铜柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000156 | 0.000103 | 0.000129 | 0.001952 | 0.003207 | 0.003185 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.000095 | 0.000113 | 0.000620 | 0.002410 | 0.001604 | 0.003735 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000151 | 0.000150 | 0.000699 | 0.002936 | 0.007158 | 0.005928 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.000014 | 0.000073 | 0.000178 | 0.000692 | 0.001712 | 0.001698 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000062 | 0.000125 | 0.000407 | 0.004353 | 0.005581 | 0.006000 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000104 | 0.000191 | 0.000810 | 0.001676 | 0.002582 | 0.003638 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000139 | 0.000247 | 0.000506 | 0.005551 | 0.008896 | 0.010014 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000088 | 0.000201 | 0.000631 | 0.002410 | 0.002563 | 0.003716 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000075 | 0.000230 | 0.000468 | 0.003645 | 0.011936 | 0.007697 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000065 | 0.000057 | 0.000427 | 0.002628 | 0.003402 | 0.003773 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000078 | 0.000063 | 0.000337 | 0.003599 | 0.005757 | 0.003976 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.000053 | 0.000079 | 0.000535 | 0.004880 | 0.005345 | 0.005345 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000091 | 0.000107 | 0.000450 | 0.002610 | 0.002360 | 0.002430 |
| Smax | 0.000156 | 0.000247 | 0.000810 | 0.005551 | 0.011936 | 0.010014 |
| C | 0.215 | 0.220 | 0.193 | 0.219 | 0.285 | 0.287 |

3.2.5.2.2铜元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表22为铜的相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室铜单元均值无离群值。

表22 铜格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00314 | 0.00558 | 0.03870 | 0.13914 | 0.20957 | 0.24086 |
| 2金川集团股份有限公司 |  | 0.00685 | 0.03889 | 0.13914 | 0.20371 | 0.23643 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00368 | 0.00599 | 0.03901 | 0.14543 | 0.22371 | 0.24714 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 |  |  | 0.04340 | 0.13857 | 0.20557 | 0.24500 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00289 | 0.00559 | 0.03897 | 0.13757 | 0.20214 | 0.23500 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00322 | 0.00541 | 0.03810 | 0.14114 | 0.20500 | 0.23671 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00384 | 0.00609 | 0.03813 | 0.13086 | 0.19414 | 0.23157 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00331 | 0.00562 | 0.03759 | 0.13486 | 0.20071 | 0.22886 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00324 | 0.00538 | 0.03673 | 0.13443 | 0.20086 | 0.22571 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00314 | 0.00556 | 0.03863 | 0.13671 | 0.20771 | 0.24229 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00320 | 0.00566 | 0.03810 | 0.13243 | 0.20186 | 0.23386 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  | 0.00674 | 0.04057 | 0.13714 |  | 0.23429 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00375 | 0.00594 | 0.03603 | 0.13014 | 0.19171 | 0.22171 |
| Max/% | 0.00384 | 0.00685 | 0.04340 | 0.14543 | 0.22371 | 0.24714 |
| Min/% | 0.00289 | 0.00538 | 0.03603 | 0.13014 | 0.19171 | 0.22171 |
| Gmax | 1.619 | 2.020 | 2.614 | 2.048 | 2.419 | 1.601 |
| Gmin | 1.468 | 0.995 | 1.469 | 1.553 | 1.573 | 1.848 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。实验室数p=11时，显著性水平为1%时G临界值为2.564；显著性水平为5%时G临界值为2.355。实验室数p=10时，显著性水平为1%时G临界值为2.482；显著性水平为5%时G临界值为2.290。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |  |  |  |

3.2.5.2.3铜元素的精密度计算

剔除离群值后，铜的重复性、再现性计算结果见表23。

表23 铜的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.23392 | 0.49283 | 3.5199 | 12.443 | 17.127 | 21.416 |
| T2 | 0.00078766 | 0.002909683 | 0.136424279 | 1.702923 | 3.497069 | 5.044622 |
| T3 | 70 | 84 | 91 | 91 | 84 | 91 |
| T4 | 490 | 588 | 637 | 637 | 588 | 637 |
| T5 | 6.792E-07 | 1.66574E-06 | 2.04114E-05 | 0.000846 | 0.002298 | 0.002098 |
| Sr2 | 1.132E-08 | 2.34612E-08 | 2.58373E-07 | 1.07089E-05 | 3.23662E-05 | 2.68974E-05 |
| SL2 | 9.30875E-08 | 2.33196E-07 | 3.22537E-06 | 1.66175E-05 | 5.98395E-05 | 5.05199E-05 |
| SR2 | 1.04408E-07 | 2.56657E-07 | 3.48374E-06 | 2.73264E-05 | 9.22057E-05 | 7.74173E-05 |
| Sr | 0.000106 | 0.000153 | 0.000508 | 0.003272 | 0.005689 | 0.005186 |
| SR | 0.000323 | 0.000507 | 0.001866 | 0.005227 | 0.009602 | 0.008799 |
| 总平均值 | 0.0033 | 0.0059 | 0.039 | 0.137 | 0.204 | 0.235 |
| r | 0.0003 | 0.0004 | 0.0014 | 0.009 | 0.016 | 0.015 |
| R | 0.0009 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.027 | 0.025 |

3.2.6锰的原始数据及统计结果

3.2.6.1各实验室的锰原始数据

表24各实验室的锰原始数据

| 实验室 | 1# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.00080 | 0.00120 | 0.00183 |
|  | 0.00078 | 0.00125 | 0.00188 |
|  | 0.00086 | 0.00125 | 0.00194 |
|  | 0.00081 | 0.00128 | 0.00199 |
|  | 0.00081 | 0.00136 | 0.00194 |
|  | 0.00082 | 0.00133 | 0.00196 |
|  | 0.00082 | 0.00128 | 0.00198 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00083 | 0.00127 | 0.00191 |
|  | 0.00084 | 0.00125 | 0.00183 |
|  | 0.00084 | 0.00123 | 0.00187 |
|  | 0.00085 | 0.00122 | 0.00184 |
|  | 0.00080 | 0.00123 | 0.00193 |
|  | 0.00080 | 0.00121 | 0.00189 |
|  | 0.00080 | 0.00121 | 0.00196 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00087 | 0.00165** | 0.00199 |
|  | 0.00094** | 0.00152** | 0.00203 |
|  | 0.00092 | 0.00156** | 0.00211 |
|  | 0.00088 | 0.00168** | 0.00227 |
|  | 0.00082 | 0.00151** | 0.00213 |
|  | 0.00096** | 0.00167** | 0.00208 |
|  | 0.00091 | 0.00162** | 0.00212 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00078 | 0.00101 | 0.00211 |
|  | 0.00073 | 0.00104 | 0.00214 |
|  | 0.00077 | 0.00114 | 0.00215 |
|  | 0.00082 | 0.00115 | 0.00206 |
|  | 0.00075 | 0.00112 | 0.00206 |
|  | 0.00084 | 0.00105 | 0.00214 |
|  | 0.00079 | 0.00112 | 0.00206 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00078 | 0.00115 | 0.00188 |
|  | 0.00076 | 0.00118 | 0.00191 |
|  | 0.00083 | 0.00125 | 0.00189 |
|  | 0.00078 | 0.00105 | 0.00183 |
|  | 0.00072 | 0.00116 | 0.00187 |
|  | 0.00079 | 0.00119 | 0.00171 |
|  | 0.00076 | 0.00112 | 0.00179 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00084 | 0.00116 | 0.00199 |
|  | 0.00076 | 0.00120 | 0.00190 |
|  | 0.00079 | 0.00118 | 0.00206 |
|  | 0.00080 | 0.00122 | 0.00194 |
|  | 0.00079 | 0.00121 | 0.00197 |
|  | 0.00079 | 0.00123 | 0.00207 |
|  | 0.00084 | 0.00124 | 0.00196 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00077 | 0.00109 | 0.00176 |
|  | 0.00082 | 0.00122 | 0.00182 |
|  | 0.00079 | 0.00118 | 0.00191 |
|  | 0.00079 | 0.00126 | 0.00188 |
|  | 0.00080 | 0.00121 | 0.00179 |
|  | 0.00078 | 0.00116 | 0.00184 |
|  | 0.00080 | 0.00119 | 0.00186 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00085 | 0.00132 | 0.00190 |
|  | 0.00077 | 0.00119 | 0.00184 |
|  | 0.00080 | 0.00128 | 0.00192 |
|  | 0.00082 | 0.00130 | 0.00188 |
|  | 0.00084 | 0.00121 | 0.00186 |
|  | 0.00081 | 0.00125 | 0.00187 |
|  | 0.00080 | 0.00122 | 0.00179 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00079 | 0.00118 | 0.00201 |
|  | 0.00074 | 0.00121 | 0.00202 |
|  | 0.00075 | 0.00115 | 0.00207 |
|  | 0.00075 | 0.00120 | 0.00208 |
|  | 0.00078 | 0.00117 | 0.00184** |
|  | 0.00084 | 0.00116 | 0.00183** |
|  | 0.00085 | 0.00117 | 0.00192 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00078 | 0.00117 | 0.00199 |
|  | 0.00085 | 0.00119 | 0.00183 |
|  | 0.00081 | 0.00123 | 0.00191 |
|  | 0.00078 | 0.00127 | 0.00183 |
|  | 0.00078 | 0.00119 | 0.00199 |
|  | 0.00081 | 0.00123 | 0.00187 |
|  | 0.00081 | 0.00123 | 0.00191 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00076 | 0.00114 | 0.00181 |
|  | 0.00084 | 0.00115 | 0.00192 |
|  | 0.00079 | 0.00121 | 0.00180 |
|  | 0.00079 | 0.00125 | 0.00185 |
|  | 0.00080 | 0.00124 | 0.00179 |
|  | 0.00078 | 0.00115 | 0.00182 |
|  | 0.00080 | 0.00120 | 0.00181 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.00080 | 0.00120 | 0.00170 |
|  | 0.00080 | 0.00120 | 0.00160 |
|  | 0.00090 | 0.00120 | 0.00160 |
|  | 0.00090 | 0.00130 | 0.00170 |
|  | 0.00080 | 0.00120 | 0.00160 |
|  | 0.00080 | 0.00130 | 0.00170 |
|  | 0.00080 | 0.00120 | 0.00170 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00073 | 0.00105 | 0.00171 |
|  | 0.00072 | 0.00112 | 0.00172 |
|  | 0.00072 | 0.00109 | 0.00179 |
|  | 0.00071 | 0.00107 | 0.00165 |
|  | 0.00073 | 0.00115 | 0.00161 |
|  | 0.00073 | 0.00103 | 0.00172 |
|  | 0.00074 | 0.00110 | 0.00166 |

3.2.6.2锰元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表24中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表24中用“**”标出，岐离值均在表24中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.6.2.1锰元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。n=6，p=12，此时柯克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310。n=6，p=11，此时柯克伦检验5%临界值为0.281，1%临界值为0.332。n=6，p=10，此时柯克伦检验5%临界值为0.303，1%临界值为0.357。柯克伦检验结果见表25，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表25锰柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000025 | 0.000053 | 0.000057 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.000021 | 0.000022 | 0.000047 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000039 |  | 0.000089 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.000038 | 0.000055 | 0.000042 |
| 5中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000034 | 0.000062 | 0.000070 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000031 | 0.000028 | 0.000062 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000015 | 0.000053 | 0.000052 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000026 | 0.000049 | 0.000042 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000045 | 0.000021 | 0.000064 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000026 | 0.000034 | 0.000067 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000024 | 0.000045 | 0.000045 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.000049 | 0.000049 | 0.000053 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000009 | 0.000041 | 0.000059 |
| Smax | 0.000049 | 0.000062 | 0.000089 |
| C | 0.186 | 0.160 | 0.175 |

3.2.6.2.2锰元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表26为锰的相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室锰单元均值无离群值。

表26 锰格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00081 | 0.00128 | 0.00193 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00082 | 0.00123 | 0.00189 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00088 |  | 0.00210 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00080 | 0.00121 | 0.00198 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00077 | 0.00116 | 0.00184 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00080 | 0.00121 | 0.00198 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00079 | 0.00119 | 0.00184 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00081 | 0.00125 | 0.00187 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00078 | 0.00118 | 0.00202 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00080 | 0.00122 | 0.00190 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00079 | 0.00119 | 0.00183 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.00083 | 0.00123 | 0.00166 |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00072 | 0.00109 | 0.00169 |
| Max/% | 0.00088 | 0.00128 | 0.00210 |
| Min/% | 0.00072 | 0.00109 | 0.00166 |
| Gmax | 2.219 | 1.573 | 1.745 |
| Gmin | 2.228 | 2.336 | 1.860 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。实验室数p=11时，显著性水平为1%时G临界值为2.564；显著性水平为5%时G临界值为2.355。实验室数p=10时，显著性水平为1%时G临界值为2.482；显著性水平为5%时G临界值为2.290。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |

3.2.6.3锰元素的精密度计算

剔除离群值后，钴的重复性、再现性计算结果见表27。

表27 锰的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.071128 | 0.10012 | 0.16858 |
| T2 | 5.69378E-05 | 0.000119597 | 0.00032083 |
| T3 | 89 | 84 | 89 |
| T4 | 613 | 588 | 613 |
| T5 | 7.37319E-08 | 1.442E-07 | 2.63657E-07 |
| Sr2 | 9.70157E-10 | 2.03099E-09 | 3.42412E-09 |
| SL2 | 9.90081E-10 | 3.11069E-09 | 1.79612E-08 |
| SR2 | 1.96024E-09 | 5.14168E-09 | 2.13854E-08 |
| Sr | 0.000031 | 0.000045 | 0.000059 |
| SR | 0.000044 | 0.000072 | 0.000146 |
| 总平均值 | 0.00080 | 0.0012 | 0.0019 |
| r | 0.00009 | 0.00013 | 0.00017 |
| R | 0.00013 | 0.0002 | 0.0004 |

3.2.7铅的原始数据及统计结果

3.2.7.1各实验室的铅原始数据

表28各实验室的铅原始数据

| 实验室 | 1# | 4# | 2# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.0020 | 0.0038 | 0.0050 |
|  | 0.0021 | 0.0037 | 0.0047 |
|  | 0.0021 | 0.0036 | 0.0045 |
|  | 0.0019 | 0.0035 | 0.0043 |
|  | 0.0019 | 0.0036 | 0.0043 |
|  | 0.0020 | 0.0037 | 0.0044 |
|  | 0.0021 | 0.0035 | 0.0043 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.0019 | 0.0035 | 0.0046 |
|  | 0.0020 | 0.0037 | 0.0045 |
|  | 0.0020 | 0.0035 | 0.0045 |
|  | 0.0019 | 0.0035 | 0.0046 |
|  | 0.0022 | 0.0036 | 0.0047 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0047 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0046 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.0021 | 0.0039 | 0.0053 |
|  | 0.0023 | 0.0037 | 0.0049 |
|  | 0.0021 | 0.0039 | 0.0046 |
|  | 0.0023 | 0.0037 | 0.0048 |
|  | 0.0023 | 0.0039 | 0.0046 |
|  | 0.0022 | 0.0036 | 0.0045 |
|  | 0.0023 | 0.0041 | 0.0049 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0041 |
|  | 0.0015 | 0.0030 | 0.0041 |
|  | 0.0015 | 0.0029 | 0.0041 |
|  | 0.0016 | 0.0029 | 0.0042 |
|  | 0.0016 | 0.0029 | 0.0041 |
|  | 0.0016 | 0.0030 | 0.0042 |
|  | 0.0016 | 0.0029 | 0.0042 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.0019 | 0.0036 | 0.0048 |
|  | 0.0018 | 0.0035 | 0.0046 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0049 |
|  | 0.0019 | 0.0033 | 0.0045 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0045 |
|  | 0.0020 | 0.0037 | 0.0042 |
|  | 0.0019 | 0.0034 | 0.0046 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.0020 | 0.0036 | 0.0046 |
|  | 0.0021 | 0.0038 | 0.0046 |
|  | 0.0019 | 0.0039 | 0.0045 |
|  | 0.0019 | 0.0036 | 0.0045 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0041 |
|  | 0.0021 | 0.0037 | 0.0043 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0046 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0046 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0045 |
|  | 0.0022 | 0.0036 | 0.0047 |
|  | 0.0022 | 0.0036 | 0.0046 |
|  | 0.0020 | 0.0035 | 0.0049 |
|  | 0.0021 | 0.0036 | 0.0049 |
|  | 0.0021 | 0.0036 | 0.0048 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.0019 | 0.0035 | 0.0042 |
|  | 0.0019 | 0.0034 | 0.0045 |
|  | 0.0019 | 0.0036 | 0.0046 |
|  | 0.0019 | 0.0034 | 0.0048 |
|  | 0.0019 | 0.0035 | 0.0041 |
|  | 0.0019 | 0.0035 | 0.0045 |
|  | 0.0020 | 0.0034 | 0.0047 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.0015 | 0.0033 | 0.0041 |
|  | 0.0014 | 0.0033 | 0.0040 |
|  | 0.0015 | 0.0033 | 0.0038 |
|  | 0.0016 | 0.0033 | 0.0040 |
|  | 0.0015 | 0.0034 | 0.0037 |
|  | 0.0015 | 0.0035 | 0.0039 |
|  | 0.0015 | 0.0034 | 0.0039 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.0020 | 0.0035 | 0.0044 |
|  | 0.0020 | 0.0035 | 0.0046 |
|  | 0.0019 | 0.0040* | 0.0044 |
|  | 0.0020 | 0.0039 | 0.0048 |
|  | 0.0020 | 0.0036 | 0.0044 |
|  | 0.0021 | 0.0035 | 0.0046 |
|  | 0.0021 | 0.0036 | 0.0044 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.0023 | 0.0040 | 0.0050 |
|  | 0.0023 | 0.0041 | 0.0051 |
|  | 0.0023 | 0.0040 | 0.0050 |
|  | 0.0022 | 0.0041 | 0.0050 |
|  | 0.0021 | 0.0041 | 0.0051 |
|  | 0.0021 | 0.0040 | 0.0051 |
|  | 0.0022 | 0.0042 | 0.0050 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.0021 | 0.0053** | 0.0064** |
|  | 0.0020 | 0.0052** | 0.0062** |
|  | 0.0021 | 0.0051** | 0.0063** |
|  | 0.0021 | 0.0052** | 0.0062** |
|  | 0.0020 | 0.0053** | 0.0063** |
|  | 0.0021 | 0.0053** | 0.0064** |
|  | 0.0021 | 0.0052** | 0.0064** |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.0018 | 0.0033 | 0.0043 |
|  | 0.0018 | 0.0035 | 0.0044 |
|  | 0.0018 | 0.0033 | 0.0042 |
|  | 0.0019 | 0.0034 | 0.0042 |
|  | 0.0018 | 0.0034 | 0.0042 |
|  | 0.0017 | 0.0033 | 0.0040 |
|  | 0.0019 | 0.0034 | 0.0042 |

3.2.7.2铅元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表28中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表28中用“**”标出，岐离值均在表28中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.7.2.1铅元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。n=6，p=12，此时柯克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310。n=6，p=11，此时柯克伦检验5%临界值为0.281，1%临界值为0.332。n=6，p=10，此时柯克伦检验5%临界值为0.303，1%临界值为0.357。柯克伦检验结果见表29，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表29铅柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000090 | 0.000111 | 0.000265 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.000100 | 0.000076 | 0.000082 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000095 | 0.000170 | 0.000271 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.000053 | 0.000053 | 0.000053 |
| 5中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000076 | 0.000138 | 0.000227 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000082 | 0.000121 | 0.000190 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000090 | 0.000079 | 0.000157 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000038 | 0.000076 | 0.000254 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000058 | 0.000079 | 0.000135 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000069 | 0.000207 | 0.000157 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000090 | 0.000076 | 0.000053 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.000049 |  |  |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000069 | 0.000076 | 0.000121 |
| Smax | 0.000100 | 0.000207 | 0.000271 |
| C | 0.133 | 0.274 | 0.188 |

3.2.7.2.2铅元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表30为铅的相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室铅单元均值无离群值。

表30铅格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00201 | 0.00363 | 0.00450 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00200 | 0.00357 | 0.00460 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00223 | 0.00383 | 0.00480 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00156 | 0.00294 | 0.00414 |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00193 | 0.00353 | 0.00459 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00200 | 0.00369 | 0.00446 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00211 | 0.00356 | 0.00471 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00191 | 0.00347 | 0.00449 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00150 | 0.00336 | 0.00391 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00201 | 0.00366 | 0.00451 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00221 | 0.00407 | 0.00504 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.00207 |  |  |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00181 | 0.00337 | 0.00421 |
| Max/% | 0.00223 | 0.00407 | 0.00504 |
| Min/% | 0.00150 | 0.00294 | 0.00391 |
| Gmax | 1.260 | 1.877 | 1.806 |
| Gmin | 2.055 | 2.232 | 1.932 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |

3.2.7.2铅元素的精密度计算

剔除离群值后，铅的重复性、再现性计算结果见表31。

表31 铅的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.1776 | 0.2987 | 0.3778 |
| T2 | 0.000350669 | 0.001067973 | 0.001706217 |
| T3 | 91 | 84 | 84 |
| T4 | 637 | 588 | 588 |
| T5 | 4.51429E-07 | 9.37143E-07 | 2.34286E-06 |
| Sr2 | 5.78755E-09 | 1.30159E-08 | 3.25397E-08 |
| SL2 | 4.74568E-08 | 7.35936E-08 | 8.6477E-08 |
| SR2 | 5.32444E-08 | 8.66095E-08 | 1.19017E-07 |
| Sr | 0.000076 | 0.000114 | 0.000180 |
| SR | 0.000231 | 0.000294 | 0.000345 |
| 总平均值 | 0.0020 | 0.0036 | 0.0045 |
| r | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| R | 0.0006 | 0.0008 | 0.00098 |

3.2.8锌的原始数据及统计结果

3.2.8.1各实验室的锌原始数据

表32各实验室的锌原始数据

| 实验室 | 1# | 4# | 5# | 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术有限公司 | 0.00094 | 0.00122 | 0.0025 | 0.00592 |
|  | 0.00095 | 0.00126 | 0.00242 | 0.0058 |
|  | 0.00089 | 0.00119 | 0.00248 | 0.00578 |
|  | 0.00091 | 0.00116 | 0.00239 | 0.00588 |
|  | 0.00096 | 0.00118 | 0.00257 | 0.00581 |
|  | 0.00092 | 0.00118 | 0.00244 | 0.00589 |
|  | 0.00089 | 0.00119 | 0.00262 | 0.00594 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.0009 | 0.00122 | 0.00264 | 0.00591 |
|  | 0.00093 | 0.00119 | 0.00258 | 0.00599 |
|  | 0.00096 | 0.0012 | 0.00264 | 0.00583 |
|  | 0.00097 | 0.00121 | 0.00248 | 0.00567 |
|  | 0.00094 | 0.00119 | 0.00241 | 0.00563 |
|  | 0.00087 | 0.00122 | 0.00241 | 0.00577 |
|  | 0.00091 | 0.00123 | 0.00262 | 0.00569 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00087 | 0.00158* | 0.00217 | 0.00602 |
|  | 0.00081 | 0.00152* | 0.00223 | 0.00657** |
|  | 0.00079 | 0.00148* | 0.00218 | 0.00621 |
|  | 0.00074 | 0.00151* | 0.00216 | 0.00609 |
|  | 0.00082 | 0.00159* | 0.00228 | 0.00627 |
|  | 0.00081 | 0.00141* | 0.00232 | 0.00613 |
|  | 0.00073 | 0.00143* | 0.00234 | 0.00652** |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00085 | 0.00137 | 0.00293 | 0.00711** |
|  | 0.00083 | 0.00146 | 0.00297 | 0.0072** |
|  | 0.00085 | 0.00135 | 0.00284* | 0.00726** |
|  | 0.00083 | 0.00143 | 0.00292 | 0.00716** |
|  | 0.00087 | 0.00142 | 0.00295 | 0.00721** |
|  | 0.00082 | 0.00137 | 0.00293 | 0.00726** |
|  | 0.00084 | 0.00135 | 0.00292 | 0.00732** |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00101 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0059 |
|  | 0.001 | 0.00137 | 0.00261 | 0.00582 |
|  | 0.00105 | 0.00137 | 0.00243 | 0.00579 |
|  | 0.00103 | 0.00125 | 0.00239 | 0.00586 |
|  | 0.00101 | 0.00134 | 0.00253 | 0.00592 |
|  | 0.00109 | 0.00129 | 0.00237 | 0.00584 |
|  | 0.00112 | 0.00118** | 0.00241 | 0.0059 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00096 | 0.00124 | 0.00247 | 0.00581 |
|  | 0.00096 | 0.00117 | 0.00242 | 0.00575 |
|  | 0.00092 | 0.00123 | 0.00248 | 0.0059 |
|  | 0.00087 | 0.00119 | 0.00248 | 0.00568 |
|  | 0.00089 | 0.00119 | 0.00245 | 0.00564 |
|  | 0.00087 | 0.00118 | 0.00249 | 0.00553 |
|  | 0.00089 | 0.00119 | 0.00234* | 0.00554 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000922 | 0.00123 | 0.00254 | 0.00575 |
|  | 0.000951 | 0.00126 | 0.00251 | 0.00591 |
|  | 0.000902 | 0.00122 | 0.00263 | 0.00588 |
|  | 0.000896 | 0.00117 | 0.00244 | 0.00571 |
|  | 0.000944 | 0.00126 | 0.00255 | 0.00589 |
|  | 0.000926 | 0.00119 | 0.00248 | 0.00592 |
|  | 0.000898 | 0.00118 | 0.00261 | 0.00581 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00101 | 0.00122 | 0.00254 | 0.00589 |
|  | 0.00084 | 0.00117 | 0.00263 | 0.00603 |
|  | 0.00091 | 0.00123 | 0.00257 | 0.00592 |
|  | 0.00095 | 0.00115 | 0.00248 | 0.00608 |
|  | 0.00088 | 0.00119 | 0.0025 | 0.00591 |
|  | 0.00098 | 0.00124 | 0.00252 | 0.00597 |
|  | 0.00092 | 0.0012 | 0.00258 | 0.00599 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000832 | 0.00117 | 0.00253 | 0.0062 |
|  | 0.000846 | 0.00119 | 0.00254 | 0.00623 |
|  | 0.000825 | 0.00118 | 0.00244 | 0.00625 |
|  | 0.00089 | 0.00124 | 0.00234 | 0.00623 |
|  | 0.000889 | 0.00118 | 0.00234 | 0.00645 |
|  | 0.000887 | 0.00125 | 0.00255 | 0.00632 |
|  | 0.000884 | 0.00123 | 0.00239 | 0.00636 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00093 | 0.00122 | 0.00242 | 0.00583 |
|  | 0.00093 | 0.00101 | 0.00238 | 0.00584 |
|  | 0.00097 | 0.00113 | 0.00239 | 0.0058 |
|  | 0.00095 | 0.00118 | 0.0024 | 0.00576 |
|  | 0.00093 | 0.00107 | 0.00244 | 0.00586 |
|  | 0.0009 | 0.00107 | 0.00247 | 0.00576 |
|  | 0.00097 | 0.0011 | 0.00242 | 0.00576 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00103 | 0.00136 | 0.00263 | 0.00616 |
|  | 0.00106 | 0.00137 | 0.00274 | 0.00612 |
|  | 0.00105 | 0.00131 | 0.00268 | 0.00617 |
|  | 0.00104 | 0.00131 | 0.00263 | 0.00611 |
|  | 0.00103 | 0.00122 | 0.0027 | 0.00612 |
|  | 0.00102 | 0.00128 | 0.00261 | 0.00618 |
|  | 0.00101 | 0.00131 | 0.00268 | 0.00611 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 | 0.004** | 0.002** | 0.009** | 0.0081** |
|  | 0.0039** | 0.0019** | 0.0089** | 0.008** |
|  | 0.004** | 0.002** | 0.0088** | 0.0081** |
|  | 0.0039** | 0.0019** | 0.0088** | 0.008** |
|  | 0.004** | 0.002** | 0.0089** | 0.0081** |
|  | 0.0039** | 0.0021** | 0.009** | 0.008** |
|  | 0.004** | 0.002** | 0.0091** | 0.0081** |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000895 | 0.00109 | 0.00221 | 0.00558 |
|  | 0.000925 | 0.00105 | 0.00217 | 0.00532 |
|  | 0.000948 | 0.00114 | 0.00231 | 0.00545 |
|  | 0.000931 | 0.00111 | 0.00225 | 0.00551 |
|  | 0.000923 | 0.00112 | 0.00226 | 0.00531 |
|  | 0.00094 | 0.00113 | 0.00219 | 0.00544 |
|  | 0.000885 | 0.00106 | 0.00227 | 0.00548 |

3.2.8.2锌元素的异常值判定

对实验室数据内采用格拉布斯检验，查表。当n=7，α=0.05时临界值为2.020，α=0.01时临界值为2.139、保留岐离值（表32中用“*”标出），舍弃离群值。

以下检验离群值均在表32中用“**”标出，岐离值均在表32中用“*”标出，保留岐离值，舍弃离群值。

3.2.8.2.1锌元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=13，此时柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291。n=6，p=12，此时柯克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310。n=6，p=11，此时柯克伦检验5%临界值为0.281，1%临界值为0.332。n=6，p=10，此时柯克伦检验5%临界值为0.303，1%临界值为0.357。柯克伦检验结果见表33，舍弃离群值，保留歧离值。重复进行柯克伦检验，直至无离群值。

表33锌柯克伦检验结果（各实验室标准差）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.000028 | 0.000033 | 0.000083 | 0.000063 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.000035 | 0.000016 | 0.000104 | 0.000133 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.000048 | 0.000069 | 0.000074 | 0.000098 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.000017 | 0.000043 | 0.000041 |  |
| 5中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.000045 | 0.000056 | 0.000101 | 0.000048 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.000039 | 0.000026 | 0.000053 | 0.000137 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000022 | 0.000037 | 0.000068 | 0.000083 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.000058 | 0.000033 | 0.000052 | 0.000069 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.000029 | 0.000033 | 0.000093 | 0.000090 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.000025 | 0.000072 | 0.000031 | 0.000043 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.000017 | 0.000050 | 0.000046 | 0.000030 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  |  |  |  |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.000023 | 0.000035 | 0.000049 | 0.000098 |
| Smax | 0.000058 | 0.000072 | 0.000104 | 0.000137 |
| C | 0.236 | 0.212 | 0.184 | 0.223 |

3.2.8.2.2锌元素的实验室间格拉布斯检验

将格拉布斯检验应用于单元平均值，表34为锌的相应检验结果。一个离群观测值检验结果及两个离群观测值检验结果均表明各实验室锌单元均值无离群值。

表34锌格拉布斯检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1北矿检测技术股份有限公司 | 0.00092 | 0.00120 | 0.00249 | 0.00586 |
| 2金川集团股份有限公司 | 0.00093 | 0.00121 | 0.00254 | 0.00578 |
| 3国际（北京）检验认证有限公司 | 0.00080 | 0.00150 | 0.00224 | 0.00614 |
| 4荆门市格林美新材料有限公司 | 0.00084 | 0.00139 | 0.00292 |  |
| 5深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 0.00104 | 0.00134 | 0.00248 | 0.00586 |
| 6紫金矿业集团股份有限公司 | 0.00091 | 0.00120 | 0.00245 | 0.00569 |
| 7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.00092 | 0.00122 | 0.00254 | 0.00584 |
| 8大冶有色设计研究院有限公司 | 0.00093 | 0.00120 | 0.00255 | 0.00597 |
| 9铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00086 | 0.00121 | 0.00245 | 0.00629 |
| 10衢州华友钴新材料有限公司 | 0.00094 | 0.00111 | 0.00242 | 0.00580 |
| 11昆明冶金研究院有限公司 | 0.00103 | 0.00131 | 0.00267 | 0.00614 |
| 12吉林吉恩镍业股份有限公司 |  |  |  |  |
| 13广东先导稀材股份有限公司 | 0.00092 | 0.00110 | 0.00224 | 0.00544 |
| Max/% | 0.00104 | 0.00150 | 0.00292 | 0.00629 |
| Min/% | 0.00080 | 0.00110 | 0.00224 | 0.00544 |
| Gmax | 1.770 | 2.183 | 2.348 | 1.687 |
| Gmin | 1.784 | 1.270 | 1.435 | 1.913 |
| 实验室数p=13时，显著性水平为1%时G临界值为2.699；显著性水平为5%时G临界值为2.462。实验室数p=12时，显著性水平为1%时G临界值为2.636；显著性水平为5%时G临界值为2.412。一个离群观测值的格拉布斯检验，大于表中1%临界值的为离群值，大于表中5%临界值的为歧离值。 |  |  |  |  |

3.2.8.3锌元素的精密度计算

剔除离群值后，锌的重复性、再现性计算结果见表35。

表35 锌的重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.077319 | 0.10351 | 0.20977 | 0.44148 |
| T2 | 7.1546E-05 | 0.000130128 | 0.000526381 | 0.002602499 |
| T3 | 84 | 83 | 84 | 75 |
| T4 | 588 | 575 | 588 | 515 |
| T5 | 8.63811E-08 | 1.41848E-07 | 3.562E-07 | 4.87149E-07 |
| Sr2 | 1.19974E-09 | 1.99785E-09 | 4.94722E-09 | 6.49531E-09 |
| SL2 | 4.72006E-09 | 1.33857E-08 | 3.21591E-08 | 5.54453E-08 |
| SR2 | 5.9198E-09 | 1.53836E-08 | 3.71063E-08 | 6.19406E-08 |
| Sr | 0.000035 | 0.000045 | 0.000070 | 0.000081 |
| SR | 0.000077 | 0.000124 | 0.000193 | 0.000249 |
| 总平均值 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0059 |
| r | 0.00010 | 0.00013 | 0.00020 | 0.00023 |
| R | 0.00022 | 0.00035 | 0.00055 | 0.00070 |

重新检查原始数据处理过程，各元素的重复性和再现性计算结果如下表所示。

表 36 各元素的重复性和再现性计算结果

| WMg/% | 0.0010 | 0.0012 | 0.002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
| R/% | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  |
| WCd/% | 0.00041 | 0.00082 | 0.0018 | 0.0024 |  |  |
| r/% | 0.00005 | 0.00007 | 0.00014 | 0.00015 |  |  |
| R/% | 0.00012 | 0.00016 | 0.00027 | 0.00041 |  |  |
| WCo/% | 0.004 | 0.044 | 0.13 | 0.40 | 0.68 |  |
| r/% | 0.0004 | 0.002 | 0.009 | 0.02 | 0.03 |  |
| R/% | 0.0016 | 0.008 | 0.015 | 0.045 | 0.05 |  |
| wCu/% | 0.0033 | 0.0059 | 0.039 | 0.137 | 0.204 | 0.235 |
| r/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.0014 | 0.009 | 0.016 | 0.015 |
| R/% | 0.0009 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.027 | 0.025 |
| WMn/% | 0.000799 | 0.0012 | 0.0019 |  |  |  |
| r/% | 0.00009 | 0.00013 | 0.00017 |  |  |  |
| R/% | 0.00013 | 0.0002 | 0.0004 |  |  |  |
| WPb/% | 0.0020 | 0.0036 | 0.0045 |  |  |  |
| r/% | 0.00022 | 0.00032 | 0.00051 |  |  |  |
| R/% | 0.00065 | 0.00083 | 0.00098 |  |  |  |
| WZn/% | 0.0009 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0059 |  |  |
| r/% | 0.00010 | 0.00013 | 0.00020 | 0.00023 |  |  |
| R/% | 0.00022 | 0.00035 | 0.00055 | 0.00070 |  |  |

3.3 修订前后试验方案比对

将本文件《镍化学分析方法 第5部分：镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》与GB/T 8647.5-2006《镍化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法》与GB/T 8647.6-2006《镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行比对，结果见表3-37。

表3-37 修订前后对比

| 比对项目 | 修订前 | 修订后 |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 | 镍中镁与镍中镉、钴、铜、锰、铅、锌 | 镍中镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌 |
| 称样量 | 称样量镁1.0g，镉、钴、铜、锰、铅、锌2.0g或5.0g | 称样量统一为2.0g |
| 酸用量、定容体积、稀释倍数及测定体积 | Mg:酸用量10 mL，定容体积100mL，不稀释，测定体积100mL 镉、钴、铜、锰、铅、锌酸用量60mL或者20mL，蒸发至稠浆状补加20mL后定容体积200mL，不稀释，测定体积200mL | 镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌酸用量20mL，蒸发至稠浆状补加20mL后定容体积100mL，测定体积100mL。 将高含量Co 0.1％~1.0％、Cu 0.05％~0.30％稀释10倍，补加20mL硝酸。 |
| 工作曲线 匹配基体量 | 镁单独工作曲线，匹配1g基体，定容体积200mL； 镉、钴、铜、锰、铅≤0.01%，锌≤0.005%一条工作曲线，匹配5g基体，定容体积200mL 镉、钴、铜、锰、铅＞0.01%，锌＞0.005%一条工作曲线，匹配2g基体，定容体积200mL | 将镁、镉、钴、铜、锰、铅、锌≤0.01%合并为一条工作曲线；匹配2g基体，定容100mL 将高含量Co 0.01％~0.1％、Cu 0.01％~0.05％建一条曲线，匹配2g基体，定容100mL 将高含量Co 0.1％~1.0％、Cu 0.05％~0.30％建一条曲线，匹配0.2g基体，定容100mL |
| 精密度实验 | 重复性限和实验室之间允许差 | 重复性限和再现性限 |

3.4 标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准项目《镍化学分析方法 第5部分 镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是对“镍化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法”及“镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法”进行的整合修订。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准作为行业基础性标准，起到了规范、统一方法，指导生产、科研、贸易的作用，被广泛用于生产、科研单位的生产、研究和经贸单位的贸易质量检验和仲裁。本标准有效解决了贸易往来之间的质量异议和技术交流，保证了量值的正常传递，并被众多单位列为实验室的认可项目和处理质量异议、仲裁分析的首选方法。本文件颁布执行后，将在国内形成对镍中镁、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的统一分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国镍产业的发展发挥着十分重要的作用。

四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

纯镍产品中相关的国际标准方法有“ISO 6351:1985镍—银、铋、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法”该ISO标准自发布应用至今，其中GB/T 8647.6-2006采用了ISO 6351:1985标准，未见其他标准方法。

表3-38本标准与国际标准的对比

| 对比项目 | GB/T 8647.5-202X | ISO 6351:1985 |
| --- | --- | --- |
| 测定元素 | 镁（Mg）、镉(Cd)、钴(Co)、铜(Cu)、锰(Mn)、铅(Pb)、锌(Zn) | 银(Ag)、铋(Bi)、镉(Cd)、钴(Co)、铜(Cu)、铁(Fe)、锰(Mn)、铅(Pb)、锌(Zn) |
| 测定元素含量范围（质量分数，%） | Mg：0.0005～0.002 Cd：0.0002~0.003 Co：0.001~1.00 Cu：0.001~0.30 Mn：0.0008~0.002 Pb：0.0015~0.007 Zn：0.0008~0.008 | Ag：0.0005 ~ 0.05 Bi：0.0005 ~ 0.05 Cd：0.0005 ~ 0.05 Co：0.01 ~ 2.0（常规上限为1%，‌方法调整后可升至2%） Cu：0.01 ~ 2.0（常规上限为1%，‌方法调整后可升至2%） Fe：0.0025 ~ 0.5 Mn：0.001 ~ 0.1 Pb：0.0005 ~ 0.05 Zn：0.001 ~ 0.1 |
| 质量控制条款 | 明确要求空白实验、平行样、重复性限检查、校准曲线线性验证 | 提及干扰排查与背景校正，但未系统规定QC流程 |
| 适用材料类型 | 精炼镍、镍合金（如高温合金、镍板、镍粉等） | 精炼镍、锻镍、铸造镍 |

五、以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

纯镍产品中相关的国际标准方法有“ISO 6351:1985镍—银、铋、镉、钴、铜、锰、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法”该ISO标准自发布应用至今，其中GB/T 8647.6-2006非等效采用了ISO 6351:1985标准，未见其他标准方法。‌GB/T 8647.6-2006 与 ISO 6351:1985 的核心差异体现在测定元素范围、检测限及质量控制要求上‌，尽管前者参考后者制定，但并非等同采用，而是根据国内检测需求进行了本土化调整。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。本文件是GB/T8647《镍化学分析方法》的一部分，配套各种纯镍产品使用。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性国家标准发布。建议向镍生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。建议发布6个月后实施。

十、废止现行有关标准的建议

本标准实施时GB/T 8647.5-2006、GB/T 8647.6-2006废止。

- 十一、公平竞争审查条例

依照《公平竞争审查条例》规定开展公平竞争审查，本标准不存在“限制或者变相限制市场准入和退出”、“限制或者变相限制商品要素自由流动”、“影响经营者生产经营成本”、“影响经营者生产经营行为”等情况，也不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。

本标准审查结论为“不影响”。

- 十二、其他应予说明的事项

本文件不存在侵犯相关国际、国外、国内机构版权的情况。

编制组

2026年4月