  GB/T 1819.6—202X

GB/T 3260.2-201X

[image: image1.wmf]100

10

1

0

9

2

0

´

×

´

×

×

=

-

V

m

V

V

r




前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件为GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》的第6部分。GB/T 1819已经发布了以下部分:
——第1部分：水分含量的测定  热干燥法；

——第2部分：锡含量的测定  碘酸钾滴定法；

——第3部分：铁量的测定  硫酸铈滴定法；

——第4部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离—碘滴定法；

——第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法；
——第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法； 

——第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第10部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法；

——第11部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S分光光度法；

——第12部分：二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法；
——第13部分：氧化镁、氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第14部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；
——第15部分：氟量的测定  离子选择电极法；
——第16部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法。

本文件代替GB/T 1819.6—2004《锡精矿化学分析方法 锑量的测定  孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法》、和GB/T 1819.17—2017《锡精矿化学分析方法  汞量的测定 原子荧光光谱法》。本文件与GB/T 1819.6—2004和GB/T 1819.17—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

    a）更改了范围，将锑的测定方法由孔雀绿分光光度法改为原子荧光光谱法（见第1章，GB/T 1819.6—2004的第1章）；

b）更改了精密度（见第10章，GB/T 1819.6—2004的第15章和GB/T 1819.17—2017的第8章）；

c）删除了火焰原子吸收光谱法测锑的内容（见GB/T 1819.6—2004的第8章至第15章）；
d）更改了测定中的试液总体积（见第8章，见GB/T 1819.17—2017的第6章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司、北矿检测技术股份有限公司、云南锡业股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、江西铜业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司。

本文件主要起草人：彭巨擘、陈树莲、李英萍、张丽梅、张丕慧、周圣婷、王冲志、唐都作、顾松、邱敏敏、王候、陈殿耿、陈祝炳、梁凤珍、陈建华、陈继伟、孙启莲、陈红、张力久、王晓福、梁柳静、陈太其、章歆、杨海岸、武玉艳、李鹏飞、邱蓉蓉、任鹏炜、杨再云、曾衍强、刘雅甜。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 1819.6-2004；
——GB/T 1819.17-2017。
锡精矿化学分析方法

第6部分：锑和汞含量的测定

原子荧光光谱法

  范围

本文件描述了原子荧光光谱法测定锡精矿中锑和汞含量的方法。

本文件适用于锡精矿中锑、汞含量的测定。测定范围为：Sb：0.0050 %～0.050 %，

Hg：0.00010 %～0.10 %。
  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

测锑试料经盐酸-硝酸-氟化铵分解。在稀盐酸介质中，加入硫脲—抗坏血酸将锑（Ⅴ）还原为锑（Ⅲ），锑（Ⅲ）被硼氢化钾还原为氢化锑，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量锑的荧光强度，按标准曲线法计算锑的含量。

测汞试料用盐酸、硝酸分解。在稀盐酸介质中，离子态的汞被氯化亚锡还原为原子态汞，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量汞的荧光强度，按标准曲线法计算汞的含量。
5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的二级水。
  盐酸（ρ=1.19 g/mL），优级纯。

  硝酸（ρ=1.42 g/mL），优级纯。

  混合酸：3体积盐酸（5.1）、1体积硝酸（5.2）和4体积水混合。
  盐酸（1+9）。

  盐酸（1+19）。

  氟化铵溶液（200 g/L）：称取100 g氟化铵溶解于500 mL水中。
  硫脲-抗坏血酸混合溶液（50 g/L）：称取5 g硫脲和5 g抗坏血酸，溶解于100 mL水中，用时现配。

  硼氢化钾溶液（15 g/L）：称取15.00 g硼氢化钾溶于1000 mL氢氧化钠溶液（2 g/L），摇匀，用时现配。

  氯化亚锡溶液（200 g/L）：称取20 g氯化亚锡（SnCl2·2H2O）于200 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.1），微热，待溶液清亮后，加入80 mL水，混匀。

  锑标准贮存溶液：称取1.0000g金属锑（w Sb ≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），10g酒石酸，低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.2），用硝酸（1+19）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。亦可购买市售有证溶液标准物质/标准样品。
 汞标准贮存溶液：称取0.1354 g二氯化汞（wHgCl2≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸（5.2），微热至溶解完全，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，加入10 mL高锰酸钾溶液（50 g/L），用硝酸（1+9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg汞。

  锑标准溶液A：移取10.00 mL锑标准贮存溶液（5.10）于1000 mL容量瓶中，加入200 mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含10 μg锑。

  锑标准溶液B：移取10.00 mL锑标准溶液A（5.12）于100 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 μg锑。

5.14  汞标准溶液A：移取10.00 mL汞标准贮存溶液（5.11）于1000 mL容量瓶中，加入10 mL高锰酸钾溶液（50 g/L），用硝酸（1+9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1μg汞。

5.15  汞标准溶液B：移取10.00 mL汞标准溶液A（5.14）于100 mL容量瓶中，加入2 mL硝酸（5.2），1 mL高锰酸钾溶液（50 g/L），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 ng汞。用时配制。
6  仪器

原子荧光光谱仪，附锑、汞特种空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——精密度：用20 ng/mL的锑、10 ng/mL汞标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的8.0%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段与最低段的荧光强度差值之比应不小于0.80。
7  样品
7.1试样自然风干后，研磨至粒度不大于0.074 mm。

7.2 锑试样应在100 ℃～105 ℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

7.3 汞试样置于干燥器中备用。
8  试验步骤

  试料
称取0.10 g样品，精确至0.0001g。
8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 锑的测定
8.4.1.1 将试料（8.1）置于100 mL烧杯中，吹少量水，加15 mL盐酸（5.1），0.5 mL氟化铵溶液（5.6），盖上表面皿，置于电炉上低温加热5 min，取下稍冷，加5 mL硝酸（5.2），继续加热分解20 min，取下冷却，用水吹洗表面皿及杯壁，将试液移人100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1移入100 mL容量瓶，加10 mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（5.7），用水稀释至刻度，混匀，静置30 min。
表1 试液总体积、分取体积、测定体积和补加盐酸体积
	锑含量

%
	试液总体积

mL
	分取体积

mL
	试液测定体积

mL
	补加盐酸（5.1）体积 mL

	＞0.0050～0.020
	100
	10
	100
	10

	>0.020～0.050
	100
	5
	100
	10


8.4.1.2 用硼氢化钾溶液（5.8）为还原剂，盐酸（5.4）作为载流，氩气作为屏蔽气和载气，于原子荧光光谱仪上，测量试液的荧光强度，减去空白试液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的锑浓度。

8.4.2 汞的测定
8.4.2.1 将试料（8.1）置于100 mL烧杯中，吹少量水，加入10 mL混合酸（5.3），盖上表面皿，置于沸水浴上加热分解30 min，取下用水吹洗表皿及杯壁，冷却。按表2将试液移入相应体积容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表2 试液总体积、分取体积、测定体积和补加盐酸体积
	汞含量

%
	试液总体积

mL
	分取体积

mL
	试液测定体积

mL
	补加盐酸（5.1）体积

mL

	0.0001～0.0010
	100
	全量
	/
	/

	>0.0010～0.0050
	100
	10
	50
	2.5

	>0.0050～0.020
	100
	5
	100
	5

	>0.020～0.10
	250
	5
	250
	12.5


8.4.2.2 用氯化亚锡溶液（5.9）为还原剂，盐酸（5.5）作为载流，氩气作为屏蔽气和载气，于原子荧光光谱仪上，测量试液的荧光强度，减去空白试液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的汞浓度。

8.5 工作曲线的绘制
8.5.1 锑工作曲线的绘制

8.5.1.1 移取0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL锑标准溶液B（5.13）于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL 盐酸（5.1），10 mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（5.7），用水稀释至刻度，混匀，静置30 min。锑的质量浓度依次为0.00 ng/mL、5.00 ng/mL、10.00 ng/mL、20.00 ng/mL、30.00 ng/mL、40.00 ng/mL。
8.5.1.2 在与测量试液（8.4.1.2）相同条件下，测量标准溶液的荧光强度，减去“零”浓度标准溶液的荧光强度。以锑的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。
8.5.2 汞工作曲线的绘制

8.5.2.1 移取0.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL汞标准溶液B（5.15）于一组100 mL容量瓶中，用盐酸（5.5）稀释至刻度，混匀。汞的质量浓度依次为0.00 ng/mL、2.00 ng/mL、4.00 ng/mL、6.00 ng/mL、8.00 ng/mL、10.00 ng/mL。
8.5.2.2 在与测量试液（8.4.2.2）相同条件下，测量标准溶液的荧光强度，减去“零”浓度标准溶液的荧光强度。以汞的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。
9  试验数据处理
待测元素含量以质量分数wx计，按公式（1）计算：

 wx
[image: image2.png]


     …………………………………（1）
式中：

x——待测元素，锑或汞；

ρ——从工作曲线上查得的锑、汞的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果保留2位有效数字。
10  精密度

  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据统计结果见附录A。
表3 重复性限（r）

	wSb /%
	0.0055
	0.010
	0.019
	0.040
	

	r /%
	0.0006
	0.001
	0.003
	0.004
	

	wHg /%
	0.00017
	0.00050
	0.0048
	0.049
	0.102

	r /%
	0.00003
	0.00005
	0.0005
	0.004
	0.007


  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。
表4 再现性限（R）
	wSb /%
	0.0055
	0.010
	0.019
	0.040
	

	R /%
	0.0006
	0.002
	0.004
	0.006
	

	wHg /%
	0.00017
	0.00050
	0.0048
	0.049
	0.102

	R /%
	0.00003
	0.00007
	0.0006
	0.005
	0.008


11  试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录A

（资料性）

精密度试验原始数据统计结果
精密度数据是2025年由13家实验室对11个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据统计结果见表A.1。

表A.1 精密度试验原始数据统计结果
	元素
	水平
	数据接受实验室总数
	试验数据接受总数
	平均值

%
	重复性标准偏差

Sr
	再现性标准偏差

SR
	重复性限r

%
	再现性限R

%

	Sb
	1
	13
	139
	0.0055
	0.00020
	0.00023
	0.0006
	0.0006

	
	2
	13
	139
	0.0048
	0.00016
	0.00023
	0.0005
	0.0006

	
	3
	13
	139
	0.010
	0.00051
	0.00059
	0.001
	0.002

	
	4
	  13
	136
	0.019
	0.00100
	0.00152
	0.003
	0.004

	
	5
	  13
	139
	0.040
	0.00141
	0.00216
	0.004
	0.006

	
	6
	  13
	139
	0.049
	0.00132
	0.00183
	0.004
	0.005

	  Hg
	1
	  13
	139
	0.00017
	0.0000096
	0.000011
	0.00003
	0.00003

	
	2
	  13
	139
	0.00050
	0.000019
	0.000026
	0.00005
	0.00007

	
	3
	  13
	139
	0.0048
	0.00018
	0.00022
	0.0005
	0.0006

	
	4
	  13
	139
	0.049
	0.00149
	0.00184
	0.004
	0.005

	
	5
	13
	139
	0.102
	0.00233
	0.00278
	0.007
	0.008



202×-××-××实施





202×-××-××发布





锡精矿化学分析方法


第6部分：锑和汞含量的测定


原子荧光光谱法


Methods for chemical analysis of tin concentrates—


Part 6: Determination of antimony and mercury contents—


Atomic fluorescence spectrometry


（草案）








GB/T 1819.6-202X


 代替GB/T 1819.6－2004、GB/T 1819.17－2017


 





中华人民共和国国家标准





ICS73.060


CCS H13








国家市场监督管理总局


国家标准化管理委员会











发布











2
2

_1234567890.unknown

