锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法

编制说明 （审定稿）

主编单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司 2026年5月

锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕52号）要求，《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》由云南锡业股份有限公司牵头起草，由全国有色金属标准化技术委员会归口，项目计划号20255141-T-610，项目计划完成年限2026年12月。

1.2立项目的和意义

锡精矿是锡的冶炼原料，锡是重要的战略资源，广泛应用于机械制造、航空航天、电子信息等领域；锡也是我国的优势和特色资源，作为世界上最大的锡生产国，锡是我国为数不多的具有自主定价权的金属之一。同时，锡也是有色金属资源中紧缺品种，长期以来，我国每年仍需进口大量锡及锡精矿。在锡精矿中，锑既可能是一种有价伴生元素，也可能是一种有害杂质，准确测定其含量是评定锡精矿品级、进行商业定价的重要依据；汞是极具挥发性和毒性的重金属元素，是国际公认的优先控制污染物。测定其含量是为了评估锡精矿的环境与安全风险，确保其在运输、储存和冶炼过程中符合环保和安全标准。

《锡精矿化学分析方法》GB/T 1819是锡精矿的配套分析方法，目前已发布实施的有17部分，包括水分、锡、铁、铅、砷、锑、铋、锌、三氧化钨、硫、三氧化二铝、氧化镁、氧化钙、铜、氟、银、汞含量测定。《锡精矿化学分析方法》第6部分锑量的测定 方法1采用孔雀绿分光光度法，操作烦琐，且萃取所用有机试剂甲苯对人体健康和环境危害较大，因此开发一种能快速、准确测定锑含量的方法至关重要。原子荧光光谱法测定锑有极高的检测灵敏度，通过氢化物发生技术，将锑从复杂的基体（锡精矿中含有大量锡、铁、硅、铅等其他元素）中分离出来，极大地消除了基体干扰。在矿石中锑含量测定领域，该方法已有成熟国家标准作为支撑，能够满足锡精矿中低含量锑准确测定要求。原标准第17部分汞量的测定，虽已采用原子荧光光谱法，但未与锑进行整合，存在标准分散、操作不统一的问题。本次修订，将原标准《锡精矿化学分析方法》第6部分锑量的测定：方法1孔雀绿分光光度法，与第17部分汞量的测定合并修订为GB/T 1819.6《锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》。

本标准属于整合修订，符合“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划中“持续推进推荐性国家标准优化整合”《2022年国家标准立项指南》中“一、总体要求：（二）推进标准体系优化：加大修订力度，强化标准复审与标准修订工作的联动，鼓励对现行国家标准进行整合修订”以及2022年全国标准化工作要点中“持续优化存量标准结构，实现标准体系动态维护”的要求。因此需持续发展和完善锡精矿化学分析方法，建立更契合生产需求、市场期望的标准方法。

1.3主要参加单位和工作成员所做的工作

主编单位云南锡业矿冶检测中心有限公司隶属云南锡业集团（控股）有限责任公司，已获得CNAS和CMA认证，经常参与国家标准、行业标准的制修订及分析方法研究工作，起草了《锡化学分析方法》《锡铅焊料化学分析方法》《锡精矿化学分析方法》《二氧化锡化学分析方法》等国家标准。公司拥有原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、冷原子吸收光谱仪、分光光度计等，以及专门的仪器操作人员，具备修订国家标准《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法》和《锡精矿化学分析方法 第17部分：汞量的测定 原子荧光光谱法》标准的条件，在云锡控股的协调下，由锡业股份作为牵头单位申报立项，云南锡业矿冶检测中心有限公司为主要起草单位，与锡业股份共同承担完成标准的制定。柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司等4家单位参与标准的一验工作。北矿检测技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、江西铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、国标（北京）检验认证有限公司等8家单位参与标准的二验工作。

云南锡业矿冶检测中心有限公司在标准编制过程中，结合锡精矿产品实际情况，组织开展调研、样品收集、试验方案研究实施及试验报告撰写工作，发放试验报告与样品，并负责组织验证单位完成验证工作。公司牵头组织编制组成员单位，在广泛征求各方修改意见的基础上，认真细致地修改标准文本，最终完成标准编制工作。

表1主要起草及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 彭巨擘、陈树莲、李英萍、张丽梅、唐都作、王冲志、王候、王晓福、李鹏飞 | 主起草，负责标准的工作指导，协调联系标准编制组成员，负责样品收集、样品的制备与发放，负责提出分析标准制订的实验方案、试验报告，汇总精密度数据，并进行数据处理，在标准完善过程中，调动编制组成员单位收集样品各项数据，组织进行验证试验，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本及编制说明，并进行广泛的意见征集，负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿。 |
| 张丕慧、周圣婷、梁柳静、章歆、顾松、邱敏敏、武玉艳、杨海岸 | 负责方法的一验工作，对主起草单位试验报告中的条件试验进行验证，并完成回收率、精密度数据。 |
| 陈殿耿、邱蓉蓉、陈祝炳、梁凤珍、任鹏炜、陈太其、陈建华、孙启莲、杨再云、陈红、曾衍强、张力久、刘雅甜 | 负责二验，提供精密度数据。 |

1.4主要工作过程

云南锡业矿冶检测中心有限公司在接到标准制定任务后，成立了标准编制组，并召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.4.1立项阶段

2022年9月，云南锡业股份有限公司作为牵头单位向有色标委提交了《行业标准项目建议书》《立项报告》《标准草案》电子版资料。2022年11月，云南锡业矿冶检测中心有限公司参加了有色金属年会，并在会上进行了立项申报陈述。2022年11月，云南锡业矿冶检测中心有限公司配合云南锡业股份有限公司对《立项报告》《标准草案》进行修改，并向有色标委提交纸件及电子版。

根据《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕52号）要求，《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》由云南锡业矿冶检测中心有限公司牵头起草，由全国有色金属标准化技术委员会归口，项目计划号20255141-T-610，项目计划完成年限2026年12月。

1.4.2起草阶段

2023年11月1日，全国有色金属标准化技术委员会在昆明组织召开《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》标准任务落实会议，会议确定了该标准制定的起草单位和参与验证单位，明确了样品提供单位以及该标准计划项目的进度安排与分工。一验单位：柳州华锡集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司。二验单位：北矿检测技术股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、长沙矿冶检测技术有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业股份有限公司和中国检验认证集团广西有限公司

2024年5月，标准编制组对锡精矿样品进行收集、摸底和试验工作。2024年12月，通过标准编制组成员的不懈努力，完成起草试验并撰写试验报告，2025年2月初，向标准验证单位发放验证样品和验证报告，其后与验证单位通过微信群、电子邮件、电话等方式沟通验证实验情况。根据标准验证单位反馈的实验数据和验证意见，对标准文本进行修改，2025年10月形成标准预审稿、意见汇总表及编制说明。

1.4.3征求意见阶段

1.4.3.1预审讨论

2025年11月11日，全国有色金属标准化技术委员会在杭州市召开重金属标准工作会，云南锡业矿冶检测中心有限公司、柳州华锡集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、北矿检测技术股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、长沙矿冶检测技术有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等多家单位的代表参加会议。会议对《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞量的测定 原子荧光光谱法》国家标准编制说明、标准文本的预审稿进行讨论，提出1条修改意见和建议。

1.Hg-5#样品，按实验报告推荐的体积进行稀释，测定浓度超出了标准的曲线范围，需要再次进行稀释。（中国检验认证集团广西有限公司）

答复：已采纳，重新进行试验，样品编号为Hg-5#的样品测定浓度确实超出了标准曲线范围，已将原来的试液总体积200 mL修改为250 mL。确保了测定值落在线性范围内，提升了方法的适用性和准确性。

1.4.3.2发函征求意见

共发征求意见函15份，其中科研院所、政府机构与事业单位共5份，占比33.33 %，用户及检测机构6份，占比40.0%，生产厂商4份，占比26.67%，回函15份，回函有意见或建议的单位4份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

1.4.4审查阶段

- 技术专家审查

20XX年X月XX~XX日在XX省XX市，由全国有色金属标准化技术委员会主持，召开了《XXX》标准审定会，共有x个单位的xx名专家(详见有色金属标准审定会专家签名表)参加了会议。

与会专家对《XXXX》标准的送审稿进行了认真审定，提出了xx条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。

B.委员审查

20xx年xx月xx日，全国有色金属标准化技术委员会在XX省XX市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会(SAC/TC243/SC2)全体委员共计66名，实际参与投票工作 XX名。会议经过认真的讨论，对《xxxx》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会XX名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。形成标准《报批稿》及《报批稿编制说明》。

1.3.5委员电子投票阶段

20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，由全国有色重金属标准化分技术委员会在全国专业标准化技术委员会工作平台发起了本标准《报批稿》及《报批稿编制说明》委员投票，该委员会有委员人，XX人投赞成票，不赞成为X和弃权票为X，投赞成票率为XX%。

二、编制原则依据及标准主要内容的确定依据

2.1符合性

该标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性

反映当前国内各生产企业的技术水平，易于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性

通过实验研究，原子荧光光谱法高灵敏度、低检出限、选择性好、抗干扰能力强，且在行业内有成熟应用、易普及，能很好地满足行业对锡精矿中锑、汞的分析测试需求，可进一步提高了本文件的可操作性和先进性。

2.4标准主要内容的确定依据

试料用盐酸、硝酸溶解。在稀盐酸介质中，锑被硼氢化钾还原为气态氢化锑，离子态的汞，被氯化亚锡还原为原子态汞，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量锑和汞的荧光强度，按标准曲线法计算锑和汞的含量。对样品的溶解方法进行选择，系统考察溶液酸度、载液浓度和还原剂浓度等关键参数对测定的影响。在此基础上，开展了共存元素干扰实验、加标回收实验及对比实验，组织13家权威实验室开展协同验证，确保测定结果准确、稳定、可重现。

三、主要实验和验证情况分析

- 项目的必要性阐述

建立原子荧光光谱法作为锡精矿中锑和汞含量测定的标准方法，具有至关重要的意义，主要体现在质量控制、法规符合和行业发展三个层面。

质量控制方面：保障贸易公平与经济效益的必然要求。锡精矿价值高昂，其价格与锑和汞的含量直接挂钩。传统化学分析方法操作烦琐、效率低，难以提供及时、精准的计价依据，易引发贸易纠纷。原子荧光光谱法具备极高的灵敏度和准确性，是维护市场公平、避免巨额经济损失的必要技术手段。

法规符合方面：履行环保法规与实现绿色发展的刚性需求。汞是一种可在大气中远距离迁移、排入环境后持久存在且能生物累积的重金属，对人体健康和环境存在重大不利影响，也是《关于汞的水俣公约》严格管控的全球性环境污染物。对锡精矿中痕量汞的精准监控，是从源头控制重金属污染、履行国际公约责任的关键。原子荧光光谱法能快速、准确测定锡精矿中汞含量，能够有效溯源并管控环境风险，是实现矿业绿色可持续发展的必要技术保障。

行业发展方面：推动行业技术进步与质量升级的内在需求。行业的高质量发展离不开先进标准的引领。原子荧光光谱法以其高效、经济、易推广的特性，能够快速提升全行业的质量控制水平和分析效率，促进清洁生产工艺和有价元素的综合回收。采用这一先进方法替代落后技术，是推动锡精矿产业向标准化、现代化转型升级的必然选择。

- 项目的可行性阐述

原子荧光光谱法测定锡精矿中锑和汞含量在技术、经济及操作上均具备高度可行性。

技术层面，原子荧光光谱法优势显著。该方法通过氢化发生技术，将锑、汞转化为气态氢化物/原子蒸气，使其从复杂的锡精矿基体中高效分离，从根本上克服了基体干扰。该方法对汞、锑具有极高的灵敏度，完全满足痕量分析要求。

经济层面，原子荧光光谱法性价比突出。其仪器购置、维护及运营成本远低于电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）等替代技术，降低了实验室的装备与运营门槛。以原子荧光光谱法测定锡精矿中汞为例，该方法分析速度快，通量高，有利于控制单样成本，特别适合大批量常规检测，投入产出比高。

操作层面，原子荧光光谱法易于推广。现代原子荧光光谱仪自动化、智能化程度高，操作简便快捷，可有效减少人为操作误差。该方法流程标准化，技术成熟，在行业内拥有广泛的应用基础和完备的技术支持体系，易于在各类实验室建立统一规范。

综上所述，原子荧光光谱法是一项准确、高效、经济且易于标准化的理想方法，完全适用于锡精矿中锑和汞含量的测定。

- 试验验证分析

本文件是对GB/T 1819.6-2004、GB/T 1819.17-2017版文件的修订与整合。在对《锡精矿化学分析方法第6部分：锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法》的适用性进行确认的基础上，将方法1孔雀绿分光光度法修改为原子荧光光谱法，通过试验确定了测定范围、试样、分析操作步骤、试验数据处理等技术内容；通过锡精矿样品验证及精密度试验确定了方法的重复性限和再现性限。本标准具有操作简单、分析结果准确、分析效率高等优点。

3.1试验部分

3.1.1范围

根据锡精矿实际生产工艺的情况，《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》，锑测定范围为：0.0050%～0.050%，汞测定范围为：0.00010%～0.10%。

3.1.2方法原理

测锑试料采用盐酸-硝酸-氟化铵体系进行分解。在稀盐酸介质中，加入硫脲—抗坏血酸将锑（Ⅴ）还原为锑（Ⅲ），锑（Ⅲ）被硼氢化钾还原为氢化锑，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量锑的荧光强度，按标准曲线法计算锑的含量。

测汞试料采用盐酸-硝酸体系进行分解。在稀盐酸介质中，离子态的汞被氯化亚锡还原为原子态汞，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量汞的荧光强度，按标准曲线法计算汞的含量。

3.1.3试样

为保证待测的试样具有代表性，测试结果重复性好，准确度高，需对试样进行加工，样品粒度应不大于0.074 mm。锑试样在105 ℃烘箱中干燥2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。汞试样不能烘烤，加工完成后置于干燥器中备用。

3.1.4锑样品溶解方法的选择

锡精矿中主量和杂质元素的测定，其分解方法主要有碱熔法和酸溶法。对于锡精矿中锑的测定，实验比较了过氧化钠碱熔法、盐酸-硝酸水浴加热法、盐酸-硝酸-氟化铵法、硝酸-硫酸法等分解方法对锡精矿标准样品（GBW07231）进行测定，其测定结果如表2所示。结果表明，用15 mL盐酸+5 mL硝酸+0.5 mL氟化铵法分解锡精矿标准样品，样品可溶解完全且测定值处于标准偏差范围内，与标准值基本一致，因此选用该方法溶解锡精矿样品。

表2 溶样方案的选择

| 方法 | Sb测定结果% |  |  | 分解情况 | Sb标样值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化钠碱熔 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 试样溶解完全，但试液中的锡含量对测定有干扰，结果不稳定 | 0.024 |
| 15 mL盐酸+5 mL硝酸，水浴加热 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 试液底部有沉淀，结果偏低 |  |
| 15 mL盐酸+5 mL硝酸+0.5 mL氟化铵 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 试液底部有少量沉淀，样品结果稳定 |  |
| 10 mL硝酸+5 mL硫酸 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 试液底部有沉淀，结果偏低 |  |

3.1.5测定酸度的选择

选取一定量的锑标准溶液，考察盐酸体积分数分别为5%，10%，15%，20%时，盐酸酸度对测定结果的影响，结果见表3。结果表明，盐酸酸度为5%时荧光强度偏低，盐酸酸度为10%～20%时荧光强度高且稳定，选择10%盐酸为测定溶液酸度。

表3 盐酸介质的选择

| 盐酸浓度%（V/V） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 227.95 | 220.72 | 220.24 | 225.47 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 437.11 | 433.26 | 430.09 | 431.85 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1241.21 | 1569.32 | 1559.83 | 1560.28 |

3.1.6预还原时间的选择

选取一定量的锑标准溶液，考察了10~20 ℃加入硫脲－抗坏血酸后分别放置15 min、30 min、60 min、120 min、24 h对锑荧光强度的影响，结果见表4。结果表明，锑的荧光强度在30 min~24 h内较高且稳定，选择30 min为预还原时间。

表4 锑预还原时间及稳定性

| 预还原时间 | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 208.35 | 215.43 | 208.92 | 210.82 | 189.14 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 405.11 | 426.52 | 438.83 | 421.77 | 434.96 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1501.05 | 1609.74 | 1611.98 | 1624.52 | 1628.76 |

3.1.7载流浓度选择

选取一定量的锑标准溶液，考察盐酸载液浓度分别为5%，10%，15%，20%时，载液浓度对锑荧光强度的影响，结果见表5。结果表明，10%～20%盐酸作载液时锑的荧光强度相对稳定，选择10%盐酸作载液。

表5 盐酸载流浓度选择

| 盐酸载流浓度%（V/V） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 228.35 | 230.27 | 235.61 | 231.73 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 436.81 | 446.62 | 440.37 | 448.58 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1451.95 | 1601.82 | 1612.90 | 1626.07 |

3.1.8还原剂的选择

选取一定量的锑标准溶液，考察硼氢化钾溶液浓度分别为5、10、15、20 g/L时，还原剂浓度对锑荧光强度的影响，结果见表6。结果表明，随着硼氢化钾浓度的增加，锑荧光强度先增加后又降低，15 g/L时荧光强度最高，选择15 g/L硼氢化钾溶液。

表6 硼氢化钾浓度的选择

| 硼氢化钾浓度（g/L） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 70.41 | 96.26 | 120.61 | 140.94 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 366.35 | 568.80 | 621.70 | 496.23 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1756.53 | 2299.62 | 2440.57 | 1978.45 |

3.1.9共存元素干扰实验

锡精矿中主要存在的元素有Sn、Sb、Bi、Zn、Cu、Ag、As、Fe等元素。现行的YS/T 339-2011《锡精矿》产品标准规定主元素及其余各杂质元素含量限值分别为：Sn（≥40.00%）、As（≤2.50%）、Sb（≤0.90%）、Bi（≤1.20%）、Zn（≤1.60%）、Cu（≤1.60%）、Fe（≤16.00%）。由于锡精矿中锡多以二氧化锡的形式存在，难溶于酸。称取0.1 g样品，采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定代表样品经盐酸-硝酸-氟化铵分解后，溶液中锡元素的含量，结果见表7。结果表明，锡精矿样品中只有极少量的锡溶解出来，其最高含量不超过0.5 mg，因此锑干扰实验中锡元素含量按最高0.5 mg加入。

表7 锡溶出量测定结果

| 样品编号 | Sb-1# | Sb-2# | Sb-3# | Sb-4# | GBW07231 | Hg-1# | Hg-2# | Hg-3# | Hg-4# | Hg-5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锡含量/mg | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.30 | 0.27 |

3.1.10单元素干扰

锑样品称样量为0.1 g，且试液定容体积最少为测定试液的10倍，故本方法元素干扰实验中各杂质元素的加入量为：Sn（0.05 mg）、Bi（0.3 mg）、Zn（0.3 mg）、Cu（0.5 mg）、Pb（1.0 mg）、As（0.5 mg）、Fe（2.0 mg）。

取一定量的锑标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素（以 mg计）：Cu（0.5）Sn（0.05）Fe（4.0）Pb（4.0）As（0.5）Bi（0.3）Zn（0.3），考查共存元素的干扰情况，结果见表8。结果表明，加入的Cu、Sn、Fe等干扰元素对锑的测定基本没有干扰。

表8 单元素干扰

| 加入量mg | Sb荧光强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 μg/L | 10.00 μg/L | 40.00 μg/L |
| 0.00 | 242.38 | 450.17 | 1580.77 |
| Cu:0.5 | 247.61 | 458.61 | 1594.50 |
| Sn:0.05 | 240.42 | 455.91 | 1591.55 |
| Fe:4.0 | 250.18 | 452.30 | 1582.08 |
| Pb:4.0 | 243.54 | 444.06 | 1589.64 |
| As:0.5 | 245.22 | 466.01 | 1594.06 |
| Bi:0.3 | 246.74 | 463.05 | 1606.09 |
| Zn:0.3 | 250.12 | 455.17 | 1586.18 |

3.1.11混合元素干扰

取一定量的锑标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素（以 mg计）：Sn（0.05）Pb（4.0）Cu（0.5）Fe（4.0）Bi（0.3）As（0.5）Zn（0.3），考察共存元素对锑测定的影响，结果见表9。结果表明，同时加入Sn、Cu、Fe、Pb、As、Bi、Zn等干扰元素对锑的测定基本没有干扰。

表9 混合元素干扰

| 杂质元素加入量mg | Sb荧光强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 μg/L | 10.00 μg/L | 40.00 μg/L |
| 0.00 | 246.01 | 416.19 | 1453.05 |
| Sn:0.05、Pb:4.0、Cu:0.5、Fe:4.0、Bi:0.3、As:0.5、Zn:0.3 | 254.78 | 407.67 | 1441.91 |

3.1.12方法比对

实验对比了本方法和原国标GB/T 1819.6-2004孔雀绿分光光度法的测定结果，结果见表10。结果表明，本方法和孔雀绿分光光度法测定结果基本一致。

表10 方法对比

| 样品编号 | 本法测定结果% | 孔雀绿分光光度法测定结果% |
| --- | --- | --- |
| Sb-1# | 0.0057 | 0.0058 |
| Sb-2# | 0.0048 | 0.0052 |
| Sb-3# | 0.018 | 0.021 |
| Sb-4# | 0.042 | 0.044 |
| GBW07231 | 0.022 | 0.024 |

3.1.13加标回收率试验

称取代表试样0.10 g置于150 mL烧杯中，随同试样做空白试验，并加入不同量锑标准溶液。按试验方法和仪器工作条件进行原子荧光光谱法测定，锑样品加标回收率在97.8%～103.9%之间，结果见表11。

表11 样品加标回收试验

| 加入元素 | 样品编号 | 加入量µg | 测得总量µg | 样品含量µg | 回收量µg | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | Sb-1# | 5.00 | 10.34 | 5.30 | 5.04 | 100.8 |
|  | Sb-2# | 10.00 | 14.79 | 4.60 | 10.19 | 101.9 |
|  | Sb-3# | 20.00 | 38.67 | 19.10 | 19.57 | 97.8 |
|  | Sb-4# | 40.00 | 82.05 | 40.48 | 41.57 | 103.9 |

3.1.14汞的测定

本标准经酸度、载流浓度、还原剂选型及浓度、共存元素干扰等条件试验，确定汞含量测定条件与原标准保持一致；仅原标准6.4.2条款中试液总体积、分取体积及测定体积表中含量范围>0.02%～0.1%对应的试液总体积规定为200 mL，实操中易造成试液测定结果超出标准曲线线性范围，现修订上述试液总体积为250 mL。

3.1.15精密度试验

精密度试验由13个实验室，按照拟定的方法，对6个锑代表样和5个汞代表样分别进行了11次测定。

表12 提供精密度数据的实验室

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 |
| 2 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |
| 4 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 5 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |
| 6 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 7 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 8 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 9 | 长沙矿冶检测技术有限责任公司 |
| 10 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 11 | 江西铜业股份有限公司 |
| 12 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |
| 13 | 国标（北京）检验认证有限公司 |

表13 Sb精密度试验原始数据

| 单位名称 | 次数n | wSb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb-1# | Sb-2# | Sb-合成1# | Sb-3# | Sb-4# | Sb-合成2# |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 1 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0098 | 0.018 | 0.042 | 0.049 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0099 | 0.019 | 0.038 | 0.049 |
|  | 3 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0098 | 0.020 | 0.040 | 0.047 |
|  | 4 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0110 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 5 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0098 | 0.019 | 0.040 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0100 | 0.020 | 0.039 | 0.048 |
|  | 7 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0100 | 0.021 | 0.041 | 0.049 |
|  | 8 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0099 | 0.020 | 0.038 | 0.049 |
|  | 9 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0098 | 0.021 | 0.037 | 0.050 |
|  | 10 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0099 | 0.018 | 0.040 | 0.050 |
|  | 11 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0099 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 1 | 0.0058 | 0.0044 | 0.0096 | 0.018 | 0.041 | 0.047 |
|  | 2 | 0.0056 | 0.0045 | 0.0110 | 0.018 | 0.041 | 0.047 |
|  | 3 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0100 | 0.018 | 0.042 | 0.047 |
|  | 4 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0110 | 0.018 | 0.041 | 0.051 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0100 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 6 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0100 | 0.018 | 0.041 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0053 | 0.0044 | 0.0099 | 0.019 | 0.041 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0058 | 0.0047 | 0.0097 | 0.019 | 0.040 | 0.049 |
|  | 9 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0094 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
|  | 10 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0110 | 0.018 | 0.042 | 0.047 |
|  | 11 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0095 | 0.018 | 0.042 | 0.049 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 1 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0100 | 0.017 | 0.037 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0098 | 0.017 | 0.037 | 0.052 |
|  | 3 | 0.0059 | 0.0044 | 0.0110 | 0.018 | 0.037 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0059 | 0.0044 | 0.0097 | 0.015** | 0.037 | 0.049 |
|  | 5 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0100 | 0.018 | 0.037 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0099 | 0.016 | 0.038 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0059 | 0.0045 | 0.0120 | 0.019 | 0.037 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0098 | 0.016 | 0.038 | 0.051 |
|  | 9 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0097 | 0.017 | 0.038 | 0.048 |
|  | 10 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0100 | 0.017 | 0.039 | 0.047 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0099 | 0.019 | 0.038 | 0.048 |
|  | 2 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0099 | 0.019 | 0.038 | 0.048 |
| 单位名称 | 次数n | wSb/% |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb-1# | Sb-2# | Sb-合成1# | Sb-3# | Sb-4# | Sb-合成2# |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 3 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0100 | 0.021 | 0.037 | 0.050 |
|  | 4 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0098 | 0.021 | 0.041 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0098 | 0.020 | 0.040 | 0.049 |
|  | 6 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0100 | 0.020 | 0.040 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0099 | 0.021 | 0.038 | 0.048 |
|  | 8 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0110 | 0.020 | 0.041 | 0.047 |
|  | 9 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0098 | 0.020 | 0.040 | 0.047 |
|  | 10 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0099 | 0.021 | 0.039 | 0.047 |
|  | 11 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0100 | 0.019 | 0.040 | 0.048 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 1 | 0.00563 | 0.0050 | 0.0101 | 0.018 | 0.043 | 0.051 |
|  | 2 | 0.00544 | 0.0050 | 0.0102 | 0.019 | 0.044 | 0.053 |
|  | 3 | 0.00587 | 0.0051 | 0.0103 | 0.018 | 0.043 | 0.053 |
|  | 4 | 0.00524 | 0.0051 | 0.0104 | 0.017 | 0.041 | 0.052 |
|  | 5 | 0.00591 | 0.0050 | 0.0105 | 0.018 | 0.041 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0062* | 0.0051 | 0.0101 | 0.017 | 0.043 | 0.050 |
|  | 7 | 0.00572 | 0.0050 | 0.0102 | 0.018 | 0.044 | 0.050 |
|  | 8 | 0.00580 | 0.0050 | 0.0103 | 0.018 | 0.041 | 0.054* |
|  | 9 | 0.00569 | 0.0053 | 0.0104 | 0.019 | 0.041 | 0.054* |
|  | 10 | 0.00548 | 0.0051 | 0.0100 | 0.019 | 0.045 | 0.053 |
|  | 11 | 0.00551 | 0.0052 | 0.0102 | 0.018 | 0.047* | 0.054* |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 1 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0104 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0055 | 0.0050 | 0.0098 | 0.018 | 0.040 | 0.046 |
|  | 3 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0102 | 0.019 | 0.041 | 0.046 |
|  | 4 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0097 | 0.018 | 0.043 | 0.049 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0100 | 0.017 | 0.042 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0102 | 0.017 | 0.042 | 0.047 |
|  | 7 | 0.0057 | 0.0048 | 0.0098 | 0.020 | 0.039 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0098 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
|  | 9 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0096 | 0.018 | 0.042 | 0.049 |
|  | 10 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0102 | 0.019 | 0.042 | 0.048 |
|  | 11 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0101 | 0.018 | 0.042 | 0.048 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 1 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0096 | 0.019 | 0.039 | 0.049 |
|  | 2 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0099 | 0.020 | 0.038 | 0.048 |
|  | 3 | 0.0057 | 0.0051 | 0.0103 | 0.018 | 0.037 | 0.050 |
|  | 4 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0098 | 0.017 | 0.039 | 0.051 |
|  | 5 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0101 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0095 | 0.019 | 0.041 | 0.049 |
| 单位名称 | 次数n | wSb/% |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb-1# | Sb-2# | Sb-合成1# | Sb-3# | Sb-4# | Sb-合成2# |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 7 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0107 | 0.018 | 0.038 | 0.047 |
|  | 8 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0104 | 0.020 | 0.040 | 0.051 |
|  | 9 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0097 | 0.018 | 0.039 | 0.047 |
|  | 10 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0098 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 11 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0099 | 0.017 | 0.038 | 0.049 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 1 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0100 | 0.020 | 0.042 | 0.045 |
|  | 2 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0100 | 0.022 | 0.043 | 0.046 |
|  | 3 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0110 | 0.022 | 0.042 | 0.047 |
|  | 4 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0110 | 0.020 | 0.043 | 0.045 |
|  | 5 | 0.0055 | 0.0050 | 0.0100 | 0.021 | 0.045 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0100 | 0.023* | 0.045 | 0.045 |
|  | 7 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0110 | 0.020 | 0.040 | 0.048 |
|  | 8 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0100 | 0.020 | 0.044 | 0.046 |
|  | 9 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0110 | 0.022 | 0.046 | 0.050 |
|  | 10 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0110 | 0.023* | 0.042 | 0.046 |
|  | 11 | 0.0057 | 0.0049 | 0.0100 | 0.023* | 0.046 | 0.047 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 1 | 0.0051 | 0.0044 | 0.0097 | 0.019 | 0.041 | 0.046 |
|  | 2 | 0.0054 | 0.0043 | 0.0096 | 0.018 | 0.039 | 0.047 |
|  | 3 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0099 | 0.021 | 0.040 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0100 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0110 | 0.018 | 0.037 | 0.047 |
|  | 6 | 0.0050 | 0.0043 | 0.0097 | 0.019 | 0.039 | 0.048 |
|  | 7 | 0.0057 | 0.0046 | 0.0099 | 0.021 | 0.042 | 0.046 |
|  | 8 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0098 | 0.020 | 0.039 | 0.047 |
|  | 9 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0097 | 0.019 | 0.038 | 0.048 |
|  | 10 | 0.0058 | 0.0043 | 0.0098 | 0.018 | 0.039 | 0.048 |
|  | 11 | 0.0054 | 0.0042* | 0.0096 | 0.020 | 0.041 | 0.050 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 1 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0110 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0110 | 0.019 | 0.038 | 0.050 |
|  | 3 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0110 | 0.020 | 0.040 | 0.050 |
|  | 4 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0120* | 0.018 | 0.040 | 0.051 |
|  | 5 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0100 | 0.019 | 0.040 | 0.050 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0120* | 0.020 | 0.039 | 0.050 |
|  | 7 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0110 | 0.021 | 0.041 | 0.051 |
|  | 8 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0110 | 0.020 | 0.038 | 0.051 |
|  | 9 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0110 | 0.021 | 0.037 | 0.051 |
|  | 10 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0120* | 0.018 | 0.040 | 0.050 |
| 单位名称 | 次数n | wSb/% |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb-1# | Sb-2# | Sb-合成1# | Sb-3# | Sb-4# | Sb-合成2# |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 11 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0100 | 0.0190 | 0.041 | 0.050 |
| 江西铜业股份有限公司 | 1 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0099 | 0.0170 | 0.0390 | 0.0490 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0047 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0380 | 0.0510 |
|  | 3 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0100 | 0.0190 | 0.0390 | 0.0500 |
|  | 4 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0098 | 0.0180 | 0.0410 | 0.0500 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0100 | 0.0180 | 0.0380 | 0.0510 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0099 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0480 |
|  | 7 | 0.0057 | 0.0048 | 0.0098 | 0.0190 | 0.0410 | 0.0500 |
|  | 8 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0110 | 0.0170 | 0.0390 | 0.0510 |
|  | 9 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0099 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0500 |
|  | 10 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0100 | 0.0180 | 0.0410 | 0.0480 |
|  | 11 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0100 | 0.0180 | 0.0380 | 0.0480 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 1 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0100 | 0.020 | 0.040 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0099 | 0.023* | 0.041 | 0.051 |
|  | 3 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0100 | 0.021 | 0.041 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0110 | 0.021 | 0.041 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0099 | 0.022 | 0.042 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0120* | 0.024** | 0.043 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0100 | 0.020 | 0.045 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0120* | 0.019 | 0.044 | 0.050 |
|  | 9 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0110 | 0.024** | 0.042 | 0.051 |
|  | 10 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0099 | 0.019 | 0.042 | 0.049 |
|  | 11 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0110 | 0.021 | 0.041 | 0.050 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 1 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0100 | 0.021 | 0.041 | 0.048 |
|  | 2 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0098 | 0.019 | 0.039 | 0.047 |
|  | 3 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0099 | 0.020 | 0.039 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0110 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0099 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0099 | 0.020 | 0.038 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0099 | 0.021 | 0.038 | 0.049 |
|  | 8 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0098 | 0.019 | 0.042 | 0.049 |

注：“*”为歧离值，“**”为离群值。

表14 Hg精密度试验原始数据

| 单位名称 | 次数n | WHg/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.048 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0046 | 0.048 | 0.102 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0048 | 0.052 | 0.101 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0049 | 0.052 | 0.101 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0050 | 0.050 | 0.106 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00055 | 0.0050 | 0.049 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00052 | 0.0047 | 0.049 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0046 | 0.050 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.051 | 0.103 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0046 | 0.051 | 0.102 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 1 | 0.00018 | 0.00055 | 0.0047 | 0.051 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00020* | 0.00049 | 0.0047 | 0.050 | 0.100 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0049 | 0.048 | 0.100 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.00049 | 0.0048 | 0.050 | 0.106 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.053 | 0.108 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00049 | 0.0047 | 0.051 | 0.103 |
|  | 7 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0055* | 0.048 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0050 | 0.052 | 0.106 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00050 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00049 | 0.0050 | 0.051 | 0.105 |
|  | 11 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0047 | 0.051 | 0.105 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 1 | 0.00016 | 0.00047 | 0.0046 | 0.050 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.00046 | 0.0046 | 0.046 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0045 | 0.047 | 0.099 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.00045 | 0.0044 | 0.048 | 0.101 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0048 | 0.046 | 0.097 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0046 | 0.050 | 0.099 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0048 | 0.047 | 0.103 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0048 | 0.048 | 0.098 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0044 | 0.048 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.00046 | 0.0045 | 0.049 | 0.104 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.050 | 0.098 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0046 | 0.048 | 0.098 |
| 单位名称 | 次数n | WHg/% |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 3 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0048 | 0.047 | 0.099 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.00051 | 0.0045 | 0.049 | 0.099 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.00050 | 0.0049 | 0.049 | 0.101 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.00050 | 0.0049 | 0.049 | 0.099 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.00049 | 0.0049 | 0.049 | 0.099 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0048 | 0.049 | 0.099 |
|  | 9 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0045 | 0.048 | 0.100 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0045 | 0.050 | 0.101 |
|  | 11 | 0.00015 | 0.00050 | 0.0045 | 0.048 | 0.099 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 1 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0049 | 0.052 | 0.103 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00055 | 0.0051 | 0.050 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0050 | 0.048 | 0.104 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0050 | 0.049 | 0.106 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.00054 | 0.0051 | 0.051 | 0.104 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0052 | 0.051 | 0.103 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0053 | 0.051 | 0.102 |
|  | 8 | 0.00019 | 0.00055 | 0.0054* | 0.052 | 0.107 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0054* | 0.050 | 0.101 |
|  | 10 | 0.00019 | 0.00054 | 0.0054* | 0.051 | 0.104 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.00053 | 0.0051 | 0.050 | 0.102 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 1 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0047 | 0.046 | 0.096 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0047 | 0.048 | 0.099 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.00052 | 0.0049 | 0.049 | 0.098 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00046 | 0.0046 | 0.050 | 0.098 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.00050 | 0.0048 | 0.047 | 0.102 |
|  | 6 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0051 | 0.049 | 0.100 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0045 | 0.047 | 0.098 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.00050 | 0.0046 | 0.048 | 0.098 |
|  | 9 | 0.00019 | 0.00050 | 0.0047 | 0.049 | 0.097 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00049 | 0.0047 | 0.048 | 0.102 |
|  | 11 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0046 | 0.051 | 0.101 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.047 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0051 | 0.049 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00049 | 0.0047 | 0.051 | 0.099 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.052 | 0.103 |
| 单位名称 | 次数n | WHg/% |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 5 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0051 | 0.051 | 0.102 |
|  | 6 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0049 | 0.049 | 0.101 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0048 | 0.048 | 0.104 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0047 | 0.050 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0049 | 0.049 | 0.100 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0049 | 0.047 | 0.102 |
|  | 11 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0048 | 0.051 | 0.099 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00042* | 0.0050 | 0.044* | 0.103 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.00043* | 0.0050 | 0.047 | 0.099 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00046 | 0.0044 | 0.048 | 0.103 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0048 | 0.049 | 0.106 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0047 | 0.047 | 0.097 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0051 | 0.047 | 0.103 |
|  | 7 | 0.00019 | 0.00047 | 0.0048 | 0.050 | 0.104 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.00044* | 0.0051 | 0.048 | 0.098 |
|  | 9 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0046 | 0.045* | 0.103 |
|  | 10 | 0.00015 | 0.00047 | 0.0048 | 0.046 | 0.103 |
|  | 11 | 0.00015 | 0.00046 | 0.0044 | 0.047 | 0.107 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 1 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0049 | 0.048 | 0.103 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00046 | 0.0047 | 0.049 | 0.107 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0048 | 0.049 | 0.101 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0046 | 0.051 | 0.103 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.00049 | 0.0047 | 0.050 | 0.107 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0049 | 0.049 | 0.105 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0051 | 0.049 | 0.104 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0048 | 0.048 | 0.103 |
|  | 9 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0047 | 0.051 | 0.101 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0048 | 0.050 | 0.104 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.00048 | 0.0049 | 0.052 | 0.105 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.048 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0046 | 0.048 | 0.102 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0048 | 0.052 | 0.101 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0049 | 0.052 | 0.101 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0050 | 0.050 | 0.106 |
| 单位名称 | 次数n | WHg/% |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 7 | 0.00017 | 0.00055 | 0.0050 | 0.049 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00052 | 0.0047 | 0.049 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0046 | 0.050 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.051 | 0.103 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0046 | 0.051 | 0.102 |
| 江西铜业股份有限公司 | 1 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0046 | 0.0480 | 0.1020 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0480 | 0.1050 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0046 | 0.0490 | 0.1020 |
|  | 4 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0047 | 0.0500 | 0.1010 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0049 | 0.0510 | 0.1020 |
|  | 6 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0049 | 0.0490 | 0.1040 |
|  | 7 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0050 | 0.0490 | 0.1010 |
|  | 8 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0049 | 0.0480 | 0.1020 |
|  | 9 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0490 | 0.1010 |
|  | 10 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0500 | 0.1030 |
|  | 11 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0480 | 0.1020 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 1 | 0.00016 | 0.00053 | 0.0052 | 0.053 | 0.098 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0049 | 0.051 | 0.098 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0051 | 0.051 | 0.102 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0046 | 0.048 | 0.105 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0053 | 0.052 | 0.099 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.00047 | 0.0050 | 0.049 | 0.100 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0048 | 0.053 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00015 | 0.00055 | 0.0049 | 0.047 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00019 | 0.00048 | 0.0050 | 0.051 | 0.097 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0052 | 0.052 | 0.102 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0049 | 0.054* | 0.104 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.053 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00055 | 0.0048 | 0.052 | 0.103 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0049 | 0.049 | 0.101 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0051 | 0.051 | 0.104 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0050 | 0.050 | 0.103 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0047 | 0.048 | 0.102 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0047 | 0.051 | 0.100 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0048 | 0.052 | 0.107 |

注：“*”为歧离值，“**”为离群值。

3.1.16异常值判定

按照GB/T 6379.2-2004，对实验室数据采用格拉布斯检验，查表。锑、汞精密度原始数据，实验室数p=13时，G临界值：上1%点，2.699；上5%点，2.462。格拉布斯检验后，按照曼德尔h、k值进行统计。实验室数p=13时，显著性水平为1%，h临界值为2.27；显著性水平为5%，h临界值为1.84。实验室数p=13、重复测定次数n=11时，显著性水平为1%时，k临界值为1.52；显著性水平为5%，k临界值为1.35。以“*”标注为歧离值，以“**”标注为离群值，保留歧离值，舍弃离群值。本实验共有13家实验室参与方法验证，大多数实验室提供的样品平行测试数量为11次，数据统计结果如表13、表14所示。因此，依据统计学规律删除掉离群值后，剩余数据数量仍具备统计学意义。

3.1.17柯克伦检验

按照GB/T 6379.2-2004，重复测量次数n=11，实验室数p=13时，1%临界值0.291；5%临界值0.243。根据柯克伦检验结果，删除数据离群值，保留歧离值，锑、汞柯克伦检验统计结果如表15和表16所示。

表15 锑柯克伦检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.000210 | 0.000133 | 0.000346 | 0.001191 | 0.001502 | 0.000982 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.000251 | 0.000216 | 0.000613 | 0.000405 | 0.000647 | 0.001489 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.000088 | 0.000057 | 0.000739 | 0.000972 | 0.000707 | 0.001506 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.000133 | 0.000119 | 0.000341 | 0.000831 | 0.001348 | 0.001104 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.000264 | 0.000096 | 0.000151 | 0.000600 | 0.001951 | 0.001560 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.000179 | 0.000149 | 0.000256 | 0.000874 | 0.001128 | 0.001489 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000156 | 0.000121 | 0.000366 | 0.001027 | 0.001183 | 0.001401 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.000149 | 0.000151 | 0.000522 | 0.001293 | 0.001916 | 0.002023 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.000245 | 0.000221 | 0.000392 | 0.001168 | 0.001618 | 0.001401 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.000210 | 0.000133 | 0.000701 | 0.001120 | 0.001502 | 0.000505 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.000223 | 0.000206 | 0.000442 | 0.000751 | 0.001214 | 0.001206 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.000191 | 0.000217 | 0.000834 | 0.001323 | 0.001483 | 0.000789 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.000177 | 0.000141 | 0.000399 | 0.001195 | 0.001488 | 0.000916 |
| Smax | 0.000264 | 0.000221 | 0.000834 | 0.001323 | 0.001951 | 0.002023 |
| C | 0.139 | 0.150 | 0.208 | 0.130 | 0.147 | 0.182 |

表16 汞柯克伦检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.0000063 | 0.0000241 | 0.0001567 | 0.0014460 | 0.0022563 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.0000093 | 0.0000188 | 0.0002370 | 0.0015667 | 0.0028026 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.0000085 | 0.0000082 | 0.0001563 | 0.0014491 | 0.0026667 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.0000087 | 0.0000063 | 0.0001779 | 0.0009045 | 0.0010090 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.0000097 | 0.0000169 | 0.0001778 | 0.0012597 | 0.0018091 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.0000090 | 0.0000194 | 0.0001662 | 0.0014334 | 0.0020000 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0000063 | 0.0000192 | 0.0001362 | 0.0016949 | 0.0021448 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.0000145 | 0.0000246 | 0.0002508 | 0.0017003 | 0.0031392 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.0000114 | 0.0000164 | 0.0001375 | 0.0012863 | 0.0020226 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.0000063 | 0.0000241 | 0.0001567 | 0.0014460 | 0.0022563 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.0000083 | 0.0000092 | 0.0001265 | 0.0010000 | 0.0012721 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.0000142 | 0.0000289 | 0.0002023 | 0.0021909 | 0.0035573 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.0000064 | 0.0000185 | 0.0001669 | 0.0016690 | 0.0022321 |
| Smax | 0.0000145 | 0.0000289 | 0.0002508 | 0.0021909 | 0.0035573 |
| C | 0.177 | 0.133 | 0.182 | 0.164 | 0.178 |

3.1.18实验室间格拉布斯检验

按照GB/T 6379.2-2004进行离群值检验时，当实验室数p=13时，格拉布斯检验的G临界值：上1%点为2.699；上5%点为2.462，见表17和18。

表17 锑实验室间格拉布斯检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.005500 | 0.004782 | 0.009982 | 0.019273 | 0.039636 | 0.048818 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.005509 | 0.004664 | 0.010100 | 0.018182 | 0.041273 | 0.048727 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.005810 | 0.004490 | 0.010190 | 0.017222 | 0.037500 | 0.049600 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.005382 | 0.004927 | 0.010000 | 0.020091 | 0.039273 | 0.048273 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.005681 | 0.005081 | 0.010245 | 0.018000 | 0.042827 | 0.052155 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.005373 | 0.004927 | 0.009982 | 0.018182 | 0.041455 | 0.048273 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.005427 | 0.004855 | 0.009973 | 0.018364 | 0.039000 | 0.048818 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.005373 | 0.004855 | 0.010455 | 0.021455 | 0.043455 | 0.046909 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.005373 | 0.004509 | 0.009882 | 0.019182 | 0.039727 | 0.047818 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.005500 | 0.004782 | 0.011091 | 0.019364 | 0.039636 | 0.050364 |
| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.005582 | 0.004736 | 0.010118 | 0.018182 | 0.039455 | 0.049636 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.005436 | 0.004609 | 0.010609 | 0.020667 | 0.042000 | 0.049955 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.005450 | 0.004850 | 0.010025 | 0.019500 | 0.039750 | 0.048625 |
| Max | 0.005810 | 0.005081 | 0.011091 | 0.021455 | 0.043455 | 0.052155 |
| Min | 0.005373 | 0.004490 | 0.009882 | 0.017222 | 0.037500 | 0.046909 |
| Gmax | 2.408 | 1.791 | 2.632 | 2.018 | 1.818 | 2.355 |
| Gmin | 0.903 | 1.661 | 0.956 | 1.535 | 1.707 | 1.656 |

表18 汞实验室间格拉布斯检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.0001700 | 0.0005127 | 0.0047636 | 0.0499091 | 0.1030909 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.0001845 | 0.0005026 | 0.0048727 | 0.0503636 | 0.1043636 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.0001750 | 0.0004670 | 0.0046000 | 0.0479000 | 0.1010000 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.0001582 | 0.0005000 | 0.0046818 | 0.0487273 | 0.0992727 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.0001771 | 0.0005287 | 0.0051700 | 0.0505455 | 0.1034545 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.0001773 | 0.0004882 | 0.0047182 | 0.0483636 | 0.0990000 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0001700 | 0.0004955 | 0.0048636 | 0.0494545 | 0.1020000 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.0001691 | 0.0004636 | 0.0047909 | 0.0470909 | 0.1023636 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.0001709 | 0.0004891 | 0.0048091 | 0.0496364 | 0.1039091 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.0001700 | 0.0005127 | 0.0047636 | 0.0499091 | 0.1030909 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.0001709 | 0.0005064 | 0.0048000 | 0.0490000 | 0.1022727 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.0001727 | 0.0005082 | 0.0049909 | 0.0510000 | 0.1016364 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.0001713 | 0.0005200 | 0.0048250 | 0.0507500 | 0.1031250 |
| Max | 0.0001845 | 0.0005287 | 0.0051700 | 0.0510000 | 0.1043636 |
| Min | 0.0001582 | 0.0004636 | 0.0046000 | 0.0470909 | 0.0990000 |
| Gmax | 2.071 | 1.530 | 2.470 | 1.337 | 1.321 |
| Gmin | 2.308 | 1.888 | 1.544 | 2.002 | 1.951 |

3.1.19重复性和再现性

分别对锑、汞原始数据进行格拉布斯检验、曼德尔检验、实验室间格拉布斯检验，保留歧离值，舍弃离群值。计算最终数据的重复性和再现性，统计结果见表19和表20。

表19 锑重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.76319 | 0.66369 | 1.41890 | 2.59000 | 5.61810 | 6.82220 |
| T2 | 0.004193 | 0.003173 | 0.014499 | 0.049499 | 0.227439 | 0.335062 |
| T3 | 139 | 139 | 139 | 136 | 139 | 139 |
| T4 | 1495 | 1495 | 1495 | 1436 | 1495 | 1495 |
| T5 | 0.00000492 | 0.00000320 | 0.00003244 | 0.00012461 | 0.00025188 | 0.00022028 |
| Sr2 | 0.00000004 | 0.00000003 | 0.00000026 | 0.00000101 | 0.00000200 | 0.00000175 |
| SL2 | 0.00000001 | 0.00000003 | 0.00000009 | 0.00000130 | 0.00000267 | 0.00000159 |
| SR2 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000035 | 0.00000231 | 0.00000467 | 0.00000334 |
| Sr | 0.0001976 | 0.0001594 | 0.0005074 | 0.0010065 | 0.0014139 | 0.0013222 |
| SR | 0.0002292 | 0.0002290 | 0.0005912 | 0.0015196 | 0.0021616 | 0.0018270 |
| 总平均值 | 0.0055 | 0.0048 | 0.010 | 0.019 | 0.040 | 0.049 |
| r | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| R | 0.0006 | 0.0006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.005 |

表20 汞重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.023918 | 0.069415 | 0.670050 | 6.869000 | 14.204000 |
| T2 | 0.000004 | 0.000035 | 0.003233 | 0.339621 | 1.451816 |
| T3 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| T4 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| T5 | 0.00000001163 | 0.00000004684 | 0.00000394095 | 0.00028154000 | 0.00069032955 |
| Sr2 | 0.00000000009 | 0.00000000037 | 0.00000003103 | 0.00000221685 | 0.00000543567 |
| SL2 | 0.00000000003 | 0.00000000032 | 0.00000001761 | 0.00000116195 | 0.00000226922 |
| SR2 | 0.00000000012 | 0.00000000069 | 0.00000004864 | 0.00000337880 | 0.00000770488 |
| Sr | 0.00000956942 | 0.00001920488 | 0.00017615637 | 0.00148890913 | 0.00233145142 |
| SR | 0.00001099729 | 0.00002631385 | 0.00022054349 | 0.00183815006 | 0.00277576703 |
| 总平均值 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
| r | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.004 | 0.007 |
| R | 0.00003 | 0.00007 | 0.0006 | 0.005 | 0.008 |

3.1.20结论

试验结果表明：采用原子荧光光谱法测定锡精矿中的锑、汞含量，准确度高、精密度好，适用于锡精矿中Sb：0.0050 %～0.050 %，Hg：0.00010 %～0.10 %含量的测定，可作为国家标准推广应用。

3.2标准修订前后对比

本次标准修订的主要内容如下表：

表21 标准修订前后对比表

| 方法名称 | 修订内容 | 修订后优点 |
| --- | --- | --- |
| 《锡精矿化学分析方法第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》 | - 更改了范围，将锑的测定方法由孔雀绿分光光度法改为原子荧光光谱法（见第1章，GB/T 1819.6—2004的第1章）； - 更改了精密度（见第10章，GB/T 1819.6—2004的第15章和GB/T 1819.17—2017的第8章）； c）删除了火焰原子吸收光谱法测锑的内容（见GB/T 1819.6—2004的第8章至第15章）； d）更改了测定中的试液总体积（见第8章，见GB/T 1819.17—2017的第6章）。 | 本次修订，将锑的测定方法由孔雀绿分光光度法改为原子荧光光谱法，并整合了汞的测定，避免了有机试剂甲苯的使用，提升了方法的检测效率和准确性，符合创新高效和绿色环保的发展要求。 |

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益、社会效益和生态效益

3.3先进性、创新性

采用原子荧光光谱法作为锡精矿中汞和锑含量测定的国家标准，方法准确高效、绿色环保、不仅解决了锡精矿中锡、锑相互干扰的难题，更满足了国际贸易和环保法规对锑、汞元素监控的苛刻要求，对保障锡精矿贸易公平、促进资源综合利用和环境保护具有重要意义。

3.4经济效益、社会效益和生态效益

经济效益方面，该标准的整合修订有助于规范锡精矿的生产、贸易、加工、存储和运输，对提升我国锡精矿产品在国际市场上的竞争力具有重要意义。同时，新标准有助于企业优化生产计划、提高冶炼效率，进而降低生产成本。该方法分析速度快、通量高，可降低单位样本的人工与时间成本，进而提升检测实验室的盈利能力与服务能力。

社会效益方面，该标准的整合修订保障了公共环境与人类健康安全。通过该标准实施严格监控，可对企业形成倒逼机制，促使其采取有效的除尘、防护措施，保障一线工人的身体健康。一个先进标准的推广，会带动整个行业的相关实验室升级设备、培训人员、规范操作，从而整体提升行业的技术水平和质量管理水平。该标准为国家制定和修订锡精矿产品质量标准、有害元素限量标准等法规提供了坚实的技术依据和执法工具，推动了行业的规范化和标准化发展。

生态效益方面，该标准的整合修订践行了“源头预防”的环保理念。与传统的孔雀绿分光光度法测定锑含量相比，取代了甲苯等有毒有害试剂的使用，降低了分析过程本身对环境的影响，体现了“绿色分析化学”的原则。

- 与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

经查，国外无相同类型的国际标准。

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准属于有色金属标准体系，是GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》的一部分，配套《锡精矿》产品标准。本项目与有关的现行法律法规和强制性国家标准相协调、没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

- 实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。建议发布6个月后实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向锡精矿研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

本标准实施之日起，GB/T 1819.6-2004、GB/T 1819.17-2017废止。

十二、《公平竞争审查条例》

依照《公平竞争审查条例》规定开展公平竞争审查，本标准不存在“限制或者变相限制市场准入和退出”“限制或者变相限制商品要素自由流动”“影响经营者生产经营成本”“影响经营者生产经营行为”等情况，也不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。

本标准审查结论为“不影响”。

十三、其他应当说明的事项。

无。

编制组

2026年5月