202×-××-××实施

202×-××-××发布

锡铅焊料化学分析方法

第4部分：铁、铜和锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tin-lead solders——

Part 4:Determination of iron，copper and zinc contents——

Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

GB/T 10574.4-202X

代替GB/T 10574.4－2003、GB/T 10574.6－2003、GB/T 10574.8－2017

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H13

国家市场监督管理总局 发布

国家标准化管理委员会

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为GB/T 10574《锡铅焊料化学分析方法》的第4部分。GB/T 10574已经发布了以下部分：

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法；

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法；

——第3部分：铋量的测定  硫脲分光光度法；

——第4部分：铁、铜和锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法；

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法；

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法；

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：磷量的测定  结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法；

——第12部分：硫量的测定  高频燃烧红外吸收光谱法；

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和金量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法；

——第14部分：锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定 光电发射光谱法。

本文件代替GB/T 10574.4—2003《锡铅焊料化学分析方法  铁量的测定》、GB/T 10574.6—2003《锡铅焊料化学分析方法  铜量的测定》、GB/T 10574.8—2017《锡铅焊料化学分析方法  锌量的测定》，本文件与GB/T 10574.4—2003、GB/T 10574.6—2003、GB/T 10574.8—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

a)更改了锌含量的测定范围，由“0.00025%~0.0050%”更改为“0.0005～0.005”（见第1章，GB/T 10574.8—2017的第1章）；

b)更改了部分试剂（见第5章，GB/T 10574.8—2017的第5章）；

c)更改了试料量，统一为1.00g（见8.1，GB/T 10574.4—2003、GB/T 10574.6—2003的5.1和GB/T 10574.8—2017的7.1）；

d)更改了分析步骤（见第8章，GB/T 10574.8—2017第8章）；

e)更改了精密度数据（见第9章，GB/T 10574.4—2003、GB/T 10574.6—2003的第7章、GB/T 10574.8—2017的第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南锡业新材料有限公司、北矿检测技术股份有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司。

本文件主要起草人：刘恒宇、许金泉、孙彪、邱蓉蓉、王候、王劲榕、韦丽玉、王蒋亮、方迪、陈树莲、阎豫昕、谭雅蕾、曾志平、陈思、黄小巧、强文志、龚健、农树怀、王爽、汤粉兰、沈翠、吴晓洁、杨炳红、杨再云。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1989年首次发布为GB/T 10574.5-1989；

——2003年第一次修订为GB/T 10574.4-2003；

——本次为第二次修订，并入GB/T 10574.6-2003的内容（GB/T10574.6-2003代替的文件及历次版本发布情况为：GB/T 10574.6-1989）、GB/T 10574.8-2017的内容（GB/T 10574.8-2017代替的文件及历次版本发布情况为：GB/T 10574.8-2013、GB/T 10574.10-1989）。

引  言

锡铅焊料是重要的焊接材料，广泛应用于机械制造、航空航天、电子信息等领域。锡铅焊料化学成分分析方法标准在有色领域标准体系中发挥着重要作用，该系列方法服务于锡铅焊料的生产、贸易和应用，为我国有色金属行业高质量发展提供技术支撑，GB/T 10574《锡铅焊料化学分析方法》目的在于描述锡铅焊料中锡、锑、铋、铁等不同化学元素成分的测定方法。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 10574《锡铅焊料化学分析方法》（共14部分）进行了整合修订。

整合后的GB/T 10574《锡铅焊料化学分析方法》由12个部分构成：

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法；

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法；

——第3部分：铋量的测定  硫脲分光光度法；

——第4部分：铁、铜和锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法；

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法；

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法；

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：磷量的测定  结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法；

——第12部分：硫量的测定  高频燃烧红外吸收光谱法；

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷和金量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法；

——第14部分：锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定 光电发射光谱法。

本文件是对GB/T 10574.4—2003、GB/T 10574.6—2003、GB/T 10574.8—2017的整合修订。本文件能够满足国内外锡铅焊料中铁、铜和锌含量的检测需求，统一了样品前处理方法、重复性和再现性的数值，采用火焰原子吸收光谱法，快速、准确测定铁、铜和锌含量，对贸易结算和指导生产具有重要的现实性和必要性。

锡铅焊料化学分析方法

第4部分：铁、铜和锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

范围

本文件描述了火焰原子吸收光谱法测定锡铅焊料中铁、铜、锌含量的方法。

本文件适用于锡铅焊料中铁、铜、锌含量的测定，各元素测定范围见表1。

表1 各元素的测定范围

| 元素 | 质量分数 % |
| --- | --- |
| Fe | 0.0005～0.120 |
| Cu | 0.0005～0.250 |
| Zn | 0.0005～0.005 |

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8012　铸造锡铅焊料

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试料经盐酸和硝酸分解，以硫酸盐的形式沉淀大部分铅，盐酸-氢溴酸排除大部分锡，在盐酸条件下沉淀剩余的铅，在盐酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪推荐的波长处，分别测量铁、铜、锌的吸光度，按标准工作曲线计算各待测元素的质量分数。

试剂和材料

除非另有说明，仅使用优级纯及其以上纯度的试剂。

水，GB/T 6682，二级及以上纯度。

盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

氢溴酸（ρ=1.48 g/mL）。

盐酸(5+95)。

硫酸(1+1)。

盐酸(1+1)。

盐酸-硝酸混合酸：3份体积盐酸（ρ=1.19 g/mL）与7份体积硝酸（ρ=1.42 g/mL）混合。

盐酸-氢溴酸混合酸B：(1+1)。

铜标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铜（wCu≥99.99%）于200 mL石英烧杯中，加入10 mL水、10 mL盐酸（5.2）、5 mL硝酸（5.3），盖上表面皿，静置5 min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表面皿及杯壁，移去表面皿，加入50 mL盐酸（5.2），用水移入1000 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

铁标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铁（wFe≥99.99%）于200 mL石英烧杯中，加入10 mL水、10 mL盐酸（5.2）、5 mL硝酸（5.3），盖上表面皿，静置5 min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表面皿及杯壁，移去表面皿，加入50 mL盐酸（5.2），用水移入1000 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

锌标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锌（wZn≥99.99%）于200 mL石英烧杯中，加入10 mL水、10 mL盐酸（5.2）、5 mL硝酸（5.3），盖上表面皿，静置5 min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表面皿及杯壁，移去表面皿，加入50 mL盐酸（5.2），用水移入1000 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1 mg锌。

铜标准溶液：移取1.00 mL铜标准贮存溶液（5.11）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg铜。

铁标准溶液：移取1.00 mL铁标准贮存溶液（5.12）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg铁。

锌标准溶液：移取1.00 mL锌标准贮存溶液（5.13）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg锌。

乙炔气（φ乙炔≥99.99 %）。

标准贮存溶液也可采用市售有证标准溶液。

仪器

原子吸收光谱仪，附铁、铜、锌空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，铁的特征浓度应不大于0.030 µg/mL，铜的特征浓度应不大于0.018 µg/mL，锌的特征浓度应不大于0.008 µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

各待测元素推荐的波长见表2。

表2各待测元素的推荐波长

| 元素 | Fe | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 248.3 | 324.7 | 213.9 |

样品

锡铅焊料的取、制样方法按照GB/T 8012的规定进行。

分析步骤

试料

称取1.00 g样品（7），精确至0.0001 g。

平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

8.4.1 将试料（8.1）置于200 mL石英烧杯中，加入少量水，浸润试料，加入10 mL盐酸-硝酸混合酸（5.9），待反应不激烈后，于电炉上低温加热（180 ℃）至试料完全溶解。

8.4.2 加入5 mL硫酸（5.7），继续加热待底部沉淀呈细沙状时，取下冷却。用中速滤纸[已预先用盐酸（5.8）浸泡2小时以上]将试液过滤于50 mL塑料容量瓶中，用盐酸（5.6）洗涤石英烧杯和滤渣3次~5次，用盐酸（5.6）稀释至刻线，混匀。

8.4.3 分取25 mL试液（8.4.2）于200 mL石英烧杯中，在电炉上加热浓缩至试液约3 mL，试液无明显气泡时，取下冷却。加入5 mL盐酸-氢溴酸混合酸（5.10），高温加热，冒硫酸烟至近干，取下冷却。重复此步骤2次~3次。

8.4.4 加入10 mL盐酸（5.6），保持微热1 min至2 min左右，石英烧杯底部的盐类物质溶解后，取下冷却。转移至25 mL容量瓶中，用盐酸（5.6）洗涤沉淀3次~5次，用盐酸（5.6）稀释至刻线，混匀。

8.4.5 按表3分取试液（8.4.2）于相应体积容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表3 溶液（8.4.4）分取

| 含量范围 | ≤0.005 % | 0.005 %～0.05 % | ＞0.05 %～0.30 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试元素 | Fe、Cu、Zn | Fe、Cu | Fe、Cu |
| 试液分取体积 mL | -- | 5 | 5 |
| 试液定容体积 mL | -- | 50 | 100 |

8.4.6 使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪各元素推荐波长处，用水调零，分别测量铁、铜、锌溶液吸光度，从工作曲线上查出相应待测元素的浓度。

工作曲线的绘制

    - 铜标准溶液配制：移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL、30.00 mL铜标准溶液（5.14），置于一组100 mL塑料容量瓶中，用盐酸（5.6）稀释至刻度，混匀。

    - 铁标准溶液配制：移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL铁标准溶液（5.15），置于一组100 mL塑料容量瓶中，用盐酸（5.6）稀释至刻度，混匀。

    - 锌标准溶液配制：移取0 mL、0.50 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL锌标准溶液（5.16），置于一组100 mL塑料容量瓶中，用盐酸（5.6）稀释至刻度，混匀。

    - 在与试液测定相同条件下，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，分别以铁、铜、锌的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

试验数据处理

待测元素含量以各待测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

………………………… (1)

式中：

x——待测元素（铁、铜、锌）；

ρ——从工作曲线上查得的测定试液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得的空白试溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液定容总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）：

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——试液分取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示至小数点后三位；若铁、铜、锌含量小于0.010 ％时，表示至小数点后四位。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  重复性

| wFe/% | 0.00057 | 0.0036 | 0.022 | 0.035 | 0.050 | 0.134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.0008 | 0.004 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0066 |
| wCu/% | 0.00015 | 0.019 | 0.098 | 0.187 | 0.28 |  |
| r/% | 0.00005 | 0.0015 | 0.0046 | 0.0073 | 0.0096 |  |
| wZn/% | 0.00027 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |  |
| r/% | 0.00016 | 0.00034 | 0.00044 | 0.00046 | 0.00052 |  |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5  再现性

| wFe/% | 0.00057 | 0.0036 | 0.022 | 0.035 | 0.050 | 0.134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0003 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0079 |
| wCu/% | 0.00015 | 0.019 | 0.098 | 0.187 | 0.28 |  |
| R/% | 0.00007 | 0.003 | 0.0056 | 0.0143 | 0.0160 |  |
| wZn/% | 0.00027 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |  |
| R/% | 0.00030 | 0.00037 | 0.00049 | 0.00078 | 0.00105 |  |

试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

从实验室结果得到的统计数据

精密度数据是在2025年由12家实验室对锡铅焊料中铁、铜、锌杂质含量在5个~6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锡铅焊料中铁、铜、锌杂质含量在重复性条件下独立测定11次。测定结果的统计数据见表A.1。

表A.1  统计结果表

| 元素 | 水平 | 实验室个数 | 可接受结果的数目 | 平均值 | 重复性标准差（Sr） | 再现性标准差（SR） | 重复性限（r） | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |  | % | % |
| Fe | 1 | 10 | 107 | 0.00057 | 0.00012 | 0.00015 | 0.00023 | 0.00033 |
|  | 2 | 10 | 110 | 0.0036 | 0.00037 | 0.00046 | 0.00082 | 0.0011 |
|  | 3 | 9 | 95 | 0.022 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0039 | 0.0052 |
|  | 4 | 11 | 121 | 0.035 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0059 |
|  | 5 | 7 | 58 | 0.050 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0049 | 0.0075 |
|  | 6 | 7 | 66 | 0.134 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0066 | 0.0079 |
| Cu | 1 | 9 | 99 | 0.00015 | 0.000025 | 0.000031 | 0.000045 | 0.000070 |
|  | 2 | 12 | 132 | 0.019 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0015 | 0.003 |
|  | 3 | 10 | 104 | 0.098 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0046 | 0.0056 |
|  | 4 | 10 | 82 | 0.187 | 0.0049 | 0.0064 | 0.0073 | 0.014 |
|  | 5 | 10 | 104 | 0.285 | 0.0055 | 0.0073 | 0.0096 | 0.016 |
| Zn | 1 | 10 | 110 | 0.00027 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00016 | 0.00030 |
|  | 2 | 10 | 110 | 0.0007 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00034 | 0.00037 |
|  | 3 | 10 | 110 | 0.0017 | 0.00017 | 0.00019 | 0.00044 | 0.00049 |
|  | 4 | 12 | 132 | 0.0023 | 0.00023 | 0.00028 | 0.00046 | 0.00078 |
|  | 5 | 12 | 132 | 0.0032 | 0.00030 | 0.00040 | 0.00052 | 0.00105 |