锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法

编制说明 （送审稿）

主编单位:云南锡业新材料有限公司 2026.5

锡铅焊料化学分析方法

第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

国家标准计划《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》，计划编号为20255137-T-610，项目完成年限为2027年2，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，由云南锡业股份有限公司负责起草。

本文件将原标准GB/T 10574.4—2003《锡铅焊料化学分析方法  铁量的测定》、GB/T 10574.6—2003《锡铅焊料化学分析方法  铜量的测定》、GB/T 10574.8—2017《锡铅焊料化学分析方法  锌量的测定》进行整合优化。

2023年11月召开任务落实会议，确定起草工作由云南锡业矿冶检测中心有限公司承担，但因云锡公司内部业务和人员调整的关系，2024年3月云南锡业矿冶检测中心有限公司向全国有色金属标准化技术委员会申请不再担任项目主编工作，变更为一验单位，项目主编单位变更为云南锡业新材料有限公司。

项目最终起草单位为：云南锡业新材料有限公司、北矿检测技术股份有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司。具体调整过程见1.4~1.5。

1.2制定背景

锡铅焊料是重要的焊接材料，广泛应用于机械制造、航空航天、电子信息等领域；也是我国的优势和特色资源，作为世界上最大的锡生产国，锡是我国为数不多的具有自主定价权的金属之一；同时，锡也是有色金属资源中紧缺品种，长期以来，我国每年仍需进口大量锡及锡精矿。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准的制定与实施，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 10574《锡铅焊料化学分析方法》（共14部分）进行了整合修订。GB/T 10574《锡铅焊料化学分析方法》整合为12个部分组成，本文件为第4部分。

锡铅焊料杂质含量测定方法的制修订，核心源于保障焊接质量与可靠性、匹配技术迭代、满足法规与环保要求、统一行业质量基准四大底层需求，是产业从 “能用” 到 “好用” 再到 “高可靠” 的必然结果。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准制定与实施，在广泛开展企业需求调研的基础上，将现行国家相关行业方法标准进行整合。

1.3 标准制定的目的和意义

1.3.1标准制定的目的

《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是针对电子、焊接行业核心原材料的成分检测技术规范，制定的核心目的是统一检测标准、把控焊料质量、保障应用安全与行业秩序，兼具技术指导、质量管控、产业发展和安全保障的多重核心意义，是锡铅焊料生产、使用、质检环节的技术准则和依据

统一检测方法规定锡铅焊料中杂质元素的取样、样品处理、测定方法、仪器条件、结果计算与表示，使不同实验室、不同企业检测结果可比、可互认。保证测定准确可靠消除因方法不同、操作差异带来的系统误差，确保杂质含量数据真实、精确、可复现，为质量判定提供依据。支撑产品分级与质量判定配合焊料产品标准的检测依据，实现按纯度分级。规范生产与验收为原料进厂、过程控制、成品出厂、用户验收提供统一、法定、可执行的检测规则。满足法规与安全要求对有害杂质建立规范测定方法，支撑环保、安全、职业健康管控。

1.3.2标准制定的意义

制定锡铅焊料杂质含量测定标准，可统一检测方法、确保分析结果准确可比，为产品质量判定与验收提供科学依据。严格控制杂质含量能有效提升焊点可靠性，减少焊接缺陷，保障电子产品性能稳定。同时有利于规范行业生产、降低质量纠纷，满足高端装备与环保安全要求，推动电子焊接产业高质量发展。

1.4主要参加单位和工作成员及其所做的工作

主编单位云南锡业新材料有限公司是云南锡业集团(控股)有限责任公司控股、云南锡业股份有限公司参股的有限全资子公司，主要从事锡铟精深加工产品的生产、销售、研发、贸易业务，聚焦锡铟新材料高精尖产品研发和高质量市场技术服务，致力于打造全球最具竞争力的锡铟新材料和精深加工企业。公司设有锡材和锡化工两个产业板块,锡材板块拥有条、丝、粉、膏、型材、粒、球、半球等9大系列、1000余个规格品种产品，生产能力40000吨/年，锡化工板块拥有无机锡和有机锡2大系列、28个品种，生产能力26800吨/年。

云南锡业新材料有限公司在标准编制过程中，根据企业产品实际情况进行样品收集和试验方案研究实施并撰写试验报告，发放试验报告和样品，负责组织验证单位完成验证工作。公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求各家单位的修改意见，最终完成标准的编制工作。

1.4.1 主要参加单位和其所负责工作

最终本标准编制组成员共13家单位，其中主起草单位1家，一验单位5家，二验单位7家，主要起草人及工作职责见表1。

表1  主要起草单位及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 起草或验证 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南锡业新材料有限公司 | 主起草单位 | 对现阶段锡铅焊料中铁、铜、锌含量的检测需求、检测现状及国内外相关检测标准进行充分的调研，并制定火焰原子吸收光谱法测定锡铅焊料中铁、铜、锌含量的试验方案。根据项目进度安排和前期的工作调研，积极制定配制样品计划，通过对实物样品摸底，配制了6个水平的实验样品；完成火焰原子吸收光谱法测定锡铅焊料中铁、铜、锌含量的试验报告和标准文本草案；邮寄样品并协调验证单位完成验证报告，负责汇总精密度数据，完成数据统计工作；负责意见征集与汇总等 |
| 2 | 北矿检测技术股份有限公司 | 一验单位 | 负责验证试验报告内容，对方法的可行性进行论证并给出结论 |
| 3 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 一验单位 | 负责验证试验报告内容，对方法的可行性进行论证并给出结论 |
| 4 | 昆明冶金研究院有限公司 | 一验单位 | 负责验证试验报告内容，对方法的可行性进行论证并给出结论 |
| 5 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 一验单位 | 负责验证试验报告内容，对方法的可行性进行论证并给出结论 |
| 6 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 一验单位 | 负责验证试验报告内容，对方法的可行性进行论证并给出结论 |
| 7 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |
| 8 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |
| 9 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |
| 10 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |
| 11 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |
| 12 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |
| 13 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 二验单位 | 负责提供本试验样品的原始检测数据，并给出意见 |

1.4.2主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表2。

表2 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 刘恒宇、许金泉、孙彪 | 负责调研，提交项目建议书，立项及答辩，审核标准文本、编制说明，参加标准工作会议，方法的起草，完成各阶段的试验，各阶段标准文本、编制说明的编写，配制实验样品、完成的相关试验和数据统计，参加标准工作会议等。 |
| 邱蓉蓉、方迪、王候、陈树莲、王劲榕、阎豫昕、韦丽玉、谭雅蕾、王蒋亮、曾志平 | 负责方法一验工作，对条件实验进行了验证，并完成精密度原始数据，并给出建议。 |
| 陈思、沈翠、强文志、黄小巧、吴晓洁、龚健、杨炳红、王爽、农树怀、杨再云、汤粉兰 | 负责二验，提供精密度原始数据，并给出建议。 |

1.5主要工作过程

项目主持工作由云南锡业矿冶检测中心有限公司调整为云南锡业新材料有限公司主持标准的编制工作。云南锡业新材料有限公司在接到标准制定任务后，成立了标准编制组，并召开了标准项目编制小组，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.5.1预研阶段

对现阶段锡铅焊料中铁、铜、锌含量的检测需求、检测现状及国内外相关检测标准进行了充分的调研，并制定了火焰原子吸收光谱法测定锡铅焊料中铁、铜、锌含量的试验方案，通过试验初步形成标准文本草案。

1.5.2立项阶段

国家标准计划《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》，计划编号为20255137-T-610，项目完成年限为2027年2月，由 TC243（全国有色金属标准化技术委员会）归口，TC243SC2（全国有色金属标准化技术委员会重金属分会）执行，主管部门为中国有色金属工业协会。

1.5.3起草阶段

2023年11月1日至11月4日在云南昆明全国有色金属标准化技术委员会组织召开了标准讨论会。会议确定并落实任务，云南锡业矿冶检测中心有限公司修订《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。会上确定云南锡业矿冶检测中心有限公司、北矿检测技术股份有限公司、云南锡业新材料有限公司、来宾华锡冶炼有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、深圳双易达检测技术有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南锡业股份有限公司起草。

2024年3月编制组变更情况：1）云南锡业矿冶检测中心有限公司因内部业务调整的关系，向全国有色金属标准化技术委员会申请不再担任项目主持工作，变更为云南锡业新材料有限公司。云南锡业新材料有限公司负责主持修订《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准工作，并负责提供样品。原主持单位云南锡业矿冶检测中心有限公司作为一验单位参与项目。2）原任务落实通知中的云南锡业股份有限责任公司因单位名称登记错误，现更正为云南锡业集团（控股）有限责任公司。

2024年3月，云南锡业新材料有限公司和各家验证单位讨论沟通下，对《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》修订的内容进行了详细讨论，各位专家对本标准（讨论稿）提出修改意见，同时要求编制组成员进一步补充实验数据，加快工作进度。编制组根据讨论意见及后期的数据及试验分析结果，对标准进行完善形成讨论稿，进一步推进工作。

2024年6月编制组变更情况：一验单位来宾华锡冶炼有限公司因公司改革和业务调整，变更为广西华锡有色金属股份有限公司负责。等待广西华锡有色金属股份有限公司等待确认的过程中，为不影响工作推进，将先确认并开展工作的昆明冶金研究院有限公司单位排顺提前。

1.5.4征求意见阶段

- 验证单位反馈意见

- 实际操作中，第一次除铅过滤，将试液过滤于50 mL容量瓶中时存在较大操作难度，过滤慢且易造成滤液损失，建议将滤液过滤于100 mL容量瓶中，并分取50 mL进行除锡。（北矿检测技术股份有限公司）不采纳，100 mL容量瓶中，并分取50 mL进行除锡，因为50ml溶液中含有多种高浓度酸，排锡时温度控制不好溶液容易溅出，而且时间过长，25ml时温度传热快，不容易产生爆沸。

- 建议二次除铅后直接将试液转移至25 mL容量瓶中，不过滤。（北矿检测技术股份有限公司）采纳。

- 本方法对于Fe、Cu、Zn含量低于0.001%样品的测定数据不稳，建议修改其适用范围。（北矿检测技术股份有限公司）部分采纳，理由：根据GB/T 8012-2013《铸造锡铅焊料》测定范围为Fe：0.005%～0.012%，Cu：0.005%～0.040%，Zn：0.001%～0.005%。按检最低检出限来看，以1g试样稀释至50ml计算，铜为0.00037%，铁为0.0024%，Zn为0.00027%。Fe、Cu满足要求，Zn采纳为0.0005%。

- 锡铅焊料中Fe、Cu、Zn元素含量较低，建议实验过程中采用优级纯及以上纯度的试剂。（北矿检测技术股份有限公司）采纳，实验用酸可以采用优级纯，重新测定方法检出限为0.00033%，原来的检出限为0.00027%，采用优级纯可以更好。

- 测试的样品中Fe水平5无法包含全部测定范围，建议补加一个类似加标的样品补齐水平测试的高值。（深圳双易达检测技术有限公司）采纳。

- 用于过滤的滤纸，建议先用盐酸浸泡2小时以上，这样能提高Fe含量测试的精密度。（深圳双易达检测技术有限公司）采纳，经实验对比，使用盐酸浸泡的滤纸能有效提高Fe含量测试的精密度。

- 预审会

2026年1月由全国有色金属标准化技术委员会组织，在广东珠海召开了标准预审会议。《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》编制组提交了标准预审稿及编制说明。来自全国多家单位的近70名专家参加会议。会议对《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的技术内容、标准讨论稿、试验报告及验证报告进行了详细的分析和讨论，对标准提出了如下意见：

- “前言”主要技术内容变化表述不准确，需要优化修改。采纳，按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4——2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2——2004《测量方法与结果的准确度》进行修改。

- “前言”起草人、起草单位尽快统计，征求意见稿挂网前补充完善。采纳，已统计完成。

- 删除“规范性引用文件”以及“术语和定义”中“GB/T 17433　冶金产品化学分析基础术语”采纳，已改动完成。

- 将“试剂和材料”中，5.6-5.10配置改为体积比即可（例如“5.6盐酸(5+95)，5 mL盐酸和95 mL水”改为“盐酸（5+95）”即可）采纳，已改动完成。

- 统一标准文本中小数保留位数。采纳，已按照GB/T 8170 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》改动完成。

- 与会专家提出数据处理过程再核实，确保数据准确。采纳，根据专家意见，重新处理数据并计算R、r值。

2026年1月编制组变更情况：深圳双易达检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司因未参加预审会排名顺序后移。

- 全国标准信息公共服务平台公示

2026年4月3日起，在国标委平台开始为期60天的征求意见，未收到意见反馈。

- 发函征求意见

通过向锡铅焊料相关企业进行发函对《锡铅焊料化学分析方法 第4部分：铁、铜和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》征求意见稿征询意见。在征求意见阶段，共发函？家相关生产应用单位和科研院所，回函的单位共？家、回函并有建议或意见的单位共？家、没有回函的单位共？家。（暂未进行）。

1.5.5审查阶段（暂未进行）

1）技术专家审查

2）委员审查阶段

1.5.6 委员电子投票阶段（暂未进行）

1.5.7报批阶段（暂未进行）

二、编制原则依据

2.1符合性

该标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4——2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2——2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性

反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性

通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对锡铅焊料中铁、铜、锌元素的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、标准化文件主要内容的确定依据

本文件《锡铅焊料中铁、铜和锌含量的测定》与GB/T 10574.4—2003《锡铅焊料化学分析方法  铁量的测定》、GB/T 10574.6—2003《锡铅焊料化学分析方法  铜量的测定》、GB/T 10574.8—2017《锡铅焊料化学分析方法  锌量的测定》进行比对，结果见表3。

表3 修订前后对比表

| 主要内容 | 修订前 | 修订后 |
| --- | --- | --- |
| 标准适用性 | 锡铅焊料中铁 锡铅焊料中铜 锡铅焊料中锌 | 锡铅焊料中铁、铜和锌含量 |
| 测量范围 | 铁：0.0005%～0.120%； 铜：0.0005%～0.250%； 锌：0.00025%～0.005%。 | 铁：0.0005%～0.120%； 铜：0.0005%～0.250%； 锌：0.0005%～0.005%。 |
| 样品前处理方式 | 试样用盐酸，氢溴酸，过氧化氢溶解，用盐酸-氢溴酸挥发排除锡、锑，在稀盐酸-氢溴酸介质中，使用空气-乙炔火焰于原子吸收光谱仪测定 | 试料经盐酸和硝酸分解，以硫酸盐的形式沉淀大部分铅，盐酸-氢溴酸排除大部分锡，在盐酸条件下沉淀剩余的铅，在盐酸介质中，使用空气-乙炔火焰于原子吸收光谱仪测定 |
| 试剂及材料 | 氢溴酸，盐酸，过氧化氢 | 盐酸、硝酸、硫酸、氢溴酸 |
| 更改了样品取样量 | 取样量按阶段分取 | 称取1.00 g样品（7）,精确至0.0001 g。 |
| 修改了分析步骤 | 见GB/T 10574.8—2017 的第7章 | 见第8章 |
| 修改了精密度数据 | 见GB/T 10574.4—2003 的第9章 见GB/T 10574.6—2003 的第9章 见GB/T 10574.8—2017 的第9章 | 见第10章 |
| 新增了附录 | 无 | 见附录A |

3.1测量范围的确定

本文件规定了采用火焰原子吸收光谱法测定锡铅焊料中铜、铁、锌含量的方法。

本文件适用于锡铅焊料中铁、铜和锌含量的测定，各元素测定范围见表4。

## 表4 各元素的测定范围

| 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- |
| Fe | 0.0005～0.120 |
| Cu | 0.0005～0.250 |
| Zn | 0.0005～0.005 |

3.2测量方法的确定

试料经盐酸和硝酸分解，加入硫酸以硫酸盐的形式沉淀大部分铅，盐酸-氢溴酸排除大部分锡，在盐酸条件下沉淀剩余的铅，在盐酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上铁248.3 nm、铜324.7 nm、锌213.9 nm处，分别测量铁、铜、锌的吸光度，按标准工作曲线计算各待测元素的质量分数。

3.3试剂的确定

除非另有说明，仅使用优级纯及其以上纯度的试剂。

3.3.1水，GB/T 6682，二级。

3.3.2盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

3.3.3硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

3.3.4硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

3.3.5氢溴酸（ρ=1.48 g/mL）。

3.3.6盐酸(5+95)。

3.3.7硫酸(1+1)。

3.3.8盐酸(1+1)。

3.3.9盐酸-硝酸(3+7)。

3.3.10盐酸-氢溴酸（1+1）。

3.3.11铜标准贮存液：称取1.0000 g纯铜（wCu≥99.99 %），于200 mL石英烧杯中，加10 mL水，10 mL盐酸（3.3.2），5 mL硝酸（3.3.3），盖上表皿，静置5 min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入50 mL盐酸（3.3.2），用水移入1000 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

3.3.12铁标准贮存液：称取1.0000 g纯铁（wFe≥99.99 %），于200 mL石英烧杯中，加10 mL水，10 mL盐酸（3.3.2），5 mL硝酸（3.3.3），盖上表皿，静置5分钟，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入50 mL盐酸（3.3.2），用水移入1000 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

3.3.13锌标准贮存液：称取1.0000 g纯锌（wZn≥99.99 %），于200 mL石英烧杯中，加10 mL水，10 mL盐酸（3.3.2），5 mL硝酸（3.3.3），盖上表皿，静置5分钟，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入50 mL盐酸（3.3.2），用水移入1000 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1 mg锌。

3.3.14铜标准溶液：移取1.00 mL铜标准贮存溶液（3.3.9）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（3.3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg铜。

3.3.15铁标准溶液：移取1.00 mL铁标准贮存溶液（3.3.10）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（3.3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg铁。

3.3.16锌标准溶液：移取1.00 mL锌标准贮存溶液（3.3.11）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（3.3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg锌。

3.3.17锑标准贮存液：称取1.0000 g纯锑（wSb≥99.99 %），于200 mL石英烧杯中，加10 mL水，10 mL盐酸（3.3.2），5 mL硝酸（3.3.3），盖上表皿，静置5 min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，用盐酸（3.3.8）移入100 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含0.01 g锑。

3.3.18银标准贮存液：称取1.0000 g纯银（wAg≥99.99 %），于200 mL石英烧杯中，加10 mL水，5 mL硝酸（3.3.3），盖上表皿，静置5 min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入5 mL硝酸（3.3.3），用水移入100mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含0.01 g银。

3.3.19锑标准溶液：移取10.00 mL锑标准贮存溶液（3.3.17）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL盐酸（3.3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锑。

3.3.20银标准溶液：移取10.00 mL银标准贮存溶液（3.3.18）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL硝酸（3.3.3），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg银。

3.3.21铅基体溶液：称取5.0000 g纯铅（wPb≥99.99%），于200 mL石英烧杯中，加20 mL水，25 mL硝酸（3.3.3），盖上表皿，静置5min，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入5 mL硝酸（3.3.3），用水移入100 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含0.05 g铅。

3.3.22锡铅基体溶液：称取10.0000 g纯锡（wSn≥99.99 %），于200 mL石英烧杯中，加20 mL水，25 mL盐酸（3.3.2），盖上表皿，静置5 min，微热溶解完全后，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入5 mL盐酸（3.3.2），用水移入100 mL塑料容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含0.1 g锡。

3.3.23乙炔气（φ乙炔≥99.99 %）。

3.3.24标注贮存溶液也可采用市售有证标准溶液。

3.4仪器与设备的确定

原子吸收光谱仪，附铁、铜、锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，铁的特征浓度应不大于0.030 µg/mL，铜的特征浓度应不大于0.018 µg/mL，锌的特征浓度应不大于0.008 µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

3.5试样的确定

锡铅焊料的取、制样方法按照GB/T 8012的规定进行。

3.6工作曲线的确定

铜标准溶液配制：移取1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL铜标准溶液（3.3.14），置于一组100 mL塑料容量瓶中，用盐酸(3.3.6)稀释至刻度，混匀。

铁标准溶液配制：移取1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL铁标准溶液（3.3.15），置于一组100 mL塑料容量瓶中，用盐酸(3.3.6)稀释至刻度，混匀。

锌标准溶液配制：移取0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、7.00 mL、10.00 mL锌标准溶液（3.3.16），置于一组100 mL塑料容量瓶中，用盐酸(3.3.6)稀释至刻度，混匀。

在与试液测定相同条件下，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，分别以铁、铜、锌的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

3.7分析步骤的确定

3.7.1试料

称取1.00 g样品（3.5）,精确至0.0001 g。

3.7.2空白试验

随同试料做空白试验。

3.7.3测定

3.7.3.1 将试料（3.7.1）置于200 mL石英烧杯中，加入少量水，浸润试料，加入10 mL混合酸（3.3.9），待反应不激烈后，于电炉上低温加热（180 ℃）至试料完全溶解。

3.7.3.2 加入5 mL硫酸（3.3.7），继续加热待底部沉淀呈细沙状时，取下冷却。用中速滤纸将试液过滤于50 mL塑料容量瓶中，用盐酸（3.3.6）洗涤石英烧杯和滤渣3次~5次，用盐酸（3.3.6）定容至刻线，混匀。

3.7.3.3 分取25 mL试液（3.7.3.2）于200 mL石英烧杯中，在电炉上加热浓缩至试液约3 mL，试液无明显气泡时，取下冷却。加入5 mL盐酸-氢溴酸（3.3.9），高温加热，冒硫酸烟至近干，取下冷却。重复此步骤2次-3次。

3.7.3.4 加入10 mL盐酸（3.3.6），保持微热1 min至2 min左右，石英烧杯底部的盐类物质溶解后，取下冷却。转移至25 mL容量瓶中，用盐酸（3.3.6）洗涤沉淀3次-5次，定容至刻线，混匀。根据表5中铁、铜、锌的含量范围对该溶液进行分取稀释。

## 表5 样品分取情况

| 含量范围(A瓶) | A≤0.005 % | 0.005 %<A≤0.05 % | 0.05 %<A≤0.25 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试元素 | Fe、Cu、Zn | Fe、Cu | Fe、Cu |
| 分取（mL） | -- | 5 | 5 |
| 定容（mL） | -- | 50 | 100 |

注：中速滤纸需预先用盐酸（5.8）浸泡2小时以上。

用空气-乙炔火焰，在与试料溶液测定相同的条件下，分别于铁248.3 nm，铜324.7 nm，锌213.9 nm处测量标准溶液的吸光度，减去“零”标准溶液的吸光度，以各自元素的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

3.7.3.1分析步骤

待测元素含量以待测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

………… (1)

式中：

x——待测元素（铁、铜、锌）；

ρ——从工作曲线上查得试液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）：

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后三位；若铁、铜、锌含量小于0.010 ％时，表示至小数点后四位；若铁、铜、锌含量小于0.001 0 ％时，表示至小数点后五位，按照GB/T 8170规定修约。

3.8条件验证试验

3.8.1样品的选择

GB/T 8012铸造锡铅焊料所列举的锡铅焊料种类繁多，此次条件实验选用市面上常见的Sn63PbAA的样品进行溶解实验，干扰实验采用锡基体标准溶液(3.3.22）和铅基体标准溶液（3.3.21）按比例配比模拟Sn10Pb90，Sn30Pb70，Sn50Pb50，Sn70Pb30，Sn90Pb10等型号的锡铅焊料。

3.9样品分解试验

3.9.1酸的选取试验

称取Sn63PbAA锡铅焊料5份，每份1.00 g,精确至0.0001 g的样品，加入少量水将样品浸润，分别加入10 mL盐酸（3.3.2），10 mL硝酸（3.3.3），10 mL王水（盐酸:硝酸=3:1），10 mL逆王水（盐酸:硝酸=1:3），10 mL混合酸（3.3.9）于低温（180 ℃）加热对样品进行溶解，观察溶解程度及反应速度。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表6为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表6 不同酸溶解样品实验

| 样品 | 盐酸 | 硝酸 | 王水 | 逆王水 | 混合酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn63PbAA | 溶解慢 | 溶解慢 | 溶解慢 | 溶解慢 | 溶解快 |

结果与讨论：相同条件下，混合酸的溶解速度最快，因此本实验选取的溶解酸为混合酸。

3.9.2用酸量试验

称取Sn63PbAA锡铅焊料5份，每份1.00 g，精确至0.0001 g的样品，加入少量水将样品浸润，再入混合酸（3.3.9）：5 mL，7 mL，10 mL，15 mL，低温加热观察其溶解情况。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表7为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表7 混合酸溶解样品分解实验

| 样品 | 混合酸（3.3.9） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn63PbAA | 5 mL | 7 mL | 10 mL | 15 mL |
| 溶解效果 | 能完全溶解，但溶解速度很慢 | 能完全溶解，但溶解速度较慢 | 能完全溶解，但溶解速度较快 | 能完全溶解，但溶解速度较快 |

结果与讨论：相同条件下，混合酸大于5 mL就能将样品完全溶解，但考虑到实验效率的条件下，采用10 mL混合酸进行实验，效果最佳。

3.10干扰试验

3.10.1锡基体干扰实验锡基体干扰实验

在100 mL容量瓶加入锡基体标准溶液（3.3.22）：1.00 mL，3.00 mL，5.00 mL，7.00 mL，10.00 mL(分别模拟Sn10Pb90，Sn30Pb70，Sn50Pb50，Sn70Pb30，Sn90Pb10型号的锡铅焊料)，再加入锌标准溶液（3.3.16）1.00 mL， 铁标准溶液（3.3.15）3.00 mL，铜标准溶液（3.3.14）5.00 mL的标准溶液，然后用盐酸（3.3.6）定容至100 mL容量瓶中检测，结果如下。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表8为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表8 锡基体干扰实验

|  | 样品号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn基体 | Sn（g） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| 标准加入量 | Zn（µg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Fe（µg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Cu（µg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 检测值 | Zn（µg) | 9.51 | 9.53 | 9.98 | 10.16 | 11.05 |
|  | Fe（µg) | 36.35 | 60.84 | 44.21 | 50.39 | 53.99 |
|  | Cu（µg) | 52.51 | 45.9 | 46.12 | 47.92 | 48.45 |

结果与讨论：在锡基体溶液中，锡对锌、铁、铜检测都存在着干扰，需要排出大部分的锡。

3.10.2铅基体干扰实验

在100 ml容量瓶加入铅基体标准溶液（3.3.21）：2.00 mL，6.00 mL，10.00 mL，14.00 mL，20.00 mL(分别模拟Sn10Pb90，Sn30Pb70，Sn50Pb50，Sn70Pb30，Sn90Pb10型号的锡铅焊料)，再加入锌标准溶液（10 µg/mL）1.00 mL， 铁标准溶液（3.3.15）3.00 mL，铜标准溶液（3.3.14）5.00 mL的标准溶液，然后用盐酸（3.3.6）定容至100 mL容量瓶中检测，结果如下。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表9为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表9 铅基体干扰实验

|  | 样品号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb基体 | Pb（g） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| 标准加入量 | Zn（µg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Fe（µg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Cu（µg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 实际值 | Zn（µg) | 9.47 | 9.71 | 9.67 | 9.54 | 9.53 |
|  | Fe（µg) | 34.33 | 34.6 | 34.37 | 34.92 | 34.36 |
|  | Cu（µg) | 54.6 | 54.94 | 55.5 | 55.02 | 54.91 |

结果与讨论：在铅基体溶液中，铅对锌、铁、铜检测都存在着干扰，需要排出大部分的铅。

3.10.3硫酸消除铅基体试验

从锡基体溶液（3.3.22）吸取1.00 mＬ，分别加入5个200 mL石英烧杯中，从铅基体溶液（3.3.21）吸取18.00 mL，分别加入5个200 mＬ石英烧杯中，加入10 mL混合酸（3.3.9），再分别加入，1.00 mL，3.00 mL，5.00 mL，7.00 mL，9.00 mL硫酸（3.3.7），低温加热，待氯化铅完全转变为硫酸铅，沉淀为细砂状，取下冷却至室温，用中速滤纸将滤液过滤，并定容至100 mL塑料容量瓶中，用ICP-AES检测铅，结果如下。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表10为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表10 硫酸消除铅基体实验

| 样品号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn基体（g） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pb基体（g） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 硫酸(mL) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 检测值Pb（µg) | 92720 | 55650 | 350 | 526 | 784 |

结果与讨论：从硫酸消除铅基体实验数据来看，在溶解1.00 g样品加入5 mL硫酸（3.3.7）的条件下能去除大部分铅，所以确定实验方案为加5 mL硫酸（3.3.7）除铅。

3.10.4消除锡、银、锑基体试验

根据GB/T 8012标准，目前现有牌号的锡铅焊料中银的含量在0.015 %～2.7 %之间，Sb的含量在0～2 %之间。以目前市面上用量最大的Sn60PbAA型号的锡铅焊料样品为模板，设计如下实验进行：模拟1.00 gSn60PbAA型号的锡铅焊料样品，在五个200 mL石英烧杯中，分别加入6.00 mL锡基体溶液(3.3.20)，8.00 mL铅基体溶液(3.3.19)。在五个烧杯中分别加入1.00 mL，5.00 mL，10.00 mL，15.00 mL，20.00 mL锑标准液（3.3.19），模拟锑在1.00 g锡铅焊料中的含量0.1 %，0.5 %，1.0 %，1.5 %，2.0 %。再分别加入1.00 mL，5.00 mL，10.00 mL，20.00 mL，30.00 mL银标准液（3.3.20），模拟银在1.00 g锡铅焊料中的含量0.1 %，0.5%，1.0%，2.0%，3.0%。以实验步骤3.7.3.1和3.7.3.2对样品进行操作。用ICP-ASE进行检查，结果如下。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表11为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表11 消除锡、银、锑基体实验

| 样品号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn基体（g） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Pb基体（g） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 加入Sb(mL） | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 加入Ag(mL） | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 检测值Ag（µg） | 71 | 69 | 41 | 49 | 39 |
| 检测值Sn（µg） | 23 | 20 | 18 | 36 | 55 |
| 检测值Sb（µg） | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |

结果与讨论：从上面的结果可知，经过硫酸沉铅，氢溴酸除锡的实验步骤后，样品中的锡、银、锑元素去除率在93.00 %以上。

3.10.5 铋干扰试验

按照锡铅焊料GB/T8012-2013中的Bi含量，加入Bi干扰元素溶液（见表12），取2号样按实验方法进行试验，测定结果如表12。

第一验证单位：云南锡业新材料有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，表12为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

## 表12 Bi元素干扰试验

| 检测项目 | Cu | Fe | Zn |
| --- | --- | --- | --- |
| 加入Bi(µg） | 1000 | 1000 | 1000 |
| 含量（µg） | 196 | 38 | 7 |
| 测定值(µg) | 192 | 41 | 8 |

由测定结果可以看出，Bi元素对待测元素的测定没有干扰。

3.10.6第二次除铅试验

试样经过硫酸沉铅和氢溴酸除锡后，试液中还存在着少量的Pb元素，会影响检测的结果，故必须进行二次除铅实验。称量2号1.00 g的样品，按照实验步骤7.3.1和7.3.2进行处理，即除锡实验步骤完成后。加入10 mL盐酸（3.3.6），保持微热1 min至2 min左右，待石英烧杯底部的盐类物质溶解后，取下冷却，待溶液中出现细微晶体颗粒后，用中速滤纸将滤液过滤于（滤纸需预先用纯水洗涤3次，用盐酸（3.3.6）洗涤2次），用能谱检测滤纸上的沉淀，结果如下。

表13能谱检测结果

| Elt. | Line | Intensity(c/s) | Atomic（%） | Conc. | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl | Ka | 469.78 | 77.430 | 37.915 | wt.% |
| Fe | Ka | 1.98 | .353 | .272 | wt.% |
| Cu | Ka | 2.04 | .505 | .443 | wt.% |
| Zn | Ka | 1.36 | .390 | .352 | wt.% |
| Pb | Ma | 878.83 | 21.322 | 61.018 | wt.% |
|  |  | Total | 100.000 | 100.000 | Wt.% |

结果与讨论：从上述能谱的结果来看，加入10 mL盐酸（3.3.6）溶解盐类后，利用PbCl2的微溶于水、稀盐酸的特点，二次除铅，过滤后沉淀为PbCl2，沉淀中的Cu、Fe、Zn的含量可以忽略不计，故本实验采用10 mL盐酸（3.3.6）进行二次除铅。

3.11锡铅焊料标准物质Fe 、Cu 、Zn检测

称取锡铅焊料标准物质（GSB04-1330-2013）1.00 g,精确至0.0001 g样品,按上述的实验方法进行检测。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。下表14为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

表14 锡铅焊料标准物质的检测结果

| 锡铅焊料（GSB04-1330-2013） | Fe（%) | Cu（%） | Zn（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值： | 0.00047±0.00002 | 0.0028±0.0004 | 0.00042±0.00002 |
| 检测值： | 0.00048 | 0.0029 | 0.00040 |

3.12方法检出限

取11个200 mL石英烧杯，按上述实验方法做11个样品空白实验，通过工作曲线测定其各元素的标准偏差，以标准偏差的3倍作为方法的检出限。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。表15为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

表15 各个元素检出限

| 元素 | Cu（µg/mL） | Fe（µg/mL） | Zn（µg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 |  |  |  |
| 1 | -0.00012 | 0.033 | -0.0202 |
| 2 | -0.0029 | 0.05 | -0.0060 |
| 3 | -0.00314 | 0.06 | 0.0102 |
| 4 | 0.0007 | 0.069 | -0.0012 |
| 5 | 0.00173 | 0.06 | -0.0385 |
| 6 | 0.001 | 0.043 | -0.0117 |
| 7 | 0.00077 | 0.041 | 0.0227 |
| 8 | 0.00015 | 0.033 | -0.0279 |
| 9 | -0.00613 | 0.028 | 0.0101 |
| 10 | -0.00109 | 0.026 | 0.0237 |
| 11 | -0.00382 | 0.02 | -0.0085 |
| AVE | -0.0012 | 0.0419 | -0.0043 |
| STD | 0.0025 | 0.016 | 0.0183 |
| 检出限 | 0.0075 | 0.048 | 0.0548 |

3.13加标回收率实验

在2#，3#，试样中分别按表13进行加标回收率试验（0.5倍，1倍），加入量见下表16。

表16 锌、铁、铜标准加入量

| 标准加入量(mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品2# | Zn | Fe | Cu |
|  | 10.00 µg/mL | 10.00 µg/mL | 100.00 µg/mL |
| 2#-1： 0.5倍 | 0.5 | 1.5 | 1 |
| 2#-2： 1.0倍 | 1 | 3.5 | 2 |
| 样品3# | Zn | Fe | Cu |
|  | 10.00 µg/mL | 100.00 µg/mL | 100.00 µg/mL |
| 3#-1： 0.5倍 | 1 | 2 | 5 |
| 3#-2： 1.0倍 | 2 | 4 | 10 |

按上述的方法进行实验，分析结果见表16。

第一验证单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

第二验证单位：深圳双易达检测技术有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、云南华联锌铟股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司，表17为云南锡业新材料有限公司的测定结果。

表17加标回收率实验结果

| 实验编号 | 2#-1 | 2#-2 | 3#-1 | 3#-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倍率 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 试样Cu含量/% | 0.0196 | 0.0196 | 0.0999 | 0.0999 |
| 试样Fe含量/% | 0.0038 | 0.0038 | 0.034 | 0.034 |
| 试样Zn含量/% | 0.0007 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0017 |
| 称样量/g | 0.9971 | 1.008 | 1.0126 | 1.0128 |
| 试样Cu含量/µg | 195 | 198 | 1012 | 1012 |
| 测得Cu含量/µg | 292.87 | 400.85 | 1536.01 | 2008.40 |
| Cu加标量/µg | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Cu回收率/% | 97.4 | 101.6 | 104.9 | 99.7 |
| 试样Fe含量/µg | 38 | 38 | 344 | 344 |
| 测得Fe含量/µg | 53.14 | 72.08 | 551.52 | 762.78 |
| Fe加标量/µg | 15 | 35 | 200 | 400 |
| Fe回收率/% | 101.67 | 96.50 | 103.62 | 104.61 |
| 试样Zn含量/µg | 7 | 7 | 17 | 17 |
| 测得Zn含量/µg | 12.10 | 17.012 | 27.16 | 38.16 |
| Zn加标量/µg | 5 | 10 | 10 | 20 |
| Zn回收率/% | 102.37 | 99.56 | 99.45 | 104.72 |

3.14精密度实验

精密度试验是由12个实验室，按照拟定的分析方法分别对5个水平及1个Fe加标试样进行11次测定。各实验室的测定结果按照GB/T 6379.2进行统计分析，依据GB/T 14203标准13.2.1短期精密度：重复性(r)为2.8倍重复性标准偏差（Sr）；再现性(R)为2.8倍再现性标准偏差（SR）。

3.14.1提供精密度数据的实验室

表18提供精密度数据的实验室

| 代码 | 单位名称 |
| --- | --- |
| A1 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| A2 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| A3 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |
| A4 | 广西华锡有色金属股份有限公司 |
| A5 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| A6 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 |
| A7 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| A8 | 深圳双易达检测技术有限公司 |
| A9 | 国标（北京）检验认证有限公司 |
| A10 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| A11 | 云南锡业新材料有限公司 |
| A12 | 北矿检测技术股份有限公司 |

3.14.2原始数据表

表19 实验室的原始数据

| 实验室 | Cu |  |  |  |  | Fe |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平 |  |  |  |  | 水平 |  |  |  |  |  | 水平 |  |  |  |  |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| A1 | 0.00805 | 0.0186 | 0.0844 | 0.175 | 0.255 | 0.00319 | 0.00436 | 0.0374 | 0.053 | 0.022 |  | 0.00052 | 0.00121 | 0.00184 | 0.00239 | 0.00284 |
|  | 0.00873 | 0.0174 | 0.0841 | 0.179 | 0.257 | 0.00322 | 0.00555 | 0.0335 | 0.0445 | 0.0215 |  | 0.00066 | 0.00106 | 0.00183 | 0.00228 | 0.0025 |
|  | 0.00807 | 0.0184 | 0.0905 | 0.184 | 0.272 | 0.00323 | 0.00428 | 0.0348 | 0.0481 | 0.0201 |  | 0.00041 | 0.00108 | 0.00186 | 0.00239 | 0.00297 |
|  | 0.00891 | 0.0186 | 0.0912 | 0.187 | 0.274 | 0.00337 | 0.00449 | 0.0352 | 0.0534 | 0.0242 |  | 0.00068 | 0.00109 | 0.00169 | 0.00248 | 0.00283 |
|  | 0.00823 | 0.0181 | 0.0927 | 0.188 | 0.272 | 0.00302 | 0.00444 | 0.0292 | 0.0547 | 0.0219 |  | 0.00042 | 0.00116 | 0.0016 | 0.00269 | 0.00334 |
|  | 0.00816 | 0.0182 | 0.0889 | 0.188 | 0.271 | 0.00344 | 0.00554 | 0.0375 | 0.0424 | 0.0226 |  | 0.00043 | 0.00115 | 0.00191 | 0.00238 | 0.00298 |
|  | 0.00809 | 0.0171 | 0.0899 | 0.176 | 0.255 | 0.00327 | 0.00441 | 0.03 | 0.045 | 0.0218 |  | 0.00056 | 0.00105 | 0.00181 | 0.00249 | 0.00321 |
|  | 0.00822 | 0.0165 | 0.0854 | 0.176 | 0.261 | 0.00301 | 0.00398 | 0.0312 | 0.05 | 0.0245 |  | 0.00045 | 0.00101 | 0.00186 | 0.00251 | 0.00318 |
|  | 0.00852 | 0.0173 | 0.0827 | 0.174 | 0.271 | 0.00343 | 0.00411 | 0.0333 | 0.0512 | 0.0231 |  | 0.00052 | 0.00112 | 0.00177 | 0.00268 | 0.00291 |
|  | 0.00831 | 0.0172 | 0.0808 | 0.175 | 0.259 | 0.00324 | 0.00425 | 0.0312 | 0.0533 | 0.0257 |  | 0.00049 | 0.00105 | 0.00192 | 0.00224 | 0.00288 |
|  | 0.00822 | 0.017 | 0.0823 | 0.177 | 0.263 | 0.00337 | 0.00416 | 0.0345 | 0.0501 | 0.0242 |  | 0.00046 | 0.00103 | 0.00168 | 0.00231 | 0.00291 |
| A2 | 0.00015 | 0.0187 | 0.0982 | 0.194 | 0.284 | 0.0006 | 0.0034 | 0.033 | 0.048 | 0.019 |  | 0.00027 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0031 |
|  | 0.00015 | 0.0191 | 0.0989 | 0.191 | 0.288 | 0.0006 | 0.0036 | 0.032 | 0.047 | 0.021 |  | 0.00023 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0032 |
|  | 0.00017 | 0.0195 | 0.0995 | 0.188 | 0.281 | 0.0005 | 0.0039 | 0.034 | 0.049 | 0.022 |  | 0.00026 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 |
|  | 0.00015 | 0.0189 | 0.0997 | 0.192 | 0.283 | 0.0006 | 0.004 | 0.035 | 0.05 | 0.021 |  | 0.00029 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0029 |
|  | 0.00014 | 0.0189 | 0.1001 | 0.193 | 0.284 | 0.0007 | 0.0036 | 0.036 | 0.047 | 0.019 |  | 0.00031 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0032 |
|  | 0.00015 | 0.0191 | 0.1003 | 0.187 | 0.281 | 0.0007 | 0.0037 | 0.034 | 0.048 | 0.02 |  | 0.00026 | 0.0007 | 0.0017 | 0.002 | 0.0031 |
|  | 0.00017 | 0.0193 | 0.0994 | 0.194 | 0.283 | 0.0006 | 0.004 | 0.033 | 0.046 | 0.02 |  | 0.00028 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0029 |
|  | 0.00015 | 0.0196 | 0.0996 | 0.189 | 0.284 | 0.0005 | 0.0038 | 0.032 | 0.048 | 0.021 |  | 0.00029 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0032 |
|  | 0.00016 | 0.0199 | 0.1 | 0.191 | 0.287 | 0.0006 | 0.0041 | 0.034 | 0.049 | 0.02 |  | 0.00031 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0026 | 0.003 |
|  | 0.00014 | 0.0194 | 0.1002 | 0.192 | 0.284 | 0.0007 | 0.0037 | 0.034 | 0.05 | 0.02 |  | 0.00028 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0034 |
|  | 0.00015 | 0.0195 | 0.1003 | 0.193 | 0.291 | 0.0006 | 0.0037 | 0.035 | 0.051 | 0.021 |  | 0.00025 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0032 |
| A3 | 0.00012 | 0.0185 | 0.0969 | 0.181 | 0.264 | 0.0008 | 0.0041 | 0.0365 | 0.0489 | 0.0206 |  | 0.00032 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
|  | 0.00011 | 0.0186 | 0.0959 | 0.177 | 0.259 | 0.0008 | 0.0038 | 0.0305 | 0.0524 | 0.0245 |  | 0.00035 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0039 |
|  | 0.0001 | 0.0191 | 0.0969 | 0.177 | 0.253 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0344 | 0.0455 | 0.019 |  | 0.00027 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0027 |
|  | 0.00014 | 0.0188 | 0.0972 | 0.178 | 0.256 | 0.0007 | 0.0034 | 0.0358 | 0.0498 | 0.0199 |  | 0.00036 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0026 |
|  | 0.0001 | 0.0192 | 0.0967 | 0.179 | 0.253 | 0.0006 | 0.0038 | 0.0371 | 0.0497 | 0.022 |  | 0.00033 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0028 |
|  | 0.00011 | 0.019 | 0.0972 | 0.18 | 0.257 | 0.0008 | 0.0038 | 0.0348 | 0.0524 | 0.0239 |  | 0.00019 | 0.0012 | 0.0014 | 0.002 | 0.0027 |
|  | 0.00013 | 0.0194 | 0.0957 | 0.176 | 0.257 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0347 | 0.0489 | 0.0219 |  | 0.00042 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0031 |
|  | 0.00019 | 0.0189 | 0.0951 | 0.182 | 0.257 | 0.0005 | 0.0036 | 0.0349 | 0.054 | 0.0248 |  | 0.00029 | 0.0006 | 0.002 | 0.0017 | 0.0033 |
|  | 0.0001 | 0.0186 | 0.0989 | 0.19 | 0.27 | 0.0007 | 0.0035 | 0.0347 | 0.051 | 0.0189 |  | 0.00041 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0031 |
|  | 0.00013 | 0.0189 | 0.099 | 0.185 | 0.259 | 0.0006 | 0.0033 | 0.0351 | 0.0523 | 0.0195 |  | 0.00031 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0033 |
|  | 0.00014 | 0.0195 | 0.0966 | 0.189 | 0.268 | 0.0006 | 0.0035 | 0.0364 | 0.0436 | 0.0215 |  | 0.00035 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0028 |
| A4 | 0.00018 | 0.016 | 0.0838 | 0.174 | 0.28 | 0.0004 | 0.0032 | 0.026 | 0.044 | 0.021 | 0.0933 | 0.00032 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0025 | 0.0039 |
|  | 0.00016 | 0.0159 | 0.0846 | 0.176 | 0.283 | 0.0005 | 0.0032 | 0.026 | 0.046 | 0.021 | 0.0994 | 0.00029 | 0.001 | 0.0006 | 0.0026 | 0.004 |
|  | 0.00015 | 0.0158 | 0.0849 | 0.178 | 0.281 | 0.0005 | 0.0033 | 0.028 | 0.045 | 0.021 | 0.1024 | 0.00026 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0025 | 0.0038 |
|  | 0.00013 | 0.0157 | 0.0843 | 0.176 | 0.284 | 0.0005 | 0.0033 | 0.027 | 0.045 | 0.021 | 0.1024 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0025 | 0.004 |
|  | 0.00018 | 0.0157 | 0.0845 | 0.176 | 0.283 | 0.0005 | 0.0032 | 0.027 | 0.05 | 0.02 | 0.0982 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0025 | 0.004 |
|  | 0.00016 | 0.0161 | 0.084 | 0.177 | 0.282 | 0.0005 | 0.0033 | 0.027 | 0.048 | 0.021 | 0.0921 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0039 |
|  | 0.00014 | 0.0164 | 0.0845 | 0.176 | 0.284 | 0.0005 | 0.0033 | 0.026 | 0.048 | 0.021 | 0.0912 | 0.002 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0039 |
|  | 0.00016 | 0.0163 | 0.0849 | 0.177 | 0.282 | 0.0005 | 0.0033 | 0.026 | 0.047 | 0.02 | 0.091 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0026 | 0.004 |
|  | 0.00016 | 0.0162 | 0.0848 | 0.179 | 0.283 | 0.0005 | 0.0032 | 0.026 | 0.046 | 0.02 | 0.0924 | 0.00029 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0039 |
|  | 0.00015 | 0.0163 | 0.0843 | 0.183 | 0.284 | 0.0005 | 0.0033 | 0.025 | 0.044 | 0.023 | 0.0931 | 0.00026 | 0.001 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0039 |
|  | 0.00013 | 0.0158 | 0.0848 | 0.183 | 0.285 | 0.0005 | 0.0033 | 0.026 | 0.045 | 0.021 | 0.0943 | 0.00025 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0039 |
| A5 | 0.000182 | 0.0191 | 0.0953 | 0.19 | 0.281 | 0.000526 | 0.00404 | 0.0392 | 0.0525 | 0.0212 | 0.139 | 0.000169 | 0.000986 | 0.00202 | 0.0026 | 0.00352 |
|  | 0.000193 | 0.0188 | 0.0959 | 0.191 | 0.279 | 0.000551 | 0.00405 | 0.0363 | 0.0555 | 0.0221 | 0.1378 | 0.000246 | 0.000689 | 0.00197 | 0.00267 | 0.00367 |
|  | 0.000167 | 0.0195 | 0.0968 | 0.193 | 0.285 | 0.000508 | 0.00395 | 0.0376 | 0.0502 | 0.0218 | 0.1376 | 0.000213 | 0.000702 | 0.00192 | 0.00255 | 0.00342 |
|  | 0.000178 | 0.0193 | 0.0978 | 0.188 | 0.288 | 0.000536 | 0.00382 | 0.0348 | 0.0515 | 0.0224 | 0.1346 | 0.000192 | 0.000655 | 0.00182 | 0.00242 | 0.00355 |
|  | 0.00018 | 0.0189 | 0.0975 | 0.186 | 0.278 | 0.000528 | 0.00395 | 0.0355 | 0.0532 | 0.0204 | 0.1355 | 0.000185 | 0.00085 | 0.00182 | 0.00232 | 0.00343 |
|  | 0.000172 | 0.0194 | 0.0969 | 0.189 | 0.283 | 0.000542 | 0.00389 | 0.0362 | 0.0521 | 0.0232 | 0.1363 | 0.000177 | 0.000678 | 0.00179 | 0.00241 | 0.00347 |
|  | 0.000168 | 0.0196 | 0.0986 | 0.191 | 0.282 | 0.000557 | 0.00392 | 0.0342 | 0.0506 | 0.0215 | 0.1342 | 0.000223 | 0.000755 | 0.00184 | 0.00251 | 0.00351 |
|  | 0.000179 | 0.0191 | 0.0983 | 0.193 | 0.281 | 0.000536 | 0.00384 | 0.0358 | 0.0511 | 0.0222 | 0.1359 | 0.000231 | 0.000823 | 0.00178 | 0.00244 | 0.00339 |
|  | 0.000185 | 0.0192 | 0.0979 | 0.187 | 0.283 | 0.000524 | 0.00396 | 0.0372 | 0.0507 | 0.0231 | 0.137 | 0.000214 | 0.000798 | 0.00184 | 0.00247 | 0.00344 |
|  | 0.000177 | 0.0188 | 0.0988 | 0.192 | 0.284 | 0.000512 | 0.00395 | 0.0364 | 0.0513 | 0.0218 | 0.1345 | 0.000185 | 0.000728 | 0.00181 | 0.00258 | 0.00335 |
|  | 0.000183 | 0.0194 | 0.0976 | 0.193 | 0.28 | 0.000507 | 0.00381 | 0.0369 | 0.0503 | 0.0207 | 0.1369 | 0.000195 | 0.000813 | 0.00177 | 0.00239 | 0.00347 |
| A6 | 0.00016 | 0.0193 | 0.0987 | 0.185 | 0.285 | 0.0008 | 0.0037 | 0.039 | 0.05 | 0.018 | 0.132 | 0.00022 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0033 |
|  | 0.00019 | 0.0202 | 0.0984 | 0.182 | 0.287 | 0.0005 | 0.0044 | 0.034 | 0.05 | 0.021 | 0.1326 | 0.00024 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0034 |
|  | 0.00016 | 0.0199 | 0.0973 | 0.182 | 0.283 | 0.0006 | 0.0042 | 0.033 | 0.049 | 0.023 | 0.1347 | 0.00025 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0034 |
|  | 0.00016 | 0.02 | 0.0992 | 0.183 | 0.281 | 0.0005 | 0.004 | 0.034 | 0.048 | 0.023 | 0.1333 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0032 |
|  | 0.00019 | 0.02 | 0.0988 | 0.187 | 0.286 | 0.0006 | 0.0043 | 0.036 | 0.048 | 0.021 | 0.1306 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0033 |
|  | 0.00016 | 0.0193 | 0.1007 | 0.188 | 0.285 | 0.0006 | 0.004 | 0.034 | 0.05 | 0.021 | 0.132 | 0.00026 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0034 |
|  | 0.00016 | 0.0191 | 0.0957 | 0.187 | 0.282 | 0.0008 | 0.004 | 0.037 | 0.05 | 0.023 | 0.1313 | 0.00025 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0033 |
|  | 0.00016 | 0.0193 | 0.0977 | 0.182 | 0.286 | 0.0008 | 0.0042 | 0.039 | 0.049 | 0.018 | 0.134 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0016 | 0.002 | 0.0032 |
|  | 0.00014 | 0.0193 | 0.0967 | 0.185 | 0.287 | 0.0008 | 0.0041 | 0.037 | 0.05 | 0.021 | 0.1347 | 0.00031 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0032 |
|  | 0.00016 | 0.0182 | 0.0961 | 0.187 | 0.284 | 0.0006 | 0.0037 | 0.037 | 0.047 | 0.023 | 0.134 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0031 |
|  | 0.00014 | 0.0192 | 0.0961 | 0.186 | 0.286 | 0.0006 | 0.0036 | 0.037 | 0.05 | 0.023 | 0.132 | 0.00029 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0031 |
| A7 | 0.00042 | 0.018 | 0.095 | 0.189 | 0.288 | 0.0022 | 0.0057 | 0.035 | 0.063 | 0.026 |  | 0.0014 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0038 |
|  | 0.00041 | 0.019 | 0.096 | 0.191 | 0.289 | 0.0021 | 0.0058 | 0.036 | 0.065 | 0.027 |  | 0.0014 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0037 |
|  | 0.00043 | 0.018 | 0.095 | 0.192 | 0.287 | 0.0022 | 0.0057 | 0.036 | 0.064 | 0.027 |  | 0.0013 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0038 |
|  | 0.00042 | 0.018 | 0.097 | 0.19 | 0.288 | 0.002 | 0.0056 | 0.037 | 0.063 | 0.028 |  | 0.0014 | 0.002 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0039 |
|  | 0.00043 | 0.019 | 0.096 | 0.189 | 0.29 | 0.0022 | 0.0058 | 0.036 | 0.065 | 0.026 |  | 0.0014 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0037 |
|  | 0.00042 | 0.019 | 0.097 | 0.191 | 0.287 | 0.0021 | 0.0057 | 0.037 | 0.066 | 0.027 |  | 0.0015 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0037 |
|  | 0.00041 | 0.018 | 0.096 | 0.19 | 0.288 | 0.0022 | 0.0058 | 0.035 | 0.064 | 0.027 |  | 0.0014 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0038 |
|  | 0.00043 | 0.019 | 0.097 | 0.189 | 0.289 | 0.0021 | 0.0058 | 0.036 | 0.065 | 0.028 |  | 0.0015 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0039 |
|  | 0.00042 | 0.018 | 0.096 | 0.192 | 0.29 | 0.0022 | 0.0057 | 0.036 | 0.064 | 0.027 |  | 0.0015 | 0.002 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0037 |
|  | 0.00043 | 0.018 | 0.097 | 0.19 | 0.287 | 0.0021 | 0.0056 | 0.037 | 0.065 | 0.028 |  | 0.0014 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0038 |
|  | 0.00042 | 0.019 | 0.097 | 0.191 | 0.288 | 0.0022 | 0.0057 | 0.036 | 0.064 | 0.027 |  | 0.0014 | 0.002 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0037 |
| A8 | 0.00018 | 0.019 | 0.097 | 0.19 | 0.279 | 0.00061 | 0.0034 | 0.031 | 0.044 | 0.018 | 0.135 | 0.00018 | 0.00065 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0026 |
|  | 0.00014 | 0.02 | 0.099 | 0.197 | 0.288 | 0.00045 | 0.004 | 0.034 | 0.043 | 0.018 | 0.131 | 0.00015 | 0.00061 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0028 |
|  | 0.0002 | 0.019 | 0.096 | 0.192 | 0.282 | 0.00055 | 0.0032 | 0.03 | 0.049 | 0.019 | 0.137 | 0.00024 | 0.00058 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0031 |
|  | 0.00017 | 0.02 | 0.095 | 0.19 | 0.294 | 0.00039 | 0.0036 | 0.037 | 0.047 | 0.017 | 0.135 | 0.00019 | 0.00072 | 0.0014 | 0.002 | 0.0032 |
|  | 0.00018 | 0.019 | 0.098 | 0.193 | 0.285 | 0.00052 | 0.0032 | 0.036 | 0.046 | 0.02 | 0.134 | 0.00026 | 0.00081 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0031 |
|  | 0.0002 | 0.018 | 0.101 | 0.185 | 0.278 | 0.00044 | 0.0031 | 0.031 | 0.046 | 0.02 | 0.132 | 0.00031 | 0.00066 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0028 |
|  | 0.00015 | 0.02 | 0.097 | 0.191 | 0.278 | 0.00062 | 0.0038 | 0.033 | 0.048 | 0.019 | 0.13 | 0.00014 | 0.00069 | 0.0018 | 0.0024 | 0.003 |
|  | 0.00018 | 0.018 | 0.098 | 0.178 | 0.296 | 0.00046 | 0.0035 | 0.035 | 0.049 | 0.02 | 0.133 | 0.00016 | 0.00059 | 0.0017 | 0.002 | 0.0031 |
|  | 0.0002 | 0.019 | 0.099 | 0.188 | 0.294 | 0.00042 | 0.0037 | 0.034 | 0.044 | 0.019 | 0.138 | 0.00021 | 0.00062 | 0.0016 | 0.0021 | 0.003 |
|  | 0.00016 | 0.02 | 0.098 | 0.176 | 0.283 | 0.00051 | 0.0039 | 0.032 | 0.046 | 0.018 | 0.139 | 0.00032 | 0.00066 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0029 |
|  | 0.00017 | 0.019 | 0.099 | 0.189 | 0.286 | 0.00054 | 0.0035 | 0.034 | 0.048 | 0.019 | 0.134 | 0.00019 | 0.00064 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0031 |
| A9 | 0.00011 | 0.0177 | 0.0995 | 0.179 | 0.275 | 0.0004 | 0.0038 | 0.034 | 0.053 | 0.024 | 0.1317 | 0.00018 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0028 |
|  | 0.00013 | 0.0182 | 0.0954 | 0.185 | 0.269 | 0.0005 | 0.0032 | 0.031 | 0.05 | 0.022 | 0.135 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0031 |
|  | 0.00011 | 0.0171 | 0.0999 | 0.175 | 0.276 | 0.0003 | 0.0035 | 0.03 | 0.049 | 0.02 | 0.131 | 0.00021 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0028 |
|  | 0.00012 | 0.0166 | 0.0939 | 0.178 | 0.277 | 0.0004 | 0.0037 | 0.032 | 0.048 | 0.023 | 0.1313 | 0.00023 | 0.0009 | 0.0016 | 0.002 | 0.003 |
|  | 0.00014 | 0.0176 | 0.0988 | 0.188 | 0.279 | 0.0005 | 0.003 | 0.035 | 0.052 | 0.025 | 0.1283 | 0.00025 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0029 |
|  | 0.00013 | 0.0172 | 0.0969 | 0.178 | 0.271 | 0.0004 | 0.004 | 0.033 | 0.047 | 0.024 | 0.1298 | 0.0002 | 0.0007 | 0.002 | 0.0022 | 0.0031 |
|  | 0.00014 | 0.0185 | 0.0963 | 0.175 | 0.268 | 0.0005 | 0.0033 | 0.032 | 0.051 | 0.023 | 0.1304 | 0.00027 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0031 |
|  | 0.00012 | 0.0188 | 0.0974 | 0.179 | 0.273 | 0.0004 | 0.0031 | 0.034 | 0.053 | 0.021 | 0.1321 | 0.00019 | 0.0008 | 0.002 | 0.0021 | 0.0029 |
|  | 0.00012 | 0.0169 | 0.0962 | 0.183 | 0.274 | 0.0003 | 0.0036 | 0.032 | 0.051 | 0.022 | 0.1329 | 0.00026 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0028 |
|  | 0.00016 | 0.0172 | 0.0998 | 0.18 | 0.277 | 0.0004 | 0.0033 | 0.034 | 0.049 | 0.022 | 0.1295 | 0.00019 | 0.0007 | 0.002 | 0.0019 | 0.0027 |
|  | 0.00015 | 0.0168 | 0.0935 | 0.177 | 0.27 | 0.0005 | 0.0035 | 0.035 | 0.05 | 0.021 | 0.1348 | 0.00026 | 0.0008 | 0.0019 | 0.002 | 0.0031 |
| A10 | 0.00012 | 0.0191 | 0.0996 | 0.184 | 0.286 | 0.0006 | 0.0038 | 0.035 | 0.059 | 0.023 |  | 0.00021 | 0.00078 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0035 |
|  | 0.00012 | 0.0188 | 0.0989 | 0.183 | 0.284 | 0.0006 | 0.0036 | 0.036 | 0.057 | 0.025 |  | 0.00019 | 0.00079 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0031 |
|  | 0.00014 | 0.0188 | 0.0981 | 0.182 | 0.29 | 0.0006 | 0.0026 | 0.035 | 0.057 | 0.021 |  | 0.00026 | 0.00054 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 |
|  | 0.00016 | 0.0185 | 0.0999 | 0.183 | 0.289 | 0.0007 | 0.0029 | 0.035 | 0.051 | 0.024 |  | 0.00023 | 0.00048 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0032 |
|  | 0.00015 | 0.0187 | 0.0976 | 0.18 | 0.283 | 0.0008 | 0.0032 | 0.033 | 0.056 | 0.027 |  | 0.00027 | 0.00043 | 0.0015 | 0.0025 | 0.003 |
|  | 0.00014 | 0.0186 | 0.0961 | 0.184 | 0.282 | 0.0008 | 0.0037 | 0.033 | 0.056 | 0.025 |  | 0.00022 | 0.00051 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0035 |
|  | 0.00013 | 0.0191 | 0.096 | 0.184 | 0.282 | 0.0007 | 0.0029 | 0.032 | 0.055 | 0.026 |  | 0.00025 | 0.00064 | 0.0014 | 0.0026 | 0.003 |
|  | 0.00017 | 0.0191 | 0.1055 | 0.181 | 0.29 | 0.0008 | 0.0031 | 0.033 | 0.057 | 0.025 |  | 0.00016 | 0.00059 | 0.0017 | 0.0023 | 0.003 |
|  | 0.00011 | 0.0186 | 0.1022 | 0.184 | 0.282 | 0.0011 | 0.0026 | 0.034 | 0.054 | 0.024 |  | 0.00016 | 0.00076 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0033 |
|  | 0.0001 | 0.0185 | 0.0976 | 0.186 | 0.286 | 0.0012 | 0.0034 | 0.032 | 0.052 | 0.022 |  | 0.00028 | 0.00089 | 0.002 | 0.0022 | 0.0031 |
|  | 0.00011 | 0.0191 | 0.0987 | 0.18 | 0.283 | 0.0012 | 0.0039 | 0.036 | 0.054 | 0.025 |  | 0.00015 | 0.00056 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0031 |
| A11 | 0.00014 | 0.0198 | 0.101 | 0.195 | 0.283 | 0.0005 | 0.0036 | 0.032 | 0.049 | 0.02 | 0.1337 | 0.00027 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0031 |
|  | 0.00016 | 0.0197 | 0.1006 | 0.185 | 0.286 | 0.0006 | 0.0039 | 0.035 | 0.047 | 0.018 | 0.1289 | 0.00037 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0027 |
|  | 0.00015 | 0.0195 | 0.0985 | 0.192 | 0.288 | 0.0006 | 0.0034 | 0.033 | 0.048 | 0.021 | 0.1316 | 0.00029 | 0.0008 | 0.0015 | 0.002 | 0.0029 |
|  | 0.00014 | 0.0195 | 0.099 | 0.192 | 0.285 | 0.0005 | 0.004 | 0.034 | 0.048 | 0.02 | 0.136 | 0.00023 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0032 |
|  | 0.00015 | 0.0194 | 0.0988 | 0.196 | 0.295 | 0.0006 | 0.0038 | 0.034 | 0.049 | 0.021 | 0.1346 | 0.00023 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0031 |
|  | 0.00015 | 0.0195 | 0.1006 | 0.194 | 0.294 | 0.0006 | 0.0037 | 0.036 | 0.044 | 0.019 | 0.135 | 0.00017 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0033 |
|  | 0.00015 | 0.0196 | 0.1006 | 0.194 | 0.288 | 0.0005 | 0.0042 | 0.036 | 0.047 | 0.02 | 0.1296 | 0.00027 | 0.0006 | 0.0017 | 0.002 | 0.0031 |
|  | 0.00014 | 0.0196 | 0.0982 | 0.195 | 0.287 | 0.0004 | 0.0037 | 0.035 | 0.05 | 0.019 | 0.1361 | 0.00019 | 0.0006 | 0.0019 | 0.002 | 0.0031 |
|  | 0.00013 | 0.0197 | 0.1001 | 0.177 | 0.295 | 0.0007 | 0.0036 | 0.032 | 0.049 | 0.019 | 0.1378 | 0.00026 | 0.0006 | 0.0019 | 0.002 | 0.0032 |
|  | 0.00015 | 0.0201 | 0.1 | 0.17 | 0.291 | 0.0006 | 0.0038 | 0.032 | 0.048 | 0.019 | 0.135 | 0.00035 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0031 |
|  | 0.00015 | 0.0188 | 0.1009 | 0.193 | 0.288 | 0.0005 | 0.0037 | 0.037 | 0.049 | 0.019 | 0.1351 | 0.00013 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0031 |
| A12 | 0.00016 | 0.0207 | 0.0968 | 0.188 | 0.266 | 0.00058 | 0.004 | 0.032 | 0.043 | 0.024 | 0.1289 | 0.0002 | 0.00084 | 0.002 | 0.0025 | 0.0031 |
|  | 0.00012 | 0.0202 | 0.095 | 0.184 | 0.27 | 0.00068 | 0.0032 | 0.036 | 0.041 | 0.018 | 0.128 | 0.00027 | 0.001 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0029 |
|  | 0.0001 | 0.0206 | 0.0947 | 0.187 | 0.278 | 0.00069 | 0.0033 | 0.033 | 0.048 | 0.021 | 0.1298 | 0.00025 | 0.00079 | 0.0019 | 0.002 | 0.0032 |
|  | 0.00018 | 0.0184 | 0.1006 | 0.191 | 0.273 | 0.00051 | 0.0042 | 0.034 | 0.048 | 0.019 | 0.1332 | 0.00018 | 0.00085 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |
|  | 0.0002 | 0.0185 | 0.103 | 0.19 | 0.295 | 0.00052 | 0.0043 | 0.034 | 0.05 | 0.021 | 0.1361 | 0.00018 | 0.00068 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0031 |
|  | 0.00011 | 0.0195 | 0.105 | 0.194 | 0.296 | 0.00066 | 0.0031 | 0.035 | 0.044 | 0.019 | 0.135 | 0.00019 | 0.00072 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0033 |
|  | 0.00013 | 0.0197 | 0.1006 | 0.196 | 0.285 | 0.0005 | 0.0035 | 0.037 | 0.046 | 0.021 | 0.1299 | 0.00013 | 0.00062 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0031 |
|  | 0.00012 | 0.0191 | 0.0982 | 0.201 | 0.287 | 0.00054 | 0.0037 | 0.035 | 0.05 | 0.019 | 0.1312 | 0.00022 | 0.00059 | 0.0019 | 0.002 | 0.0031 |
|  | 0.00015 | 0.0197 | 0.102 | 0.178 | 0.291 | 0.00077 | 0.0039 | 0.031 | 0.047 | 0.019 | 0.1345 | 0.00017 | 0.00061 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0033 |
|  | 0.00013 | 0.0199 | 0.1002 | 0.172 | 0.291 | 0.00059 | 0.004 | 0.032 | 0.048 | 0.019 | 0.1364 | 0.00035 | 0.00075 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0031 |
|  | 0.0001 | 0.0198 | 0.1009 | 0.193 | 0.288 | 0.00049 | 0.0042 | 0.037 | 0.046 | 0.022 | 0.1307 | 0.00015 | 0.00089 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0031 |

3.14.3实验室原始数据的平均值及标准偏差表

表20原始数据的平均值及标准偏差验数据

| 实验室 | 水平 | Cu |  |  | Fe |  |  | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值% | SD% | RSD% | 平均值% | SD% | RSD% | 平均值% | SD% | RSD% |
| A1 | 水平1 | 0.00832 | 0.00027 | 3.24 | 0.00325 | 0.00014 | 4.28 | 0.00051 | 0.00009 | 17.28 |
|  | 水平2 | 0.01767 | 0.00069 | 3.93 | 0.00451 | 0.00051 | 11.32 | 0.00109 | 0.00006 | 5.38 |
|  | 水平3 | 0.08663 | 0.00393 | 4.53 | 0.03344 | 0.00266 | 7.97 | 0.00180 | 0.00010 | 5.40 |
|  | 水平4 | 0.17991 | 0.00540 | 3.00 | 0.04961 | 0.00393 | 7.92 | 0.00244 | 0.00014 | 5.80 |
|  | 水平5 | 0.26455 | 0.00719 | 2.72 | 0.02287 | 0.00156 | 6.81 | 0.00296 | 0.00022 | 7.28 |
|  | 水平6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | 水平1 | 0.00015 | 0.00001 | 6.30 | 0.00061 | 0.00007 | 10.97 | 0.00028 | 0.00002 | 8.53 |
|  | 水平2 | 0.01926 | 0.00034 | 1.77 | 0.00377 | 0.00020 | 5.31 | 0.00074 | 0.00011 | 14.50 |
|  | 水平3 | 0.09965 | 0.00062 | 0.62 | 0.03382 | 0.00119 | 3.53 | 0.00164 | 0.00018 | 10.83 |
|  | 水平4 | 0.19127 | 0.00226 | 1.18 | 0.04845 | 0.00144 | 2.97 | 0.00222 | 0.00016 | 7.40 |
|  | 水平5 | 0.28455 | 0.00287 | 1.01 | 0.02036 | 0.00088 | 4.33 | 0.00309 | 0.00017 | 5.42 |
|  | 水平6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | 水平1 | 0.00012 | 0.00003 | 20.36 | 0.00068 | 0.00010 | 15.08 | 0.00033 | 0.00006 | 18.75 |
|  | 水平2 | 0.01895 | 0.00031 | 1.64 | 0.00368 | 0.00030 | 8.09 | 0.00086 | 0.00017 | 19.30 |
|  | 水平3 | 0.09692 | 0.00114 | 1.18 | 0.03499 | 0.00165 | 4.73 | 0.00165 | 0.00021 | 13.05 |
|  | 水平4 | 0.18127 | 0.00459 | 2.53 | 0.04986 | 0.00298 | 5.97 | 0.00201 | 0.00021 | 10.28 |
|  | 水平5 | 0.25936 | 0.00538 | 2.07 | 0.02150 | 0.00205 | 9.56 | 0.00297 | 0.00040 | 13.54 |
|  | 水平6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | 水平1 | 0.00015 | 0.00002 | 10.46 | 0.00049 | 0.00003 | 5.86 | 0.00041 | 0.00050 | 122.64 |
|  | 水平2 | 0.01602 | 0.00024 | 1.52 | 0.00326 | 0.00005 | 1.47 | 0.00079 | 0.00015 | 19.03 |
|  | 水平3 | 0.08449 | 0.00035 | 0.41 | 0.02636 | 0.00077 | 2.93 | 0.00155 | 0.00030 | 19.58 |
|  | 水平4 | 0.17773 | 0.00277 | 1.56 | 0.04618 | 0.00180 | 3.90 | 0.00256 | 0.00005 | 1.88 |
|  | 水平5 | 0.28282 | 0.00140 | 0.50 | 0.02091 | 0.00079 | 3.79 | 0.00393 | 0.00006 | 1.57 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.09544 | 0.00415 | 4.35 |  |  |  |
| A5 | 水平1 | 0.00018 | 0.00001 | 4.05 | 0.00053 | 0.00002 | 3.00 | 0.00020 | 0.00002 | 11.44 |
|  | 水平2 | 0.01919 | 0.00026 | 1.38 | 0.00393 | 0.00008 | 1.95 | 0.00077 | 0.00009 | 11.95 |
|  | 水平3 | 0.09740 | 0.00104 | 1.07 | 0.03637 | 0.00131 | 3.59 | 0.00185 | 0.00008 | 4.20 |
|  | 水平4 | 0.19027 | 0.00238 | 1.25 | 0.05173 | 0.00149 | 2.88 | 0.00249 | 0.00010 | 4.01 |
|  | 水平5 | 0.28218 | 0.00272 | 0.97 | 0.02185 | 0.00084 | 3.86 | 0.00347 | 0.00008 | 2.39 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.13630 | 0.00146 | 1.07 |  |  |  |
| A6 | 水平1 | 0.00016 | 0.00002 | 9.43 | 0.00065 | 0.00012 | 17.68 | 0.00027 | 0.00003 | 10.58 |
|  | 水平2 | 0.01944 | 0.00054 | 2.78 | 0.00402 | 0.00025 | 6.17 | 0.00078 | 0.00006 | 7.35 |
|  | 水平3 | 0.09776 | 0.00148 | 1.52 | 0.03609 | 0.00198 | 5.47 | 0.00175 | 0.00008 | 4.46 |
|  | 水平4 | 0.18491 | 0.00219 | 1.19 | 0.04918 | 0.00103 | 2.09 | 0.00226 | 0.00013 | 5.74 |
|  | 水平5 | 0.28473 | 0.00191 | 0.67 | 0.02136 | 0.00182 | 8.53 | 0.00326 | 0.00011 | 3.27 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.13284 | 0.00133 | 1.00 |  |  |  |
| A7 | 水平1 | 0.00042 | 0.00001 | 1.70 | 0.00215 | 0.00007 | 3.06 | 0.00142 | 0.00006 | 4.05 |
|  | 水平2 | 0.01845 | 0.00050 | 2.70 | 0.00572 | 0.00007 | 1.25 | 0.00190 | 0.00007 | 3.89 |
|  | 水平3 | 0.09627 | 0.00075 | 0.78 | 0.03609 | 0.00067 | 1.85 | 0.00235 | 0.00007 | 2.80 |
|  | 水平4 | 0.19036 | 0.00107 | 0.56 | 0.06436 | 0.00088 | 1.37 | 0.00280 | 0.00007 | 2.64 |
|  | 水平5 | 0.28827 | 0.00105 | 0.37 | 0.02709 | 0.00067 | 2.47 | 0.00377 | 0.00007 | 1.99 |
|  | 水平6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | 水平1 | 0.00018 | 0.00002 | 10.97 | 0.00050 | 0.00007 | 14.41 | 0.00021 | 0.00006 | 27.53 |
|  | 水平2 | 0.01918 | 0.00072 | 3.73 | 0.00354 | 0.00028 | 8.02 | 0.00066 | 0.00006 | 9.49 |
|  | 水平3 | 0.09791 | 0.00156 | 1.60 | 0.03336 | 0.00210 | 6.30 | 0.00162 | 0.00019 | 11.73 |
|  | 水平4 | 0.18809 | 0.00598 | 3.18 | 0.04636 | 0.00197 | 4.24 | 0.00225 | 0.00015 | 7.19 |
|  | 水平5 | 0.28573 | 0.00628 | 2.20 | 0.01882 | 0.00094 | 4.97 | 0.00297 | 0.00017 | 5.75 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.13436 | 0.00271 | 2.01 |  |  |  |
| A9 | 水平1 | 0.00013 | 0.00002 | 11.83 | 0.00042 | 0.00007 | 17.12 | 0.00022 | 0.00003 | 14.23 |
|  | 水平2 | 0.01751 | 0.00069 | 3.94 | 0.00345 | 0.00029 | 8.49 | 0.00075 | 0.00010 | 13.25 |
|  | 水平3 | 0.09705 | 0.00216 | 2.23 | 0.03291 | 0.00156 | 4.75 | 0.00182 | 0.00015 | 8.06 |
|  | 水平4 | 0.17973 | 0.00389 | 2.16 | 0.05027 | 0.00186 | 3.71 | 0.00196 | 0.00015 | 7.61 |
|  | 水平5 | 0.27355 | 0.00347 | 1.27 | 0.02245 | 0.00144 | 6.40 | 0.00294 | 0.00014 | 4.88 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.13153 | 0.00200 | 1.52 |  |  |  |
| A10 | 水平1 | 0.00013 | 0.00002 | 16.11 | 0.00083 | 0.00022 | 26.83 | 0.00022 | 0.00004 | 20.51 |
|  | 水平2 | 0.01881 | 0.00024 | 1.27 | 0.00325 | 0.00045 | 13.74 | 0.00063 | 0.00014 | 22.52 |
|  | 水平3 | 0.09911 | 0.00262 | 2.65 | 0.03400 | 0.00141 | 4.16 | 0.00165 | 0.00018 | 10.74 |
|  | 水平4 | 0.18282 | 0.00180 | 0.98 | 0.05527 | 0.00226 | 4.09 | 0.00251 | 0.00016 | 6.46 |
|  | 水平5 | 0.28518 | 0.00307 | 1.08 | 0.02427 | 0.00166 | 6.82 | 0.00319 | 0.00018 | 5.58 |
|  | 水平6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 | 水平1 | 0.00015 | 0.00001 | 5.27 | 0.00055 | 0.00008 | 14.10 | 0.00025 | 0.00007 | 27.43 |
|  | 水平2 | 0.01956 | 0.00030 | 1.55 | 0.00376 | 0.00021 | 5.47 | 0.00072 | 0.00009 | 13.03 |
|  | 水平3 | 0.09985 | 0.00098 | 0.98 | 0.03418 | 0.00170 | 4.96 | 0.00168 | 0.00018 | 11.00 |
|  | 水平4 | 0.18936 | 0.00812 | 4.29 | 0.04800 | 0.00154 | 3.20 | 0.00212 | 0.00018 | 8.73 |
|  | 水平5 | 0.28909 | 0.00392 | 1.36 | 0.01955 | 0.00089 | 4.56 | 0.00308 | 0.00015 | 4.95 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.13395 | 0.00266 | 1.98 |  |  |  |
| A12 | 水平1 | 0.00014 | 0.00003 | 22.82 | 0.00059 | 0.00009 | 15.00 | 0.00021 | 0.00006 | 28.51 |
|  | 水平2 | 0.01965 | 0.00071 | 3.63 | 0.00376 | 0.00041 | 10.88 | 0.00076 | 0.00012 | 16.35 |
|  | 水平3 | 0.09973 | 0.00309 | 3.10 | 0.03418 | 0.00195 | 5.69 | 0.00179 | 0.00027 | 14.96 |
|  | 水平4 | 0.18855 | 0.00784 | 4.16 | 0.04645 | 0.00271 | 5.83 | 0.00214 | 0.00024 | 11.34 |
|  | 水平5 | 0.28364 | 0.00984 | 3.47 | 0.02018 | 0.00170 | 8.40 | 0.00314 | 0.00011 | 3.41 |
|  | 水平6 |  |  |  | 0.13215 | 0.00286 | 2.16 |  |  |  |

3.15一致性和离群值

3.15.1锡铅焊料铜、铁、锌的柯克伦检验

实验室数P=12，测定次数n=11，实验室内数据变异的检验采用柯克伦检验，剔除离群数据后，柯克伦统计量C见表12。GB/T6379.2-2004没有P=12，n=11的临界值，故采用YS/T 409-2012标准的附录I。

表21 锡铅焊料的Cu、Fe、Zn柯克伦统计量

| 元素 | 柯克伦检验 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | Smax | 0.000027 | 0.00075 | 0.00275 | 0.00408 | 0.00579 |  |
|  | C | 0.267978 | 0.170 | 0.266 | 0.261 | 0.261 |  |
|  | 实验室数 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| Fe | 柯克伦检验 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
|  | Smax | 0.000121 | 0.002082 | 0.002632 | 0.000468 | 0.002848 | 0.006615 |
|  | C | 0.217059 | 0.242819 | 0.231627 | 0.256855 | 0.241058 | 0.007949 |
|  | 实验室数 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 |
| Zn | 柯克伦检验 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |  |
|  | Smax | 0.00007 | 0.00017 | 0.00023 | 0.00025 | 0.00028 |  |
|  | C | 0.23630 | 0.21078 | 0.20520 | 0.22785 | 0.25311 |  |
|  | 实验室数 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |  |

3.15.2格拉布斯检验

实验室数P=12，测定次数n=11，实验室内数据变异的检验采用柯克伦检验，剔除离群数据后，柯克伦统计量C见表13。GB/T6379.2-2004没有P=12，n=11的临界值，故采用YS/T 409-2012标准的附录I。

表22 锡铅焊料的Cu、Fe、Zn格拉布斯检验统计量

| 元素 | 格拉布斯检验 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 平均值 | 0.00015 | 0.01864 | 0.09790 | 0.18674 | 0.28477 |  |
|  | 标准偏差 | 0.00002 | 0.00108 | 0.00123 | 0.00419 | 0.00470 |  |
|  | Gmax | 0.00018 | 0.01965 | 0.09985 | 0.19200 | 0.28909 |  |
|  | Gmin | 0.00012 | 0.01602 | 0.09627 | 0.17973 | 0.27355 |  |
|  | Gp | 1.43627 | 0.93292 | 1.58212 | 1.25317 | 0.91941 |  |
|  | G1 | 1.34371 | 2.43827 | 1.32146 | 1.67244 | 2.39135 |  |
|  | 实验室数 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| Fe | 格拉布斯检验 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
|  | 平均值 | 0.00057 | 0.00364 | 0.02190 | 0.03449 | 0.05016 | 0.133521 |
|  | 标准偏差 | 0.00009 | 0.00114 | 0.00089 | 0.00026 | 0.00201 | 0.00173 |
|  | Gmax | 0.00070 | 0.02378 | 0.03609 | 0.00402 | 0.05400 | 0.13630 |
|  | Gmin | 0.00042 | 0.02036 | 0.03344 | 0.00325 | 0.04667 | 0.13153 |
|  | Gp | 1.39250 | 1.70516 | 1.68481 | 1.43485 | 2.36502 | 1.60842 |
|  | G1 | 1.70573 | 1.28942 | 1.27499 | 1.51680 | 1.27805 | 1.15413 |
|  | 实验室数 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 |
| Zn | 格拉布斯检验 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |  |
|  | 平均值 | 0.00027 | 0.00075 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |  |
|  | 标准偏差 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |  |
|  | Gmax | 0.000040 | 0.000066 | 0.000088 | 0.000167 | 0.000270 |  |
|  | Gmin | 0.00033 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0038 |  |
|  | Gp | 0.00020 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0028 |  |
|  | G1 | 2.0759 | 1.7871 | 1.6354 | 1.5782 | 2.2846 |  |
|  | 实验室数 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |  |

3.16锡铅焊料的Cu重复性限和再现性限的计算

各水平的重复性限和再现性限的计算结果见表23。

表23 重复性限r和再现性限R

| Cu | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.014 | 2.285 | 7.543 | 10.336 | 24.974 |  |
| T2 | 2.11×10-6 | 4.32×10-2 | 7.39×10-1 | 1.94 | 7.09 |  |
| T3 | 99 | 132 | 104 | 82 | 104 |  |
| T4 | 1090 | 1450 | 1110 | 800 | 1100 |  |
| T5 | 1.93×10-8 | 3.25×10-5 | 9.84×10-5 | 2.19×10-4 | 6.52×10-4 |  |
| sr2 | 2.42×10-10 | 2.95×10-7 | 1.41×10-6 | 4.39×10-5 | 8.15×10-6 |  |
| sL2 | 3.00×10-10 | 4.96×10-7 | 1.66×10-6 | 1.41×10-5 | 2.21×10-5 |  |
| sR2 | 5.41×10-10 | 7.91×10-7 | 3.06×10-6 | 1.85×10-5 | 3.03×10-5 |  |
| Sr | 0.000025 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0049 | 0.0055 |  |
| SR | 0.000031 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0064 | 0.0073 |  |
| 重复性限r | 0.000045 | 0.0015 | 0.0046 | 0.0073 | 0.0096 |  |
| 再现性限R | 0.00007 | 0.003 | 0.0056 | 0.014 | 0.016 |  |
| Fe | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| T1 | 0.044 | 0.324 | 2.635 | 3.742 | 1.865 | 7.313 |
| T2 | 2.50×10-5 | 1.19×10-3 | 9.02×10-2 | 1.82×10-1 | 3.96×10-2 | 9.72×10-1 |
| T3 | 107 | 93 | 108 | 110 | 96 | 66 |
| T4 | 1153 | 967 | 1074 | 1210 | 880 | 726 |
| T5 | 3.89×10-7 | 4.48×10-6 | 1.99×10-4 | 2.01×10-4 | 1.50×10-4 | 3.11×10-4 |
| sr2 | 5.56×10-9 | 5.60×10-8 | 2.85×10-6 | 2.87×10-6 | 1.87×10-6 | 6.23×10-6 |
| sL2 | 4.05×10-9 | 5.70×10-8 | 8.60×10-7 | 3.76×10-6 | 1.17×10-6 | 8.48×10-7 |
| sR2 | 9.61×10-9 | 1.13×10-7 | 3.71×10-6 | 6.64×10-6 | 3.04×10-6 | 7.08×10-6 |
| Sr | 0.00012 | 0.00037 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0027 |
| SR | 0.00015 | 0.00046 | 0.002 | 0.002 | 0.0031 | 0.0032 |
| 重复性限r | 0.00023 | 0.00082 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0066 |
| 再现性限R | 0.00033 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0079 |
| Zn | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |  |
| T1 | 0.017 | 0.049 | 0.134 | 0.156 | 0.309 |  |
| T2 | 3.95×10-6 | 3.58×10-5 | 2.33×10-4 | 3.69×10-4 | 9.68×10-4 |  |
| T3 | 98 | 110 | 110 | 114 | 119 |  |
| T4 | 1068 | 1210 | 1210 | 1202 | 1291 |  |
| T5 | 1.76×10-7 | 5.02×10-7 | 1.19×10-6 | 1.33×10-6 | 2.30×10-6 |  |
| sr2 | 2.52×10-9 | 8.36×10-9 | 1.70×10-8 | 2.22×10-8 | 2.55×10-8 |  |
| sL2 | 3.21×10-10 | 1.22×10-9 | 6.95×10-9 | 1.55×10-8 | 2.71×10-8 |  |
| sR2 | 2.84×10-9 | 9.58×10-9 | 2.40×10-8 | 3.77×10-8 | 5.26×10-8 |  |
| Sr | 0.00006 | 0.00013 | 0.00017 | 0.00023 | 0.0003 |  |
| SR | 0.00007 | 0.00015 | 0.00019 | 0.00028 | 0.0004 |  |
| 重复性限r | 0.00016 | 0.00034 | 0.00044 | 0.00046 | 0.00052 |  |
| 再现性限R | 0.00030 | 0.00037 | 0.00049 | 0.00078 | 0.00105 |  |

精密度计算公式：

Cu：lg(r)=0.6851lg(m)+1.7260  相关系数：0.9963

lg(R)=0.7155lg(m)+1.4475  相关系数：0.9922

Fe：lg(r)=0.6941g(m)+1.4062  相关系数：0.9677

lg(R)=0.6672lg(m)+1.3483  相关系数：0.9555

Zn：lg(r)=0.4475lg(m)+2.2080 相关系数：0.9942

lg(R)=0.5545lg(m)+1.8135  相关系数：0.9971

3.17不同水平结果统计

表24  不同水平结果统计表

| 元素 | 水平 | 离群 | 结果可接受的实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值/% | 重复性限r/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1 | A1,A7,A12 | 9 | 99 | 0.00015 | 0.00005 | 0.00007 |
|  | 2 |  | 12 | 132 | 0.019 | 0.0015 | 0.0033 |
|  | 3 | A1,A4 | 10 | 104 | 0.098 | 0.0046 | 0.0056 |
|  | 4 | A8,A11 | 10 | 82 | 0.187 | 0.0073 | 0.0143 |
|  | 5 | A1,A3 | 10 | 104 | 0.28 | 0.0096 | 0.0160 |
| Fe | 1 | A1,A7 | 10 | 107 | 0.00057 | 0.0002 | 0.0003 |
|  | 2 | A1,A7 | 10 | 110 | 0.0036 | 0.0008 | 0.0011 |
|  | 3 | A7,A8,A11 | 9 | 95 | 0.0219 | 0.004 | 0.0052 |
|  | 4 | A4 | 11 | 121 | 0.0345 | 0.0050 | 0.0059 |
|  | 5 | A4,A5,A7,A11，A12 | 7 | 58 | 0.0502 | 0.0049 | 0.0075 |
|  | 6 | A1,A4 | 6 | 66 | 0.1335 | 0.0066 | 0.0079 |
| Zn | 1 | A1,A4,A7 | 10 | 110 | 0.00027 | 0.00016 | 0.00030 |
|  | 2 | A1,A7 | 10 | 110 | 0.0007 | 0.00034 | 0.00037 |
|  | 3 | A7,A12 | 10 | 110 | 0.0017 | 0.00044 | 0.00049 |
|  | 4 |  | 12 | 132 | 0.0023 | 0.00046 | 0.00078 |
|  | 5 |  | 12 | 132 | 0.0032 | 0.00052 | 0.00105 |

3.18重复性

表25重复性限

| wFe/% | 0.00057 | 0.0036 | 0.022 | 0.035 | 0.050 | 0.134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.0008 | 0.004 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0066 |
| wCu/% | 0.00015 | 0.019 | 0.098 | 0.187 | 0.28 |  |
| r/% | 0.00005 | 0.0015 | 0.0046 | 0.0073 | 0.0096 |  |
| wZn/% | 0.00027 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |  |
| r/% | 0.00016 | 0.00034 | 0.00044 | 0.00046 | 0.00052 |  |

3.19再现性

表26 再现性限

| wFe/% | 0.00057 | 0.0036 | 0.022 | 0.035 | 0.050 | 0.134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0003 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0079 |
| wCu/% | 0.00015 | 0.019 | 0.098 | 0.187 | 0.28 |  |
| R/% | 0.00007 | 0.003 | 0.0056 | 0.0143 | 0.0160 |  |
| wZn/% | 0.00027 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0032 |  |
| R/% | 0.00030 | 0.00037 | 0.00049 | 0.00078 | 0.00105 |  |

3.20结论

以上试验结果表明：本方法测定锡铅焊料中铜、铁、锌含量，分析结果准确可靠，加标回收率在97%～104%之间，适用于锡铅焊料中Cu含量在0.0005%～0.25%之间，Fe含量在0.0005%～0.12%之间，Zn含量在0.00025%～0.0050%之间的测定，可作为锡铅焊料中铜、铁、锌含量测定的推荐性分析标准。

## （十一）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

- 先进性和创新性

锡铅焊料作为电子电气等行业的关键材料，其质量检测对于行业发展至关重要。国标方法在规范锡铅焊料检测、保障产品质量方面发挥着重要作用。本方法在技术层面达到了国际先进水平，在检测流程和数据处理算法上具有显著创新，极大提升了检测效率与准确性，有效降低了检测成本。该方法的实施对提升锡铅焊料生产质量、规范行业发展以及增强我国锡铅焊料在国际市场的竞争力具有重要意义，为行业的可持续发展提供了坚实的技术支撑。

- 标准实施后预期产生的效益

制定锡铅焊料中铜、铁、锌含量测定国标方法，预期作用为：统一检测技术规范，确保检测结果精准可比、仲裁有据；严控杂质含量，保障焊料焊接润湿性、强度、耐腐蚀性等核心性能，规避虚焊、焊点失效等质量缺陷；建立行业质量准入与管控标准，规范生产、检测及市场监管行为；衔接国际标准，破除贸易技术壁垒，同时为无铅焊料检测标准制定提供技术借鉴。预期效益为：企业层面降本增效，减少生产损耗、贸易纠纷及下游产品质量损失，提升市场竞争力；行业层面规范发展秩序，推动技术升级与产业集约化发展；安全层面保障电子、航天等领域产品应用安全，降低锌烟职业危害与重金属污染，延长焊接设备使用寿命；监管层面提升质检执法效率，净化市场环境；长远筑牢焊料产业标准化基础，助力焊接材料行业高质量可持续发展

# 四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

国外无类似标准。

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

没有采用国际标准和国外标准。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准符合现行法律、法规的要求，与GB/T 8012《铸造锡铅焊料》产品协调配套，是《锡铅焊料化学分析方法》系列标准的一部分。并与其他国家标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 八、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

十、公平竞争审查条例

依照《公平竞争审查条例》规定开展公平竞争审查，本标准不存在“限制或者变相限制市场准入和退出”、“限制或者变相限制商品要素自由流动”、“影响经营者生产经营成本”、“影响经营者生产经营行为”等情况，也不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。

本标准审查结论为“不影响”。

# 十一、其他应予说明的事项。

本文件不存在侵犯相关国际、国外、国内机构版权的情况。

《锡铅焊料化学分析方法 第4部分》编制组

2026.5