GB  XXXX - XXXX
YS/T 349.5-202X

 ICS 77.040.30

[image: image16.emf] 

中华人民共和国有色金属行业标准 

CCS  H 13


YS/T 349.5-202X

代替YS/T 472.3-2005、YS/T 472.5-2005

钴精矿化学分析方法

第5部分：砷和汞含量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法  

Methods for chemical analysis of cobalt concentrates—
Part 5: Determination of arsenic and mercury contents—

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry
（预审稿）

[image: image1.emf]  中华人民共和国工业和信息化部   发布    


前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 349《钴精矿化学分析方法》的第5部分。YS/T 349 已经发布了以下部分：

——第1部分：硫化钴精矿化学分析方法 钴量的测定 电位滴定滴定法；

——第2部分：钴精矿化学分析方法 铜含量的测定　火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第3部分：硫化钴精矿化学分析方法 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：硫化钴精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法。

本文件代替YS/T 472.3-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞含量的测定》、 YS/T 472.5-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷含量的测定》中钴精矿部分。与YS/T 472.3-2005和472.5-2005相比，除结构调整和编辑改动外，主要技术变化如下：
a）更改了测定砷含量的称样量及试料前处理方式（见8.4， YS/T 472.5-2005的5.3）；

b）更改了测定砷含量的分取体积（见8.4，YS/T 472.3-2005的5.1）；
c）更改了方法精密度（见第10章， YS/T 472.3-2005、YS/T 472.5-2005的第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：……………
本文件及所代替文件的历次版本发布情况为：​

——2015年首次发布为YS/T 472.3-2005和YS/T 472.5-2005；
——本文件为第一次修订，YS/T 472.3-2005和YS/T 472.5-2005中钴精矿部分合并后纳入到YS/T 349系列标准中。
引    言
钴精矿是含钴矿石经浮选或其他方法选矿得到精矿产品，主要用于金属钴、钴氧化物或其他含钴化合物的冶炼。钴精矿中含有铜、钴有价元素，同时含有铅、锌、镉、铬、砷、汞等有害杂质元素。钴精矿中高含量铅、砷、镉、汞等有害元素不仅会影响工艺流程和生产设备使用，而且会加剧国内生态环境恶化，更会对人员的健康和安全产生危害，极大地增加污染治理和环境保护的成本。
原关于钴精矿的有色行业标准包含两个相关系列标准：《钴精矿化学分析方法》YS/T 349.1~.4和《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》YS/T 472.1~.5。为落实《国家标准化发展纲要》，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，将YS/T 472《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》中的镍精矿内容并入YS/T 341中、钴硫精矿内容并入YS/T 349《钴精矿化学分析方法》。将YS/T 472.3-2005、YS/T 472.5-2005中采用氢化物-原子荧光光谱法测定钴精矿中砷和汞的内容进行合并、修订，纳入到钴精矿化学分析方法中，标准名称更改为“钴精矿化学分析方法 第5部分 砷和汞含量的测定 氢化物-原子荧光光谱法”。
整合优化后的YS/T 349《钴精矿化学分析方法》拟由以下部分构成：

——第1部分： 钴量的测定 电位滴定滴定法；

——第2部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第3部分： 锰、铅、镉、铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分： 二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法；

——第5部分： 砷和汞含量的测定 原子荧光光谱法；
本文件的修订可为后续钴精矿生产和市场交易提供依据，便于供应商和客户之间采用统一的分析方法开展检测，对促进生产和指导贸易具有很好的经济效益和社会效益，同时对促进冶炼行业的健康和绿色发展具有重要的意义。
钴精矿化学分析方法
第5部分：砷和汞含量的测定
氢化物发生-原子荧光光谱法
1 范围

本文件描述了氢化物发生-原子荧光光谱法测定钴精矿中砷和汞含量的方法。

本文件适用于钴精矿中砷和汞含量的测定。测定范围：砷：0.010%~1.00%，汞：0.00010%～0.010% 。

2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4  原理

试料采用盐酸、硝酸分解。在盐酸介质中，用硫脲-抗坏血酸进行预还原砷；在硝酸介质中，用硝酸铁掩蔽镍、钴等干扰离子，砷、汞在氢化物发生器中，被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度，按标准曲线法计算砷和汞的含量。
5 试剂或材料
除非另有说明外，在分析过程中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

5.1硼氢化钾，优级纯。

5.2 氢氧化钾，优级纯。

5.3 盐酸（ρ1.19 g/mL），优级纯。

5.4 硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

5.5 盐酸（1+1）。

5.6 硝酸（1+1）。

5.7 5%盐酸（体积分数）。

5.8 5%硝酸（体积分数）。

5.9硼氢化钾溶液（20g/L）：称取10g硼氢化钾（5.1）溶解于500mL氢氧化钾溶液（5g/L）中现用现配。

5.10硼氢化钾溶液（5g/L）：称取2.5g硼氢化钾（5.1）溶解于500mL氢氧化钾溶液（5g/L）中现用现配。

5.11 硫脲-抗坏血酸溶液（100 g/L）：称取硫脲、抗坏血酸各10.0 g，用水溶解后，用水稀释至100 mL，混匀。

5.12 硝酸铁（150 g/L）：称取30 g硝酸铁溶解于200 mL水中。

5.13砷标准贮存溶液：称取0.1320g基准三氧化二砷（预先在100~105℃烘1h，置于干燥器冷至室温）于100mL烧杯中，加入5mL氢氧化钠溶液（200g/L），盖上表皿，低温溶解，加5mL水，2滴酚酞乙醇溶液（1g/L），用盐酸（1+1）中和至红色刚消失后再过量2mL，移入1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含100μg砷。或采用市售有证标准物质。

5.14汞标准贮存溶液：称取 0.1354g 二氯化汞( wHgCl2≥99%)于200mL 烧杯中，加入20mL硝酸(1+1)，容解，移入1000容量瓶中，以水定容。此溶液 lmL 含 100 μg 汞。(此溶液在二个月内使用)。或采用市售有证标准物质。

5.15砷标准溶液：移取10.00 mL砷标准贮存溶液（5.13）于100mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀，此溶液 1 mL含l0 μg 砷。

5.16 汞标准溶液：移取10.00 mL汞标准贮存溶液（5.14）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含l0 μg 汞。

5.17 砷标准溶液A：移取10.00 mL砷标准溶液（5.15）于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含 1μg 砷。

5.18汞标准溶液A：移取2.00 mL汞标准溶液（5.16）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.2μg 汞。

5.19氩气（体积分数≥99.99%）。

6 仪器

原子荧光光谱仪，附砷、汞特制空心阴极灯或高强度空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用。
    ——检出限：不大于0.1μg/L。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差应不超过平均荧光强度的3.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次荧光强度，其标准偏差不超过最高浓度标溶液平均荧光强度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段与最低段的荧光强度差值之比应不小于0.80。

7 样品

7.1 样品粒度不大于0.154 mm。

7.2 样品应预先在100 ℃~105 ℃烘干2h后，置于干燥器中冷却至室温。
8试验步骤

8.1  试料

称取0.20 g样品（1.4），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4测定
8.4.1将试料（8.1）置于300mL烧怀中，用水润湿，加入10mL盐酸（5.3），5mL硝酸（5.4），盖上表面皿，加热溶解至试液体积约3mL~5mL，控制加热温度不超过 180 ℃，以水洗涤表面皿及杯壁，煮沸，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静置或干过滤。
8.4.2按表1准确移取部分上清液（8.1）于100 mL 容量瓶中。

8.4.3加水至体积约60 mL，加入10mL盐酸（5.5），加入10mL硫脲-抗坏血酸（5.11），用水稀释至刻度，混匀，放置20min。用于砷的测定。

8.4.4加水至体积约60 mL，加入10mL硝酸（5.6），加入10mL硝酸铁溶液（5.12），用水稀释至刻度，混匀。用于汞的测定。
表1  测定时试液的分取量

	元素含量

%
	一次分取试液体积

 mL
	稀释体积

mL
	二次分取试液体积

mL

	Hg：0.00010~0.0020
	20.00
	(
	(

	Hg：>0.0020~0.0050
	5.00
	
	

	Hg：>0.0050~0.010
	2.00
	
	

	As：0.010~0.050
	5.00
	
	

	As：>0.050~0.10
	2.00
	(
	(

	As：>0.10~0.50
	10.00
	100
	5.00

	As：>0.50~1.00
	10.00
	100
	2.00


8.4.5用硼氢化钾溶液（5.9）作为还原剂，盐酸（5.7）作为载流，氩气（5.19）作为屏蔽气和载气，于原子荧光光谱仪上，与系列标准溶液同时，测量试液（8.4.3）的荧光强度，减去空白试液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的砷浓度。
8.4.6用硼氢化钾溶液（5.10）作为还原剂，硝酸（5.8）作为载流，氩气（5.19）作为屏蔽气和载气，于原子荧光光谱仪上，与系列标准溶液同时，测量试液（8.4.4）的荧光强度，减去空白试液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的汞浓度。
8.5工作曲线的绘制
8.5.1 移取0mL，1.00 ，2. 00 mL，3.00mL，4.00 mL，5.00 mL 砷标准溶液（5.17）于一组100 mL容量瓶中，加水至体积约60 mL加入10mL盐酸（5.5），加入10mL硫脲-抗坏血酸（5.11），用水稀释至刻度，混匀。放置20min。此标准溶液对应的砷的浓度为 0μg/L，10.00 μg/L，20.00μg/L，30.00μg/L，40.00μg/L，50.00μg/L。

8.5.2 移取0mL，0.50 mL，1.00 mL，2.00mL，3.00 mL，4.00 mL 汞标准溶液（5.18）于一组100 mL容量瓶中，加水至体积约60 mL，加入10 mL硝酸（5.6），加入10 mL硝酸铁溶液（5.12），用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液对应的汞的浓度为 0μg/L，1.00μg/L，2.00μg/L，4.00μg/L，6.00μg/L，8.00μg/L。
9 试验数据处理
各元素含量以质量分数wx计，数值以%表示，按公式（1）计算：

                                                             ……………………（1）
式中：x—被测元素，砷和汞；
[image: image7.png]


—被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（μg/L）；

ρ0—空白试液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/L）；
V0 —试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2 —测量时试液的体积，单位为毫升（mL）；

m —试料的质量，单位为克（g）；

V1 —分取试液体积，单位为毫升（mL）。
所得结果表示至小数点后两位，小于0.10%时，表示至小数点后三位，小于0.010%时，表示至小数点后四位，小于0.0010%时，表示至小数点后五位，按GB/T 8170的规定进行修约。

10  精密度  

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度原始数据统计结果见附录A。

表2   重复性限（r）

	[image: image9.png]


As/%
	
	
	
	
	

	r/%
	
	
	
	
	

	[image: image11.png]


Hg/%
	
	
	
	
	

	r/%
	
	
	
	
	


10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度原始数据统计结果见附录A。

表3  再现性限（R）
	[image: image13.png]


As/%
	
	
	
	
	

	R/%
	
	
	
	
	

	[image: image15.png]


Hg/%
	
	
	
	
	

	R /%
	
	
	
	
	


11  试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。


附录A
（资料性）
精密度试验原始数据统计结果
精密度数据是在202X年由X家实验室对砷和汞含量的X个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的元素含量在重复性条件下独立测定11次试验。测定的原始数据统计结果见表A.1。
表A.1  精密度试验原始数据统计结果
表A.1  实验室间数据统计结果
	元素
	水平
	结果可接受的
实验室个数
	质量分数平均值
w/%
	重复性标准差
Sr
	再现性标准差
SR
	重复性限
r/%
	再现性限
R/%

	As
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	Hg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	


__________________________

YS





�





202×-××-××实施





202×-××-××发布








PAGE  
Ⅰ

1

_1234567890.unknown

