中华人民共和国国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

离子型稀土矿混合稀土氧化物

化学分析方法 第6部分：

钍、铀含量的测定

Chemical analysis method for mixed rare earth oxide of ion-adsorption

rare earth ore—

Part 6: Determination of Thorium and Uranium content

(草案)

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

CCSc

GB/T XXXXXX—202X

发布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 18882《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法》的第4部分。GB/T 18882已经发布了以下部分：

——第1部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定；

——第2部分：三氧化二铝量的测定；

——第3部分：二氧化硅含量的测定；

——第4部分：三氧化二铁含量的测定；

——第5部分：硫酸根含量的测定。

——第6部分：钍、铀含量的测定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于202X年首次发布，本次为第一次制定。

- 引  言

离子型稀土矿是我国特有的优势矿产，离子型稀土资源富含中、重稀土元素，是技术产业发展中不可或缺的战略资源，是发光材料、高性能磁性材料、激光材料、磁致冷材料、光导纤维、陶瓷材料、磁致伸缩材料的重要成分。我国开发离子型稀土资源已有五十余年的历史，离子型稀土的生产和应用发展迅速，从矿山提取、冶炼到应用形成了较完整的工业生产体系。GB/T 18882旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行且适应于离子型稀土矿混合稀土氧化物产品生产和贸易需求的化学成分分析的方法标准。限于文件篇幅、使用需求、适用范围以及各分析方法之间的技术独立性等方面原因，GB/T 18882由5个部分组成。

——第1部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定。目的在于建立X射线荧光光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法测定离子型稀土矿中十五个稀土元素氧化物配分量的方法。

——第2部分：三氧化二铝量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和滴定法测定离子型稀土矿中三氧化二铝量的方法。

——第3部分：二氧化硅含量的测定。目的在于建立分光光度法和重量法测定离子型稀土矿中二氧化硅量的方法。

——第4部分：三氧化二铁含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法测定离子型稀土矿中三氧化二铁含量的方法。

——第5部分：硫酸根含量的测定。目的在于建立分光光度法和重量法测定离子型稀土矿中硫酸根含量的方法。

——第6部分：钍、铀含量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定离子型稀土矿中钍、铀含量的方法。

上述各个部分标准通过明确适用范围、规范试剂、材料、试验设备和步骤，并经多家实验室反复的试验和验证给出精密度数据，为离子型稀土矿品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

众多离子型稀土矿的生产和交易过程中，均有硫酸根的限制要求，但目前仍未建立相应的标准。业内试验室在检测过程中多参考GB/T 16484.12-2009《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法  硫酸根含量的测定》，但该方法试验条件并不完全适用于离子型稀土矿，因此有必要建立统一、快速、准确的离子型稀土矿中硫酸根测定的国家标准。鉴于此，增加本部分。比浊法具有检出限低、操作简单、快速、准确等优势，在稀土行业中广泛运用、历史悠久，分析技术已非常成熟。重量法具有不需要标准物质校准，测试准确，精密度高等优势。本文件采用比浊法和重量法，建立了规范、易操作、准确度高的检测标准。

离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法

钍、铀含量的测定

1　范围

本文件描述了离子型稀土矿混合稀土氧化物中钍、铀含量的测定方法。

本部分适用于离子型稀土矿混合稀土氧化物中钍、铀含量的测定。共包含两个方法，方法1：电感耦合等离子体发射光谱法，钍含量测定范围（质量分数）：0.10%～2.00%；方法2：电感耦合等离子体质谱法，钍含量测定范围（质量分数）：0.0001%～0.10%，铀含量测定范围（质量分数）：0.0001%～0.10%。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　方法1：电感耦合等离子体发射光谱法

4.1　方法原理

试样经硝酸、氢氟酸分解，高氯酸冒尽烟后，用盐酸溶解至清亮，采用近似基体匹配法校正对测定的影响，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

4.2　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T6682规定的二级水，先使用有证标准溶液。

4.2.1　盐酸（ρ=1.19 g/mL）

4.2.2　过氧化氢[ω（H2O2）≥30%]

4.2.3　氢氟酸（ρ=1.13 g/mL）

4.2.4　高氯酸（ρ=1.67g/mL）

4.2.5　硝酸（ρ=1.42 g/mL）

4.2.6　盐酸（1+1）

4.2.7　硝酸（1+1）

4.2.8　钍标准溶液：有证标准溶液，此溶液1mL含钍1000 µg。

4.2.9　钍标准贮存溶液：移取钍标准贮存溶液（4.2.8）10 mL于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钍100 µg。

4.2.10　混合稀土氧化物标准贮存溶液：按表1称取除氧化铈和氧化铽外的各单一稀土氧化物［ω（REO）≥99.5%，稀土相对纯度≥99.99%，ω（Th）≤0.0001%,ω（U）≤0.0001%］于同一300 mL烧杯中，用少量水润湿、加入50mL盐酸（4.2.1），低温加热分解至清亮，取下冷却至室温；按表1称取氧化铈和氧化铽［ω（REO）≥99.5%，稀土相对纯度≥99.99%，ω（Th）≤0.0001%,ω（U）≤0.0001%］于同一100 mL烧杯中，用少量水润湿、加入5 mL硝酸（4.2.5），加入2 mL过氧化氢（4.2.2），低温加热分解至清亮，取下冷却至室温；将两组溶液移入同一1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液1 mL含10 mg混合稀土氧化物。

表1  混合稀土氧化物标准贮存溶液称样量

单位为 克

| 元素 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配分 | 2.1500 | 0.4000 | 0.2000 | 1.3000 | 0.5000 | 0.0600 | 1.0000 | 0.0700 |
| 元素 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 | 10.00 |
| 配分 | 0.450 | 0.0700 | 0.3000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.1000 | 3.000 |  |

4.2.11  氩气[φ（Ar)＞99.99%]。

4.3　仪器设备

4.3.1　电子天平：分度值0.1 mg。

4.3.2　电感耦合等离子体发射光谱仪。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.007 nm（200 nm处）；

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5%；

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2 h内，间隔15 min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0%。

4.4　样品

4.4.1  离子型稀土矿混合稀土氧化物样品应研磨至粒度小于0.074mm，在105 ℃~110 ℃烘1 h后，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

4.4.2 离子型稀土矿稀土草酸盐、稀土碳酸盐样品经 950 ℃ 灼烧至恒重后，置于干燥器中冷却至室温，研磨至粒度小于 0.074 mm，在105 ℃~110 ℃烘1 h后，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

4.5　试验步骤

4.5.1　试料

称取0.1 g试样（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2　平行试验

称取两份试样，进行平行测定，取其平均值。

4.5.3　空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4　分析试液的制备

将试料（4.5.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水，加入2mL硝酸（4.2.7），低温加热分解3 min-5min，加入2 mL氢氟酸（4.2.3）继续分解3 min-5 min，加入3 mL高氯酸（4.2.4）冒烟并蒸至近干，取下稍冷后加入10 mL盐酸（4.2.6）并滴加3~5滴过氧化氢（4.2.2），低温加热至溶解清亮，将试液取下冷却至室温后转移到100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

4.5.5　标准系列溶液的配制

4.5.5.1 空白试验用系列标准溶液的配制

按表2 准确移取相应的钍标准贮存溶液（4.2.9）于5个100mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（4.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液每1.00 mL含0 μg、0.50 μg、1.00 μg、2.00 μg、5.00 μg的钍，此系列用于空白试验（4.5.3）样品的测定。

表2  空白试验用系列标准溶液移取体积

单位为毫升

| 标液编号 | 钍标准贮存溶液（4.2.9） |
| --- | --- |
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.50 |
| 3 | 1.00 |
| 4 | 2.00 |
| 5 | 5.00 |

4.5.5.2 分析试验用系列标准溶液的配制

按表3准确移取相应的混合稀土氧化物标准贮存溶液（4.2.10）和钍标准贮存溶液（4.2.9）于6个100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（4.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液每1.00 mL含0 μg、0.50 μg、2.00 μg、5.00 μg、10.00 μg、20.00 μg的钍，此系列用于分析试液（4.5.4）的样品的测定。

表3 分析试验用系列标准溶液移取体积

单位为毫升

| 标液编号 | 混合稀土氧化物标准贮存溶液（4.2.10） | 钍标准贮存溶液（4.2.9） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 0 |
| 2 | 10.00 | 0.50 |
| 3 | 10.00 | 2.00 |
| 4 | 10.00 | 5.00 |
| 5 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 10.00 | 20.00 |

4.5.6 工作曲线的绘制与测定

4.5.6.1 推荐分析谱线

推荐分析谱线波长见表4。

表4推荐分析谱线波长

单位为纳米

| 元素 | 波长 |
| --- | --- |
| Th | 283.232nm，269.242nm，283.730nm |

4.5.6.2 工作曲线的绘制

将系列标准溶液（4.5.5.1、4.5.5.2）、空白试液（4.5.3）与分析试液（4.5.4）按仪器最佳条件与推荐分析谱线（4.5.6.1）处依次进行测定。

4.6　分析结果的计算与表述

按式（1）计算钍的质量分数计，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

——试样溶液中钍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——空白溶液中钍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V1——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m1——试料的质量，单位为克（g）。

k——换算系数，以单质表示时，k=1；以氧化物表示时，k=1.1379。

4.7　精密度

4.7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5　重复性限(r)

| 钍的质量分数 % | 重复性限(r) % % |
| --- | --- |
| 0.15 | 0.01 |
| 1.11 | 0.05 |
| 2.00 | 0.10 |

4.7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6　再现性限（R）

| 钍的质量分数 % | 再现性限(R) % |
| --- | --- |
| 0.15 | 0.01 |
| 1.11 | 0.05 |
| 2.00 | 0.10 |

5　方法2：电感耦合等离子体质谱法

5.1　方法原理

试料经硝酸、氢氟酸分解，高氯酸冒尽烟后，用硝酸溶解至清亮，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，以内标法校正基体效应。

5.2　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中。

5.2.1  过氧化氢（30%）

5.2.2  氢氟酸（ρ=1.13 g/mL）

5.2.3  硝酸（1+1）

5.2.4  硝酸（2+98）

5.2.5  高氯酸（ρ=1.76 g/mL）

5.2.6  钍标准溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.2.7  铀标准溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.2.8  铯内标溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.2.9  铟内标溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.2.10  铑内标溶液（ρ=1000µg/mL ）：有证标准溶液

5.2.11 钍和铀混合标准溶液（10µg/mL）：分别准确移取钍（5.2.6）和铀（5.2.7）各1mL于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（5.2.3），用水稀释至刻度，混匀。再逐级稀释，混匀。

5.2.12 铯、铟和铑混合标准溶液（10µg/mL）：分别移取铯、铟和铑贮存溶液（5.2.8-5.2.10）1mL于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（5.2.3），用水稀释至刻度，混匀。

5.2.13  氩气［φ（Ar）≥99.99%］。

- 5.3　仪器设备

电感耦合等离子体质谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——应符合JJF 1159中要求的四极杆等离子体质谱仪校准项目和技术指标；

——测量元素的同位素质量数见表7。

表7 测量元素同位素质量数

| 元素 | 质量数 |
| --- | --- |
| 钍 | 232 |
| 铀 | 238 |
| 铯 | 133 |
| 铟 | 115 |
| 铑 | 108 |

- 5.4　样品

5.4.1  离子型稀土矿混合稀土氧化物样品应研磨至粒度小于0.074mm，在105 ℃~110 ℃烘1 h后，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

5.4.2 离子型稀土矿稀土草酸盐、稀土碳酸盐样品经 950 ℃ 灼烧至恒重后，置于干燥器中冷却至室温，研磨至粒度小于 0.074 mm，在105 ℃~110 ℃烘1 h后，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

- 5.5　试验步骤

- 5.5.1　试料

称取0.1000 g样品（5.4），精确至0.0001 g。

- 5.5.2　平行试验

平行做两份试验。

- 5.5.3　空白试验

随同试料做空白试验。

- 5.5.4　标准系列溶液的配制

分别移取钍铀混合溶液（5.2.11）：0.00 mL、0.01 mL、0.02 mL、0.1 mL、0.5 mL、1 mL、1.5 mL于7个100 mL容量瓶中，加入1mL铯、铟和铑混合标准溶液（5.2.12），以硝酸（5.2.4）定容至刻度，混匀，待测。此标准系列溶液浓度见表8。

表8 系列标准溶液的配制

| 标准溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Th、U (ng/mL) | 0 | 1 | 2 | 10 | 50 | 100 | 150 |
| 铯、铟和铑 (ng/mL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 注：使用具有在线加入铯、铟和铑混合标准溶液（5.2.12）装置的仪器，在系列标准溶液配制时不加入内标溶液。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.5.5　分析试液的制备

5.5.5.1 将样品（5.5.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水，加入2 mL硝酸（5.2.3），加热分解3min~5min，加入2mL氢氟酸（5.2.2）继续分解3min～5min，加入3mL高氯酸（5.2.5）冒烟并蒸至近干，取下稍冷后加入5mL硝酸（5.2.3）并滴加3滴～5滴过氧化氢（5.2.1），加热溶解至清亮，将试液移入100mL容量瓶中并用水稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2 移取10 mL试液（5.5.5.1）于100 mL容量瓶中，加入1 mL铯、铟和铑混合标准溶液（5.2.12），以硝酸（5.2.4）定容至刻度，混匀，待测。

- 5.5.6  测定

- 5.5.6.1 标准曲线的绘制

待电感耦合等离子体质谱仪运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，与待测元素和内标元素质量数处，依次测定系列标准溶液（5.5.4）中待测元素和内标元素的离子流信号强度。以标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素以内标元素的离子流信号强度比值为纵坐标，绘制标准曲线。各元素标准曲线相关系数应在0.9995以上，否则需重新进行标准化或重新配制标准溶液进行标准化。

- 5.5.6.2 分析试液和空白试验液的测定

在标准曲线（5.5.6.1）符合测定的要求后，立即测定分析试液（5.5.5）和空白试验液（5.5.3）中测定元素的离子流信号强度，仪器根据标准曲线（5.5.6.1）自动进行数据处理，计算并输出各元素含量。

注：使用具有在线加入混合内标溶液装置的仪器，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的混合内标溶液各元素的浓度为100 ng/mL。

- 5.6　试验数据处理

待测元素的质量分数计，按公式（2）计算：

………………………………（2）

式中：

ρ3——分析试液(5.5.5)中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ2——空白试验液(5.5.3)中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V4——被测试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m2——试料的质量，单位为克（g）；

V3——分取试液体积，单位为毫升（mL)；

k——换算系数，以单质表示时，k=1；以氧化物表示时，各元素氧化物与其单质的换算系数，见表3。

表8 氧化物与单质的换算系数

| 元素 | 钍 | 铀 |
| --- | --- | --- |
| k | 1.1379 | 1.1793 |

两次平行测定结果的绝对差值不大于表9中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，所得结果保留两位有效数字，数值修约按GB/T 8170的规定执行。

- 5.7　精密度

- 5.7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表9　重复性限(r)

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 钍 | 0.0028 | 0.0002 |
|  | 0.0056 | 0.0003 |
|  | 0.0064 | 0.0004 |
|  | 0.0066 | 0.0003 |
|  | 0.016 | 0.001 |
|  | 0.17 | 0.01 |
| 铀 | 0.00081 | 0.00005 |
|  | 0.0020 | 0.0001 |
|  | 0.0068 | 0.0004 |
|  | 0.0080 | 0.0005 |
|  | 0.014 | 0.001 |
|  | 0.020 | 0.001 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 5.7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表10数据采用线性内插法或外延法求得。

表10　再现性限（R）

| 元素 | 质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- | --- |
| 钍 | 0.0028 | 0.0003 |
|  | 0.0056 | 0.0005 |
|  | 0.0064 | 0.0009 |
|  | 0.0066 | 0.0007 |
|  | 0.016 | 0.001 |
|  | 0.17 | 0.01 |
| 铀 | 0.00081 | 0.00008 |
|  | 0.0020 | 0.0002 |
|  | 0.0068 | 0.0005 |
|  | 0.0080 | 0.0010 |
|  | 0.014 | 0.001 |
|  | 0.020 | 0.001 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |