中华人民共和国工业和信息化部 发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

有色金属压扁试验机校准规范

Calibration Specification for

Non ferrous Metal Flattening Testing Machines

（征求意见稿）

JJF（有色金属）XXX—202X

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

有色金属压扁试验机

校准规范

Calibration Specification for Non Ferrous Metal Flattening Testing  Machines

JJF（有色金属）XXX-XXXX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：东北轻合金有限责任公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目录

引言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（1）

4.1 试验机位移	（1）

4.2 压板移动速度示值误差	（2）

4.3 上下压板的平行度相对偏差	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 测量标准及其它设备	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7 校准结果表达	（6）

8 复校时间间隔	（6）

附录A有色金属压扁试验机校准记录参考格式	（7）

附录B 有色金属压扁试验机校准记录参考格式校准证书内页参考格式	（8）

附录C有色金属压扁试验机压板平行度测量结果不确定度评定示例	（9）

# 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

有色金属压扁试验机校准规范

- 1 范围

本规范适用于对外径不大于600mm、管壁厚度不大于其外径15%的有色金属管材进行压扁试验的试验机（以下简称压扁试验机）的校准。

- 2 引用文件

本规范没有引用文件。

- 3 概述

有色金属压扁试验机是一种用于评估金属管材塑性变形能力和冶金缺陷的工艺试验设备，其工作原理是将试样放在试验机两平行压板之间，在施加力的作用下使两压板之间的距离达到相关产品标准所规定的值，依据试验结果判断试样是否符合标准要求。压扁试验机其主要结构包括工作台、下压板、主机框架、上压板、横梁、加载系统及测控系统等，通常采用下压板固定，上压板可上下移动，试验机所配备的压板按形状可分为圆形压板和矩形压板两种。压扁试验机结构示意图如图1所示。

图1 有色金属压扁试验机结构示意图

1—加载系统；2—横梁；3—上固定装置；4—上压板；5 —主机框架；6—下压板；7—下固定装置；8—工作台；9—测控系统

# 4 计量特性

  - 4.1 试验机位移示值误差

试验机位移示值误差不超过±1 %。

  - 4.2 压板移动速度示值误差

  - 压板移动速度示值误差不超过±1 %。

  - 4.3 上下压板的平行度相对偏差

上下压板的平行度相对偏差≤1：0.0002 mm/mm。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

## 环境温度：（10～35）℃，相对湿度不大于80%，温度波动不大于2℃。

## 5.2 测量标准及其他设备

- 测量标准及其他设备的技术要求见表1。

表1  测量标准及其他设备的技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示表 | 测量范围：（0～30）mm 分度值0.01mm | 校准试验机移动位移；校准压扁试验机压板移动速度示值误差，低速（≤30mm/min）建议选用指示表，使用指示表需配磁力表座。 |
| 2 | 钢直尺 | 测量范围：（0～300）mm 最大允许误差：±0.1mm 分辨力:0.2mm | 校准压板尺寸； 校准试验机移动位移，校准压扁试验机压板移动速度示值误差;高速（＞30mm/min）建议选用钢直尺 |
| 3 | 秒表 | 分辨力为0.01s | 测量压板移动时间，用于校准压扁试验机压板移动速度示值误差 |
| 4 | 数显式千分表 | 测量范围：（0～10）mm MPE:±7μm | - 校准上下压板的平行度 |
| 5 | 数显内径千分表 | 测量范围：φ（10,400）mm MPE:±7μm | 校准上下压板的平行度 |
| 注：可选择满足技术要求的其它测量标准。 |  |  |  |

- 6 校准项目和校准方法

  - 6.1 校准项目

校准项目包括试验机位移示值误差、压板移动速度示值误差和上下压板的平行度相对偏差。

  - 6.2 校准方法

    - 6.2.1准备工作

压扁试验机校准前，应选择适合尺寸的上下压板，分别安装，并将试验机通电预热，预热时间不应超过30min。

### 6.2.2 试验机位移示值误差

### 6.2.2.1 在试验机位移工作范围内任意位置选择最大位移的 1% 和 50% 两个点，用指示表或钢直尺进行校准，每个测量范围校准3次，试验机位移示值相对误差计算，见公式 （1）

### (1)

### 式中:

q——试验机位移的示值相对误差，%；

D——被校压扁试验机位移示值，mm；

——同一位置的3次测量中，位移示值的算术平均值，min。

### 6.2.3 压板移动速度示值误差

6.2.3.1 压板在其工作行程内应运行平稳，立柱及压板安装牢固，不得出现松动。

6.2.3.2 在压板移动速度的实际使用范围内,选取使用速度的最大值、最小值和中间值3个点进行校准。校准时，依据速度值大小，分别选用指示表或钢直尺，配合秒表测量压板的移动位移与对应时间，据此计算速度示值误差，见公式（2）。

6.2.3.3 当选择指示表作为测量标准时，将磁性表座座体工作面吸附在被校压扁试验机立柱侧面的适当位置，指示表测杆插入夹具孔内，旋紧夹具旋钮固定表体，使指示表测杆与试验机的上横梁表面轻轻接触，测杆应与接触面保持垂直。

6.2.3.4 当选择钢直尺作为测量标准时，应将钢直尺竖直固定于立柱上，并靠近上压板。

6.2.3.5 选取被校准压扁试验机压板移动速度校准点，启动压扁试验机使上压板移动，在横梁运行平稳后启动秒表计时，按以压扁试验机的指示装置示值达到设定位移量时，停止横梁移动并同时停止秒表，记录秒表时间示值ti及横梁移动位移即指示表或钢直尺的测量值di。

6.2.3.6 压板移动速度的计算见公式（2）

（2）

式中：

——压板移动速度实测值，mm/min；

di——压板移动的位移，mm；

ti——压板在该移动位移下的时间，min。

6.2.3.7 每个速度校准点重复测量3次，取其算术平均值作为该速度校准点的实测值，计算压板移动速度相对误差，见公式（3）。

（3）

式中：

ω——压板移动速度相对误差，%；

——压板移动速度的标称值，mm/min；

——压板移动速度3次实测值的算术平均值，mm/min。

### 6.2.4 上下压板的平行度

### 6.2.4.1 在校准前，使用钢直尺测量上下压板工作面的直径（或长度），并记录L。应对压扁试验机配套使用的每一组压板的平行度分别进行校准。

6.2.4.2 指示表法

6.2.4.2.1 将数显千分表固定安装在表架上，表架稳固放置在下压板固定工作面上，移动试验机上压板缓慢下移，使数显千分表测头垂直接触上压板工作面，见图2（a）。

图2（a）                            图2（b）

1—上压板；2—指示表；3—表架；4—下压板                  1—起点；2—终点

图2 指示表法校准方法示意图

6.2.4.2.2 微调试验机压板，使数显千分表显示2mm~3mm左右后清零，移动表座，从距离上压板边缘10mm处为起点，通过上压板中心至对侧边缘10mm处结束，沿“米字”形路径移动，见图2（b），观测数显千分表数值变化，记录移动过程中数显千分表最大值Pmax与最小值Pmin，并以二者差值为该次测量的平行度Pi，重复测量三次，以三次测量平均值作为指示表法的平行度测量值,见公式（4）。

（4）

式中：

——指示表法的平行度测量值，mm；

P1、P2、P3——第1、2、3次测量的平行度，mm。

## 6.2.4.3 内径表法校准

6.2.4.3.1 当试验机压板工作面直径或外形尺寸偏小，无法按6.2.4.2指示表法实施校准时，采用数显内径千分表法校准，用数显内径千分表测量上下压板工作面之间的距离，测量方式见图3（a），按工作面形状不少于5个位置测量，圆形压板取中心点1及圆周半径1/2处相互垂直的4个点位（2、3、4、5），如图3（b）；矩形压板取板面几何中心1及各边中心线1/2位置相互垂直4个点位。每个位置重复测量3次，以3次算术平均值为该位置测量值，以5个位置的最大值与最小值之差，作为内径表法平行度测量值P，见公式（5）。

（5）

式中：

P —— 内径表法下平行度测量值，mm；

Pmax—— 5个测量位置中的最大值，mm；

Pmin—— 5个测量位置中的最小值，mm；

- 图3（a）                                    图3(b)

- 1—下压板；2—上压板；3—内径表                   1—工作面；2—测量点

## 图2 内径表法校准方法示意图

## 6.2.4.4 采用指示表发或内径表法得到的平行度测量值P,上下压板的平行度相对偏差计算,见公式(6)：

（6）

## 式中：

## f——上下压板平行度相对偏差，mm/mm；

## P——上下压板工作面平行度测量值，mm；

## L——压板有效工作面的直径（或长度），mm。

- 7 校准结果表达

经校准的压扁试验机出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书批准人的签名或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

- 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

附录A

有色金属压扁试验机校准记录参考格式

证书编号：                                  校准日期：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期 |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1试验机位移示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值（mm） |  |  |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm） |  |  |  | 示值误差q（%） |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2压板移动速度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值v（mm/min） |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm/min） |  |  |  | 示值 误差ω（%） |
|  |  | d1（mm） |  |  | t1（min） |  |  | d2（mm） |  |  |  |  | t2（min） |  | d3（mm） |  |  | t3（min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3上下压板的平行度相对偏差（内径表法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压板有效工作面的直径（或长度）（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点位置 | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  | 平行度（mm） |  |  |  |  | 平行度相对偏差f（mm/mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 有色金属压扁试验机校准证书内页参考格式

校准结果

- 证书编号:

| # 校准结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 试验机位移示值误差 |  |  |  |  |
| 标称值D（mm） |  | 平均值（mm） |  | 示值误差q（%） |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |
| 2 压板移动速度示值误差 |  |  |  |  |
| 标称值v（mm/min） | 平均值（mm/min） |  | 示值误差ω（%） |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |
| 3 上下压板的平行度相对偏差（mm/mm） |  |  |  |  |
| 压板有效工作面的直径（或长度）（mm） |  |  |  |  |
| 平行度（mm） |  | 平行度相对偏差f（mm/mm） |  |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |

- 附录C

# 有色金属压扁试验机压板平行度测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

## C.1.1 评定依据

## 本规范

## C.1.2 测量标准

数显内径千分表：测量范围（35~50）mm，MPE:±7μm。

C.1.3 被校对象

## 压扁试验机上下压板的平行度，压板尺寸φ125mm。

## C.1.4 测量方法

见本规范6.2.4.2。

# C.2 测量模型

测量模型见公式（C.1）。

（C.1）

式中：

f——上下压板平行度相对偏差，mm/mm；

P——上下压板工作面平行度测量值，mm；

L——压板有效工作面的直径，mm。

引起测量结果不确定度的各分量彼此独立，不确定度传播率见公式（C.2）。

（C.2）

式中灵敏系数为

# C.3 测量不确定度的来源

根据测量模型，压扁试验机上下压板工作面平行度的测量的不确定度来源主要是：

1）P引入的标准不确定度u1，其来源主要来自测量重复性引入的标准不确定度u11、仪器的分辨力引入的标准不确定度u12、数显内径千分表引入的标准不确定度u13；

2）钢卷尺引入的标准不确定度分量u2。

# C.4 测量不确定评定

C.4.1 输入量P引入的标准不确定度

C.4.1.1 测量重复性引入的标准不确定度

选择被校对象压扁试验机上下压板工作面，选取中心点位置为测量点，连续测量10次，得到测量列见表C.1。

表C.1 测量列

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 35.235 | 35.234 | 35.232 | 35.234 | 35.241 | 35.238 | 35.232 | 35.232 | 35.239 | 35.240 |
| 平均值(mm) | 35.2357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表C.1计算得出，其标准偏差为：

根据6.2.3.2得知，每次校准均对压扁试验机进行3次测量，取n=3，则：

C.4.1.2 分辨力引入的不确定度分量u12

已知数显内径千分表分辨力0.001mm，取区间半宽(a/2)，假设为均匀分布，取 则：

C.4.1.3 数显内径千分表最大允许误差所引入的不确定度分量u13

数显内径千分表(35～50)mm最大允许误差±7μm，取区间半宽为7μm，假设为均匀分布，则：

由于重复性与分辨力有一定关联，在重复性导致的不确定度大于分辨力导致的标准不确定度时，只取重复性的影响，因此P引入的标准不确定度为：

C.4.2 钢卷尺最大允许误差引起的标准不确定度的评定

钢卷尺最大允许误差±0.1 mm，取区间半宽为0.1mm，假设为均匀分布，则：

C.5 合成标准不确定度

C.5.1 灵敏系数

C.5.2 标准不确定度汇总

输入量的标准不确定度汇总见表C.2。

表C.2 标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | ui的值 | 灵敏系数ci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输入量P | 0.0046 mm | 0.008mm-1 |
|  | 钢卷尺最大允许误差 | 0.058 mm | 0.00000058 mm-1 |

以上两个分量u1、u2相互独立，故：

# C.6 扩展不确定度

取包含因子，扩展不确定度为：

(k=2)