JJF（有色金属）XXXX—XXXX

有色金属压扁试验机校准规范

(编制说明)

征求意见稿

2026-05

有色金属压扁试验机校准规范

编制组

主编单位：东北轻合金有限责任公司

一、工作简况

1.立项目的

有色金属压扁试验机是用于测定圆形横截面有色金属管在压扁试验中塑性变形能力的关键试验设备，其计量性能的准确性直接影响材料力学性能评价的可靠性。有色金属压扁试验机在金属材料行业得到了广泛的应用，其性能好坏直接影响测量结果的准确性，为保证有色金属压扁试验机测试结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

本规范重点解决了有色金属压扁试验机校准方法不统一、校准方法差异化、校准方法未规定等问题，弥补有色金属压扁试验机校准的空白，为进行量值传递提供了有效保证，进一步提高了有色金属压扁试验机的准确性。

2.任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工庁科［2025］299号）文的要求，行业计量技术规范《有色金属压扁试验机校准规范》由东北轻合金有限责任公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）006-2025。

按计划要求，本计量规范应于2027年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：东北轻合金有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、宝鸡钛业股份有限公司、广东省科学院新材料研究所、包头稀土研究院、上海有⾊⾦属⼯业技术监测中⼼有限公司。

3.2 主编单位简介

东北轻合金有限责任公司(简称东轻)是国家“一五”期间156项重点工程中的2项。1952年建厂，1956年开工生产，是新中国第一个铝镁加工企业。公司主要生产铝、镁及其合金板、带、箔、管、棒、型、线、粉、材、锻件等产品，广泛应用于国防军工、航空航天、兵器舰船、轨道交通、石油化工等国民经济各领域，并出口欧美、日、韩、东南亚等多个国家和地区。东轻是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站、有色金属材料制备加工国家重点实验室联合技术中心等国家级研发机构以及省级研发中心、工程中心和重点实验室。东轻获得了特种工艺认证、实验室认证、国外船级社等，拥有近百项专利和1200多项专有技术诀窍；主持和参与国家、行业标准编写，作为主编单位起草了《铝加工检验、测量和试验设备配备规范》、《金属裂纹超声试块校准规范》等行业校准规范；校准实验室和检测实验室均通过CNAS认可，具备材料试验机、温度仪表、温度传感器、压力表、数字多用表等测量仪器的校准能力。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司公司（简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府津贴专家30余人，建有院士工作站，拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过CNAS认可，具备对廉金属热电偶、工业贵金属热电偶、开展热电偶的CNAS校准能力。西南铝累计申请专利722件，其中授权发明专利249件、授权实用新型专利473件，主持和参与国家、行业标准277项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在

编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2 国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法；培训检验人员和技术咨询；承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目内容提出了有效建议，是该规范的验证单位（附验证报告），在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.3 有色金属技术经济研究院有限责任公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司成立于1983年3月，是中央所属242家转制科研院所之一，

于1999年7月由国家全额拨款科研事业单位转制为科技型企业，变更为现名称。隶属于中国有色金属工业协会(以下简称“协会”)，获批设立了国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业和北京市高新技术企业。有五个主要业务板块，分别为信息咨询、标准专利、媒体宣传、分会工作及贸易投资，是我国有色金属行业专职从事产业发展战略研究与规划、市场信息服务与咨询、标准质量研究与专利查新、行业期刊出版发行、行业会议策划与组织的综合性科技服务机构，对外又称“中国有色金属工业信息中心”和“中国有色金属工业标准计量质量研究所”有色金属行业计量技术委员会是有色金属技术经济研究院有限责任公司下属机构，负责有色金属金属行业计量技术规范制修订工作。该机构自在充分发挥有色金属行业生产、科研、教学、质量检验和计量器具生产诸方面计量专家的作用，更好地开展有色金属行业的量值溯源、规范制修订、能力验证和提高计量标准建设与完善计量技术及其管理体系等工作。有色计量委员会是国家市场监督管理总局统一规划，受工业和信息化部的业务管理，由中国有色金属工业协会组建，从事有色金属行业计量技术及其管理工作的技术性组织，负责本行业计量技术规范的计划制定、修订、宣贯及有关政策的咨询工作。目前已发布行业规范20余项，在研40余项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在

编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4 西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色

产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的

开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业(稀有金属)产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目内容提出了有效建议，是该规范的验证单位（附验证报告），在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.5 国合通用（青岛）测试评价有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司隶属于国务院国资委央企有研科技集团有限公司，是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，于2018年5月在青岛市注册成立，占地面积约1.5万㎡。 国合通用（青岛）测试评价有限公司设有“材料检测实验室”、“化学分析实验室”、“工业油品检测分析室”、“产品样品加工中心”，并建立金属材料腐蚀环境数据共享服务平台，可提供铝及铝合金、钢铁材料、镍及镍合金、钛及钛合金、工业用油、有机挥发物VOC、食品及环境等方面的检测评价服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6 广东省科学院工业分析检测中心

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技

术研究院(广州有色金属研究院)，22015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的

独立二级事业法人单位。是我国从事矿产品、金属材料、治金产品、化工产品、再生资源质量检测和性

能评价，欧盟环保(RopHS)指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测以及分析测试技术研究与技术

咨询的专业机构。中心现有高、中、初级专业技术和管理人员100余人，其中教授有15人，高级工程师24人，硕博士20人，具有中级职称以上科技人员占80%。累计申请专利19件，其中授权发明专利8件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准200余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.7 宝鸡钛业股份有限公司

宝钛集团有限公司简介宝钛集团有限公司是我国规模最大、体系最完整的钛及钛合金研发制造企业，拥有钛、装备设计制造、新产业等三大板块，控股宝钛股份（600456）、宝色股份（300402）两大上市公司，钛材产量世界第一，综合实力居全球钛行业前三位，荣获我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，属行业唯一。自1965年建企以来，宝钛集团矢志不渝践行兴钛强国的初心使命，不断创造着新的历史。构建了从海绵钛制备，到熔炼、加工、深加工及装备制造的全产业链，使我国成为全球第四个拥有完整钛工业体系的国家，引领宝鸡建成全球规模最大的钛产业集群。主导制定钛标准110多项，占我国该领域标准的90%以上。2022年以来，代表我国主导制定的4项钛国际标准发布实施，填补国际空白，同时实现我国钛领域国际标准制定零的突破。全面支撑了我国航空、航天、海洋和民用等多领域用钛需要，产品远销50多个国家和地区，是波音、空客等国际知名公司的合作伙伴。取得重大科技成果700多项，攻克多项“卡脖子”技术难题，特别是主导制造的深潜器钛合金载人球舱，突破技术难关，实现关键部件国产，达到国际先进水平，受到党和国家领导人充分肯定。当前，宝钛集团正围绕建设世界一流专业领军企业的新“两步走”战略及“1345”发展行动纲领，着力发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，助力我国早日建成世界钛业强国

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.8 国合通用（重庆）测试评价认证有限公司

国合通用（重庆）测试评价认证有限公司是中央企业中国有研科技集团有限公司所属国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，是国合通测在西南地区布局的综合性材料测试评价认证机构，承担国家新材料测试评价平台主中心西南实验室、先进射线技术与应用研究中心等建设任务，涵盖材料成分分析、机械和物理性能测试、微观组织分析、无损探伤、计量等领域，为金属材料的研究、生产和应用单位提供“一站式”服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.8 广东省科学院新材料研究所

广东省科学院新材料研究所隶属广东省科学院，为其骨干科研院所，公益二类事业单位。研究所承担现代材料表面工程技术国家工程实验室、国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心、广东省现代表面工程技术重点实验室、广东省金属强韧化技术与应用重点实验室等创新平台的建设，开展新材料领域基础性和关键共性技术研究，承担新材料研究开发及工程化验证、新材料领域科技创新平台建设，提供新材料领域的分析测试、产品试制、技术咨询、科技培训、学术交流、人才培养、科学传播等服务。

硬件设施先进完善，拥有国内最齐全、最先进的表面工程技术设备，以及国内金属材料覆盖最广、技术路径最全的金属粉末研制装备，价值30万元以上仪器设备总计122台套，总价值超2亿元。研究所通过ISO、AS9100D、科研机构知识产权、实验室CMA、CNAS等管理体系认证。累计孵化科技型企业10家，开发了300多种新技术产品，形成规模化的科技产业群，制修定国标39项，行标14项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.9 包头稀土研究院

包头稀土研究院理化检测中心始于1963年，拥有60余年的检测历史，是“内蒙古自治区名牌实验室”、“包头市标杆实验室”。拥有中国合格评定国家认可实验室资质（CNAS L3016）、内蒙古技术监督局计量认证资质(CMA 2012050289E)和全国分析检测人员能力培训和考核资质(NTC/C-2011-0010-R0和NTC/D-2015-0008-R0)。理化检测中心是中国稀土行业协会检测与标准分会副秘书长单位、全国稀土标准化技术委员会副主任单位和全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会委员单位。中心占地2000多平米，固定资产5000多万元，多年来承担60%以上国家稀土产品标准、国家稀土分析方法标准的起草及国家稀土标准样品的研制工作。多次获得中国有色金属工业科学技术奖、全国稀土标准化技术委员会技术标准优秀奖、国家质量监督检验总局中国标准创新贡献奖等荣誉。2023年，由理化检测中心主要承担运营建设的国家新材料测试评价平台—稀土行业中心通过验收并授牌。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.10 上海有⾊⾦属⼯业技术监测中⼼有限公司

上海有⾊⾦属⼯业技术监测中⼼有限公司是国合通⽤测试评价认证股份公司的100%控股⼦公司，于2013年12⽉成⽴，注册资本5000万元⼈⺠币，是⾦属材料检测领域权威的第三⽅检测与评价⾼技术服务机构，是上海市⾼新技术企业。公司拥有先进的检测设备，完善的检测技术，具备⾼⽔平的材料性能测试、综合评定及科技研发能⼒。公司管理运⾏着“中国有⾊⾦属⼯业华东产品质量监督检验中⼼”和“中国有⾊⾦属⼯业⽆损检测中⼼”两个具有国家资质认定的检验检测机构。公司位于上海市嘉定区外冈镇，致⼒于全⾯、持续提⾼服务品质，实现全⽅位的分析检测和技术服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.11 广船国际有限公司

广船国际有限公司是中国船舶集团有限公司属下华南地区最大的综合舰船造修企业。公司历史可追溯到 1914 年的 “广南船坞”，1954 年建厂，1993 年上市，是中国首家造船上市公司。公司地处粤港澳大湾区几何中心的广州市南沙区，占地 309 万平方米，码头岸线资源丰富，造船和修船设施先进，年造船能力达 350 万载重吨，年承修能力达 300 余艘。作为国家高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心。业务以造船为核心，产品涵盖各类液货船、客滚船、汽车运输船、半潜船、极地船等，在多个细分市场处于世界领先水平，如豪华客滚船交付纪录和在手订单世界第一、汽车运输船在手订单世界第一等。公司坚持 “做强造船、放活非船” 的经营宗旨，致力于成为 “全球海洋装备与科技应用产业技术领先、服务卓越的一流船舶企业”。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

    - 3.4各单位分工情况

      - 3.4.1　编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。东北轻合金有限责任公司负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、广东省科学院新材料研究所、包头稀土研究院、上海有⾊⾦属⼯业技术监测中⼼有限公司、广船国际有限公司。对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 马金萍 周桂平 | / | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 张国栋 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 李成 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 王晨曦 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 曹梦圆 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 蔡文科 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、宝鸡钛业股份有限公司、广东省科学院新材料研究所、包头稀土研究院、上海有⾊⾦属⼯业技术监测中⼼有限公司、广船国际有限公司 | 闫雁楠、李铸铁、伍超群 |  | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

东北轻合金有限责任公司于2025年8月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年9月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年11月～2026年3月，编制组成员对《有色金属压扁试验机校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2026年3月形成了计量规范讨论稿。

3）2026年3月25日~26日，在福建晋江市召开有色金属计量技术规范研讨会，会上对《有色金属压扁试验机校准规范-讨论稿》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表就《有色金属压扁试验机校准规范-讨论稿》中概述、校准项目、技术指标、校准方法提出了修改建议和意见，具体内容见表2。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（讨论稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 删除概述中“目前在国内市场上的压扁试验机，根据驱动方式主要分成两类：液压式压扁试验机和电子式压扁试验机。” | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |
|  | 3 | - 更改4.1为“上压板移动速度示值误差不超过±1 %。”，删除表1。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |
|  | 4 | 计量特性4.2“压板尺寸”修改为“试验机位移” | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |
|  | 5.1 | 更改5.1为“环境温度：（10～35）℃，相对湿度不大于80%，温度波动不大于2℃”。 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 采纳 |
|  | 5.2 | 表2中钢直尺的技术要求增加测量范围、分辨力；钢直尺的用途中增加“高速（＞30mm/min）建议选用钢直尺”。表2中“指示表”技术要求增加测量范围，指示表的用途中增加“低速（≤30mm/min）建议选用指示表，使用指示表需配磁力表座”。删除表2“注1、注2”，增加“注：选择满足技术要求的其它测量标准”。 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 国标（北京）检验认证有限公司- | 采纳 |
|  | 6.2.3 | 修改6.2.3 压板尺寸的校准为”试验机位移校准”，同步修改校准方法内容。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |
|  | 6.2.4 | 增加“测得的平行度和压板尺寸的关系，与计量特性一致”； 增加“对压板尺寸的记录”； 增加“每种尺寸压板都要校准的要求”； 增加上下压板平行度相对偏差的计算公式。 | 国标（北京）检验认证有限公司 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |

同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表3。修改后形成了《有色金属压扁试验机校准规范-征求意见稿》。

表3 《金属扩口试验机校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、广东省科学院新材料研究所、包头稀土研究院、上海有⾊⾦属⼯业技术监测中⼼有限公司、广船国际有限公司 |
| --- | --- |
| 一验单位 |  |
| 二验单位 |  |
| 时间节点安排 | 2026年9月完成试验验证，2026年12月完成规范报批 |

二、编制原则和依据

（一）编制原则

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范参考了GBT 246《金属材料 管 压扁试验方法》、JJG 475 电子式万能试验机检定规程等相关技术内容。提出了对金属压扁试验机计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对金属压扁试验机进行校准，解决了目前没有校准方法的难题。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于对外径不大于600mm、管壁厚度不大于其外径15%的有色金属管材进行压扁试验的试验机（以下简称压扁试验机）的校准。

编制理由：根据GB/T 246金属材料管压扁试验方法中明确的适用的范围，为确保校准规范与试验方法标准的一致性，本规范将校准范围同样限定于“适用于外径不超过600mm且厚度不超过外径15%的有色金属管压扁试验机（以下简称压扁试验机）的校准”。

2 引用文件

本规范在制定过程中，主要参考以下标准：

GB/T 246 《金属材料 管 压扁试验方法》：是压扁试验的方法标准，校准规范中范围、概述、计量特性的确定均以其技术内容为根本依据。主要计量特性参数引自GB/T 246金属材料 管 压扁试验方法4试验设备及6试验程序。

JJG 475 《电子式万能试验机检定规程》：鉴于有色金属压扁试验机在机械结构、驱动控制系统上与万能试验机相同，本规范在压板移动速度示值误差计量特性的技术指标、校准方法，借鉴了该规程的内容。

3 概述

本部分介绍了有色金属压扁试验机用途、工作原理及主要结构。

有色金属压扁试验机是一种用于评估金属管材塑性变形能力和冶金缺陷的工艺试验设备，其工作原理是将试样放在两平行压板之间，通过压力将其压至规定距离，以此判断试样是否开裂。主要由机架、加载装置、压力传感器、位移传感器及控制系统等部分组成

编制理由：主要阐述了有色金属压扁试验机进行压扁试验的原理及结构。

有色金属压扁试验机的调研信息

| 使用单位 | 型号 | 生产厂家 | 精度等级 | 压扁管材直径 | 压板尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | WAW-300C | 济南时代试金试验机厂 | 1.0 | （6-40）mm | φ125mm |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | WDW-300 | 长春科新试验仪器有限公司 | 0.5级 | （6-50）mm | φ100mm |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | ETM305D | 深圳万测试验设备有限公司 | 0.5级 | 小于45mm | φ150mm |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | SHT4206 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 0.5级 | 小于75mm | φ240mm |
| - 上海有色金属工业技术监测中⼼有限公司 | SHT4106 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 0.5级 |  | 200mm*200mm |
| - 宝鸡钛业股份有限公司 | WDW-E100 | / | 0.5级 | （6-140）mm | 方形110mm*110mm |
| - 宝鸡钛业股份有限公司 | WAW-E100 | / | 0.5级 | （6-140）mm | φ110mm φ210mm |
| - 包头稀土研究院 | Instron5982 | 英斯特朗 | / | / | φ150mm |
| - 广东省科学院新材料研究所 | CMT5105 | 美特斯工业系统（中国有限公司） | 0.5级 |  | Φ100mm |

4计量特性

本规范结合有色金属压扁试验机的实际使用工况，依据GB/T 246《金属材料 管 压扁试验方法》的试验要求，同时参考JJG 475《电子式万能试验机检定规程》的相关技术内容，经与西南铝业（集团）有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司等编制组成员单位充分沟通研讨论证，最终确定试验机位移、压板移动速度示值误差、上下压板平行度三项核心计量特性及对应技术指标，各项指标的确定依据与具体技术要求如下：

4.1 试验机位移示值误差

讨论稿将压板尺寸列为计量特性，经2026年3月福建晋江研讨会专家论证，压板尺寸属于设备结构配置要求，仅在规范中给出尺寸限值要求，未规定允许误差，不具备可校准的计量属性，压板尺寸由设备设计与加工制造保证，只需满足GB/T 246中“压板长度大于试样长度，宽度大于试样外径1.6倍”的使用条件，属于符合性核查项目，而非计量校准项目；故采纳专家意见，删除原4.2压板尺寸计量特性及对应校准方法。增设“试验机位移示值误差”，试验机位移是直接控制两压板间距、实现压扁至规定距离H的核心计量参数，其示值准确性直接决定试样压扁程度是否符合标准要求，是判定试验结果合格与否的关键依据；晋江会议讨论了命名为“试验机位移”而非“压板/横梁移动位移”，依据：目前在用有色金属压扁试验机按驱动方式主要分为电子式和液压式两类，不同机型的运动执行机构存在明显差异：电子式试验机多以横梁带动上压板移动实现压缩，液压式试验机常采用下压板顶升运动方式工作，位移输出部件并不统一。若仅采用“横梁位移示值误差”或“压板位移示值误差”，只能覆盖单一结构机型，无法完整表述不同驱动方式设备的位移计量性能。“试验机位移”代表整机位移测控系统（传感器、测控单元、传动、压板联动）的综合示值性能，更能反映设备整体计量性能；参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》位移示值误差校准要求，与通用材料试验机计量管控逻辑一致，结合设备实际精度水平，确定试验机位移示值误差不超过±1 %。

4.2 压板移动速度示值误差

压扁试验机设有上压板和下压板，下压板固定安装，上压板可上下移动，上压板移动速度是决定有色金属管压扁试验结果有效性与一致性的关键参数，其示值精度直接控制试样受压变形的速率，若速率偏差过大，将直接影响材料塑性变形能力判定的准确性。依据GB/T 246第6.5条“出现争议时压板的移动速度不应超过25mm/min”的要求，考虑到上压板移动速度是影响压扁试验结果有效性的关键参数，需将上压板移动速度示值误差列为计量特性并实施校准。

本指标技术要求参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》中横梁移动速度的相关条款，结合当前国内压扁试验机制造精度的实际情况，明确上压板移动速度示值误差不超过±1 %。

4.3 上下压板的平行度相对偏差

依据GB/T 246第4条“试验机应能将试样压扁至规定的两平行压板之间的距离H”的要求,因此上下压板的平行度是保障试样在压扁过程中均匀受力的核心指标，若平行度偏差过大，试样会因受力不均出现局部提前开裂、变形不均等问题，无法准确测定材料的塑性变形能力，失去试验的实际意义。本指标参考金属材料试验机压缩空间的精度管控要求，结合有色金属管压扁试验的受力特点与实际检测需求，规定上下压板的平行度技术指标为≤1：0.0002 mm/mm，确保试样在整个受压过程中，压板各部位的间隙偏差控制在极小范围，从设备精度层面保障试验结果的可靠性。

5 校准条件

校准条件包括校准用测量标准、其他设备、校准环境条件，为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对计量标准带来的附加误差；需要具备一定准确度要求的计量标准及其他设备以满足用户对测量不确定度的要求、能覆盖被校设备实际校准范围。本规范是按上述原则确定校准条件的。

5.1 环境条件

根据GB/T 246 《金属材料 管 压扁试验方法》、JJG 475 《电子式万能试验机检定规程》应在（10～35）℃，相对湿度不大于80%，温度变化波动不超过2℃的条件下校准。

5.2 测量标准

## 本规范所需的测量标准及辅助设备包括钢直尺、指示表（含千分表、百分表）、秒表、数显千分表或数显内径千分表，各类设备的技术指标要求详见本规范表2。各类设备的选用要求及技术依据如下：

## 1）. 指示表与秒表：两类设备的技术指标参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》7.1.2.4条的规定执行。校准横梁移动速度示值误差时，需根据试验机的实际运行速率匹配相应测量标准：移动速度小于1mm/min时，选用千分表；移动速度介于1mm/min～30mm/min时，选用百分表。使用指示表时需配套磁力表座，将指示表安装固定于被校试验机的适宜位置，确保读数稳定可靠；移动速度大于30mm/min时，选用钢直尺开展测量。除上述设备外，亦可选用满足同等技术要求的其他测量标准。

## 2）. 钢直尺：最大允许误差（MPE）为±0.1mm，核心用于压板尺寸校准及高速段（＞30mm/min）压板移动位移测量。其中，压板尺寸校准的选用依据为GB/T 246-2017对压板基础尺寸的要求，钢直尺±0.1mm的最大允许误差，可精准判定压板实际尺寸；高速段位移测量参考JJG 475的通用方法，钢直尺操作便捷、量程适配，能满足测量的实操需求。

## 3）. 数显式千分表（MPE:±7μm）：

## 选用依据结合平行度1：0.0002 mm/mm的高精度要求，±7μm的最大允许误差来源于JJG 34《指示表检定规程》表7。

## 4）. 数显内径千分表（MPE:±7μm）

## 针对小尺寸压板、特殊结构试验机无法采用指示表法校准的实操场景，其±7μm的精度与数显式千分表保持一致，确保两种校准方法的测量精度统一，同时适配压板工作面不同位置的间隙测量需求，保证平行度校准结果的全面性与准确性；技术指标来源JJG 1102-2003《内径表校准规范》4.8.4。

表1  测量标准及其他设备的技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示表 | 测量范围：（0～30）mm 分度值0.01mm | 校准试验机移动位移；校准压扁试验机压板移动速度示值误差，低速（≤30mm/min）建议选用指示表，使用指示表需配磁力表座。 | JJG 34-2022《指示表检定规程》4.8 |
| 2 | 钢直尺 | 测量范围：（0～300）mm 最大允许误差：±0.1mm 分辨力:0.2mm | 校准压板尺寸； 校准试验机移动位移，校准压扁试验机压板移动速度示值误差; 高速（＞30mm/min）建议选用钢直尺 | JJG1-1999 《钢直尺检定规程》3.9.2 |
| 3 | 秒表 | 分辨力为0.01s | 测量压板移动时间，用于校准压扁试验机压板移动速度示值误差 | JJF 2195-2025《秒表校准规范》4.1 |
| 4 | 数显式千分表 | 测量范围：（0～10）mm MPE:±7μm | - 校准上下压板的平行度 | JJG 34-2022《指示表检定规程》表7 |
| 5 | 数显内径千分表 | 测量范围：φ（10,400）mm MPE:±7μm | 校准上下压板的平行度 | JJG 1102-2003《内径表校准规范》4.8.4。 |
| 注：可选择满足技术要求的其它测量标准。 |  |  |  |  |

6 校准项目和校准方法

校准项目包括试验机位移示值误差、压板移动速度示值误差和上下压板的平行度相对偏差以及具体的校准方法。

6.1试验机位移示值误差

在试验机位移工作范围内，选取最大位移的1%和50%两个位置，用指示表或钢直尺进行校准，每个测量点重复测量3次，按公式计算位移示值相对误差。

编制依据：参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》位移校准方法，结合压扁试验机位移测控系统工作模式确定，统一覆盖电子式、液压式不同结构机型。1% 点反映起始段灵敏度，50% 点代表常用工作段线性度，用这两点即可高效判断整机位移精度是否合格。

6.2压板移动速度示值相对误差

本校准方法的制定，依据JJG 475《电子式万能试验机检定规程》7.2.3条横梁移动速度检验的要求及方法，结合金属管压扁试验机实际试验场景完成校准方案确认。

在上压板移动速度的实际使用范围内,选取使用速度的最大值、最小值和中间值3个点进行校准。校准时，依据速度值大小，分别选用指示表或钢直尺，配合秒表测量横梁的移动位移与对应时间，据此计算横梁移动速度示值误差。同时明确计量标准的选用原则，即根据速度区间差异，搭配秒表，分别选用指示表或钢直尺作为测量器具，每个校准点重复测量3次。

结合各类测量设备的操作说明、检定规程中对各部位的表述及实际校准经验，本规范对两种测量方式的操作流程进行详细界定，分别为磁力表座配套指示表测量法与钢直尺测量法，具体操作要求如下：

1. 指示表测量操作

将磁性表座座体工作面吸附在被校试验机立柱侧面的合适位置，将指示表表杆插入夹具孔内，旋紧夹具旋钮完成固定。调整表具姿态，使指示表测杆与试验机上横梁面轻轻接触，且测杆需与接触面保持垂直；随后旋转螺纹副，将测杆刻度线与零位调整螺丝对齐，完成测量前对零操作。

2. 钢直尺测量操作

将钢直尺竖直固定在试验机立柱上，使其尽量贴近横梁，且钢直尺零位需与横梁初始位置保持平齐。

选取被校准压扁试验机压板移动速度校准点，启动压扁试验机使上压板移动，在上压板开始下降的同时启动秒表计时，按以压扁试验机的指示装置示值达到设定位移量时，停止横梁移动并同时停止秒表，记录秒表时间示值ti及位移示值di。

移动速度示值相对误差的计算公式。

（2）

式中：

——压板移动速度实测值，mm/min；

di——压板移动的位移，mm；

ti——压板在该移动位移下的时间，min。

计算每个校准点测量3次的算术平均值，计算移动速度相对误差，见公式（3）。

（3）

式中：

ω——压板移动速度相对误差，%；

——压板移动速度的标称值，mm/min；

——压板移动速度3次测量平均值，mm/min。

6.3 上下压板的平行度相对偏差校准

（1）晋江会议专家讨论，为使平行度评定与计量特性一致，校准前需测量压板有效工作面尺寸L，用于将平行度绝对差值换算为相对偏差。同时规定对设备配套的每块压板分别进行校准，避免因更换不同规格压板导致平行度失控，符合试验机实际使用与计量管理要求。3. 将原平行度绝对差值修订为平行度相对偏差，并新增计算公式，实现与计量特性 ≤1:0.0002 mm/mm 的统一评定；

（2）指示表法：当圆形空间工作面直径大于等于 300mm，或矩形工作面长、宽均大于等于 300mm

时，适用于该方法。将数显式千分表安装至表架后清零，放置于下压盘或上压盘工作面，移动试验机横梁，使数显千分表测头与上压盘或下压盘工作面接触，当数显千分表显示 1mm~2mm 左右后清零，移动表架，在距离压头侧面 10mm 处开始，通过压头中心至对侧压头侧面 10mm 处结束，按正文图 1（b）运动轨迹移动，观测数显千分表数值变化，记录移动过程中数显千分表最大值 Pmax与最小值 Pmin，，并以二者差值为该次测量的平行度Pi，重复测量三次，以三次测量平均值作为指示表法的平行度测量值。

编制理由：

该方法参考了 GB/T 1958-2017 产品几何技术规范(GPS)几何公差检测与验证中的指示表法进行编

制，将安装好数显千分表的表架放在下或上表面，确定基面，移动表架对被测面进行采点，通过观测数

显千分表的数值变化，确定平行度大小。重复测量 3 次，减少随机误差。​

（3）内径表法

当圆形空间工作面直径小于 300mm，或矩形工作面长、宽均小于300mm 时，适用于该方法。用数显内径千分表测量上下压板工作面之间的距离，测量方式见正文图3（a），按工作面形状不少于5个位置测量，圆形压板取中心点1及圆周半径1/2处相互垂直的4个点位（2、3、4、5），如图3（b）；矩形压板取板面几何中心1及各边中心线1/2位置相互垂直4个点位。每个位置重复测量3次，以3次算术平均值为该位置测量值，以5个位置的最大值与最小值之差，作为内径表法平行度测量值P。

编制理由：

当压缩空间的工作面小于 300mm 时，因空间太小，无法使用指示表法，通过平行度原理，找出两个面之间的最大点和最小点，因此选用内径千分表作为标准器，通过重复测量多点的距离，确定平行度，根据实际校准结果验证，该方法满足要求。​

(4）平行度相对偏差计算公式编制依据

根据晋江专家会“将平行度由绝对差值改为相对偏差、与计量特性指标形式统一”的意见，新增平行度相对偏差计算公式：

式中：

## f——上下压板平行度相对偏差，mm/mm；

## P——上下压板工作面平行度测量值，mm；

## L——压板有效工作面的直径（或长度），mm。

通过该公式，将平行度从绝对误差转换为相对误差形式，可直接与计量特性 ≤1:0.0002 mm/mm 进行判定，使不同尺寸压板的平行度具备统一评价标准，更符合计量规范要求。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、横梁移动速度示值相对误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 有色金属压扁试验机校准记录参考格式

附录B 有色金属压扁试验机校准证书内页参考格式

附录C 有色金属压扁试验机压板平行度测量结果不确定度评定示例

三、实践检测情况

东北轻合金有限责任公司根据本规范的校准项目对有色金属压扁试验机进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前国外没有相关技术规范，本规范水平达到国内先进水平。本规范的制定填补了有色金属行业有色金属压扁试验机的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先/国际一般/国际先进。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决有色金属压扁试验机校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、有色金属压扁试验机的校准方法未规定等问题，弥有色金属压扁试验机校准的空白，为保证有色金属压扁试验机测试结果的准确可靠提供保证，从而提高刻线精度的准确性。

十二、其他应予说明的事项

无。

《有色金属压扁试验机校准规范》编制组

2026年05月25日