JB/T 4278.1—××××

JB/T 4278.1—××××


[image: image59.emf][image: image60.emf]


                                   

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：中国船舶集团有限公司第七二五研究所
参加起草单位： 
本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：
曹梦圆（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）
        参加起草人：
目  录

II引   言
(
)
11 范围
(
)
12 引用文件
(
)
13 概述
(
)
14 计量特性
(
)
25 校准条件
(
)
36 校准项目和校准方法
(
)
67 校准结果表达
(
)
78 复校时间间隔
(
)
附录A 8宏观范围内仪器化压入试验机校准记录参考格式
(
)
附录B 11宏观范围内仪器化压入试验机校准证书内页参考格式
(
)
附录C 13宏观范围内仪器化压入试验机力值示值相对误差测量不确定度评定示例
(
)


引   言
JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 21838.1《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分：试验方法》、GB/T 21838.2《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》、GB/T39635《金属材料 仪器化压入法测定压痕拉伸性能和残余应力》、JJG 475《电子式万能试验机》、JJG 762《引伸计》、JJG 150《金属布氏硬度计》、JJG 151《金属维氏硬度计》的技术内容。

本规范为首次发布。
宏观范围内仪器化压入试验机校准规范

1 范围

本规范适用于宏观范围内（试验力F≥2N）仪器化压入试验机（以下简称试验机）的校准。

2 引用文件

本规范无引用文件。
3 概述

试验机是通过在试样同一个位置单次或多次加载/卸载力测量出的试验力和深度，绘制成试验力-深度曲线，根据该曲线反演分析出材料的屈服强度、抗拉强度、弹性模量。试验机主要由底座、载物台、试样、机架、机体、驱动电机、力传感器、传力装置、压头柄和压头、位移测量装置等组成，其结构示意图见图1所示。






图1 试验机结构示意图
1-底座；2-载物台；3-试样；4-机架；5-机体；6-驱动电机；7-力传感器；8-传力装置；9-压头柄和压头；10-位移测量装置
4 计量特性

4.1 试验力示值相对误差

试验力示值相对误差不超过±1.0%。

4.2 位移测量装置分辨力

位移测量装置分辨力不超过0.1μm。
4.3 位移测量装置示值误差

位移测量装置示值误差不超过±3.0 μm或相对误差不超过±1.0%，二者取其大者。
4.4 维式压头
棱锥体的两相对面之间的夹角应为136°±0.3°，棱锥体的轴线与压头柄轴线（垂直于安装面）之间的夹角应不大于0.5°，四个面应相交于一点，两相对面交线的最大允许长度应满足表1要求。
表1 交线的最大允许长度

	压入深度范围/μm
	交线的最大允许长度/μm

	h＞30
	±1

	6＜h≤30
	±0.5

	h≤6
	±0.5


4.5 硬质合金球压头

硬质合金球的直径最大允许误差为±0.3μm，表面粗糙度≤0.2μm。

4.6 屈服强度示值相对误差

屈服强度示值相对误差不超过±10%。

4.7 抗拉强度示值相对误差

抗拉强度示值相对误差不超过±10%。

4.8 弹性模量示值相对误差

弹性模量示值相对误差不超过±15%。
5 校准条件

5.1 环境条件

试验机应在温度（10~35）℃、相对湿度不大于80%的条件下校准。

5.2 测量标准
测量标准技术要求见表1。
表1 测量标准技术要求
	序号
	测量标准
	技术要求
	用途

	1
	标准测力仪
	0.3级或以上级别
	校准试验力示值相对误差

	2
	引伸计标定器
	测量范围不超过0.3 mm时，最大允许误差为±1 μm，测量范围超过0.3 mm时，最大允许误差为±0.3%
	校准位移测量装置示值误差

	3
	工具显微镜
	50倍以上，分辨力＜1′
	校准维氏压头

	4
	测量显微镜
	分辨力≤0.1μm
400倍以上
	校准维氏压头

	5
	立式光学计测长仪
	最大允许误差为±0.25μm
	校准硬质合金球压头

	6
	激光共聚焦显微镜/干涉显微测量仪
	准确度等级：2%~5%
	校准硬度合金球压头

	7
	TC4钛合金拉伸标样，6061铝合金拉伸标样、H62黄铜合金拉伸标样
	标样的屈服强度、抗拉强度不确定度不超过3.3%，弹性模量不确定度不超过5%
	校准屈服强度示值相对误差、抗拉强度示值相对误差、弹性模量示值相对误差


6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

试验力示值相对误差、位移测量装置分辨力、位移测量装置示值误差、维氏压头、硬质合金压头、屈服强度示值相对误差、抗拉强度示值相对误差和弹性模量示值相对误差。

6.2 校准方法

6.2.1 试验力示值相对误差的校准
6.2.1.1 校准点的选择

校准点应在满量程范围内至少选取相对均匀分布的16个点。
6.2.1.2 校准过程
校准前试验机对标准测力仪预加载至少三次力值，最后一次回零后，将试验机和标准测力仪重新调零。

根据选定的校准点用试验机对标准测力仪从小到大逐点施加给定力值，达到校准范围的最大力值时，再返回到零位。重复校准3次。试验力示值相对误差的计算见公式（1）。
                            
[image: image1.wmf]%

100

´

-

=

Di

Di

i

F

F

F

q

                             （1）

    式中：


[image: image2.wmf]q

——试验力示值相对误差，%；

[image: image3.wmf]i

F

 ——第
[image: image4.wmf]i

个校准点试验机3次测量力值的平均值，N；


[image: image5.wmf]Di

F

——第
[image: image6.wmf]i

个校准点标准测力仪3次测量显示力值的平均值，N；

6.2.2 位移测量装置分辨力的校准

目测检查位移测量装置能读取的最小量值为分辨力。
6.2.3 位移测量装置示值误差的校准
6.2.3.1 校准点的选择

校准点应在满量程范围内至少选取相对均匀的16个点。
6.2.3.2 校准过程
将位移测量装置安装在引伸计标定器上，用引伸计标定器对位移测量装置预加校准范围上限的位移至少两次并回零，最后一次回零后，引伸计标定器先施加一个很小的负位移，再返回到零位，并将位移测量装置重新调零。
根据选定的校准点用标定器对位移测量装置逐点施加给定位移，达到校准范围的最大位移时，再返回到零位。重复校准3次，取其最大者作为校准结果。位移测量装置示值误差的计算见公式（2）。
                           
[image: image7.wmf]%

100

´

-

=

l

l

l

q

i

W

                              （2）
式中：


[image: image8.wmf]W

q

——位移测量装置示值相对误差，%；

[image: image9.wmf]i

l

——位移测量装置指示的位移示值，mm；

[image: image10.wmf]l

——引伸计标定器的位移值，mm。
6.2.4 维氏压头校准

用工具显微镜测定相对两棱边夹角，并换算为相对两棱面夹角，在两个相互垂直的方向上各测量2次，取平均值；两个相互垂直方向上的两棱面夹角之差即为夹角。首先使工作台及测角目镜置于零位，转动测角目镜鼓轮，使米字线的横线分别与压头锥体母线重合（见图2）。测量
[image: image11.wmf]1

a

和
[image: image12.wmf]2

a

角度，
[image: image13.wmf]2

-

2

1

a

a

即为压头椎体轴线与压头柄轴线的夹角。压头两相对面的交线用不低于400倍的测量显微镜测量3次，取平均值。

[image: image14.png]GERFEE

=

A S A Sk





图2 金刚石棱锥体倾斜角测量示意图

6.2.5 硬质合金球压头校准
球直径用立式光学测长仪检测，在3个方向上测量其直径，3次测量值最大值作为测量结果。表面粗糙度用激光共聚焦显微镜/干涉显微测量仪进行测量，在3个方向上测量其粗糙度，3次测量值最大值作为测量结果。
6.2.6 试验机屈服强度、抗拉强度和弹性模量示值相对误差的校准
根据客户的要求选择至少一种材质拉伸标样进行屈服强度、抗拉强度和弹性模量的校准。
在拉伸标样上进行压痕试验，首先预压1次，调好试验机的零点。
在拉伸标样上设置相同的力值均匀分布地测量3点，两相邻压痕中心之间的距离及压痕中心至试样边缘的距离应大于压痕直径的10倍，取3次平均值作为试验机屈服强度、抗拉强度和弹性模量的示值。

屈服强度Rp0.2示值相对误差的计算见公式（3）：


[image: image15.wmf]%

100

2

.

0

p

´

-

=

m

m

m

q

i

R

                          （3）

式中：


[image: image16.wmf]2

.

0

p

R

q

——屈服强度示值相对误差，%；

[image: image17.wmf]i

m

——压痕试验3个校准点的屈服强度的平均值，MPa；


[image: image18.wmf]m

——拉伸标样的屈服强度，MPa。
抗拉强度Rm示值相对误差的计算见公式（4）：


[image: image19.wmf]%

100

m

´

-

=

n

n

n

q

i

R

                           （4）

式中：


[image: image20.wmf]m

R

q

——抗拉强度示值相对误差，% ；

[image: image21.wmf]i

n

——压痕试验3个校准点的抗拉强度的平均值，MPa；


[image: image22.wmf]n

——拉伸标样的抗拉强度，MPa。

弹性模量E示值相对误差的计算见公式（5）：

                    
[image: image23.wmf]%

100

E

´

-

=

p

p

p

q

i

                          （5）

式中：


[image: image24.wmf]E

q

——弹性模量示值相对误差，% ；

[image: image25.wmf]i

p

——压痕试验3个校准点的弹性模量的平均值，%；


[image: image26.wmf]p

——拉伸标样的弹性模量，%。
7 校准结果表达

经校准的试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：
a）标题：“校准证书”；
b）实验室的名称和地址；
c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；
d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e）客户的名称和联络信息；
f）被校对象的描述和明确标识；
g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；
h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；
j）校准环境的描述；
k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；
l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；
o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。
8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，设备建议复校时间间隔为1年，压头建议复校时间间隔为5年。

附录A
校准原始记录参考格式
	送校单位
	
	仪器名称
	

	制造厂
	
	出厂编号
	

	型号/规格
	
	校准地点
	

	环境温度
	℃
	环境湿度
	            %RH

	校准依据
	

	测量标准信息

	名称
	型号
	溯源机构
	证书
编号
	准确度等级/最大允许误差/不确定度
	有效期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	校准结果

	1试验力示值相对误差 

	校准点/N
	校准次数
	标准值平均值/N
	测量值平均值/N
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	
	
	

	
	标准值/N
	测量值/N
	标准值/N
	测量值/N
	标准值/N
	测量值/N
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度：

	2位移测量装置分辨力

	位移测量装置分辨力/μm
	

	3位移测量装置示值误差

	校准点/mm
	轴向显示示值
	轴向显示示值误差

	
	进程/mm
	绝对误差/μm
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度：

	4维氏压头

	相对两棱面夹角/°

	方位
	读数
	平均值
	总平均值
	夹角

	
	1
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	棱椎体轴线与压头柄轴线夹角/°

	
[image: image27.wmf]1

a


	
[image: image28.wmf]2

a


	
[image: image29.wmf]2

-

2

1

a

a



	
	
	

	压头两相对面的交线/μm

	1
	2
	3
	平均值

	
	
	
	

	5硬质合金压头

	球直径/mm
	粗糙度/μm

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	6屈服强度Rp0.2示值相对误差

	标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7抗拉强度Rm示值相对误差

	标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8弹性模量E示值相对误差

	标样示值/GPa
	压痕试验示值/GPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录B
宏观范围内仪器化压入试验机校准证书内页参考格式
	1试验力示值误差 

	校准点/N
	标准值平均值/N
	测量值平均值/N
	相对误差/%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	扩展不确定度：

	2位移测量装置分辨力

	分辨力/μm
	

	3位移测量装置示值误差

	示值误差

	/%
	/μm

	
	

	引伸计标定器位移/mm
	位移测量装置示值/mm
	引伸计标定器位移/mm
	位移测量装置示值/mm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	扩展不确定度：

	4维氏压头

	相对两棱面夹角/°
	
	压头椎体轴线与压头柄轴线夹角/°
	
	压头两相对面的交线/μm
	

	5硬质合金压头

	球直径/mm
	
	粗糙度/μm
	

	4屈服强度Rp0.2示值相对误差

	拉伸标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	
	
	

	5抗拉强度Rm示值相对误差

	拉伸标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	
	
	

	6弹性模量E示值相对误差

	拉伸标样示值/MPa
	压痕试验示值/MPa
	相对误差/%
	扩展不确定度（k=2）/%

	
	
	
	


附录C  

宏观范围内仪器化压入试验机力值示值相对误差测量不确定度评定示例

C.1概述

C.1.1校准依据

本规范。

C.1.2被测对象

宏观范围内仪器化压入试验机，测量范围（0~1500）N。
C.1.3测量标准

标准测力仪，测量范围（0~1000）N，规格型号S2-1000N，制造厂家HBM，出厂编号A0029773，准确度等级0.1级。

    标准测力仪，测量范围（0~5000）N，规格型号S9-5000N，制造厂家HBM，出厂编号602650A，准确度等级0.1级。

C.1.4测量方法

见本规范6.2.1，本示例取800N的常用称量点为校准点进行说明，其他校准点同理。
C.2测量模型 
试验力示值相对误差的测量模型见式（C.1）：

[image: image30.wmf]%

100

´

-

=

Di

Di

i

F

F

F

q

                           （C.1）

    式中：


[image: image31.wmf]q

——试验力示值相对误差，%；

[image: image32.wmf]i

F

 ——第
[image: image33.wmf]i

个校准点试验机3次测量力值的平均值，N；


[image: image34.wmf]Di

F

——第
[image: image35.wmf]i

个校准点标准测力仪3次测量显示力值的平均值，N；

为方便计算，先以示值误差进行不确定度评定再计算相对扩展不确定度。

[image: image36.wmf]2

1

F

F

q

D

-

=

                           （C.2）
式中：


[image: image37.wmf]D

q

——试验机的示值误差，N；

[image: image38.wmf]2

F

——标准测力仪显示的力值，N；


[image: image39.wmf]1

F

——试验机显示的力值，N；
方差为：

[image: image40.wmf]2

2

2

2

2

1

2

1

2

u

c

u

c

u

c

+

=

                      （C.3）
灵敏系数为：

[image: image41.wmf]1

1

1

=

¶

¶

=

F

q

c



[image: image42.wmf]1

2

2

-

=

¶

¶

=

F

q

c


C.3测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：
1）测量重复性引入的不确定度
[image: image43.wmf]1

u

；

2）标准测力仪引入的不确定度
[image: image44.wmf]2

u

。
C.4测量不确定度评定

C.4.1测量重复性引入的不确定度分量
[image: image45.wmf]1

u


由测量重复性引入的标准不确定度分量可以用A类方法进行评定。重复测量10次，测量数据见表C.1。

表C.1 测量重复性测量数据
	测量示值(N)
	试验机测量值

(N)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值

（N）
	标准偏差s（N）

	800
	800.0
	800.1
	800.2
	800.1
	800.0
	800.1
	800.2
	800.1
	800.1
	800.0
	800.1
	0.07


依据要求，实际测量是在重复条件下连续测量3次，则n=3，取其算术平均值为测量结果，所以：


[image: image46.wmf](

)

N

04

.

0

3

1

=

=

s

F

u


C.4.2标准测力仪引入的不确定度分量
[image: image47.wmf]2

u


（0~1000）N、（0~5000）N标准测力仪的最大允许误差为±0.1%，则区间半宽
[image: image48.wmf]%

1

.

0

=

a

服从均匀分布，取
[image: image49.wmf]3

=

k

，则标准测力仪引入的不确定度为：

[image: image50.wmf](

)

N

46

.

0

3

%

1

.

0

N

800

2

=

´

=

F

u


C.5合成标准不确定度计算

C.5.1标准不确定度汇总

输入量的标准不确定度汇总见表C.2。

表C.2 标准不确定度汇总表
	校准点
	标准不确定度分量
	标准不确定度（N）

	800N
	
[image: image51.wmf](

)

1

F

u


	0.04

	
	
[image: image52.wmf](

)

2

F

u


	0.46


C.5.2合成标准不确定度的计算


[image: image53.wmf]1

F

、
[image: image54.wmf]2

F

相互间彼此独立，所以合成标准不确定度经计算得到：


[image: image55.wmf]N

46

.

0

=

c

u


C.6扩展不确定度计算
取包含因子
[image: image56.wmf]2

=

k

，扩展不确定度为：

[image: image57.wmf]N

92

.

0

=

×

=

c

u

k

U

 （k=2）
则其相对扩展不确定度为：
[image: image58.wmf]%

12

.

0

%

100

N

800

N

92

.

0

rel

=

´

=

U

 （k=2）  
——————————

中华人民共和国工业和信息化部 发布





20xx-xx-xx实施





20xx-xx-xx发布





宏观范围内仪器化压入试验机校准规范


Calibration Specification for 


Macroscopical Instrumented Indentation Testing Machines


（征求意见稿）

















                                      JJF（有色金属）XXXX—20XX








中华人民共和国工业和信息化部


有色金属计量技术规范








宏观范围内仪器化压入试验机校准规范


Calibration Specification for Macroscopical Instrumented Indentation Testing Machines





JJF（有色金属）XXXX—20xx





6





7





5





8





4





9





10





3





2





1








PAGE  

_1831268934.unknown

_1838546280.unknown

_1841552003.unknown

_1841557072.unknown

_1841557096.unknown

_1841557120.unknown

_1841552035.unknown

_1840274997.unknown

_1840276190.unknown

_1841551974.unknown

_1840275395.unknown

_1840276174.unknown

_1840275185.unknown

_1840274961.unknown

_1840274970.unknown

_1840274898.unknown

_1831272423.unknown

_1831272726.unknown

_1831274558.unknown

_1838546273.unknown

_1831275243.unknown

_1831272746.unknown

_1831272460.unknown

_1831271856.unknown

_1831272046.unknown

_1831270294.unknown

_1831270407.unknown

_1831190238.unknown

_1831190434.unknown

_1831268885.unknown

_1831268913.unknown

_1831268861.unknown

_1831190385.unknown

_1789024873.unknown

_1831180186.unknown

_1831180631.unknown

_1789024965.unknown

_1789025343.unknown

_1831179722.unknown

_1831179781.unknown

_1789025366.unknown

_1789025005.unknown

_1789024894.unknown

_1771921339.unknown

_1789024419.unknown

_1789024611.unknown

_1789024807.unknown

_1789024072.unknown

_1771830669.unknown

_1234567915.unknown

