JJFZ（有色金属）009—2025

宏观范围内仪器化压入试验机校准规范

(编制说明)

征求意见稿

2026-05

宏观范围内仪器化压入试验机校准规范

编制组

主编单位：中国船舶集团有限公司第七二五研究所

一、工作简况

1.立项目的

宏观范围内仪器化压入试验机通过在试样同一个位置连续加载/卸载力测量出的试验力和深度，绘制成试验力-深度曲线。通过该曲线反演分析出材料的屈服强度、抗拉强度、弹性模量等力学性能指标。该类型设备在试验时仅需试样表面平整光滑即可，适用于小尺寸的试样，为试样的微区、微损测试，主要应用于解决有色行业钛合金材料力学性能高精度无损测试手段缺失的问题，为有色行业钛合金装备的安全服役保驾护航。通过制定该计量校准规范可用于解决现有设备无法溯源的难题，为宏观范围内仪器化压入试验机的校准提供必要的依据和技术支持，从而进一步推动仪器化压入技术的高质量发展。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工厅科［2025］299号）文的要求，行业计量技术规范《宏观范围内仪器化压入试验机校准规范》由中国船舶集团有限公司第七二五研究所负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）009-2025。按计划要求，本计量规范应于2027年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：中国船舶集团有限公司第七二五研究所、厦门双瑞材料研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、北京时代凌云智测科技有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

3.2 主编单位简介

- 主编单位洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）拥有包括海洋腐蚀与防护全国重点实验室在内的8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测认证中心、25个省部级及6个市级创新平台;并拥有材料学和材料加工工程硕士学位授权点、材料学博士学位授权点和博士后工作站。本项目所依托的七二五所试验测试与计量技术研究中心，是中国船级社(CCS)认可的“船舶材料验证试验中心”，中国国家认证认可监督委员会(CMA)和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的“中国船舶工业船舶材料技术检测中心”，国防科工局认定的国防计量校准机构。项目依托的分析测试中心承担多项基础研究项目，主持制修订GB及ASTM标准15项，主持和参编有色金属行业标准10余项，标准授权专利30余项。致力于材料测试标准的制订和推广，是ASTM标准委员会成员单位，并获国际标准制订授权。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1  厦门双瑞材料研究院有限公司

厦门双瑞材料研究院有限公司隶属于中国船舶集团第七二五研究所，统筹管理七二五所驻厦产业，现有特种涂料、船舶高端环保装备、新能源风电、高端钛合金制品等专业方向。公司下设检测中心聚焦船舶、海洋装备及高端工程材料领域，构建覆盖理化检验、腐蚀防护、疲劳断裂、振动噪声等全链条检测能力。基于ISO 9001和ISO 17025建立了完善的质量管理体系，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）与福建省市场监督管理局（CMA）等权威资质认证的第三方检验检测机构。面向“海、陆、空、天”高端装备的应用场景和服役需求，可提供“标准检测、模拟验证、失效分析、寿命预测、安全评估”一站式技术解决方案。依托多年技术积累，服务已延伸至石油化工、电力能源、轨道交通、汽车制造等多元领域。

- 该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2  国标（北京）检测认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，是我国有色行业金属材料检测的权威机构。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法，培训检验人员和技术咨询，承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.3  西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业(集团)有限责任公司(简称西南铝)位于重庆市九龙坡区西彭镇,前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司,是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府特殊津贴专家30余人，建有院士工作站,拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过了CNAS认可，具备对闭路循环法铝及铝合金液态测氢仪、衡器、电子天平、压力表、数字压力计、温度显示仪等166项测量仪器的CNAS校准能力，检测实验室是空客、赛峰等民用航空授权试验室，具备铝合金材料的力学性能、硬度、制耳率、深冲性能、疲劳、断裂韧性等性能检测能力，具备铝合金材料的化学成分、固态测氢等分析检测能力，具备铝合金材料的晶间腐蚀、剥落腐蚀、C形环应力腐蚀、拉伸应力腐蚀等腐蚀性能检测能力，具备铝合金材料显微组织结构、SEM分析、微区组分等分析检测能力，具备铝合金材料的失效分析检测能力，可为铝产业提供金相、机械性能、腐蚀、化学成分等专业检测服务。西南铝累计申请专利722件，其中授权发明专利249件、授权实用新型专利473件，主持和参与国家、行业标准277项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4  北京时代凌云智测科技有限公司

北京时代凌云智测科技有限公司是依托时代集团多年来形成的检测仪器领域的技术优势而建立的专业化高科技企业。因聚焦智能仪器和在线自动化战略新兴领域，于2022年12月17日成立时代凌云公司。公司通过ISO9001:2015质量体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证，并与2024年10月通过国家高新技术企业认证。拥有各类专利17项，其中发明专利1项，软件著作权8项，制定国家标准1项、参与起草国家标准4项，制定企业标准10项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.5  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6  国合通用（青岛）测试评价有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司隶属于国务院国资委中国有研科技集团有限公司，是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，于2018年5月在青岛市注册成立，占地面积约1万㎡。 国合通用（青岛）测试评价有限公司设有“材料检测实验室”、“化学分析实验室”、“工业油品检测分析室”、“产品样品加工中心”、“先进复合材料检测实验室”，具有CMA（资质认定）、CNAS（实验室认可）、NADCAP（美国国家航空航天及国防合同方授信项目）、AECC（中国航发）、ASP（航空领域特殊过程评价中心）、CCS（中国船级社）、ALAC(航空工业）等资质，通过了GJB 9001C(武器装备质量管理)、ISO 9001(质量管理)、ISO 14001(环境管理)、ISO 45001(职业健康安全管理)等体系认证，重点服务于航空航天、轨道交通、船舶海工、风电核电等行业，服务范围涵盖金属材料、复合材料的化学成分分析、力学性能测试、组织结构分析、无损探伤检测、失效分析、配套的机械加工和润滑油的测试评价等。国合青岛自公司成立以来始终秉持“科学、专业、精准、创新、服务”的理念，专注于测试评价领域的技术开发与市场拓展。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

    - 3.4各单位分工情况

3.4.1　编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。中国船舶集团有限公司第七二五研究所（主编单位）负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。厦门双瑞材料研究院有限公司、国标（北京）检测认证有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、北京时代凌云智测科技有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 曹梦圆 | 工程师 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析及讨论，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。一验工作。 |
| 厦门双瑞材料研究院有限公司 | 徐魁龙 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 陈沛 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 杜卓同 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国标（北京）检测认证有限公司 | 牛国民 | 助理工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 张国栋 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 北京时代凌云智测科技有限公司 | 陈天斌 | 高级产品经理 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 王晨曦 | 工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 栾剑乔 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

中国船舶集团有限公司第七二五研究所于2025年8月接到有色金属行业计量技术委员会转发下达的制定任务后，成立了计量规范编制组。对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了制定原则及计划工作。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年9月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年9月～2026年5月计量规范编制组成员对宏观范围内仪器化压入试验机校准规范中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2026年5月形成了计量规范讨论稿。

3）2026年5月19日-22日，计量规范编制组成员参加了由有色金属行业计量技术委员会组织的在辽宁大连召开的2026年有色金属行业计量技术规范讨论会，会上对《宏观范围内仪器化压入试验机校准规范-讨论稿》进行了讨论，与会专家、代表对本校准规范的讨论稿提出了宝贵的意见和建议。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（讨论稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4计量特性 | 建议增加压头的计量特性 | 国标（北京）检测认证有限公司 | 采纳 |
| 2 | 4计量特性 | 建议增加试验循环时间的计量特性 | 国标（北京）检测认证有限公司 | 不采纳 试验循环时间对试验结果影响不大 |
| 3 | 5.2测量标准 | 建议增加铝合金拉伸标样、铜合金拉伸标样 | 广船国际有限公司 | 采纳 |

同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表3

表3《宏观范围内仪器化压入试验机校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 厦门双瑞材料研究院有限公司、国标（北京）检测认证有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、北京时代凌云智测科技有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司等 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 |
| 二验单位 | 国标（北京）检测认证有限公司、广船国际有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、辽宁盛达计量检测技术有限公司 |
| 时间节点安排 | 2026年12月完成试验验证，2027年6月完成规范报批 |

二、编制原则和依据

（一）编制原则

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范参照GB/T 21838.1-2019 《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分：试验方法》、GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》、GB/T 39635-2020 《金属材料 仪器化压入法测定压痕拉伸性能和残余应力》、JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》、JJG 762-2007《引伸计检定规程》、JJG 150-2005《金属布氏硬度计》、JJG 151-2006《金属维氏硬度计》的技术内容，对宏观范围内仪器化压入试验机校准规范计量特性进行了详细描述，对宏观范围内仪器化压入试验机校准规范的校准方法和误差计算方法进行了详细的描述；对校准标准装置进行了详细的规定，对校准点也明确列出规定。本规范填补了宏观范围内仪器化压入试验机无校准规范的空白。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于宏观范围内（F≥2N）仪器化压入试验机（以下简称试验机）的校准。

2 引用文件

本规范无引用文件。

3 概述

试验机是通过在试样同一个位置单次或多次加载/卸载力测量出的试验力和深度，绘制成试验力-深度曲线，根据测试曲线反演分析出材料的屈服强度、抗拉强度、弹性模量。试验机主要由底座、载物台、试样、机架、机体、驱动电机、力传感器、传力装置、压头柄和压头、位移测量装置等组成，其结构示意图见图1所示。

4计量特性

仪表的计量特性主要为试验力示值相对误差、位移测量装置分辨力、位移测量装置示值误差、维氏压头、硬质合金球压头、屈服强度示值相对误差、抗拉强度示值相对误差、弹性模量示值相对误差。

4.1试验力示值相对误差

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，仪器的试验力示值相对误差不能超过±1.0%；在GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》中也明确指出了仪器的试验力示值相对误差不能超过±1.0%，因此确定计量特性试验力示值相对误差的最大允许值为±1.0%。

图1 设备指标

图2 GB/T 21838.2-2022中试验力要求

4.2位移测量装置分辨力

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，仪器的位移测量装置分辨力为0.1μm；在GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》中明确指出了仪器的分辨力≤100nm；结合JJG 762-2007《引伸计检定规程》中对于1级引伸计的要求，分辨力≤1μm。结合工作实践经验0.1μm非常常见，因此确定计量特性位移测量装置分辨力为0.1μm。

图3 GB/T 21838.2-2022中位移测量装置要求

图4 引伸计计量特性

4.3位移测量装置示值误差

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，仪器的位移测量装置示值相对误差不能超过±0.5%；在GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》中明确指出了仪器的位移测量装置示值相对误差不能超过±1.0%；结合JJG 762-2007《引伸计检定规程》中对于1级引伸计的要求，（0~0.3）mm时绝对误差为±3um，＞0.3mm时相对误差为±1.0%，结合工作实践经验JJG762-2007的规定更合理一些，因此确定计量特性位移测量装置示值误差（0~0.3）mm时绝对误差为±3um，＞0.3mm时相对误差为±1.0%。

4.4维氏压头

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，该压头与维氏硬度计的压头一致，因此该计量特性参照了JJG151-2006《金属维氏硬度计检定规程》的要求。在GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》中明确指出了压头的技术要求有3项，与JJG151中相比，这3项要求一致，因此确定了3项要求。

4.5硬质合金球压头

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，该压头与布氏硬度计压头一致，因此该计量特性参照了JJG150-2005《金属维氏硬度计检定规程》的要求。在GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》中明确指出了球压头的允差，在JJG150-2005《金属维氏硬度计检定规程》中规定了粗糙度的要求≤0.2μm。经过与厂商的沟通球压头的直径不超过2.5mm，粗糙度的影响较大，因此将技术指标定为了硬质合金球的直径最大允许误差为±0.3μm，表面粗糙度≤0.2μm。

4.6屈服强度示值相对误差

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，仪器的屈服强度测量最大允许误差为±10%（与单轴拉伸试验比对）。结合试验测试结果，二者示值误差为3.0%，可以满足10%的要求，因此确定计量特性屈服强度示值相对误差不超过±10%。

图5 设备指标

表2 试验结果

| 校准指标 | 单轴拉伸 | 仪器化压入 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度 | 934MPa | 962MPa | 3.0% |
| 抗拉强度 | 1013MPa | 1056MPa | 4.2% |
| 弹性模量 | 112GPa | 119GPa | 6.3% |

4.7抗拉强度示值相对误差

根据宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料可得，仪器的抗拉强度测量最大允许误差为±10%（与单轴拉伸试验比对），结合试验测试结果，二者示值相对误差为4.2%，可以满足10%的要求，因此计量特性抗拉强度示值相对误差不超过±10%。

4.8弹性模量示值相对误差

宏观范围内仪器化压入试验机生产厂家给出的TIMEH1110IITP产品资料中并未给出弹性模量的指标，结合试验测试结果，二者示值误差为6.3%，同时标样弹性模量的重复性较差不确定度为5%，按照1/3原则，仪器的计量特性应大于标样不确定度的3倍，因此计量特性弹性模量示值相对误差不超过±15%。

5 校准条件

校准条件包括校准用计量标准、其他设备、校准环境条件和其它条件，为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对计量标准带来的附加误差；需要具备一定准确度要求的计量标准及其他设备以满足用户对测量不确定度的要求、能覆盖被校设备实际校准范围。本规范是按上述原则确定校准条件的。

5.1 环境条件

温度为（10～35）℃，相对湿度不大于80%的条件下校准。

5.2 测量标准

测量标准及其他设备包括标准测力仪、引伸计标定器、工具显微镜、测量显微镜、立式光学计测长仪、激光共聚焦显微镜/干涉显微测量仪、TC4钛合金拉伸标样、6061铝合金拉伸标样、H62黄铜合金拉伸标样。标准测力仪的技术指标参考了JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》的要求，按照1/3的原则选择了0.3级或以上级别的。工具显微镜、测量显微镜、立式光学计测长仪、激光共聚焦显微镜/干涉显微测量仪参考了JJG 150-2005《金属布氏硬度计》、JJG 151-2006《金属维氏硬度计》的要求。引伸计标定器的技术指标参考了JJF 762-2007《引伸计检定规程》的要求，按照1/3原则确定了标准器的要求。拉伸标样主要选择带定值证书的标样。

6 校准项目和校准方法

规范对宏观范围内仪器化压入试验机的校准点的选择进行了描述，规范对宏观范围内仪器化压入试验机计量特性试验力示值相对误差、位移测量装置分辨力、位移测量装置示值误差、维氏压头、硬质合金压头、屈服强度示值相对误差、抗拉强度示值相对误差、弹性模量示值相对误差的校准方法进行了详细描述，给出了相应的计算公式。规范能较好地指导校准人员对宏观范围内仪器化压入试验机进行校准，具有较强的可操作性。

6.1 校准项目

根据宏观范围内仪器化压入试验机的实际工作方式，确定宏观范围内仪器化压入试验机试验力示值相对误差、位移测量装置分辨力、位移测量装置示值误差、屈服强度示值相对误差、抗拉强度示值相对误差、弹性模量示值相对误差作为校准项目。

6.2 校准方法

6.2.1 试验力示值相对误差

该计量特性的校准方法参考了JJG 475-2008 《电子式万能试验机检定规程》和GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》，对试验力的示值相对误差进行校准。

6.2.2 位移测量装置分辨力

该计量特性的校准方法主要参考了JJG 762-2007 《引伸计检定规程》的相关内容。

6.2.3位移测量装置示值误差

该计量特性的校准方法参考了JJG 762-2007 《引伸计检定规程》和GB/T 21838.2-2022《金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分：试验机的检验和校准》的校准方法。

6.2.4维氏压头校准

该计量特性的校准方法主要参考了JJG 151-2006《金属维氏硬度计检定规程》的相关内容。

6.2.5硬质合金球压头校准

该计量特性的校准方法主要参考了JJG 150-2005《金属布氏硬度计检定规程》的相关内容。

6.2.6屈服强度、抗拉强度和弹性模量示值相对误差

根据客户的要求选择至少一种材质拉伸标样进行屈服强度、抗拉强度和弹性模量的校准。

在拉伸标样上进行压痕试验，首先预压1次，调好试验机的零点。

在拉伸标样上设置相同的力值均匀分布地测量3点，两相邻压痕中心之间的距离及压痕中心至试样边缘的距离应大于压痕直径的10倍，取3次平均值作为试验机屈服强度、抗拉强度和弹性模量的示值。

屈服强度Rp0.2示值相对误差按公式（3）进行计算：

（3）

式中：

—屈服强度示值相对误差，%；

—压痕试验3个校准点的屈服强度的平均值，MPa；

—TC4钛合金标准样品的屈服强度，MPa。

抗拉强度Rm示值相对误差按公式（4）进行计算：

（4）

式中：

—抗拉强度示值相对误差，% ；

—压痕试验3个校准点的抗拉强度的平均值，MPa；

—TC4钛合金标准样品的抗拉强度，MPa。

弹性模量E示值相对误差按公式（5）进行计算：

（5）

式中：

—弹性模量示值相对误差，% ；

—压痕试验3个校准点的弹性模量的平均值，%；

—TC4钛合金标准样品的弹性模量，%。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。宏观范围内仪器化压入试验机使用频繁时应适当缩短复校时间间隔，在使用过程中宏观范围内仪器化压入试验机经过修理、更换重要部件的需要重新校准。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、试验力力值示值误差和位移测量装置示值误差测量结果的不确定度评定示例。

本规范设置了4个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 宏观范围内仪器化压入试验机校准记录参考格式

附录B 宏观范围内仪器化压入试验机校准证书内页参考格式

附录C 宏观范围内仪器化压入试验机力值示值误差测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

四、规范水平分析

本规范填补了国内对宏观范围内仪器化压入试验机无校准规范的空白，规范对宏观范围内仪器化压入试验机计量特性的校准进行了详细描述，可操作性强，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范的制定使宏观范围内仪器化压入试验机的校准有了可靠依据，对宏观范围内仪器化压入试验机的评价有了统一标准，能很好地用于指导生产。

十二、其他应予说明的事项

无。

《宏观范围内仪器化压入试验机校准规范》编制组

2026年05月19日