锌及锌合金化学分析方法

第3部分：镉、铅和镁含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

（送审稿）

主编单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2024年9月

(20254765-T-610)

# 一 、工作简况

# 1.1 任务来源

根据《关于征集2023年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准项目计划的通知》（有色标委〔2023〕79号）的要求。2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌及锌合金化学分析方法 第3部分：镉、铅和镁含量的测定》国家标准任务落实会会议，根据任务安排GB/T12689.3-2004、GB/T12689.6-2004、GB/T12689.7-2010这三个部分整合成一个部分。由葫芦岛锌业股份有限公司负责主起草，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术股份有限公司等5家单位负责一验工作，紫金矿业集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、株洲冶炼集团有限公司等12家单位负责二验工作。项目计划编号：20254765-T-610。项目归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

## 1.2 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

## 1.2.1 主要参加单位情况

葫芦岛锌业股份有限公司是集有色金属冶炼、化工产品生产于一体的大型冶炼企业，始建于1937年，是一家拥有87年历史的企业。1997年在深交所挂牌上市。公司拥有竖罐、电解、ISP铅锌联合冶炼三种锌冶炼工艺，以及澳斯麦特粗铜冶炼到电解铜精炼的全流程铜冶炼系统。公司主营产品锌、铜、铅及金银铟钴等稀贵金属和相关金属材料、碳化硅制品，同时副产硫酸、硫酸锌等化工产品。主要产品生产能力：锌30万吨、铜11万吨、铅3万吨、硫酸100万吨、黄金4吨、白银200吨。公司拥有享誉国内外的葫锌（HX）品牌，主产品葫锌（HX）牌锌锭获国家产品质量免检证书，电解铜在上海金属交易所注册，硫酸获国家金质奖，精锌、精镉、锌粉获国家银质奖，铟锭获辽宁名牌产品。拥有国家合格认定委员会认定的检测中心化验室，是国家标准锌及锌合金、锌精矿、镉锭的主起草单位，是国家标准化委员会认可的镉标准、锌锭标准、锌合金标准、锌精矿标准等一系列标准样品的定点研制单位。近年来公司先后获得 “全国文明单位”“全国厂务公开先进单位”“全国就业和社会保障先进民营企业”“辽宁省文明标兵单位”“辽宁省模范职工之家” “国家级绿色工厂”等几十项荣誉称号，受到国家和省、市各级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可和高度赞誉。

1.2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准起草单位包括：葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、紫金矿业股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山西北方铜业有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、中国检验认证集团广西有限公司。

本标准负责起草单位——葫芦岛锌业股份有限公司，在标准编制过程中积极收集相关的国内外标准和文献，根据日常积累的经验和实际试验，确立了试验方案，编制了试验报告和标准文本，并发给参与标准一验、二验单位进行验证。其中一验单位按照起草单位试验报告对条件实验进行验证并给出结论，并提供精密度数据，提出修改意见。二验单位负责对样品进行测定，提供试验样品精密度数据，提出修改意见。

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 起草或验证情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 李冬梅、孙莹、 谷月、刘明昊 | 起草单位 |
| 2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 左鸿毅 、 王朝霞 | 一验单位 |
| 3 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 郭明芳、华歆 | 一验单位 |
| 4 | 北矿检测技术股份有限公司 | 孙计先、 孙梦荷 | 一验单位 |
| 5 | 水口山有色金属有限责任公司 | 罗永锋、 刘剑锋 | 一验单位 |
| 6 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 吉玉红、张应霞 | 一验单位 |
| 7 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 李文有、颜忠国 | 二验单位 |
| 8 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 李艳芳 、孙秀玲 | 二验单位 |
| 9 | 紫金矿业股份有限公司 | 赖秋祥、石凤英 | 二验单位 |
| 10 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 唐华全、李云 | 二验单位 |
| 11 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 陈雄飞、张晓 | 二验单位 |
| 12 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 王蒋亮、 廖云安 | 二验单位 |
| 13 | 山西北方铜业有限公司 | 杨得臣、黄树婷 | 二验单位 |
| 14 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 王爽、覃锶 | 二验单位 |
| 15 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 周专、熊梅瑜 | 二验单位 |
| 16 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 李薇 、余向荣 | 二验单位 |
| 17 | 苏州市祥冠分析检测有限公司 | 徐东霞、卓然 | 二验单位 |
| 18 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 张一炎、 叶玲玲 | 二验单位 |

## 1.3 主要工作过程

## 1.3.1 调研与起草阶段

（1）根据工业和信息化部标准计划项目（工信厅科函〔2023〕18号2023-0409T-YS） 的安排要求，2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明《锌及锌合金化学分析方法  第3部分：镉、铅和镁含量的测定》国家标准任务落实。会上确定了标准负责起草单位、验证单位及工作进度安排。葫芦岛锌业股份有限公司承担《锌及锌合金化学分析方法  第3部分：镉、铅和镁含量的测定》起草任务，北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等17家单位协助起草。

（2）2023年11月，葫芦岛锌业股份有限公司在接到标准制订任务后，立即成立了标准编制工作组，召开标准编制工作会议，确定标准制订方案和研制计划，明确任务分工，制定工作进度计划。

（3）2024年1月，标准起草小组对拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集，对比了GB/T 12689.3-2004、GB/T 12689.6-2004、GB/T 12689.7-2010锌及锌合金分析方法的异同点。在充分调研和讨论的基础上，标准起草小组确定了标准研制方案，制定了工作进度计划。随后开始收集锌及锌合金样品，按方法的测定范围，完成了1#～16#不同范围的16个试验样品的配制及均匀性测试。

（4）2024年2月—2024年6月，开展方法试验工作，先后完成了样品溶解方法试验、条件选择试验、共存元素干扰试验、加标回收试验和精密度试验等研究，形成了标准文本、试验报告和编制说明的讨论稿。2024年7月底，将完成的试验报告及验证样品发至各验证单位，各单位开始验证工作。

（5）2024年10月，起草单位陆续收到各验证单位的试验报告及反馈意见，根据验证单位的反馈不断优化试验，并确定最终试验报告和标准预审稿。按照《GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对试验数据进行了数理统计分析，计算精密度，形成了本标准编制说明征求意见稿。

### 1.3.2 征求意见阶段

通过发函、会议、中国有色金属标准质量信息网公示等方式，对《锌及锌合金化学分析方法  第3部分：镉、铅和镁量的测定》征求意见稿进行意见征询。

（1）2026年4月23日，根据有色标委〔2026〕26号文件，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在重庆进行了预审。

（2）发函征求意见阶段

# 二、标准编制原则

# 2.1 符合性

本标准严格按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写，并按照 GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的规定进行数理统计分析。

## 2.2 适用性

本标准根据国内铅锌行业的实际情况，综合考虑生产、贸易各方需求，确定测定方法及测定范围。采用操作简便、精密度高、准确度好、在行业内应用普及的分析方法，能很好地满足行业对锌及锌合金的测定要求，提高了本标准的可操作性和适用性。

## 2.3 先进性

本标准的技术水平不低于当前国内先进水平。

- 文件主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

## 3.1 样品溶解方法的确定

## 3.1.1 试料量、试液体积及分取体积的确定

整合修订后，由于镁元素的测定上限提高，因此曲线标准有所改变从修订前的工作曲线标准浓度为“0 μg/mL、0.10μg/mL、0.20 μg/mL、0.30μg/mL、0.40 μg/mL、0.50 μg/mL”，修改为“0 μg/mL、0.10 μg/mL、0.20 μg/mL、0.40 μg/mL、0.60 μg/mL、0.80 μg/mL、1.00 μg/mL”为使镉、铅和镁元素保持一致，因此对试料量、试液体积、分取体积、测定体积及补加硝酸量作了相应调整。见表2

## 表2试料量、试液体积、分取体积

| 试料量/g | 试液总体积/mL | 镉含量（质量分数）/% | 铅含量（质量分数）/% | 溶解样品所需酸量/mL | 分取试液体积/mL | 测定试液体积/mL | 补酸量/mL | 镁含量（质量分数）/% | 分取试液体积/mL | 测定试液体积/mL | 补酸量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 25 | 0.0005~0.0025 | 0.0005~0.005 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 50 | - | - | 20 | - | - | - | 0.0020~0.010 | 5 | 50 | 6 |
| 2.0 | 100 | 0.0025~0.025 | 0.005~0.02 | 20 | - | - | - | 0.010~0.05 | 10 | 100 | 10 |
| 0.5 | 200 | 0.025~0.125 | 0.02~0.20 | 10 | - | - | - | 0.05~0.20 | 20 | 100 | 10 |
| 0.2 | 200 | 0.125~0.50 | 0.20~0.50 | 10 | - | - | - | 0.20~1.00 | 10 | 100 | 10 |
| 0.2 | 200 | - | 0.50~3.00 | 10 | 10 | 100 | 10 | 1.00~5.00 | 2 | 100 | 10 |

### 3.1.2  一般样品溶解试验

在GB/T 12689.3-2004《锌及锌合金化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》中试料用硝酸分解，GB/T 12689.6-2004《锌及锌合金化学分析方法 铅量的测定 示波极谱法》中试料用盐酸溶解，GB/T 12689.7-2010《锌及锌合金化学分析方法 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法 》中试料用盐酸硝酸混合酸溶解。为整合在一起，做了单独盐酸溶解样品、硝酸溶解样品、混合酸溶解样品的条件试验，最终选择硝酸溶解样品，速度快，准确度高，并与样品的配置保持一致。本试验选择用硝酸进行溶样处理，分别称取2.5g、2.0g、0.5g、0.2g试样，分别加入10mL、15mL、20mL、25mL硝酸进行溶解样品试验。试验结果见表3：

### 表 3 样品溶解方式及加酸量

| 试样 | 5mL | 10mL | 15mL | 20mL | 25mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5g | 溶解效果不好 | 溶解效果不好 | 逐渐清亮 | 清亮 | 清亮 |
| 2.0g | 溶解效果不好 | 溶解效果不好 | 逐渐清亮 | 清亮 | 清亮 |
| 0.5g | 溶解效果不好 | 清亮 | 清亮 | - | - |
| 0.2g | 溶解效果不好 | 清亮 | 清亮 | - | - |

### 3.1.3 含硅样品溶解试验

选取代表样品0.5%<Si<2.0%，进行溶样方法和残渣试验，试验表明：硅含量在0.5%～2.0%之间的样品，仍可以直接用硝酸溶解测定。有黑色残渣，过滤洗涤残渣，将残渣连同滤纸置于铂坩埚中灰化，在800℃灼烧5min，冷却。加入几滴氢氟酸并逐滴加入硝酸至溶液清亮，加热蒸发至干，冷却。用10mL硝酸（1+1）溶解，移入容量瓶中稀释刻度，混匀。测定残渣中Cd、Pb、Mg含量，结果可忽略不计。

## 3.2 共存元素条件试验

3.2.1混合离子干扰试验：按样品中共存元素的最大含量（Cu 12 mg、Mg 10 mg、Pb 6 mg、Ni 6 mg、Bi 4 mg、Si 4mg、Cr 3 mg、Cd1 mg、Sr 1 mg、La 1 mg、Ce1 mg、Ti1 mg、Mn 0.6 mg、Fe0.6mg）配制基体溶液， 分别向镉标准溶液（0.5µg/mL、5µg/mL）、铅标准溶液（0.5µg/mL、5µg/mL）、镁标准溶液（0.1µg/mL、1.00µg/mL）中加入这些干扰元素。结果见表4

### 表4混合离子干扰试验

| 干扰元素 | Cd |  | Pb |  | Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5µg/mL | 5.0µg/mL | 0.5µg/mL | 5.0µg/mL | 0.1µg/mL | 1.0µg/mL |
| Cu12mg | 0.49 | 5.01 | 0.49 | 5.01 | 0.098 | 1.02 |
| Mg10mg | 0.47 | 5.02 | 0.46 | 5.01 | ----------- |  |
| Pb6mg | 0.46 | 4.98 | ----------- |  | 0.097 | 0.98 |
| Ni6mg | 0.48 | 4.97 | 0.48 | 4.98 | 0.097 | 0.97 |
| Bi4mg | 0.50 | 4.96 | 0.47 | 4.98 | 0.096 | 1.01 |
| Si4mg | 0.51 | 4.99 | 0.45 | 4.97 | 0.095 | 0.96 |
| Cr3mg | 0.51 | 4.97 | 0.49 | 4.96 | 0.097 | 1.02 |
| Cd1mg | ----------- |  | 0.50 | 5.02 | 0.098 | 1.01 |
| Sr1mg | 0.48 | 5.02 | 0.51 | 5.03 | 0.101 | 0.96 |
| La1mg | 0.46 | 4.99 | 0.52 | 4.96 | 0.097 | 0.97 |
| Ce1mg | 0.47 | 4.97 | 0.46 | 4.95 | 0.101 | 0.98 |
| Ti1mg | 0.51 | 4.98 | 0.49 | 4.97 | 0.102 | 1.02 |
| Mn0.6mg | 0.49 | 5.00 | 0.48 | 4.96 | 0.096 | 1.01 |
| Fe0.6mg | 0.47 | 5.01 | 0.46 | 4.96 | 0.101 | 1.01 |
| 共存元素 | 0.49 | 5.01 | 0.48 | 4.97 | 0.098 | 1.01 |

试验结论，上述杂质在标准要求的范围内对镉、铅、镁没有影响。

3.2.2 锌基体、铝基体对测定结果的影响，见表5。

### 表5锌、铝基体干扰试验

| 分析元素 | 标准溶液浓度 | 锌基体浓度（mg/mL） | 浓度（µg/mL） | 铝基体浓度（mg/mL） | 浓度（µg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 1µg/mL | 25 | 0.77 | 10 | 1.34 |
|  |  | 12.5 | 0.88 | 5 | 1.23 |
|  |  | 10 | 0.98 | 1 | 1.09 |
|  |  | 5 | 0.98 | 0.5 | 1.02 |
|  |  | 2.5 | 0.99 | 0.25 | 1.01 |
|  |  | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| Pb | 1µg/mL | 25 | 0.82 | 10 | 0.56 |
|  |  | 12.5 | 0.91 | 5 | 0.80 |
|  |  | 10 | 0.97 | 1 | 0.97 |
|  |  | 5 | 0.98 | 0.5 | 1.00 |
|  |  | 2.5 | 0.99 | 0.25 | 1.00 |
|  |  | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| Mg | 1µg/mL | 5.0 | 0.98 | / | / |
|  |  | 2.5 | 0.99 | 0.3 | 0.86 |
|  |  | 2.25 | 100 | 0.25 | 0.91 |
|  |  | 2 | 0.99 | 0.2 | 0.94 |
|  |  | 1.25 | 1.00 | 0.1 | 0.99 |
|  |  | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |

试验表明：镉、铅样品测试溶液中锌浓度10mg/mL，铝浓度在0.5mg/mL以上，加入与试料相应的锌基体溶液（3.8）与铝基体溶液（3.9），镁样品测试溶液中铝浓度在0.1mg/mL以上，加入与试料相应的铝基体溶液（3.9），锌基体对镁测定无影响。

- 3.3 精密度试验

分别对1～16个编号的16个样品独立进行11 次测定，精密度试验结果见表6.7.8。

### 表6镉元素精密度数据

| i | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00073 | 0.0028 | 0.056 | 0.48 |
| 2 | 0.00072 | 0.0029 | 0.053 | 0.48 |
| 3 | 0.00070 | 0.0029 | 0.055 | 0.46 |
| 4 | 0.00075 | 0.0029 | 0.056 | 0.46 |
| 5 | 0.00076 | 0.0028 | 0.056 | 0.46 |
| 6 | 0.00077 | 0.0030 | 0.054 | 0.47 |
| 7 | 0.00078 | 0.0029 | 0.053 | 0.48 |
| 8 | 0.00074 | 0.0029 | 0.055 | 0.47 |
| 9 | 0.00071 | 0.0030 | 0.054 | 0.47 |
| 10 | 0.00077 | 0.0028 | 0.054 | 0.46 |
| 11 | 0.00073 | 0.0029 | 0.054 | 0.46 |
| 平均值 | 0.000742 | 0.00289 | 0.0545 | 0.468 |
| SD | 2.64E-05 | 7.01E-05 | 0.00113 | 0.00874 |
| RSD | 3.56 | 2.42 | 2.07 | 1.87 |

### 表7铅元素精密度数据

| i | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0023 | 0.0055 | 0.053 | 0.45 | 2.58 |
| 2 | 0.0022 | 0.0054 | 0.051 | 0.45 | 2.62 |
| 3 | 0.0022 | 0.0059 | 0.052 | 0.46 | 2.64 |
| 4 | 0.0022 | 0.0054 | 0.053 | 0.44 | 2.48 |
| 5 | 0.0024 | 0.0054 | 0.051 | 0.46 | 2.62 |
| 6 | 0.0024 | 0.0058 | 0.052 | 0.46 | 2.68 |
| 7 | 0.0023 | 0.0058 | 0.053 | 0.44 | 2.68 |
| 8 | 0.0024 | 0.0060 | 0.054 | 0.46 | 2.66 |
| 9 | 0.0021 | 0.0056 | 0.053 | 0.47 | 2.55 |
| 10 | 0.0024 | 0.0055 | 0.056 | 0.44 | 2.66 |
| 11 | 0.0021 | 0.0057 | 0.054 | 0.48 | 2.65 |
| 平均值 | 0.00227 | 0.00564 | 0.0529 | 0.455 | 2.620 |
| SD | 0.000119 | 0.000216 | 0.00144 | 0.0129 | 0.0615 |
| RSD | 5.24 | 3.83 | 2.65 | 2.86 | 2.347 |

### 表8镁元素精密度数据

| i | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0038 | 0.032 | 0.080 | 0.96 | 1.55 | 2.41 | 4.22 |
| 2 | 0.0037 | 0.032 | 0.081 | 0.95 | 1.48 | 2.40 | 4.35 |
| 3 | 0.0038 | 0.032 | 0.083 | 0.92 | 1.56 | 2.44 | 4.32 |
| 4 | 0.0036 | 0.033 | 0.083 | 0.93 | 1.48 | 2.42 | 4.36 |
| 5 | 0.0035 | 0.033 | 0.084 | 0.94 | 1.49 | 2.46 | 4.21 |
| 6 | 0.0036 | 0.031 | 0.084 | 0.96 | 1.59 | 2.46 | 4.28 |
| 7 | 0.0035 | 0.034 | 0.080 | 0.96 | 1.50 | 2.54 | 4.35 |
| 8 | 0.0036 | 0.032 | 0.083 | 0.95 | 1.57 | 2.48 | 4.35 |
| 9 | 0.0035 | 0.032 | 0.080 | 0.97 | 1.51 | 2.51 | 4.35 |
| 10 | 0.0036 | 0.032 | 0.083 | 0.98 | 1.57 | 2.52 | 4.22 |
| 11 | 0.0035 | 0.032 | 0.084 | 0.94 | 1.56 | 2.52 | 4.37 |
| 平均值 | 0.00361 | 0.0323 | 0.0823 | 0.951 | 1.533 | 2.469 | 4.307 |
| SD | 0.000114 | 0.000786 | 0.00168 | 0.0176 | 0.0410 | 0.0487 | 0.0629 |
| RSD | 3.16 | 2.43 | 2.04 | 1.85 | 2.67 | 1.97 | 1.460 |

试样结论：精密度试验的RSD在0.17%～0.79%之间，方法重复性好，精密度高。

- 3.3.4 加标回收试验

选取试样，加入一定量的铅标准溶液，按照本方法进行加标回收实验，分析结果见表9、10、11。

表 9镉加标回收试验结果

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量% | 试样镉含量/μg | 加入镉量/μg | 测得镉量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 1# | 2.5000 | 0.00074 | 18.5 | 25 | 42.60 | 96.40 |
|  |  | 2.5000 | 0.00074 | 18.5 | 50 | 66.50 | 96.00 |
|  | 3# | 0.5000 | 0.055 | 275 | 250 | 524 | 99.60 |
|  |  | 0.5000 | 0.055 | 275 | 500 | 799 | 104.8 |

表10铅加标回收试验分析结果

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量% | 试样铅含量/μg | 加入铅量/μg | 测得铅量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 6# | 2.0000 | 0.0056 | 112 | 25 | 136 | 96.00 |
|  |  | 2.0000 | 0.0056 | 112 | 50 | 161 | 98.00 |
|  | 7# | 0.5000 | 0.053 | 265 | 250 | 520 | 102.00 |
|  |  | 0.5000 | 0.053 | 265 | 500 | 790 | 105.00 |

表11镁加标回收试验分析结果

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量% | 试样镁含量/μg | 加入镁量/μg | 测得镁量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 13# | 0.2000 | 0.95 | 1900 | 2000 | 3800 | 95.00 |
|  |  | 0.2000 | 0.95 | 1900 | 4000 | 5816 | 97.90 |
|  | 14# | 0.2000 | 1.53 | 3060 | 3000 | 5935 | 95.83 |
|  |  | 0.2000 | 1.53 | 3060 | 5000 | 8116 | 101.12 |

试样结论：加标回收率在95%～105%之间，测定结果准确。

## 3.4 补充试验

根据国家标准化管理委员会，工业和信息化部以及中国有色工业协会的要求，在2026年4月21日—24日在重庆市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，参会期间对锌及锌合金化学分析方法第3部分 镉、铅和镁含量的测定火焰原子吸收光谱法进行了预审，会上经各位专家专业评审，提出宝贵意见，形成如下补充试验：

3.4.1 补充基体试验锌、铝含量在多少时需要补充基体。借鉴北矿提出的意见，对文本中表1分段进行如下调整并设置固定曲线分段，见表12、表13

表 12 试料量、分取定容体积及补酸量、测定曲线

| 测定元素 | 元素含量 /% | 试料量/g | 定容体积/mL | 溶解样品所需酸量/mL（5.4） | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补酸量/mL（5.4） | 测定曲线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb、Cd | 0.0005~0.025 | 2 | 100 | 20 | ― | ― | ― | 直接测定曲线① |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基体匹配曲线① |
| Mg | 0.002~0.005 |  |  |  | 25 | 100 | 5 | 直接测定曲线① |
| Mg | ＞0.005~0.05 |  |  |  | 10 |  | 8 |  |
| Pb、Cd | ＞0.025~0.50 | 0.2 | 200 | 10 | 全量 | 100 | 5 |  |
| Pb | ＞0.50~3.00 |  |  |  | 10 |  | 9.5 |  |
| Mg | ＞0.05~0.20 |  |  |  | 20 |  | 9 |  |
|  | ＞0.20~1.00 |  |  |  | 10 |  | 9.5 |  |
|  | ＞1.00~5.00 |  |  |  | 2 |  | 9.9 |  |

针对灵敏度低的仪器Pb、Cd含量0.0005%～0.0025%可按表13进行试验。

表13试料量、定容体积及测定曲线

| 测定元素 | 元素含量 /% | 试料量/g | 定容体积/mL | 溶解样品所需酸量/mL（5.4） | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补酸量/mL（5.4） | 测定曲线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb、Cd | 0.0005~0.0025 | 2 | 25 | 20 | ― | ― | ― | 基体匹配曲线② |

3.4.2试验选取2g进100mL分段，配置一套Pb、Cd混合标准溶液，选取对应点的标准加入全锌基体、70%Zn30%Al、50%Zn50%Al、30%Zn70%Al及单加30%Al、50%Al、70%Al结果见表14、表15

表14铅元素

| 基体组成 | 吸光度A-0.1ppm | 吸光度A-0.2ppm | 吸光度A-0.4ppm | 吸光度A-0.6ppm | 吸光度A-0.8ppm | 吸光度A-1.0ppm | 吸光度A-3ppm | 吸光度A-5ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.027 | 0.034 | 0.098 | 0.163 |
| 全锌 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.027 | 0.034 | 0.097 | 0.157 |
| 70%Zn30%Al | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.027 | 0.031 | 0.096 | 0.155 |
| 50%Zn50%Al | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.026 | 0.030 | 0.092 | 0.148 |
| 30%Zn70%Al | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.029 | 0.090 | 0.143 |
| 30%Al | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.027 | 0.032 | 0.095 | 0.155 |
| 50%Al | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.021 | 0.026 | 0.030 | 0.090 | 0.145 |
| 70%Al | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.026 | 0.029 | 0.089 | 0.142 |

表15镉元素

| 基体组成 | 吸光度A-0.1ppm | 吸光度A-0.2ppm | 吸光度A-0.4ppm | 吸光度A-0.6ppm | 吸光度A-0.8ppm | 吸光度A-1.0ppm | 吸光度A-3ppm | 吸光度A-5ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.007 | 0.013 | 0.028 | 0.043 | 0.055 | 0.071 | 0.198 | 0.328 |
| 全锌 | 0.007 | 0.013 | 0.028 | 0.043 | 0.054 | 0.069 | 0.193 | 0.320 |
| 70%Zn30%Al | 0.007 | 0.013 | 0.027 | 0.041 | 0.052 | 0.067 | 0.190 | 0.315 |
| 50%Zn50%Al | 0.007 | 0.012 | 0.026 | 0.041 | 0.050 | 0.065 | 0.186 | 0.308 |
| 30%Zn70%Al | 0.007 | 0.012 | 0.025 | 0.040 | 0.048 | 0.062 | 0.182 | 0.302 |
| 30%Al | 0.007 | 0.013 | 0.028 | 0.041 | 0.053 | 0.067 | 0.192 | 0.317 |
| 50%Al | 0.007 | 0.012 | 0.026 | 0.040 | 0.050 | 0.064 | 0.189 | 0.309 |
| 70%Al | 0.007 | 0.012 | 0.025 | 0.040 | 0.049 | 0.062 | 0.182 | 0.305 |

结果表明，随着浓度的递增锌基体含量对镉、铅元素的测定基本没有影响，但铝基体含量在30%时开始有些许变化，在50%时变化较明显必须补充相应铝基体，才能使结果更加准确。

3.4.3 试验选取2g进25mL分段，配置一套Pb、Cd混合标准溶液，选取对应点的标准加入全锌基体、70%Zn30%Al、50%Zn50%Al、30%Zn70%Al及单加30%Al、50%Al、70%Al结果见表16、表17

表16铅元素

| 基体组成 | 吸光度A-0.4ppm | 吸光度A-0.8ppm | 吸光度A-1.0ppm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.018 | 0.034 | 0.042 |
| 全锌 | 0.014 | 0.039 | 0.037 |
| 70%Zn30%Al | 0.012 | 0.026 | 0.031 |
| 50%Zn50%Al | 0.011 | 0.019 | 0.022 |
| 30%Zn70%Al | 0.003 | 0.013 | 0.016 |
| 30%Al | 0.011 | 0.029 | 0.030 |
| 50%Al | 0.009 | 0.022 | 0.024 |
| 70%Al | 0.004 | 0.009 | 0.014 |

表17镉元素

| 基体组成 | 吸光度A-0.4ppm | 吸光度A-0.8ppm | 吸光度A-1.0ppm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.034 | 0.067 | 0.084 |
| 全锌 | 0.028 | 0.059 | 0.075 |
| 70%Zn30%Al | 0.027 | 0.055 | 0.072 |
| 50%Zn50%Al | 0.020 | 0.040 | 0.059 |
| 30%Zn70%Al | 0.012 | 0.027 | 0.040 |
| 30%Al | 0.025 | 0.056 | 0.071 |
| 50%Al | 0.021 | 0.042 | 0.058 |
| 70%Al | 0.010 | 0.028 | 0.039 |

结果表明，随着锌基体、铝基体含量的变化，对镉、铅元素的测定均有影响，因此必须补充与试料含量相同的锌基体与铝基体，才能使结果更加准确。

3.4.4 试验选取2g进100mL分段，配置一套Pb、Cd混合标准溶液同时匹配锌基体含量50%、铝基体含量50%，选取对应点的标准加入40%Zn60%Al、30%Zn70%Al分别测定其吸光度见结果见表18、表19

表18铅元素

| 基体组成 | 吸光度A-0.1ppm | 吸光度A-0.5ppm | 吸光度A-1.0ppm | 吸光度A-3ppm | 吸光度A-5ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.003 | 0.013 | 0.026 | 0.066 | 0.105 |
| 40%Zn60%Al | 0.003 | 0.013 | 0.024 | 0.064 | 0.103 |
| 30%Zn70%Al | 0.003 | 0.014 | 0.023 | 0.063 | 0.100 |

表19镉元素

| 基体组成 | 吸光度A-0.1ppm | 吸光度A-0.5ppm | 吸光度A-1.0ppm | 吸光度A-3ppm | 吸光度A-5ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.012 | 0.060 | 0.117 | 0.305 | 0.429 |
| 40%Zn60%Al | 0.013 | 0.060 | 0.115 | 0.298 | 0.420 |
| 30%Zn70%Al | 0.013 | 0.061 | 0.114 | 0.297 | 0.420 |

结果表明，Zn50%与Al50%加入量与40%Zn60%Al、30%Zn70%Al结果基本一致，因此Al含量大于50%时均可按最低点50%Al加入量就能使结果准确。

3.4．5 镧溶液加入量的影响，取镁标准溶液0.1ug/mL,1ug/mL，补充硝酸（1+1）10mL，加入不同量的镧溶液（50g/L）分别测定其吸光度，见表20

表20镧溶液加入量的影响

| 镧溶液加入量（mL） | 0.1ug/mL | 1ug/mL |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.016 | 0.102 |
| 2.5 | 0.022 | 0.185 |
| 5.0 | 0.024 | 0.186 |
| 10.0 | 0.024 | 0.186 |

试验表明，镧溶液加入量（50g/L）至少保证加入2.5mL才能使结果更准确及稳定，5mL即可达到最佳稳定效果，从准确度、成本和操作便捷考虑，选择5mL为最佳加入量。

## 3.5 精密度计算

根据《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对18家起草单位提供的精密度试验数据进行了数理统计分析，详情见本文件“十三、附件－试验数据处理及精密度计算”。重复性限和再现性限计算结果分别见表20、21、22。

### 3.5.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表21-23数据采用线性内插法或外延法求得。

表21重复性限（r）

| ωCd/% | 0.00076 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.000052 | 0.00026 | 0.0032 | 0.021 |

### 表22 重复性限（r）

| ωPb/% | 0.0021 | 0.0057 | 0.051 | 0.52 | 2.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00031 | 0.00047 | 0.0031 | 0.025 | 0.15 |

### 表23 重复性限（r）

| ωMg/% | 0.0038 | 0.031 | 0.076 | 0.94 | 1.56 | 4.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00026 | 0.0016 | 0.0033 | 0.041 | 0.096 | 0.14 |

### 3.5.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在以下给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表24-26数据采用线性内插法或外延法求得。

表24 再现性限（R）

| ωCd/% | 0.00076 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00021 | 0.00059 | 0.0047 | 0.038 |

### 表25 重复性限（R）

| ωPb/% | 0.0021 | 0.0057 | 0.051 | 0.52 | 2.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0008 | 0.00094 | 0.0094 | 0.10 | 0.29 |

### 表26重复性限（R）

| ωMg/% | 0.0038 | 0.031 | 0.076 | 0.94 | 1.56 | 4.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00097 | 0.0048 | 0.015 | 0.095 | 0.15 | 0.35 |

# 四、标准中涉及专利的情况

# 本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益等情况

# 5.1 项目的必要性简述

锌具有良好的抗电磁场性能。锌的导电率是标准电工铜的29%，在射频干扰的场合，锌板是一种非常有效的屏蔽材料，同时由于锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件的材料及仪表壳体及钱币，同时，锌自身及与其他金属碰撞不会发生火花，适合作井下防爆器材。广泛用于橡胶 、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业。锌具有适宜的化学性能。锌可与NH4CI发生作用，放出H+正离子。锌-二氧化锰电池正是利用锌的这个特点，用锌合金做电池的外壳，既是电池电解质的容器，又参加电池反应构成电池的阳极。它的这一性能也被广泛地应用于医药行业。锌合金是以锌为基础加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低，流动性好，易熔焊，钎焊和塑性加工，在大气中耐腐蚀，残废料便于回收和重熔；但蠕变强度低，易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备，压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。锌及锌合金产业的发展前景十分开阔。

现行国行标相关方法标准的现状：《锌及锌合金化学分析方法》GB/T 12689自2004年实施以来，只有第1部分和第7部分在2010年进行了修订，其余10个部分已应用了18年，分析标准方法包括铝量、砷量、镉量、铜量、铁量、铅量、镁量、硅量、锑量、锡量、镧、铈量的测定，共12个部分。

按照国家标准委、工信部科技司下发的文件要求，加强标准制修订工作，持续优化存量国家标准结构和质量，因此要不断发展和完善锌及锌合金化学分析方法，扩大方法的适用范围，建立更适应生产需求、市场期望的标准方法。为此葫芦岛锌业股份有限公司提出对《锌及锌合金化学分析方法》进行修订。

本次修订《锌及锌合金化学分析方法》第3部分镉、铅和镁量的测定  火焰原子吸收光谱法。将原GB/T 12689.3-2004镉量的测定 火焰原子吸收光谱法和GB/T12689.6-2004铅量的测定 示波极谱法、GB/T12689.7-2010第7部分镁量的测定  火焰原子吸收光谱法进行整合修订；第3部分和第7部分都是采用火焰原子吸收光谱法，前处理过程略有差异，方法存在重复；镉的测定是硝酸分解后就可以测定，镁的测定则是盐酸-硝酸分解后，加镧盐以抑制铝的干扰，盐酸介质下进行测定。第6部分铅的测定是示波极谱法，采标国际标准ISO715-1975已作废，分析方法中所涉及的分析仪器使用不具备普遍性，所以采用原子吸收光谱法代替示波极谱法，与GB/T 12689.3-2004、GB/T 12689.7-2010整合修订。整合这三部分后可以避免重复分解试样，同时对镁的分析上限进行上延。新材料锌铝镁合金具有优良的热加工性能和抗应力腐蚀性能，常用于生产形状复杂的锻件和热挤压，具有良好的铸造性能和力学性能，主要用于形状复杂的大型铸件的受力较大的航空发动机零件，由于锌铝镁合金的发展趋势，需求量也是越来越大，在这种合金中镁含量达到5.00%，该标准的方法不能覆盖此含量镁的分析。实际运用中对这种产品的分析采用火焰原子吸收光谱法，准确性可以满足要求，所以修订镁的分析上限。

## 5.2 项目的可行性简述

火焰原子吸收光谱是经典化学分析方法，方法成熟，准确度高对镉、铅和镁的测定尤为适用；检测方法公认度高，火焰原子吸收光谱仪是实验室普遍使用的检测设备。

## 5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，能够准确满足现有的产品标准要求，与其他GB/T 12689—202x标准衔接配套，互为补充。该标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰、可操作性强，达到了国内先进水平。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 七、与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规范了锌及锌合金中镉、铅和镁含量的测定，有利于整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户进行推广。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。

# 十一、废止现行有关标准的建议

建议本标准代替GB/T/T 12689.3-2004《锌及锌合金化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T/T 12689.6-2004《锌及锌合金化学分析方法 铅量的测定 示波极谱法》、GB/T/T 12689.3-2004《锌及锌合金化学分析方法 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

# 十二、其他应予说明的事项

无。

# 十三、附件：试验数据处理及精密度计算

锌及锌合金化学分析方法 第3部分：镉、铅和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法

试验数据处理及精密度计算

2023年11月—2024年12月，葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、紫金矿业股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山西北方铜业有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、中国检验认证集团广西有限公司共17家单位共同参与了《锌及锌合金化学分析方法 第3部分：镉、铅和镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准起草试验。各实验室按照标准草案要求，对编号为1#～16#的16个样品各进行11次独立测定。按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》的规定，对试验数据进行如下统计分析。

1  实验室编号

表 1 -1实验室编号

| 编号 | 实验室名称 | 编号 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 11 | 苏州市祥冠分析检测有限公司 |
| 2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司厂 | 12 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 13 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 4 | 水口山有色金属有限责任公司 | 14 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 5 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 15 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |
| 6 | 北矿检测技术股份有限公司 | 16 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 7 | 山西北方铜业有限公司 | 17 | 深圳双易达检测技术有限公司 |
| 8 | 紫金矿业股份有限公司 | 18 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 9 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 19 |  |
| 10 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 20 |  |

2  试验数据及实验室内格拉布斯检验

为防止实验室内变异来自某个异常的测试结果，对各实验室内每个水平的试验数据进行Grubbs检验。各实验室原始数据、单元平均值、单元标准偏差等试验数据及格拉布斯检验结果详见表2-1表2-54，单位为质量百分数。

经Grubbs检验，实验室2的3#水平试验结果0.055、实验室11的HJ-5水平试验结果5.189为歧离值，予以保留；实验室15的HJ-7水平试验结果7.43、实验室18的HJ-5水平试验结果5.15为离群值，作舍弃处理。其余试验结果无异常。精密度数据是由18家实验室对18个不同水平样品进行共同试验每个实验室对每个水平的镉、铅、镁含量在重复性条件下独立测定11次，i实验室编号各实验室原始数据见下表：

表2-1镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00073 | 0.0028 | 0.056 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00072 | 0.0029 | 0.053 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00070 | 0.0029 | 0.055 | 0.46 |
|  | 4 | 0.00075 | 0.0029 | 0.056 | 0.46 |
|  | 5 | 0.00076 | 0.0028 | 0.056 | 0.46 |
|  | 6 | 0.00077 | 0.0030 | 0.054 | 0.47 |
|  | 7 | 0.00078 | 0.0029 | 0.053 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00074 | 0.0029 | 0.055 | 0.47 |
|  | 9 | 0.00071 | 0.0030 | 0.054 | 0.47 |
|  | 10 | 0.00077 | 0.0028 | 0.054 | 0.46 |
|  | 11 | 0.00073 | 0.0029 | 0.054 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000742 | 0.00289 | 0.0545 | 0.468 |
|  | SD | 2.64E-05 | 7.01E-05 | 0.00113 | 0.00874 |
|  | RSD/% | 3.56 | 2.42 | 2.07 | 1.868 |
|  | Max | 0.00078 | 0.0030 | 0.056 | 0.48 |
|  | Min | 0.00070 | 0.0028 | 0.053 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.439 | 1.569 | 1.327 | 1.373 |
|  | Gmin | 1.591 | 1.284 | 1.327 | 0.915 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表2-2   镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00076 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 2 | 0.00076 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00074 | 0.0029 | 0.055(**) | 0.47 |
|  | 4 | 0.00074 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00071 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 6 | 0.00079 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 7 | 0.00077 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 8 | 0.00078 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 9 | 0.00077 | 0.0029 | 0.054 | 0.47 |
|  | 10 | 0.00076 | 0.0030 | 0.054 | 0.47 |
|  | 11 | 0.00076 | 0.0030 | 0.054 | 0.46(**) |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000758 | 0.00292 | 0.0541 | 0.469 |
|  | SD | 2.18E-05 | 4.04E-05 | 0.000302 | 0.00302 |
|  | RSD/% | 2.88 | 1.38 | 0.56 | 0.64 |
|  | Max | 0.00079 | 0.0030 | 0.055 | 0.47 |
|  | Min | 0.00071 | 0.0029 | 0.054 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.468 | 1.980 | 2.980 | 0.331 |
|  | Gmin | 2.202 | 0.495 | 0.331 | 2.980 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 0.055为离群值（舍弃） | 0.46为离群值（舍弃） |

表 2-3 镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00080 | 0.0027 | 0.053 | 0.49 |
|  | 2 | 0.00090 | 0.0026 | 0.055 | 0.50 |
|  | 3 | 0.00070 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 4 | 0.00080 | 0.0027 | 0.052 | 0.51 |
|  | 5 | 0.00078 | 0.0025 | 0.054 | 0.51 |
|  | 6 | 0.00070 | 0.0027 | 0.052 | 0.52 |
|  | 7 | 0.00070 | 0.0025 | 0.055 | 0.50 |
|  | 8 | 0.00080 | 0.0027 | 0.050 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00070 | 0.0028 | 0.052 | 0.51 |
|  | 10 | 0.00080 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 11 | 0.00080 | 0.0027 | 0.055 | 0.51 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000771 | 0.00268 | 0.0533 | 0.503 |
|  | SD | 6.41E-05 | 0.000108 | 0.00162 | 0.0110 |
|  | RSD/% | 8.31 | 4.03 | 3.04 | 2.19 |
|  | Max | 0.00090 | 0.0028 | 0.055 | 0.52 |
|  | Min | 0.00070 | 0.0025 | 0.050 | 0.48 |
|  | Gmax | 2.012 | 1.111 | 1.049 | 1.545 |
|  | Gmin | 1.108 | 1.667 | 2.037 | 2.091 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-4 镉元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00080 | 0.0031 | 0.054 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00078 | 0.0031 | 0.057 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00080 | 0.0032 | 0.054 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00080 | 0.0032 | 0.055 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00080 | 0.0033 | 0.055 | 0.46(*) |
|  | 6 | 0.00078 | 0.0033 | 0.054 | 0.47 |
|  | 7 | 0.00079 | 0.0030 | 0.055 | 0.47 |
|  | 8 | 0.00072 | 0.0032 | 0.058 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00075 | 0.0033 | 0.057 | 0.48 |
|  | 10 | 0.00080 | 0.0033 | 0.057 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00072 | 0.0034 | 0.056 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000776 | 0.00322 | 0.0556 | 0.477 |
|  | SD | 3.17E-05 | 0.000117 | 0.00143 | 0.00688 |
|  | RSD/% | 4.12 | 3.73 | 2.52 | 1.45 |
|  | Max | 0.00080 | 0.0034 | 0.058 | 0.48 |
|  | Min | 0.00072 | 0.0030 | 0.054 | 0.46 |
|  | Gmax | 0.757 | 1.538 | 1.678 | 0.436 |
|  | Gmin | 1.767 | 1.880 | 1.119 | 2.471 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 0.46为歧离值（保留） |

表 2-5 镉元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00064 | 0.0030 | 0.059 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00064 | 0.0030 | 0.059 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00064 | 0.0030 | 0.059 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00064 | 0.0030 | 0.055 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00064 | 0.0030 | 0.055 | 0.47 |
|  | 6 | 0.00064 | 0.0029 | 0.055 | 0.48 |
|  | 7 | 0.00065 | 0.0029 | 0.055 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00064 | 0.0030 | 0.056 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00065 | 0.0030 | 0.057 | 0.48 |
|  | 10 | 0.00064 | 0.0030 | 0.055 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00064 | 0.0031 | 0.055 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000642 | 0.00299 | 0.0564 | 0.477 |
|  | SD | 4.04E-06 | 5.39E-05 | 0.00180 | 0.00467 |
|  | RSD/% | 0.63 | 1.81 | 3.19 | 0.98 |
|  | Max | 0.00065 | 0.0031 | 0.059 | 0.48 |
|  | Min | 0.00064 | 0.0029 | 0.055 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.980 | 2.041 | 1.444 | 0.642 |
|  | Gmin | 0.495 | 1.670 | 0.778 | 1.499 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-6  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00083 | 0.0027 | 0.052 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00085 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00084 | 0.0027 | 0.055 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00083 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00082 | 0.0026 | 0.052 | 0.48 |
|  | 6 | 0.00081 | 0.0027 | 0.054 | 0.47 |
|  | 7 | 0.00083 | 0.0026 | 0.054 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00088 | 0.0028 | 0.055 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00087 | 0.0027 | 0.053 | 0.48 |
|  | 10 | 0.00086 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00085 | 0.0028 | 0.055 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000842 | 0.00269 | 0.0537 | 0.477 |
|  | SD | 2.15E-05 | 7.01E-05 | 0.00111 | 0.00467 |
|  | RSD/% | 2.55 | 2.60 | 2.07 | 0.98 |
|  | Max | 0.00088 | 0.0028 | 0.055 | 0.48 |
|  | Min | 0.00081 | 0.0026 | 0.052 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.767 | 1.569 | 1.171 | 0.642 |
|  | Gmin | 1.488 | 1.284 | 1.532 | 1.499 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-7  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00066 | 0.0024 | 0.054 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00070 | 0.0024 | 0.053 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00057 | 0.0023 | 0.056 | 0.50 |
|  | 4 | 0.00064 | 0.0023 | 0.056 | 0.49 |
|  | 5 | 0.00057 | 0.0023 | 0.052 | 0.49 |
|  | 6 | 0.00065 | 0.0025 | 0.051 | 0.50 |
|  | 7 | 0.00070 | 0.0024 | 0.052 | 0.47 |
|  | 8 | 0.00065 | 0.0025 | 0.051 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00063 | 0.0022 | 0.052 | 0.50 |
|  | 10 | 0.00061 | 0.0022 | 0.052 | 0.49 |
|  | 11 | 0.00063 | 0.0027 | 0.052 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000637 | 0.00238 | 0.0528 | 0.486 |
|  | SD | 4.31E-05 | 0.000147 | 0.00178 | 0.0112 |
|  | RSD/% | 6.77 | 6.18 | 3.37 | 2.30 |
|  | Max | 0.00070 | 0.0025 | 0.056 | 0.50 |
|  | Min | 0.00057 | 0.0022 | 0.051 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.462 | 0.816 | 1.798 | 1.250 |
|  | Gmin | 1.554 | 1.224 | 1.011 | 1.428 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-8 镉元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00072 | 0.0031 | 0.059 | 0.46 |
|  | 2 | 0.00069 | 0.0030 | 0.057 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00067 | 0.0031 | 0.062 | 0.46 |
|  | 4 | 0.00073 | 0.0030 | 0.061 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00071 | 0.0031 | 0.057 | 0.45 |
|  | 6 | 0.00070 | 0.0032 | 0.063 | 0.48 |
|  | 7 | 0.00070 | 0.0032 | 0.058 | 0.46 |
|  | 8 | 0.00067 | 0.0029 | 0.062 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00070 | 0.0031 | 0.062 | 0.47 |
|  | 10 | 0.00071 | 0.0029 | 0.057 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00070 | 0.0030 | 0.058 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00070 | 0.00306 | 0.0596 | 0.470 |
|  | SD | 1.84E-05 | 0.000104 | 0.00238 | 0.0110 |
|  | RSD/% | 2.63 | 3.40 | 3.99 | 2.34 |
|  | Max | 0.00073 | 0.0032 | 0.063 | 0.48 |
|  | Min | 0.00067 | 0.0029 | 0.057 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.630 | 1.346 | 1.428 | 0.909 |
|  | Gmin | 1.630 | 1.538 | 1.092 | 1.818 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-9  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00091 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 2 | 0.00089 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 3 | 0.00087 | 0.0026 | 0.052 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00087 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00085 | 0.0025 | 0.054 | 0.49 |
|  | 6 | 0.00089 | 0.0026 | 0.054 | 0.49 |
|  | 7 | 0.00086 | 0.0027 | 0.053 | 0.49 |
|  | 8 | 0.00089 | 0.0028 | 0.052 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00088 | 0.0027 | 0.053 | 0.48 |
|  | 10 | 0.00087 | 0.0026 | 0.052 | 0.47 |
|  | 11 | 0.00088 | 0.0026 | 0.051 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000878 | 0.00263 | 0.0527 | 0.484 |
|  | SD | 1.66E-05 | 7.86E-05 | 0.000904 | 0.00674 |
|  | RSD/% | 1.89 | 2.99 | 1.72 | 1.39 |
|  | Max | 0.00091 | 0.0028 | 0.054 | 0.49 |
|  | Min | 0.00085 | 0.0025 | 0.051 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.928 | 2.163 | 1.438 | 0.890 |
|  | Gmin | 1.687 | 1.654 | 1.880 | 2.077 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-10  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00084 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00082 | 0.0024(*) | 0.054 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00080 | 0.0027 | 0.054 | 0.50 |
|  | 4 | 0.00085 | 0.0026 | 0.054 | 0.49 |
|  | 5 | 0.00083 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 6 | 0.00081 | 0.0026 | 0.056(**) | 0.49 |
|  | 7 | 0.00081 | 0.0026 | 0.054 | 0.49 |
|  | 8 | 0.00082 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00080 | 0.0027 | 0.054 | 0.49 |
|  | 10 | 0.00083 | 0.0026 | 0.054 | 0.49 |
|  | 11 | 0.00082 | 0.0026 | 0.054 | 0.51 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000821 | 0.00263 | 0.0542 | 0.489 |
|  | SD | 1.58E-05 | 9.04E-05 | 0.000603 | 0.00944 |
|  | RSD/% | 1.92 | 3.44 | 1.11 | 1.93 |
|  | Max | 0.00085 | 0.0027 | 0.056 | 0.51 |
|  | Min | 0.00080 | 0.0024 | 0.054 | 0.48 |
|  | Gmax | 1.835 | 0.774 | 2.985 | 2.224 |
|  | Gmin | 1.329 | 2.544 | 0.332 | 0.953 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 0.0024为歧离值（保留） | 0.056为离群值（舍弃） | 无异议 |

表 2-11  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00064 | 0.0022 | 0.053 | 0.47 |
|  | 2 | 0.00064 | 0.0026 | 0.053 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00073 (**) | 0.0023 | 0.053 | 0.46 |
|  | 4 | 0.00067 | 0.0023 | 0.055 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00067 | 0.0023 | 0.053 | 0.47 |
|  | 6 | 0.00067 | 0.0022 | 0.054 | 0.47 |
|  | 7 | 0.00064 | 0.0025 | 0.054 | 0.47 |
|  | 8 | 0.00064 | 0.0025 | 0.054 | 0.46 |
|  | 9 | 0.00064 | 0.0025 | 0.052 | 0.46 |
|  | 10 | 0.00064 | 0.0025 | 0.054 | 0.47 |
|  | 11 | 0.00064 | 0.0026 | 0.056 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000656 | 0.00241 | 0.0537 | 0.467 |
|  | SD | 2.80E-05 | 0.000151 | 0.00110 | 0.00467 |
|  | RSD/% | 4.27 | 6.27 | 2.05 | 1.00 |
|  | Max | 0.00073 | 0.0026 | 0.054 | 0.47 |
|  | Min | 0.00064 | 0.0022 | 0.052 | 0.46 |
|  | Gmax | 2.643 | 1.258 | 0.273 | 0.642 |
|  | Gmin | 0.571 | 1.391 | 1.545 | 1.499 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.00073为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-12  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00087 | 0.0025 | 0.053 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00088 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00087 | 0.0026 | 0.054 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00086 | 0.0026 | 0.054 | 0.49 |
|  | 5 | 0.00088 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 6 | 0.00087 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 7 | 0.00087 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00088 | 0.0025 | 0.053 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00086 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 10 | 0.00087 | 0.0026 | 0.054 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00086 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00087 | 0.00258 | 0.0533 | 0.482 |
|  | SD | 7.75E-06 | 4.04E-05 | 0.000467 | 0.00404 |
|  | RSD/% | 0.89 | 1.56 | 0.88 | 0.84 |
|  | Max | 0.00088 | 0.0026 | 0.054 | 0.49 |
|  | Min | 0.00086 | 0.0025 | 0.053 | 0.48 |
|  | Gmax | 1.290 | 0.495 | 1.499 | 1.980 |
|  | Gmin | 1.290 | 1.980 | 0.642 | 0.495 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-13  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00071 | 0.0028 | 0.054 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00074 | 0.0028 | 0.054 | 0.49 |
|  | 3 | 0.00070 | 0.0028 | 0.055 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00071 | 0.0027 | 0.055 | 0.49 |
|  | 5 | 0.00072 | 0.0028 | 0.053 | 0.48 |
|  | 6 | 0.00071 | 0.0027 | 0.053 | 0.48 |
|  | 7 | 0.00069 | 0.0028 | 0.052 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00071 | 0.0028 | 0.053 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00065 | 0.0027 | 0.053 | 0.48 |
|  | 10 | 0.00066 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00067 | 0.0027 | 0.052 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000697 | 0.00274 | 0.0534 | 0.482 |
|  | SD | 2.72E-05 | 6.88E-05 | 0.00103 | 0.00404 |
|  | RSD/% | 3.87 | 2.52 | 1.87 | 0.83 |
|  | Max | 0.00074 | 0.0028 | 0.055 | 0.49 |
|  | Min | 0.00065 | 0.0026 | 0.052 | 0.48 |
|  | Gmax | 1.581 | 0.872 | 1.553 | 1.980 |
|  | Gmin | 1.728 | 2.035 | 1.359 | 0.495 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-14  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00074 | 0.0022 | 0.056 | 0.41 |
|  | 2 | 0.00078 | 0.0022 | 0.054 | 0.45 |
|  | 3 | 0.00079 | 0.0023 | 0.056 | 0.42 |
|  | 4 | 0.00075 | 0.0023 | 0.057 | 0.42 |
|  | 5 | 0.00074 | 0.0023 | 0.058 | 0.43 |
|  | 6 | 0.00077 | 0.0022 | 0.056 | 0.41 |
|  | 7 | 0.00077 | 0.0021 | 0.054 | 0.44 |
|  | 8 | 0.00075 | 0.0022 | 0.056 | 0.42 |
|  | 9 | 0.00077 | 0.0022 | 0.056 | 0.45 |
|  | 10 | 0.00075 | 0.0021 | 0.058 | 0.44 |
|  | 11 | 0.00072 | 0.0022 | 0.056 | 0.42 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000757 | 0.00221 | 0.0561 | 0.428 |
|  | SD | 2.05E-05 | 7.01E-05 | 0.00130 | 0.0147 |
|  | RSD/% | 2.77 | 3.17 | 2.32 | 3.43 |
|  | Max | 0.00079 | 0.0023 | 0.058 | 0.45 |
|  | Min | 0.00072 | 0.0021 | 0.054 | 0.41 |
|  | Gmax | 1.610 | 1.284 | 1.462 | 1.496 |
|  | Gmin | 1.805 | 1.569 | 1.615 | 1.224 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-15  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00080 | 0.0026 | 0.054 | 0.50 |
|  | 2 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 3 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 4 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.50 |
|  | 5 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.50 |
|  | 6 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 7 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.50 |
|  | 8 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.50 |
|  | 9 | 0.00080 | 0.0025 | 0.054 | 0.49 |
|  | 10 | 0.00080 | 0.0025 | 0.053 | 0.50 |
|  | 11 | 0.00080 | 0.0026 | 0.053 | 0.50 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00080 | 0.00258 | 0.0532 | 0.496 |
|  | SD | 0 | 4.04E-05 | 0.000404 | 0.00504 |
|  | RSD/% | 0 | 1.56 | 0.76 | 1.02 |
|  | Max | 0.00080 | 0.0026 | 0.054 | 0.50 |
|  | Min | 0.00080 | 0.0025 | 0.053 | 0.49 |
|  | Gmax | 0 | 0.495 | 1.980 | 0.794 |
|  | Gmin | 0 | 1.980 | 0.495 | 1.190 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-16  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00071 | 0.0027 | 0.055 | 0.48 |
|  | 2 | 0.00069 | 0.0026 | 0.055 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00074 | 0.0029 | 0.056 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00068 | 0.0030 | 0.055 | 0.49 |
|  | 5 | 0.00075 | 0.0028 | 0.054 | 0.48 |
|  | 6 | 0.00067 | 0.0026 | 0.054 | 0.48 |
|  | 7 | 0.00068 | 0.0028 | 0.055 | 0.47 |
|  | 8 | 0.00073 | 0.0029 | 0.056 | 0.48 |
|  | 9 | 0.00069 | 0.0030 | 0.053 | 0.47 |
|  | 10 | 0.00072 | 0.0027 | 0.055 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00067 | 0.0027 | 0.053 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000703 | 0.00279 | 0.0546 | 0.478 |
|  | SD | 2.87E-05 | 0.000145 | 0.00103 | 0.00603 |
|  | RSD/% | 4.08 | 5.20 | 1.89 | 1.26 |
|  | Max | 0.00075 | 0.0030 | 0.056 | 0.49 |
|  | Min | 0.00067 | 0.0026 | 0.053 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.638 | 1.448 | 1.359 | 1.990 |
|  | Gmin | 1.150 | 1.310 | 1.553 | 1.327 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-17  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00072 | 0.0028 | 0.052 | 0.44 |
|  | 2 | 0.00073 | 0.0028 | 0.052 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00077 | 0.0028 | 0.053 | 0.45 |
|  | 4 | 0.00079 | 0.0029 | 0.052 | 0.46 |
|  | 5 | 0.00077 | 0.0030 | 0.052 | 0.46 |
|  | 6 | 0.00078 | 0.0027 | 0.053 | 0.46 |
|  | 7 | 0.00077 | 0.0027 | 0.052 | 0.45 |
|  | 8 | 0.00080 | 0.0028 | 0.052 | 0.46 |
|  | 9 | 0.00079 | 0.0028 | 0.052 | 0.45 |
|  | 10 | 0.00079 | 0.0027 | 0.053 | 0.46 |
|  | 11 | 0.00078 | 0.0028 | 0.053 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000772 | 0.0028 | 0.0524 | 0.454 |
|  | SD | 2.52E-05 | 8.94E-05 | 0.000504 | 0.00688 |
|  | RSD/% | 3.26 | 3.19 | 0.96 | 1.52 |
|  | Max | 0.00080 | 0.0030 | 0.053 | 0.46 |
|  | Min | 0.00072 | 0.0027 | 0.052 | 0.44 |
|  | Gmax | 1.111 | 2.237 | 1.190 | 0.872 |
|  | Gmin | 2.063 | 1.118 | 0.794 | 2.035 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-18  镉元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00083 | 0.0027 | 0.058 | 0.47 |
|  | 2 | 0.00081 | 0.0028 | 0.058 | 0.50 |
|  | 3 | 0.00082 | 0.0029 | 0.058 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00080 | 0.0029 | 0.057 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00083 | 0.0027 | 0.056 | 0.47 |
|  | 6 | 0.00083 | 0.0028 | 0.055 | 0.47 |
|  | 7 | 0.00084 | 0.0027 | 0.055 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00084 | 0.0027 | 0.056 | 0.47 |
|  | 9 | 0.00081 | 0.0027 | 0.055 | 0.47 |
|  | 10 | 0.00083 | 0.0028 | 0.057 | 0.49 |
|  | 11 | 0.00080 | 0.0028 | 0.055 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000822 | 0.00277 | 0.0564 | 0.476 |
|  | SD | 1.47E-05 | 7.86E-05 | 0.00129 | 0.0103 |
|  | RSD/% | 1.79 | 2.84 | 2.29 | 2.16 |
|  | Max | 0.00084 | 0.0029 | 0.058 | 0.50 |
|  | Min | 0.00080 | 0.0027 | 0.055 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.224 | 1.654 | 1.240 | 2.330 |
|  | Gmin | 1.496 | 0.890 | 1.085 | 0.582 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-19铅元素  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0023 | 0.0055 | 0.053 | 0.45 | 2.58 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.0054 | 0.051 | 0.45 | 2.62 |
|  | 3 | 0.0022 | 0.0059 | 0.052 | 0.46 | 2.64 |
|  | 4 | 0.0022 | 0.0054 | 0.053 | 0.44 | 2.48 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.0054 | 0.051 | 0.46 | 2.62 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0058 | 0.052 | 0.46 | 2.68 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.0058 | 0.053 | 0.44 | 2.68 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.0060 | 0.054 | 0.46 | 2.66 |
|  | 9 | 0.0021 | 0.0056 | 0.053 | 0.47 | 2.55 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.0055 | 0.056 | 0.44 | 2.66 |
|  | 11 | 0.0021 | 0.0057 | 0.054 | 0.48 | 2.65 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00227 | 0.00564 | 0.0529 | 0.455 | 2.620 |
|  | SD | 0.000119 | 0.000216 | 0.00144 | 0.0129 | 0.0615 |
|  | RSD/% | 5.24 | 3.83 | 2.65 | 2.86 | 2.347 |
|  | Max | 0.0024 | 0.0060 | 0.056 | 0.48 | 2.68 |
|  | Min | 0.0021 | 0.0054 | 0.051 | 0.44 | 2.48 |
|  | Gmax | 1.092 | 0.167 | 2.214 | 1.923 | 0.976 |
|  | Gmin | 1.428 | 1.111 | 1.357 | 1.154 | 2.276 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-20铅元素  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0023 | 0.0054 | 0.053 | 0.50 | 2.71 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.0057 | 0.051 | 0.52 | 2.66 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.0060 | 0.053 | 0.52 | 2.62 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.0052 | 0.052 | 0.52 | 2.61 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.0057 | 0.054 | 0.52 | 2.64 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0057 | 0.051 | 0.52 | 2.64 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.0057 | 0.051 | 0.52 | 2.68 |
|  | 8 | 0.0026 | 0.0057 | 0.053 | 0.54 | 2.77 |
|  | 9 | 0.0022 | 0.0057 | 0.054 | 0.54 | 2.80 |
|  | 10 | 0.0022 | 0.0054 | 0.054 | 0.54 | 2.83 |
|  | 11 | 0.0022 | 0.0058 | 0.054 | 0.53 | 2.62 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00234 | 0.00564 | 0.0527 | 0.524 | 2.689 |
|  | SD | 0.000129 | 0.000220 | 0.00127 | 0.0121 | 0.0779 |
|  | RSD/% | 5.11 | 3.90 | 2.41 | 2.39 | 2.90 |
|  | Max | 0.0026 | 0.0060 | 0.054 | 0.54 | 2.83 |
|  | Min | 0.0022 | 0.0052 | 0.051 | 0.50 | 2.61 |
|  | Gmax | 2.016 | 1.636 | 1.024 | 1.322 | 1.810 |
|  | Gmin | 1.085 | 2.000 | 1.338 | 1.983 | 1.013 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-21  铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0015 | 0.0054 | 0.050 | 0.56(*) | 2.71 |
|  | 2 | 0.0015 | 0.0055 | 0.057 | 0.54 | 2.71 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.0058 | 0.054 | 0.54 | 2.76 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.0054 | 0.052 | 0.53 | 2.82 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.0054 | 0.051 | 0.52 | 2.81 |
|  | 6 | 0.0018 | 0.0056 | 0.053 | 0.52 | 2.72 |
|  | 7 | 0.0015 | 0.0057 | 0.050 | 0.53 | 2.82 |
|  | 8 | 0.0015 | 0.0054 | 0.051 | 0.52 | 2.77 |
|  | 9 | 0.0019 | 0.0059 | 0.052 | 0.52 | 2.76 |
|  | 10 | 0.0016 | 0.0060 | 0.055 | 0.52 | 2.78 |
|  | 11 | 0.0016 | 0.0057 | 0.058 | 0.52 | 2.79 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00167 | 0.00562 | 0.053 | 0.529 | 2.768 |
|  | SD | 0.000168 | 0.000218 | 0.00272 | 0.0130 | 0.0412 |
|  | RSD/% | 10.06 | 3.88 | 5.13 | 2.46 | 1.49 |
|  | Max | 0.0019 | 0.0060 | 0.058 | 0.56 | 2.82 |
|  | Min | 0.0015 | 0.0054 | 0.050 | 0.52 | 2.71 |
|  | Gmax | 1.369 | 1.743 | 1.838 | 2.385 | 1.262 |
|  | Gmin | 1.012 | 1.009 | 1.103 | 0.692 | 1.408 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 0.56为歧离值（保留） | 无异议 |

表 2-22 铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0024 | 0.0063 | 0.052 | 0.52 | 2.65 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.0061 | 0.052 | 0.51 | 2.62 |
|  | 3 | 0.0026 | 0.0061 | 0.052 | 0.52 | 2.62 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.0068 | 0.052 | 0.50 | 2.50 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.0062 | 0.051 | 0.50 | 2.74 |
|  | 6 | 0.0025 | 0.0062 | 0.053 | 0.52 | 2.56 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.0066 | 0.052 | 0.53 | 2.50 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.0064 | 0.052 | 0.52 | 2.52 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.0064 | 0.052 | 0.50 | 2.55 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.0063 | 0.053 | 0.50 | 2.66 |
|  | 11 | 0.0026 | 0.0064 | 0.053 | 0.51 | 2.67 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00249 | 0.00634 | 0.0522 | 0.512 | 2.599 |
|  | SD | 7.01E-05 | 0.000211 | 0.000603 | 0.0108 | 0.0787 |
|  | RSD/% | 2.82 | 3.33 | 1.16 | 2.11 | 3.03 |
|  | Max | 0.0026 | 0.0068 | 0.053 | 0.53 | 2.74 |
|  | Min | 0.0024 | 0.0061 | 0.051 | 0.50 | 2.50 |
|  | Gmax | 1.569 | 2.180 | 1.327 | 1.667 | 1.792 |
|  | Gmin | 1.284 | 1.137 | 1.990 | 1.111 | 1.258 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-23  铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0018 (**) | 0.0055 | 0.046 | 0.44 | 2.12 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.0056 | 0.045 | 0.45 | 2.20 |
|  | 3 | 0.0017 | 0.0060 | 0.047 | 0.42 | 2.19 |
|  | 4 | 0.0017 | 0.0057 | 0.045 | 0.45 | 2.13 |
|  | 5 | 0.0017 | 0.0059 | 0.045 | 0.44 | 2.16 |
|  | 6 | 0.0017 | 0.0057 | 0.046 | 0.44 | 2.16 |
|  | 7 | 0.0017 | 0.0056 | 0.046 | 0.44 | 2.14 |
|  | 8 | 0.0017 | 0.0057 | 0.045 | 0.45 | 2.13 |
|  | 9 | 0.0017 | 0.0057 | 0.045 | 0.45 | 2.14 |
|  | 10 | 0.0017 | 0.0057 | 0.045 | 0.43 | 2.14 |
|  | 11 | 0.0017 | 0.0057 | 0.045 | 0.44 | 2.13 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00171 | 0.0057 | 0.0454 | 0.441 | 2.149 |
|  | SD | 3.02E-05 | 0.000138 | 0.000688 | 0.00944 | 0.0259 |
|  | RSD/% | 1.77 | 2.42 | 1.52 | 2.14 | 1.20 |
|  | Max | 0.0018 | 0.0060 | 0.047 | 0.45 | 2.20 |
|  | Min | 0.0017 | 0.0055 | 0.045 | 0.42 | 2.12 |
|  | Gmax | 2.980 | 2.174 | 2.326 | 0.953 | 1.969 |
|  | Gmin | 0.331 | 1.449 | 0.581 | 2.224 | 1.120 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.0018为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-24 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0021 | 0.0062 | 0.053 | 0.53 | 2.59 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.0061 | 0.052 | 0.53 | 2.63 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.0060 | 0.050 | 0.53 | 2.64 |
|  | 4 | 0.0020 | 0.0060 | 0.050 | 0.52 | 2.58 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.0059 | 0.051 | 0.52 | 2.70 |
|  | 6 | 0.0021 | 0.0061 | 0.049 | 0.52 | 2.70 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.0058 | 0.052 | 0.53 | 2.69 |
|  | 8 | 0.0022 | 0.0062 | 0.052 | 0.52 | 2.58 |
|  | 9 | 0.0022 | 0.0059 | 0.051 | 0.53 | 2.64 |
|  | 10 | 0.0021 | 0.0060 | 0.049 | 0.52 | 2.62 |
|  | 11 | 0.0023 | 0.0062 | 0.050 | 0.53 | 2.68 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00212 | 0.00604 | 0.0501 | 0.525 | 2.641 |
|  | SD | 9.82E-05 | 0.000136 | 0.00133 | 0.00522 | 0.0464 |
|  | RSD/% | 4.63 | 2.25 | 2.65 | 0.99 | 1.76 |
|  | Max | 0.0023 | 0.0062 | 0.053 | 0.53 | 2.70 |
|  | Min | 0.0020 | 0.0058 | 0.049 | 0.52 | 2.58 |
|  | Gmax | 1.833 | 1.176 | 2.180 | 0.958 | 1.272 |
|  | Gmin | 1.222 | 1.765 | 0.827 | 0.958 | 1.315 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-25  铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0018 | 0.0061 | 0.056 | 0.47 | 2.64 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.0059 | 0.059 | 0.48 | 2.93 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.0062 | 0.055 | 0.51 | 2.89 |
|  | 4 | 0.0017 | 0.0059 | 0.051 | 0.52 | 2.84 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.0056 | 0.052 | 0.46 | 2.83 |
|  | 6 | 0.0018 | 0.0065 | 0.061 | 0.48 | 2.96 |
|  | 7 | 0.0017 | 0.0053 | 0.060 | 0.45 | 2.87 |
|  | 8 | 0.0020 | 0.0063 | 0.055 | 0.49 | 2.78 |
|  | 9 | 0.0022 | 0.0058 | 0.059 | 0.50 | 2.83 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.0062 | 0.061 | 0.44 | 2.96 |
|  | 11 | 0.0020 | 0.0061 | 0.057 | 0.51 | 2.87 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00189 | 0.00599 | 0.0569 | 0.483 | 2.854 |
|  | SD | 0.000166 | 0.000339 | 0.00345 | 0.0261 | 0.0909 |
|  | RSD/% | 8.78 | 5.66 | 6.06 | 5.40 | 3.18 |
|  | Max | 0.0022 | 0.0065 | 0.061 | 0.52 | 2.96 |
|  | Min | 0.0017 | 0.0053 | 0.051 | 0.44 | 2.64 |
|  | Gmax | 1.867 | 1.504 | 1.188 | 1.418 | 1.166 |
|  | Gmin | 1.144 | 2.035 | 1.710 | 1.648 | 2.354 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-26铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0025 | 0.0053 | 0.056 | 0.55 | 2.79 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.0051 | 0.054 | 0.54 | 2.86 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.0052 | 0.057 | 0.55 | 2.72 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.0057 | 0.054 | 0.57 | 2.78 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.0056 | 0.055 | 0.55 | 2.84 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0055 | 0.057 | 0.55 | 2.77 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.0059 | 0.054 | 0.55 | 2.83 |
|  | 8 | 0.0023 | 0.0058 | 0.052 | 0.56 | 2.80 |
|  | 9 | 0.0022 | 0.0055 | 0.053 | 0.57 | 2.75 |
|  | 10 | 0.0022 | 0.0057 | 0.054 | 0.56 | 2.87 |
|  | 11 | 0.0022 | 0.0056 | 0.054 | 0.56 | 2.77 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00237 | 0.00554 | 0.0545 | 0.555 | 2.798 |
|  | SD | 0.000135 | 0.000250 | 0.00157 | 0.00934 | 0.0471 |
|  | RSD/% | 5.70 | 4.51 | 2.88 | 1.68 | 1.68 |
|  | Max | 0.0025 | 0.0059 | 0.057 | 0.57 | 2.87 |
|  | Min | 0.0022 | 0.0051 | 0.052 | 0.54 | 2.72 |
|  | Gmax | 0.963 | 1.440 | 1.592 | 1.606 | 1.529 |
|  | Gmin | 1.259 | 1.760 | 1.592 | 1.606 | 1.656 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 27  铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0021 | 0.0062 | 0.051 | 0.53 | 2.68 |
|  | 2 | 0.0021 | 0.0062 | 0.051 | 0.53 | 2.67 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.0061 | 0.052 | 0.52 | 2.67 |
|  | 4 | 0.0022 | 0.0061 | 0.052 | 0.52 | 2.64 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.0061 | 0.051 | 0.53 | 2.65 |
|  | 6 | 0.0021 | 0.0062 | 0.052 | 0.53 | 2.66 |
|  | 7 | 0.0021 | 0.0063 | 0.052 | 0.53 | 2.67 |
|  | 8 | 0.0022 | 0.0063 | 0.053 | 0.52 | 2.67 |
|  | 9 | 0.0022 | 0.0062 | 0.051 | 0.53 | 2.66 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.0062 | 0.050 | 0.53 | 2.66 |
|  | 11 | 0.0021 | 0.0062 | 0.050 | 0.53 | 2.64 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00211 | 0.00619 | 0.0514 | 0.527 | 2.661 |
|  | SD | 7.01E-05 | 7.01E-05 | 0.000924 | 0.00467 | 0.0130 |
|  | RSD/% | 3.32 | 1.13 | 1.80 | 0.89 | 0.49 |
|  | Max | 0.0022 | 0.0063 | 0.053 | 0.53 | 2.68 |
|  | Min | 0.0020 | 0.0061 | 0.050 | 0.52 | 2.64 |
|  | Gmax | 1.284 | 1.569 | 1.732 | 0.642 | 1.462 |
|  | Gmin | 1.569 | 1.284 | 0.974 | 1.499 | 1.615 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-28  铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0023 | 0.0055 | 0.052 | 0.54 | 2.88 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.0055 | 0.051 | 0.53 | 2.88 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.0056 | 0.051 | 0.52 | 2.77 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.0056 | 0.050 | 0.54 | 2.80 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.0056 | 0.051 | 0.52 | 2.76 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0057 | 0.051 | 0.52 | 2.81 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.0057 | 0.051 | 0.54 | 2.84 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.0056 | 0.051 | 0.53 | 2.87 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.0056 | 0.050 | 0.54 | 2.78 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.0055 | 0.050 | 0.54 | 2.78 |
|  | 11 | 0.0023 | 0.0056 | 0.052 | 0.52 | 2.83 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00236 | 0.00559 | 0.0509 | 0.531 | 2.818 |
|  | SD | 9.24E-05 | 7.01E-05 | 0.000701 | 0.00944 | 0.0447 |
|  | RSD/% | 3.92 | 1.25 | 1.38 | 1.78 | 1.59 |
|  | Max | 0.0025 | 0.0057 | 0.052 | 0.54 | 2.88 |
|  | Min | 0.0022 | 0.0055 | 0.050 | 0.52 | 2.76 |
|  | Gmax | 1.515 | 1.569 | 1.569 | 0.953 | 1.387 |
|  | Gmin | 1.732 | 1.284 | 1.284 | 1.165 | 1.298 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-29 铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0016 | 0.0063 | 0.056 | 0.56 | 2.87 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.0061 | 0.055 | 0.56 | 2.78 |
|  | 3 | 0.0017 | 0.0063 | 0.056 | 0.55 | 2.83 |
|  | 4 | 0.0017 | 0.0063 | 0.056 | 0.55 | 2.85 |
|  | 5 | 0.0016 | 0.0063 | 0.055 | 0.56 | 2.86 |
|  | 6 | 0.0015 | 0.0063 | 0.055 | 0.55 | 2.83 |
|  | 7 | 0.0015 | 0.0061 | 0.058 | 0.55 | 2.88 |
|  | 8 | 0.0016 | 0.0065 | 0.055 | 0.56 | 2.87 |
|  | 9 | 0.0016 | 0.0061 | 0.059 | 0.56 | 2.87 |
|  | 10 | 0.0016 | 0.0061 | 0.056 | 0.56 | 2.87 |
|  | 11 | 0.0016 | 0.0061 | 0.056 | 0.56 | 2.81 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00161 | 0.00623 | 0.0561 | 0.556 | 2.847 |
|  | SD | 7.01E-05 | 0.000135 | 0.00130 | 0.00504 | 0.0313 |
|  | RSD/% | 4.35 | 2.17 | 2.32 | 0.91 | 1.10 |
|  | Max | 0.0017 | 0.0065 | 0.059 | 0.56 | 2.88 |
|  | Min | 0.0015 | 0.0061 | 0.055 | 0.55 | 2.78 |
|  | Gmax | 1.284 | 2.000 | 2.231 | 0.794 | 1.054 |
|  | Gmin | 1.569 | 0.963 | 0.846 | 1.190 | 2.140 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-30  铅元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0023 | 0.0057 | 0.045 | 0.48 | 2.66 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.0056 | 0.046 | 0.48 | 2.61 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.0055 | 0.047 | 0.48 | 2.76 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.0056 | 0.045 | 0.47 | 2.75 |
|  | 5 | 0.0022 | 0.0056 | 0.046 | 0.48 | 2.82 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0057 | 0.047 | 0.49 | 2.75 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.0056 | 0.046 | 0.49 | 2.65 |
|  | 8 | 0.0023 | 0.0057 | 0.045 | 0.49 | 2.71 |
|  | 9 | 0.0024 | 0.0056 | 0.046 | 0.48 | 2.84 |
|  | 10 | 0.0023 | 0.0055 | 0.047 | 0.49 | 2.85 |
|  | 11 | 0.0023 | 0.0056 | 0.046 | 0.49 | 2.72 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00231 | 0.00561 | 0.046 | 0.484 | 2.738 |
|  | SD | 5.39E-05 | 7.01E-05 | 0.000774 | 0.00674 | 0.0786 |
|  | RSD/% | 2.33 | 1.25 | 1.68 | 1.39 | 2.87 |
|  | Max | 0.0024 | 0.0057 | 0.047 | 0.49 | 2.85 |
|  | Min | 0.0022 | 0.0055 | 0.045 | 0.47 | 2.61 |
|  | Gmax | 1.670 | 1.284 | 1.292 | 0.890 | 1.425 |
|  | Gmin | 2.041 | 1.569 | 1.292 | 2.077 | 1.628 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-31铅元素  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0022 | 0.0057 | 0.055 | 0.52 | 2.63 |
|  | 2 | 0.0021 | 0.0056 | 0.053 | 0.52 | 2.62 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.0060 | 0.052 | 0.52 | 2.72 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.0058 | 0.053 | 0.51 | 2.68 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.0060 | 0.054 | 0.53 | 2.66 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.0062 | 0.055 | 0.54 | 2.63 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.0060 | 0.051 | 0.53 | 2.65 |
|  | 8 | 0.0023 | 0.0062 | 0.053 | 0.53 | 2.65 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.0060 | 0.053 | 0.54 | 2.73 |
|  | 10 | 0.0022 | 0.0061 | 0.053 | 0.54 | 2.63 |
|  | 11 | 0.0022 | 0.0055 | 0.052 | 0.54 | 2.68 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0023 | 0.00592 | 0.0531 | 0.529 | 2.662 |
|  | SD | 0.000126 | 0.000236 | 0.00122 | 0.0104 | 0.0371 |
|  | RSD/% | 5.48 | 3.99 | 2.30 | 1.97 | 1.394 |
|  | Max | 0.0025 | 0.0062 | 0.055 | 0.54 | 2.73 |
|  | Min | 0.0021 | 0.0055 | 0.051 | 0.51 | 2.62 |
|  | Gmax | 1.587 | 1.186 | 1.557 | 1.058 | 1.833 |
|  | Gmin | 1.587 | 1.780 | 1.721 | 1.827 | 1.132 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-32铅元素  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0020 | 0.0042 | 0.054 | 0.52 | 2.53 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.0043 | 0.056 | 0.53 | 2.53 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.0043 | 0.053 | 0.54 | 2.60 |
|  | 4 | 0.0020 | 0.0044 | 0.054 | 0.53 | 2.60 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.0043 | 0.056 | 0.52 | 2.60 |
|  | 6 | 0.0019 | 0.0043 | 0.053 | 0.54 | 2.66 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.0041 | 0.054 | 0.53 | 2.62 |
|  | 8 | 0.0018 | 0.0043 | 0.053 | 0.53 | 2.62 |
|  | 9 | 0.0020 | 0.0043 | 0.056 | 0.52 | 2.53 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.0044 | 0.053 | 0.51 | 2.53 |
|  | 11 | 0.0019 | 0.0043 | 0.054 | 0.54 | 2.58 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00193 | 0.00429 | 0.0542 | 0.528 | 2.582 |
|  | SD | 9.04E-05 | 8.31E-05 | 0.00125 | 0.00982 | 0.0456 |
|  | RSD/% | 4.68 | 1.94 | 2.31 | 1.86 | 1.77 |
|  | Max | 0.0020 | 0.0044 | 0.056 | 0.54 | 2.62 |
|  | Min | 0.0018 | 0.0041 | 0.053 | 0.51 | 2.53 |
|  | Gmax | 0.774 | 1.324 | 1.440 | 1.222 | 0.833 |
|  | Gmin | 1.438 | 2.287 | 0.960 | 1.833 | 1.140 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-33铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.80 |
|  | 2 | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.78 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.77 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.0055 | 0.046 | 0.55 | 2.78 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.78 |
|  | 6 | 0.0019 | 0.0055 | 0.046 | 0.55 | 2.79 |
|  | 7 | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.79 |
|  | 8 | 0.0019 | 0.0056 | 0.046 | 0.55 | 2.78 |
|  | 9 | 0.0019 | 0.0055 | 0.046 | 0.55 | 2.79 |
|  | 10 | 0.0019 | 0.0055 | 0.046 | 0.55 | 2.79 |
|  | 11 | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.79 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0019 | 0.00545 | 0.046 | 0.55 | 2.786 |
|  | SD | 0 | 6.88E-05 | 0 | 0 | 0.00820 |
|  | RSD/% | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0.29 |
|  | Max | 0.0019 | 0.0056 | 0.046 | 0.55 | 2.80 |
|  | Min | 0.0019 | 0.0054 | 0.046 | 0.55 | 2.77 |
|  | Gmax | 0 | 2.180 | 0 | 0 | 1.707 |
|  | Gmin | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 1.951 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-34铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0022 | 0.0056 | 0.052 | 0.45 | 2.62 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.0054 | 0.054 | 0.46 | 2.61 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.0053 | 0.054 | 0.44 | 2.59 |
|  | 4 | 0.0020 | 0.0056 | 0.053 | 0.47 | 2.61 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.0055 | 0.053 | 0.46 | 2.59 |
|  | 6 | 0.0020 | 0.0054 | 0.053 | 0.45 | 2.60 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.0053 | 0.053 | 0.46 | 2.58 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.0053 | 0.053 | 0.48 | 2.57 |
|  | 9 | 0.0023 | 0.0053 | 0.053 | 0.45 | 2.59 |
|  | 10 | 0.0023 | 0.0054 | 0.053 | 0.46 | 2.64 |
|  | 11 | 0.0025 | 0.0053 | 0.053 | 0.47 | 2.63 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00224 | 0.0054 | 0.0531 | 0.459 | 2.603 |
|  | SD | 0.000201 | 0.000118 | 0.000539 | 0.0114 | 0.0215 |
|  | RSD/% | 8.97 | 2.18 | 1.02 | 2.48 | 0.82 |
|  | Max | 0.0025 | 0.0056 | 0.054 | 0.48 | 2.64 |
|  | Min | 0.0020 | 0.0053 | 0.052 | 0.44 | 2.57 |
|  | Gmax | 1.294 | 1.695 | 1.670 | 1.842 | 1.721 |
|  | Gmin | 1.194 | 0.847 | 2.041 | 1.667 | 1.535 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-35铅元素  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0023 | 0.0053 | 0.050 | 0.53 | 2.73 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.0054 | 0.050 | 0.52(*) | 2.65 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.0056 | 0.051 | 0.53 | 2.79 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.0058 | 0.051 | 0.54 | 2.80 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.0059 | 0.053 | 0.53 | 2.80 |
|  | 6 | 0.0022 | 0.0054 | 0.050 | 0.54 | 2.75 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.0053 | 0.051 | 0.54 | 2.70 |
|  | 8 | 0.0023 | 0.0053 | 0.053 | 0.54 | 2.69 |
|  | 9 | 0.0023 | 0.0053 | 0.052 | 0.54 | 2.77 |
|  | 10 | 0.0023 | 0.0055 | 0.052 | 0.53 | 2.81 |
|  | 11 | 0.0023 | 0.0057 | 0.052 | 0.54 | 2.76 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00232 | 0.0055 | 0.0514 | 0.537 | 2.75 |
|  | SD | 6.03E-05 | 0.000219 | 0.00112 | 0.00688 | 0.0522 |
|  | RSD/% | 2.60 | 3.98 | 2.18 | 1.28 | 1.90 |
|  | Max | 0.0024 | 0.0059 | 0.053 | 0.54 | 2.81 |
|  | Min | 0.0022 | 0.0053 | 0.050 | 0.52 | 2.65 |
|  | Gmax | 1.327 | 1.826 | 1.428 | 0.436 | 1.149 |
|  | Gmin | 1.990 | 0.913 | 1.250 | 2.471 | 1.916 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 0.52为歧离值（保留） | 无异议 |

表 2-36铅元素  试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0017 | 0.0056 | 0.053 | 0.53 | 2.63 |
|  | 2 | 0.0020 | 0.0057 | 0.055 | 0.52 | 2.72 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.0055 | 0.056 | 0.53 | 2.76 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.0056 | 0.054 | 0.53 | 2.67 |
|  | 5 | 0.0017 | 0.0055 | 0.055 | 0.54 | 2.65 |
|  | 6 | 0.0018 | 0.0057 | 0.056 | 0.53 | 2.74 |
|  | 7 | 0.0017 | 0.0057 | 0.054 | 0.52 | 2.69 |
|  | 8 | 0.0017 | 0.0058 | 0.052 | 0.53 | 2.68 |
|  | 9 | 0.0019 | 0.0055 | 0.052 | 0.52 | 2.74 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.0057 | 0.053 | 0.54 | 2.68 |
|  | 11 | 0.0018 | 0.0058 | 0.056 | 0.52 | 2.73 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00182 | 0.00564 | 0.0542 | 0.528 | 2.699 |
|  | SD | 0.000117 | 0.000113 | 0.00154 | 0.00751 | 0.0416 |
|  | RSD/% | 6.43 | 2.00 | 2.84 | 1.42 | 1.54 |
|  | Max | 0.0020 | 0.0058 | 0.056 | 0.54 | 2.74 |
|  | Min | 0.0017 | 0.0055 | 0.052 | 0.52 | 2.63 |
|  | Gmax | 1.538 | 1.416 | 1.169 | 1.598 | 0.986 |
|  | Gmin | 1.026 | 1.239 | 1.364 | 1.065 | 1.659 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-37镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0038 | 0.032 | 0.080 | 0.96 | 1.55 | 2.41 | 4.22 |
|  | 2 | 0.0037 | 0.032 | 0.081 | 0.95 | 1.48 | 2.40 | 4.35 |
|  | 3 | 0.0038 | 0.032 | 0.083 | 0.92 | 1.56 | 2.44 | 4.32 |
|  | 4 | 0.0036 | 0.033 | 0.083 | 0.93 | 1.48 | 2.42 | 4.36 |
|  | 5 | 0.0035 | 0.033 | 0.084 | 0.94 | 1.49 | 2.46 | 4.21 |
|  | 6 | 0.0036 | 0.031 | 0.084 | 0.96 | 1.59 | 2.46 | 4.28 |
|  | 7 | 0.0035 | 0.034 | 0.080 | 0.96 | 1.50 | 2.54 | 4.35 |
|  | 8 | 0.0036 | 0.032 | 0.083 | 0.95 | 1.57 | 2.48 | 4.35 |
|  | 9 | 0.0035 | 0.032 | 0.080 | 0.97 | 1.51 | 2.51 | 4.35 |
|  | 10 | 0.0036 | 0.032 | 0.083 | 0.98 | 1.57 | 2.52 | 4.22 |
|  | 11 | 0.0035 | 0.032 | 0.084 | 0.94 | 1.56 | 2.52 | 4.37 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00361 | 0.0323 | 0.0823 | 0.951 | 1.533 | 2.469 | 4.307 |
|  | SD | 0.000114 | 0.000786 | 0.00168 | 0.0176 | 0.0410 | 0.0487 | 0.0629 |
|  | RSD/% | 3.16 | 2.43 | 2.04 | 1.85 | 2.67 | 1.97 | 1.460 |
|  | Max | 0.0038 | 0.034 | 0.084 | 0.98 | 1.59 | 2.54 | 4.37 |
|  | Min | 0.0035 | 0.031 | 0.080 | 0.92 | 1.48 | 2.40 | 4.21 |
|  | Gmax | 1.667 | 2.163 | 1.012 | 1.648 | 1.390 | 1.218 | 1.002 |
|  | Gmin | 0.965 | 1.654 | 1.369 | 1.761 | 1.293 | 1.168 | 1.542 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-38镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0040 | 0.034 | 0.082 | 0.95 | 1.67 | 2.56 | 4.50 |
|  | 2 | 0.0039 | 0.034 | 0.084 | 0.98 | 1.56 | 2.56 | 4.58 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.034 | 0.082 | 0.98 | 1.60 | 2.56 | 4.59 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.034 | 0.081 | 0.97 | 1.54 | 2.54 | 4.46 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.034 | 0.081 | 0.97 | 1.56 | 2.58 | 4.46 |
|  | 6 | 0.0041 | 0.034 | 0.081 | 0.94 | 1.62 | 2.61 | 4.53 |
|  | 7 | 0.0043 | 0.034 | 0.084 | 0.96 | 1.63 | 2.56 | 4.53 |
|  | 8 | / | 0.034 | 0.080 | 0.94 | 1.62 | 2.62 | 4.53 |
|  | 9 | / | 0.034 | 0.080 | 0.96 | 1.59 | 2.59 | 4.44 |
|  | 10 | / | 0.034 | 0.082 | 0.94 | 1.62 | 2.70(*) | 4.53 |
|  | 11 | / | 0.034 | 0.081 | 0.94 | 1.61 | 2.54 | 4.46 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00406 | 0.034 | 0.0816 | 0.957 | 1.602 | 2.584 | 4.51 |
|  | SD | 0.000127 | 0 | 0.00136 | 0.0162 | 0.0374 | 0.0465 | 0.0504 |
|  | RSD/% | 3.13 | 0.68 | 1.67 | 1.69 | 2.33 | 1.80 | 1.18 |
|  | Max | 0.0043 | 0.034 | 0.084 | 0.98 | 1.67 | 2.70 | 4.59 |
|  | Min | 0.0039 | 0.034 | 0.080 | 0.94 | 1.54 | 2.54 | 4.44 |
|  | Gmax | 1.890 | 0 | 1.765 | 1.420 | 1.818 | 2.495 | 1.587 |
|  | Gmin | 1.260 | 0 | 1.176 | 1.049 | 1.658 | 0.946 | 1.389 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 2.70为歧离值（保留） | 无异议 |

表 2-39镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0040 | 0.033 | 0.080 | 0.96 | 1.66 | 2.51 | 4.34 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.032 | 0.078 | 0.96 | 1.61 | 2.46 | 4.38 |
|  | 3 | 0.0039 | 0.033 | 0.079 | 0.97 | 1.58 | 2.48 | 4.33 |
|  | 4 | 0.0038 | 0.030 | 0.076 | 0.98 | 1.56 | 2.52 | 4.28 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.033 | 0.080 | 0.95 | 1.53 | 2.51 | 4.33 |
|  | 6 | 0.0038 | 0.030 | 0.076 | 0.95 | 1.53 | 2.46 | 4.28 |
|  | 7 | 0.0039 | 0.032 | 0.070 | 0.95 | 1.53 | 2.40 | 4.33 |
|  | 8 | 0.0040 | 0.028 | 0.079 | 0.95 | 1.51 | 2.47 | 4.23 |
|  | 9 | 0.0041 | 0.034 | 0.077 | 0.95 | 1.51 | 2.43 | 4.41 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.032 | 0.080 | 0.95 | 1.52 | 2.49 | 4.33 |
|  | 11 | 0.0040 | 0.033 | 0.079 | 0.96 | 1.53 | 2.51 | 4.35 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00397 | 0.0318 | 0.0776 | 0.957 | 1.552 | 2.476 | 4.326 |
|  | SD | 0.000127 | 0.00178 | 0.00294 | 0.0101 | 0.0473 | 0.0375 | 0.0492 |
|  | RSD/% | 3.20 | 5.60 | 3.79 | 1.06 | 3.05 | 1.51 | 1.14 |
|  | Max | 0.0042 | 0.034 | 0.080 | 0.98 | 1.66 | 2.52 | 4.41 |
|  | Min | 0.0038 | 0.028 | 0.076 | 0.95 | 1.51 | 2.40 | 4.23 |
|  | Gmax | 1.811 | 1.236 | 0.816 | 2.278 | 2.283 | 1.173 | 1.707 |
|  | Gmin | 1.338 | 2.135 | 0.544 | 0.693 | 0.888 | 2.027 | 1.951 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-40镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0047 | 0.033 | 0.087 | 0.97 | 1.68 | 2.56 | 4.50 |
|  | 2 | 0.0044 | 0.033 | 0.089 | 0.97 | 1.70 | 2.59 | 4.54 |
|  | 3 | 0.0047 | 0.031 | 0.085 | 1.00 | 1.55 | 2.60 | 4.46 |
|  | 4 | 0.0047 | 0.032 | 0.084 | 0.99 | 1.59 | 2.68 | 4.53 |
|  | 5 | 0.0044 | 0.031 | 0.088 | 0.99 | 1.66 | 2.64 | 4.52 |
|  | 6 | 0.0043 | 0.032 | 0.086 | 0.99 | 1.60 | 2.64 | 4.51 |
|  | 7 | 0.0048 | 0.032 | 0.090 | 1.01 | 1.65 | 2.73 | 4.63(**) |
|  | 8 | 0.0048 | 0.032 | 0.090 | 1.05 | 1.66 | 2.74 | 4.52 |
|  | 9 | 0.0047 | 0.033 | 0.087 | 1.01 | 1.63 | 2.71 | 4.53 |
|  | 10 | 0.0047 | 0.031 | 0.087 | 1.04 | 1.70 | 2.64 | 4.51 |
|  | 11 | 0.0051 | 0.032 | 0.089 | 0.99 | 1.64 | 2.67 | 4.53 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00466 | 0.032 | 0.0874 | 1.001 | 1.642 | 2.654 | 4.525 |
|  | SD | 0.000225 | 0.000775 | 0.00197 | 0.0255 | 0.0469 | 0.0580 | 0.0408 |
|  | RSD/% | 4.83 | 2.42 | 2.25 | 2.55 | 2.86 | 2.18 | 0.90 |
|  | Max | 0.0051 | 0.033 | 0.090 | 1.05 | 1.70 | 2.74 | 4.63 |
|  | Min | 0.0043 | 0.031 | 0.084 | 0.97 | 1.55 | 2.56 | 4.46 |
|  | Gmax | 1.956 | 1.290 | 1.320 | 1.922 | 1.237 | 1.483 | 2.574 |
|  | Gmin | 1.600 | 1.290 | 1.726 | 1.216 | 1.962 | 1.621 | 1.593 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 4.63为离群值（舍弃） |

表 2-41镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0041 (**) | 0.035 | 0.080 | 1.08 | 1.58 | 2.63 | 4.74 |
|  | 2 | 0.0040 | 0.035 | 0.081 | 1.08 | 1.64 | 2.60 | 4.90 |
|  | 3 | 0.0040 | 0.036 (**) | 0.085 (**) | 1.08 | 1.53 | 2.62 | 4.76 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.08 | 1.53 | 2.58 | 4.76 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.06 | 1.50 | 2.61 | 4.68 |
|  | 6 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.06 | 1.58 | 2.62 | 4.63 |
|  | 7 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.05 | 1.55 | 2.59 | 4.60 |
|  | 8 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.04 | 1.51 | 2.56 | 4.55 |
|  | 9 | 0.0040 | 0.035 | 0.079 | 1.03 | 1.60 | 2.58 | 4.57 |
|  | 10 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.02 | 1.53 | 2.55 | 4.54 |
|  | 11 | 0.0040 | 0.035 | 0.080 | 1.01 | 1.53 | 2.58 | 4.51 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00401 | 0.0351 | 0.0804 | 1.054 | 1.553 | 2.593 | 4.658 |
|  | SD | 3.02E-05 | 0.000302 | 0.00157 | 0.0258 | 0.0424 | 0.0257 | 0.121 |
|  | RSD/% | 0.75 | 0.86 | 1.95 | 2.45 | 2.73 | 0.99 | 2.60 |
|  | Max | 0.0041 | 0.036 | 0.085 | 1.08 | 1.64 | 2.63 | 4.90 |
|  | Min | 0.0040 | 0.035 | 0.079 | 1.01 | 1.50 | 2.55 | 4.51 |
|  | Gmax | 2.980 | 2.980 | 2.930 | 1.008 | 2.052 | 1.440 | 2,000 |
|  | Gmin | 0.331 | 0.331 | 0.892 | 1.705 | 1.250 | 1.673 | 1.223 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.0041为离群值（舍弃） | 0.036为离群值（舍弃） | 0.085为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-42镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0040 | 0.033 | 0.078 | 0.97 | 1.63 | 2.48 | 4.35 |
|  | 2 | 0.0039 | 0.032 | 0.076 | 0.97 | 1.63 | 2.40 | 4.44 |
|  | 3 | 0.0038 | 0.030 | 0.076 | 0.95 | 1.55 | 2.45 | 4.44 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.031 | 0.081 | 0.95 | 1.64 | 2.50 | 4.32 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.032 | 0.077 | 0.98 | 1.60 | 2.41 | 4.38 |
|  | 6 | 0.0041 | 0.031 | 0.080 | 0.96 | 1.61 | 2.43 | 4.40 |
|  | 7 | 0.0040 | 0.030 | 0.077 | 0.95 | 1.58 | 2.46 | 4.34 |
|  | 8 | / | 0.033 | 0.078 | 0.95 | 1.62 | 2.46 | 4.38 |
|  | 9 | / | 0.031 | 0.079 | 0.96 | 1.61 | 2.43 | 4.46 |
|  | 10 | / | 0.032 | 0.080 | 0.94 | 1.56 | 2.42 | 4.32 |
|  | 11 | / | 0.032 | 0.080 | 0.96 | 1.57 | 2.47 | 4.46 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00397 | 0.0315 | 0.0784 | 0.958 | 1.600 | 2.446 | 4.389 |
|  | SD | 0.000111 | 0.00103 | 0.00175 | 0.0117 | 0.0307 | 0.0311 | 0.0539 |
|  | RSD/% | 2.80 | 3.27 | 2.23 | 1.22 | 1.92 | 1.27 | 1.23 |
|  | Max | 0.0041 | 0.033 | 0.081 | 0.98 | 1.64 | 2.50 | 4.46 |
|  | Min | 0.0038 | 0.030 | 0.076 | 0.94 | 1.55 | 2.40 | 4.32 |
|  | Gmax | 1.171 | 1.456 | 1.486 | 1.880 | 1.303 | 1.736 | 1.317 |
|  | Gmin | 1.532 | 1.456 | 1.371 | 1.538 | 1.629 | 1.479 | 1.280 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-43镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0038 | 0.033 | 0.079 | 0.86 | 1.44 | 2.44 | 4.22 |
|  | 2 | 0.0040 | 0.033 | 0.077 | 0.88 | 1.40 | 2.27 | 4.31 |
|  | 3 | 0.0037 | 0.029 | 0.081 | 0.89 | 1.45 | 2.37 | 4.13 |
|  | 4 | 0.0035 | 0.031 | 0.075 | 0.93 | 1.54 | 2.40 | 4.23 |
|  | 5 | 0.0032 | 0.029 | 0.074 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 4.18 |
|  | 6 | 0.0030 | 0.034 | 0.072 | 0.93 | 1.48 | 2.39 | 4.25 |
|  | 7 | 0.0037 | 0.033 | 0.079 | 0.87 | 1.43 | 2.48 | 4.32 |
|  | 8 | / | 0.031 | 0.075 | 0.92 | 1.46 | 2.27 | 4.19 |
|  | 9 | / | 0.027 | 0.074 | 0.91 | 1.56 | 2.33 | 4.34 |
|  | 10 | / | 0.034 | 0.074 | 0.92 | 1.52 | 2.29 | 4.23 |
|  | 11 | / | 0.029 | 0.082 | 0.90 | 1.46 | 2.37 | 4.27 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00356 | 0.0312 | 0.0765 | 0.901 | 1.467 | 2.360 | 4.243 |
|  | SD | 0.000351 | 0.00240 | 0.00327 | 0.0239 | 0.0533 | 0.0675 | 0.0640 |
|  | RSD/% | 9.86 | 7.69 | 4.27 | 2.65 | 3.63 | 2.86 | 1.51 |
|  | Max | 0.0040 | 0.034 | 0.082 | 0.93 | 1.56 | 2.48 | 4.34 |
|  | Min | 0.0032 | 0.029 | 0.072 | 0.86 | 1.40 | 2.27 | 4.13 |
|  | Gmax | 1.254 | 1.167 | 1.682 | 1.213 | 1.745 | 1.778 | 1.516 |
|  | Gmin | 1.026 | 0.917 | 1.376 | 1.715 | 1.257 | 1.333 | 1.766 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-44镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0037 | 0.031 | 0.074 | 0.95 | 1.57 | 2.46 | 4.39 |
|  | 2 | 0.0036 | 0.030 | 0.074 | 0.96 | 1.55 | 2.46 | 4.46 |
|  | 3 | 0.0036 | 0.031 | 0.076 | 0.94 | 1.55 | 2.50 | 4.41 |
|  | 4 | 0.0036 | 0.030 | 0.075 | 0.97 | 1.57 | 2.49 | 4.43 |
|  | 5 | 0.0037 | 0.030 | 0.074 | 0.95 | 1.54 | 2.46 | 4.43 |
|  | 6 | 0.0037 | 0.031 | 0.074 | 0.96 | 1.58 | 2.49 | 4.42 |
|  | 7 | 0.0036 | 0.030 | 0.074 | 0.97 | 1.57 | 2.38(**) | 4.47 |
|  | 8 | / | 0.030 | 0.075 | 0.96 | 1.55 | 2.48 | 4.48 |
|  | 9 | / | 0.030 | 0.075 | 0.97 | 1.54 | 2.47 | 4.48 |
|  | 10 | / | 0.030 | 0.076 | 0.98 | 1.58 | 2.46 | 4.48 |
|  | 11 | / | 0.030 | 0.076 | 0.96 | 1.57 | 2.49 | 4.50 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00364 | 0.0303 | 0.0748 | 0.961 | 1.561 | 2.467 | 4.45 |
|  | SD | 5.34E-05 | 0.000467 | 0.000874 | 0.0114 | 0.0151 | 0.0326 | 0.0355 |
|  | RSD/% | 1.47 | 1.54 | 1.17 | 1.19 | 0.97 | 1.32 | 0.80 |
|  | Max | 0.0037 | 0.031 | 0.076 | 0.98 | 1.58 | 2.50 | 4.50 |
|  | Min | 0.0036 | 0.030 | 0.074 | 0.94 | 1.54 | 2.38 | 4.39 |
|  | Gmax | 1.124 | 1.499 | 1.373 | 1.667 | 1.258 | 1.012 | 1.408 |
|  | Gmin | 0.749 | 0.642 | 0.915 | 1.842 | 1.391 | 2.669 | 1.690 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 2.38为离群值（舍弃） | 无异议 |

表 2-45镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0042 | 0.032 | 0.071 | 0.95 | 1.55 | 2.50 | 4.50 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.031 | 0.072 | 0.97 | 1.59 | 2.51 | 4.50 |
|  | 3 | 0.0042 | 0.032 | 0.072 | 0.96 | 1.55 | 2.50 | 4.50 |
|  | 4 | 0.0042 | 0.032 | 0.071 | 0.95 | 1.56 | 2.50 | 4.49 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.032 | 0.072 | 0.96 | 1.59 | 2.51 | 4.51 |
|  | 6 | 0.0041 | 0.031 | 0.072 | 0.96 | 1.57 | 2.49 | 4.51 |
|  | 7 | 0.0042 | 0.031 | 0.071 | 0.95 | 1.58 | 2.49 | 4.49 |
|  | 8 | 0.0042 | 0.031 | 0.071 | 0.96 | 1.59 | 2.50 | 4.49 |
|  | 9 | 0.0040 | 0.031 | 0.072 | 0.96 | 1.57 | 2.51 | 4.50 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.031 | 0.072 | 0.96 | 1.58 | 2.51 | 4.50 |
|  | 11 | 0.0042 | 0.032 | 0.072 | 0.96 | 1.59 | 2.49 | 4.50 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00415 | 0.0314 | 0.0716 | 0.958 | 1.574 | 2.501 | 4.499 |
|  | SD | 6.88E-05 | 0.000522 | 0.000504 | 0.00603 | 0.0157 | 0.00831 | 0.00701 |
|  | RSD/% | 1.66 | 1.66 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.33 | 0.16 |
|  | Max | 0.0042 | 0.032 | 0.072 | 0.97 | 1.59 | 2.51 | 4.51 |
|  | Min | 0.0040 | 0.031 | 0.071 | 0.95 | 1.55 | 2.49 | 4.49 |
|  | Gmax | 0.727 | 1.149 | 0.794 | 1.990 | 1.019 | 1.083 | 1.569 |
|  | Gmin | 2.180 | 0.766 | 1.190 | 1.327 | 1.529 | 1.324 | 1.284 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-46镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0036 | 0.030 | 0.074 | 0.88 | 1.60 | 2.28 | 4.30 |
|  | 2 | 0.0036 | 0.030 | 0.072 | 0.89 | 1.51 | 2.42 | 4.31 |
|  | 3 | 0.0036 | 0.029 | 0.073 | 0.89 | 1.57 | 2.46 | 4.36 |
|  | 4 | 0.0036 | 0.030 | 0.072 | 0.91 | 1.54 | 2.35 | 4.47 |
|  | 5 | 0.0036 | 0.030 | 0.072 | 0.91 | 1.58 | 2.39 | 4.41 |
|  | 6 | 0.0036 | 0.030 | 0.073 | 0.92 | 1.57 | 2.44 | 4.35 |
|  | 7 | 0.0036 | 0.030 | 0.074 | 0.88 | 1.54 | 2.42 | 4.36 |
|  | 8 | / | 0.030 | 0.073 | 0.90 | 1.52 | 2.43 | 4.19 |
|  | 9 | / | 0.030 | 0.074 | 0.90 | 1.56 | 2.40 | 4.28 |
|  | 10 | / | 0.030 | 0.073 | 0.90 | 1.51 | 2.40 | 4.27 |
|  | 11 | / | 0.031 | 0.074 | 0.89 | 1.53 | 2.29 | 4.28 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0036 | 0.030 | 0.0731 | 0.897 | 1.548 | 2.389 | 4.325 |
|  | SD | 0 | 0.000447 | 0.000831 | 0.0127 | 0.0299 | 0.0589 | 0.0758 |
|  | RSD/% | 0 | 1.49 | 1.14 | 1.42 | 1.93 | 2.46 | 1.75 |
|  | Max | 0.0036 | 0.031 | 0.074 | 0.92 | 1.60 | 2.46 | 4.47 |
|  | Min | 0.0036 | 0.029 | 0.072 | 0.88 | 1.51 | 2.28 | 4.19 |
|  | Gmax | 0 | 2.237 | 1.083 | 1.811 | 1.739 | 1.205 | 1.913 |
|  | Gmin | 0 | 2.237 | 1.324 | 1.338 | 1.271 | 1.850 | 1.781 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-47镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0046 | 0.031 | 0.067 | 0.87 | 1.35 | 2.32 | 4.44 |
|  | 2 | 0.0044 | 0.031 | 0.067 | 0.88 | 1.36 | 2.32 | 4.42 |
|  | 3 | 0.0044 | 0.031 | 0.066 | 0.87 | 1.35 | 2.33 | 4.44 |
|  | 4 | 0.0046 | 0.031 | 0.066 | 0.87 | 1.36 | 2.30 | 4.47 |
|  | 5 | 0.0044 | 0.031 | 0.067 | 0.88 | 1.37 | 2.33 | 4.43 |
|  | 6 | 0.0044 | 0.032 (**) | 0.067 | 0.89 | 1.37 | 2.34 | 4.44 |
|  | 7 | 0.0044 | 0.031 | 0.068 | 0.89 | 1.36 | 2.33 | 4.45 |
|  | 8 | / | 0.031 | 0.068 | 0.90 | 1.35 | 2.34 | 4.42 |
|  | 9 | / | 0.031 | 0.067 | 0.89 | 1.36 | 2.34 | 4.44 |
|  | 10 | / | 0.031 | 0.067 | 0.87 | 1.39 | 2.36 | 4.47 |
|  | 11 | / | 0.031 | 0.068 | 0.89 | 1.34 | 2.34 | 4.46 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00446 | 0.0311 | 0.0671 | 0.882 | 1.36 | 2.332 | 4.443 |
|  | SD | 9.76E-05 | 0.000302 | 0.000701 | 0.0108 | 0.0134 | 0.0154 | 0.0175 |
|  | RSD/% | 2.19 | 0.97 | 1.04 | 1.22 | 0.968 | 0.66 | 0.39 |
|  | Max | 0.0046 | 0.032 | 0.068 | 0.90 | 1.39 | 2.36 | 4.47 |
|  | Min | 0.0044 | 0.031 | 0.066 | 0.87 | 1.34 | 2.30 | 4.42 |
|  | Gmax | 1.434 | 2.980 | 1.284 | 1.667 | 2.239 | 1.818 | 1.543 |
|  | Gmin | 0.615 | 0.331 | 1.569 | 1.111 | 1.492 | 2.078 | 1.314 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 0.032为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-48镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0032 | 0.027 | 0.076 | 0.95 | 1.55 | 2.42 | 4.38 |
|  | 2 | 0.0032 | 0.029 | 0.077 | 0.94 | 1.58 | 2.36 | 4.36 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.027 | 0.076 | 0.95 | 1.58 | 2.39 | 4.34 |
|  | 4 | 0.0032 | 0.029 | 0.077 | 0.94 | 1.56 | 2.40 | 4.29 |
|  | 5 | 0.0033 | 0.029 | 0.076 | 0.96 | 1.56 | 2.37 | 4.32 |
|  | 6 | 0.0032 | 0.028 | 0.076 | 0.93 | 1.62 | 2.43 | 4.37 |
|  | 7 | 0.0033 | 0.028 | 0.077 | 0.97 | 1.58 | 2.48 | 4.36 |
|  | 8 | / | 0.028 | 0.078 | 0.96 | 1.61 | 2.48 | 4.36 |
|  | 9 | / | 0.028 | 0.076 | 0.96 | 1.58 | 2.47 | 4.40 |
|  | 10 | / | 0.029 | 0.078 | 0.93 | 1.59 | 2.44 | 4.30 |
|  | 11 | / | 0.028 | 0.077 | 0.95 | 1.61 | 2.45 | 4.32 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00323 | 0.0282 | 0.0767 | 0.949 | 1.584 | 2.426 | 4.345 |
|  | SD | 4.88E-05 | 0.000751 | 0.000786 | 0.0130 | 0.0225 | 0.0425 | 0.0344 |
|  | RSD/% | 1.51 | 2.66 | 1.02 | 1.37 | 1.42 | 1.75 | 0.79 |
|  | Max | 0.0033 | 0.029 | 0.078 | 0.97 | 1.62 | 2.48 | 4.40 |
|  | Min | 0.0032 | 0.027 | 0.076 | 0.93 | 1.55 | 2.36 | 4.29 |
|  | Gmax | 1.434 | 1.067 | 1.654 | 1.615 | 1.600 | 1.270 | 1.599 |
|  | Gmin | 0.615 | 1.598 | 0.890 | 1.462 | 1.511 | 1.553 | 1.599 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-49镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0039 | 0.033 | 0.076 | 0.95 | 1.66 | 2.52 | 4.43 |
|  | 2 | 0.0039 | 0.033 | 0.079 | 0.95 | 1.52 | 2.62 | 4.46 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.033 | 0.078 | 0.97 | 1.60 | 2.49 | 4.54 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.033 | 0.079 | 0.95 | 1.55 | 2.52 | 4.49 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.033 | 0.078 | 0.98 | 1.60 | 2.56 | 4.47 |
|  | 6 | 0.0040 | 0.033 | 0.078 | 0.99 | 1.59 | 2.55 | 4.47 |
|  | 7 | 0.0039 | 0.033 | 0.079 | 0.99 | 1.60 | 2.57 | 4.48 |
|  | 8 | 0.0038 | 0.033 | 0.078 | 0.99 | 1.62 | 2.58 | 4.50 |
|  | 9 | 0.0041 | 0.032 | 0.078 | 0.97 | 1.58 | 2.63 | 4.57 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.034 | 0.077 | 0.98 | 1.61 | 2.60 | 4.52 |
|  | 11 | 0.0039 | 0.034 | 0.076 | 0.99 | 1.54 | 2.55 | 4.53 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00397 | 0.0331 | 0.0778 | 0.974 | 1.588 | 2.563 | 4.496 |
|  | SD | 0.000101 | 0.000539 | 0.00108 | 0.0169 | 0.0394 | 0.0434 | 0.0406 |
|  | RSD/% | 2.54 | 1.63 | 1.39 | 1.74 | 2.48 | 1.69 | 0.90 |
|  | Max | 0.0041 | 0.034 | 0.079 | 0.99 | 1.66 | 2.63 | 4.57 |
|  | Min | 0.0038 | 0.032 | 0.076 | 0.95 | 1.52 | 2.49 | 4.43 |
|  | Gmax | 1.287 | 1.670 | 1.111 | 0.950 | 1.827 | 1.544 | 1.823 |
|  | Gmin | 1.683 | 2.041 | 1.667 | 1.420 | 1.726 | 1.682 | 1.626 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-50镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0031 | 0.032 | 0.073 | 0.92 | 1.53 | 2.38 | 4.15 |
|  | 2 | 0.0032 | 0.032 | 0.072 | 0.93 | 1.58 | 2.43 | 4.20 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.031 | 0.071 | 0.92 | 1.56 | 2.39 | 4.18 |
|  | 4 | 0.0032 | 0.032 | 0.072 | 0.92 | 1.56 | 2.39 | 4.20 |
|  | 5 | 0.0032 | 0.031 | 0.072 | 0.93 | 1.56 | 2.39 | 4.00(*) |
|  | 6 | 0.0031 | 0.031 | 0.073 | 0.94 | 1.56 | 2.38 | 4.25 |
|  | 7 | 0.0032 | 0.032 | 0.071 | 0.92 | 1.56 | 2.40 | 4.25 |
|  | 8 | / | 0.031 | 0.072 | 0.93 | 1.57 | 2.42 | 4.20 |
|  | 9 | / | 0.032 | 0.072 | 0.92 | 1.57 | 2.42 | 4.18 |
|  | 10 | / | 0.032 | 0.071 | 0.93 | 1.58 | 2.38 | 4.30 |
|  | 11 | / | 0.033 | 0.072 | 0.92 | 1.54 | 2.38 | 4.25 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00317 | 0.0317 | 0.0719 | 0.924 | 1.561 | 2.396 | 4.196 |
|  | SD | 4.88E-05 | 0.000647 | 0.000701 | 0.00688 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0779 |
|  | RSD/% | 1.54 | 2.04 | 0.97 | 0.74 | 0.97 | 0.78 | 1.85 |
|  | Max | 0.0032 | 0.033 | 0.073 | 0.94 | 1.58 | 2.43 | 4.30 |
|  | Min | 0.0031 | 0.031 | 0.071 | 0.92 | 1.53 | 2.38 | 4.00 |
|  | Gmax | 0.615 | 2.009 | 1.569 | 2.326 | 1.258 | 1.828 | 1.335 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.082 | 1.284 | 0.581 | 2.053 | 0.860 | 2.516 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 4.00为歧离值（保留） |

表 2-51镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.46 | 2.48 | 4.30 |
|  | 2 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.49 | 2.40 | 4.34 |
|  | 3 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.53 | 2.40 | 4.31 |
|  | 4 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.50 | 2.42 | 4.32 |
|  | 5 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.52 | 2.46 | 4.32 |
|  | 6 | 0.0033 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.48 | 2.46 | 4.32 |
|  | 7 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.49 | 2.43 | 4.32 |
|  | 8 | 0.0033 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.50 | 2.44 | 4.31 |
|  | 9 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.49 | 2.44 | 4.32 |
|  | 10 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.49 | 2.43 | 4.32 |
|  | 11 | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.48 | 2.41 | 4.32 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00338 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.494 | 2.434 | 4.318 |
|  | SD | 4.04E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.0258 | 0.00982 |
|  | RSD/% | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.06 | 0.23 |
|  | Max | 0.0034 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.53 | 2.48 | 4.34 |
|  | Min | 0.0033 | 0.031 | 0.071 | 0.94 | 1.46 | 2.40 | 4.30 |
|  | Gmax | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 1.783 | 2.240 |
|  | Gmin | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 1.780 | 1.318 | 1.833 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-52镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0036 | 0.032 | 0.082 | 0.96 | 1.47 | 2.48 | 4.32 |
|  | 2 | 0.0037 | 0.032 | 0.080 | 0.96 | 1.47 | 2.42 | 4.30 |
|  | 3 | 0.0036 | 0.031 | 0.079 | 0.95 | 1.49 | 2.40 | 4.30 |
|  | 4 | 0.0037 | 0.032 | 0.080 | 0.96 | 1.52 | 2.43 | 4.27 |
|  | 5 | 0.0036 | 0.032 | 0.081 | 0.95 | 1.47 | 2.41 | 4.29 |
|  | 6 | 0.0039 | 0.032 | 0.083 | 0.95 | 1.49 | 2.49 | 4.29 |
|  | 7 | 0.0038 | 0.031 | 0.078 | 0.95 | 1.54 | 2.51 | 4.28 |
|  | 8 | 0.0038 | 0.032 | 0.080 | 0.96 | 1.53 | 2.45 | 4.33 |
|  | 9 | 0.0039 | 0.032 | 0.079 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.31 |
|  | 10 | 0.0035 | 0.032 | 0.079 | 0.96 | 1.56 | 2.43 | 4.27 |
|  | 11 | 0.0039 | 0.031 | 0.082 | 0.96 | 1.55 | 2.45 | 4.28 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00373 | 0.0317 | 0.0801 | 0.957 | 1.513 | 2.451 | 4.294 |
|  | SD | 0.000142 | 0.000467 | 0.00156 | 0.00647 | 0.0355 | 0.0379 | 0.0197 |
|  | RSD/% | 3.84 | 1.47 | 1.95 | 0.68 | 2.35 | 1.55 | 0.46 |
|  | Max | 0.0039 | 0.032 | 0.083 | 0.97 | 1.56 | 2.51 | 4.33 |
|  | Min | 0.0035 | 0.031 | 0.078 | 0.95 | 1.47 | 2.40 | 4.27 |
|  | Gmax | 1.197 | 0.642 | 1.859 | 2.009 | 1.324 | 1.557 | 1.827 |
|  | Gmin | 1.620 | 1.499 | 1.346 | 1.082 | 1.211 | 1.346 | 1.218 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-53镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0035 | 0.029 | 0.075 | 0.93 | 1.50 | 2.29 | 4.13 |
|  | 2 | 0.0035 | 0.029 | 0.071 | 0.92 | 1.51 | 2.32 | 4.15 |
|  | 3 | 0.0035 | 0.028 | 0.072 | 0.94 | 1.54 | 2.32 | 4.15 |
|  | 4 | 0.0035 | 0.029 | 0.072 | 0.91 | 1.54 | 2.35 | 4.18 |
|  | 5 | 0.0035 | 0.029 | 0.073 | 0.91 | 1.56 | 2.36 | 4.23 |
|  | 6 | 0.0036 | 0.029 | 0.072 | 0.92 | 1.55 | 2.29 | 4.05 |
|  | 7 | 0.0037 | 0.029 | 0.072 | 0.92 | 1.49 | 2.29 | 4.07 |
|  | 8 | / | 0.029 | 0.072 | 0.93 | 1.48 | 2.29 | 4.08 |
|  | 9 | / | 0.029 | 0.074 | 0.92 | 1.48 | 2.31 | 4.14 |
|  | 10 | / | 0.029 | 0.075 | 0.94 | 1.51 | 2.36 | 4.11 |
|  | 11 | / | 0.028 | 0.073 | 0.93 | 1.51 | 2.32 | 4.15 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00354 | 0.0288 | 0.0728 | 0.924 | 1.515 | 2.318 | 4.131 |
|  | SD | 7.87E-05 | 0.000404 | 0.00133 | 0.0104 | 0.0281 | 0.0279 | 0.0517 |
|  | RSD/% | 2.22 | 1.40 | 1.83 | 1.13 | 1.85 | 1.20 | 1.25 |
|  | Max | 0.0037 | 0.029 | 0.075 | 0.94 | 1.56 | 2.36 | 4.23 |
|  | Min | 0.0035 | 0.028 | 0.071 | 0.91 | 1.48 | 2.29 | 4.05 |
|  | Gmax | 2.033 | 0.495 | 1.654 | 1.538 | 1.601 | 1.505 | 1.915 |
|  | Gmin | 0.508 | 1.980 | 1.353 | 1.346 | 1.246 | 1.004 | 1.567 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-54镁元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0039 | 0.030 | 0.074 | 0.88 | 1.56 | 2.44 | 4.20 |
|  | 2 | 0.0038 | 0.030 | 0.075 | 0.91 | 1.62 | 2.46 | 4.25 |
|  | 3 | 0.0038 | 0.030 | 0.075 | 0.90 | 1.59 | 2.52 | 4.37 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.031 | 0.076 | 0.94 | 1.60 | 2.48 | 4.26 |
|  | 5 | 0.0037 | 0.031 | 0.077 | 0.94 | 1.63 | 2.55 | 4.31 |
|  | 6 | 0.0039 | 0.032 | 0.077 | 0.92 | 1.62 | 2.58 | 4.33 |
|  | 7 | 0.0038 | 0.030 | 0.076 | 0.89 | 1.59 | 2.47 | 4.19 |
|  | 8 | / | 0.031 | 0.075 | 0.89 | 1.54 | 2.44 | 4.17 |
|  | 9 | / | 0.030 | 0.074 | 0.91 | 1.55 | 2.42 | 4.18 |
|  | 10 | / | 0.032 | 0.076 | 0.89 | 1.56 | 2.55 | 4.17 |
|  | 11 | / | 0.030 | 0.077 | 0.93 | 1.61 | 2.45 | 4.30 |
|  | 测定次数n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00386 | 0.0301 | 0.0756 | 0.909 | 1.588 | 2.487 | 4.248 |
|  | SD | 0.000127 | 0.000809 | 0.00112 | 0.0212 | 0.0312 | 0.0539 | 0.0712 |
|  | RSD/% | 3.29 | 2.69 | 1.48 | 2.33 | 1.96 | 2.17 | 1.68 |
|  | Max | 0.0041 | 0.032 | 0.077 | 0.94 | 1.63 | 2.58 | 4.37 |
|  | Min | 0.0037 | 0.030 | 0.074 | 0.88 | 1.54 | 2.42 | 4.17 |
|  | Gmax | 1.890 | 2.348 | 1.250 | 1.462 | 1.346 | 1.725 | 1.713 |
|  | Gmin | 1.260 | 0.124 | 1.428 | 1.368 | 1.538 | 1.243 | 1.096 |
|  | G95(n) | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-55铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00047 | 0.97 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.99 |
|  | 3 | 0.00044 | 0.96 |
|  | 4 | 0.0005 | 0.99 |
|  | 5 | 0.00045 | 0.98 |
|  | 6 | 0.0005 | 1.01 |
|  | 7 | 0.00048 | 0.98 |
|  | 8 | 0.00046 | 0.98 |
|  | 9 | 0.00050 | 0.97 |
|  | 10 | 0.0005 | 1.01 |
|  | 11 | 0.00047 | 1.01 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000477 | 0.986 |
|  | SD | 2.149E-05 | 0.017 |
|  | RSD/% | 4.5 | 1.72 |
|  | Max | 0.0005 | 1.01 |
|  | Min | 0.00044 | 0.96 |
|  | Gmax | 1.070 | 1.412 |
|  | Gmin | 1.722 | 1.529 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-56铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00048 | 0.97. |
|  | 2 | 0.00051 | 0.99 |
|  | 3 | 0.00061 | 0.96 |
|  | 4 | 0.00039 | 0.99 |
|  | 5 | 0.00053 | 0.98 |
|  | 6 | 0.00055 | 1.01 |
|  | 7 | 0.00046 | 1.00 |
|  | 8 | 0.00051 | 0.99 |
|  | 9 | 0.00053 | 1.02 |
|  | 10 | 0.00055 | 1.03 |
|  | 11 | 0.00044 | 1.01 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000505 | 0.995 |
|  | SD | 6.03927E-05 | 0.021 |
|  | RSD/% | 11.95 | 2.12 |
|  | Max | 0.00061 | 1.03 |
|  | Min | 0.00039 | 0.96 |
|  | Gmax | 1.731 | 1.633 |
|  | Gmin | 1.912 | 1.676 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-57铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00047 | 0.98 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.99 |
|  | 3 | 0.00044 | 0.98 |
|  | 4 | 0.00051 | 0.98 |
|  | 5 | 0.00054 | 0.97 |
|  | 6 | 0.00051 | 1.01 |
|  | 7 | 0.00048 | 1.01 |
|  | 8 | 0.00046 | 1.00 |
|  | 9 | 0.00051 | 1.00 |
|  | 10 | 0.00050 | 1.00 |
|  | 11 | 0.00047 | 1.00 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000488 | 0.993 |
|  | SD | 2.85721E-05 | 0.0135 |
|  | RSD/% | 5.85 | 1.36 |
|  | Max | 0.00054 | 1.01 |
|  | Min | 0.00044 | 0.97 |
|  | Gmax | 1.820 | 1.261 |
|  | Gmin | 1.680 | 1.706 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-58铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00044 | 1.01 |
|  | 2 | 0.00055 | 1.02 |
|  | 3 | 0.00057 | 0.98 |
|  | 4 | 0.00039 | 1.00 |
|  | 5 | 0.00039 | 1.01 |
|  | 6 | 0.00063 | 0.97 |
|  | 7 | 0.00042 | 1.03 |
|  | 8 | 0.00059 | 0.98 |
|  | 9 | 0.00033 | 0.99 |
|  | 10 | 0.00052 | 0.98 |
|  | 11 | 0.00047 | 0.99 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00048 | 0.995 |
|  | SD | 0.000092 | 0.019 |
|  | RSD/% | 19.19 | 1.87 |
|  | Max | 0.00063 | 1.03 |
|  | Min | 0.00033 | 0.97 |
|  | Gmax | 1.630 | 1.842 |
|  | Gmin | 7.81657E-06 | 0.0134 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-59铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00041 | 1.005 |
|  | 2 | 0.00041 | 1.005 |
|  | 3 | 0.00041 | 1.005 |
|  | 4 | 0.00041 | 1.005 |
|  | 5 | 0.00041 | 1.005 |
|  | 6 | 0.00044 | 1.005 |
|  | 7 | 0.00045 | 1.005 |
|  | 8 | 0.00044 | 1.005 |
|  | 9 | 0.00041 | 1.01(*) |
|  | 10 | 0.00042 | 1.01(*) |
|  | 11 | 0.00041 | 1.01(*) |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000421 | 1.006 |
|  | SD | 1.69148E-05 | 0.00167 |
|  | RSD/% | 4.018 | 0.166 |
|  | Max | 0.00045 | 1.01 |
|  | Min | 0.00041 | 1.005 |
|  | Gmax | 1.714 | 2.4 |
|  | Gmin | 0.650 | 0.6 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 1.01为歧离值（保留） |

表 2-60铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00044 | 0.96 |
|  | 2 | 0.00041 | 0.96 |
|  | 3 | 0.00040 | 0.95 |
|  | 4 | 0.00043 | 0.95 |
|  | 5 | 0.00044 | 0.96 |
|  | 6 | 0.00041 | 0.97 |
|  | 7 | 0.00042 | 0.97 |
|  | 8 | 0.00046 | 0.97 |
|  | 9 | 0.00043 | 0.94 |
|  | 10 | 0.00040 | 0.95 |
|  | 11 | 0.00042 | 0.97 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000424 | 0.959 |
|  | SD | 1.85864E-05 | 0.0104 |
|  | RSD/% | 4.38 | 1.09 |
|  | Max | 0.00046 | 0.97 |
|  | Min | 0.00040 | 0.94 |
|  | Gmax | 1.937 | 1.054 |
|  | Gmin | 1.291 | 1.820 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-61铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00044 | 0.99 |
|  | 2 | 0.00045 | 0.98 |
|  | 3 | 0.00044 | 1.00 |
|  | 4 | 0.00044 | 0.98 |
|  | 5 | 0.00045 | 0.99 |
|  | 6 | 0.00044 | 1.01 |
|  | 7 | 0.00044 | 0.99 |
|  | 8 | 0.00045 | 0.98 |
|  | 9 | 0.00044 | 0.98 |
|  | 10 | 0.00045 | 1 |
|  | 11 | 0.00045 | 0.98 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000444 | 0.989 |
|  | SD | 5.22233E-06 | 0.0104 |
|  | RSD/% | 1.17 | 1.06 |
|  | Max | 0.00045 | 1.01 |
|  | Min | 0.00044 | 0.98 |
|  | Gmax | 1.149 | 2.011 |
|  | Gmin | 0.766 | 0.862 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-62铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00045 | 1.04 |
|  | 2 | 0.00054 | 1.03 |
|  | 3 | 0.00050 | 1.04 |
|  | 4 | 0.00045 | 1.03 |
|  | 5 | 0.00045 | 1.03 |
|  | 6 | 0.00045 | 1.02 |
|  | 7 | 0.00050 | 1.03 |
|  | 8 | 0.00045 | 1.02 |
|  | 9 | 0.00050 | 1.03 |
|  | 10 | 0.00054 | 1.04 |
|  | 11 | 0.00045 | 1.03 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00048 | 1.031 |
|  | SD | 3.71484E-05 | 0.0070 |
|  | RSD/% | 7.74 | 0.68 |
|  | Max | 0.00054 | 1.04 |
|  | Min | 0.00045 | 1.02 |
|  | Gmax | 1.615 | 1.299 |
|  | Gmin | 0.808 | 1.556 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-63铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00029 | 0.98 |
|  | 2 | 0.00040 | 1.00 |
|  | 3 | 0.00034 | 1.01 |
|  | 4 | 0.00033 | 1.02 |
|  | 5 | 0.00033 | 1.00 |
|  | 6 | 0.00032 | 1.00 |
|  | 7 | 0.00033 | 1.03 |
|  | 8 | 0.00042 | 1.02 |
|  | 9 | 0.00035 | 1.00 |
|  | 10 | 0.00034 | 1.02 |
|  | 11 | 0.00036 | 0.99 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000346 | 1.006 |
|  | SD | 3.64068E-05 | 0.0150 |
|  | RSD/% | 10.75 | 1.31 |
|  | Max | 0.00042 | 1.03 |
|  | Min | 0.00029 | 0.98 |
|  | Gmax | 2.032 | 1.574 |
|  | Gmin | 1.538 | 1.756 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-64铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00046 | 0.99 |
|  | 2 | 0.00038 | 1.00 |
|  | 3 | 0.00040 | 1.01 |
|  | 4 | 0.00038 | 1.00 |
|  | 5 | 0.00044 | 1.00 |
|  | 6 | 0.00042 | 1.00 |
|  | 7 | 0.00039 | 1.00 |
|  | 8 | 0.00045 | 1.00 |
|  | 9 | 0.00042 | 1.01 |
|  | 10 | 0.00039 | 1.00 |
|  | 11 | 0.00041 | 1.00 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00041 | 1.001 |
|  | SD | 2.796E-05 | 0.00539 |
|  | RSD/% | 6.77 | 0.54 |
|  | Max | 0.00046 | 1.01 |
|  | Min | 0.00038 | 0.99 |
|  | Gmax | 1.691 | 1.685 |
|  | Gmin | 1.170 | 2.022 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-65铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00045 | 0.99 |
|  | 2 | 0.00047 | 0.98 |
|  | 3 | 0.00043 | 1.00 |
|  | 4 | 0.00045 | 0.99 |
|  | 5 | 0.00045 | 1.00 |
|  | 6 | 0.00046 | 1.03 |
|  | 7 | 0.00044 | 1.01 |
|  | 8 | 0.00044 | 1.00 |
|  | 9 | 0.00048 | 1.01 |
|  | 10 | 0.00045 | 0.99 |
|  | 11 | 0.00046 | 0.99 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00045 | 0.999 |
|  | SD | 1.42063E-05 | 0.0138 |
|  | RSD/% | 3.16 | 1.38 |
|  | Max | 0.00048 | 1.03 |
|  | Min | 0.00043 | 0.98 |
|  | Gmax | 2.112 | 2.246 |
|  | Gmin | 1.408 | 1.377 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-66铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00052 | 0.98 |
|  | 2 | 0.00047 | 0.97 |
|  | 3 | 0.00047 | 0.99 |
|  | 4 | 0.00047 | 0.99 |
|  | 5 | 0.00045 | 1.01 |
|  | 6 | 0.00047 | 1.01 |
|  | 7 | 0.00044 | 1.03 |
|  | 8 | 0.00050 | 1.03 |
|  | 9 | 0.00051 | 1.02 |
|  | 10 | 0.00047 | 1.03 |
|  | 11 | 0.00044 | 0.99 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000474 | 1.004 |
|  | SD | 2.65604E-05 | 0.0216 |
|  | RSD/% | 5.60 | 2.15 |
|  | Max | 0.00052 | 1.03 |
|  | Min | 0.00044 | 0.97 |
|  | Gmax | 1.732 | 1.204 |
|  | Gmin | 1.280 | 1.574 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-67铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00044 | 0.96 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.99 |
|  | 3 | 0.00052 | 1.01 |
|  | 4 | 0.00044 | 1.00 |
|  | 5 | 0.00042 | 0.98 |
|  | 6 | 0.00046 | 1.02 |
|  | 7 | 0.00045 | 1.02 |
|  | 8 | 0.00048 | 1.00 |
|  | 9 | 0.00047 | 1.02 |
|  | 10 | 0.00051 | 1.00 |
|  | 11 | 0.00050 | 1.00 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00047 | 1.000 |
|  | SD | 0.00003 | 0.018 |
|  | RSD/% | 6.73 | 1.84 |
|  | Max | 0.00052 | 1.02 |
|  | Min | 0.00042 | 0.96 |
|  | Gmax | 1.667 | 1.111 |
|  | Gmin | 1.667 | 2.222 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-68铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00041 | 1.07 |
|  | 2 | 0.00038 | 1.06 |
|  | 3 | 0.00049 | 1.05 |
|  | 4 | 0.00042 | 1.09 |
|  | 5 | 0.00035 | 1.06 |
|  | 6 | 0.00047 | 1.08 |
|  | 7 | 0.00036 | 1.05 |
|  | 8 | 0.00043 | 1.08 |
|  | 9 | 0.00045 | 1.08 |
|  | 10 | 0.00039 | 1.06 |
|  | 11 | 0.00034 | 1.09 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000408 | 1.07 |
|  | SD | 4.93595E-05 | 0.0148 |
|  | RSD/% | 12.10 | 1.38 |
|  | Max | 0.00049 | 1.09 |
|  | Min | 0.00034 | 1.05 |
|  | Gmax | 1.661 | 1.351 |
|  | Gmin | 1.378 | 1.351 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-69铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00037 | 0.99 |
|  | 2 | 0.00033 | 0.97 |
|  | 3 | 0.00033 | 0.96 |
|  | 4 | 0.00035 | 0.97 |
|  | 5 | 0.00036 | 0.93 |
|  | 6 | 0.00038 | 0.97 |
|  | 7 | 0.00033 | 0.93 |
|  | 8 | 0.00037 | 0.96 |
|  | 9 | 0.00038 | 0.98 |
|  | 10 | 0.00038 | 0.99 |
|  | 11 | 0.00039 | 0.97 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000361 | 0.965 |
|  | SD | 0.000023 | 0.02 |
|  | RSD/% | 6.25 | 2.05 |
|  | Max | 0.00039 | 0.99 |
|  | Min | 0.00033 | 0.93 |
|  | Gmax | 1.265 | 1.25 |
|  | Gmin | 1.344 | 1.75 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-70铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00037 | 0.98 |
|  | 2 | 0.00040 | 0.99 |
|  | 3 | 0.00037 | 0.99 |
|  | 4 | 0.00037 | 1.01 |
|  | 5 | 0.00040 | 1.00 |
|  | 6 | 0.00040 | 1.00 |
|  | 7 | 0.00044 | 0.98 |
|  | 8 | 0.00040 | 0.99 |
|  | 9 | 0.00040 | 1.01 |
|  | 10 | 0.00044 | 1.01 |
|  | 11 | 0.00040 | 1.01 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000399 | 1.00 |
|  | SD | 2.42712E-05 | 0.012 |
|  | RSD/% | 6.07 | 1.19 |
|  | Max | 0.00044 | 1.01 |
|  | Min | 0.00037 | 0.98 |
|  | Gmax | 1.689 | 1.061 |
|  | Gmin | 1.195 | 1.439 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

表 2-71铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00046 | 1.02 |
|  | 2 | 0.00045 | 1.01 |
|  | 3 | 0.00045 | 1.01 |
|  | 4 | 0.00045 | 1.02 |
|  | 5 | 0.00046 | 1.03 |
|  | 6 | 0.00043 | 1.05(*) |
|  | 7 | 0.00045 | 1.00 |
|  | 8 | 0.00046 | 1.00 |
|  | 9 | 0.00047 | 1.01 |
|  | 10 | 0.00044 | 1.01 |
|  | 11 | 0.00045 | 1.01 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000452 | 1.015 |
|  | SD | 1.07872E-05 | 0.0144 |
|  | RSD/% | 2.39 | 1.42 |
|  | Max | 0.00047 | 1.05 |
|  | Min | 0.00043 | 1.01 |
|  | Gmax | 1.669 | 2.430 |
|  | Gmin | 2.039 | 1.042 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 1.05为歧离值（保留） |

表 2-72铅元素 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 17# | 18# |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00045 | 1.02 |
|  | 2 | 0.00047 | 1.02 |
|  | 3 | 0.00045 | 1.02 |
|  | 4 | 0.00040 | 1.00 |
|  | 5 | 0.00040 | 1.00 |
|  | 6 | 0.00045 | 1.00 |
|  | 7 | 0.00043 | 1.01 |
|  | 8 | 0.00045 | 1.01 |
|  | 9 | 0.00042 | 1.01 |
|  | 10 | 0.00046 | 1.01 |
|  | 11 | 0.00048 | 1.01 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000442 | 1.010 |
|  | SD | 2.63887E-05 | 0.00775 |
|  | RSD/% | 5.97 | 0.77 |
|  | Max | 0.00048 | 1.02 |
|  | Min | 0.00040 | 1.00 |
|  | Gmax | 1.440 | 1.290 |
|  | Gmin | 1.592 | 1.290 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 |

通过对各实验室的平均数据进行处理，结果见表   ，为防止一个实验室内较高的变异来自某个测定结果，  对各实验室内的平均结果进行格布拉斯检验，其中以*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。

3  一致性和离群值检查

3.1.1曼德尔h-k检验

对各实验室试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见表3-1，4

表 3 -1单元镉元素平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.19 | 0.81 | 0.94 | 1.18 |
| 2 | 0.98 | 0.47 | 0.00 | 0.41 |
| 3 | 2.77 ** | 1.24 | 1.35 | 1.53** |
| 4 | 1.43* | 1.35 | 1.19 | 0.93 |
| 5 | 0.18 | 0.62 | 1.49 * | 0.63 |
| 6 | 0.97 | 0.81 | 0.91 | 0.63 |
| 7 | 1.94 ** | 1.69 ** | 1.66** | 1.55** |
| 8 | 0.83 | 1.20 | 1.98 ** | 1.49 * |
| 9 | 0.75 | 0.91 | 0.75 | 0.91 |
| 10 | 0.71 | 1.04 | 0.00 | 1.28 |
| 11 | 0.65 | 1.74 ** | 0.91 | 0.63 |
| 12 | 0.35 | 0.47 | 0.39 | 0.55 |
| 13 | 1.23 | 0.79 | 0.86 | 0.55 |
| 14 | 0.92 | 0.81 | 1.08 | 1.99 ** |
| 15 | 0.00 | 0.47 | 0.34 | 0.68 |
| 16 | 1.29 | 1.67 ** | 0.86 | 0.82 |
| 17 | 1.14 | 1.03 | 0.42 | 0.93 |
| 18 | 0.66 | 0.91 | 1.07 | 1.39 * |
| P=18,n=11 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.52 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-2铅元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.20 | 1.34 | 1.16 | 1.37 | 1.31 |
| 2 | 1.30 | 1.36 | 1.02 | 1.28 | 1.66** |
| 3 | 1.69** | 1.35 | 2.18** | 0.38 | 0.88 |
| 4 | 0.71 | 1.30 | 0.48 | 1.14 | 1.68 ** |
| 5 | 0.23 | 0.85 | 0.55 | 2.15** | 0.55 |
| 6 | 0.99 | 0.84 | 1.07 | 0.55 | 0.99 |
| 7 | 1.67** | 2.10 ** | 2.77 ** | 2.75 ** | 1.94 ** |
| 8 | 1.36 | 1.55 ** | 1.26 | 0.98 | 1.01 |
| 9 | 0.71 | 0.43 | 0.74 | 0.49 | 0.28 |
| 10 | 0.93 | 0.43 | 0.56 | 0.99 | 0.95 |
| 11 | 0.71 | 0.83 | 1.04 | 0.53 | 0.67 |
| 12 | 0.54 | 0.43 | 0.62 | 0.71 | 1.68 ** |
| 13 | 1.27 | 1.46 * | 0.98 | 1.10 | 0.79 |
| 14 | 0.91 | 0.51 | 1.00 | 1.03 | 0.97 |
| 15 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 16 | 2.02** | 0.73 | 0.43 | 1.64** | 0.46 |
| 17 | 0.61 | 1.35 | 0.90 | 0.73 | 1.11 |
| 18 | 1.18 | 0.70 | 1.24 | 0.79 | 0.89 |
| P=18,n=11 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.52 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

表 3-3镁元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.04 | 1.06 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.31 |
| 2 | 1.16 | 0.00 | 1.07 | 1.18 | 1.19 | 1.26 | 1.05 |
| 3 | 1.16 | 2.41 ** | 2.31 ** | 0.74 | 1.51* | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 2.05** | 1.05 | 1.55 * | 1.86** | 1.50 * | 1.57 ** | 0.47 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.88 ** | 1.35 | 0.70 | 2.52** |
| 6 | 1.01 | 1.39 * | 1.37 * | 0.85 | 0.98 | 0.84 | 1.12 |
| 7 | 3.21 ** | 3.25** | 2.57 ** | 1.74** | 1.70** | 1.83** | 1.33 |
| 8 | 0.49 | 0.63 | 0.69 | 0.83 | 0.48 | 0.43 | 0.74 |
| 9 | 0.63 | 0.71 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.23 | 0.15 |
| 10 | 0.00 | 0.60 | 0.65 | 0.93 | 0.95 | 1.60** | 1.58 * |
| 11 | 0.89 | 0.00 | 0.55 | 0.79 | 0.43 | 0.42 | 0.36 |
| 12 | 0.45 | 1.02 | 0.62 | 0.95 | 0.72 | 1.15 | 0.72 |
| 13 | 0.92 | 0.73 | 0.85 | 1.23 | 1.26 | 1.18 | 0.84 |
| 14 | 0.45 | 0.88 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 1.62 ** |
| 15 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.70 | 0.20 |
| 16 | 1.30 | 0.63 | 1.22 | 0.47 | 1.13 | 1.03 | 0.41 |
| 17 | 0.72 | 0.55 | 1.04 | 0.76 | 0.90 | 0.76 | 1.08 |
| 18 | 1.16 | 1.09 | 0.88 | 1.55* | 1.00 | 1.46 * | 1.48 * |
| P=18,n=8/11 | k 5%的临界值为1.40，10号样品（1.43），k 1%的临界值为1.59，10号样品（1.64），其余按照n11 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-4铅元素 单元平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 17# | 18# |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.64 |
| 2 | / | / |
| 3 | 1.29 | 0.36 |
| 4 | / | / |
| 5 | 0.34 | 0.15 |
| 6 | 0.24 | 1.72** |
| 7 | 0.24 | 0.52 |
| 8 | 1.10 | 1.19 |
| 9 | 2.10** | 0.15 |
| 10 | 0.57 | 0.04 |
| 11 | 0.38 | 0.12 |
| 12 | 0.95 | 0.07 |
| 13 | 0.86 | 0.08 |
| 14 | 0.62 | 2.70 ** |
| 15 | 1.74** | 1.48* |
| 16 | 0.84 | 0.08 |
| 17 | 0.43 | 0.51 |
| 18 | 0.19 | 0.31 |
| P=18,n=11 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.52 |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |

从表3-6单元平均值曼德尔统计量k初步判定，实验室4的1#水平、实验室7的3#水平、实验室3的4#水平、实验室7的4#水平、实验室8的4#水平、实验室18的4#水平、实验室3的8#水平、实验室13的6#水平、实验室3的14#水平、实验室4的12#水平、实验室4的15#水平、实验室10的16#水平、实验室18的13#、15#、16#水平为歧离值；予以保留。实验室3的1#水平、实验室7的1#、2#水平、实验室8的3#、6#水平、实验室11的2#水平、实验室10的15#水平、实验室14的4#、16#水平、实验室16的2#、5#水平、实验室3的11#、12#水平、实验室4的10#、13#水平、实验室5的13#、16#水平、实验室3的5#、7#水平、实验室2的9#水平、实验室7的5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#水平、实验室12的9#水平为离群值，予以舍弃。

3.1.2对各实验室方试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见表3-5，8：

表 3-5镉元素 单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.22 | 0.68 | 0.06 | -0.49 |
| 2 | 0.00 | 0.80 | -0.22 | -0.43 |
| 3 | 0.18 | -0.16 | -0.61 | 1.65 |
| 4 | 0.24 | 2.00* | 0.67 | 0.06 |
| 5 | -1.57 | 1.08 | 1.11 | 0.06 |
| 6 | 1.14 | -0.12 | -0.39 | 0.06 |
| 7 | -1.64 | -1.36 | -0.89 | 0.61 |
| 8 | -0.78 | 1.36 | 2.89** | -0.36 |
| 9 | 1.62 | -0.36 | -0.94 | 0.49 |
| 10 | 0.85 | -0.36 | -0.22 | 0.79 |
| 11 | -1.47 | -1.24 | -0.39 | -0.55 |
| 12 | 1.51 | -0.56 | -0.61 | 0.36 |
| 13 | -0.82 | 0.08 | -0.56 | 0.36 |
| 14 | -0.01 | -2.04* | 0.94 | -2.93** |
| 15 | 0.57 | -0.56 | -0.67 | 1.22 |
| 16 | -0.74 | 0.28 | 0.11 | 0.12 |
| 17 | 0.19 | 0.32 | -1.11 | -1.34 |
| 18 | 0.86 | 0.20 | 1.11 | 0.00 |
| P=18,n=11 | h 5%的临界值为1.88，h 1%的临界值为2.36 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-6铅元素 单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.61 | -0.09 | 0.30 | -1.70 | -0.38 |
| 2 | 0.87 | -0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.05 |
| 3 | -1.55 | -0.13 | 0.34 | 0.43 | 0.55 |
| 4 | 1.41 | 1.47 | 0.09 | -0.06 | -0.52 |
| 5 | -1.44 | 0.04 | -1.98* | -2.10* | -3.34** |
| 6 | 0.07 | 0.80 | -0.55 | 0.32 | -0.25 |
| 7 | -0.76 | 0.69 | 1.52 | -0.89 | 1.09 |
| 8 | 0.97 | -0.31 | 0.79 | 1.18 | 0.7 |
| 9 | 0.04 | 1.14 | -0.15 | 0.37 | -0.12 |
| 10 | 0.94 | -0.20 | -0.30 | 0.49 | 0.86 |
| 11 | -1.77 | 1.23 | 1.28 | 1.21 | 1.04 |
| 12 | 0.76 | -0.16 | -1.80 | -0.86 | 0.36 |
| 13 | 0.72 | 0.54 | 0.36 | 0.40 | -0.12 |
| 14 | -0.61 | -3.10** | 0.70 | 0.40 | -0.62 |
| 15 | -0.72 | -0.51 | -1.80 | 1.04 | 0.66 |
| 16 | 0.50 | -0.62 | 0.36 | -1.58 | -0.49 |
| 17 | 0.79 | -0.40 | -0.15 | 0.66 | 0.43 |
| 18 | -1.01 | -0.09 | 0.70 | 0.40 | 0.11 |
| P=18,n=11 | h 5%的临界值为1.88，h 1%的临界值为2.36 |  |  |  |  |
|  | *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-7镁元素 单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.51 | 0.54 | 1.19 | 0.10 | -0.21 | 0.05 | -0.51 |
| 2 | 0.64 | 1.57 | 1.05 | 0.25 | 0.89 | 1.31 | 1.03 |
| 3 | 0.41 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | -0.36 |
| 4 | 2.16* | 0.36 | 2.24* | 1.35 | 1.53 | 2.08* | 1.07 |
| 5 | 0.48 | 2.17* | 0.72 | 2.68** | 0.11 | 1.41 | 2.15* |
| 6 | 0.41 | 0.06 | 0.39 | 0.28 | 0.86 | -0.20 | 0.11 |
| 7 | -0.64 | -0.12 | 0.00 | -1.15 | -1.26 | -1.14 | -0.99 |
| 8 | -0.43 | -0.66 | -0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.13 | 0.58 |
| 9 | 0.86 | 0.00 | -1.00 | 0.28 | 0.44 | 0.40 | 0.95 |
| 10 | -0.54 | -0.84 | -0.70 | -1.25 | 0.03 | -0.82 | -0.37 |
| 11 | 1.65 | -0.18 | -1.93* | -1.62 | -2.96** | -1.45 | 0.52 |
| 12 | -1.48 | -1.93* | 0.04 | 0.05 | 0.60 | -0.42 | -0.22 |
| 13 | 0.41 | 1.02 | 0.27 | 0.68 | 0.67 | 1.08 | 0.92 |
| 14 | -1.63 | 0.18 | -0.94 | -0.58 | 0.24 | -0.74 | -1.20 |
| 15 | -1.09 | -0.24 | -1.13 | -0.18 | -0.83 | -0.33 | -0.42 |
| 16 | -0.20 | 0.18 | 0.74 | 0.25 | -0.52 | -0.14 | -0.61 |
| 17 | -0.69 | -1.57 | -0.76 | -0.58 | -0.49 | -1.60 | -1.84 |
| 18 | 0.13 | -0.78 | -0.18 | -0.95 | 0.67 | 0.25 | -0.95 |
| P=18,n=11 | h 5%的临界值为1.88，h 1%的临界值为2.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |

表 3-8铅元素 单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 17# | 18# |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.81 | -0.06 |
| 2 | / | -0.03 |
| 3 | 1.01 | -0.04 |
| 4 | / | -0.03 |
| 5 | -0.65 | 0.02 |
| 6 | -0.19 | -0.18 |
| 7 | 0.18 | -0.05 |
| 8 | 0.87 | 0.12 |
| 9 | -1.66 | 0.02 |
| 10 | -0.45 | 0.00 |
| 11 | 0.30 | 0.00 |
| 12 | 0.75 | 0.01 |
| 13 | 0.68 | 0.00 |
| 14 | -0.49 | 0.29 |
| 15 | -1.38 | -0.15 |
| 16 | -0.66 | 0.00 |
| 17 | 0.34 | 0.06 |
| 18 | 0.15 | 0.04 |
| P=18,n=11 | h5%的C临界值为1.88，1%的临界值为2.36 |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |

从表7-10单元平均值曼德尔统计量h初步判定，实验室14的2#水平、实验室14的2#水平、实验室5的7#、8#水平、实验室4的10#、12#、15#水平、实验室5的16#水平、实验室11的12#水平、实验室12的11#水平为歧离值，实验室8的3#水平、实验室14的4#水平、实验室5的9#水平、实验室14的6#水平、实验室5的13#水平、实验室11的14#水平为离群值。

3.2 科克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数均为11次，根据 GB/T 6379.2-2004 规定，n可取多数实验室的测定次数，同时GB/T 6379.2-2004柯克伦检验临界值表中单元重复测定数n最大为6，因此，本次柯克伦检验采用P=18，n=6的临界值：显著性水平5%的临界值为0.189，显著性水平1%的临界值为0.223。

经科克伦检验，对1#水平，实验室3的科克伦统计量C=0.248，为离群值；舍弃后继续进行科克伦检验，再无离群值。继续进行科克伦检验，发现7#水平的实验室3的科克伦统计量C=0.308，也为离群值。同理，对其它水平分别水平进行科克伦检验，检验结果见表3-9，12：

表 3-9科克伦检验统计量C镉元素

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000264 | 0.0000701 | 0.00113 | 0.00874 |
| 2 | 0.0000218 | 0.0000404 | 7.31E-18 | 0.00302 |
| 3 | 0.0000614** | 0.000108 | 0.00162 | 0.011 |
| 4 | 0.0000317 | 0.000117 | 0.00143 | 0.00688 |
| 5 | 0.00000404 | 0.0000539 | 0.0018 | 0.00467 |
| 6 | 0.0000215 | 0.0000701 | 0.0011 | 0.00467 |
| 7 | 0.0000431* | 0.000147 | 0.00178 | 0.0112 |
| 8 | 0.0000184 | 0.000104 | 0.00238* | 0.011 |
| 9 | 0.0000166 | 0.0000786 | 0.000904 | 0.00674 |
| 10 | 0.0000158 | 0.0000904 | 7.31E-18 | 0.00944 |
| 11 | 0.0000145 | 0.000151 | 0.0011 | 0.00467 |
| 12 | 0.00000774 | 0.0000404 | 0.000467 | 0.00404 |
| 13 | 0.0000272 | 0.0000688 | 0.00103 | 0.00404 |
| 14 | 0.0000205 | 0.0000701 | 0.0013 | 0.0147 |
| 15 | 0 | 0.0000404 | 0.000404 | 0.00504 |
| 16 | 0.0000287 | 0.000145 | 0.00103 | 0.00603 |
| 17 | 0.0000252 | 0.0000894 | 0.000504 | 0.00688 |
| 18 | 0.0000147 | 0.0000786 | 0.00129 | 0.0103 |
| Smax | 0.0000614 | 0.000151 | 0.00238 | 0.0147 |
| C | 0.248 | 0.145 | 0.207 | 0.186 |
| P=18,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.189，1%的C临界值为0.223 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-10 科克伦检验统计量C铅元素

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000119 | 0.000216 | 0.00144 | 0.0129 | 0.0615 |
| 2 | 0.000129 | 0.00022 | 0.00127 | 0.0121 | 0.0779 |
| 3 | 0.000168 | 0.000218 | 0.00272** | 0.013 | 0.0412 |
| 4 | 0.0000701 | 0.000211 | 0.000603 | 0.0108 | 0.0787 |
| 5 | 0.0000229 | 0.000138 | 0.000688 | 0.00944 | 0.0259 |
| 6 | 0.0000982 | 0.000136 | 0.00133 | 0.00522 | 0.0464 |
| 7 | 0.000166 | 0.000339* | 0.00345** | 0.0261** | 0.0909 |
| 8 | 0.000135 | 0.000250 | 0.00157 | 0.00934 | 0.0471 |
| 9 | 0.0000701 | 0.0000701 | 0.000924 | 0.00467 | 0.0130 |
| 10 | 0.0000924 | 0.0000701 | 0.000701 | 0.00944 | 0.0447 |
| 11 | 0.0000701 | 0.000135 | 0.0013 | 0.00504 | 0.0313 |
| 12 | 0.0000539 | 0.0000701 | 0.000775 | 0.00674 | 0.0786 |
| 13 | 0.000126 | 0.000236 | 0.00122 | 0.0104 | 0.0371 |
| 14 | 0.0000904 | 0.0000831 | 0.00125 | 0.00982 | 0.0456 |
| 15 | 0 | 0.0000688 | 0 | 0 | 0.0082 |
| 16 | 0.000201 | 0.000118 | 0.000539 | 0.0114 | 0.0215 |
| 17 | 0.0000603 | 0.000219 | 0.00112 | 0.00688 | 0.0522 |
| 18 | 0.000117 | 0.000113 | 0.00154 | 0.00751 | 0.0416 |
| Smax | 0.000201 | 0.000339 | 0.00345 | 0.0261 | 0.0909 |
| C | 0.181 | 0.199 | 0.308 | 0.324 | 0.169 |
| P=18,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.189，1%的C临界值为0.223 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

表 3-11科克伦检验统计量C镁元素

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000114 | 0.000786 | 0.00168 | 0.0176 | 0.041 | 0.0487 | 0.0629 |
| 2 | 0.000127 | 0 | 0.00136 | 0.0162 | 0.0374 | 0.0465 | 0.0504 |
| 3 | 0.000127 | 0.00178** | 0.00294** | 0.0101 | 0.0473 | 0.0375 | 0.0492 |
| 4 | 0.000225** | 0.000775 | 0.00197 | 0.0255 | 0.0469 | 0.058 | 0.0227 |
| 5 | 9.14E-19 | 7.31E-18 | 0.000471 | 0.0258 | 0.0424 | 0.0257 | 0.121** |
| 6 | 0.000111 | 0.00103* | 0.00175 | 0.0117 | 0.0307 | 0.0311 | 0.0539 |
| 7 | 0.000351** | 0.0024** | 0.00327** | 0.0239 | 0.0533 | 0.0675 | 0.064 |
| 8 | 0.0000534 | 0.000467 | 0.000874 | 0.0114 | 0.0151 | 0.0158 | 0.0355 |
| 9 | 0.0000688 | 0.000522 | 0.000504 | 0.00603 | 0.0157 | 0.00831 | 0.00701 |
| 10 | 0 | 0.000447 | 0.000831 | 0.0127 | 0.0299 | 0.0589 | 0.0758 |
| 11 | 0.0000976 | 7.31E-18 | 0.000701 | 0.0108 | 0.0134 | 0.0154 | 0.0175 |
| 12 | 0.0000488 | 0.000751 | 0.000786 | 0.013 | 0.0225 | 0.0425 | 0.0344 |
| 13 | 0.000101 | 0.000539 | 0.00108 | 0.0169 | 0.0394 | 0.0434 | 0.0406 |
| 14 | 0.0000488 | 0.000647 | 0.000701 | 0.00688 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0779 |
| 15 | 0.0000404 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.0258 | 0.00982 |
| 16 | 0.000142 | 0.000467 | 0.00156 | 0.00647 | 0.0355 | 0.0379 | 0.0197 |
| 17 | 0.0000787 | 0.000404 | 0.00133 | 0.0104 | 0.0281 | 0.0279 | 0.0517 |
| 18 | 0.000127 | 0.000809 | 0.00112 | 0.0212 | 0.0312 | 0.0539 | 0.0712 |
| Smax | 0.000351 | 0.0024 | 0.00327 | 0.0258 | 0.0533 | 0.0675 | 0.121 |
| C | 0.668 | 0.405 | 0.260 | 0.157 | 0.140 | 0.155 | 0.264 |
| P=18,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.189，1%的C临界值为0.223 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-12镉元素科克伦检验统计量C元素

| 实验室pj | 17# | 18# |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.149E-05 | 0.017 |
| 2 | 6.039E-05** | 0.0211 |
| 3 | 2.857E-05 | 0.0136 |
| 4 | 0.000092** | 0.019 |
| 5 | 1.549E-05 | 0.00234 |
| 6 | 1.8586E-05 | 0.0104 |
| 7 | 5.222E-06 | 0.0104 |
| 8 | 3.715E-05 | 0.0070 |
| 9 | 3.641E-05 | 0.015 |
| 10 | 2.796E-05 | 0.00539 |
| 11 | 1.421E-05 | 0.0138 |
| 12 | 2.656E-05 | 0.0216 |
| 13 | 0.00003 | 0.018 |
| 14 | 4.9359E-05* | 0.0148 |
| 15 | 0.000023 | 0.02 |
| 16 | 2.427E-05 | 0.012 |
| 17 | 1.079E-05 | 0.0144 |
| 18 | 2.639E-05 | 0.00775 |
| Smax | 0.000092 | 0.0216 |
| C | 0.358 | 0.122 |
| P=18,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.189，1%的C临界值为0.223 |  |
| *为歧离值，**为离群值，舍弃。 |  |  |

科克伦检验发现，实验室3在1#、11#、12#水平上、实验室7在7#、8#、11#、12#实验室水平上的单元变异均超过显著性水平1%的C临界值，与3.1节曼德尔k检验结果互相印证，进一步说明这个实验室重复性相对较差，应重点关注。

3.3 格拉布斯检验

3.3.1

对各实验室数据进行一个离群观测值及两个离群观测值的格拉布斯检验，结果分别见表3-13，19。经检验，经检验，实验室14的4#水平、6#水平，实验室5的9#水平、实验室11的16#水平8为离群值，予以剔除。

。

表 3-13镉元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000742 | 0.00289 | 0.0545 | 0.468 |
| 2 | 0.000758 | 0.00292 | 0.0540 | 0.469 |
| 3 | 0.000771 | 0.00268 | 0.0533 | 0.503 |
| 4 | 0.000776 | 0.00322 | 0.0556 | 0.477 |
| 5 | 0.000642 | 0.00299 | 0.0564 | 0.477 |
| 6 | 0.000842 | 0.00269 | 0.0537 | 0.477 |
| 7 | 0.000637 | 0.00238 | 0.0528 | 0.486 |
| 8 | 0.000700 | 0.00306 | 0.0596* | 0.470 |
| 9 | 0.000878 | 0.00263 | 0.0527 | 0.484 |
| 10 | 0.000821 | 0.00263 | 0.0540 | 0.489 |
| 11 | 0.000649 | 0.00241 | 0.0537 | 0.467 |
| 12 | 0.000870 | 0.00258 | 0.0533 | 0.482 |
| 13 | 0.000697 | 0.00274 | 0.0534 | 0.482 |
| 14 | 0.000757 | 0.00221 | 0.0561 | 0.428** |
| 15 | 0.000800 | 0.00258 | 0.0532 | 0.496 |
| 16 | 0.000703 | 0.00279 | 0.0546 | 0.478 |
| 17 | 0.000772 | 0.00280 | 0.0524 | 0.454 |
| 18 | 0.000822 | 0.00277 | 0.0564 | 0.476 |
| 总平均值 | 0.000758 | 0.00272 | 0.0544 | 0.476 |
| Max | 0.000878 | 0.00322 | 0.0596 | 0.503 |
| Min | 0.000637 | 0.00221 | 0.0524 | 0.428 |
| Gmax | 1.622 | 2.000 | 2.889 | 1.688 |
| Gmin | 1.635 | 2.040 | 1.111 | 3.000 |
| P=18 | 上5%的G临界值为2.651，上1%的G临界值为2.932。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

表 3-14铅元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00227 | 0.00564 | 0.0529 | 0.455 | 2.620 |
| 2 | 0.00234 | 0.00564 | 0.0527 | 0.524 | 2.689 |
| 3 | 0.00167 | 0.00562 | 0.053 | 0.529 | 2.768 |
| 4 | 0.00249 | 0.00634 | 0.0522 | 0.512 | 2.599 |
| 5 | 0.00170 | 0.00570 | 0.0454 | 0.441 | 2.149** |
| 6 | 0.00212 | 0.00604 | 0.0501 | 0.525 | 2.641 |
| 7 | 0.00189 | 0.00599 | 0.0569 | 0.483 | 2.854 |
| 8 | 0.00237 | 0.00554 | 0.0545 | 0.555 | 2.798 |
| 9 | 0.00211 | 0.00619 | 0.0514 | 0.527 | 2.661 |
| 10 | 0.00236 | 0.00559 | 0.0509 | 0.531 | 2.818 |
| 11 | 0.00161 | 0.00623 | 0.0561 | 0.556 | 2.847 |
| 12 | 0.00231 | 0.00561 | 0.0460 | 0.484 | 2.738 |
| 13 | 0.00230 | 0.00592 | 0.0531 | 0.529 | 2.662 |
| 14 | 0.00193 | 0.00429** | 0.0542 | 0.528 | 2.582 |
| 15 | 0.00190 | 0.00545 | 0.0460 | 0.550 | 2.786 |
| 16 | 0.00224 | 0.00540 | 0.0531 | 0.459 | 2.603 |
| 17 | 0.00232 | 0.00550 | 0.0514 | 0.537 | 2.750 |
| 18 | 0.00182 | 0.00564 | 0.0542 | 0.528 | 2.699 |
| 总平均值 | 0.00210 | 0.00568 | 0.0519 | 0.514 | 2.681 |
| Max | 0.00249 | 0.00634 | 0.0569 | 0.556 | 2.854 |
| Min | 0.00161 | 0.00429 | 0.0454 | 0.441 | 2.149 |
| Gmax | 1.408 | 1.473 | 1.515 | 1.200 | 1.081 |
| Gmin | 1.769 | 3.103 | 1.970 | 2.086 | 3.325 |
| P=18 | 上5%的G临界值为2.651，上1%的G临界值为2.932 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

表 3-15镁元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00361 | 0.0323 | 0.0823 | 0.951 | 1.533 | 2.469 | 4.307 |
| 2 | 0.00406 | 0.034 | 0.0816 | 0.957 | 1.602 | 2.584 | 4.510 |
| 3 | 0.00397 | 0.0318 | 0.0776 | 0.957 | 1.552 | 2.476 | 4.326 |
| 4 | 0.00466 | 0.0320 | 0.0874 | 1.001 | 1.642 | 2.654 | 4.515 |
| 5 | 0.00400 | 0.0350 | 0.0800 | 1.054* | 1.553 | 2.593 | 4.658 |
| 6 | 0.00397 | 0.0315 | 0.0784 | 0.958 | 1.600 | 2.446 | 4.389 |
| 7 | 0.00356 | 0.0312 | 0.0765 | 0.901 | 1.467 | 2.360 | 4.243 |
| 8 | 0.00364 | 0.0303 | 0.0748 | 0.961 | 1.561 | 2.476 | 4.450 |
| 9 | 0.00415 | 0.0314 | 0.0716 | 0.958 | 1.574 | 2.501 | 4.499 |
| 10 | 0.00360 | 0.0300 | 0.0731 | 0.897 | 1.548 | 2.389 | 4.325 |
| 11 | 0.00446 | 0.0310 | 0.0671 | 0.882 | 1.360 ** | 2.332 | 4.443 |
| 12 | 0.00323 | 0.0282 | 0.0767 | 0.949 | 1.584 | 2.426 | 4.345 |
| 13 | 0.00397 | 0.0331 | 0.0778 | 0.974 | 1.588 | 2.563 | 4.496 |
| 14 | 0.00317 | 0.0317 | 0.0719 | 0.924 | 1.561 | 2.396 | 4.216 |
| 15 | 0.00338 | 0.0310 | 0.0710 | 0.940 | 1.494 | 2.434 | 4.318 |
| 16 | 0.00373 | 0.0317 | 0.0801 | 0.957 | 1.513 | 2.451 | 4.294 |
| 17 | 0.00354 | 0.0288 | 0.0728 | 0.924 | 1.515 | 2.318 | 4.131 |
| 18 | 0.00386 | 0.0301 | 0.0756 | 0.909 | 1.588 | 2.487 | 4.248 |
| 总平均值 | 0.00381 | 0.0314 | 0.0765 | 0.947 | 1.546 | 2.464 | 4.374 |
| Max | 0.00466 | 0.0350 | 0.0874 | 1.054 | 1.642 | 2.654 | 4.658 |
| Min | 0.00317 | 0.0282 | 0.0671 | 0.882 | 1.360 | 2.318 | 4.131 |
| Gmax | 2.163 | 2.169 | 2.238 | 2.675 | 1.526 | 2.081 | 2.152 |
| Gmin | 1.628 | 1.928 | 1.930 | 1.625 | 2.957 | 1.599 | 1.841 |
| P=18 | 上5%的G临界值为2.651，上1%的G临界值为2.932 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-16铅元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 17# | 18# |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.000477 | 0.986 |
| 2 | 0.000505 | 0.995 |
| 3 | 0.000488 | 0.993 |
| 4 | 0.000482 | 0.995 |
| 5 | 0.000420 | 1.006 |
| 6 | 0.000424 | 0.959 |
| 7 | 0.000444 | 0.989 |
| 8 | 0.000480 | 1.031 |
| 9 | 0.000346 | 1.006 |
| 10 | 0.00041 | 1.001 |
| 11 | 0.00045 | 0.999 |
| 12 | 0.000474 | 1.004 |
| 13 | 0.00047 | 1.000 |
| 14 | 0.000408 | 1.07 * |
| 15 | 0.000361 | 0.965 |
| 16 | 0.000399 | 1.00 |
| 17 | 0.000452 | 1.015 |
| 18 | 0.000442 | 1.010 |
| 总平均值 | 0.000440 | 1.001 |
| Max | 0.000505 | 1.07 |
| Min | 0.000346 | 0.959 |
| Gmax | 1.462 | 2.895 |
| Gmin | 2.152 | 1.785 |
| P=18 | 上5%的G临界值为2.651，上1%的G临界值为2.932。 |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |

表 3-17镉元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（两个离群观测值）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000878 | 0.00322 | 0.0596 | 0.503 |
| 2 | 0.000870 | 0.00306 | 0.0564 | 0.496 |
| 3 | 0.000842 | 0.00299 | 0.0564 | 0.489 |
| 4 | 0.000822 | 0.00292 | 0.0561 | 0.486 |
| 5 | 0.000821 | 0.00289 | 0.0556 | 0.484 |
| 6 | 0.000800 | 0.00280 | 0.0546 | 0.482 |
| 7 | 0.000776 | 0.00279 | 0.0545 | 0.482 |
| 8 | 0.000772 | 0.00277 | 0.0540 | 0.478 |
| 9 | 0.000771 | 0.00274 | 0.0540 | 0.477 |
| 10 | 0.000758 | 0.00269 | 0.0537 | 0.477 |
| 11 | 0.000757 | 0.00268 | 0.0537 | 0.477 |
| 12 | 0.000742 | 0.00263 | 0.0534 | 0.476 |
| 13 | 0.000703 | 0.00263 | 0.0533 | 0.470 |
| 14 | 0.000700 | 0.00258 | 0.0533 | 0.469 |
| 15 | 0.000697 | 0.00258 | 0.0532 | 0.468 |
| 16 | 0.000649 | 0.00241 | 0.0528 | 0.467 |
| 17 | 0.000642 | 0.00238 | 0.0527 | 0.454 |
| 18 | 0.000637 | 0.00221 | 0.0524 | 0.428 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.8558 | 0.8530 | 0.8738 | 0.8776 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.9240 | 0.9214 | 0.8965 | 0.9045 |
| P=18 | 下5%的G临界值为0.4025，下1%的G临界值为0.3200。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |

表 3-18 铅元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（两个离群观测值）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00249 | 0.00634 | 0.0569 | 0.556 | 2.854 |
| 2 | 0.00237 | 0.00623 | 0.0561 | 0.555 | 2.847 |
| 3 | 0.00236 | 0.00619 | 0.0545 | 0.550 | 2.818 |
| 4 | 0.00234 | 0.00604 | 0.0542 | 0.537 | 2.798 |
| 5 | 0.00232 | 0.00599 | 0.0542 | 0.531 | 2.786 |
| 6 | 0.00231 | 0.00592 | 0.0531 | 0.529 | 2.768 |
| 7 | 0.00230 | 0.00570 | 0.0531 | 0.529 | 2.750 |
| 8 | 0.00227 | 0.00564 | 0.0530 | 0.528 | 2.738 |
| 9 | 0.00224 | 0.00564 | 0.0529 | 0.528 | 2.699 |
| 10 | 0.00212 | 0.00564 | 0.0527 | 0.527 | 2.689 |
| 11 | 0.00211 | 0.00562 | 0.0522 | 0.525 | 2.662 |
| 12 | 0.00193 | 0.00561 | 0.0514 | 0.524 | 2.661 |
| 13 | 0.00190 | 0.00559 | 0.0514 | 0.512 | 2.641 |
| 14 | 0.00189 | 0.00554 | 0.0509 | 0.484 | 2.620 |
| 15 | 0.00182 | 0.00550 | 0.0501 | 0.483 | 2.603 |
| 16 | 0.00170 | 0.00545 | 0.0460 | 0.459 | 2.599 |
| 17 | 0.00167 | 0.00540 | 0.0460 | 0.455 | 2.582 |
| 18 | 0.00161 | 0.00429 | 0.0454 | 0.441 | 2.149 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.8532 | 0.8650 | 0.8688 | 0.8708 | 0.8748 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.93321 | 0.9187 | 0.9142 | 0.9160 | 1.0437 |
| P=18 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |  |

表 3-19镁元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（两个离群观测值）

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00466 | 0.0350 | 0.0874 | 1.054 | 1.642 | 2.654 | 4.658 |
| 2 | 0.00446 | 0.0340 | 0.0823 | 1.001 | 1.602 | 2.593 | 4.515 |
| 3 | 0.00415 | 0.0331 | 0.0816 | 0.974 | 1.600 | 2.584 | 4.510 |
| 4 | 0.00406 | 0.0323 | 0.0801 | 0.961 | 1.588 | 2.563 | 4.499 |
| 5 | 0.00400 | 0.0320 | 0.0800 | 0.958 | 1.588 | 2.501 | 4.496 |
| 6 | 0.00397 | 0.0318 | 0.0784 | 0.958 | 1.584 | 2.487 | 4.450 |
| 7 | 0.00397 | 0.0317 | 0.0778 | 0.957 | 1.574 | 2.476 | 4.443 |
| 8 | 0.00397 | 0.0317 | 0.0776 | 0.957 | 1.561 | 2.476 | 4.389 |
| 9 | 0.00386 | 0.0315 | 0.0767 | 0.957 | 1.561 | 2.469 | 4.345 |
| 10 | 0.00373 | 0.0314 | 0.0765 | 0.951 | 1.553 | 2.451 | 4.326 |
| 11 | 0.00364 | 0.0312 | 0.0756 | 0.949 | 1.552 | 2.446 | 4.325 |
| 12 | 0.00361 | 0.0310 | 0.0748 | 0.940 | 1.548 | 2.434 | 4.318 |
| 13 | 0.00360 | 0.0310 | 0.0731 | 0.924 | 1.533 | 2.426 | 4.307 |
| 14 | 0.00356 | 0.0303 | 0.0728 | 0.924 | 1.515 | 2.396 | 4.294 |
| 15 | 0.00354 | 0.0301 | 0.0719 | 0.909 | 1.513 | 2.389 | 4.248 |
| 16 | 0.00338 | 0.0300 | 0.0716 | 0.901 | 1.494 | 2.360 | 4.243 |
| 17 | 0.00323 | 0.0288 | 0.0710 | 0.897 | 1.467 | 2.332 | 4.216 |
| 18 | 0.00317 | 0.0282 | 0.0671 | 0.882 | 1.360 | 2.318 | 4.131 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.8422 | 0.8661 | 0.8636 | 0.8694 | 0.8780 | 0.8742 | 0.8778 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.9223 | 0.9087 | 0.9098 | 0.9022 | 0.9072 | 0.9012 | 0.8989 |
| P=18 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

4 精密度计算

综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除2-9实验室3的1#、（缺少5）7#、11#、12#水平、实验室7的6#、7#、8#、10#、11#、12#水平、实验室4的2#、10#、12#、15#水平、实验室5的8#、9#、13#、16#水平、实验室8的3#水平、实验室14的）2#、4#、6#水平、实验室11的）12#、14#水平试验数据后，方法各水平的总平均值m、实验室数p、重复性方差Sr2、重复性标准偏差Sr、实验室间方差SL2、再现性方差SR2、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表4-1，6。

表4-1镉精密度结果

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.13456 | 0.4789 | 10.1244 | 89.485 |
| T2 | 0.00010375 | 0.001309 | 0.5484402 | 42.844813 |
| T3 | 176 | 176 | 187 | 187 |
| T4 | 1936 | 1936 | 2057 | 2057 |
| T5 | 6.62533E-08 | 1.38799E-06 | 0.00021703 | 0.009480804 |
| Sr2 | 4.14083E-10 | 8.67491E-09 | 1.27665E-06 | 5.57694E-05 |
| SL2 | 5.25161E-09 | 3.5238796E-08 | 1.54913E-06 | 0.000128996 |
| SR2 | 5.6657E-09 | 4.39137E-08 | 2.82578E-06 | 0.000184765 |
| Sr | 2.0349E-05 | 9.31392E-05 | 0.001129889 | 0.007467894 |
| SR | 7.52708E-05 | 0.0002095 | 0.001681006 | 0.013592841 |
| 总平均值 | 0.000765 | 0.00272125 | 0.0544 | 0.478529412 |
| r=2.8*Sr | 0.0000527 | 0.000260 | 0.003163689 | 0.020910102 |
| R=2.8*SR | 0.000210758 | 0.000587 | 0.004706818 | 0.038059956 |

表4-2铅精密度结果

| 实验室pj | 17# | 5# | 6# | 7# | 8# | 18# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.0686 | 0.41536 | 1.01255 | 9.0662 | 75.79 | 198.264 | 507.265 |
| T2 | 3.07E-05 | 0.0008856 | 0.00584 | 0.4687 | 40.2154 | 198.63 | 1377.4455 |
| T3 | 154 | 198 | 176 | 176 | 143 | 198 | 187 |
| T4 | 1694 | 2178 | 1936 | 1936 | 1573 | 2178 | 2057 |
| T5 | 9.70E-08 | 2.22934E-06 | 4.55191E-06 | 0.000193605 | 0.01009 | 0.03765 | 0.4814 |
| Sr2 | 9.1533E-10 | 1.23852E-08 | 2.84495E-08 | 1.21003E-06 | 8.4113E-05 | 0.0002208 | 0.0028318 |
| SL2 | 7.448E-10 | 7.5328737E-08 | 8.4403265E-08 | 1.005589E-05 | 3.7715E-04 | 0.00048957 | 0.00778 |
| SR2 | 1.6598E-09 | 8.7714E-08 | 1.12853E-07 | 2.22435E-06 | 4.6126E-04 | 0.00071043 | 0.010612 |
| Sr | 3.0254E-05 | 0.000111289 | 0.00016867 | 0.001100014 | 0.009171 | 0.01486 | 0.053215085 |
| SR | 4.0741E-05 | 0.000296165 | 0.000335936 | 0.001491424 | 0.02148 | 0.02665 | 0.103014054 |
| 总平均值 | 0.00044057 | 0.0020977 | 0.005753 | 0.05151 | 0.5408 | 1.002 | 2.7126 |
| r=2.8*Sr | 0.0000847 | 0.000311609 | 0.000472275 | 0.003080038 | 0.02568 | 0.04161 | 0.149002 |
| R=2.8*SR | 0.0001104 | 0.000829 | 0.0009406 | 0.009398 | 0.06014 | 0.07462 | 0.2884 |

表4-3镁精密度结果

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.5297 | 5.5253 | 13.4486 | 176 | 291.225 | 458.612 | 814.715 |
| T2 | 0.0020189 | 0.173974 | 1.03209 | 165.814 | 453.876 | 1125.86874 | 3551.877 |
| T3 | 140 | 176 | 176 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| T4 | 1288 | 1936 | 1936 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| T5 | 1.0758E-06 | 5.2786E-05 | 0.000217 | 0.03578 | 0.2014 | 0.25970 | 0.40921 |
| Sr2 | 8.676E-09 | 3.299E-07 | 1.360E-06 | 0.000210 | 0.00118 | 0.0015276 | 0.00240 |
| SL2 | 1.1028E-07 | 2.565E-06 | 2.684E-05 | 0.000932 | 0.00180 | 0.0063173 | 0.013164 |
| SR2 | 1.1896E-07 | 2.895E-06 | 2.820E-05 | 0.001142 | 0.00298 | 0.007845 | 0.01557 |
| Sr | 9.314E-05 | 0.0005743 | 0.001166 | 0.014508 | 0.034420 | 0.039085 | 0.0490629 |
| SR | 0.000345 | 0.0017016 | 0.005311 | 0.033800 | 0.054640 | 0.088572 | 0.1247879 |
| 总平均值 | 0.00377 | 0.0313937 | 0.0764 | 0.941 | 1.557 | 2.464 | 4.357 |
| r=2.8*Sr | 0.000261 | 0.001608 | 0.003266 | 0.04062 | 0.096377 | 0.109439 | 0.137376 |
| R=2.8*SR | 0.000966 | 0.004764 | 0.014871 | 0.09464 | 0.1529926 | 0.24800 | 0.349406 |

本次试验数据重复性和再现性为下表：

表4-4镉的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | 水平1（1#） | 水平2（2#） | 水平3（3#） | 水平4（4#） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00076 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
| r | 0.000052 | 0.00026 | 0.0032 | 0.021 |
| R | 0.00021 | 0.00059 | 0.0047 | 0.038 |

表4-5铅的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | 水平1（17#） | 水平2（5#） | 水平3（6#） | 水平4（7#） | 水平5（8#） | 水平6（9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00044 | 0.0021 | 0.0057 | 0.051 | 0.54 | 2.71 |
| r | 0.000085 | 0.00031 | 0.00047 | 0.0031 | 0.026 | 0.15 |
| R | 0.00011 | 0.00083 | 0.00094 | 0.0094 | 0.060 | 0.29 |

表4-6镁的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | 水平1（10#） | 水平2（11#） | 水平3（12#） | 水平4（13#） | 水平5（14#） | 水平6（16#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0038 | 0.031 | 0.076 | 0.94 | 1.56 | 4.36 |
| r | 0.00026 | 0.0016 | 0.0033 | 0.041 | 0.096 | 0.14 |
| R | 0.00097 | 0.0048 | 0.015 | 0.095 | 0.15 | 0.35 |