锌及锌合金化学分析方法

第1部分：铝量的测定

铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法

编制说明

（预审稿）

主编单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2026年5月

人员 人员 人员 人员

# 一 、工作简况

# 1.1 任务来源

根据《国家标准委关于下达2025年度第十批推荐性国家标准计划及相关 标准外委版计划的通知》（国标委发〔2025〕58号）、《国家标准委关于下达2025年度第十一批推荐性国家标准计划及相关标准外委版计划的通知》（国标委发〔2025〕69号）文件要求。2025年11月，全国有色金属标准化技术委员会在杭州召开了《锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》国家标准任务落实会会议，主要更改了方法3  EDTA滴定法中的测定方法和铝元素测定范围，将铝量由0.50%〜30%扩展到0.50%〜70%。由葫芦岛锌业股份有限公司负责主起草，株洲冶炼集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、江铜铅锌金属有限公司5家单位负责一验工作，中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）等6家单位负责二验工作。项目计划编号：20255658-T-610。项目归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 1.2 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

- 1.2.1 主要参加单位情况

葫芦岛锌业股份有限公司是集有色金属冶炼、化工产品生产于一体的大型冶炼企业，始建于1937年，是一家拥有87年历史的企业。1997年在深交所挂牌上市。公司拥有竖罐、电解、ISP铅锌联合冶炼三种锌冶炼工艺，以及澳斯麦特粗铜冶炼到电解铜精炼的全流程铜冶炼系统。公司主营产品锌、铜、铅及金银铟钴等稀贵金属和相关金属材料、碳化硅制品，同时副产硫酸、硫酸锌等化工产品。主要产品生产能力：锌30万吨、铜11万吨、铅3万吨、硫酸100万吨、黄金4吨、白银200吨。公司拥有享誉国内外的葫锌（HX）品牌，主产品葫锌（HX）牌锌锭获国家产品质量免检证书，电解铜在上海金属交易所注册，硫酸获国家金质奖，精锌、精镉、锌粉获国家银质奖，铟锭获辽宁名牌产品。拥有国家合格认定委员会认定的检测中心化验室，是国家标准锌及锌合金、锌精矿、镉锭的主起草单位，是国家标准化委员会认可的镉标准、锌锭标准、锌合金标准、锌精矿标准等一系列标准样品的定点研制单位。近年来公司先后获得 “全国文明单位”“全国厂务公开先进单位”“全国就业和社会保障先进民营企业”“辽宁省文明标兵单位”“辽宁省模范职工之家” “国家级绿色工厂”等几十项荣誉称号，受到国家和省、市各级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可和高度赞誉。

1.2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准起草单位包括：葫芦岛锌业股份有限公司、株洲冶炼集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、江铜铅锌金属有限公司。中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司。

本标准负责起草单位——葫芦岛锌业股份有限公司，在标准编制过程中积极收集相关的国内外标准和文献，根据日常积累的经验和实际试验，确立了试验方案，编制了试验报告和标准文本，并发给参与标准一验、二验单位进行验证。其中一验单位按照起草单位试验报告对条件实验进行验证并给出结论，并提供精密度数据，提出修改意见。二验单位负责对样品进行测定，提供试验样品精密度数据，提出修改意见。

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 起草或验证情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  | 起草单位 |
| 2 | 株洲冶炼集团有限公司 |  | 一验单位 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  | 一验单位 |
| 4 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  | 一验单位 |
| 5 | 深圳双易达检测技术有限公司 |  | 一验单位 |
| 6 | 江铜铅锌金属有限公司 |  | 一验单位 |
| 7 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） |  | 二验单位 |
| 8 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |  | 二验单位 |
| 9 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  | 二验单位 |
| 10 | 广东省科学院工业分析检测中心 |  | 二验单位 |
| 11 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  | 二验单位 |
| 12 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |  | 二验单位 |

## 1.3 主要工作过程

## 1.3.1 调研与起草阶段

（1）根据《国家标准委关于下达2025年度第十批推荐性国家标准计划及相关 标准外委版计划的通知》（国标委发〔2025〕58号）、《国家标准委关于下达2025年度第十一批推荐性国家标准计划及相关标准外委版计划的通知》（国标委发〔2025〕69号）文件要求。2025年11月，全国有色金属标准化技术委员会在杭州召开了《锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》国家标准任务落实会议。会上确定了标准负责起草单位、验证单位及工作进度安排。葫芦岛锌业股份有限公司承担《锌及锌合金化学分析方法第1部分： 铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》起草任务，株洲冶炼集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等11家单位协助起草。

（2）2025年11月，葫芦岛锌业股份有限公司在接到标准制订任务后，立即成立了标准编制工作组，召开标准编制工作会议，确定标准制订方案和研制计划，明确任务分工，制定工作进度计划。

（3）2026年1月，标准起草小组对拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集，在充分调研和讨论的基础上，标准起草小组确定了标准研制方案，制定了工作进度计划。随后开始收集锌及锌合金样品，按方法的测定范围，完成了1#～17#不同范围的17个试验样品的配制及均匀性测试。

（4）2026年2月—2026年4月，开展方法试验工作，先后完成了样品溶解方法试验、条件选择试验、共存元素干扰试验、加标回收试验和精密度试验等研究，形成了标准文本、试验报告和编制说明的讨论稿。2026年4月底，将完成的试验报告及验证样品发至各验证单位，各单位开始验证工作。

（5）2026年6月，起草单位陆续收到各验证单位的试验报告及反馈意见，根据验证单位的反馈不断优化试验，并确定最终试验报告和标准预审稿。按照《GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对试验数据进行了数理统计分析，计算精密度，形成了本标准编制说明征求意见稿。

### 1.3.2 征求意见阶段

通过发函、会议、中国有色金属标准质量信息网公示等方式，对《锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》征求意见稿进行意见征询。

（1）2026年6月，根据有色标委〔2026〕43号文件，由全国有色金属标准化技术委员会组织，进行了预审。

（2）发函征求意见阶段

# 二、标准编制原则

# 2.1 符合性

本标准严格按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写，并按照 GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的规定进行数理统计分析。

## 2.2 适用性

本标准根据国内铅锌行业的实际情况，综合考虑生产、贸易各方需求，确定测定方法及测定范围。采用操作简便、精密度高、准确度好、在行业内应用普及的分析方法，能很好地满足行业对锌及锌合金的测定要求，提高了本标准的可操作性和适用性。

## 2.3 先进性

本标准的技术水平不低于当前国内先进水平。

- 文件主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析（方法1、方法2继续沿用只做精密度回收率）

## 3.1 样品溶解方法的确定

## 3.1.1 称样量的选择、溶解样品所需酸碱量的选择

3.1.1.1称样量的选择，见表3-1

表3-1称样量的选择

| 样品编号 | 称样量 | HCL用量 |
| --- | --- | --- |
| 10# | 5g | 反应剧烈，需用至少40mHCL（1+1）才能使溶液清亮 |
|  | 1g | 需用15-20mlHCL（1+1）溶液即可清凉 |
| 13# | 5g | 反应剧烈，需用至少40mHCL（1+1）才能使溶液清亮 |
|  | 1g | 需用15-20mlHCL（1+1）溶液即可清凉 |

统一铝含量样品的称样量，验证常规实验中称样量设定（1.0g、5.0g）的合理性，5g样品溶解时加酸量较多，样品不好溶解，后续EDTA加入量也随之增多，导致液体体积过大操作不便，避免称样量过多导致样品溶解不完全、试剂消耗过大，因此选择1g称样量即可。

3.1.1.2溶解样品所需酸碱量的选择，见表3-2

表3-2溶解样品所需酸量的选择

| 样品编号 | 盐酸用量（1+1）mL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 13# | 溶解缓慢，加热也不能完全溶解 | 溶解稍快，加热后能完全溶解 | 溶解速度快，溶液清凉，完全溶解 | 溶解速度快，溶液清凉，完全溶解 |
| 14# | 溶解缓慢，有大量不溶物黑渣 | 溶解稍快，仍有不溶物黑渣 | 溶解速度快，有黑渣 | 溶解速度快，有黑渣 |
| 17# | 溶解缓慢，有大量不溶物黑渣 | 溶解稍快，仍有不溶物黑渣 | 溶解速度快，有黑渣 | 溶解速度快，有黑渣 |

实验表明盐酸（1+1）用量大于15mL时溶解速度较快，且样品能完全溶解，综合考虑本试验选定盐酸（1+1）用量为20mL最佳。由于14#、17#样品溶液中有黑色残渣，主要部分是硅未溶解，用20mL盐酸（1+1）溶解试样后，过滤洗涤残渣，将残渣连同滤纸置于铂坩埚中灰化，800℃灼烧20min，冷却。转移至塑料王中加入几滴高氯酸、氢氟酸并逐滴加入硝酸（1+1）至溶液清凉。蒸发至干，冷却。用10ml硝酸（1+1）回溶，移入容量瓶中稀释至刻度，混匀，并用ICP-OES测定其中的铝含量。见表3-4

表3-4残渣处理

| 样品编号 | AL测定结果% |
| --- | --- |
| 14# | 0.041% |
| 17# | 0.20% |

结果显示含硅样品经盐酸溶解后，测定其滤渣中所含有的待测元素铝含量少，所以测定时，含硅样品也可以采用直接将试液干过滤后再处理。但有可能会使结果偏低，造成系统误差。因此对于含硅样品最好采用碱溶法溶解样品，才能使样品溶解完全清亮。考虑两种碱溶方式溶解样品，见表3-5

表3-5含硅样品溶解的选择

| 样品编号 | 盐酸（1+1）+氢氧化钠（40%） | 氢氧化钠+过氧化氢 |
| --- | --- | --- |
| 14# | 加入20ml盐酸（1+1）快速溶解，浓缩小体积后样品发黑，加入15mL氢氧化钠（40%），浓缩至小体积后，硅基本溶解，再补水煮沸后硅基本完全溶解，肉眼可见，瞬间清亮。 | 溶解较慢，溶解时间较长 |
| 17# | 加入20ml盐酸（1+1）快速溶解，浓缩小体积后样品发黑，加入20mL氢氧化钠（40%），浓缩至小体积后，硅基本溶解，再补水煮沸后硅基本完全溶解，肉眼可见，瞬间清亮。 | 溶解较慢，溶解时间长 |

试验表明含硅样品用盐酸（1+1）+氢氧化钠（40%），能较快溶解效果好，因此本试验采用盐酸（1+1）+氢氧化钠（40%）的溶样方式。不同含硅量对应的氢氧化钠加入量见表3-6

表3-6不同硅含量氢氧化钠加入量的选择

| 含硅量% | 推荐（40%）氢氧化钠加入量(mL) |
| --- | --- |
| ≤0.10% | 10 |
| 0.10%～1.00% | 15~20 |
| 1.00%～2.00% | 20~25 |

经盐酸（1+1）前处理后，选取代表样品14#，17#分别做碱量试验见表3-7

3-7回溶盐酸量选择

| 样品编号 | （40%）氢氧化钠加入量（mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10mL | 15mL | 20mL | 30mL |
| 14# | 样品无法溶解，蒸至小体积后仍有黑色/灰色粉末状不溶物，溶液浑浊不清亮 | 样品蒸至小体积后有乳白色浆状物出现，加少量水煮后溶液瞬间清亮 | 样品蒸至小体积后有乳白色浆状物出现，加少量水煮后溶液略出现少许白色沉淀，盐类较多，后续盐酸酸化量会增加，进瓶后体积较大 | / |
| 17# | / | 样品无法溶解，蒸至小体积后仍有大量黑色/灰色粉末状不溶物，溶液浑浊不清亮 | 样品蒸至小体积后有乳白色浆状物出现，加少量水煮后溶液瞬间清亮 | 样品蒸至小体积后有乳白色浆状物出现，加少量水煮后溶液略出现少许白色沉淀，盐类较多，后续盐酸酸化量会增加，进瓶后体积较大 |

表7

滴加盐酸（1+1）酸化时，首先生成沉淀再调至溶液清亮后再全部过量至少10mL，不过量或过量太少溶液浑浊，不透亮对后续铝滴定结果会偏低，因此本实验进瓶前必须盐酸过量至少10mL。

3.2 EDTA加入量的选择 见表3-8

表3-8 EDTA加入量理论值与实际值

| 铝的质量分数/% | 试液体积/mL | 分取试液体积/mL | 加入EDTA理论量/mL | 实际加入EDTA量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50~3.00 | / | / | ≈70 | 80 |
| 3.00~6.00 | 100 | 25 | ≈18 | 30 |
| 6.00~15.00 | 100 | 20 | ≈16 | 20 |
| 15.00~30.00 | 100 | 10 | ≈10 | 20 |
| 30.00~70.00 | 200 | 10 | ≈7 | 15 |

选取代表样品13#、17#见表3-9

表3-9选取代表样品

| 样品编号 | EDTA加入量小于等于理论加入量 | EDTA加入量大于理论加入量 |
| --- | --- | --- |
| 13# | 溶液经甲基橙氨水盐酸调节后，溶液浑浊不清亮，影响后续滴定，数据偏低 | 足量的EDTA经PH调节后，溶液完全清亮、无沉淀，终点敏锐。 |
| 17# | 溶液经甲基橙氨水盐酸调节后，溶液浑浊不清亮，影响后续滴定，数据偏低 | 足量的EDTA经PH调节后，溶液完全清亮、无沉淀，终点敏锐。 |

经实验表明，EDTA加入量必须足够才能保证后续样品方法有效进行。

3.3乙酸乙酸钠-缓冲溶液（PH）值的确定、加入量的选择、煮沸时间的确定

3.3.1缓冲溶液pH值的确定：配置不同pH值的乙酸乙酸钠缓冲溶液，选取代表样品13#，经盐酸溶解进瓶后分别分取到5个烧杯中待用。见表3-10

表3-10pH值的选择

| 13#样品 | pH值 | 第一步滴定实验现象 | 第二步滴定试验现象 | AL测定结果% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.0 | 正常 | 正常 | 10.823 |
|  | 5.3 | 正常 | 正常 | 10.891 |
|  | 5.6 | 正常 | 加完氟化钠后煮后不是亮黄色，但也可滴定至终点 | 10.825 |
|  | 5.9 | 正常 | 加完氟化钠煮后还是紫色 | - |
|  | 6.2 | 加完二甲酚橙成紫色无法后续试验 | - | - |

结果表明在PH5.0～5.5，此区间段结果最好，既能保证铝完全络合，又能避免水解/胶体问题，因此乙酸乙酸钠缓冲溶液最佳PH范围PH5.0～5.5。

3.3.2缓冲溶液加入量的选择选取代表样品12#、14#、17#见表3-11

表3-11缓冲溶液量的选择

| 样品编号 | 缓冲溶液加入体积（mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 12# | 滴定前加入二甲酚橙后呈紫色无法后续试验 | 加完氟化钠煮后不是亮黄色 | 滴定正常5.12% | 滴定正常5.10% |
| 14# | 滴定前加入二甲酚橙后呈紫色无法后续试验 | 加完氟化钠煮后不是亮黄色 | 滴定正常19.81% | 滴定正常19.69% |
| 17# | 滴定前加入二甲酚橙后呈紫色无法后续试验 | 加完氟化钠煮后不是亮黄色 | 滴定正常67.83% | 滴定正常67.76% |

结果表明缓冲溶液至少保持10mL以上，本试验采用加入乙酸乙酸钠20mL。

3.3.3缓冲溶液煮沸时间选择，见表3-12

表3-12缓冲溶液煮沸时间的选择

| 样品编号 | 煮沸时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煮沸大泡后就取下 | 煮沸后2～3min | 煮沸后5min | 煮沸后10min |
| 13# | 10.80% | 10.78% | 10.83% | 10.86% |
| 15# | 35.97% | 35.85% | 35.88% | 36.10% |

结果表明乙酸乙酸钠缓冲溶液的煮沸时间对后续滴定结果无显著影响，但为了使反应更充分本实验选择煮沸2～3min。

3.4氟化钠加入量的选择见表3-13

表3-13氟化钠加入量的选择

| 样品编号 | 氟化钠加入体积（mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 17# | 加完氟化钠煮后呈浅粉色，结果偏低 | 加完氟化钠煮后呈浅黄色 | 加完氟化钠煮后呈亮黄色 | 加完氟化钠煮后呈亮黄色 |

结果表明氟化钠加入量至少保证10mL才能把铝完全释放出来，不影响最终结果，为保证最终结果的稳定性本试验氟化钠加入量20mL，为反应完全氟化钠上炉煮沸时间煮沸后2～3min。

3.5共存元素的干扰

根据锌及锌合金产品标准指标，共存干扰元素按产品指标上限加入，见表3-14

表3-14 共存元素的干扰

| 共存元素 | 产品上限% | 质量（1g样品中） | 低铝0.50% | 高铝70% | 回收率% | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 2.0 | 0.02 |  |  |  |  |
| Cd | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| Fe | 0.2 | 0.002 |  |  |  |  |
| Cu | 6.0 | 0.06 |  |  |  |  |
| Sn | 0.03 | 0.0003 |  |  |  |  |
| As | 0.02 | 0.0002 |  |  |  |  |
| Sb | 2.0 | 0.02 |  |  |  |  |
| Si | 2.0 | 0.02 |  |  |  |  |
| Mg | 5.0 | 0.05 |  |  |  |  |
| La | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| Ce | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| Ni | 2.6 | 0.026 |  |  |  |  |
| Sr | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| Mn | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| Bi | 2.0 | 0.02 |  |  |  |  |
| Cr | 0.6 | 0.009 |  |  |  |  |
| Ti | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| Zn | 余量 | 余量 |  |  |  |  |
| Al | 0.50%/70% | 0.005/0.7 | 0.49% | 69.9% | 98.00%/99.85% | 无干扰 |

试验表明所有共存元素对铝含量的滴定无显著干扰。

- 3.6 精密度试验

分别对1～16个编号的16个样品独立进行11 次测定，精密度试验结果见表3-15、16、17。

表3-15 方法一

| i | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00038 | 0.0038 | 0.0049 | 0.010 |
| 2 | 0.00035 | 0.0038 | 0.0056 | 0.0098 |
| 3 | 0.00038 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0098 |
| 4 | 0.00034 | 0.0033 | 0.0051 | 0.010 |
| 5 | 0.00033 | 0.0034 | 0.0053 | 0.010 |
| 6 | 0.00038 | 0.0039 | 0.0049 | 0.0099 |
| 7 | 0.00043 | 0.0037 | 0.0051 | 0.0098 |
| 8 | 0.00041 | 0.0034 | 0.0053 | 0.010 |
| 9 | 0.00036 | 0.0037 | 0.0053 | 0.0098 |
| 10 | 0.00033 | 0.0034 | 0.0056 | 0.0097 |
| 11 | 0.00038 | 0.0033 | 0.0053 | 0.0098 |
| 平均值 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0052 | 0.0099 |
| SD | 3.19374E-05 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00011 |
| RSD | 8.63 | 6.34 | 4.26 | 1.12 |

表3-16 方法二

| i | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.093 |
| 2 | 0.016 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.093 |
| 3 | 0.017 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.094 |
| 4 | 0.017 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.094 |
| 5 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.094 |
| 6 | 0.016 | 0.24 | 0.37 | 0.47 | 0.093 |
| 7 | 0.016 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
| 8 | 0.018 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.093 |
| 9 | 0.016 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.093 |
| 10 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
| 11 | 0.016 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.093 |
| 平均值 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
| SD | 0.000674 | 0.00688 | 0.0104 | 0.00831 | 0.000467 |
| RSD | 4.05 | 2.80 | 2.84 | 1.73 | 0.50 |

表3-17 方法三

| i | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.533 | 1.085 | 5.18 | 10.756 | 19.769 | 35.852 | 50.952 | 67.524 |
| 2 | 0.513 | 1.093 | 5.072 | 10.782 | 19.810 | 36.143 | 51.076 | 67.586 |
| 3 | 0.525 | 1.064 | 5.117 | 10.861 | 19.556 | 36.132 | 51.291 | 67.832 |
| 4 | 0.512 | 1.09 | 5.101 | 10.746 | 19.555 | 35.612 | 51.152 | 67.767 |
| 5 | 0.531 | 1.065 | 5.068 | 10.691 | 19.568 | 35.881 | 50.963 | 67.648 |
| 6 | 0.531 | 1.092 | 4.96 | 10.792 | 19.547 | 35.886 | 50.546 | 67.626 |
| 7 | 0.512 | 1.092 | 5.183 | 10.725 | 19.697 | 35.883 | 50.852 | 67.556 |
| 8 | 0.520 | 1.111 | 5.207 | 10.794 | 19.726 | 36.135 | 50.972 | 67.767 |
| 9 | 0.533 | 1.081 | 4.962 | 10.862 | 19.688 | 36.122 | 50.982 | 67.861 |
| 10 | 0.498 | 1.078 | 5.181 | 10.832 | 19.789 | 36.136 | 51.280 | 67.463 |
| 11 | 0.512 | 1.040 | 5.124 | 10.816 | 19.695 | 35.610 | 50.748 | 67.438 |
| 平均值 | 0.52 | 1.081 | 5.105 | 10.787 | 19.673 | 35.944 | 50.983 | 67.642 |
| SD | 0.0115 | 0.019 | 0.085 | 0.0546 | 0.1 | 0.205 | 0.22 | 0.146 |
| RSD | 2.21 | 1.76 | 1.66 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.22 |

试样结论：精密度试验的RSD在0.17%～0.79%之间，方法重复性好，精密度高。

- 3.7加标回收试验

选取试样，加入一定量的铅标准溶液，按照本方法进行加标回收实验，分析结果见表3-18、19、20。

表 3-18方法一加标回收试验结果

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量% | 试样铝含量/μg | 加入铝量/μg | 测得铝量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 1# | 1.0000 | 0.00037 | 3.70 | 3.00 | 6.80 | 103.33 |
|  |  | 1.0000 | 0.00037 | 3.70 | 6.00 | 9.60 | 98.33 |
|  | 2# | 1.0000 | 0.0032 | 32.00 | 30.00 | 61.00 | 96.67 |
|  |  | 1.0000 | 0.0032 | 32.00 | 60.00 | 92.00 | 100.00 |
|  | 4# | 1.0000 | 0.0098 | 98.00 | 50.00 | 146.00 | 96.00 |
|  |  | 1.0000 | 0.0098 | 98.00 | 100.00 | 199.00 | 101.00 |

表3-19方法二加标回收试验分析结果

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量% | 试样铝含量/μg | 加入铝量/μg | 测得铝量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 5# | 1.0000 | 0.017 | 170.00 | 150.00 | 320.00 | 100.00 |
|  |  | 1.0000 | 0.017 | 170.00 | 300.00 | 480.00 | 103.33 |
|  | 7# | 1.0000 | 0.37 | 3700.00 | 3000.00 | 6700.00 | 100.00 |
|  |  | 1.0000 | 0.37 | 3700.00 | 6000.00 | 9600.00 | 98.33 |
|  | 9# | 1.0000 | 0.094 | 940.00 | 1000.00 | 1950.00 | 101.00 |
|  |  | 1.0000 | 0.094 | 940.00 | 2000.00 | 2930.00 | 99.50 |

表3-20方法三加标回收试验分析结果

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量% | 试样镁含量/μg | 加入镁量/μg | 测得镁量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 10# | 1.0000 | 0.519 | 0.00519 | 0.006 | 0.011 | 97.88 |
|  |  | 1.0000 | 0.519 | 0.00519 | 0.012 | 0.017 | 99.42 |
|  | 13# | 1.0000 | 10.824 | 0.10824 | 0.10 | 0.208 | 99.87 |
|  |  | 1.0000 | 10.824 | 0.10824 | 0.20 | 0.306 | 98.69 |
|  | 16# | 1.0000 | 50.95 | 0.5095 | 0.50 | 1.002 | 98.66 |
|  |  | 1.0000 | 50.95 | 0.5095 | 1.00 | 1.508 | 99.75 |

试样结论：加标回收率在95%～105%之间，测定结果准确。

## 3.8 精密度计算

根据《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对12家起草单位提供的精密度试验数据进行了数理统计分析，详情见本文件“十三、附件－试验数据处理及精密度计算”。重复性限和再现性限计算结果分别见表3-21表3-26。

- 3.8.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表3-21-23数据采用线性内插法或外延法求得。

表3-21 重复性限（r）

| ωCd/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

- 表3-22 重复性限（r）

| ωPb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

- 表3-23 重复性限（r）

| ωMg/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在以下给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3-24-26数据采用线性内插法或外延法求得。

表3-24 再现性限（R）

| ωCd/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

- 表3-25 重复性限（R）

| ωPb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 表3-26 重复性限（R）

| ωMg/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、标准中涉及专利的情况

# 本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益等情况

# 5.1 项目的必要性简述

锌具有良好的抗电磁场性能。锌的导电率是标准电工铜的29%，在射频干扰的场合，锌板是一种非常有效的屏蔽材料，同时由于锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件的材料及仪表壳体及钱币，同时，锌自身及与其他金属碰撞不会发生火花，适合作井下防爆器材。广泛用于橡胶 、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业。锌具有适宜的化学性能。锌可与NH4CI发生作用，放出H+正离子。锌-二氧化锰电池正是利用锌的这个特点，用锌合金做电池的外壳，既是电池电解质的容器，又参加电池反应构成电池的阳极。它的这一性能也被广泛地应用于医药行业。锌合金是以锌为基础加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低，流动性好，易熔焊，钎焊和塑性加工，在大气中耐腐蚀，残废料便于回收和重熔；但蠕变强度低，易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备，压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。锌及锌合金产业的发展前景十分开阔。

现行国行标相关方法标准的现状：《锌及锌合金化学分析方法》GB/T 12689第1部分在2010年进行了修订，其余几个部分已于近几年陆续进行了修订，分析标准方法包括了铝量、砷量、镉量、铜量、铁量、铅量、镁量、硅量、锑量、锡量、镧、铈量的测定，共12个部分。

按照国家标准委、工信部科技司下发的文件要求，加强标准制修订工作，持续优化存量国家标准结构和质量，因此要不断发展和完善锌及锌合金化学分析方法，扩大方法的适用范围，建立更适应生产需求、市场期望的标准方法。为此葫芦岛锌业股份有限公司提出对《锌及锌合金化学分析方法》进行修订。

本次修订《锌及锌合金化学分析方法》第1部分铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法。将原GB/T 12689.1-2010铝量的测定 铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法进行了修订；前处理过程略有差异，方法存在重复；方法三主要增加碱溶方法，同时对铝的分析上限进行上延。产品标准《热镀用锌合锭》YS/T 310-2008中，牌号为RAl56ZnSi1.5的锌铝硅合金类热镀用锌合金锭中铝含量为52.0%～60.0%，牌号为RAl65.0ZnSi1.7的合金铝含量指标为60.0%～70.0%。该标准不能为这些产品铝量的分析提供支撑。所以需要修订该标准方法3上限，目前对这个范围铝量的分析，很多实验室都是采用了这个标准，准确度和精密度良好，可以满足要求，所以可修订方法3的上限，修订后测定范围为＞0.50%～70.00%。

## 5.2 项目的可行性简述

分光光度法和滴定法分析方法，方法成熟，准确度高对铝的测定比较适用；检测方法公认度高，分光光度法和滴定法也是实验室普遍使用的检测方法。

## 5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，能够准确满足现有的产品标准要求，与其他GB/T 12689—202x标准衔接配套，互为补充。该标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰、可操作性强，达到了国内先进水平。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 七、与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规范了锌及锌合金铝含量的测定，有利于整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户进行推广。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。

# 十一、废止现行有关标准的建议

建议本标准代替GB/T/T 12689.1-2010《锌及锌合金化学分析方法 铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》

# 十二、其他应予说明的事项

无。

# 十三、附件：试验数据处理及精密度计算

锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法

试验数据处理及精密度计算

2025年4月—2024年6月，葫芦岛锌业股份有限公司、株洲冶炼集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、江铜铅锌金属有限公司。中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司。共12家单位共同参与了《锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法》标准起草试验。各实验室按照标准草案要求，对编号为1#～17#的17个样品各进行11次独立测定。按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》的规定，对试验数据进行如下统计分析。

1  实验室编号

表 1 实验室编号

| 编号 | 实验室名称 | 编号 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 8 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
| 2 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 9 | 国标（北京）检验认证有限公司 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 10 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
| 4 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 5 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 12 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
| 6 | 江铜铅锌金属有限公司 |  |  |
| 7 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所） |  |  |

2  试验数据及实验室内格拉布斯检验

为防止实验室内变异来自某个异常的测试结果，对各实验室内每个水平的试验数据进行Grubbs检验。各实验室原始数据、单元平均值、单元标准偏差等试验数据及格拉布斯检验结果详见表2-1表2-36，单位为质量百分数。

经Grubbs检验，实验室编号各实验室原始数据见下表：

表2-1方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00038 | 0.0038 | 0.0049 | 0.010 |
|  | 2 | 0.00035 | 0.0038 | 0.0056 | 0.0098 |
|  | 3 | 0.00038 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0098 |
|  | 4 | 0.00034 | 0.0033 | 0.0051 | 0.010 |
|  | 5 | 0.00033 | 0.0034 | 0.0053 | 0.010 |
|  | 6 | 0.00038 | 0.0039 | 0.0049 | 0.0099 |
|  | 7 | 0.00043 | 0.0037 | 0.0051 | 0.0098 |
|  | 8 | 0.00041 | 0.0034 | 0.0053 | 0.010 |
|  | 9 | 0.00036 | 0.0037 | 0.0053 | 0.0098 |
|  | 10 | 0.00033 | 0.0034 | 0.0056 | 0.0097 |
|  | 11 | 0.00038 | 0.0033 | 0.0053 | 0.0098 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0052 | 0.0099 |
|  | SD | 3.19374E-05 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00011 |
|  | RSD/% | 8.63 | 6.34 | 4.26 | 1.12 |
|  | Max | 0.00043 | 0.0039 | 0.0056 | 0.01 |
|  | Min | 0.00033 | 0.0033 | 0.0049 | 0.0097 |
|  | Gmax | 1.879 | 1.364 | 1.818 | 0.909 |
|  | Gmin | 1.252 | 1.364 | 1.364 | 1.818 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表2-2  方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00038 | 0.0032 | 0.0051 | 0.01 |
|  | 2 | 0.00036 | 0.0034 | 0.0049 | 0.0099 |
|  | 3 | 0.00043 | 0.0029 | 0.0053 | 0.01 |
|  | 4 | 0.00043 | 0.0033 | 0.005 | 0.01 |
|  | 5 | 0.00045 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0098 |
|  | 6 | 0.00036 | 0.0031 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | 7 | 0.00042 | 0.003 | 0.0048 | 0.01 |
|  | 8 | 0.00038 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0099 |
|  | 9 | 0.00042 | 0.0029 | 0.0055 | 0.01 |
|  | 10 | 0.00045 | 0.0027 | 0.0048 | 0.0098 |
|  | 11 | 0.00052 | 0.0031 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 平均值 | 0.00042 | 0.0032 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | SD | 0.000045 | 0.00026 | 0.00026 | 0.000075 |
|  | RSD/% | 11.31 | 8.78 | 5.31 | 0.79 |
|  | Max | 0.00052 | 0.0036 | 0.0056 | 0.01 |
|  | Min | 0.00036 | 0.0027 | 0.0048 | 0.0098 |
|  | Gmax | 2.222 | 1.538 | 1.923 | 1.333 |
|  | Gmin | 1.333 | 1.923 | 1.154 | 1.333 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-3 方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00038 | 0.0035 | 0.0053 | 0.0096 |
|  | 2 | 0.00032 | 0.0039 | 0.0055 | 0.0093 |
|  | 3 | 0.00034 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0097 |
|  | 4 | 0.00036 | 0.0035 | 0.0054 | 0.0098 |
|  | 5 | 0.00035 | 0.0037 | 0.0053 | 0.0094 |
|  | 6 | 0.00043 | 0.0038 | 0.0055 | 0.0096 |
|  | 7 | 0.00036 | 0.0034 | 0.0056 | 0.0095 |
|  | 8 | 0.00038 | 0.0036 | 0.0052 | 0.0097 |
|  | 9 | 0.00037 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0092 |
|  | 10 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0056 | 0.0096 |
|  | 11 | 0.00036 | 0.0035 | 0.0055 | 0.0098 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0055 | 0.0096 |
|  | SD | 2.77*10-5 | 1.90*10-4 | 1.51*10-4 | 1.96*10-4 |
|  | RSD/% | 7.6 | 5.3 | 2.8 | 2.0 |
|  | Max | 0.00043 | 0.0039 | 0.0057 | 0.0098 |
|  | Min | 0.00032 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0092 |
|  | Gmax | 2.166 | 1.577 | 1.327 | 1.019 |
|  | Gmin | 1.805 | 2.103 | 1.999 | 2.037 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-4 方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00043 | 0.0040 | 0.0054 | 0.010 |
|  | 2 | 0.00036 | 0.0038 | 0.0048 | 0.010 |
|  | 3 | 0.00032 | 0.0032 | 0.0049 | 0.010 |
|  | 4 | 0.00040 | 0.0033 | 0.0048 | 0.0098 |
|  | 5 | 0.00042 | 0.0037 | 0.0054 | 0.0098 |
|  | 6 | 0.00032 | 0.0035 | 0.0050 | 0.010 |
|  | 7 | 0.00031 | 0.0032 | 0.0057 | 0.010 |
|  | 8 | 0.00038 | 0.0038 | 0.0049 | 0.0098 |
|  | 9 | 0.00039 | 0.0037 | 0.0052 | 0.0099 |
|  | 10 | 0.00042 | 0.0034 | 0.0049 | 0.010 |
|  | 11 | 0.00040 | 0.0035 | 0.0054 | 0.010 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00038 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | SD | 0.00044 | 0.00027 | 0.00029 | 0.00009 |
|  | RSD/% | 11.56 | 7.48 | 6.75 | 0.93 |
|  | Max | 0.00043 | 0.004 | 0.0057 | 0.01 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0032 | 0.0048 | 0.0098 |
|  | Gmax | 0.114 | 1.481 | 2.069 | 1.111 |
|  | Gmin | 0.159 | 1.481 | 1.034 | 1.111 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-5 方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00042 | 0.0036 | 0.0050 | 0.0095 |
|  | 2 | 0.00038 | 0.0032 | 0.0048 | 0.0093 |
|  | 3 | 0.00041 | 0.0032 | 0.0049 | 0.0097 |
|  | 4 | 0.00040 | 0.0037 | 0.0052 | 0.0093 |
|  | 5 | 0.00039 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0094 |
|  | 6 | 0.00041 | 0.0034 | 0.0049 | 0.010 |
|  | 7 | 0.00035 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0095 |
|  | 8 | 0.00041 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0092 |
|  | 9 | 0.00035 | 0.0037 | 0.0052 | 0.0097 |
|  | 10 | 0.00042 | 0.0031 | 0.0054 | 0.010 |
|  | 11 | 0.00036 | 0.0033 | 0.0047 | 0.0098 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00039 | 0.0034 | 0.0050 | 0.0096 |
|  | SD | 0.000027 | 0.00023 | 0.00025 | 0.00028 |
|  | RSD/% | 6.92 | 6.76 | 5.00 | 2.92 |
|  | Max | 0.00042 | 0.0037 | 0.0054 | 0.01 |
|  | Min | 0.00035 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0092 |
|  | Gmax | 1.111 | 1.304 | 1.6 | 1.429 |
|  | Gmin | 1.481 | 1.304 | 1.2 | 1.429 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-6  方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |
|  | 测定次数n |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |
|  | RSD/% |  |  |  |  |
|  | Max |  |  |  |  |
|  | Min |  |  |  |  |
|  | Gmax |  |  |  |  |
|  | Gmin |  |  |  |  |
|  | G95(n) |  |  |  |  |
|  | G99(n) |  |  |  |  |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-7 方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00036 | 0.004 | 0.0057 | 0.0098 |
|  | 2 | 0.00035 | 0.0033 | 0.0057 | 0.0097 |
|  | 3 | 0.00033 | 0.0032 | 0.006 | 0.0105 |
|  | 4 | 0.00041 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0105 |
|  | 5 | 0.00034 | 0.0038 | 0.0055 | 0.0098 |
|  | 6 | 0.00032 | 0.0037 | 0.006 | 0.0102 |
|  | 7 | 0.00038 | 0.0032 | 0.0055 | 0.01 |
|  | 8 | 0.00041 | 0.0036 | 0.0055 | 0.0103 |
|  | 9 | 0.00033 | 0.0032 | 0.0062 | 0.0101 |
|  | 10 | 0.00042 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0097 |
|  | 11 | 0.00035 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0097 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00036 | 0.0035 | 0.0057 | 0.01 |
|  | SD | 0.00004 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00031 |
|  | RSD/% | 9.86 | 7.69 | 5 | 3.12 |
|  | Max | 0.00042 | 0.004 | 0.0062 | 0.0105 |
|  | Min | 0.00032 | 0.0032 | 0.0053 | 0.0097 |
|  | Gmax | 1.5 | 1.852 | 1.786 | 1.613 |
|  | Gmin | 1 | 1.111 | 1.429 | 0.968 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-8 方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00043 | 0.0032 | 0.0048 | 0.0099 |
|  | 2 | 0.00039 | 0.0033 | 0.0049 | 0.0098 |
|  | 3 | 0.00041 | 0.0033 | 0.0055 | 0.01 |
|  | 4 | 0.00036 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0095 |
|  | 5 | 0.00041 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0101 |
|  | 6 | 0.00035 | 0.0033 | 0.005 | 0.0092 |
|  | 7 | 0.00038 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | 8 | 0.0004 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0102 |
|  | 9 | 0.00037 | 0.0033 | 0.0052 | 0.0097 |
|  | 10 | 0.00033 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0096 |
|  | 11 | 0.00038 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0101 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00038 | 0.0034 | 0.0051 | 0.0098 |
|  | SD | 0.00003 | 0.00016 | 0.00023 | 0.0003 |
|  | RSD/% | 7.67 | 4.84 | 4.54 | 3.05 |
|  | Max | 0.00043 | 0.0037 | 0.0055 | 0.0102 |
|  | Min | 0.00033 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0092 |
|  | Gmax | 1.667 | 1.875 | 1.739 | 1.333 |
|  | Gmin | 1.667 | 1.25 | 1.739 | 2 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-9 方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00041 | 0.0033 | 0.0051 | 0.0098 |
|  | 2 | 0.00031 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0097 |
|  | 3 | 0.00043 | 0.003 | 0.0052 | 0.0094 |
|  | 4 | 0.00035 | 0.0039 | 0.0053 | 0.01 |
|  | 5 | 0.00038 | 0.0038 | 0.0049 | 0.0099 |
|  | 6 | 0.00033 | 0.0031 | 0.0050 | 0.0096 |
|  | 7 | 0.00037 | 0.0035 | 0.0054 | 0.0098 |
|  | 8 | 0.00032 | 0.0034 | 0.0051 | 0.01 |
|  | 9 | 0.00036 | 0.0036 | 0.0053 | 0.0095 |
|  | 10 | 0.00035 | 0.0033 | 0.0055 | 0.0099 |
|  | 11 | 0.00034 | 0.0035 | 0.0049 | 0.0097 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00036 | 0.0034 | 0.0052 | 0.0098 |
|  | SD | 3.70E-05 | 0.00028 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | RSD/% | 10.23 | 8.15 | 3.78 | 2.02 |
|  | Max | 0.00043 | 0.0039 | 0.0055 | 0.01 |
|  | Min | 0.00031 | 0.003 | 0.0049 | 0.0094 |
|  | Gmax | 1.892 | 1.786 | 1.5 | 1 |
|  | Gmin | 1.351 | 1.429 | 1.5 | 2 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-10  方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0004 | 0.0036 | 0.0053 | 0.01 |
|  | 2 | 0.00036 | 0.0037 | 0.0056 | 0.011 |
|  | 3 | 0.00042 | 0.0032 | 0.0057 | 0.011 |
|  | 4 | 0.00035 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0095 |
|  | 5 | 0.00038 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | 6 | 0.00035 | 0.0041 | 0.0051 | 0.0098 |
|  | 7 | 0.0004 | 0.0035 | 0.0061 | 0.01 |
|  | 8 | 0.00038 | 0.0039 | 0.0055 | 0.011 |
|  | 9 | 0.00034 | 0.0033 | 0.0058 | 0.0094 |
|  | 10 | 0.00042 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0097 |
|  | 11 | 0.00039 | 0.0038 | 0.0056 | 0.01 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000381 | 0.00362 | 0.00557 | 0.0101 |
|  | SD | 2.80908E-05 | 0.00026 | 0.00031 | 0.0006 |
|  | RSD/% | 7.37 | 7.08 | 5.51 | 5.93 |
|  | Max | 0.00042 | 0.0041 | 0.0061 | 0.011 |
|  | Min | 0.00034 | 0.0032 | 0.0051 | 0.0094 |
|  | Gmax | 1.388 | 1.846 | 1.710 | 1.5 |
|  | Gmin | 1.460 | 1.615 | 1.516 | 1.167 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-11  方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00037 | 0.0032 | 0.005 | 0.012 |
|  | 2 | 0.00032 | 0.0037 | 0.0052 | 0.011 |
|  | 3 | 0.00031 | 0.0035 | 0.0047 | 0.0097 |
|  | 4 | 0.00041 | 0.0039 | 0.0053 | 0.0096 |
|  | 5 | 0.00037 | 0.004 | 0.0048 | 0.0099 |
|  | 6 | 0.00042 | 0.0032 | 0.0052 | 0.012 |
|  | 7 | 0.00035 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | 8 | 0.00038 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0096 |
|  | 9 | 0.0004 | 0.0031 | 0.0049 | 0.0098 |
|  | 10 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0096 |
|  | 11 | 0.00039 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0097 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0051 | 0.01 |
|  | SD | 0.000035 | 0.000332 | 0.000286 | 0.00095 |
|  | RSD/% | 9.3 | 9.29 | 5.62 | 9.26 |
|  | Max | 0.00042 | 0.0041 | 0.0057 | 0.012 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0096 |
|  | Gmax | 1.428 | 1.506 | 2.098 | 2.105 |
|  | Gmin | 1.714 | 1.506 | 1.399 | 0.421 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-12  方法一铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00044 | 0.0035 | 0.0049 | 0.0096 |
|  | 2 | 0.00041 | 0.0039 | 0.0048 | 0.0095 |
|  | 3 | 0.00039 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0096 |
|  | 4 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0098 |
|  | 5 | 0.00042 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0097 |
|  | 6 | 0.00037 | 0.004 | 0.0046 | 0.0099 |
|  | 7 | 0.00042 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0096 |
|  | 8 | 0.00045 | 0.0038 | 0.0047 | 0.0096 |
|  | 9 | 0.00039 | 0.0039 | 0.005 | 0.0097 |
|  | 10 | 0.00041 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0095 |
|  | 11 | 0.00037 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0096 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0004 | 0.0037 | 0.0048 | 0.0096 |
|  | SD | 0.00002803 | 0.00015667 | 0.000192117 | 0.000121356 |
|  | RSD/% | 6.94 | 4.19 | 4.01 | 1.26 |
|  | Max | 0.00045 | 0.004 | 0.0051 | 0.0099 |
|  | Min | 0.00037 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0095 |
|  | Gmax | 1.784 | 1.915 | 1.562 | 2.472 |
|  | Gmin | 1.070 | 1.276 | 2.082 | 0.824 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-13  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.093 |
|  | 2 | 0.016 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.093 |
|  | 3 | 0.017 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.094 |
|  | 4 | 0.017 | 0.26(**) | 0.37 | 0.47 | 0.094 |
|  | 5 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.094 |
|  | 6 | 0.016 | 0.24 | 0.37 | 0.47 | 0.093 |
|  | 7 | 0.016 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
|  | 8 | 0.018 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.093 |
|  | 9 | 0.016 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.093 |
|  | 10 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
|  | 11 | 0.016 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.093 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
|  | SD | 0.000674 | 0.00688 | 0.0104 | 0.00831 | 0.000467 |
|  | RSD/% | 4.05 | 2.80 | 2.84 | 1.73 | 0.50 |
|  | Max | 0.018 | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 0.094 |
|  | Min | 0.016 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.093 |
|  | Gmax | 1.484 | 2.907 | 1.923 | 1.203 | 2.141 |
|  | Gmin | 1.485 | 0 | 0.962 | 1.203 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 0.26为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-14  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.016 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.092 |
|  | 2 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.09 |
|  | 3 | 0.018 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.092 |
|  | 4 | 0.018 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.092 |
|  | 5 | 0.016 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.091 |
|  | 6 | 0.019 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.093 |
|  | 7 | 0.02 | 0.23 | 0.37 | 0.47 | 0.092 |
|  | 8 | 0.017 | 0.25 | 0.34 | 0.45 | 0.09 |
|  | 9 | 0.019 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.09 |
|  | 10 | 0.018 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.092 |
|  | 11 | 0.015 | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.094 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.018 | 0.25 | 0.35 | 0.48 | 0.092 |
|  | SD | 0.0015 | 0.0094 | 0.013 | 0.013 | 0.0013 |
|  | RSD/% | 8.59 | 3.79 | 3.82 | 2.82 | 1.4 |
|  | Max | 0.02 | 0.26 | 0.37 | 0.49 | 0.094 |
|  | Min | 0.015 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.09 |
|  | Gmax | 1.333 | 1.064 | 1.538 | 0.769 | 1.538 |
|  | Gmin | 2 | 2.128 | 1.538 | 2.308 | 1.538 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-15  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0185 | 0.233 | 0.354 | 0.453 | 0.0912 |
|  | 2 | 0.0180 | 0.235 | 0.342 | 0.461 | 0.0907 |
|  | 3 | 0.0186 | 0.242 | 0.348 | 0.456 | 0.0911 |
|  | 4 | 0.0185 | 0.241 | 0.344 | 0.459 | 0.105 |
|  | 5 | 0.0187 | 0.251 | 0.351 | 0.455 | 0.0912 |
|  | 6 | 0.0182 | 0.242 | 0.349 | 0.470 | 0.0908 |
|  | 7 | 0.0188 | 0.257 | 0.352 | 0.467 | 0.0907 |
|  | 8 | 0.0187 | 0.240 | 0.348 | 0.456 | 0.106 |
|  | 9 | 0.0190 | 0.255 | 0.338 | 0.460 | 0.0910 |
|  | 10 | 0.0185 | 0.242 | 0.360 | 0.458 | 0.104 |
|  | 11 | 0.0186 | 0.242 | 0.353 | 0.452 | 0.0908 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0186 | 0.244 | 0.349 | 0.459 | 0.095 |
|  | SD | 0.000273 | 0.00813 | 0.00622 | 0.00581 | 0.00648 |
|  | RSD/% | 1.47 | 3.34 | 1.78 | 1.27 | 6.84 |
|  | Max | 0.019 | 0.257 | 0.36 | 0.47 | 0.106 |
|  | Min | 0.018 | 0.233 | 0.338 | 0.452 | 0.0907 |
|  | Gmax | 1.465 | 1.599 | 1.768 | 1.893 | 1.698 |
|  | Gmin | 2.198 | 1.353 | 1.768 | 1.204 | 0.664 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-16  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.017 | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.093 |
|  | 2 | 0.016 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.095 |
|  | 3 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.51(**) | 0.093 |
|  | 4 | 0.017 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.092 |
|  | 5 | 0.016 | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.096 |
|  | 6 | 0.017 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.092 |
|  | 7 | 0.018 | 0.24 | 0.39(*) | 0.47 | 0.098 |
|  | 8 | 0.015(*) | 0.25 | 0.35 | 0.48 | 0.094 |
|  | 9 | 0.016 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.091 |
|  | 10 | 0.017 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.094 |
|  | 11 | 0.016 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.093 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.017 | 0.25 | 0.35 | 0.48 | 0.094 |
|  | SD | 0.00082 | 0.00982 | 0.01695 | 0.01168 | 0.002 |
|  | RSD/% | 4.96 | 3.96 | 4.78 | 2.42 | 2.14 |
|  | Max | 0.018 | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 0.098 |
|  | Min | 0.015 | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.091 |
|  | Gmax | 1.220 | 2.037 | 2.360 | 2.568 | 2 |
|  | Gmin | 2.439 | 1.018 | 1.180 | 0.856 | 1.5 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.015为歧离值（保留） | 无异议 | 0.39为歧离值（保留） | 0.51为离群值（舍弃） | 无异议 |

表 2-17  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.016 | 0.25 | 0.34 | 0.49 | 0.091 |
|  | 2 | 0.017 | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.096 |
|  | 3 | 0.016 | 0.24 | 0.36 | 0.50 | 0.093 |
|  | 4 | 0.015 | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.093 |
|  | 5 | 0.017 | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.092 |
|  | 6 | 0.018 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.091 |
|  | 7 | 0.016 | 0.27 | 0.33 | 0.51 | 0.092 |
|  | 8 | 0.018 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.095 |
|  | 9 | 0.015 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.090 |
|  | 10 | 0.017 | 0.24 | 0.36 | 0.50 | 0.094 |
|  | 11 | 0.016 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.091 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.016 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.093 |
|  | SD | 0.0011 | 0.0098 | 0.012 | 0.014 | 0.0019 |
|  | RSD/% | 6.29 | 3.90 | 3.23 | 2.77 | 2.01 |
|  | Max | 0.018 | 0.27 | 0.36 | 0.51 | 0.096 |
|  | Min | 0.015 | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.09 |
|  | Gmax | 1.818 | 2.041 | 0.833 | 1.428 | 1.579 |
|  | Gmin | 0.909 | 1.020 | 1.667 | 1.428 | 1.579 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-18  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 测定次数n |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |
|  | RSD/% |  |  |  |  |  |
|  | Max |  |  |  |  |  |
|  | Min |  |  |  |  |  |
|  | Gmax |  |  |  |  |  |
|  | Gmin |  |  |  |  |  |
|  | G95(n) |  |  |  |  |  |
|  | G99(n) |  |  |  |  |  |
|  | 检验结果 |  |  |  |  |  |

表 2-19方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.018 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.098 |
|  | 2 | 0.016 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.098 |
|  | 3 | 0.016 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.096 |
|  | 4 | 0.017 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.097 |
|  | 5 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.097 |
|  | 6 | 0.017 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | 0.097 |
|  | 7 | 0.017 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.094 |
|  | 8 | 0.016 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.099 |
|  | 9 | 0.018 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.092 |
|  | 10 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.098 |
|  | 11 | 0.018 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.093 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.096 |
|  | SD | 0.0008 | 0.007 | 0.01 | 0.0087 | 0.0023 |
|  | RSD/% | 4.56 | 2.81 | 2.88 | 1.83 | 2.37 |
|  | Max | 0.018 | 0.26 | 0.37 | 0.49 | 0.099 |
|  | Min | 0.016 | 0.24 | 0.34 | 0.47 | 0.092 |
|  | Gmax | 1.25 | 1.428 | 1 | 1.149 | 1.304 |
|  | Gmin | 1.25 | 1.428 | 2 | 1.149 | 1.739 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-20方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0161 | 0.241 | 0.344 | 0.453 | 0.092 |
|  | 2 | 0.0161 | 0.245 | 0.352 | 0.462 | 0.095 |
|  | 3 | 0.0165 | 0.242 | 0.346 | 0.476 | 0.092 |
|  | 4 | 0.0173 | 0.248 | 0.343 | 0.465 | 0.093 |
|  | 5 | 0.0162 | 0.251 | 0.356 | 0.451 | 0.092 |
|  | 6 | 0.0166 | 0.243 | 0.347 | 0.469 | 0.089 |
|  | 7 | 0.0176 | 0.26 | 0.35 | 0.467 | 0.093 |
|  | 8 | 0.0177 | 0.242 | 0.345 | 0.473 | 0.094 |
|  | 9 | 0.0162 | 0.242 | 0.365 | 0.462 | 0.086 |
|  | 10 | 0.0167 | 0.254 | 0.358 | 0.464 | 0.094 |
|  | 11 | 0.0171 | 0.243 | 0.361 | 0.459 | 0.096 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0167 | 0.246 | 0.352 | 0.464 | 0.092 |
|  | SD | 0.0006 | 0.0062 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0028 |
|  | RSD/% | 3.58 | 2.5 | 2.13 | 1.65 | 3.03 |
|  | Max | 0.0177 | 0.26 | 0.365 | 0.476 | 0.096 |
|  | Min | 0.0161 | 0.241 | 0.343 | 0.451 | 0.086 |
|  | Gmax | 1.667 | 2.258 | 1.733 | 1.579 | 1.428 |
|  | Gmin | 1 | 0.806 | 1.2 | 1.710 | 2.143 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-21  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.015 | 0.26 | 0.34 | 0.5 | 0.09 |
|  | 2 | 0.017 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.092 |
|  | 3 | 0.016 | 0.27 | 0.33 | 0.47 | 0.092 |
|  | 4 | 0.015 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.095 |
|  | 5 | 0.014 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.094 |
|  | 6 | 0.018 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.091 |
|  | 7 | 0.016 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.093 |
|  | 8 | 0.015 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.092 |
|  | 9 | 0.017 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.094 |
|  | 10 | 0.014 | 0.27 | 0.33 | 0.5 | 0.092 |
|  | 11 | 0.015 | 0.25 | 0.34 | 0.49 | 0.093 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.016 | 0.25 | 0.34 | 0.49 | 0.093 |
|  | SD | 0.0013 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.0014 |
|  | RSD/% | 8.23 | 4.07 | 3.26 | 2.39 | 1.56 |
|  | Max | 0.018 | 0.27 | 0.36 | 0.5 | 0.095 |
|  | Min | 0.014 | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.09 |
|  | Gmax | 1.538 | 2 | 1.818 | 0.833 | 1.428 |
|  | Gmin | 1.538 | 1 | 0.909 | 1.667 | 2.143 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-22 方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.017 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.098 |
|  | 2 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.094 |
|  | 3 | 0.019 | 0.27 | 0.34 | 0.47 | 0.094 |
|  | 4 | 0.017 | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.098 |
|  | 5 | 0.018 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.093 |
|  | 6 | 0.017 | 0.24 | 0.34 | 0.47 | 0.097 |
|  | 7 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.094 |
|  | 8 | 0.016 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.095 |
|  | 9 | 0.019 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.09 |
|  | 10 | 0.015 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.091 |
|  | 11 | 0.018 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.094 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0171 | 0.25 | 0.347 | 0.469 | 0.0945 |
|  | SD | 0.0014 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.0026 |
|  | RSD/% | 8.05 | 4.38 | 4.48 | 3.23 | 2.73 |
|  | Max | 0.019 | 0.27 | 0.38 | 0.49 | 0.098 |
|  | Min | 0.015 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.09 |
|  | Gmax | 1.357 | 1.818 | 2.062 | 1.4 | 1.346 |
|  | Gmin | 1.5 | 1.818 | 1.688 | 1.933 | 1.731 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-23  方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.018 | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.092 |
|  | 2 | 0.019 | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.089 |
|  | 3 | 0.016 | 0.23 | 0.39 | 0.47 | 0.101 |
|  | 4 | 0.014 | 0.26 | 0.37 | 0.49 | 0.096 |
|  | 5 | 0.014 | 0.25 | 0.34 | 0.46 | 0.091 |
|  | 6 | 0.016 | 0.26 | 0.38 | 0.47 | 0.091 |
|  | 7 | 0.014 | 0.24 | 0.35 | 0.46 | 0.1 |
|  | 8 | 0.018 | 0.26 | 0.34 | 0.49 | 0.09 |
|  | 9 | 0.017 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.093 |
|  | 10 | 0.02 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.094 |
|  | 11 | 0.019 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.095 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.094 |
|  | SD | 0.00218 | 0.0119 | 0.0186 | 0.0133 | 0.0037 |
|  | RSD/% | 12.98 | 4.71 | 5.22 | 2.81 | 3.98 |
|  | Max | 0.02 | 0.27 | 0.39 | 0.49 | 0.101 |
|  | Min | 0.014 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.089 |
|  | Gmax | 1.376 | 1.681 | 1.613 | 1.503 | 1.892 |
|  | Gmin | 1.376 | 1.681 | 1.613 | 1.504 | 1.351 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-24 方法二铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.019 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.094 |
|  | 2 | 0.017 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.095 |
|  | 3 | 0.018 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.094 |
|  | 4 | 0.017 | 0.24 | 0.35 | 0.50(*) | 0.093 |
|  | 5 | 0.019 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.094 |
|  | 6 | 0.018 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.095 |
|  | 7 | 0.017 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.094 |
|  | 8 | 0.019 | 0.24 | 0.37 | 0.47 | 0.093 |
|  | 9 | 0.018 | 0.25 | 0.37 | 0.48 | 0.095 |
|  | 10 | 0.017 | 0.26 | 0.36 | 0.49 | 0.094 |
|  | 11 | 0.019 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.093 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.018 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.094 |
|  | SD | 0.00089 | 0.0077 | 0.0067 | 0.0082 | 0.00077 |
|  | RSD/% | 4.97 | 3.1 | 1.85 | 1.69 | 0.82 |
|  | Max | 0.019 | 0.26 | 0.37 | 0.5 | 0.095 |
|  | Min | 0.017 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.093 |
|  | Gmax | 1.124 | 1.299 | 1.492 | 2.439 | 1.299 |
|  | Gmin | 1.124 | 1.299 | 1.492 | 1.220 | 1.299 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 0.50为歧离值（保留） | 无异议 |

表 2-25  方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.533 | 1.085 | 5.18 | 10.756 | 19.769 | 35.852 | 50.952 | 67.524 |
|  | 2 | 0.513 | 1.093 | 5.072 | 10.782 | 19.810 | 36.143 | 51.076 | 67.586 |
|  | 3 | 0.525 | 1.064 | 5.117 | 10.861 | 19.556 | 36.132 | 51.291 | 67.832 |
|  | 4 | 0.512 | 1.09 | 5.101 | 10.746 | 19.555 | 35.612 | 51.152 | 67.767 |
|  | 5 | 0.531 | 1.065 | 5.068 | 10.691 | 19.568 | 35.881 | 50.963 | 67.648 |
|  | 6 | 0.531 | 1.092 | 4.96 | 10.792 | 19.547 | 35.886 | 50.546 | 67.626 |
|  | 7 | 0.512 | 1.092 | 5.183 | 10.725 | 19.697 | 35.883 | 50.852 | 67.556 |
|  | 8 | 0.520 | 1.111 | 5.207 | 10.794 | 19.726 | 36.135 | 50.972 | 67.767 |
|  | 9 | 0.533 | 1.081 | 4.962 | 10.862 | 19.688 | 36.122 | 50.982 | 67.861 |
|  | 10 | 0.498 | 1.078 | 5.181 | 10.832 | 19.789 | 36.136 | 51.280 | 67.463 |
|  | 11 | 0.512 | 1.040 | 5.124 | 10.816 | 19.695 | 35.610 | 50.748 | 67.438 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.52 | 1.081 | 5.105 | 10.787 | 19.673 | 35.944 | 50.983 | 67.642 |
|  | SD | 0.0115 | 0.019 | 0.085 | 0.0546 | 0.1 | 0.205 | 0.22 | 0.146 |
|  | RSD/% | 2.21 | 1.76 | 1.66 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.22 |
|  | Max | 0.533 | 1.111 | 5.207 | 10.862 | 19.81 | 36.143 | 51.291 | 67.861 |
|  | Min | 0.498 | 1.04 | 4.96 | 10.691 | 19.547 | 35.61 | 50.546 | 67.438 |
|  | Gmax | 1.130 | 1.579 | 1.2 | 1.374 | 1.37 | 0.971 | 1.4 | 1.5 |
|  | Gmin | 1.913 | 2.158 | 1.706 | 1.758 | 1.26 | 1.629 | 1.986 | 1.398 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-26方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.54 | 1.075 | 5.18 | 10.657 | 19.965 | 35.882 | 51.262 | 68.032 |
|  | 2 | 0.54 | 1.088 | 5.207 | 10.387 | 19.56 | 36.063 | 50.992 | 67.72 |
|  | 3 | 0.519 | 1.066 | 5.072 | 10.488 | 19.965 | 36.092 | 51.397 | 67.995 |
|  | 4 | 0.523 | 1.118 | 5.126 | 10.59 | 19.695 | 35.623 | 51.262 | 67.826 |
|  | 5 | 0.53 | 1.065 | 4.985 | 10.686 | 19.785 | 35.793 | 51.232 | 67.698 |
|  | 6 | 0.516 | 1.052 | 5.12 | 10.623 | 19.653 | 35.924 | 51.065 | 68.112 |
|  | 7 | 0.522 | 1.045 | 5.089 | 10.796 | 19.782 | 36.023 | 51.139 | 67.998 |
|  | 8 | 0.538 | 1.052 | 5.063 | 10.687 | 19.88 | 36 | 51.136 | 67.853 |
|  | 9 | 0.526 | 1.045 | 4.992 | 10.567 | 19.637 | 35.892 | 51.009 | 67.691 |
|  | 10 | 0.521 | 1.039 | 5.023 | 10.493 | 19.893 | 35.659 | 51.238 | 67.853 |
|  | 11 | 0.515 | 1.1 | 5.153 | 10.655 | 19.697 | 35.839 | 51.397 | 67.912 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.526 | 1.068 | 5.092 | 10.603 | 19.774 | 35.89 | 51.194 | 67.881 |
|  | SD | 0.0093 | 0.0253 | 0.0735 | 0.1143 | 0.1378 | 0.1544 | 0.139 | 0.1428 |
|  | RSD/% | 1.77 | 2.37 | 1.44 | 1.08 | 0.7 | 0.43 | 0.27 | 0.21 |
|  | Max | 0.54 | 1.118 | 5.207 | 10.796 | 19.965 | 36.092 | 51.397 | 68.112 |
|  | Min | 0.515 | 1.039 | 4.985 | 10.387 | 19.56 | 35.623 | 50.992 | 67.691 |
|  | Gmax | 1.505 | 1.976 | 1.565 | 1.688 | 1.386 | 1.308 | 1.460 | 1.618 |
|  | Gmin | 1.183 | 1.146 | 1.456 | 1.890 | 1.553 | 1.729 | 1.453 | 1.330 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-27  方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.512 | 1.087 | 5.09 | 10.652 | 19.49 | 36.12 | 51.65 | 68.01 |
|  | 2 | 0.501 | 1.085 | 5.07 | 10.719 | 19.96 | 36.12 | 51.72 | 68.05 |
|  | 3 | 0.518 | 1.083 | 5.13 | 10.821 | 19.67 | 35.9 | 51.09 | 67.98 |
|  | 4 | 0.52 | 1.1 | 5.12 | 10.72 | 19.69 | 35.95 | 51.07 | 67.95 |
|  | 5 | 0.51 | 1.12 | 5.12 | 10.72 | 19.6 | 35.9 | 51.79 | 67.88 |
|  | 6 | 0.518 | 1.12 | 5.08 | 10.75 | 19.88 | 35.98 | 51.6 | 68.09 |
|  | 7 | 0.516 | 1.037 | 5.085 | 10.77 | 19.95 | 36.1 | 51.65 | 68.01 |
|  | 8 | 0.512 | 1.1 | 5.09 | 10.85 | 19.86 | 36.08 | 51.7 | 68.8(**) |
|  | 9 | 0.508 | 1.088 | 5.11 | 10.902 | 19.7 | 36.05 | 51.72 | 67.94 |
|  | 10 | 0.51 | 1.085 | 5.109 | 10.995 | 19.68 | 35.99 | 51.2 | 67.85 |
|  | 11 | 0.512 | 1.087 | 5.112 | 10.751 | 19.8 | 36.02 | 51.25 | 67.42(**) |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.51 | 1.09 | 5.1 | 10.79 | 19.75 | 36.02 | 51.49 | 67.91 |
|  | SD | 0.0057 | 0.023 | 0.02 | 0.1 | 0.16 | 0.082 | 0.29 | 0.18 |
|  | RSD/% | 1.12 | 2.14 | 0.39 | 0.95 | 0.8 | 0.23 | 0.57 | 0.27 |
|  | Max | 0.52 | 1.12 | 5.13 | 10.995 | 19.96 | 36.12 | 51.79 | 68.8 |
|  | Min | 0.501 | 1.037 | 5.07 | 10.652 | 19.49 | 35.9 | 51.07 | 67.42 |
|  | Gmax | 1.754 | 1.304 | 1.5 | 2.05 | 1.312 | 1.220 | 1.034 | 4.944 |
|  | Gmin | 1.579 | 2.304 | 1.5 | 1.38 | 1.625 | 1.463 | 1.448 | 2.722 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 67.42、68.80均为离群值（舍弃） |

表 2-28  方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.493 | 1.072 | 5.045 | 10.617 | 19.760 | 35.880 | 50.745 | 67.900 |
|  | 2 | 0.506 | 1.093 | 5.066 | 10.782 | 19.819 | 36.148 | 51.190 | 67.770 |
|  | 3 | 0.515 | 1.064 | 5.100 | 10.657 | 19.550 | 36.160 | 51.043 | 67.720 |
|  | 4 | 0.505 | 1.105 | 5.099 | 10.748 | 19.750 | 35.200(**) | 51.015 | 67.587 |
|  | 5 | 0.520 | 1.066 | 5.018 | 10.691 | 19.830 | 35.890 | 50.740 | 67.648 |
|  | 6 | 0.495 | 1.073 | 4.999 | 10.835 | 19.770 | 36.091 | 50.907 | 67.597 |
|  | 7 | 0.516 | 1.088 | 5.200 | 10.900 | 19.85 | 36.102 | 51.010 | 67.788 |
|  | 8 | 0.500 | 1.100 | 5.078 | 10.605 | 19.657 | 35.887 | 51.000 | 67.856 |
|  | 9 | 0.490 | 1.076 | 5.000 | 10.775 | 19.590 | 36.120 | 50.862 | 67.673 |
|  | 10 | 0.489 | 1.092 | 4.980 | 10.643 | 19.84 | 35.957 | 50.756 | 67.665 |
|  | 11 | 0.503 | 1.082 | 5.055 | 10.883 | 19.550 | 36.205 | 51.103 | 67.710 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.503 | 1.082 | 5.058 | 10.740 | 19.724 | 35.967 | 50.943 | 67.719 |
|  | SD | 0.0107 | 0.0138 | 0.0623 | 0.1050 | 0.1169 | 0.2814 | 0.1526 | 0.1007 |
|  | RSD/% | 2.14 | 1.27 | 1.23 | 0.98 | 0.59 | 0.78 | 0.30 | 0.15 |
|  | Max | 0.52 | 1.105 | 5.2 | 10.9 | 19.85 | 36.205 | 51.19 | 67.9 |
|  | Min | 0.489 | 1.064 | 4.98 | 10.605 | 19.55 | 35.200 | 50.74 | 67.587 |
|  | Gmax | 1.589 | 1.667 | 2.279 | 1.524 | 1.078 | 0.846 | 1.619 | 1.797 |
|  | Gmin | 1.308 | 1.304 | 1.252 | 1.286 | 1.488 | 2.726 | 1.330 | 1.311 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 35.200为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 |

表 2-29 方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.509 | 1.053 | 4.992 | 10.848 | 19.785 | 35.907 | 50.748 | 67.328 |
|  | 2 | 0.516 | 1.112 | 5.108 | 10.801 | 19.734 | 35.686 | 50.925 | 67.446 |
|  | 3 | 0.506 | 1.083 | 5.053 | 10.784 | 19.672 | 36.009 | 50.786 | 67.919 |
|  | 4 | 0.524 | 1.079 | 5.06 | 10.819 | 19.705 | 35.973 | 51.004 | 67.583 |
|  | 5 | 0.508 | 1.074 | 5.101 | 10.701 | 19.711 | 35.84 | 51.13 | 67.804 |
|  | 6 | 0.527 | 1.099 | 5.078 | 10.847 | 19.742 | 35.819 | 50.636 | 67.385 |
|  | 7 | 0.521 | 1.121 | 5.094 | 10.795 | 19.793 | 36.088 | 51.179 | 67.684 |
|  | 8 | 0.516 | 1.086 | 5.108 | 10.778 | 19.608 | 35.842 | 50.698 | 67.855 |
|  | 9 | 0.53 | 1.093 | 5.104 | 10.714 | 19.596 | 35.694 | 51.209 | 67.408 |
|  | 10 | 0.515 | 1.067 | 5.005 | 10.762 | 19.651 | 36.027 | 50.871 | 67.837 |
|  | 11 | 0.524 | 1.114 | 4.993 | 10.814 | 19.695 | 36.115 | 51.092 | 67.641 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.518 | 1.089 | 5.063 | 10.788 | 19.699 | 35.909 | 50.934 | 67.626 |
|  | SD | 0.008 | 0.021 | 0.047 | 0.048 | 0.064 | 0.147 | 0.202 | 0.211 |
|  | RSD/% | 1.55 | 1.94 | 0.92 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.31 |
|  | Max | 0.53 | 1.121 | 5.108 | 10.848 | 19.793 | 36.115 | 51.209 | 67.919 |
|  | Min | 0.506 | 1.053 | 4.992 | 10.701 | 19.596 | 35.686 | 50.636 | 67.328 |
|  | Gmax | 1.5 | 1.524 | 0.957 | 1.25 | 1.469 | 1.401 | 1.361 | 1.389 |
|  | Gmin | 1.5 | 1.714 | 1.511 | 1.812 | 1.609 | 1.517 | 1.475 | 1.412 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-30  方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测定次数n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RSD/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G95(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G99(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-31方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.515 | 1.048 | 5.16 | 10.86 | 19.888 | 35.802 | 50.974 | 67.884 |
|  | 2 | 0.52 | 1.134 | 5.246 | 10.857 | 19.912 | 35.731 | 51.223 | 67.716 |
|  | 3 | 0.524 | 1.096 | 5.093 | 10.753 | 19.867 | 36.195 | 51.122 | 68.207 |
|  | 4 | 0.518 | 1.074 | 5.166 | 10.91 | 19.664 | 35.895 | 51.28 | 68.193 |
|  | 5 | 0.527 | 1.09 | 5.109 | 10.817 | 19.703 | 36.088 | 50.943 | 68.029 |
|  | 6 | 0.512 | 1.148 | 5.116 | 10.808 | 19.933 | 36.176 | 51.038 | 67.814 |
|  | 7 | 0.512 | 1.094 | 5.164 | 10.849 | 19.773 | 35.979 | 51.028 | 67.862 |
|  | 8 | 0.52 | 1.127 | 5.172 | 10.828 | 19.921 | 35.798 | 51.106 | 67.786 |
|  | 9 | 0.509 | 1.064 | 5.138 | 10.86 | 19.711 | 35.861 | 50.947 | 68.036 |
|  | 10 | 0.515 | 1.123 | 5.207 | 10.869 | 19.898 | 35.822 | 51.289 | 67.857 |
|  | 11 | 0.522 | 1.089 | 5.22 | 10.826 | 19.914 | 35.94 | 51.204 | 67.781 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.518 | 1.099 | 5.163 | 10.84 | 19.835 | 35.935 | 51.105 | 67.924 |
|  | SD | 0.0056 | 0.0311 | 0.0478 | 0.0405 | 0.1014 | 0.1578 | 0.1293 | 0.1676 |
|  | RSD/% | 1.08 | 2.83 | 0.93 | 0.37 | 0.51 | 0.44 | 0.25 | 0.25 |
|  | Max | 0.527 | 1.148 | 5.246 | 10.91 | 19.933 | 36.195 | 51.289 | 68.207 |
|  | Min | 0.509 | 1.048 | 5.093 | 10.753 | 19.664 | 35.731 | 50.943 | 67.716 |
|  | Gmax | 1.607 | 1.576 | 1.736 | 1.728 | 0.966 | 1.647 | 1.423 | 1.688 |
|  | Gmin | 1.607 | 1.640 | 1.464 | 2.148 | 1.686 | 1.293 | 1.253 | 1.241 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-32方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.515 | 1.061 | 5.136 | 10.834 | 19.733 | 36.036 | 50.726 | 67.336 |
|  | 2 | 0.509 | 1.07 | 5.176 | 10.745 | 19.786 | 35.979 | 50.86 | 67.85 |
|  | 3 | 0.509 | 1.049 | 5.152 | 10.789 | 19.796 | 35.87 | 50.826 | 67.812 |
|  | 4 | 0.511 | 1.052 | 5.163 | 10.796 | 19.868 | 36.191 | 51.401 | 67.803 |
|  | 5 | 0.51 | 1.067 | 5.133 | 10.858 | 19.946 | 36.109 | 51.124 | 67.754 |
|  | 6 | 0.509 | 1.051 | 5.089 | 10.761 | 19.689 | 36.109 | 50.908 | 67.408 |
|  | 7 | 0.513 | 1.063 | 5.112 | 10.865 | 19.862 | 35.937 | 50.756 | 67.516 |
|  | 8 | 0.511 | 1.056 | 5.096 | 10.852 | 19.815 | 35.656(*) | 51.119 | 67.516 |
|  | 9 | 0.496(**) | 1.052 | 5.149 | 10.777 | 19.932 | 36.017 | 51.405 | 67.481 |
|  | 10 | 0.509 | 1.054 | 5.136 | 10.814 | 19.931 | 36.023 | 51.085 | 67.962 |
|  | 11 | 0.512 | 1.052 | 5.147 | 10.849 | 19.885 | 36.122 | 51.366 | 67.831 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.509 | 1.057 | 5.135 | 10.813 | 19.84 | 36.004 | 51.052 | 67.661 |
|  | SD | 0.0049 | 0.0071 | 0.027 | 0.0418 | 0.0843 | 0.147 | 0.257 | 0.212 |
|  | RSD/% | 0.96 | 0.67 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.5 | 0.31 |
|  | Max | 0.515 | 1.07 | 5.176 | 10.865 | 19.946 | 36.191 | 51.405 | 67.962 |
|  | Min | 0.496 | 1.049 | 5.089 | 10.745 | 19.689 | 35.656 | 50.726 | 67.336 |
|  | Gmax | 1.224 | 1.831 | 1.518 | 1.244 | 1.257 | 1.272 | 1.374 | 1.420 |
|  | Gmin | 2.653 | 1.127 | 1.704 | 1.627 | 1.791 | 2.367 | 1.268 | 1.533 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.496为离群值（舍弃） | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 35.656为歧离值（保留） | 无异议 | 无异议 |

表 2-33方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.527 | 1.079 | 5.151 | 11.005 | 20.023 | 35.817 | 51.098 | 67.837 |
|  | 2 | 0.526 | 1.07 | 5.149 | 10.986 | 19.572 | 36.004 | 50.594(**) | 67.815 |
|  | 3 | 0.519 | 1.081 | 5.09 | 10.937 | 19.82 | 35.963 | 51.006 | 67.7 |
|  | 4 | 0.53 | 1.065 | 5.124 | 10.869 | 19.661 | 35.916 | 50.927 | 67.514 |
|  | 5 | 0.523 | 1.074 | 5.098 | 10.977 | 19.784 | 35.775 | 51.105 | 67.729 |
|  | 6 | 0.53 | 1.072 | 5.147 | 10.795 | 19.854 | 36.125 | 51.249 | 67.691 |
|  | 7 | 0.526 | 1.069 | 5.135 | 10.952 | 19.59 | 35.826 | 51.168 | 67.793 |
|  | 8 | 0.525 | 1.077 | 5.119 | 10.915 | 19.683 | 35.903 | 51.112 | 67.882 |
|  | 9 | 0.52 | 1.068 | 5.104 | 10.834 | 19.773 | 35.908 | 51.001 | 67.738 |
|  | 10 | 0.525 | 1.076 | 5.129 | 10.905 | 19.901 | 36.107 | 51.109 | 67.786 |
|  | 11 | 0.526 | 1.073 | 5.117 | 10.992 | 19.885 | 35.871 | 50.992 | 67.664 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.525 | 1.073 | 5.124 | 10.924 | 19.777 | 35.929 | 51.033 | 67.741 |
|  | SD | 0.0035 | 0.0049 | 0.021 | 0.069 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.1 |
|  | RSD/% | 0.66 | 0.46 | 0.41 | 0.63 | 0.71 | 0.32 | 0.34 | 0.15 |
|  | Max | 0.53 | 1.081 | 5.151 | 11.005 | 20.023 | 36.125 | 51.249 | 67.882 |
|  | Min | 0.519 | 1.065 | 5.09 | 10.795 | 19.572 | 35.775 | 50.594 | 67.514 |
|  | Gmax | 1.428 | 1.633 | 1.286 | 1.174 | 1.757 | 1.782 | 1.270 | 1.41 |
|  | Gmin | 1.714 | 1.633 | 1.619 | 1.870 | 1.464 | 1.4 | 2.582 | 2.27 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 50.594为离群值（舍弃） | 无异议 |

表 2-34方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.53 | 1.03 | 4.94 | 10.7 | 19.5 | 35.79 | 50.56 | 68.26 |
|  | 2 | 0.51 | 1.07 | 5.02 | 10.44 | 19.51 | 36.22 | 50.94 | 67.95 |
|  | 3 | 0.5 | 1.07 | 5.06 | 10.64 | 19.82 | 35.97 | 51.22 | 67.88 |
|  | 4 | 0.53 | 1.04 | 5.04 | 10.81 | 19.74 | 35.86 | 50.85 | 67.98 |
|  | 5 | 0.52 | 1.06 | 5.07 | 10.8 | 19.72 | 36.14 | 51.39 | 68.15 |
|  | 6 | 0.54 | 1.07 | 4.98 | 10.49 | 19.5 | 36.39 | 51.25 | 67.69 |
|  | 7 | 0.52 | 1.1 | 5.02 | 10.60 | 19.66 | 36.32 | 51.14 | 67.84 |
|  | 8 | 0.53 | 1.06 | 4.99 | 10.54 | 19.76 | 35.85 | 51.18 | 68.36 |
|  | 9 | 0.49 | 1.09 | 5.05 | 10.58 | 19.85 | 35.96 | 50.86 | 67.69 |
|  | 10 | 0.53 | 1.07 | 5.04 | 10.66 | 19.6 | 36.09 | 50.79 | 68.46 |
|  | 11 | 0.51 | 1.05 | 5.08 | 10.64 | 19.91 | 35.65 | 51.41 | 67.83 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.519 | 1.064 | 5.026 | 10.627 | 19.688 | 36.022 | 51.054 | 68.008 |
|  | SD | 0.015 | 0.02 | 0.042 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
|  | RSD/% | 2.92 | 1.9 | 0.84 | 1.09 | 0.74 | 0.64 | 0.53 | 0.39 |
|  | Max | 0.54 | 1.1 | 5.08 | 10.81 | 19.91 | 36.39 | 51.41 | 68.46 |
|  | Min | 0.49 | 1.03 | 4.94 | 10.44 | 19.5 | 35.65 | 50.56 | 67.69 |
|  | Gmax | 1.4 | 1.8 | 1.286 | 1.525 | 1.48 | 1.6 | 1.318 | 1.738 |
|  | Gmin | 1.933 | 1.7 | 2.048 | 1.558 | 1.253 | 1.617 | 1.83 | 1.223 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-35方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.533 | 1.036 | 5.13 | 10.582 | 19.769 | 36.065 | 51.113 | 67.639 |
|  | 2 | 0.54 | 1.12 | 5.168 | 10.896 | 19.761 | 35.731 | 51.064 | 67.686 |
|  | 3 | 0.52 | 1.079 | 5.056 | 10.926 | 19.722 | 35.907 | 51.226 | 67.632 |
|  | 4 | 0.492 | 1.05 | 5.072 | 10.735 | 19.753 | 36.146 | 51.215 | 68.069 |
|  | 5 | 0.496 | 1.024 | 5.062 | 10.755 | 19.645 | 36.16 | 51.112 | 68.198 |
|  | 6 | 0.496 | 1.077 | 5.158 | 10.687 | 19.691 | 36.16 | 50.788 | 67.443 |
|  | 7 | 0.513 | 1.052 | 5.136 | 10.848 | 19.691 | 36.16 | 50.896 | 67.983 |
|  | 8 | 0.518 | 1.039 | 5.071 | 10.75 | 19.76 | 36.14 | 50.95 | 67.632 |
|  | 9 | 0.523 | 1.119 | 5.1 | 10.687 | 19.55 | 36.148 | 51.07 | 67.929 |
|  | 10 | 0.499 | 1.063 | 5.069 | 10.74 | 19.56 | 35.885 | 51.148 | 67.855 |
|  | 11 | 0.51 | 1.084 | 5.111 | 10.777 | 19.805 | 36.135 | 50.74 | 67.858 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.513 | 1.068 | 5.104 | 10.762 | 19.701 | 36.058 | 51.029 | 67.811 |
|  | SD | 0.0159 | 0.0319 | 0.0403 | 0.0988 | 0.0847 | 0.1481 | 0.1643 | 0.2255 |
|  | RSD/% | 3.1 | 2.99 | 0.79 | 0.92 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.33 |
|  | Max | 0.54 | 1.12 | 5.168 | 10.926 | 19.805 | 36.16 | 51.226 | 68.198 |
|  | Min | 0.492 | 1.024 | 5.056 | 10.582 | 19.55 | 35.731 | 50.74 | 67.443 |
|  | Gmax | 1.698 | 1.630 | 1.588 | 1.660 | 1.228 | 0.689 | 1.199 | 1.716 |
|  | Gmin | 1.320 | 1.379 | 1.191 | 1.822 | 1.783 | 2.208 | 1.756 | 1.631 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

表 2-36方法三铝元素试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果 | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.515 | 1.121 | 5.075 | 10.736 | 19.561 | 36.294 | 50.752 | 67.901 |
|  | 2 | 0.508 | 1.063 | 5.077 | 10.933 | 19.652 | 36.102 | 50.931 | 67.852 |
|  | 3 | 0.517 | 1.098 | 5.11 | 10.985 | 19.823 | 36.142 | 50.941 | 67.901 |
|  | 4 | 0.518 | 1.049 | 5.074 | 10.865 | 19.613 | 36.142 | 51.042 | 67.836 |
|  | 5 | 0.515 | 1.051 | 5.065 | 10.804 | 19.652 | 36.224 | 51.122 | 67.856 |
|  | 6 | 0.531 | 1.061 | 5.045 | 10.9 | 19.652 | 36.224 | 51.231 | 67.754 |
|  | 7 | 0.518 | 1.071 | 5.071 | 10.812 | 19.751 | 36.082 | 51.241 | 67.748 |
|  | 8 | 0.509 | 1.021 | 5.091 | 10.806 | 19.75 | 36.089 | 51.079 | 67.652 |
|  | 9 | 0.506 | 1.101 | 5.111 | 10.804 | 19.812 | 36.146 | 50.851 | 67.645 |
|  | 10 | 0.532 | 1.104 | 5.074 | 10.758 | 19.815 | 36.212 | 50.962 | 67.856 |
|  | 11 | 0.54 | 1.108 | 5.081 | 10.781 | 19.656 | 36.225 | 50.942 | 67.828 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.519 | 1.08 | 5.08 | 10.83 | 19.7 | 36.17 | 51.01 | 67.8 |
|  | SD | 0.011 | 0.031 | 0.019 | 0.077 | 0.09 | 0.069 | 0.152 | 0.091 |
|  | RSD/% | 2.09 | 2.9 | 0.37 | 0.71 | 0.46 | 0.19 | 0.3 | 0.13 |
|  | Max | 0.54 | 1.121 | 5.111 | 10.985 | 19.823 | 36.294 | 51.241 | 67.901 |
|  | Min | 0.506 | 1.021 | 5.045 | 10.736 | 19.561 | 36.082 | 50.752 | 67.645 |
|  | Gmax | 1.909 | 1.323 | 1.632 | 2.013 | 1.367 | 1.797 | 1.520 | 1.110 |
|  | Gmin | 1.182 | 1.903 | 1.842 | 1.221 | 1.544 | 1.275 | 1.697 | 1.703 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 | 无异议 |

通过对各实验室的平均数据进行处理，结果见表   ，为防止一个实验室内较高的变异来自某个测定结果，  对各实验室内的平均结果进行格布拉斯检验，其中以*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。

3  一致性和离群值检查

3.1.1曼德尔h-k检验

对各实验室试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见表3-1，4

表 3 -1单元方法一铝元素平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| P=12,n=11 | k 5%的临界值为1.35，k 1%的临界值为1.51 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-2方法二铝元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| P=12,n=11 | k 5%的临界值为1.35，k 1%的临界值为1.51 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

表 3-3方法三铝元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量k

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P=12,n=11 | k 5%的临界值为1.35，k 1%的临界值为1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论：

3.1.2对各实验室方试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见表3-5，8：

表 3-5方法一铝元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| P=12,n=11 | h 5%的临界值为1.83，h 1%的临界值为2.25 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-6方法二铝元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| P=12,n=11 | h 5%的临界值为1.83，h 1%的临界值为2.25 |  |  |  |  |
|  | *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-7方法三铝元素单元平均值一致性检验——曼德尔统计量h

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P=12,n=11 | h 5%的临界值为1.83，h 1%的临界值为2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |

结论：

3.2 科克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数均为11次，根据 GB/T 6379.2-2004 规定，n可取多数实验室的测定次数，同时GB/T 6379.2-2004柯克伦检验临界值表中单元重复测定数n最大为6，因此，本次柯克伦检验采用P=12，n=6的临界值：

表 3-9科克伦检验统计量C方法一铝元素

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| Smax |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| P=12,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.262，1%的C临界值为0.310 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

表 3-10 科克伦检验统计量C方法二铝元素

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| Smax |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| P=12,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.262，1%的C临界值为0.310 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

表 3-11科克伦检验统计量C方法三铝元素

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P=12,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.262，1%的C临界值为0.310 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论：

3.3 格拉布斯检验

3.3.1

对各实验室数据进行一个离群观测值及两个离群观测值的格拉布斯检验，结果分别见表3-13，19。离群值，予以剔除。

表 3-13方法一铝元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 总平均值 |  |  |  |  |
| Max |  |  |  |  |
| Min |  |  |  |  |
| Gmax |  |  |  |  |
| Gmin |  |  |  |  |
| P=12 | 上5%的G临界值为2.412，上1%的G临界值为2.636。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

表 3-14方法二铝元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 总平均值 |  |  |  |  |  |
| Max |  |  |  |  |  |
| Min |  |  |  |  |  |
| Gmax |  |  |  |  |  |
| Gmin |  |  |  |  |  |
| P=12 | 上5%的G临界值为2.412，上1%的G临界值为2.636。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

表 3-15方法三铝元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P=18 | 上5%的G临界值为2.412，上1%的G临界值为2.636。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-17方法一铝元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（两个离群观测值）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 |  |  |  |  |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  |  |  |  |
| P=12 | 下5%的G临界值为0.2537，下1%的G临界值为0.1738 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |

表 3-18 方法二铝元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（两个离群观测值）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 |  |  |  |  |  |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  |  |  |  |  |
| P=12 | 下5%的G临界值为0.2537，下1%的G临界值为0.1738 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |  |

表 3-19方法三铝元素单元平均值－-Grubbs检验统计量G（两个离群观测值）

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P=12 | 下5%的G临界值为0.2537，下1%的G临界值为0.1738。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 精密度计算

表4-1方法一铝元素精密度结果

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |
| T5 |  |  |  |  |
| Sr2 |  |  |  |  |
| SL2 |  |  |  |  |
| SR2 |  |  |  |  |
| Sr |  |  |  |  |
| SR |  |  |  |  |
| 总平均值 |  |  |  |  |
| r=2.8*Sr |  |  |  |  |
| R=2.8*SR |  |  |  |  |

表4-2方法二铝元素精密度结果

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |
| T5 |  |  |  |  |  |
| Sr2 |  |  |  |  |  |
| SL2 |  |  |  |  |  |
| SR2 |  |  |  |  |  |
| Sr |  |  |  |  |  |
| SR |  |  |  |  |  |
| 总平均值 |  |  |  |  |  |
| r=2.8*Sr |  |  |  |  |  |
| R=2.8*SR |  |  |  |  |  |

表4-3方法三铝元素精密度结果

| 实验室pj | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r=2.8*Sr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R=2.8*SR |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次试验数据重复性和再现性为下表：

表4-4方法一铝元素的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | 水平1（1#） | 水平2（2#） | 水平3（3#） | 水平4（4#） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |

表4-5方法二铝元素的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | 水平1（5#） | 水平2（6#） | 水平3（7#） | 水平4（8#） | 水平5（9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |

表4-6方法三铝元素的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | 水平1（10#） | 水平2（11#） | 水平3（12#） | 水平4（13#） | 水平5（14#） | 水平6（16#） | 水平7 (17#) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |