铜及铜合金电阻率测试 四探针法
试验方案

1通用技术要求
1.1 环境条件：；全程温度波动；环境无强电磁干扰、无粉尘； 
1.2样品要求：所有试样表面光滑平整、无油污、无氧化层、无划痕；
1.3四探针电阻率仪经 JJG 508 检定合格；样品台绝缘性能良好。
1.4 探头为镀金磷铜、探针等间距；方形排列间距0.5mm、直排间距1.0mm、直排间距2.0mm；或其他探头类型。
1.5 分析天平分辨率 0.1mg；
1.6 温度计示值误差±0.1℃；
1.7 100mL 比重瓶；
1.8 数据处理：单样测试 5 次取平均值；结果保留5 位有效数字；所有原始记录可追溯。

2 样品

	样品类型
	规格范围
	数量
	测试样品尺寸

	电解铜箔
	4μm～145μm
	20张A4大小
	100mm×100mm

	压延铜箔
	8μm～20μm
	20张A4大小
	100mm×100mm

	复合铜箔
	4μm～8μm
	20张A4大小
	100mm×100mm

	紫铜带
	0.1mm～0.3 mm
	宽120mm×4.5m
	宽120mm×1.5m；100mm×100mm；
90mm×90mm；80mm×80mm；
70mm×70mm；60mm×60mm；
50mm×50mm；40mm×40mm；
30mm×30mm；20mm×20mm；
10mm×10mm；5mm×5mm；

	黄铜带
	0.05 mm～0.2 mm
	宽120mm×4.5m
	宽120mm×1.5m；100mm×100mm；
90mm×90mm；80mm×80mm；
70mm×70mm；60mm×60mm；
50mm×50mm；40mm×40mm；
30mm×30mm；20mm×20mm；
10mm×10mm；5mm×5mm；

	青铜带
	0.05 mm～0.2 mm
	宽120mm×4.5m
	宽120mm×1.5m；100mm×100mm；
90mm×90mm；80mm×80mm；
70mm×70mm；60mm×60mm；
50mm×50mm；40mm×40mm；
30mm×30mm；20mm×20mm；
10mm×10mm；5mm×5mm；

	白铜带
	0.05 mm～0.2 mm
	宽120mm×4.5m
	宽120mm×1.5m；100mm×100mm；
90mm×90mm；80mm×80mm；
70mm×70mm；60mm×60mm；
50mm×50mm；40mm×40mm；
30mm×30mm；20mm×20mm；
10mm×10mm；5mm×5mm；

	铜排
	3 mm～10 mm
	宽100mm×4.5m
	宽100mm×1.5m；100mm×100mm；
90mm×90mm；80mm×80mm；
70mm×70mm；60mm×60mm；
50mm×50mm；40mm×40mm；
30mm×30mm；20mm×20mm；
10mm×10mm；5mm×5mm；

	铜鼻子[image: ]
	2.5mm2 、6mm2、16mm2、35mm2、95mm2、120mm2
	各10个
	扁平部分

	其他铜器件
	
	
	







[bookmark: heading_39]表1  铜箔原始数据记录表
	样品编号
	样品类型
	环境温度 (℃)
	恒温时长 (h)
	探针间距 S (cm)
	试样长度 L (cm)
	试样宽度 W (cm)
	厚度 d (m)
	电压 V (V)
	电流 I (A)
	S/W
	d/s
	宽度修正因子
	厚度修正因子
	原始电阻率 (Ω・m)
	20℃体积电阻率 (Ω・m)
	20℃质量电阻率
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表 2 铜箔密度测试
	样品编号
	试样质量 m (g)
	(g)
	(g)
	(g)
	(g)
	试验液体
	液体温度 (℃)
	液体密度(g/cm³)
	实测密度 (g/cm³)
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