国家标准《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验标准》编制说明

（讨论稿）

宁波博威合金材料股份有限公司

2026年06月

国家标准《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验标准》编制说明（讨论稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《国家标准委关于下达2026年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发（2026）28号）文件，《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验标准》行业标准（计划号20262089-T-610），由宁波博威合金材料股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、绍兴市特种设备监督检测院、武汉泛洲中越合金有限公司、绍兴大学等单位起草，完成年限为2027年。

1.2立项目的和意义

2022年8月，发改委等部门发布的《关于新时代推进品牌建设的指导意见》中指出壮大升级工业品牌。大力实施制造业“增品种、提品质、创品牌”行动，形成有影响力的“中国制造”卓著品牌，培育一批先进制造业集群品牌。引导装备制造业加快提质升级，推动产品供给向“产品+服务”转型，在轨道交通、电力、船舶及海洋工程、工程机械、医疗器械、特种设备等装备领域，培育一批科研开发与技术创新能力强、质量管理优秀的系统集成方案领军品牌和智能制造、服务型制造标杆品牌。

2022年11月，市场监管总局等部门发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》中指出提升装备产品质量可靠性。突破工程机械稳定性设计、控制和传动系统关键零部件制造工艺技术，推动挖掘机、装载机、推土机和非公路自卸车等平均失效间隔时间比现行国家标准提高60%以上。

2025年9月，工业和信息化部等六部门关于印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知，明确提出推动质量基础设施系统集成和融合应用，强化质量基础设施“一站式”服务。实施基础产品可靠性“筑基”工程，持续提升丝杠、导轨、主轴、液压件、精密减速器等专用零部件，高端轴承、精密齿轮、精密模具等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，着力提升数控机床、智能农机、机器人等高端产品可靠性水平。对标国际先进产品，实施质量强链，鼓励开展产业链协同攻关，提升整机和关键零部件质量可靠性、环境适应性。鼓励专业机构加强认证技术和服务创新，开展高端品质认证，持续提升品牌竞争力。

新一代信息技术、先进轨道交通装备、航空航天装备、节能与新能源汽车、海洋工程等产业是我国重点发展的高新技术领域。这些领域的工况较为恶劣，需要经受重负荷、磨损和摩擦等多种作用力，因此对材料的耐磨要求越来越高。

在国家政策的引导下，耐磨铜合金生产技术得到了显著提升。国内目前已进入批量化生产阶段的耐磨铜合金体系主要包括镍铝青铜系、铝青铜系、锡青铜系、硅青铜系、锰黄铜系、铝黄铜系、硅黄铜系、白铜系和铅黄铜系等，均已在汽车、机械、航空航天、铁路、模具、石油等领域获得较多的应用，主要用于生产轴承轴瓦、蜗轮蜗杆、衬套衬筒、滑靴滑履、汽车同步齿环等零部件。航空航天、汽车、电机等工业的发展，尤其是涉及国家安全的重大工程对耐磨铜合金的各项性能指标提出了更高的要求，因而开发新型高性能耐磨铜合金材料并实现产业化生产至关重要。轴承保持架用普通黄铜正逐步被复杂黄铜所替代；航空用滑靴材料由黄铜和复杂黄铜向自润滑高强耐磨类铜合金方向发展；航天超低温用铜合金由铝青铜向超低温高韧耐磨铜合金方向发展。

高性能耐磨铜合金往复摩擦磨损性能要求提升。在诸多领域中运用日益广泛，例如，在海洋工程领域，深水连接器中插销和孔的配合、活塞与缸体摩擦、连接器组件的往复装配等该部分零件的磨损将会影响深水连接器的密封性能、稳定性、可靠性以及零件使用寿命；在汽车领域，引擎活塞环与气缸壁的往复摩擦可以保持引擎的正常工作和减少能源损耗、电气连接器插头与插座适度的摩擦磨损可以保持连接器的良好接触性，减少信号传输中的失真和故障；在工程机械行业中，凿岩机锤钻或冲击钻头的往复摩擦会导致钻杆与钻头之间的摩擦磨损，影响钻探效率和钻杆寿命；在液压行业中，液压缸活塞与缸筒的往复摩擦磨损过大会影响活塞的运动顺畅性和密封性能。

高性能耐磨铜合金往复摩擦磨损性能检测未形成统一标准。目前为止，往复摩擦磨损的相关标准尚未制定，但是往复摩擦磨损却应用广泛并制约行业的发展，因此往复摩擦磨损相关标准的制定亟待解决。

随着不同行业对摩擦磨损性能的要求逐渐增高，研究不同成分类型、不同结构铜合金材料的摩擦磨损性能对于开发优异的摩擦副材料具有重大意义。耐磨铜合金的开发需紧密结合各应用场景对性能的需求，在工艺与性能上获得突破，从而推动相关产业发展。耐磨铜合金的性能与质量直接影响着相关产业的发展进程，开发新型高性能耐磨铜合金材料并实现产业化生产具有重要意义。

如何去定量表征铜合金的往复摩擦磨损行为，国内外缺乏相关的测试方法和标准，急需相关的企业和研究机构、设备厂家一起制定铜及铜合金的往复摩擦磨损测试方法标准。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

本标准的负责起草单位宁波博威合金材料股份有限公司是国家技术创新示范企业、国家级制造业单项冠军示范企业，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室、国家地方联合工程研究中心等。先后承担国家“十三五”重点研发计划项目、国家“十一五”、科技支撑计划等项目，迄今已获得200多项国内外发明专利，主持、参与我国国家、行业标准制修订工作30多项，引领我国有色合金新材料行业持续发展。博威合金致力于有色合金新材料的研发和生产,服务于半导体、超大规模集成电路、5G/6G通讯、航空航天、高铁、船舶、新能源汽车等30多个行业，打破了多项国外企业对高端合金领域的垄断，解决了新材料“卡脖子”问题，助推我国产业升级。公司在有色合金新材料领域多种新材料的成功研发及产业化，为起草本行业标准提供了有力的技术支撑，具备了起草本国家标准的技术基础。

| 序号 | 姓名 | 单位 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

标准立项前期，项目组针对国内铜及铜合金材料室温往复摩擦磨损试验的行业现状开展了系统性预研工作，全面调研了国内科研院所、检测机构、原材料生产企业及试验机设备厂家的现有试验方法、设备条件、试样加工工艺及数据评价方式。博威合金作为GB/T 36166-2018《液压元件用铜合金棒、型材》的主持起草单位，在液压泵、马达等耐磨应用领域积累了丰富的技术经验；经深入调研发现，目前国内尚无统一的铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验国家标准，行业普遍参照国外标准或非标方法开展试验，存在试验环境、试样规格、实验参数不统一，摩擦系数与磨损量计算方式不一致等问题，导致试验数据重复性、再现性较差，不同单位测试结果无法有效比对，严重制约了材料检测、技术对标及质量判定。项目组同步对国内外相关专利文献进行了系统检索、收集、整理与分析，在对比国内外技术差异的基础上，结合国内设备现状、检测习惯及行业实际需求，确定了标准的基本框架与技术路线。此外，公司自2017年起引入摩擦磨损设备开展材料耐磨性能研究，积累了大量试验数据，为本标准的起草奠定了坚实的技术基础。

1.4.2标准立项

标准项目于2023年11月昆明会议上提交全体委员会议讨论、申请立项，并于2026年4月下达标准计划。

1.4.3起草阶段

接到标准起草任务后，宁波博威合金材料股份限公司立即成立了标准编制小组，主要由检测中心、技术部、研发中心等技术人员组成。首先整理各国的测试标准，经综合研究、分析、整合调查的资料，对铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法、工装夹具、测试设备进行了反复试验、检测、验证和确定。开始了本标准的起草工作，经过编制小组多次内部讨论及广泛征求意见，于2023年6月5日形成了本标准的《讨论稿》。

二、编制原则、主要内容及其确定依据

1、编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组负责收集该测试方法的相关信息。确定了《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅国内外相关标准和客户的相关技术要求；

2）根据国内铜及铜合金生产企业以及国内摩擦磨损测试机构的具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2、标准主要技术内容的确定依据

1 标准题目与适用范围

本文件立项名称为《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法》，适用于铜及铜合金材料在室温条件下往复摩擦磨损性能的测定，本文件规定了铜及铜合金在室温条件下往复摩擦磨损试验的试验原理、试样、试验设备及仪器、试验方法、试验结果处理及试验报告等内容。

2 试验制备

2.1 试验原理

和盘相接触，试验机加载一定试验力使销或盘按一定频率做往复运动，在同一轨迹上的多次磨损，其磨损轨迹在试样表面为直线，见图1。经规定时间或滑动距离后，利用盘磨痕宽度和销磨损直径分别计算盘和销的体积磨损，用称重法测定盘和销的质量磨损。计算机连续测量盘上的摩擦力与法向力，计算出摩擦系数。

图1 试验示意图

2.2 试样要求

参照标准ASTM G133-22《Standard Test Method for Linearly Reciprocating Ball-on-Flat Sliding Wear》试样表面应该光洁平整，无加工损伤等缺陷。若试样存在缺陷，测试数据波动较大，会引起较大误差。销和盘的制备对原始材料的组织性能及力学性能影响应减小至最小，避免影响材料本身的性能。同时参照标准YB/T 6178-2024《金属材料 磨损试验 销-盘摩擦磨损方法》制备出的销和盘试样在试验过程中施加应力时，不能出现破坏或过渡弯曲，通过多次验证试验，实验材料覆盖了紫铜、黄铜、青铜、白铜各类铜及铜合金，样品尺寸长、宽:20～40mm，厚度：2～5mm最为适宜。

2.3 试验设备及仪器的要求

2.3.1 试验设备

试验设备至少应包括测力系统、试样夹持装置和测速系统。

2.3.2 测力系统

试验机的测力系统应按照GB/T 16825.1-2022要求，并按照 JJG 139、JJG 475 或 JJG 1063进行校准，其测量范围级别应为1级或优于1级。其中销-盘摩擦磨损试验机应配有加载法向力的传感器和摩擦力测力系统，以确定摩擦系数。

2.3.3 试样夹持装置

为了避免由滑动摩擦引起的额外载荷，销的装置应固定在试样摩擦面上方。试样盘固定于平台夹持装置，盘垂直于主轴轴线，角度相对误差应不大于±1°。销固定于传感器夹持装置，销在接触时垂直于试样盘表面，试验前应检查试验机夹持装置对中情况，同轴度偏差需小于0.01mm，避免附加力矩的产生。

2.3.4 测速系统

试验机的测速系统应按照JJG 1134进行校准，其准确度应为0.002级或优于0.002级。样品台在有负载的情况下能够保持恒速运动，运动速率误差不大于±1%。

2.3.5 测量装置

磨损前后试样的称量采用精度能达到0.1mg的分析天平，试样尺寸的测量采用精度到0.001mm的千分尺，磨痕宽度、磨痕剖面采用精度能够达到2.5μm及以上的三维表面形貌仪。

2.4 试验方法

2.4.1 在试验前使用无水乙醇或丙酮溶液进行超声清洗，去除试样表面污垢和异物，随后冷风吹干。试验应该在没有振动、无腐蚀性气体和无粉尘的环境中进行，避免环境因素对试验产生影响。

2.4.2确定销与主轴距离，并保证销前端平面与盘表面平行，之后将试样盘和销牢固地安装在试验机主轴平台及夹具上。为保证销与盘摩擦表面有良好的面接触，可在实验前进行预磨处理。安装销与盘试样时，防止试样受到污染应全程配套丁腈手套。

2.4.3 试验前预先设定好试验频率、时间、行程、压力等参数，在试样接触时开始试验，当达到所要求的时间时，试验停止，在试验过程中不能中断或重新启动。设置的参数可根据材料的使用工况进行确定。

2.4.4 试验结束后，记录试验中摩擦力、正向力以及摩擦系数等测试结果。并取出试样，清除试样表面磨屑。

2.4.5 对于称重的试样，试样前后用无水乙醇或丙酮溶液进行超声清洗，清洗后冷风吹干，随后进行称量。

- 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

1、试验验证分析和综述报告

- 项目的必要性阐述

目前通用的摩擦磨损测试方法（如ASTM G133）无法充分体现铜合金的特性，而国内滑动轴承标准（如GB/T 35083.1-2018）采用“轴-瓦”配合的旋转运动模式，与铜合金实际应用中的往复运动场景不符。因此，建立专门针对铜合金往复运动工况的专用标准，是对现有标准体系的关键补充。

铜合金在航空航天、汽车制造、电子电器等尖端领域应用广泛，专属标准化测试方法能显著提升数据可比性，为材料研发、性能评价和质量控制提供统一标尺，避免昂贵的实物样机测试，降低研发成本，并为零部件的可靠性设计和寿命预测提供依据。同时，铜合金磨损行为受成分、热处理、表面处理等多种因素影响，测试重复性差是行业痛点，统一标准可从源头减少因条件差异导致的分歧，满足产业链质量控制的迫切需求。

- 项目的可行性阐述

——企业技术储备与技术水平、产业化情况、满足用户需求情况、市场规模；

宁波博威合金材料股份有限公司是国家技术创新示范企业、国家级制造业单项冠军示范企业，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室、国家地方联合工程研究中心等。先后承担国家“十四五”重点研发计划项目、国家“十三五”科技支撑计划等项目，迄今已获得198项国内外发明专利，主持、参与我国国家、行业标准制修订工作40余项，引领我国有色合金新材料行业持续发展。博威合金致力于有色合金新材料的研发和生产,服务于工程机械、石油勘探、海洋工程、半导体、超大规模集成电路、5G/6G通讯、航空航天、高铁、船舶、新能源汽车等30多个行业，打破了多项国外企业对高端合金领域的垄断，解决了新材料“卡脖子”问题，助推我国产业升级。另外公司主持起草了GB/T 36166-2018《液压元件用铜合金棒、型材》主要应用于液压泵和马达用等耐磨领域，同时公司从2017年开始引入摩擦磨损设备对材料的耐磨性能进行研究，积累了大量试验数据，为起草本标准提供了有力的技术支撑，具备了起草本国家标准的技术基础。

——拟要解决的主要问题，相关标准情况，存在的问题，研制标准的意义。

目前虽有通用的摩擦磨损测试方法（如ASTM G133《Standard Test Method for Linearly Reciprocating Ball-on-Flat Sliding Wea》），但它们无法充分反映铜合金的材料特性与服役特征；国内针对滑动轴承的测试标准（如GB/T 35083.1-2018《滑动轴承  轴承材料摩擦学特性试验 第1部分：金属轴承材料试验》）采用“轴-瓦”配合的旋转运动模式，亦难以覆盖铜合金广泛应用的往复运动工况。因此，建立专门针对铜合金往复运动场景的专用试验方法标准，是对现有标准体系的关键补充，也是推动铜合金材料精准评价与工程应用的重要技术支撑。

- 试验验证分析

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

4.1先进性、创新性

本标准的实施，支撑高端装备制造、轨道交通、航空航天等关键领域对高性能铜合金材料的选型与应用，促进耐磨铜合金领域的健康发展，发挥着重要的作用。本标准能够为耐磨铜合金材料的国产化、产业链现代化，乃至实现国民经济高质量发展，均具有较大的经济效益及社会效益。

4.2经济效益

本标准的制定，可显著降低企业因检测方法不统一导致的重复试验成本和贸易纠纷风险，提升产品研发效率与市场准入速度；同时，该标准有助于筛选和推广应用高性能、长寿命的铜合金材料，减少设备维护更换频率，降低终端用户的全生命周期使用成本，推动铜加工产业向高附加值领域升级，增强我国铜合金产品在国内外市场的竞争力与经济效益。

4.3社会效益

本标准的制定，填补了国内铜及铜合金材料耐磨性评价标准的空白，为生产企业、科研院所和检测机构提供了权威的技术依据，有助于提升产品质量一致性和市场竞争力；同时，该标准能够支撑新一代信息技术、先进轨道交通装备、航空航天装备、节能与新能源汽车、海洋工程等关键领域对高性能铜合金材料的选型与应用，促进产业链上下游技术协同与标准化对接，推动我国有色金属行业技术进步和产业升级，增强在国际标准领域的话语权，具有显著的社会效益。

4.4 生态效益

本标准的制定，使铜及铜合金材料在研发和应用阶段即可精准评估其耐磨减摩性能，从而指导材料优化设计，减少因摩擦磨损导致的设备失效与频繁更换，间接降低铜资源消耗和能源浪费；同时，标准化的试验方法有助于筛选出低摩擦、长寿命的铜合金材料，推动其在高效节能装备中的推广应用，从源头减少运行能耗与污染物排放，对促进有色金属行业绿色制造和资源循环利用具有显著的生态效益。

四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

——是否采用国际或国外先进标准，及采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT或MOD或NEQ）；

——查阅到国际同类标准的情况，及标准水平的对比分析（宜以表格形式出现）；

——与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

本标准不采用国际标准和国外先进标准。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准是铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法的通用标准，建议作为推荐性国家标准发布。

贯彻标准的要求和措施建议

——组织措施：为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的内容，并加强示范推广，让标准在耐磨铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

——技术措施：：通过专家培训、公众号发布标准解读文章等措施进行宣贯执行。对于标准使用过程中出现的问题，标委会及起草单位有义务进行必应的解释说明。

——过度办法：建议本标准批准发布6个月后实施。

- 公平竞争审查

本标准研制过程中，开展了公平竞争审查，经对照，没有发现限制或者变相限制市场准入和退出，没有限制商品要素的自由流动、不影响生产经营成本以及生产经营行为。同时填写了《公平竞争审查》。

- 其他应当说明的事项。

无。

《铜及铜合金室温往复摩擦磨损试验方法》编制组

2026年6日