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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1
	范围补充镍锰酸锂
	深圳市徳方纳米科技股份有限公司
	采纳
	

	2
	2
	ASTM E类标准不进行引用，涉及侵权问题
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	3
	3
	热稳定性的定义重新定义：锂离子电池正极材料在受热条件下抵抗热分解、相变、释氧及与电解液发生副反应的能力。
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	[bookmark: _Hlk227911095]4
	4
	测试原理需要重新定义：在程序控温和惰性气氛条件下，通过测量正极材料与电解液混合物与参比物之间的热流差，确定其热分解、相变、释氧等过程的起始温度、峰值温度。
	中伟新能源科技有限公司
	采纳
	

	5
	5
	章节框架需要调整，试剂材料引用的标准不用重复说明
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	6
	5.2
	设备类不单独说明设备型号，更改成差示扫描量热仪
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	7
	5.3.2
	电池充电至相应的限制电压后，规定充电后电池SOC确定要求
	天津巴莫科技有限责任公司
	采纳
	

	8
	5.4
	电解液添加量的计划公式重新定义：两个公式合并
	[bookmark: OLE_LINK24]全国有色金属标准化技术委员会
	不采纳
	后面测试需要输入正极活性物质质量

	9
	5-7
	整体编制框架重新整理，参考标准格式，分成样品制备、测试步骤框架
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	10
	6.2
	参数设备：直接写入设备参数
	格林美（无锡）能源材料有限公司
	采纳
	

	11
	6.3
	设备热分析测试，设备自动记录热量差与温度T关系曲线，即DSC曲线
	梅特勒托利多科技（中国）有限公司
	采纳
	

	12
	6.4
	数据处理方法按照GB13464-2008规定方法，需要进行核实
	全国有色金属标准化技术委员会
	采纳
	

	13
	编制说明
	电解液添加量的实验为什么不能加入0.8
	常州锂源新能源科技有限公司
	不采纳
	电解液添加量到0.8坩埚会炸

	14
	编制说明
	DSC测试起始温度、峰值温度随着电解液的添加量增加，DSC电解液加入系数给了一个范围不合理
	巴斯夫杉杉电池材料有限公司
	不采纳
	DSC测试过电解液系数根据各自协商去定，同公司保持系数一致

	


说明:
（1）发送《征求意见稿》的单位数：XX个；
（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： XX个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；
（4）没有回函的单位数：XX个。
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