高纯稀土金属化学分析方法

痕量元素含量的测定

辉光放电质谱法

Methods for chemical analysis of high purity rare earth metals—

Determination of trace element contents—

Glow discharge mass spectrometry

（送审稿）

202x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# ICS 77.040.30

# H 63

XB/T 628-202x

XB

202x-xx-xx发布

中华人民共和国行业标准

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件替代XB/T 628-2020《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》，与XB/T 628-2020相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了方法的测定范围，增加了铈、镨、钕、钐、铕、钆、铥、镥、钪等高纯稀土金属基体；钽、金元素的测定下限由0.005 mg/kg调整为0.050 mg/kg；测定上限由50 mg/kg调整为100 mg/kg（见第1章，2020年版的第1章）；

- 增加了“规范性引用文件”（见第2章）；

- 增加了“术语和定义”（见第3章）；

- “方法原理”改为“方法提要”，更改了“方法提要”的描述（见第4章，2020年版的第2章）；

- 删除了“硝酸（1+9）”和“空白样品”，增加了“水”、“氮气”、“铜校正样品”和“高纯钽校正样品”（见第5章，2020年版的第3章）；

- 更改了“仪器”的描述（见第6章，2020年版的第4章）；

- “试样”改为“样品”，更改了“样品”的描述（见第7章，2020年版的第5章）；

- 更改了“样品预处理”（见8.1，2020年版的6.1）；

- 删除了“空白试验”（见2020年版的6.3）；

- 增加了“仪器准备”（见8.2）；

- 更改了“测定”的描述（见8.3，2020年版的6.5）；

- “分析结果的计算”改为“试验数据处理”（见第9章，2020年版的第7章）；

- 更改了“精密度”的描述（见第10章，2020年版的第8章）；

- “质量保证与控制”改为“试验报告”（见第11章，2020年版的第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、包头稀土研究院、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、有研稀土新材料股份有限公司、厦门稀土材料研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、湖南高创稀土新材料有限责任公司。

本文件主要起草人：……。

本文件于2020年首次发布，本次为第一次修订。

引    言

随着分离提纯工艺的进步，更多种类的单一稀土金属纯度高于99.995%，部分稀土金属的纯度最高可达到99.999%，近10年来已陆续制订并发布了9种高纯稀土金属的产品标准，对于高纯稀土金属纯度的检测需求愈加迫切。目前针对单一稀土金属的痕量杂质分析，主要采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-OES）、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）、电感耦合等离子体串联质谱法（ICP-MS/MS）、分光光度法等湿法分析技术，大部分非稀土杂质元素的分析下限在1 mg/kg~5 mg/kg，氯的分析下限更是达50 mg/kg。因此，采用湿法分析技术可测得的纯度有限，无法实现纯度99.99%及以上的高纯稀土金属的分析。

辉光放电质谱是一种利用辉光放电产生离子，并用磁电双聚焦质谱进行检测的高灵敏度分析技术，具有固体直接测定、检测限低（ng/g级）、基体效应小、多元素同时测定和线性动态范围宽等优点，是高纯金属材料中痕量元素检测的重要手段。目前国内已发布的相关标准是GB/T 628-2020《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》，可以满足高纯稀土金属镧、铽、镝、钬、铒、镱和钇等7种高纯稀土金属的检测需求，但没有涵盖其余9种高纯稀土金属。

本文件在GB/T 628-2020的基础上，进一步规范了试验步骤，增加了对于半定量和定量分析的描述，试验、统计了16种高纯稀土金属中43种元素的精密度数据，为行业内全部高纯稀土金属的纯度测定提供了规范的测试方法，助力稀土产业高质量发展。

高纯稀土金属化学分析方法

痕量元素含量的测定

辉光放电质谱法

# 1  范围

本文件描述了高纯稀土金属镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇和钪中73种痕量元素的测定方法。

本文件适用于高纯稀土金属镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇和钪中73种痕量杂质元素的测定，各元素的测定范围见表1~表2。其中，表2是各基体中特殊测定元素的测定范围。

表1 测定范围

| 元素 | 测定范围 /(μg/g) | 元素 | 测定范围 /(μg/g) | 元素 | 测定范围 /(μg/g) | 元素 | 测定范围 /(μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.005~100 | Co | 0.005~100 | Cd | 0.005~100 | Tm* | 0.005~100 |
| Be | 0.005~100 | Ni | 0.005~100 | In | 0.005~100 | Yb* | 0.005~100 |
| B | 0.005~100 | Cu | 0.005~100 | Sn | 0.005~100 | Lu* | 0.005~100 |
| F | 0.050~100 | Zn | 0.005~100 | Sb | 0.005~100 | Hf | 0.005~100 |
| Na | 0.005~100 | Ga | 0.050~100 | Te | 0.005~100 | Ta | 0.050~100 |
| Mg | 0.005~100 | Ge | 0.050~100 | I | 0.005~100 | W | 0.005~100 |
| Al | 0.005~100 | As | 0.050~100 | Cs | 0.005~100 | Re | 0.005~100 |
| Si | 0.005~100 | Se | 0.050~100 | Ba | 0.005~100 | Os | 0.005~100 |
| P | 0.005~100 | Br | 0.050~100 | La* | 0.005~100 | Ir | 0.005~100 |
| S | 0.050~100 | Rb | 0.005~100 | Ce* | 0.005~100 | Pt | 0.050~100 |
| Cl | 0.050~100 | Sr | 0.005~100 | Pr* | 0.005~100 | Au | 0.050~100 |
| K | 0.050~100 | Y* | 0.005~100 | Nd* | 0.005~100 | Hg | 0.005~100 |
| Ca | 0.005~100 | Zr | 0.005~100 | Sm* | 0.005~100 | Tl | 0.005~100 |
| Sc* | 0.005~100 | Nb | 0.005~100 | Eu* | 0.005~100 | Pb | 0.005~100 |
| Ti | 0.005~100 | Mo | 0.005~100 | Gd* | 0.005~100 | Bi | 0.005~100 |
| V | 0.005~100 | Ru | 0.005~100 | Tb* | 0.005~100 | Th | 0.005~100 |
| Cr | 0.005~100 | Rh | 0.005~100 | Dy* | 0.005~100 | U | 0.005~100 |
| Mn | 0.005~100 | Pd | 0.005~100 | Ho* | 0.005~100 | - | - |
| Fe | 0.005~100 | Ag | 0.005~100 | Er* | 0.005~100 | - | - |

备注：标*分别为本方法中的16种稀土基体元素。

表2  特殊测定元素的测定范围

| 基体 | 元素 | 测定范围 /(μg/g) | 基体 | 元素 | 测定范围 /(μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | Gd | 0.050~100 | Dy | Gd | 0.010~100 |
| Ce | Gd | 0.050~100 |  | Hf | 0.050~100 |
|  | Tb | 0.050~100 |  | Ta | 0.50~100 |
|  | Dy | 0.050~100 |  | W | 0.050~100 |
| Pr | Gd | 0.050~100 | Ho | Yb | 0.050~100 |
|  | Tb | 0.050~100 |  | Ta | 0.50~100 |
| Nd | Dy | 0.050~100 |  | W | 0.050~100 |
|  | Ho | 0.050~100 | Er | Hf | 0.005~100 |
|  | Er | 0.050~100 |  | W | 0.050~100 |
| Sm | Dy | 0.050~100 |  | Os | 0.005~100 |
|  | Ho | 0.010~100 | Tm | Re | 0.050~100 |
|  | Er | 0.050~100 | Yb | W | 0.050~100 |
|  | Tm | 0.050~100 |  | Os | 0.050~100 |
| Eu | Er | 0.005~100 |  | Ir | 0.050~100 |
|  | Tm | 0.050~100 | Lu | Os | 0.050~100 |
| Gd | Yb | 0.50~100 |  | Ir | 0.050~100 |
|  | Lu | 0.050~100 |  | Pt | 0.050~100 |
|  | Hf | 0.050~100 | Y | Pd | 0.050~100 |
| Tb | Lu | 0.050~100 |  | Ag | 0.050~100 |
|  | Hf | 0.050~100 | Sc | Rb | 0.050~100 |

备注：特殊测定元素指特定基体中的受干扰待测元素。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 2291 辉光放电质谱仪校准规范

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

相对灵敏度因子 relative sensitivity factor；RSF

辉光放电质谱分析中，将待测元素与基体（参考）元素的浓度比和离子流强度比关联的校正系数，校正不同元素溅射、电离、传输效率差异带来的响应偏差。

3.2

低速流辉光放电质谱仪 low-flow glow discharge mass spectrometer

采用低氩气流量、低电流、慢溅射原子化工作模式的辉光放电质谱仪。

注：氩气流量不大于1 mL/min，电流不大于5 mA。

3.3

高速流辉光放电质谱仪 fast-flow glow discharge mass spectrometer

采用高氩气流量、高电流、快溅射原子化工作模式的辉光放电质谱仪。

注：氩气流量不小于300 mL/min，电流不小于10 mA。

# 4  方法提要

将样品作为阴极进行辉光放电，其表面原子被溅射而脱离样品进入辉光放电等离子体中，离子化后被导入质谱仪。在各元素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分，所得面积即为谱峰强度。无标准样品/控制样品时，计算机根据仪器软件自带的“标准相对灵敏度因子”自动计算出各元素的含量，得到半定量分析结果；有标准样品/控制样品时，应在与被测试样相同的分析条件下对标准样品/控制样品进行独立测定以校正相对灵敏度因子，应用校正后的相对灵敏度因子计算各元素的含量，得到定量分析结果。

# 5  试剂或材料

# 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1 质量校正样品：黄铜、钽、铁或其他校正样品。

5.2 检测器校正样品：高纯钽（wTa≥99.99%）或铁校正样品。

5.3 稀土金属标准样品/控制样品：金属镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇及钪的有证标准样品/标准物质，或采用可溯源的分析方法定值的上述稀土金属控制样品。优先使用有证标准样品/标准物质。

5.4 无水乙醇（ρ=0.789 g/mL）。

5.5 氮气（体积分数不小于99.99%）。

5.6 氩气（体积分数不小于99.999%）。

# 6 仪器

辉光放电质谱仪：中分辨率不低于3500，高分辨不低于8000；满足JJF 2291校准规范要求。

# 7 样品

- 样品应能放入样品池内。不同仪器适用的样品尺寸如表3所示。

表3  样品尺寸

| 样品形状 | 样品尺寸 | 仪器类型 |
| --- | --- | --- |
| 片状 | 直径20 mm~40 mm，厚度1 mm~20 mm | 高速流辉光放电质谱仪 |
| 片状 | 直径12 mm~30 mm，厚度1 mm~20 mm | 低速流辉光放电质谱仪 |
| 针状 | 直径1 mm~3 mm，长度20 mm~25 mm | 低速流辉光放电质谱仪 |

  - 8  试验步骤

8.1 样品预处理

块状致密的样品，表面若有氧化层，应打磨和清洗：用不小于120目的砂纸将样品表面打磨光滑，用水反复清洗打磨面（除金属铕外），用氮气（5.5）吹干后立即上机测试；处理金属铕时，用无水乙醇（5.4）润湿砂纸打磨样品表面，再用无水乙醇（5.4）清洗打磨面，高纯氮气（5.5）吹干后立即上机测试。

8.2 仪器准备

8.2.1 质量校正：使用质量校正样品（5.1）对辉光放电质谱仪进行质量校正，确定离子峰的位置。

8.2.2 检测器校正：使用检测器校正样品（5.2）测定每个检测器的测量效率。

8.3 测定

8.3.1 样品装载

样品（7）经8.1预处理后，立即装载到样品池，放入辉光放电离子源中，尽量缩短样品清洁表面在实验室环境的暴露时间。

8.3.2 半定量分析和定量分析

8.3.2.1 半定量分析

按照表4和表5选择相应的质量数和分辨率进行测量，其中表4是通用测量元素同位素的质量数，分辨率为中分辨；表5给出了各基体中特殊测定元素同位素质量数和分辨率。采用仪器软件的标准相对灵敏度因子（RSF）进行校正。开启辉光放电，优化仪器参数使基体元素信号强度不低于109cps。对样品进行一定时间的预溅射以去除表面污染，直至同一溅射点连续测量3次数据的精密度满足表6的要求。取上述3次数据的平均值作为测量结果。

表4 通用测定元素同位素质量数

| 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | Co | 59 | Cd | 111, 114 | Tm | 169 |
| Be | 9 | Ni | 60 | In | 115 | Yb | 172, 173 |
| B | 11 | Cu | 63 | Sn | 118 | Lu | 175 |
| F | 19 | Zn | 66, 68 | Sb | 121 | Hf | 178, 179 |
| Na | 23 | Ga | 69 | Te | 126, 128 | Ta | 181 |
| Mg | 24 | Ge | 72 | I | 127 | W | 182, 184 |
| Al | 27 | As | 75 | Cs | 133 | Re | 185, 187 |
| Si | 28 | Se | 82 | Ba | 137 | Os | 189, 192 |
| P | 31 | Br | 79 | La | 139 | Ir | 191, 193 |
| S | 32 | Rb | 85 | Ce | 140, 142 | Pt | 195, 196 |
| Cl | 35 | Sr | 88 | Pr | 141 | Au | 197 |
| K | 39 | Y | 89 | Nd | 144, 146 | Hg | 201, 202 |
| Ca | 44 | Zr | 90, 91 | Sm | 147, 149 | Tl | 203, 205 |
| Sc | 45 | Nb | 93 | Eu | 151, 153 | Pb | 208 |
| Ti | 48 | Mo | 95, 97 | Gd | 157, 158 | Bi | 209 |
| V | 51 | Ru | 99, 101 | Tb | 159 | Th | 232 |
| Cr | 52 | Rh | 103 | Dy | 161, 163 | U | 238 |
| Mn | 55 | Pd | 105, 106 | Ho | 165 | - | - |
| Fe | 56 | Ag | 107,109 | Er | 166, 167 | - | - |

表5 特殊测定元素同位素质量数和分辨率

| 基体 | 元素 | 质量数 | 分辨率 | 基体 | 元素 | 质量数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | Gd | 157, 158 | 高分辨 | Dy | Ta | 181 | 高分辨 |
| Ce | Gd | 157 | 高分辨 |  | W | 183, 184 | 高分辨 |
|  | Tb | 159 | 高分辨 | Ho | Yb | 172,173 | 高分辨 |
|  | Dy | 161, 163 | 高分辨 |  | Ta | 181 | 高分辨 |
| Pr | Gd | 155 | 高分辨 |  | W | 183, 184 | 高分辨 |
|  | Tb | 159 | 高分辨 | Er | Hf | 177 | 中分辨 |
| Nd | Dy | 163 | 高分辨 |  | W | 183, 184 | 高分辨 |
|  | Ho | 165 | 高分辨 |  | Re | 185, 187 | 高分辨 |
|  | Er | 167 | 高分辨 |  | Os | 190 | 中分辨 |
| Sm | Dy | 161 | 中分辨 | Tm | Re | 187 | 高分辨 |
|  | Ho | 165 | 高分辨 | Yb | W | 183, 184 | 高分辨 |
|  | Er | 167 | 中分辨 |  | Os | 189, 192 | 高分辨 |
|  | Tm | 169 | 高分辨 |  | Ir | 191, 193 | 高分辨 |
| Eu | Tm | 169 | 高分辨 |  | Pt | 194, 195 | 高分辨 |
| Gd | Yb | 172, 173 | 高分辨 | Lu | Os | 190 | 中分辨 |
|  | Lu | 175 | 中分辨 |  | Ir | 193 | 高分辨 |
|  | Hf | 178 | 高分辨 |  | Pt | 194, 195 | 高分辨 |
| Tb | Lu | 175 | 高分辨 | Y | Pd | 110 | 中分辨 |
|  | Hf | 177,178 | 高分辨 |  | Ag | 109 | 中分辨 |
| Dy | Gd | 155, 157 | 中分辨 | Sc | Rb | 87 | 中分辨 |
|  | Hf | 177,178 | 高分辨 | - | - | - | - |

备注：特殊测定元素指特定基体中的受干扰待测元素。

表6单点测定值的相对标准偏差要求

| 含量范围w/(μg/g) | 相对标准偏差/% |
| --- | --- |
| 0.005~0.10 | 50 |
| >0.10~1.00 | 20 |
| >1.00~10.0 | 10 |
| >10.0~100 | 5 |

8.3.2.2 定量分析

8.3.2.2.1 RSF的测定

按8.3.2.1的步骤测定稀土金属标准样品/控制样品（5.3），得到稀土基体元素和被测元素的同位素谱峰强度，按照公式（1）计算相对灵敏度因子（RSF）：

…………………………… (1)

式中：

wX ——稀土金属标准样品/控制样品（5.3）中元素X的质量分数，单位为微克每克（μg/g）；

AX——元素X的同位素丰度；

IM——稀土金属标准样品/控制样品（5.3）基体元素的同位素谱峰强度，单位为每秒计数（cps）；

wM——基体元素的质量分数定义为1.00×106，单位为微克每克（μg/g）。

AM——稀土金属标准样品/控制样品（5.3）基体元素的同位素丰度；

IX——稀土金属标准样品/控制样品（5.3）中元素X的同位素谱峰强度，单位为每秒计数（cps）；

8.3.2.2.2 样品测量

在与稀土金属标准样品/控制样品（5.3）相同的测试条件下，按8.3.2.1的步骤测定待测样品，采用校正后的RSF进行元素含量的计算。

# 9  试验数据处理

待测元素含量以质量分数wx计，以μg/g表示，按公式（2）计算：

…………………………… (2)

式中：

RSF(X/M) ——待测元素X的相对灵敏度因子；

AM——基体元素的同位素丰度；

IX——待测元素的同位素谱峰强度，单位为每秒计数（cps）；

AX——待测元素的同位素丰度；

IM——基体元素的同位素谱峰强度，单位为每秒计数（cps）；

wM——基体元素的质量分数定义为1.00×106，单位为微克每克（μg/g）。

分析结果由计算机直接给出。当wx小于0.010 μg/g，保留一位有效数字；当10 μg/g＞wx≥0.010 μg/g，保留两位有效数字；当wx≥10.0 μg/g，只取整数部分的有效数字。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

# 10  精密度

# 10.1 精密度原始数据及统计

精密度数据是在2026年1月至2026年5月，由7家实验室对16种稀土金属中的43种元素进行协同试验确定的。每个实验室分别采用16种稀土金属控制样品测试，获得了各元素校正的RSF，并对16种稀土金属样品进行了定量分析。试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

# 10.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表7 重复性限

| 元素 | w/(μg/g) | r/(μg/g) | 元素 | w/(μg/g) | r/(μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2.7 | 0.1 | La | 6.4 | 0.3 |
|  | 13 | 1 |  | 17 | 2 |
|  | 23 | 2 |  | 31 | 3 |
| Mg | 6.8 | 0.3 | Ce | 0.64 | 0.10 |
|  | 22 | 1 |  | 4.5 | 0.3 |
|  | 115 | 3 |  | 12 | 2 |
| Al | 6.3 | 0.2 |  | 19 | 3 |
|  | 26 | 2 | Pr | 0.2 | 0.03 |
|  | 57 | 3 |  | 1.4 | 0.1 |
|  | 106 | 6 |  | 13 | 1 |
| Si | 5.8 | 0.3 |  | 80 | 3 |
|  | 137 | 6 | Nd | 1.8 | 0.3 |
| P | 0.24 | 0.03 |  | 12 | 1 |
| Ca | 3.0 | 0.7 |  | 20 | 2 |
|  | 22 | 1 |  | 43 | 3 |
|  | 57 | 2 | Sm | 0.75 | 0.10 |
| Sc | 0.015 | 0.003 |  | 3.1 | 0.3 |
|  | 5.7 | 0.3 |  | 9.8 | 1 |
|  | 20 | 1 |  | 24 | 2 |
| Ti | 0.90 | 0.07 | Eu | 0.020 | 0.005 |
|  | 5.0 | 0.3 |  | 0.12 | 0.050 |
|  | 13 | 1 |  | 7.2 | 0.5 |
|  | 21 | 2 | Gd | 2.2 | 0.1 |
| V | 0.020 | 0.003 |  | 12 | 1 |
|  | 0.22 | 0.03 |  | 20 | 2 |
|  | 2.3 | 0.1 | Tb | 0.07 | 0.02 |
|  | 5.1 | 0.3 |  | 6.6 | 0.4 |
| Cr | 0.13 | 0.03 |  | 16 | 2 |
|  | 3.1 | 0.3 |  | 92 | 3 |
|  | 12 | 1 | Dy | 0.011 | 0.004 |
|  | 25 | 2 |  | 3.2 | 0.3 |
| Mn | 0.80 | 0.04 |  | 28 | 2 |
|  | 5.4 | 0.3 |  | 44 | 3 |
|  | 13 | 1 |  | 67 | 3 |
|  | 67 | 4 | Ho | 0.13 | 0.03 |
| Fe | 13 | 2 |  | 2.0 | 0.3 |
|  | 39 | 2 |  | 15 | 1 |
|  | 51 | 3 |  | 64 | 2 |
|  | 90 | 4 |  | 123 | 3 |
| Co | 0.072 | 0.004 | Er | 2.6 | 0.3 |
|  | 0.67 | 0.05 |  | 20 | 1 |
|  | 23 | 2 |  | 40 | 2 |
| Ni | 4.2 | 0.4 |  | 66 | 3 |
|  | 17 | 1 | Tm | 0.18 | 0.05 |
|  | 26 | 2 |  | 1.7 | 0.3 |
| Cu | 3.4 | 0.2 |  | 93 | 3 |
|  | 28 | 2 | Yb | 1.5 | 0.2 |
| Zn | 0.068 | 0.022 |  | 3.8 | 0.5 |
|  | 2.0 | 0.3 |  | 8.1 | 0.6 |
| As | 0.045 | 0.006 | Lu | 0.078 | 0.008 |
|  | 0.60 | 0.05 |  | 0.74 | 0.10 |
|  | 9.4 | 0.5 |  | 12 | 1 |
| Y | 0.16 | 0.02 | Hf | 0.080 | 0.012 |
|  | 11 | 0.4 |  | 0.19 | 0.08 |
|  | 21 | 1 |  | 1.8 | 0.2 |
|  | 57 | 2 | Ta | 4.3 | 0.2 |
| Zr | 0.27 | 0.04 | W | 5.6 | 0.4 |
|  | 1.7 | 0.2 |  | 38 | 3 |
|  | 8.4 | 0.5 |  | 63 | 3 |
| Nb | 0.19 | 0.02 |  | 135 | 4 |
|  | 1.7 | 0.4 | Pb | 0.36 | 0.040 |
| Mo | 0.52 | 0.1 |  | 0.61 | 0.07 |
|  | 7.7 | 1 |  | 1.0 | 0.2 |
|  | 74 | 3 |  | 3.8 | 0.2 |
| Sn | 0.028 | 0.008 | Th | 0.21 | 0.03 |
|  | 0.16 | 0.04 |  | 4.9 | 0.7 |
|  | 2.0 | 0.2 |  | 22 | 2 |
| Ba | 0.033 | 0.005 | U | 0.052 | 0.006 |
|  | 0.54 | 0.1 |  | 0.31 | 0.04 |
|  | 2.1 | 0.3 |  | 15 | 0.6 |
| La | 1.0 | 0.2 | - | - | - |

# 10.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表8数据采用线性内插法或外延法求得。

表8 再现性限

| 元素 | w/(μg/g) | R/(μg/g) | 元素 | w/(μg/g) | R/(μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2.7 | 1.7 | La | 6.4 | 2.9 |
|  | 13 | 4 |  | 17 | 4 |
|  | 23 | 8 |  | 31 | 8 |
| Mg | 6.8 | 1.3 | Ce | 0.64 | 0.40 |
|  | 22 | 4.3 |  | 4.5 | 1.1 |
|  | 115 | 23 |  | 12 | 4 |
| Al | 6.3 | 4.5 |  | 19 | 5 |
|  | 26 | 6 | Pr | 0.2 | 0.05 |
|  | 57 | 9 |  | 1.4 | 0.9 |
|  | 106 | 19 |  | 13 | 3 |
| Si | 5.8 | 4 |  | 80 | 14 |
|  | 137 | 25 | Nd | 1.8 | 0.4 |
| P | 0.24 | 0.23 |  | 12 | 4 |
| Ca | 3.0 | 3.0 |  | 20 | 5 |
|  | 22 | 5 |  | 43 | 8 |
|  | 57 | 18 | Sm | 0.75 | 0.41 |
| Sc | 0.015 | 0.014 |  | 3.1 | 1.6 |
|  | 5.7 | 3.2 |  | 9.8 | 2.5 |
|  | 20 | 8 |  | 24 | 5 |
| Ti | 0.90 | 0.80 | Eu | 0.020 | 0.024 |
|  | 5.0 | 2.5 |  | 0.12 | 0.12 |
|  | 13 | 4 |  | 7.2 | 2.9 |
|  | 21 | 9 | Gd | 2.2 | 1.4 |
| V | 0.020 | 0.034 |  | 12 | 3 |
|  | 0.22 | 0.13 |  | 20 | 4 |
|  | 2.3 | 1.7 | Tb | 0.07 | 0.040 |
|  | 5.1 | 4.4 |  | 6.6 | 3.6 |
| Cr | 0.13 | 0.21 |  | 16 | 5 |
|  | 3.1 | 2.2 |  | 92 | 12 |
|  | 12 | 5 | Dy | 0.011 | 0.014 |
|  | 25 | 13 |  | 3.2 | 1.8 |
| Mn | 0.80 | 0.22 |  | 28 | 5 |
|  | 5.4 | 4.9 |  | 44 | 10 |
|  | 13 | 8 |  | 67 | 12 |
|  | 67 | 13 | Ho | 0.13 | 0.07 |
| Fe | 13 | 4 |  | 2.0 | 1.0 |
|  | 39 | 10 |  | 15 | 3 |
|  | 51 | 12 |  | 64 | 9 |
|  | 90 | 17 |  | 123 | 15 |
| Co | 0.072 | 0.10 | Er | 2.6 | 0.6 |
|  | 0.67 | 0.62 |  | 20 | 3 |
|  | 23 | 8 |  | 40 | 9 |
| Ni | 4.2 | 3 |  | 66 | 11 |
|  | 17 | 5 | Tm | 0.18 | 0.10 |
|  | 26 | 9 |  | 1.7 | 0.5 |
| Cu | 3.4 | 3.3 |  | 93 | 12 |
|  | 28 | 11 | Yb | 1.5 | 0.3 |
| Zn | 0.068 | 0.068 |  | 3.8 | 1.6 |
|  | 2.0 | 1.2 |  | 8.1 | 2.5 |
| As | 0.045 | 0.064 | Lu | 0.078 | 0.020 |
|  | 0.60 | 0.26 |  | 0.74 | 0.58 |
|  | 9.4 | 3.1 |  | 12 | 3 |
| Y | 0.16 | 0.18 | Hf | 0.080 | 0.033 |
|  | 11 | 4 |  | 0.19 | 0.17 |
|  | 21 | 5 |  | 1.8 | 1.6 |
|  | 57 | 10 | Ta | 4.3 | 3.1 |
| Zr | 0.27 | 0.21 | W | 5.6 | 3.3 |
|  | 1.7 | 0.9 |  | 38 | 9 |
|  | 8.4 | 2.6 |  | 63 | 11 |
| Nb | 0.19 | 0.18 |  | 135 | 18 |
|  | 1.7 | 1.0 | Pb | 0.36 | 0.36 |
| Mo | 0.52 | 0.4 |  | 0.61 | 0.42 |
|  | 7.7 | 3.7 |  | 1.0 | 0.7 |
|  | 74 | 12 |  | 3.8 | 2.1 |
| Sn | 0.028 | 0.033 | Th | 0.21 | 0.09 |
|  | 0.16 | 0.17 |  | 4.9 | 2.2 |
|  | 2.0 | 0.7 |  | 22 | 6 |
| Ba | 0.033 | 0.031 | U | 0.052 | 0.048 |
|  | 0.54 | 0.43 |  | 0.31 | 0.15 |
|  | 2.1 | 2.2 |  | 15 | 4 |
| La | 1.0 | 0.4 | - | - | - |

# 11  试验报告

试验报告应包括以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。