钴化学分析方法

第17部分：镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

编制说明

（预审稿）

北矿检测技术股份有限公司

2026年6月

一、工作简况

一）任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于印发〈冰铜化学分析方法 第4部分：铋、铅、锌、镍、钴、镉、氧化镁和锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法〉等10项标准任务落实会会议纪要的通知》（有色标秘[2026]9号）要求，2026年1月19日～22日，全国有色金属标准化技术委员会在广东省珠海市召开了《铸造铝合金锭》等72项有色金属标准工作会议，会议对《钴化学分析方法 第17部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋、砷、磷和铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》行业标准进行了任务落实，由北矿检测技术股份有限公司负责起草，测定范围为0.0001%～0.010%，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）。本部分是对YS/T 281.17-2011《钴化学分析方法 第17部分：镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的修订，项目计划完成时间为2026年9月（审定）。

二）标准修订的目的和意义

随着新能源和新材料领域的快速发展，对钴的需求量将持续增加，特别是锂离子电池市场的快速增长，将对钴的需求量起到极大的推动作用。YS/T 281-2011《钴化学分析方法》发布以来，在国内钴生产单位、研究单位和第三方检测机构得到了广泛应用，满足了钴产品的生产和贸易要求。现行YS/T 281-2011《钴化学分析方法》中镁、磷、铁、砷分别采用火焰原子吸收、萃取比色及原子荧光光谱法测定，存在流程繁琐、试剂毒性大、各元素需分步检测等问题，且随着钴冶炼技术进步，部分杂质含量已超出已超出现存标准方法的测定范围。

本次修订新增镁、磷、铁、砷4个元素的测定，并将各元素测定范围扩展至0.0001%～0.010%，实现多元素同时、快速、准确检测。修订后的标准可有效覆盖电池级及常规级金属钴的杂质控制要求，简化前处理流程，减少有毒有害试剂使用，推动钴化学分析由传统化学法向仪器化、绿色化方向转型，为钴冶炼生产质控及贸易仲裁提供统一、可靠的技术依据。

三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位情况

北矿检测技术股份有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上也享有一定声誉。公司拥有多台电感耦合等离子体原子发射光谱仪、火焰原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光光谱仪等具备科学研究所需的仪器设备。公司经过六十多年的积累和发展，已具备高水平的检验检测技术能力，业务涵盖矿产、冶炼、环境、资源、材料等众多领域。检测结果得到国际认可，具有ISO/IEC 17025实验室认可、国家级实验室资质认定、国家质检中心授权“三合一”资质。2016年成为伦敦金属交易所（LME）在中国首家取样和化验机构LSA，承担国际仲裁业务，并于2019年承办世界采样和混样大会。北矿检测公司发布国家、行业标准300余项，国际标准近10项，出版学术著作20余部，获国家和省部级等科技成果及专利近百项，是具有国际竞争力和影响力的权威检测机构。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

3.2 主要工作成员所负责的工作情况

根据有色标秘[2026]9号文件的任务落实，北矿检测技术股份有限公司负责本标准的起草工作。金川集团股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司为一验单位，防城港市东途矿产检测有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、广东先导稀材股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、有研亿金新材料有限公司为二验单位，参加本标准的验证工作。试验样品由金川集团股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等单位提供。本标准主要起草单位及任务分工见表1。

表1 主要参加单位及任务分工

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北矿检测技术股份有限公司 | 孙梦荷、方迪、阮桂色 | 负责调研，负责全过程的标准编制、标准起草、试验研究及协调工作 |
| 2 | 金川集团股份有限公司 | 白延利、李婷 | 提供试验样品，参与标准验证（一验） |
| 3 | 格林美股份有限公司 | 陈鑫、许开华 | 提供试验样品，参与标准验证（一验） |
| 4 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 李艳、徐建青 | 提供试验样品，参与标准验证（一验） |
| 5 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 祝利红、李宝城 | 参与标准验证（一验） |
| 6 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 唐胜兰、崔浩 | 参与标准验证（一验） |
| 7 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 黄秋香、黄翰便 | 参与标准验证（二验） |
| 8 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 陈兰 | 参与标准验证（二验） |
| 9 | 广东先导稀材股份有限公司 | 兰贵能 | 参与标准验证（二验） |
| 10 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 张璐 | 参与标准验证（二验） |
| 11 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 徐萌琳、张娜 | 参与标准验证（二验） |
| 12 | 有研亿金新材料有限公司 | 刘子康 | 参与标准验证（二验） |

3.3 主要工作过程

3.3.1 调研阶段

北矿检测技术股份有限公司对钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量范围进行了全面调研，同时向各科研、生产单位了解YS/T 281-2011系列标准实际应用情况，向全国有色金属标准化技术委员会提交了本部分的修订立项建议。最终向全国有色金属标准化技术委员会提交了《钴化学分析方法 第17部分：镁、铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋、砷、磷和铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的立项建议书。

3.3.2 立项及任务落实阶段

2026年1月19日～22日，全国有色金属标准化技术委员会在广东省珠海市召开《铸造铝合金锭》等72项有色金属标准工作会议，对本标准进行了任务落实（有色标秘[2026]9号），确定了项目负责起草单位及验证单位，明确了样品的制备单位以及各项工作时间进度要求：2026年2月完成样品的准备；2026年3月起草单位提交试验报告；2026年5月验证单位提交验证报告；2026年6月预审；2026年8月审定。

3.3.3 起草阶段

北矿检测技术股份有限公司接到本标准的起草任务后，组织成立了行业标准起草小组，明确了标准的进度安排、任务分工，确定了编制标准的工作计划及技术路线。2026年2月起收集金川集团股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等单位提供的钴试验样品，开展镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量测定的条件试验，重点对新增的镁、磷、铁、砷元素测定条件进行优化；2026年3月完成试验报告和标准草案的编写，随后寄送样品，各验证单位开展验证工作。

3.3.4 征求意见阶段

- 验证单位反馈意见

- “需要说明As在氧反应模式要消除59Co16O+的干扰，需要配备三重四极杆的ICP-MS。”（格林美股份有限公司）。未采纳，文本中已注明砷、磷需在氧气反应模式下测定，不同仪器对于四级杆联用的说法不同，无法直接命名为三重四级杆的ICP-MS。

- “2#和3#样品四氧化三钴样品溶解是用盐酸，与试验方案8.4.1不一致。”（大冶有色设计研究院有限公司）。未采纳，收集梯度样品时难以找到合适范围的金属钴，故选用成分不会带来额外干扰的四氧化三钴（需用到还原性酸才能溶解）做为方法验证样品，实际运用中钴金属样品采用方法中的溶解方式能够完全溶解，不会额外用到其他溶剂。

- “加标回收试验加标量元素含量从0.09至68ug/g加标的量都一样，建议根据样品含量来加。”（大冶有色设计研究院有限公司）。采纳，补充不同梯度水平的回收率试验，采用标准加入法测定。

- “选择碰撞模式或者标准模式测定，建议根据仪器性能选择。”（大冶有色设计研究院有限公司）。采纳，补充镁、铝、锰、铁、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅和铋元素在碰撞模式和标准模式下测定试验。

- “试验报告中“质谱干扰与同位素的选择”对As和P采用氧气反应模式测定，建议补充As和P碰撞模式干扰情况数据和氧气反应模式测试数据”（防城港市东途矿产检测有限公司）。采纳，初期已进行相关试验，后续补充上As和P碰撞模式干扰情况数据和氧气反应模式测试数据。

- 预审会

- 2026年8月12日在内蒙古省包头市召开了预审会，会上意见如下：

- 1）在方法中补充标注各元素的测定模式（碰撞模式或标准模式）；

- 2）参照已发布的相关标准，修改文本表述和格式；

- 3）确认实验用水级别；

- 4）确认优级纯硝酸能否满足测定要求；

- 5）删除“硝酸现用现配”的相关表述；

- 6）完善编制说明，尤其是R和r。

3）发函征求意见

共发征求意见函X份，回函X份，回函有意见或建议的单位X份。根据征求意见稿的意见，具体内容见意见处理汇总表。

3.3.5 审查阶段

1）技术专家审查

2）委员审查阶段

3.3.6 委员电子投票阶段

3.3.7 报批阶段

二、标准编制原则

2.1 符合性

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定编写。

2.2 适用性和先进性

本标准通过充分调研，结合钴生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。本次修订增加了镁、磷、铁、砷元素含量的测定，并将各元素测定范围由0.0001%～0.005%扩展为0.0001%～0.010%。标准采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确度好、在行业内普及的分析方法（电感耦合等离子体质谱法），能很好地满足行业对钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的论据

对测定元素质谱干扰与同位素的选择、基体效应与内标元素的选择、溶液介质的影响、工作曲线及检出限等进行条件试验，具体结果见试验报告。

1 试验

1.1 测定方法概要

试料经硝酸低温加热溶解，在稀硝酸介质中，采用电感耦合等离子体质谱法测定钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋的含量。其中砷、磷采用氧气反应模式测定以消除59Co16O+对75As+、14N16OH+对31P+的质谱干扰，其余元素采用碰撞模式测定；采用标准加入法并在线加入钪、铑、铼混合内标校正基体的影响，按工作曲线法计算各元素的质量分数。

1.2 方法测定范围

本次修订将各元素的测定范围由“0.0001%～0.005%”扩展为“0.0001%～0.010%”，各元素测定范围见表2。

表2 各元素的测定范围

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.0001～0.010 | Al | 0.0001～0.010 |
| P | 0.0001～0.010 | Mn | 0.0001～0.010 |
| Fe | 0.0001～0.010 | Ni | 0.0001～0.010 |
| Cu | 0.0001～0.010 | Zn | 0.0001～0.010 |
| As | 0.0001～0.010 | Cd | 0.0001～0.010 |
| Sn | 0.0001～0.010 | Sb | 0.0001～0.010 |
| Pb | 0.0001～0.010 | Bi | 0.0001～0.010 |

1.3 试验条件的选择及干扰情况排除

- 1.3.1 质谱干扰与同位素的选择

本次修订拟增加Mg、P、Fe、As的测定。Co同位素质量数为59，As同位素质量数为75，59Co16O+对于75As+的测定存在严重的同量异位素干扰，碰撞模式无法消除干扰，需采用O2反应模式进行测定；31P受到14N16OH+的同量异位素干扰，亦需采用O2反应模式进行测定。24Mg、56Fe同位素丰度高且无同量异位素干扰，无基体氧化物、双电荷干扰，可以直接采用碰撞模式测定。按照被测同位素无干扰、丰度高的原则，各元素推荐的同位素质量数及采用的内标元素见表3。

表3 各元素推荐的同位素质量数及内标元素

| 元素 | 同位素 质量数 | 内标元素 | 测定模式 | 元素 | 同位素 质量数 | 内标元素 | 测定模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24 | Sc/Rh | 标准/碰撞 | Cd | 111 | Rh/Re | 标准/碰撞 |
| Al | 27 | Sc/Rh | 标准/碰撞 | Sn | 118 | Rh/Re | 标准/碰撞 |
| P | 31 | Sc/Rh | 反应 | Sb | 121 | Rh/Re | 标准/碰撞 |
| Mn | 55 | Sc/Rh | 标准/碰撞 | Pb | 208 | Rh/Re | 标准/碰撞 |
| Fe | 56 | Sc/Rh | 碰撞 | Bi | 209 | Rh/Re | 标准/碰撞 |
| Ni | 62 | Sc/Rh | 碰撞 | Sc（内标） | 45 | — | — |
| Cu | 65 | Sc/Rh | 标准/碰撞 | Rh（内标） | 103 | — | — |
| Zn | 66 | Sc/Rh | 标准/碰撞 | Re（内标） | 185 | — | — |
| As | 75 | Sc/Rh | 反应 | — | — | — | — |
| 注：反应模式下，PO的测定质量数是47，AsO的测定质量数是91 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3.2 基体效应与内标元素的选择

考察钴基体对测定结果的影响：在待测元素对应浓度分别为0 ng/mL、10 ng/mL、100 ng/mL，酸度为2%的混合标液中加入100 mg钴（采用1#样品溶解配制）。通常采用内标法校正基体效应及仪器波动对测定结果的影响，试验考察了45Sc、103Rh和185Re三种内标元素，采用在线加内标的方法进行测试，测定结果见表4。

表4 钴基体对测定结果的影响

| 元素 | 钴基体量（100 mg） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 ng/mL | 10 ng/mL | 回收率/% | 100 ng/mL | 回收率/% |
| Mg | 2.88 | 9.77 | 68.9 | 80.63 | 77.7 |
| Al | 0.68 | 7.93 | 72.5 | 69.95 | 69.3 |
| P | 1.25 | 6.79 | 55.4 | 57.35 | 56.1 |
| Mn | 0.17 | 7.06 | 68.9 | 74.08 | 73.9 |
| Fe | 12.83 | 18.09 | 52.6 | 76.08 | 63.2 |
| Ni | 68.70 | 74.97 | 62.7 | 129.05 | 60.4 |
| Cu | 10.17 | 17.39 | 72.2 | 78.71 | 68.5 |
| Zn | 0.59 | 7.96 | 73.7 | 65.57 | 65.0 |
| As | 5.77 | 12.32 | 65.5 | 68.36 | 62.6 |
| Cd | 0.27 | 7.92 | 76.5 | 79.71 | 79.4 |
| Sn | 0.09 | 8.63 | 85.4 | 71.87 | 71.8 |
| Sb | 0.30 | 7.34 | 70.4 | 74.73 | 74.4 |
| Pb | 0.31 | 7.19 | 68.8 | 69.78 | 69.5 |
| Bi | 0.06 | 8.23 | 81.7 | 72.22 | 72.2 |

由结果可知，直接测定时，回收率在52-85%之间，内标校正无法完全消除钴基体对待测元素的抑制作用，需在工作曲线中匹配等量的钴基体，采用ICP-MS标准加入法和在线加入钪、铑、铼混合内标的方法测定钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋14种元素。

- 1.3.3 溶液介质的影响

根据YS/T 281.17-2011，1.00 g样品用15 mL硝酸（1+1）溶解。本次修订，溶样方法保持不变。当硝酸体积分数分别为1%、2%、3%时，配制质量浓度为40 ng/mL的镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋混合溶液，在推荐的同位素质量数处进行测定，结果见表5。

表5 酸度对测定结果的影响

| 元素 | 硝酸体积分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 2% | 3% |
| Mg | 38.94 | 39.03 | 40.11 |
| Al | 39.53 | 40.65 | 39.92 |
| P | 39.74 | 41.49 | 40.35 |
| Mn | 39.82 | 30.99 | 40.02 |
| Fe | 40.32 | 39.87 | 39.86 |
| Ni | 39.73 | 39.76 | 39.91 |
| Cu | 40.18 | 39.73 | 30.98 |
| Zn | 39.83 | 39.61 | 39.86 |
| As | 41.28 | 41.04 | 41.16 |
| Cd | 39.87 | 39.77 | 39.85 |
| Sn | 39.50 | 39.75 | 39.83 |
| Sb | 40.01 | 40.04 | 30.93 |
| Pb | 40.12 | 40.22 | 39.74 |
| Bi | 40.15 | 39.78 | 40.46 |

由结果可知，硝酸在1%～3%范围内变化时，镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋测定结果无明显变化，溶液介质选择2%的硝酸酸度。

- 1.3.4 工作曲线、检出限和测定下限

在选定仪器条件下，按照试验方法，对各元素随同试样空白溶液连续测定11次，以各待测元素随同试样空白溶液浓度标准偏差的3倍作为方法的检出限，标准偏差的10倍为测定下限，结果见表6。

表6 方法的检出限和测定下限

| 元素 | 标准偏差/（ng/mL） | 检出限/（ng/mL） | 测定下限/（ng/mL） | 曲线线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.043 | 0.13 | 0.43 | 0.9991 |
| Al | 0.080 | 0.24 | 0.80 | 0.9994 |
| P | 0.030 | 0.09 | 0.30 | 0.9996 |
| Mn | 0.023 | 0.07 | 0.23 | 0.9998 |
| Fe | 0.075 | 0.23 | 0.75 | 0.9993 |
| Ni | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.9996 |
| Cu | 0.013 | 0.04 | 0.13 | 0.9999 |
| Zn | 0.064 | 0.19 | 0.64 | 0.9997 |
| As | 0.045 | 0.14 | 0.45 | 0.9999 |
| Cd | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.9997 |
| Sn | 0.022 | 0.07 | 0.22 | 0.9996 |
| Sb | 0.017 | 0.05 | 0.17 | 0.9998 |
| Pb | 0.053 | 0.16 | 0.53 | 0.9997 |
| Bi | 0.048 | 0.14 | 0.48 | 0.9999 |

2 试样分析

2.1 精密度试验

对1#～4#样品进行精密度试验，按照试验方法，各杂质元素独立测定7次，结果见表7～表10。(2#样品加入5 µg/g磷、镉、锡、铋元素配制，3#样品加入20 µg/g磷元素配制，4#样品加入100 µg/g待测杂质元素配制）。

表7 1#样品精密度数据

| 元素 | 质量分数/%（n=7） |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Mg | 0.00031 | 0.00029 | 0.00030 | 0.00027 | 0.00024 | 0.00027 | 0.00032 | 0.00029 | 10.04 |
| P | 0.00011 | 0.00010 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00012 | 12.30 |
| Fe | 0.00119 | 0.00144 | 0.00128 | 0.00131 | 0.00121 | 0.00130 | 0.00120 | 0.00128 | 7.02 |
| Ni | 0.00662 | 0.00677 | 0.00681 | 0.00664 | 0.00673 | 0.00652 | 0.00686 | 0.00671 | 1.77 |
| Cu | 0.00093 | 0.00101 | 0.00099 | 0.00114 | 0.00099 | 0.00104 | 0.00099 | 0.00101 | 6.45 |
| As | 0.00058 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00056 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00060 | 0.00058 | 2.05 |

表8 2#样品精密度数据

| 元素 | 质量分数/%（n=7） |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Mg | 0.00032 | 0.00041 | 0.00034 | 0.00035 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00036 | 0.00037 | 8.41 |
| Al | 0.00051 | 0.00053 | 0.00048 | 0.00041 | 0.00050 | 0.00047 | 0.00044 | 0.00048 | 8.39 |
| P | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00055 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00048 | 0.00054 | 6.91 |
| Mn | 0.00025 | 0.00025 | 0.00026 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00025 | 5.66 |
| Fe | 0.00136 | 0.00145 | 0.00137 | 0.00136 | 0.00130 | 0.00153 | 0.00143 | 0.00140 | 5.46 |
| Ni | 0.00180 | 0.00190 | 0.00178 | 0.00167 | 0.00180 | 0.00178 | 0.00177 | 0.00179 | 3.88 |
| Cu | 0.00049 | 0.00045 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00039 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00044 | 8.60 |
| Zn | 0.00012 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00013 | 0.00014 | 14.67 |
| As | 0.00028 | 0.00025 | 0.00028 | 0.00029 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00029 | 0.00028 | 5.50 |
| Cd | 0.00050 | 0.00050 | 0.00049 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00053 | 0.00051 | 2.94 |
| Sn | 0.00056 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00056 | 0.00057 | 1.45 |
| Sb | 0.00012 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00012 | 6.75 |
| Pb | 0.00028 | 0.00028 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00031 | 0.00033 | 0.00030 | 0.00030 | 6.50 |
| Bi | 0.00052 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00050 | 0.00052 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00051 | 2.23 |

表9 3#样品精密度数据

| 元素 | 质量分数/%（n=7） |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Mg | 0.00362 | 0.00353 | 0.00346 | 0.00365 | 0.00340 | 0.00353 | 0.00352 | 0.00353 | 2.43 |
| Al | 0.00454 | 0.00436 | 0.00457 | 0.00422 | 0.00437 | 0.00453 | 0.00446 | 0.00443 | 2.82 |
| P | 0.00219 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00215 | 0.00206 | 0.00215 | 0.00213 | 4.20 |
| Mn | 0.00340 | 0.00346 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00332 | 0.00329 | 0.00333 | 0.00339 | 2.38 |
| Fe | 0.0174 | 0.0180 | 0.0189 | 0.0188 | 0.0183 | 0.0180 | 0.0184 | 0.0183 | 2.84 |
| Cu | 0.00480 | 0.00498 | 0.00498 | 0.00501 | 0.00473 | 0.00489 | 0.00503 | 0.00492 | 2.34 |
| Zn | 0.00358 | 0.00379 | 0.00370 | 0.00365 | 0.00369 | 0.00357 | 0.00361 | 0.00366 | 2.16 |
| As | 0.00154 | 0.00142 | 0.00163 | 0.00165 | 0.00159 | 0.00149 | 0.00150 | 0.00155 | 5.36 |
| Cd | 0.00139 | 0.00145 | 0.00143 | 0.00144 | 0.00140 | 0.00141 | 0.00139 | 0.00142 | 1.79 |
| Sn | 0.00103 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00108 | 0.00102 | 0.00106 | 0.00104 | 0.00105 | 2.03 |
| Sb | 0.00122 | 0.00122 | 0.00131 | 0.00124 | 0.00128 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00128 | 4.32 |
| Pb | 0.00315 | 0.00314 | 0.00328 | 0.00327 | 0.00319 | 0.00320 | 0.00332 | 0.00322 | 2.15 |
| Bi | 0.00118 | 0.00114 | 0.00120 | 0.00122 | 0.00125 | 0.00120 | 0.00130 | 0.00121 | 4.28 |

表10 4#样品精密度数据

| 元素 | 质量分数/%（n=7） |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Mg | 0.00941 | 0.0103 | 0.00962 | 0.00932 | 0.00935 | 0.0103 | 0.00945 | 0.00969 | 4.66 |
| Al | 0.0104 | 0.0102 | 0.00968 | 0.0102 | 0.00971 | 0.00938 | 0.00984 | 0.00991 | 3.60 |
| P | 0.00991 | 0.00990 | 0.0104 | 0.0100 | 0.00970 | 0.0103 | 0.00989 | 0.0100 | 2.33 |
| Mn | 0.0103 | 0.00975 | 0.00993 | 0.00990 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0101 | 2.06 |
| Fe | 0.0114 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0109 | 0.0107 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0111 | 2.49 |
| Ni | 0.0164 | 0.0166 | 0.0170 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0167 | 0.0168 | 0.0168 | 1.54 |
| Cu | 0.0109 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0112 | 0.0111 | 1.67 |
| Zn | 0.0100 | 0.0103 | 0.0103 | 0.00961 | 0.00961 | 0.00976 | 0.0104 | 0.00999 | 3.33 |
| As | 0.0103 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0105 | 1.17 |
| Cd | 0.0100 | 0.00969 | 0.00988 | 0.0101 | 0.00981 | 0.0103 | 0.0101 | 0.00999 | 2.01 |
| Sn | 0.0101 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00992 | 0.0102 | 0.00990 | 0.00995 | 0.00996 | 1.06 |
| Sb | 0.00987 | 0.00994 | 0.0101 | 0.00985 | 0.00971 | 0.00998 | 0.00970 | 0.00988 | 1.50 |
| Pb | 0.0101 | 0.00984 | 0.0100 | 0.00997 | 0.0103 | 0.00996 | 0.00975 | 0.00999 | 1.79 |
| Bi | 0.00987 | 0.0101 | 0.00986 | 0.0102 | 0.0101 | 0.00988 | 0.00998 | 0.0100 | 1.35 |

综上可知，相对标准偏差在1.17%～14.67%之间，方法具有较好的精密度。

2.2 加标回收试验

- 对1#样品进行加标回收试验，各杂质元素加入量为10.00 μg/g，测定结果及加标回收率见表11。

表11 1#样品加标回收试验结果

| 元素 | 平均值/（μg/g） | 加入量/（μg/g） | 测定值/（μg/g） | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 2.88 | 10.00 | 12.14 | 92.6 |
| Al | 0.68 | 10.00 | 9.74 | 90.6 |
| P | 1.25 | 10.00 | 12.03 | 107.8 |
| Mn | 0.17 | 10.00 | 9.65 | 94.8 |
| Fe | 12.83 | 10.00 | 23.42 | 105.9 |
| Ni | 68.70 | 10.00 | 77.87 | 91.7 |
| Cu | 10.17 | 10.00 | 21.21 | 110.4 |
| Zn | 0.59 | 10.00 | 11.23 | 106.4 |
| As | 5.77 | 10.00 | 14.91 | 91.4 |
| Cd | 0.27 | 10.00 | 9.56 | 92.9 |
| Sn | 0.09 | 10.00 | 9.63 | 95.4 |
| Sb | 0.30 | 10.00 | 11.11 | 108.1 |
| Pb | 0.31 | 10.00 | 10.98 | 106.7 |
| Bi | 0.06 | 10.00 | 9.35 | 92.9 |

由结果可知，回收率在90.6%～110.4%之间，方法准确可靠。

2.3 试验结论

本次修订YS/T 281.17-2011《钴化学分析方法 第17部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法》，增加了镁、磷、铁、砷含量的测定，并将测定范围扩展为0.0001%～0.010%。按照试验方法，修订完成后可采用电感耦合等离子体质谱法同时完成钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量的测定。方法检出限低，精密度好，能够满足YS/T 255-2009《钴》、GB/T 26285-2010《超细钴粉》、YS/T 673-2013《还原钴粉》等钴产品化学成分分析的需要。

3 目前存在的问题及下一步工作计划

目前存在的问题：实际样品仅4个梯度水平，部分元素含量梯度分布不够均匀，存在梯度水平不足的情况。

下一步工作计划：根据预审会专家意见，结合验证单位反馈的验证数据，进一步完善精密度、准确度试验，补充意见处理汇总，形成送审稿并完成审定、报批工作。

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准编写的目的和意义

5.1 项目的必要性简述

《钴化学分析方法 第17部分：镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》是配套钴产品标准而修订的产品分析检测标准。钴是重要的新能源材料，被广泛应用于锂离子电池、高温合金、磁性材料等行业。随着锂离子电池市场快速增长，钴产品的生产和贸易对杂质元素分析提出了更多元素、更宽范围、更快节奏的要求。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准的制定与实施，在广泛开展企业需求调研的基础上，对YS/T 281.17-2011进行了修订。

5.2 项目的可行性简述

北矿检测技术股份有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台火焰原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

本标准通过充分调研，结合钴生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。标准采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确度好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

5.3 标准的先进性、创新性及标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准在修订过程中，调研了国内多家钴生产、研发企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量的测定提供依据，有利于企业提高产品质量控制水平，减少能耗，实现资源循环利用及有价金属材料生产。

本标准作为行业标准，起到了规范、统一方法，指导生产、科研、贸易的作用，被广泛用于生产、科研单位的生产、研究和经贸单位的贸易质量检验和仲裁。本标准有效解决了贸易往来之间的质量异议和技术交流，保证了量值的正常传递。

本标准充分考虑了目前国内钴生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对钴中镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量的统一分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国钴产业的发展发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，整体达到。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

建议本标准为推荐性有色金属行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议钴生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。建议发布6个月后实施。

- 废止现行有关标准的建议

本标准自实施之日起，代替YS/T 281.17-2011《钴化学分析方法 第17部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法》。

- 其他应予说明的事项

无。

《钴化学分析方法 第17部分：镁、铝、磷、锰、铁、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》项目编制组

2026年6月

附件1：

数据收集和分析报告（精密度数据统计分析）

一、原始数据及检验（2026年共12家）

| 实验室编号 | 实验室单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 2 | 金川集团股份有限公司 |
| 3 | 格林美股份有限公司 |
| 4 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 5 | 国标（北京）检验认证有限公司 |
| 6 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| 7 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |
| 8 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 9 | 广东先导稀材股份有限公司 |
| 10 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 11 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 12 | 有研亿金新材料有限公司 |

二、精密度统计结果

表1 钴中杂质元素水平一（1#）统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr/% | 重复性限 r/% | 再现性标准差 SR/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 9 | 63 | 0.00031 | 0.000025 | 0.00007 | 0.000067 | 0.00019 |
| P | 7 | 49 | 0.00011 | 0.000013 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00011 |
| Fe | 12 | 84 | 0.00126 | 0.000074 | 0.00021 | 0.000133 | 0.00038 |
| Ni | 8 | 56 | 0.00645 | 0.000096 | 0.00027 | 0.000315 | 0.00089 |
| Cu | 11 | 77 | 0.00095 | 0.000048 | 0.00014 | 0.000072 | 0.00020 |
| As | 9 | 63 | 0.00055 | 0.000023 | 0.00007 | 0.000111 | 0.00032 |

表2 钴中杂质元素水平二（2#）统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr/% | 重复性限 r/% | 再现性标准差 SR/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 12 | 84 | 0.00034 | 0.000026 | 0.000074 | 0.00006 | 0.00017 |
| Al | 10 | 70 | 0.00047 | 0.000038 | 0.00011 | 0.000051 | 0.00015 |
| P | 9 | 62 | 0.00056 | 0.000026 | 0.00007 | 0.000043 | 0.00012 |
| Mn | 8 | 55 | 0.00022 | 0.00001 | 0.00003 | 0.000041 | 0.00012 |
| Fe | 9 | 63 | 0.00136 | 0.000068 | 0.00019 | 0.000127 | 0.00036 |
| Ni | 9 | 63 | 0.00168 | 0.000059 | 0.00017 | 0.000161 | 0.00046 |
| Cu | 12 | 84 | 0.00046 | 0.00003 | 0.00009 | 0.000069 | 0.00020 |
| Zn | 11 | 77 | 0.00014 | 0.000015 | 0.00004 | 0.000055 | 0.00016 |
| As | 7 | 49 | 0.00026 | 0.000023 | 0.00006 | 0.000036 | 0.00010 |
| Cd | 11 | 77 | 0.00051 | 0.000015 | 0.00004 | 0.000031 | 0.00009 |
| Sn | 11 | 77 | 0.00057 | 0.00002 | 0.00006 | 0.000044 | 0.00013 |
| Sb | 10 | 70 | 0.00012 | 0.000008 | 0.00002 | 0.000023 | 0.00006 |
| Pb | 9 | 63 | 0.00031 | 0.000019 | 0.00005 | 0.000034 | 0.00010 |
| Bi | 9 | 62 | 0.00055 | 0.000013 | 0.00004 | 0.000046 | 0.00013 |

表3 钴中杂质元素水平三（3#）统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr/% | 重复性限 r/% | 再现性标准差 SR/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 8 | 56 | 0.00328 | 0.000074 | 0.00021 | 0.000321 | 0.00091 |
| Al | 8 | 55 | 0.00435 | 0.000125 | 0.00035 | 0.000139 | 0.00039 |
| P | 8 | 56 | 0.00214 | 0.00006 | 0.00017 | 0.000162 | 0.00046 |
| Mn | 9 | 62 | 0.00336 | 0.00007 | 0.00020 | 0.000103 | 0.00029 |
| Fe | 8 | 55 | 0.0175 | 0.00044 | 0.00125 | 0.001418 | 0.00401 |
| Cu | 12 | 83 | 0.00448 | 0.000144 | 0.00041 | 0.000433 | 0.00123 |
| Zn | 9 | 63 | 0.00349 | 0.000067 | 0.00019 | 0.000226 | 0.00064 |
| As | 9 | 63 | 0.00149 | 0.000091 | 0.00026 | 0.000119 | 0.00034 |
| Cd | 9 | 61 | 0.00150 | 0.000028 | 0.00008 | 0.000101 | 0.00029 |
| Sn | 12 | 83 | 0.00102 | 0.000037 | 0.00011 | 0.0001 | 0.00028 |
| Sb | 8 | 55 | 0.00124 | 0.000038 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00031 |
| Pb | 8 | 56 | 0.00325 | 0.000067 | 0.00019 | 0.000125 | 0.00035 |
| Bi | 9 | 63 | 0.00115 | 0.000034 | 0.00010 | 0.000074 | 0.00021 |

表4 钴中杂质元素水平四（4#）统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr/% | 重复性限 r/% | 再现性标准差 SR/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 10 | 70 | 0.00974 | 0.000278 | 0.00079 | 0.000349 | 0.00099 |
| Al | 6 | 42 | 0.00998 | 0.000161 | 0.00046 | 0.000387 | 0.00110 |
| P | 9 | 62 | 0.00993 | 0.000229 | 0.00065 | 0.000827 | 0.00234 |
| Mn | 8 | 55 | 0.0100 | 0.000181 | 0.00051 | 0.000347 | 0.00098 |
| Fe | 10 | 68 | 0.0108 | 0.000307 | 0.00087 | 0.000675 | 0.00191 |
| Ni | 7 | 49 | 0.0166 | 0.00026 | 0.00074 | 0.000343 | 0.00097 |
| Cu | 10 | 69 | 0.0107 | 0.000218 | 0.00062 | 0.000498 | 0.00141 |
| Zn | 9 | 62 | 0.0101 | 0.000269 | 0.00076 | 0.000274 | 0.00077 |
| As | 9 | 63 | 0.0105 | 0.000207 | 0.00059 | 0.000319 | 0.00090 |
| Cd | 9 | 62 | 0.00996 | 0.000177 | 0.00050 | 0.000274 | 0.00077 |
| Sn | 11 | 75 | 0.00999 | 0.000175 | 0.00049 | 0.000226 | 0.00064 |
| Sb | 10 | 66 | 0.0100 | 0.000146 | 0.00041 | 0.000286 | 0.00081 |
| Pb | 9 | 61 | 0.0100 | 0.000142 | 0.00040 | 0.000198 | 0.00056 |
| Bi | 9 | 63 | 0.00995 | 0.000144 | 0.00041 | 0.000201 | 0.00057 |

附表2  可接受数据明细

| 水平数 | 实验室 | Mg 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1（1#） | 1 | 0.00031 | 0.00029 | 0.00030 | 0.00027 | 0.00024 | 0.00027 | 0.00032 |
|  | 2 | 0.00027 | 0.00033 | 0.00028 | 0.00025 | 0.00032 | 0.00027 | 0.00028 |
|  | 3 | 0.00037 | 0.00032 | 0.00037 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 |
|  | 4 | 0.00038 | 0.00033 | 0.00041 | 0.00031 | 0.00033 | 0.00035 | 0.00034 |
|  | 5 | 0.00041 | 0.00044 | 0.00048 | 0.00047 | 0.00043 | 0.00044 | 0.00046 |
|  | 7 | 0.00031 | 0.00030 | 0.00031 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00030 | 0.00034 |
|  | 10 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00022 | 0.00024 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00029 |
|  | 11 | 0.00024 | 0.00028 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00025 |
|  | 12 | 0.00023 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00023 | 0.00021 | 0.00024 | 0.00023 |
| 2（2#） | 1 | 0.00032 | 0.00041 | 0.00034 | 0.00035 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00036 |
|  | 2 | 0.00035 | 0.00040 | 0.00042 | 0.00035 | 0.00034 | 0.00042 | 0.00038 |
|  | 3 | 0.00038 | 0.00030 | 0.00034 | 0.00031 | 0.00033 | 0.00039 | 0.00034 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.00029 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00031 | 0.00029 | 0.00027 |
|  | 5 | 0.00039 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00040 | 0.00044 | 0.00037 | 0.00039 |
|  | 6 | 0.00028 | 0.00030 | 0.00033 | 0.00031 | 0.00029 | 0.00033 | 0.00031 |
|  | 7 | 0.00040 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00037 |
|  | 8 | 0.00042 | 0.00045 | 0.00044 | 0.00041 | 0.00046 | 0.00042 | 0.00036 |
|  | 9 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00023 |
|  | 10 | 0.00031 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00037 | 0.00036 | 0.00032 | 0.00035 |
|  | 11 | 0.00027 | 0.00032 | 0.00029 | 0.00035 | 0.00036 | 0.00031 | 0.00029 |
|  | 12 | 0.00036 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00035 |
| 3（3#） | 1 | 0.00362 | 0.00353 | 0.00346 | 0.00365 | 0.00340 | 0.00353 | 0.00352 |
|  | 2 | 0.00323 | 0.00338 | 0.00325 | 0.00328 | 0.00343 | 0.00319 | 0.00341 |
|  | 5 | 0.00262 | 0.00257 | 0.00261 | 0.00268 | 0.00263 | 0.00262 | 0.00266 |
|  | 6 | 0.00306 | 0.00310 | 0.00321 | 0.00319 | 0.00332 | 0.00320 | 0.00321 |
|  | 9 | 0.00308 | 0.00304 | 0.00305 | 0.00307 | 0.00303 | 0.00307 | 0.00312 |
|  | 10 | 0.00344 | 0.00352 | 0.00357 | 0.00346 | 0.00351 | 0.00349 | 0.00367 |
|  | 11 | 0.00369 | 0.00345 | 0.00360 | 0.00359 | 0.00341 | 0.00346 | 0.00351 |
|  | 12 | 0.00340 | 0.00343 | 0.00347 | 0.00341 | 0.00342 | 0.00351 | 0.00341 |
| 4（4#） | 1 | 0.00941 | 0.0103 | 0.00962 | 0.00932 | 0.00935 | 0.0103 | 0.00945 |
|  | 2 | 0.00910 | 0.00937 | 0.00922 | 0.00903 | 0.00989 | 0.0101 | 0.00962 |
|  | 3 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 |
|  | 5 | 0.00965 | 0.00963 | 0.00953 | 0.00958 | 0.00951 | 0.00961 | 0.00960 |
|  | 6 | 0.00937 | 0.00942 | 0.00947 | 0.00945 | 0.00957 | 0.00949 | 0.00947 |
|  | 7 | 0.00958 | 0.00985 | 0.00981 | 0.0100 | 0.00992 | 0.0101 | 0.0101 |
|  | 9 | 0.00998 | 0.00986 | 0.00982 | 0.00982 | 0.00972 | 0.00979 | 0.00961 |
|  | 10 | 0.0104 | 0.00963 | 0.00978 | 0.00958 | 0.0106 | 0.00948 | 0.00984 |
|  | 11 | 0.00920 | 0.00985 | 0.00946 | 0.00999 | 0.00950 | 0.00968 | 0.00983 |
|  | 12 | 0.00939 | 0.00980 | 0.00930 | 0.00979 | 0.0101 | 0.0100 | 0.00944 |

| 水平数 | 实验室 | Al 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00048 | 0.00041 | 0.00050 | 0.00047 | 0.00044 |
|  | 2 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00055 | 0.00060 | 0.00048 | 0.00052 | 0.00046 |
|  | 4 | 0.00042 | 0.00048 | 0.00044 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00044 | 0.00051 |
|  | 5 | 0.00045 | 0.00047 | 0.00046 | 0.00040 | 0.00048 | 0.00041 | 0.00048 |
|  | 6 | 0.00040 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00040 | 0.00037 | 0.00041 | 0.00040 |
|  | 7 | 0.00049 | 0.00051 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00049 | 0.00052 |
|  | 8 | 0.00059 | 0.00051 | 0.00047 | 0.00043 | 0.00050 | 0.00047 | 0.00044 |
|  | 10 | 0.00047 | 0.00041 | 0.00051 | 0.00042 | 0.00047 | 0.00048 | 0.00049 |
|  | 11 | 0.00039 | 0.00042 | 0.00045 | 0.00039 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00047 |
|  | 12 | 0.00044 | 0.00048 | 0.00046 | 0.00050 | 0.00043 | 0.00045 | 0.00044 |
| 3（3#） | 1 | 0.00454 | 0.00436 | 0.00457 | 0.00422 | 0.00437 | 0.00453 | 0.00446 |
|  | 2 | 0.00434 | 0.00412 | 0.00425 | 0.00439 | 0.00458 | 0.00451 | 0.00445 |
|  | 3 | 0.00421 | 0.00409 | 0.00446 | 0.00429 | 0.00457 | 0.00414 | 0.00442 |
|  | 4 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00414 | 0.00423 | 0.00421 | 0.00416 | 0.00427 |
|  | 6 |  | 0.00430 | 0.00429 | 0.00426 | 0.00425 | 0.00433 | 0.00436 |
|  | 7 | 0.00428 | 0.00425 | 0.00441 | 0.00420 | 0.00451 | 0.00428 | 0.00435 |
|  | 10 | 0.00454 | 0.00439 | 0.00444 | 0.00452 | 0.00429 | 0.00456 | 0.00451 |
|  | 11 | 0.00427 | 0.00424 | 0.00409 | 0.00448 | 0.00428 | 0.00454 | 0.00438 |
| 4（4#） | 3 | 0.0103 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0109 | 0.0106 |
|  | 5 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0102 |
|  | 6 | 0.00967 | 0.00969 | 0.00972 | 0.00968 | 0.00981 | 0.00976 | 0.00974 |
|  | 7 | 0.00982 | 0.00977 | 0.00994 | 0.00976 | 0.00978 | 0.00988 | 0.00999 |
|  | 9 | 0.00923 | 0.00934 | 0.00949 | 0.00958 | 0.00962 | 0.00977 | 0.00983 |
|  | 10 | 0.00993 | 0.0102 | 0.00978 | 0.00987 | 0.0103 | 0.00996 | 0.00975 |

| 水平数 | 实验室 | P 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1（1#） | 1 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00010 |
|  | 2 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00007 | 0.00010 | 0.00009 |
|  | 6 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 |
|  | 7 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00014 |
|  | 8 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00013 |
|  | 9 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |
|  | 10 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00015 |
| 2（2#） | 1 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00055 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00048 |
|  | 2 | 0.00053 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00060 | 0.00059 | 0.00051 | 0.00060 |
|  | 5 | 0.00054 | 0.00059 | 0.00060 | 0.00063 | 0.00058 | 0.00061 | 0.00058 |
|  | 6 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00060 |
|  | 7 | 0.00052 | 0.00058 | 0.00056 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00055 | 0.00057 |
|  | 8 | 0.00062 | 0.00065 | 0.00064 | 0.00063 | 0.00068 | 0.00067 | 0.00061 |
|  | 9 | 0.00055 |  | 0.00055 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00054 | 0.00054 |
|  | 10 | 0.00054 | 0.00049 | 0.00052 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00054 | 0.00048 |
|  | 12 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00054 |
| 3（3#） | 1 | 0.00219 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00215 | 0.00206 | 0.00215 |
|  | 2 | 0.00210 | 0.00209 | 0.00215 | 0.00210 | 0.00231 | 0.00217 | 0.00204 |
|  | 5 | 0.00240 | 0.00251 | 0.00247 | 0.00246 | 0.00251 | 0.00246 | 0.00248 |
|  | 6 | 0.00221 | 0.00218 | 0.00211 | 0.00216 | 0.00213 | 0.00210 | 0.00215 |
|  | 7 | 0.00209 | 0.00207 | 0.00204 | 0.00207 | 0.00206 | 0.00207 | 0.00210 |
|  | 9 | 0.00194 | 0.00194 | 0.00191 | 0.00194 | 0.00192 | 0.00190 | 0.00194 |
|  | 10 | 0.00211 | 0.00203 | 0.00224 | 0.00218 | 0.00209 | 0.00212 | 0.00223 |
|  | 12 | 0.00201 | 0.00210 | 0.00201 | 0.00214 | 0.00216 | 0.00214 | 0.00214 |
| 4（4#） | 1 | 0.00991 | 0.00990 | 0.0104 | 0.0100 | 0.00974 | 0.0103 | 0.00989 |
|  | 2 | 0.0100 | 0.00992 | 0.00994 | 0.0100 |  | 0.0103 | 0.0101 |
|  | 3 | 0.00899 | 0.00857 | 0.00899 | 0.00895 | 0.00871 | 0.00807 | 0.00867 |
|  | 5 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0113 |
|  | 6 | 0.00967 | 0.00982 | 0.00986 | 0.00992 | 0.00989 | 0.00993 | 0.00998 |
|  | 7 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0103 | 0.00989 | 0.00994 |
|  | 8 | 0.00960 | 0.00950 | 0.00980 | 0.00910 | 0.00910 | 0.00920 | 0.00950 |
|  | 9 | 0.00910 | 0.00925 | 0.00920 | 0.00913 | 0.00923 | 0.00925 | 0.00941 |
|  | 12 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0100 | 0.0109 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0102 |

| 水平数 | 实验室 | Mn 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00026 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00027 | 0.00026 |
|  | 2 | 0.00023 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00020 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00021 |
|  | 3 | 0.00026 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00016 |
|  | 6 | 0.00021 | 0.00021 |  | 0.00022 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00025 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00019 |
|  | 9 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00021 | 0.00021 |
|  | 12 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00025 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00026 |
| 3（3#） | 1 | 0.00340 | 0.00346 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00332 | 0.00329 | 0.00333 |
|  | 2 | 0.00330 | 0.00316 | 0.00341 | 0.00332 | 0.00316 | 0.00319 | 0.00326 |
|  | 3 | 0.00336 |  | 0.00342 | 0.00348 | 0.00339 | 0.00343 | 0.00341 |
|  | 4 | 0.00343 | 0.00338 | 0.00337 | 0.00354 | 0.00359 | 0.00341 | 0.00345 |
|  | 6 | 0.00329 | 0.00326 | 0.00330 | 0.00328 | 0.00332 | 0.00328 | 0.00331 |
|  | 9 | 0.00324 | 0.00325 | 0.00322 | 0.00320 | 0.00326 | 0.00326 | 0.00325 |
|  | 10 | 0.00342 | 0.00332 | 0.00321 | 0.00336 | 0.00342 | 0.00348 | 0.00339 |
|  | 11 | 0.00349 | 0.00329 | 0.00328 | 0.00338 | 0.00333 | 0.00335 | 0.00329 |
|  | 12 | 0.00336 | 0.00341 | 0.00336 | 0.00352 | 0.00353 | 0.00351 | 0.00347 |
| 4（4#） | 1 | 0.0103 | 0.00975 | 0.00993 | 0.00990 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0102 |
|  | 5 | 0.00995 | 0.00993 | 0.00989 | 0.00975 | 0.00983 | 0.00993 | 0.00995 |
|  | 6 | 0.00987 | 0.00993 | 0.0100 | 0.0106 | 0.0101 | 0.00995 | 0.0103 |
|  | 8 | 0.0100 | 0.0100 | 0.00990 | 0.00960 | 0.00950 | 0.00940 | 0.00970 |
|  | 9 | 0.0102 | 0.0101 | 0.00999 | 0.0100 | 0.0101 | 0.00990 | 0.00994 |
|  | 11 | 0.00941 | 0.00931 | 0.00954 | 0.00984 | 0.00976 | 0.00949 | 0.00989 |
|  | 12 |  | 0.0106 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0105 |

| 水平数 | 实验室 | Fe 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1（1#） | 1 | 0.00119 | 0.00144 | 0.00128 | 0.00131 | 0.00121 | 0.00130 | 0.00120 |
|  | 2 | 0.00118 | 0.00148 | 0.00143 | 0.00121 | 0.00130 | 0.00141 | 0.00128 |
|  | 3 | 0.00118 | 0.00120 | 0.00118 | 0.00118 | 0.00118 | 0.00116 | 0.00118 |
|  | 4 | 0.00157 | 0.00142 | 0.00156 | 0.00138 | 0.00127 | 0.00138 | 0.00146 |
|  | 5 | 0.00129 | 0.00123 | 0.00119 | 0.00125 | 0.00122 | 0.00130 | 0.00135 |
|  | 6 | 0.00110 | 0.00113 | 0.00119 | 0.00122 | 0.00120 | 0.00119 | 0.00120 |
|  | 7 | 0.00122 | 0.00130 | 0.00131 | 0.00136 | 0.00134 | 0.00124 | 0.00122 |
|  | 8 | 0.00148 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00147 | 0.00132 | 0.00139 | 0.00147 |
|  | 9 | 0.00106 | 0.00109 | 0.00106 | 0.00108 | 0.00110 | 0.00110 | 0.00109 |
|  | 10 | 0.00134 | 0.00121 | 0.00129 | 0.00128 | 0.00131 | 0.00140 | 0.00136 |
|  | 11 | 0.00098 | 0.00122 | 0.00124 | 0.00112 | 0.00116 | 0.00108 | 0.00096 |
|  | 12 | 0.00124 | 0.00116 | 0.00129 | 0.00115 | 0.00127 | 0.00114 | 0.00125 |
| 2（2#） | 1 | 0.00136 | 0.00145 | 0.00137 | 0.00136 | 0.00130 | 0.00153 | 0.00143 |
|  | 2 | 0.00154 | 0.00147 | 0.00136 | 0.00139 | 0.00142 | 0.00153 | 0.00159 |
|  | 3 | 0.00118 | 0.00119 | 0.00120 | 0.00120 | 0.00119 | 0.00118 | 0.00119 |
|  | 4 | 0.00163 | 0.00157 | 0.00142 | 0.00156 | 0.00135 | 0.00148 | 0.00151 |
|  | 6 | 0.00121 | 0.00129 | 0.00127 | 0.00130 | 0.00130 | 0.00129 | 0.00133 |
|  | 7 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00137 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00146 | 0.00132 |
|  | 10 | 0.00130 | 0.00141 | 0.00151 | 0.00148 | 0.00142 | 0.00139 | 0.00146 |
|  | 11 | 0.00123 | 0.00128 | 0.00123 | 0.00119 | 0.00117 | 0.00124 | 0.00113 |
|  | 12 | 0.00123 | 0.00136 | 0.00129 | 0.00141 | 0.00142 | 0.00147 | 0.00148 |
| 3（3#） | 1 | 0.0174 | 0.0180 | 0.0189 | 0.0188 | 0.0183 | 0.0180 | 0.0184 |
|  | 2 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0160 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0180 | 0.0172 |
|  | 3 | 0.0146 |  | 0.0148 | 0.0149 | 0.0147 | 0.0150 | 0.0147 |
|  | 4 | 0.0191 | 0.0182 | 0.0192 | 0.0195 | 0.0185 | 0.0180 | 0.0183 |
|  | 6 | 0.0169 | 0.0177 | 0.0180 | 0.0179 | 0.0181 | 0.0179 | 0.0183 |
|  | 7 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0187 | 0.0186 | 0.0187 |
|  | 9 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0163 |
|  | 10 | 0.0174 | 0.0180 | 0.0178 | 0.0191 | 0.0179 | 0.0184 | 0.0182 |
| 4（4#） | 1 | 0.0114 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0109 | 0.0107 | 0.0113 | 0.0112 |
|  | 2 | 0.00953 | 0.00946 | 0.00998 | 0.0105 | 0.00960 | 0.00988 | 0.00995 |
|  | 3 | 0.0102 | 0.00995 | 0.00996 | 0.0100 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0100 |
|  | 4 | 0.0119 | 0.0117 | 0.0123 | 0.0111 | 0.0118 | 0.0121 | 0.0115 |
|  | 5 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0106 | 0.0114 |
|  | 6 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0112 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0110 | 0.0111 |
|  | 7 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0117 | 0.0107 | 0.0111 | 0.0111 |
|  | 9 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0110 |
|  | 10 | 0.0113 | 0.0103 | 0.0114 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0106 | 0.0105 |
|  | 12 |  | 0.0102 | 0.0103 | 0.0102 |  | 0.0102 | 0.0102 |

| 水平数 | 实验室 | Ni 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1（1#） | 1 | 0.00662 | 0.00677 | 0.00681 | 0.00664 | 0.00673 | 0.00652 | 0.00686 |
|  | 2 | 0.00628 | 0.00636 | 0.00653 | 0.00633 | 0.00642 | 0.00650 | 0.00662 |
|  | 3 | 0.00580 | 0.00577 | 0.00569 | 0.00580 | 0.00580 | 0.00562 | 0.00572 |
|  | 5 | 0.00648 | 0.00641 | 0.00635 | 0.00645 | 0.00638 | 0.00642 | 0.00644 |
|  | 6 | 0.00652 | 0.00647 | 0.00658 | 0.00651 | 0.00649 | 0.00662 | 0.00654 |
|  | 9 | 0.00654 | 0.00675 | 0.00648 | 0.00653 | 0.00660 | 0.00660 | 0.00665 |
|  | 10 | 0.00647 | 0.00628 | 0.00663 | 0.00652 | 0.00663 | 0.00656 | 0.00638 |
|  | 11 | 0.00655 | 0.00668 | 0.00649 | 0.00669 | 0.00678 | 0.00671 | 0.00669 |
| 2（2#） | 1 | 0.00180 | 0.00190 | 0.00178 | 0.00167 | 0.00180 | 0.00178 | 0.00177 |
|  | 2 | 0.00163 | 0.00177 | 0.00165 | 0.00172 | 0.00156 | 0.00169 | 0.00165 |
|  | 3 | 0.00146 | 0.00137 | 0.00142 | 0.00136 | 0.00137 | 0.00140 | 0.00141 |
|  | 6 | 0.00159 | 0.00165 | 0.00168 | 0.00162 | 0.00171 | 0.00168 | 0.00166 |
|  | 7 | 0.00188 | 0.00184 | 0.00184 | 0.00186 | 0.00185 | 0.00187 | 0.00189 |
|  | 9 | 0.00155 | 0.00145 | 0.00149 | 0.00144 | 0.00150 | 0.00142 | 0.00148 |
|  | 10 | 0.00180 | 0.00184 | 0.00161 | 0.00172 | 0.00181 | 0.00176 | 0.00178 |
|  | 11 | 0.00175 | 0.00186 | 0.00169 | 0.00175 | 0.00170 | 0.00186 | 0.00176 |
|  | 12 | 0.00188 | 0.00171 | 0.00179 | 0.00174 | 0.00173 | 0.00167 | 0.00164 |
| 4（4#） | 1 | 0.0164 | 0.0166 | 0.0170 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0167 | 0.0168 |
|  | 2 | 0.0165 | 0.0163 | 0.0167 | 0.0163 | 0.0159 | 0.0158 | 0.0158 |
|  | 6 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0167 | 0.0165 |
|  | 7 | 0.0169 | 0.0168 | 0.0170 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0168 | 0.0172 |
|  | 9 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0163 | 0.0166 | 0.0162 | 0.0163 |
|  | 10 | 0.0164 | 0.0163 | 0.0172 | 0.0164 | 0.0168 | 0.0171 | 0.0170 |
|  | 12 | 0.0162 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0169 | 0.0166 | 0.0167 | 0.0170 |

| 水平数 | 实验室 | Cu 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1（1#） | 1 | 0.00093 | 0.00101 | 0.00099 | 0.00114 | 0.00099 | 0.00104 | 0.00099 |
|  | 2 | 0.00090 | 0.00085 | 0.00099 | 0.00080 | 0.00093 | 0.00098 | 0.00092 |
|  | 3 | 0.00093 | 0.00096 | 0.00092 | 0.00093 | 0.00094 | 0.00092 | 0.00093 |
|  | 5 | 0.00101 | 0.00099 | 0.00105 | 0.00098 | 0.00095 | 0.00090 | 0.00096 |
|  | 6 | 0.00079 | 0.00081 | 0.00085 | 0.00089 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00082 |
|  | 7 | 0.00095 | 0.00097 | 0.00099 | 0.00100 | 0.00095 | 0.00099 | 0.00102 |
|  | 8 | 0.00093 | 0.00095 | 0.00099 | 0.00097 | 0.00099 | 0.00097 | 0.00099 |
|  | 9 | 0.00084 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00085 | 0.00086 | 0.00085 | 0.00084 |
|  | 10 | 0.00093 | 0.00087 | 0.00103 | 0.00094 | 0.00099 | 0.00101 | 0.00102 |
|  | 11 | 0.00089 | 0.00096 | 0.00098 | 0.00105 | 0.00097 | 0.00093 | 0.00106 |
|  | 12 | 0.00107 | 0.00104 | 0.00105 | 0.00097 | 0.00096 | 0.00090 | 0.00093 |
| 2（2#） | 1 | 0.00049 | 0.00045 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00039 | 0.00042 | 0.00042 |
|  | 2 | 0.00042 | 0.00045 | 0.00039 | 0.00035 | 0.00037 | 0.00038 | 0.00034 |
|  | 3 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00051 | 0.00047 | 0.00053 | 0.00049 | 0.00047 |
|  | 5 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00055 | 0.00060 | 0.00059 | 0.00051 | 0.00052 |
|  | 6 | 0.00046 | 0.00043 | 0.00045 | 0.00041 | 0.00047 | 0.00043 | 0.00045 |
|  | 7 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00046 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00046 |
|  | 8 | 0.00052 | 0.00053 | 0.00051 | 0.00056 | 0.00059 | 0.00049 | 0.00045 |
|  | 9 | 0.00044 | 0.00042 | 0.00043 | 0.00042 | 0.00043 | 0.00042 | 0.00043 |
|  | 10 | 0.00044 | 0.00039 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00046 | 0.00048 | 0.00041 |
|  | 11 | 0.00041 | 0.00042 | 0.00046 | 0.00042 | 0.00039 | 0.00045 | 0.00041 |
|  | 12 | 0.00035 | 0.00037 | 0.00038 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00035 | 0.00034 |
| 3（3#） | 1 | 0.00480 | 0.00498 | 0.00498 | 0.00501 | 0.00473 | 0.00489 | 0.00503 |
|  | 2 | 0.00349 | 0.00378 | 0.00368 | 0.00363 | 0.00384 | 0.00391 | 0.00361 |
|  | 3 | 0.00395 | 0.00357 | 0.00407 | 0.00402 | 0.00400 | 0.00414 | 0.00398 |
|  | 4 | 0.00470 | 0.00453 | 0.00441 | 0.00403 | 0.00411 | 0.00437 | 0.00433 |
|  | 5 | 0.00460 | 0.00468 | 0.00466 | 0.00467 | 0.00462 | 0.00463 | 0.00466 |
|  | 6 | 0.00496 | 0.00492 | 0.00497 | 0.00509 |  | 0.00495 | 0.00493 |
|  | 7 | 0.00405 | 0.00381 | 0.00395 | 0.00386 | 0.00404 | 0.00408 | 0.00420 |
|  | 8 | 0.00450 | 0.00470 | 0.00440 | 0.00420 | 0.00430 | 0.00420 | 0.00410 |
|  | 9 | 0.00471 | 0.00469 | 0.00463 | 0.00461 | 0.00469 | 0.00468 | 0.00466 |
|  | 10 | 0.00474 | 0.00459 | 0.00487 | 0.00501 | 0.00492 | 0.00479 | 0.00468 |
|  | 11 | 0.00487 | 0.00475 | 0.00497 | 0.00495 | 0.00465 | 0.00468 | 0.00486 |
|  | 12 | 0.00448 | 0.00450 | 0.00446 | 0.00478 | 0.00478 | 0.00473 | 0.00472 |
| 4（4#） | 1 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0112 |
|  | 2 | 0.00993 | 0.00987 | 0.00997 | 0.0101 | 0.00990 | 0.0105 | 0.0104 |
|  | 3 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0104 |
|  | 4 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0107 | 0.0114 | 0.0108 | 0.0110 | 0.0112 |
|  | 6 | 0.0110 | 0.0111 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0113 |
|  | 7 | 0.0114 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0109 |
|  | 9 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0106 |
|  | 10 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0106 |
|  | 11 | 0.00987 | 0.00999 | 0.0105 | 0.00957 | 0.00986 | 0.00986 | 0.00986 |
|  | 12 |  | 0.0112 | 0.0111 | 0.0113 | 0.0110 | 0.0112 | 0.0114 |

| 水平数 | 实验室 | Zn 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00013 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00010 |
|  | 3 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 |
|  | 4 | 0.00024 | 0.00023 | 0.00025 | 0.00019 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00019 |
|  | 6 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00013 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00014 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00015 | 0.00014 |
|  | 9 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
|  | 10 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00017 | 0.00012 |
|  | 11 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00011 |
|  | 12 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00011 |
| 3（3#） | 1 | 0.00358 | 0.00379 | 0.00370 | 0.00365 | 0.00369 | 0.00357 | 0.00361 |
|  | 2 | 0.00351 | 0.00364 | 0.00373 | 0.00354 | 0.00370 | 0.00371 | 0.00366 |
|  | 3 | 0.00364 | 0.00358 | 0.00348 | 0.00350 | 0.00347 | 0.00349 | 0.00349 |
|  | 5 | 0.00318 | 0.00309 | 0.00315 | 0.00308 | 0.00313 | 0.00315 | 0.00316 |
|  | 6 | 0.00369 | 0.00366 | 0.00364 | 0.00371 | 0.00365 | 0.00363 | 0.00363 |
|  | 7 | 0.00355 | 0.00381 | 0.00376 | 0.00367 | 0.00365 | 0.00375 | 0.00381 |
|  | 9 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00319 | 0.00324 | 0.00320 | 0.00324 |
|  | 11 | 0.00350 | 0.00375 | 0.00364 | 0.00346 | 0.00358 | 0.00349 | 0.00357 |
|  | 12 | 0.00330 | 0.00328 | 0.00327 | 0.00331 | 0.00324 | 0.00326 | 0.00326 |
| 4（4#） | 1 | 0.0100 | 0.0103 | 0.0103 | 0.00961 | 0.00961 | 0.00976 | 0.0104 |
|  | 2 | 0.00996 | 0.00988 | 0.0101 | 0.0108 | 0.0101 | 0.00962 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.00994 | 0.00994 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
|  | 5 | 0.0104 | 0.0103 | 0.00980 | 0.00985 | 0.00989 | 0.0106 | 0.0105 |
|  | 6 | 0.0108 | 0.00989 | 0.00993 | 0.0106 | 0.00991 | 0.00996 | 0.0102 |
|  | 7 | 0.00998 | 0.00970 | 0.00995 | 0.00998 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0101 |
|  | 9 | 0.0101 | 0.0101 | 0.00986 | 0.00985 | 0.00980 | 0.00966 | 0.00984 |
|  | 10 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0103 | 0.00998 | 0.0106 | 0.0102 | 0.00987 |
|  | 12 |  | 0.0102 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0103 |

| 水平数 | 实验室 | As 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1（1#） | 1 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00056 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00060 |
|  | 2 | 0.00042 | 0.00043 | 0.00045 | 0.00042 | 0.00041 | 0.00043 | 0.00044 |
|  | 5 | 0.00043 | 0.00040 | 0.00045 | 0.00049 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00044 |
|  | 6 | 0.00054 | 0.00051 | 0.00056 | 0.00054 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00056 |
|  | 7 | 0.00078 | 0.00075 | 0.00074 | 0.00075 | 0.00069 | 0.00076 | 0.00075 |
|  | 8 | 0.00062 | 0.00059 | 0.00065 | 0.00062 | 0.00067 | 0.00068 | 0.00060 |
|  | 9 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 |
|  | 10 | 0.00062 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00063 | 0.00056 | 0.00061 |
|  | 12 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00053 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00055 |
| 2（2#） | 1 | 0.00028 | 0.00025 | 0.00028 | 0.00029 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00029 |
|  | 2 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00025 | 0.00026 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00021 | 0.00020 | 0.00025 | 0.00020 |
|  | 7 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00029 | 0.00026 | 0.00024 | 0.00029 | 0.00025 |
|  | 8 | 0.00033 | 0.00032 | 0.00030 | 0.00029 | 0.00025 | 0.00028 | 0.00031 |
|  | 10 | 0.00024 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00025 | 0.00021 | 0.00023 |
|  | 11 | 0.00032 | 0.00031 | 0.00026 | 0.00024 | 0.00031 | 0.00029 | 0.00032 |
| 3（3#） | 1 | 0.00154 | 0.00142 | 0.00163 | 0.00165 | 0.00159 | 0.00149 | 0.00150 |
|  | 2 | 0.00145 | 0.00166 | 0.00148 | 0.00145 | 0.00159 | 0.0014 | 0.00148 |
|  | 6 | 0.00149 | 0.00152 | 0.00151 | 0.00155 | 0.00153 | 0.0015 | 0.00152 |
|  | 7 | 0.00144 | 0.00147 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00149 | 0.00148 | 0.00155 |
|  | 8 | 0.00160 | 0.00170 | 0.00180 | 0.00170 | 0.00160 | 0.00140 | 0.00130 |
|  | 9 | 0.00143 | 0.00142 | 0.00143 | 0.00143 | 0.00143 | 0.00142 | 0.00142 |
|  | 10 | 0.00152 | 0.00161 | 0.00139 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00158 | 0.00155 |
|  | 11 | 0.00165 | 0.00156 | 0.0016 | 0.00132 | 0.0013 | 0.00149 | 0.00157 |
|  | 12 | 0.00128 | 0.00129 | 0.00127 | 0.00133 | 0.00131 | 0.00132 | 0.00129 |
| 4（4#） | 1 | 0.0103 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0104 |
|  | 2 | 0.00999 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0105 |
|  | 5 | 0.0103 | 0.0109 | 0.0110 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0110 |
|  | 6 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0106 | 0.0103 | 0.0107 |
|  | 7 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0107 |
|  | 9 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0103 |
|  | 10 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0108 | 0.0101 | 0.00997 | 0.0106 |
|  | 11 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0106 |
|  | 12 | 0.00981 | 0.00993 | 0.0100 | 0.00987 | 0.00988 | 0.00986 | 0.00989 |

| 水平数 | 实验室 | Cd 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00049 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00053 |
|  | 2 | 0.00051 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00050 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00050 |
|  | 3 | 0.00045 | 0.00046 | 0.00044 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00045 | 0.00044 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00051 | 0.00054 |
|  | 5 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00049 | 0.00050 | 0.00054 | 0.00055 | 0.00053 |
|  | 6 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00050 | 0.00051 | 0.00050 | 0.00052 |
|  | 7 | 0.00051 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00048 | 0.00048 |
|  | 9 | 0.00050 | 0.00049 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00050 | 0.00051 |
|  | 10 | 0.00049 | 0.00046 | 0.00051 | 0.00049 | 0.00051 | 0.00050 | 0.00051 |
|  | 11 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00058 | 0.00053 | 0.00056 | 0.00052 | 0.00054 |
|  | 12 | 0.00053 | 0.00057 | 0.00055 | 0.00057 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00056 |
| 3（3#） | 1 | 0.00139 | 0.00145 | 0.00143 | 0.00144 | 0.00140 | 0.00141 | 0.00139 |
|  | 2 | 0.00143 | 0.00154 | 0.00146 | 0.00147 | 0.00147 | 0.00146 | 0.00142 |
|  | 3 | 0.00151 |  | 0.00153 | 0.00153 | 0.00149 | 0.00150 | 0.00150 |
|  | 5 |  | 0.00168 | 0.00169 | 0.00170 | 0.00171 | 0.00168 | 0.00169 |
|  | 6 | 0.00154 | 0.00151 | 0.00148 | 0.00146 | 0.00149 | 0.00145 | 0.00144 |
|  | 7 | 0.00139 | 0.00144 | 0.00139 | 0.00140 | 0.00143 | 0.00138 | 0.00142 |
|  | 9 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00150 | 0.00152 | 0.00152 | 0.00149 |
|  | 11 | 0.00145 | 0.00142 | 0.00140 | 0.00138 | 0.00142 | 0.00143 | 0.00135 |
|  | 12 | 0.00158 | 0.00159 | 0.00159 | 0.00163 | 0.00168 | 0.00163 | 0.00163 |
| 4（4#） | 1 | 0.0100 | 0.00969 | 0.00988 | 0.0101 | 0.00981 | 0.0103 | 0.0101 |
|  | 3 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0103 |
|  | 4 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0102 |  | 0.0103 | 0.00980 |
|  | 5 | 0.00956 | 0.00952 | 0.00968 | 0.00958 | 0.00967 | 0.00953 | 0.00963 |
|  | 6 | 0.0107 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0101 | 0.00997 | 0.0100 | 0.00986 |
|  | 7 | 0.0100 | 0.00991 | 0.00978 | 0.00989 | 0.0103 | 0.00990 | 0.00992 |
|  | 9 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0100 | 0.00990 |
|  | 10 | 0.00981 | 0.00973 | 0.0101 | 0.00996 | 0.0102 | 0.0100 | 0.00988 |
|  | 11 | 0.00978 | 0.00986 | 0.00945 | 0.00924 | 0.00984 | 0.00954 | 0.00972 |

| 水平数 | 实验室 | Sn 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00056 |
|  | 2 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00056 |
|  | 3 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00054 | 0.00056 | 0.00054 | 0.00051 | 0.00051 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00051 | 0.00054 |
|  | 5 | 0.00053 | 0.00060 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00056 | 0.00058 |
|  | 6 | 0.00060 | 0.00061 | 0.00059 | 0.00063 | 0.00060 | 0.00062 | 0.00057 |
|  | 7 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00052 |
|  | 8 | 0.00061 | 0.00063 | 0.00064 | 0.00065 | 0.00067 | 0.00068 | 0.00069 |
|  | 9 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 |
|  | 10 | 0.00057 | 0.00059 | 0.00052 | 0.00054 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00053 |
|  | 12 | 0.00059 | 0.00065 | 0.00060 | 0.00062 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00064 |
| 3（3#） | 1 | 0.00103 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00108 | 0.00102 | 0.00106 | 0.00104 |
|  | 2 |  | 0.00091 | 0.00095 | 0.00092 | 0.00093 | 0.00094 | 0.00093 |
|  | 3 | 0.00103 | 0.00102 | 0.00101 | 0.00108 | 0.00104 | 0.00100 | 0.00102 |
|  | 4 | 0.00096 | 0.00093 | 0.00092 | 0.00101 | 0.00104 | 0.00088 | 0.00097 |
|  | 5 | 0.00121 | 0.00124 | 0.00123 | 0.00125 | 0.00120 | 0.00122 | 0.00126 |
|  | 6 | 0.00098 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00100 | 0.00099 | 0.00102 | 0.00105 |
|  | 7 | 0.00106 | 0.00098 | 0.00103 | 0.00112 | 0.00102 | 0.00104 | 0.00104 |
|  | 8 | 0.00098 | 0.00096 | 0.00100 | 0.00110 | 0.00098 | 0.00094 | 0.00104 |
|  | 9 | 0.00086 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00080 | 0.00092 | 0.00089 | 0.00086 |
|  | 10 | 0.00103 | 0.00102 | 0.00112 | 0.00109 | 0.00108 | 0.00114 | 0.00115 |
|  | 11 | 0.00095 | 0.00097 | 0.00094 | 0.00096 | 0.00097 | 0.00089 | 0.00102 |
|  | 12 | 0.00107 | 0.00111 | 0.00109 | 0.00105 | 0.00111 | 0.00114 | 0.00112 |
| 4（4#） | 1 | 0.0101 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00992 | 0.0102 | 0.00990 | 0.00995 |
|  | 2 | 0.00970 | 0.00981 | 0.00963 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.00987 |
|  | 3 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0100 | 0.00995 | 0.00989 | 0.0100 | 0.0100 |
|  | 4 | 0.0102 | 0.00980 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.00980 | 0.0104 |
|  | 5 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0101 |
|  | 6 | 0.0101 | 0.00950 | 0.0103 | 0.00998 | 0.00992 | 0.00998 | 0.00993 |
|  | 7 | 0.0103 | 0.0103 | 0.00983 | 0.0100 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0102 |
|  | 9 | 0.00986 | 0.00985 | 0.00987 | 0.00980 | 0.00982 | 0.00982 | 0.00978 |
|  | 10 | 0.00965 | 0.00987 | 0.00992 | 0.00987 | 0.0102 | 0.00975 | 0.00986 |
|  | 11 | 0.00978 | 0.00954 |  | 0.00985 | 0.00992 | 0.00984 | 0.00965 |
|  | 12 |  | 0.00988 | 0.00983 | 0.0100 | 0.00995 | 0.00988 | 0.0102 |

| 水平数 | 实验室 | Sb 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00011 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00016 |
|  | 3 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00014 |
|  | 5 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00008 |
|  | 7 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 |
|  | 8 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00014 |
|  | 9 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
|  | 10 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00013 |
|  | 12 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00010 |
| 3（3#） | 1 | 0.00122 | 0.00122 | 0.00131 | 0.00124 | 0.00128 | 0.00136 | 0.00132 |
|  | 2 | 0.00129 | 0.00136 | 0.00128 | 0.00136 | 0.00139 | 0.00137 | 0.00127 |
|  | 3 | 0.00122 |  | 0.00124 | 0.00123 | 0.00123 | 0.00124 | 0.00123 |
|  | 5 | 0.00102 | 0.00105 | 0.00107 | 0.00101 | 0.00106 | 0.00102 | 0.00102 |
|  | 6 | 0.00138 | 0.00130 | 0.00131 | 0.00129 | 0.00129 | 0.00126 | 0.00127 |
|  | 7 | 0.00135 | 0.00133 | 0.00134 | 0.00125 | 0.00132 | 0.00124 | 0.00124 |
|  | 9 | 0.00132 | 0.00134 | 0.00135 | 0.00136 | 0.00130 | 0.00132 | 0.00131 |
|  | 11 | 0.00115 | 0.00117 | 0.00109 | 0.00116 | 0.00114 | 0.00112 | 0.00118 |
| 4（4#） | 1 | 0.00987 | 0.00994 | 0.0101 | 0.00985 | 0.00971 | 0.00998 | 0.00970 |
|  | 3 | 0.00994 | 0.00974 | 0.00963 | 0.00974 | 0.00968 | 0.00970 | 0.00961 |
|  | 4 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0104 |
|  | 5 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0101 |
|  | 6 | 0.0102 |  | 0.00993 | 0.00990 |  | 0.00992 |  |
|  | 7 | 0.0102 | 0.00975 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.00988 | 0.0100 |
|  | 9 | 0.00992 | 0.00998 | 0.00986 | 0.00983 | 0.00984 | 0.00984 | 0.00980 |
|  | 10 | 0.00979 | 0.0103 | 0.00982 | 0.0102 | 0.00984 | 0.00975 | 0.00994 |
|  | 11 | 0.00958 | 0.00976 | 0.00985 | 0.00972 | 0.00996 | 0.00976 | 0.00952 |
|  | 12 |  | 0.0103 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0107 |

| 水平数 | 实验室 | Pb 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00031 | 0.00033 | 0.00030 |
|  | 2 | 0.00025 | 0.00030 | 0.00031 | 0.00025 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00030 |
|  | 4 | 0.00026 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00027 | 0.00029 |
|  | 5 | 0.00032 | 0.00036 | 0.00034 | 0.00035 | 0.00031 | 0.00034 | 0.00032 |
|  | 6 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00033 | 0.00035 | 0.00032 | 0.00033 |
|  | 7 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00032 |
|  | 8 | 0.00032 | 0.00029 | 0.00033 | 0.00035 | 0.00033 | 0.00036 | 0.00037 |
|  | 9 | 0.00035 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00033 | 0.00034 |
|  | 11 | 0.00029 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00026 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00028 |
| 3（3#） | 1 | 0.00315 | 0.00314 | 0.00328 | 0.00327 | 0.00319 | 0.00320 | 0.00332 |
|  | 2 | 0.00312 | 0.00316 | 0.00322 | 0.00304 | 0.00301 | 0.00316 | 0.00320 |
|  | 3 | 0.00323 | 0.00307 | 0.00331 | 0.00318 | 0.00317 | 0.00307 | 0.00317 |
|  | 6 | 0.00341 | 0.00329 | 0.00322 | 0.00325 | 0.00329 | 0.00324 | 0.00320 |
|  | 7 | 0.00314 | 0.00313 | 0.00311 | 0.00322 | 0.00314 | 0.00319 | 0.00312 |
|  | 9 | 0.00339 | 0.00340 | 0.00338 | 0.00334 | 0.00337 | 0.00339 | 0.00335 |
|  | 10 | 0.00318 | 0.00312 | 0.00334 | 0.00328 | 0.00320 | 0.00337 | 0.00319 |
|  | 12 | 0.00334 | 0.00342 | 0.00341 | 0.00344 | 0.00348 | 0.00349 | 0.00348 |
| 4（4#） | 1 | 0.0101 | 0.00984 | 0.0100 | 0.00997 | 0.0103 | 0.00996 | 0.00975 |
|  | 3 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0103 |
|  | 5 | 0.0101 | 0.00984 | 0.0100 | 0.00997 | 0.0103 | 0.00996 | 0.00975 |
|  | 6 | 0.0101 | 0.0103 | 0.00997 | 0.00996 | 0.0101 | 0.0102 | 0.00995 |
|  | 8 | 0.0100 |  | 0.00980 | 0.00970 | 0.0100 | 0.00960 | 0.00970 |
|  | 9 | 0.0100 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0102 |
|  | 10 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0100 | 0.00997 | 0.00985 | 0.0103 | 0.00986 |
|  | 11 | 0.00981 | 0.00968 |  | 0.00975 | 0.00988 | 0.00988 | 0.00976 |
|  | 12 | 0.0101 | 0.00982 | 0.00984 | 0.00990 | 0.00989 | 0.00989 | 0.0101 |

| 水平数 | 实验室 | Bi 的质量分数/%，（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2（2#） | 1 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00050 | 0.00052 | 0.00050 | 0.00050 |
|  | 2 | 0.00062 | 0.00059 | 0.00063 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00058 | 0.00058 |
|  | 3 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00052 |
|  | 4 | 0.00049 | 0.00048 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00049 | 0.00048 | 0.00048 |
|  | 5 | 0.00060 | 0.00061 | 0.00062 |  | 0.00061 | 0.00060 | 0.00061 |
|  | 6 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00059 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00055 |
|  | 7 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00051 | 0.00054 | 0.00049 |
|  | 9 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00059 |
|  | 12 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 |
| 3（3#） | 1 | 0.00118 | 0.00114 | 0.00120 | 0.00122 | 0.00125 | 0.00120 | 0.00130 |
|  | 2 | 0.00117 | 0.00127 | 0.00122 | 0.00112 | 0.00118 | 0.00115 | 0.00118 |
|  | 3 | 0.00112 | 0.00107 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00111 | 0.00111 | 0.00111 |
|  | 5 | 0.00108 | 0.00105 | 0.00106 | 0.00103 | 0.00109 | 0.00101 | 0.00100 |
|  | 6 | 0.00122 | 0.00122 | 0.00121 | 0.00119 | 0.00123 | 0.00124 | 0.00121 |
|  | 7 | 0.00113 | 0.00116 | 0.00115 | 0.00119 | 0.00122 | 0.00122 | 0.00116 |
|  | 9 | 0.00120 | 0.00121 | 0.00119 | 0.00120 | 0.00119 | 0.00120 | 0.00119 |
|  | 11 | 0.00102 | 0.00109 | 0.00107 | 0.00104 | 0.00107 | 0.00102 | 0.00101 |
|  | 12 | 0.00112 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00118 | 0.00120 | 0.00119 | 0.00119 |
| 4（4#） | 1 | 0.00987 | 0.0101 | 0.00986 | 0.0102 | 0.0101 | 0.00988 | 0.00998 |
|  | 2 | 0.00975 | 0.00980 | 0.00970 | 0.00971 | 0.00997 | 0.0101 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.00964 | 0.00972 | 0.00964 | 0.00966 | 0.00975 | 0.00964 | 0.00966 |
|  | 5 | 0.00998 | 0.00978 | 0.00981 | 0.00998 | 0.00993 | 0.00985 | 0.00998 |
|  | 6 | 0.0102 | 0.0101 | 0.00996 | 0.00998 | 0.0102 | 0.0100 | 0.00997 |
|  | 7 | 0.00993 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0101 | 0.00972 | 0.00993 | 0.0103 |
|  | 9 | 0.00980 | 0.00985 | 0.00985 | 0.00983 | 0.00992 | 0.00996 | 0.00993 |
|  | 10 | 0.00977 | 0.00965 | 0.0101 | 0.00984 | 0.00994 | 0.00982 | 0.0102 |
|  | 11 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0100 | 0.0102 | 0.0101 |