ICS 77.160

CCS H 71

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1028.7—XXXX

磷酸铁锂化学分析方法

第7部分：铁、磷、钛含量的测定

X射线荧光光谱法

Methods for chemical analysis of lithium iron phosphate –

Part 7：Determination of iron, phosphorus, titanium content –

X-ray fluorescence spectrometry

（讨论稿）

（完成日期：2026.06.23）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 1028《磷酸铁锂化学分析方法》的第7部分。YS/T 1028已经发布了以下部分：

——第1部分：总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法；

——第2部分：锂量的测定 火焰光度法；

——第3部分：磷量的测定 磷钼酸喹啉称重法；

——第4部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法；

——第5部分：钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：铁单质及其化合物含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第7部分：铁、磷、钛含量的测定 X射线荧光光谱法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分主要起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

锂离子电池因具有能量密度高、输出电压高、循环寿命长、环境污染小等优点，在小型数码电器、新能源汽车和储能等领域大规模应用。锂离子电池正极材料磷酸铁锂是市场上应用最多的一类正极材料。YS/T 1028 旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行的磷酸铁锂化学分析方法标准，拟由七个部分组成。

——第1部分：总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法。目的在于确立用三氯化钛还原重铬酸钾滴定法测定磷酸铁锂中总铁含量的方法。

——第2部分：锂量的测定 火焰光度法。目的在于确立用火焰光度法测定磷酸铁锂中锂含量的方法。

——第3部分：磷量的测定 磷钼酸喹啉称重法。目的在于确立用磷钼酸喹啉称量法测定磷酸铁锂中磷含量的方法。

——第4部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法。目的在于确立用高频燃烧红外吸收法测定磷酸铁锂中碳含量的方法。

——第5部分：钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于确立用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定磷酸铁锂中钙、镁、锌、铜、铅、铬、钠、铝、镍、钴、锰含量的测定方法。

——第6部分：铁单质及其化合物含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。目的在于确立用电感耦合等离子体发射光谱法测定磷酸铁锂中铁单质及其化合物含量的方法。

——第7部分：铁、磷、钛含量的测定 X射线荧光光谱法。目的在于确立用X射线荧光光谱法测定磷酸铁锂中铁、磷、钛含量的测定方法。

铁、磷是磷酸铁锂核心主量组分，配比的偏差会直接破坏晶体结构、劣化电化学性能；钛既是常用掺杂改性元素，也是关键杂质管控指标，其含量决定材料改性效果与纯度等级。精准检测三者含量可精准调控合成工艺、稳定批次一致性，统一判定依据、化解供需质检纠纷，为产品定级、工艺迭代、高端磷酸铁锂规模化提质提供核心数据支撑。目前，磷酸铁锂中铁、磷元素的检测标准有两个，铁元素含量检测的标准方法是YS/T-1028.1-2015《磷酸铁锂化学分析方法 第1部分：总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法》，而磷元素含量检测的标准方法是YS/T-1028.3-2015《磷酸铁锂化学分析方法 第3部分：磷量的测定 磷钼酸喹啉称量法》；掺杂钛元素没有标准方法，行业内多采用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行。这些方法需要使用多种化学试剂，存在测试周期较长，人力成本较高等缺陷；而X射线荧光光谱技术作为一种高效、环保的检测技术，具有前处理简单、测试效率高、测试稳定性好等优点。本文件结合高温熔片、粉末压片前处理技术的X射线荧光光谱法，能够同时测定磷酸铁锂中铁、磷、钛元素含量，显著降低分析成本，同时兼顾准确、快速、绿色环保等优势。本文件的制定有利于加速磷酸铁锂行业向智能化、精准化方向迈进，有效支撑传统生产流程的优化升级，为产业在效率提升、成本控制与可持续发展等方面注入新动能，推动整个行业实现高质量转型发展。

磷酸铁锂化学分析方法

第7部分：铁、磷、钛含量的测定

X射线荧光光谱法

范围

本文件描述了通过熔融法和粉末压片法制备试样后采用X射线荧光光谱法测定磷酸铁锂中铁、磷、钛含量的方法。

本文件适用于磷酸铁锂中铁、磷、钛含量的测定，铁的测定范围为30~40%，磷的测定范围为17~23%，钛的测定范围为0.20~0.80%。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15000.3　标准样品工作导则 第3部分：标准样品 定值和均匀性与稳定性评估

GB/T 16597　冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则

YS/T 1028.1　磷酸铁锂化学分析方法 第1部分：总铁量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法

YS/T 1028.3　磷酸铁锂化学分析方法 第3部分：磷量的测定 磷钼酸喹啉称量法

术语和定义

GB/T 16597界定的术语和定义适用于本文件。

原理

方法一（熔融法）

采用硼酸锂熔剂熔融试样，加少量溴化锂作为脱模剂，在熔样机中熔融制成玻璃样片。在设定的仪器分析条件下测量玻璃样片中待测元素特征谱线的X射线荧光强度，根据校准曲线计算得到玻璃样片中铁、磷、钛元素的含量，进一步计算获得原试样中铁、磷、钛元素的含量。

方法二（粉末压片法）

将试样直接加压制备成测量样片；若试样无法直接加压制备成测量样品，可加入适量黏合剂，在球磨机中碾磨混匀，再加压制备成测量样片。在设定的仪器分析条件下测量样片中待测元素特征谱线的X射线荧光强度，根据校准曲线计算得到样片中铁、磷、钛元素的含量，进一步计算获得原试样中铁、磷、钛元素的含量。

方法一（熔融法）

试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

混合熔剂：将无水四硼酸锂和无水偏硼酸锂按照一定比例混合均匀，推荐的质量比为67:33。

溴化锂溶液：300 g/L的水溶液。

高纯三氧化二铁：纯度 ≥ 99.95%。使用前在1000 ℃下煅烧2 h，稍冷后置于干燥器中冷却备用。

高纯磷酸锂：磷含量 ≥ 99.9%。使用前在110 ℃下烘2 h，稍冷后置于干燥器中冷却备用。

高纯二氧化钛：锐钛矿型，纯度 ≥ 99.95%。使用前在600 ℃下灼烧2 h，稍冷后置于干燥器中冷却备用。

磷酸铁锂标准样品：用于绘制校准曲线和质量控制，所选标准样品应符合GB/T 15000.3的要求，各分析元素含量应覆盖分析范围并有适当的梯度。

仪器与设备

X射线荧光光谱分析仪：设备性能满足GB/T 16597要求的X射线荧光光谱分析仪。

高温炉：最高工作温度应至少达1100 ℃，且控温精度±5 ℃。

熔样机：最高工作温度应至少达1100 ℃，且控温精度±5 ℃。

烘箱：可控温度110 ℃±5 ℃。

陶瓷坩埚：容积不小于100 mL。使用前在600 ℃下灼烧至质量恒定，稍冷后置于干燥器中冷却备用。

铂-金合金坩埚（95%铂+5%金）：坩埚底部的厚度应不小于1 mm，防止加热后变形。对于直接成型的坩埚应有平整的底部。

铂-金合金模具（95%铂+5%金）：铸模材料厚度约1 mm，防止加热后变形，模具的底部应保持平整。

电子天平：感量为0.1 mg。

试样

试样要求粒度应小于75 μm，预先在110 ℃±5 ℃的烘箱（5.2.4）中干燥2 h，置于干燥器中冷却备用。

试验步骤

试样玻璃片制备

取预先灼烧至质量恒定的陶瓷坩埚（5.2.5），记录坩埚质量为m1（精确到0.0001 g），称取适量试样（5.3）于该坩埚中，记录试样质量为m2（精确到0.0001 g），在高温炉（5.2.2）中600 ℃灼烧至少3 h，稍冷后置于干燥器中冷却至室温，称重并记录坩埚和试样总质量m3。将灼烧后试样置于干燥器中备用。

称取适量灼烧后试样（5.4.1.1），记录试样质量为m4（精确到0.0001 g），并按照合适的比例准确称量混合熔剂（5.1.1）于铂-金合金坩埚（5.2.6）中，搅拌均匀后，加入0.6 g溴化锂溶液（5.1.2），在110 ℃±5 ℃的烘箱（5.2.4）中干燥20 min。推荐的试样和熔剂的质量之比为1:10∼1:20，熔剂的称量误差不大于±0.0005 g。

将试样和坩埚转移至熔样机（5.2.3）中，推荐的熔样温度在1050 ℃，推荐的熔融时间为15 min以上，并摇动使熔融物混匀。熔融完成后将熔体倾倒至模具（5.2.7）中冷却剥离，制备成玻璃状样片，记录玻璃样片质量为m5（精确到0.0001 g）。对样片状态进行检查，成形的试样玻璃片应外观规整、表面光洁、整体均匀且无气泡。

试样灼烧的目的是除碳，但样品中的铁在灼烧过程中发生氧化增重，烧失量通常为负值。

试样和熔剂的称样量可根据模具大小而定。

校准玻璃片制备

- 取适量高纯三氧化二铁（5.1.3）、高纯磷酸锂（5.1.4）和高纯二氧化钛（5.1.5）作为标准样品，或取适量磷酸铁锂标准样品（5.1.6），按照5.4.1进行操作。推荐的标准样品取样量及校准玻璃片中铁、磷、钛元素的设计浓度见附录A。

分析步骤

分析条件

根据所使用仪器的类型、分析元素及其含量变化范围，选择合适的分析条件，所有玻璃样片的分析条件应保持一致。部分型号的设备推荐分析条件见附录B。

绘制校准曲线

选用5.4.2中制备的校准玻璃片，按照5.4.3.1推荐的分析条件测定，绘制校准曲线，。

漂移校正

仪器的漂移会导致校准曲线的位移，应在日常分析开始之前先用校准玻璃片对仪器进行校正。校正时使用一个校准玻璃片建立仪器漂移校准。漂移校准应与校准曲线同步建立，以保证漂移校准的有效性。

试样玻璃片分析

分析时将样片光滑、均匀、平坦的一面朝向靶源，按照5.4.3.1推荐的分析条件测定。

结果计算

烧失量的测定

试样的烧失量按式（1）进行计算：

L=m1+m2-m3m2×100%                                  （1）

式中：

L—试样的烧失量，%。

m1—坩埚灼烧前的质量，单位为克（g）；

m2—试样质量，单位为克（g）；

m3—试样和坩埚灼烧后的总质量，单位为克（g）；

计算结果保留两位有效数字。数值修约按GB/T 8170的规定进行。

铁、磷、钛含量的计算

根据测出的试样玻璃片中铁、磷、钛元素特征谱线的X射线荧光强度，按校准曲线计算出各成分的含量ωci，试样中铁、磷、钛元素的含量按式（2）进行计算：

ωi=ωci×m4×(1-L)m5                                  （2）

式中：

ωi—试样中i组分的质量分数，%；

ωci—根据校准曲线计算出的i组分的质量分数，%；

m4—称取的试样质量，单位为克（g）；

m5—试样玻璃片的质量，单位为克（g）；

L—试样的烧失量，%。

计算结果表示到小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定进行。

质量控制

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

重复性限

| 元素 | 含量ω/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 铁 | 30~40 |  |
| 磷 | 17~23 |  |
| 钛 | 0.20~0.80 |  |

允许差

实验室之间分析结果的差值不大于表2所列允许差。

允许差

| 元素 | 含量ω/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 铁 | 30~40 |  |
| 磷 | 17~23 |  |
| 钛 | 0.20~0.80 |  |

方法二（粉末压片法）

试剂与材料

镶边垫衬材料：硼酸（分析纯）、铝杯、聚乙烯环等。

黏合剂（微晶纤维素、石蜡等）：分析纯。

磷酸铁锂标准样品：用于绘制校准曲线和质量控制，所选标准样品应符合GB/T 15000.3的要求，各分析元素含量应覆盖分析范围并有适当的梯度。

仪器与设备

X射线荧光光谱分析仪：设备性能满足GB/T 16597要求的X射线荧光光谱分析仪。

粉末压片机：最高工作压力不小于40 t。

球磨仪：球磨罐容积≥50 mL。

烘箱：可控温度110 ℃±5 ℃。

电子天平：感量为1 mg。

试样

试样要求粒度应小于75 μm，预先在110 ℃±5 ℃的烘箱（6.2.4）中干燥2 h，置于干燥器中冷却备用。

试验步骤

直接压片法

将试样倒入模具中，以镶边垫衬材料（6.1.1）镶边，用粉末压片机（6.2.2）加压至20 t，并保持压力压30 s以上，取出样片修边，吹去样片表面附着的粉末。

压片完成后，取出样片并对样片外观进行检查，成形的压片应外观规整、表面均匀，无划痕和裂痕现象。

- 试样的称样量可根据模具大小而定。

黏合剂压片法

将试样和黏合剂（6.1.2）按照一定比例装填至球磨罐（6.2.3）中，进行研磨得到混合试样，记录试样质量为m6，黏合剂质量为m7（精确到0.0001 g）。推荐的试样和黏合剂的质量之比为9:1~4:1。推荐的球磨仪条件为转速不小于20 rpm，研磨时间不小于30 s。

将研磨后的混合试样（6.4.2.1）倒入模具中，以镶边垫衬材料（6.1.1）镶边，用粉末压片机（6.2.2）加压至20 t，并保持压力压30 s以上，取出样片修边，吹去样片表面附着的粉末。

压片完成后，取出样片并对样片外观进行检查，样片表面应平整光滑、无裂纹。

- 试样的称样量可根据模具大小而定。

校准样片制备

将选定的标准样品（6.1.3）按6.4.1或6.4.2的步骤制备成校准样片。

- 校准样片应与测试样片采用相同的压片方法。

分析步骤

分析条件

根据所使用仪器的类型、分析元素及其含量变化范围，选择合适的分析条件，所有样片的分析条件应保持一致。部分型号的设备推荐分析条件见附录B。

绘制校准曲线

选用6.4.2中制备的校准样片，按照6.4.3.1推荐的分析条件测定，绘制校准曲线。

漂移校正

仪器的漂移会导致校准曲线的位移，应在日常分析开始之前先用校准样片对仪器进行校正。校正时使用一个校准样片建立仪器漂移校准。漂移校准应与校准曲线同步建立，以保证漂移校准的有效性。

样片分析

分析时将样片测试面朝向靶源，按照6.4.3.1推荐的分析条件测定。

结果计算

铁、磷、钛含量的计算

根据测出的样片中铁、磷、钛元素特征谱线的X射线荧光强度，按校准方程计算出各成分的含量ωci，试样中铁、磷、钛元素的含量按式（3）进行计算：

ωi=ωci×m6+m7m6                                 （3）

式中：

ωi—试样中i组分的质量分数，%；

ωci—根据校准曲线计算出的i组分的质量分数，%

m6—称取的磷酸铁锂试样质量，单位为克（g）；

m7—称取的黏合剂质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定进行。

质量控制

重复性限和允许差要求同5.5。

试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样

——使用的标准

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

（资料性）

熔融法校准曲线的设计含量及对应的配制方案

推荐的熔融法校准曲线的设计含量及对应配制方案见表A.1。

熔融法校准曲线的设计含量与配制方案对应表

|  | 设计含量（%） |  |  | 配制方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | Fe | P | Ti | Fe2O3（g） | Li3PO4（g） | TiO2（mg） | 助熔剂（g） |
| 1 | 2.86 | 2.16 | 0.016 | 0.45 | 0.89 | 3 | 9.66 |
| 2 | 3.05 | 2.07 | 0.027 | 0.48 | 0.85 | 5 | 9.67 |
| 3 | 3.24 | 1.95 | 0.038 | 0.51 | 0.80 | 7 | 9.68 |
| 4 | 3.43 | 1.82 | 0.049 | 0.54 | 0.75 | 9 | 9.70 |
| 5 | 3.62 | 1.70 | 0.060 | 0.57 | 0.70 | 11 | 9.72 |
| 6 | 3.82 | 1.58 | 0.076 | 0.60 | 0.65 | 14 | 9.74 |

- （资料性）

- 仪器参考工作条件

  - 波长色散型X射线荧光光谱仪推荐分析条件

根据设备，波长色散型X射线荧光光谱仪在真空氛围下，推荐的各元素分析条件见表B.1。

- 表B.1　波长色散型X射线荧光光谱仪工作条件

| 元素 | 分析线 | 角度/° | 分光晶体 | 电压/kV | 电流/mA | 滤光片 | 探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | Kα | 57.50 | LiF 200 | 60 | 66 | Al-750 | 闪烁计数器 |
| 磷 | Kα | 140.98 | Ge 111 | 25 | 160 | — | 流气式正比计数器 |
| 钛 | Kα | 86.16 | LiF 200 | 40 | 100 | — | 流气式正比计数器 |

  - 能量色散型X射线荧光光谱仪推荐分析条件

根据设备，能量色散型X射线荧光光谱仪推荐的各元素分析条件见表B.2。

- 表B.2　能量色散型X射线荧光光谱仪工作条件

| 元素 | 分析线 | 分析线能量/keV | 电压/kV | 电流/μA | 滤光片 | 探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | Kα | 6.40 | 10 | 1000 | — | 硅漂移探测器 |
| 磷 | Kα | 2.01 | 10 | 1000 | — | 硅漂移探测器 |
| 钛 | Kα | 4.51 | 10 | 1000 | — | 硅漂移探测器 |

  - 单波长激发-能量色散型X射线荧光光谱仪推荐分析条件

根据设备，单波长激发-能量色散型X射线荧光光谱仪推荐的各元素分析条件见表B.3。

- 表B.3　单波长激发-能量色散型X射线荧光光谱仪工作条件

| 元素 | 分析线 | 分析线能量/keV | 电压/kV | 电流/μA | 单色器晶体 | 探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | Kα、Kβ | 6.40/7.06 | 45 | 1000 | LiF(200) | 硅漂移探测器 |
| 磷 | Kα | 2.01 | 45 | 1000 | Ge(111) | 硅漂移探测器 |
| 钛 | Kα | 4.51 | 45 | 1000 | Ge(111) | 硅漂移探测器 |

______________________