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GB/T XXXX.3-202X
          

前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

        本文件是GB/T XXXX《磷酸锰铁锂化学分析方法》的第3部分。GB/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法；
——第2部分：锰铁比的测定；
——第3部分：碳和硫含量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。
本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司，厦门厦钨新能源材料股份有限公司，中科致良新能源材料（浙江）有限公司，湖北万润新能源科技股份有限公司，合肥国轩高科动力能源有限公司，合肥国轩科宏新能源科技有限公司，贵州中伟兴阳储能科技有限公司，福安青美能源材料有限公司，国标（北京）检验认证有限公司，江西赣锋锂业集团股份有限公司，内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司，湖南长远锂科新能源有限公司。
本文件主要起草人：刘秋波、史博洋、软桂色、李伟、王禧、杨彪、王喆、余志杰、朱丹丹、张岳、唐智文、王慧、张璇、杨慧琳、曾萍

磷酸锰铁锂化学分析方法

第3部分：碳和硫含量的测定

高频感应炉燃烧红外吸收法

1 范围

本文件描述了高频感应炉燃烧红外吸收法测定磷酸锰铁锂中碳和硫含量的测定方法。

本文件适用于磷酸锰铁锂中碳和硫含量的测定。测定范围：碳0.10%～6.00%，硫0.0010%～0.25%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 方法原理

    在助熔剂存在下，于高频感应炉内通入氧气流，使试料在高温下燃烧，碳、硫分别生成二氧化碳、二氧化硫气体，由氧气载至红外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收，碳、硫含量的分析结果由显示器以百分含量直接显示。
5 试剂和材料

5.1 铁助熔剂：（wC＜0.0005%，wS＜0.0005%）。
5.2 钨助熔剂：（wC＜0.0008%，wS＜0.0005%）。
5.3 无水过氯酸镁。

5.4 烧碱石棉。

5.5 玻璃棉。

5.6 脱脂棉。

5.7 镀铂硅胶。

5.8 坩埚（φ24 mm×25 mm）：使用前应于1200 ℃氧气流中灼烧1h～1.5 h，取出置于干燥器内冷却备用（两天内有效）。

5.9 标准样品

碳、硫含量与待测样品相近的有证标准物质。
6 仪器

高频感应红外碳硫分析仪。

仪器应能达到下列指标：

——高频炉功率：1.0 kw～2.5 kw；

——频率＞6.0 MHz；

——检测器灵敏度：1 (g /g。

7 样品

7.1 样品粒度应不大于100 μm。

7.2 样品应于105 ℃±5 ℃烘箱中烘2h，取出并置于干燥器中冷却至室温。
8 试验步骤

8.1 仪器准备

仪器分析前应预热，调试检查仪器，使仪器各参数处于正常状态；利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。参考附录B确定测定条件，按仪器说明书准备好仪器待用。

8.2 空白试验

称取0.3 g铁助熔剂(5.1)、1.5 g钨助熔剂（5.2）置于坩埚（5.8）中，按仪器说明书中“自动”校准空白步骤进行操作，重复测定直至读数比较稳定为止。空白值不大于0.0003%，极差不大于0.0002%，至少测定三次，计算平均值并输入仪器，测定样品时仪器自动扣除空白值。不能进行空白校准的，记录空白值。
8.3仪器校准

8.3.1 称取 0.1 g标准样品（5.9），置于铺有0.3 g铁助熔剂（5.1）的坩埚（5.8）中，再覆盖1.5 g钨助熔剂（5.2）。

8.3.2 将坩埚放到高频感应炉的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中“自动”校准步骤进行操作，重复做2～3个标准样品，通过“自动”校准步骤，直到标准样品中碳、硫的结果稳定在误差范围内为止。

8.4 试料

称取0.10g样品（7），精确至0.0001g。

8.5平行试验
平行做两份试验，取其平均值。
8.6 测定

8.6.1 将试料（8.4）置于铺有0.3 g铁助熔剂（5.1）的坩埚（5.8）中，再覆盖1.5 g钨助熔剂（5.2）。

8.6.2 将坩埚放到高频感应炉的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中“自动”分析步骤操作，仪器自动扣除空白值后显示并打印出碳、硫的含量。

9 试验数据处理
碳、硫含量由计算机自动给出，未进行空白校准的应手动减去空白值（8.2），计算结果保留三位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。
10 精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法或外延法求得：测试的原始数据见附录A。
表1重复性限（r）
	wC/%
	0.145
	1.57
	2.49
	2.43
	2.40
	4.01

	r/%
	0.00425
	0.04537
	0.04062
	0.03292
	0.04493
	0.06246

	ws/%
	0.00826
	0.00637
	0.103
	0.153
	0.252
	0.0400

	r/%
	0.00175
	0.00120
	0.00454
	0.00723
	0.00920
	0.00350


10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2再现性限（R）
	wC/%
	0.145
	1.57
	2.49
	2.43
	2.40
	4.01

	R/%
	0.04965
	0.10433
	0.10113
	0.10296
	0.12955
	0.12651

	ws/%
	0.00826
	0.00637
	0.103
	0.153
	0.252
	0.0400

	R/%
	0.00469
	0.00415
	0.03960
	0.04914
	0.06859
	0.02448


11 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：
——试验对象；
——本文件编号；
——分析结果及其表示；
——与基本分析步骤的差异；
——测定中观察到的异常现象；
——试验日期。

附录A
（资料性）
精密度试验原始数据

精密度数据是在2026年由13家实验室对碳和硫含量的6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的碳和硫含量在重复性条件下独立测定7-11次试验。测定的原始数据见表A.1～A.2。

表A.1碳的精密度试验原始数据
	实验室
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#

	1 北矿检测技术股份有限公司
	0.136
	1.56
	2.48
	2.4
	2.4
	4.03

	
	0.14
	1.56
	2.46
	2.42
	2.39
	4.02

	
	0.139
	1.55
	2.45
	2.41
	2.37
	4.04

	
	0.137
	1.57
	2.46
	2.42
	2.38
	4.04

	
	0.137
	1.55
	2.47
	2.41
	2.38
	4.02

	
	0.137
	1.56
	2.48
	2.43
	2.39
	4.05

	
	0.136
	1.54
	2.49
	2.4
	2.39
	4.06

	
	0.139
	1.54
	2.47
	2.4
	2.42
	4.02

	
	0.137
	1.56
	2.45
	2.41
	2.38
	4.01

	
	0.141
	1.58
	2.48
	2.39
	2.4
	3.99

	
	0.137
	1.55
	2.48
	2.41
	2.39
	4.03

	2 当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司
	0.161 
	1.586 
	2.475 
	2.434 
	2.361 
	3.893 

	
	0.159 
	1.588 
	2.473 
	2.423 
	2.367 
	3.901 

	
	0.158 
	1.575 
	2.473 
	2.442 
	2.345 
	3.896 

	
	0.160 
	1.585 
	2.481 
	2.413 
	2.383 
	3.924 

	
	0.157 
	1.565 
	2.490 
	2.392 
	2.365 
	3.937 

	
	0.163 
	1.579 
	2.463 
	2.420 
	2.353 
	3.902 

	3 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
	0.141
	1.56
	2.49 
	2.46
	2.40 
	4.03

	
	0.142
	1.56
	2.51 
	2.42
	2.38 
	4.09

	
	0.141
	1.55
	2.49 
	2.43
	2.39 
	4.07

	
	0.144
	1.57
	2.49 
	2.42
	2.38 
	4.05

	
	0.140
	1.55
	2.50 
	2.46
	2.40 
	4.46**

	
	0.141
	1.56
	2.52 
	2.45
	2.39 
	4.07

	
	0.142
	1.57
	2.51 
	2.45
	2.40 
	4.03

	4 中科致良新能源材料（浙江）有限公司
	0.1173 
	1.5408 
	2.4318 
	2.3990 
	2.3588 
	3.9562 

	
	0.1174 
	1.5396 
	2.4438 
	2.3941 
	2.3453 
	3.9650 

	
	0.1171 
	1.5305 
	2.4328 
	2.4055 
	2.3538 
	3.9582 

	
	0.1151 
	1.5404 
	2.4321 
	2.4051 
	2.3540 
	3.9457 

	
	0.1166 
	1.5444 
	2.4498 
	2.3915 
	2.3480 
	3.9598 

	
	0.1147 
	1.5391 
	2.4372 
	2.3907 
	2.3450 
	3.9599 

	
	0.1143 
	1.5480 
	2.4453 
	2.3954 
	2.3602 
	3.9650 

	5 湖北万润新能源科技股份有限公司
	0.137
	1.55
	2.48
	2.42
	2.38
	4.02

	
	0.139
	1.57
	2.46
	2.4
	2.4
	4.04

	
	0.138
	1.56
	2.47
	2.41
	2.39
	4.03

	
	0.136
	1.55
	2.49
	2.43
	2.37
	4.01

	
	0.138
	1.57
	2.45
	2.41
	2.4
	4.05

	
	0.139
	1.56
	2.48
	2.42
	2.38
	4.02

	
	0.137
	1.54
	2.46
	2.4
	2.39
	4.04

	
	0.14
	1.57
	2.47
	2.41
	2.41
	4.03

	
	0.138
	1.55
	2.45
	2.43
	2.38
	4.01

	
	0.136
	1.56
	2.49
	2.4
	2.39
	4.05

	
	0.139
	1.57
	2.46
	2.42
	2.40
	4.02

	6 合肥国轩高科动力能源有限公司
	0.318
	1.590
	2.615
	2.648
	2.493
	3.948

	
	0.178
	1.613
	2.664
	2.624
	2.459
	3.946

	
	0.139
	1.575
	2.558
	2.652
	2.506
	3.969

	
	0.262
	1.609
	2.663
	2.611
	2.530
	3.935

	
	0.269
	1.612
	2.585
	2.515
	2.536
	4.075

	
	0.247
	1.607
	2.53
	2.464
	2.383
	4.223

	
	0.205
	1.639
	2.578
	2.515
	2.601
	4.075

	7 合肥国轩科宏新能源科技有限公司
	0.148
	1.55
	2.49
	2.45
	2.38
	4.03

	
	0.15
	1.55
	2.49
	2.45
	2.39
	4.02

	
	0.151
	1.56
	2.49
	2.44
	2.4
	4.02

	
	0.15
	1.56
	2.49
	2.43
	2.39
	4.04

	
	0.15
	1.56
	2.5
	2.46
	2.4
	4.03

	
	0.148
	1.56
	2.5
	2.43
	2.39
	4.04

	
	0.149
	1.56
	2.49
	2.45
	2.39
	4.04

	
	0.152
	1.56
	2.48
	2.46
	2.39
	4.01

	
	0.148
	1.55
	2.5
	2.44
	2.39
	4.03

	
	0.148
	1.55
	2.49
	2.43
	2.39
	4.03

	
	0.148
	1.56
	2.49
	2.44
	2.37
	4.01

	8 贵州中伟兴阳储能科技有限公司
	0.138 
	1.62 
	2.56 
	2.51 
	2.43 
	4.01 

	
	0.137 
	1.63 
	2.55 
	2.51 
	2.42 
	4.02 

	
	0.136 
	1.61 
	2.56 
	2.52 
	2.44 
	4.01 

	
	0.137 
	1.61 
	2.56 
	2.50 
	2.42 
	4.05 

	
	0.136 
	1.63 
	2.55 
	2.51 
	2.42 
	4.06 

	
	0.135 
	1.62 
	2.55 
	2.51 
	2.41 
	4.04 

	
	0.138 
	1.62 
	2.55 
	2.52 
	2.42 
	4.03 

	
	0.138 
	1.62 
	2.54 
	2.51 
	2.42 
	4.01 

	
	0.138 
	1.63 
	2.55 
	2.51 
	2.42 
	4.04 

	
	0.137 
	1.63 
	2.55 
	2.50 
	2.42 
	4.04 

	
	0.137 
	1.62 
	2.54 
	2.50 
	2.42 
	4.02 

	9 福安青美能源材料有限公司
	0.183
	1.67
	2.65
	2.64
	2.53
	4.15

	
	0.184
	1.61
	2.64
	2.63
	2.54
	4.11

	
	0.189
	1.67
	2.70
	2.67
	2.50 
	4.19

	
	0.188
	1.63
	2.67
	2.61
	2.50 
	4.2

	
	0.188
	1.65
	2.64
	2.66
	2.48
	4.21

	
	0.185
	1.60
	2.61
	2.62
	2.55
	4.21

	
	0.186
	1.63
	2.62
	2.60
	2.51
	4.25

	10 国标（北京）检验认证有限公司
	0.128
	1.52
	2.53
	2.46
	2.4
	4.03

	
	0.130
	1.52
	2.51
	2.47
	2.42
	4.03

	
	0.137
	1.54
	2.54
	2.49
	2.41
	3.97

	
	0.133
	1.54
	2.51
	2.49
	2.37
	3.93

	
	0.132
	1.52
	2.53
	2.47
	2.42
	3.95

	
	0.133
	1.53
	2.54
	2.44
	2.36
	4.03

	
	0.134
	1.51
	2.49
	2.41
	2.39
	3.91

	
	0.125
	1.53
	2.50
	2.42
	2.4
	4.01

	
	0.133
	1.52
	2.51
	2.40
	2.39
	3.98

	
	0.129
	1.54
	2.51
	2.43
	2.41
	4.02

	
	0.136
	1.52
	2.49
	2.42
	2.42
	4.01

	11 江西赣锋锂业集团股份有限公司
	0.144
	1.56
	2.44
	2.42
	2.39
	3.90

	
	0.142
	1.57
	2.45
	2.35
	2.39
	4.00

	
	0.148
	1.61
	2.55
	2.50
	2.43
	4.00

	
	0.151
	1.61
	2.53
	2.44
	2.41
	4.01

	
	0.157
	1.60
	2.56
	2.49
	2.45
	4.06

	
	0.154
	1.59
	2.53
	2.45
	2.38
	4.16

	
	0.151
	1.62
	2.60
	2.44
	2.41
	4.11

	12 北京当升材料科技股份有限公司
	0.134
	1.516 
	2.497 
	2.424 
	2.419 
	4.041 

	
	0.153
	1.518 
	2.548 
	2.430 
	2.414 
	4.065 

	
	0.150
	1.571 
	2.491 
	2.439 
	2.422 
	4.026 

	
	0.146
	1.532 
	2.503 
	2.428 
	2.411 
	4.013 

	
	0.147
	1.531 
	2.531 
	2.443 
	2.401 
	4.054 

	
	0.158 
	1.577 
	2.516 
	2.431 
	2.393 
	4.012 

	
	0.159
	1.524 
	2.525 
	2.431 
	2.444 
	4.036 

	
	0.134
	1.565 
	2.510 
	2.418 
	2.445 
	4.077 

	
	0.134
	1.524 
	2.542 
	2.422
	2.435 
	4.060 

	
	0.142
	1.504 
	2.549 
	2.430
	2.422 
	4.030 

	
	0.154 
	1.553 
	2.491 
	2.421
	2.431 
	4.071 

	13内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司
	0.150 
	1.59 
	2.47 
	2.42 
	2.34 
	3.98 

	
	0.150 
	1.59 
	2.46 
	2.39 
	2.35 
	4.00 

	
	0.149 
	1.54 
	2.49 
	2.43 
	2.30 
	4.00 

	
	0.152 
	1.58 
	2.42 
	2.40 
	2.31 
	4.01 

	
	0.150 
	1.59 
	2.48 
	2.40 
	2.34 
	4.00 

	
	0.150 
	1.60 
	2.46 
	2.40 
	2.32 
	3.99 

	
	0.150 
	1.54 
	2.45 
	2.40 
	2.30 
	3.97 

	
	0.151 
	1.53 
	2.45 
	2.42 
	2.30 
	3.96 


表A.2硫的精密度试验原始数据
	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	1 北矿检测技术股份有限公司
	0.00849
	0.00687
	0.105
	0.157
	0.249
	0.0389

	
	0.00849
	0.0063
	0.107
	0.156
	0.251
	0.0386

	
	0.00896
	0.00593
	0.106
	0.158
	0.252
	0.0393

	
	0.0076
	0.00682
	0.104
	0.155
	0.249
	0.0398

	
	0.00877
	0.00602
	0.108
	0.155
	0.251
	0.0396

	
	0.00767
	0.00613
	0.104
	0.157
	0.252
	0.0401

	
	0.00882
	0.00611
	0.105
	0.156
	0.254
	0.0393

	
	0.00797
	0.00677
	0.105
	0.157
	0.253
	0.0402

	
	0.00857
	0.00593
	0.107
	0.155
	0.254
	0.0389

	
	0.00820 
	0.00612
	0.107
	0.160 
	0.258
	0.0388

	
	0.00771
	0.00584
	0.110 
	0.153
	0.255
	0.0396

	2 当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司
	0.0113
	0.00748
	0.110 
	0.166
	0.260 
	0.041

	
	0.0105
	0.00790 
	0.100 
	0.163
	0.260 
	0.0408

	
	0.0102
	0.00780 
	0.112
	0.170 
	0.260 
	0.0413

	
	0.0113
	0.00726
	0.112
	0.165
	0.263
	0.0408

	
	0.0125
	0.00782
	0.110 
	0.164
	0.265
	0.0419

	
	0.0109
	0.00757
	0.111
	0.17
	0.265
	0.041

	3 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
	0.0107
	0.0175
	0.1082
	0.152
	0.2496
	0.0462

	
	0.0079
	0.0197
	0.1065
	0.1544
	0.2425
	0.0404

	
	0.0092
	0.0147
	0.1103
	0.1578
	0.2455
	0.043

	
	0.0131
	0.0166
	0.1096
	0.1557
	0.2505
	0.0457

	
	0.0156
	0.0177
	0.1119
	0.1561
	0.2464
	0.0461

	
	0.0088
	0.0159
	0.1084
	0.1553
	0.2513
	0.0449

	
	0.0094
	0.0164
	0.1092
	0.1548
	0.2493
	0.0463

	4 中科致良新能源材料（浙江）有限公司
	0.0103 
	0.0055 
	0.1279 
	0.1902 
	0.3098 
	0.0415 

	
	0.0097 
	0.0058 
	0.1264 
	0.1858 
	0.3140 
	0.0451 

	
	0.0095 
	0.0061 
	0.1250 
	0.1986 
	0.3130 
	0.0461 

	
	0.0093 
	0.0058 
	0.1269 
	0.1883 
	0.3153 
	0.0419 

	
	0.0106 
	0.0065 
	0.1215 
	0.1901 
	0.3029 
	0.0411 

	
	0.0109 
	0.0061 
	0.1288 
	0.1962 
	0.3066 
	0.0456 

	
	0.0106 
	0.0066 
	0.1295 
	0.1898 
	0.3170 
	0.0451 

	5 湖北万润新能源科技股份有限公司
	0.00790 
	0.00601
	0.107
	0.155
	0.251
	0.0391

	
	0.00840 
	0.00645
	0.105
	0.157
	0.254
	0.0397

	
	0.00810 
	0.00622
	0.106
	0.154
	0.252
	0.0388

	
	0.00860 
	0.0065
	0.108
	0.158
	0.255
	0.0395

	
	0.00825
	0.00614
	0.104
	0.156
	0.25
	0.0400 

	
	0.00798
	0.00637
	0.107
	0.153
	0.253
	0.0393

	
	0.00848
	0.00608
	0.105
	0.157
	0.256
	0.0387

	
	0.00830 
	0.00641
	0.106
	0.155
	0.252
	0.0396

	
	0.00802
	0.00628
	0.108
	0.156
	0.254
	0.039

	
	0.00852
	0.00617
	0.104
	0.154
	0.251
	0.0398

	
	0.00818
	0.00633
	0.107
	0.158
	0.253
	0.0392

	6 合肥国轩高科动力能源有限公司
	0.008
	0.007
	0.075
	0.131
	0.212
	0.027

	
	0.006
	0.011
	0.078
	0.126
	0.219
	0.027

	
	0
	0.006
	0.086
	0.125
	0.222
	0.031

	
	0.011
	0.009
	0.086
	0.124
	0.22
	0.029

	
	0.009
	0.007
	0.071
	0.121
	0.199
	0.035

	
	0.008
	0.008
	0.08
	0.13
	0.197
	0.040 

	
	0.008
	0.007
	0.081
	0.124
	0.186
	0.038

	7 合肥国轩科宏新能源科技有限公司
	0.00808
	0.00505
	0.0862
	0.139
	0.245
	0.0318

	
	0.00895
	0.00621
	0.0858
	0.138
	0.245
	0.0316

	
	0.00828
	0.00585
	0.0850 
	0.138
	0.248
	0.0309

	
	0.00814
	0.00617
	0.0844
	0.137
	0.249
	0.0318

	
	0.00830 
	0.00535
	0.0859
	0.140 
	0.249
	0.0300 

	
	0.00840 
	0.00589
	0.0842
	0.141
	0.248
	0.0308

	
	0.00779
	0.00533
	0.0860 
	0.141
	0.246
	0.0315

	
	0.00774
	0.00614
	0.0844
	0.142
	0.248
	0.0318

	
	0.00774
	0.00468
	0.0850 
	0.140 
	0.247
	0.0310 

	
	0.00795
	0.00476
	0.0854
	0.143
	0.246
	0.0321

	
	0.00785
	0.00499
	0.0859
	0.143
	0.245
	0.0322

	8 贵州中伟兴阳储能科技有限公司
	0.0089 
	0.0063 
	0.093 
	0.151 
	0.241 
	0.0350 

	
	0.0094 
	0.0068 
	0.094 
	0.151 
	0.238 
	0.0341 

	
	0.0079 
	0.0063 
	0.094 
	0.150 
	0.240 
	0.0344 

	
	0.0083 
	0.0073 
	0.095 
	0.149 
	0.251 
	0.0347 

	
	0.0088 
	0.0068 
	0.094 
	0.144 
	0.248 
	0.0342 

	
	0.0093 
	0.0075 
	0.095 
	0.147 
	0.254 
	0.0335 

	
	0.0096 
	0.0070 
	0.093 
	0.152 
	0.245 
	0.0344 

	
	0.0086 
	0.0065 
	0.095 
	0.143 
	0.241 
	0.0340 

	
	0.0096 
	0.0058 
	0.095 
	0.145 
	0.235 
	0.0345 

	
	0.0077 
	0.0070 
	0.093 
	0.149 
	0.240 
	0.0344 

	
	0.0087 
	0.0066 
	0.094 
	0.145 
	0.241 
	0.0356 

	9 福安青美能源材料有限公司
	0.004
	0.00357
	0.0741
	0.119
	0.192
	0.0294

	
	0.00444
	0.00296
	0.0746
	0.119
	0.192
	0.0297

	
	0.00528
	0.00301
	0.0774
	0.119
	0.191
	0.0287

	
	0.00534
	0.00369
	0.0775
	0.121
	0.191
	0.0287

	
	0.00542
	0.00292
	0.076
	0.119
	0.194
	0.0287

	
	0.00415
	0.00371
	0.0779
	0.119
	0.196
	0.0288

	
	0.00489
	0.00336
	0.0795
	0.118
	0.193
	0.0294

	10 国标（北京）检验认证有限公司
	0.00772
	0.00644
	0.102
	0.156
	0.256
	0.0361

	
	0.00751
	0.00563
	0.101
	0.158
	0.254
	0.038

	
	0.00744
	0.00564
	0.103
	0.159
	0.252
	0.0372

	
	0.00708
	0.00573
	0.101
	0.159
	0.252
	0.0374

	
	0.00774
	0.00586
	0.102
	0.16
	0.255
	0.0361

	
	0.00792
	0.00602
	0.101
	0.156
	0.251
	0.0372

	
	0.00833
	0.00625
	0.102
	0.155
	0.251
	0.0364

	
	0.0084
	0.00646
	0.101
	0.155
	0.252
	0.0378

	
	0.00769
	0.00603
	0.103
	0.158
	0.253
	0.0369

	
	0.00822
	0.00591
	0.102
	0.156
	0.252
	0.0381

	
	0.00806
	0.00571
	0.101
	0.159
	0.254
	0.0377

	11 江西赣锋锂业集团股份有限公司
	0.0074 
	0.0067 
	0.1167 
	0.1522 
	0.2480 
	0.0362 

	
	0.0077 
	0.0057 
	0.1143 
	0.1544 
	0.2464 
	0.0382 

	
	0.0075 
	0.0063 
	0.1167 
	0.1542 
	0.2484 
	0.0342 

	
	0.0075 
	0.0057 
	0.1202 
	0.1534 
	0.2478 
	0.0387 

	
	0.0072 
	0.0062 
	0.1191 
	0.1530 
	0.2491 
	0.0364 

	
	0.0085 
	0.0065 
	0.1183 
	0.1570 
	0.2488 
	0.0374 

	
	0.0082 
	0.0064 
	0.1187 
	0.1521 
	0.2475 
	0.0362 

	12 北京当升材料科技股份有限公司
	0.0067 
	0.0095 
	0.1144 
	0.1669 
	0.2669 
	0.045 

	
	0.0066 
	0.0098 
	0.1160 
	0.1691 
	0.2593 
	0.046 

	
	0.0076 
	0.0086 
	0.1133 
	0.1603 
	0.2634 
	0.045 

	
	0.0058 
	0.0087 
	0.1111 
	0.1632 
	0.2611 
	0.040 

	
	0.0078 
	0.0082 
	0.1155 
	0.1709 
	0.2606 
	0.044 

	
	0.0076 
	0.0081 
	0.1143 
	0.1670 
	0.2523 
	0.040 

	
	0.0073 
	0.0090 
	0.1145 
	0.1667 
	0.2632 
	0.046 

	
	0.0054 
	0.0094 
	0.1110 
	0.1658 
	0.2667 
	0.045 

	
	0.0068 
	0.0098 
	0.1144 
	0.1650 
	0.2600 
	0.041 

	
	0.0069 
	0.0094 
	0.1103 
	0.1668 
	0.2600 
	0.045 

	
	0.0052 
	0.0089 
	0.1139 
	0.1608 
	0.2678 
	0.045 

	13 内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司
	0.00984 
	0.0075 
	0.1673 
	0.2567 
	0.4151 
	0.0626 

	
	0.01027 
	0.0087 
	0.1682 
	0.2561 
	0.4147 
	0.0642 

	
	0.00882 
	0.0078 
	0.1671 
	0.2572 
	0.4150 
	0.0664 

	
	0.00908 
	0.0091 
	0.1646 
	0.2561 
	0.4092 
	0.0653 

	
	0.00973 
	0.0097 
	0.1671 
	0.2552 
	0.4093 
	0.0638 

	
	0.01039 
	0.0109 
	0.1661 
	0.2551 
	0.4084 
	0.0642 

	
	0.01063 
	0.0074 
	0.1629 
	0.2497 
	0.4057 
	0.0637 

	
	0.01216 
	0.0076 
	0.1551 
	0.2497 
	0.4046 
	0.0629 


附 录B

仪器工作条件

（参考件）

 使用LECO CS-344高频红外分析仪测定碳的参考工作条件如下表：
	载气
	输入氧气压力/MPa(psi，kgf·cm-2)
	系统气体压力/MPa(psi，kgf·cm-2)
	气动气流量

/L·min-1
	氧气流量

/L·min-1
	最短分析时间

/s

	氧气 99.5％
	(35～37，2.5～2.6)
	(12，0.85)
	1
	3
	40


国家市场监督管理总局


       国家标准化管理委员会   发布








202×-××-××实施





202×-××-××发布





磷酸锰铁锂化学分析方法


第3部分：碳和硫含量的测定


高频感应炉燃烧红外吸收法


Methods for chemical analysis of lithium ferromanganese phosphate —


Part 3：Determination of  carbon and sulphur contents —


Infra-red absorption method after high frequency induction furnace combustion


（预审稿）





中华人民共和国国家标准





ICS 77.160


CCS H 7











PAGE  
1

