动态热机械分析仪校准规范

（预审稿）

Calibration Specification for

Dynamic mechanical analyzers

JJF（有色金属）XXX—XXXX

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

20××-××-××发布                            20××-××-××实施

动态热机械分析仪校准规范

Calibration Specification for Dynamic mechanical analyzers

JJF（有色金属）XXX—XXXX

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：北京航空航天大学

耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司

中国科学院宁波材料技术与工程研究所

沃特世科技（上海）有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司

中国船舶集团有限公司第七二五研究所

中国汽车技术研究中心有限公司

本规范主要起草人：

钟赢葆（国标（北京）检验认证有限公司）

张文梅（国标（北京）检验认证有限公司）

金雨佳（北京航空航天大学）

冯  京（国标（北京）检验认证有限公司）

张红菊（国标（北京）检验认证有限公司）

杨  阳（耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司）

俞力栋（中国科学院宁波材料技术与工程研究所）

郭艳霜（沃特世科技（上海）有限公司）

王世敏（国合通用（青岛）测试评价有限公司）

曹梦圆（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）

荆思远（国标（北京）检验认证有限公司）

马  岳（国标（北京）检验认证有限公司）

孟宪明（中国汽车技术研究中心有限公司）

目   录

# 引   言	(Ⅱ)

# 1 范围	(1)

# 2 引用文件	(1)

# 3 概述	(1)

# 4 计量特性	(2)

# 5 校准条件	(2)

# 5.1 环境条件	(2)

# 5.2 测量标准	(2)

# 6 校准项目和校准方法	(3)

# 6.1 校准项目	(3)

# 6.2 校准方法	(3)

# 7 校准结果表达	(7)

# 8 复校时间间隔 	(8)

# 附录A 参考使用的标准物质认定值和升温范围	(9)

# 附录B 动态热机械分析仪校准记录参考格式	(10)

# 附录C 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式	(12)

# 附录D 动态热机械分析仪温度示值误差测量结果不确定度评定示例	(13)

- 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 936《示差扫描热量计》、JJF 2069-2023《静态热机械分析仪校准规范》、ASTM E1867《动态热机械分析仪温度校准的标准试验方法》（Standard Test Methods for Temperature Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers）、GB/T 40396-2021《聚合物基复合材料玻璃化转变温度试验方法 动态力学分析法（DMA）》的技术内容。

本规范为首次发布。

# 动态热机械分析仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于温度范围从室温到800℃的动态热机械分析仪（Dynamic Mechanical Analyzers，简称DMA）的校准，其他温度测量范围的也可参考本规范。

# 2 引用文件

本规范无引用文件。

# 3 概述

动态热机械分析仪是测量样品黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度、应力与应变等测量。动态热机械分析仪通常由加热炉、样品支架、活动推杆、位移传感器、振荡马达构成。动态热机械分析仪的测量模式有单双悬臂梁、三点弯曲、拉伸、压缩和穿刺等。测量时需要根据样品的形态与模量选择相对应的夹具类型。其结构示意图见图1。

图1 动态热机械分析仪结构示意图

1—加热炉；2—样品支架；3—活动推杆；4—位移传感器；5—振荡马达

# 4 计量特性

- 动态热机械分析仪的计量特性见表1。

表1 计量特性

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 位移示值误差/mm | 不超过±0.05 |
| 程序升温速率偏差/% | 不超过±5 |
| 温度示值误差/℃ | 不超过±6 |
| 温度重复性/℃ | ≤3 |
| 储能模量示值误差/% | 不超过±15 |
| 储能模量重复性/% | ≤3 |
| 注：如果仪器本身不具备样品测长功能，则不需要进行位移示值误差校准。 |  |

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

## 5.1.1 环境温度；(15～30)℃。

## 5.1.2 相对湿度：≤85%。

5.1.3 仪器应置于平稳且牢固的工作台上，并调至水平状态，校准环境周围不应有腐蚀性介质与影响仪器正常工作的震源。在校准过程中避免触碰实验台，以消除震动干扰。

## 5.2 测量标准

校准项目和测量标准及辅助设备见表2。

### 表2 校准项目和测量标准及辅助设备

| 测量标准 | 技术指标 | 用途 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 卡尺 | 测量范围不小于10mm，最大允许误差±25µm | 测量储能模量标块的尺寸 | — |
| 量块 | 标称长度（1~20）mm的量块，标称长度的不确定度满足3等量块的要求 | — | 位移示值误差 |
| 电子秒表 | 分辨力不大于0.01s | — | 程序升温速率偏差 |
| 热分析标准物质 | 国家有证热分析标准物质 | — | 温度重复性及示值误差 |
| 玻璃化转变温度标准物质 | 国家有证标准物质 | — | 温度重复性及示值误差 |
| 储能模量标块 | 国家有证标准物质或标准样品，当有证标准物质或标准样品难获得时，也可以使用满足使用要求的可溯源样品 | — | 储能模量重复性及示值误差 |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

位移示值误差、程序升温速率偏差、温度示值误差、温度重复性、储能模量示值误差和储能模量重复性。

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 外观检查

用目视的方法检查仪器中各夹具无锈蚀且连接牢固。

### 6.2.2 位移示值误差

选择压缩夹具并完成夹具校正，使DMA夹具保持空载状态、加热炉保持关闭状态，负载力设为2N，待设备稳定后开始测试。打开加热炉，将量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待数值稳定后记录该量块长度的测量值，按相同步骤重复测量两次，取三次测量值的平均值作为该量块长度的测量值，按相同的操作步骤测量另一量块，其测量平均值计为，按公式（1）和公式（2）计算量块长度的测量平均值，按公式（3）计算位移示值误差。

（1）

（2）

（3）

式中：

——量块1的第一次测量值，mm；

——量块1的第二次测量值，mm；

——量块1的第三次测量值，mm；

——量块2的第一次测量值，mm；

——量块2的第二次测量值，mm；

——量块2的第三次测量值，mm；

——量块1的测量平均值，mm；

——量块2的测量平均值，mm；

——量块1的标准值，mm；

——量块2的标准值，mm；

——位移示值误差，mm。

### 6.2.3 程序升温速率偏差

支架上放置一个高熔点热分析标物，关闭加热炉，以3℃/min的升温速率进行加热，待升温稳定后用秒表开始计时，此时炉内环境温度为，10分钟后记录炉内环境温度，按公式（4）计算程序升温速率偏差。

（4）

式中：

——计时开始时的温度，℃；

——计时开始后10min时的温度，℃;

——温度时秒表示数，10min；

——升温速率，3℃/min。

——程序升温速率偏差，%；

注：如需校准其他程序升温速率可参照上述方法。

### 6.2.4 温度示值误差及重复性

6.2.4.1 穿刺或压缩夹具校准温度示值误差及重复性

设备穿刺或压缩模式支持采用热分析标准物质开展温度校准时，可采用穿刺或压缩夹具使用热分析标准物质进行校准。选择穿刺或压缩夹具并完成夹具校正，根据DMA实际使用的温度范围，从附录A选取两种热分析标准物质，每种标准物质取样量可根据设备情况进行选择。将其中一个热分析标准物质放置在支架测量位置（若待测温度高于350℃，通入保护气氛，并调节保护气氛流量至仪器说明书推荐的流量值），升温速率设定为3℃/min，初始力0.01N，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—位移变化曲线（如图2所示），计算标准物质的熔化温度。

依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式（5）计算温度平均值，按公式（6）计算温度重复性，按公式（7）计算温度示值误差。

(5)

(6)

(7)

式中：

——熔化温度的第一次测量值，℃；

——熔化温度的第二次测量值，℃；

—— 熔化温度的测量平均值，℃；

——熔化温度的标准值，℃；

——温度重复性，℃；

——温度示值误差，℃。

选取另一种热分析标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。计算温度平均值，温度重复性，温度示值误差。

图2 温度—位移变化曲线

### 6.2.4.2 单悬臂夹具校准温度示值误差及重复性

### 设备穿刺或压缩模式不支持采用热分析标准物质进行温度校准时，可采用单悬臂夹具使用玻璃化转变温度标准物质进行校准。选择单悬臂夹具并完成夹具校正，将其中一个玻璃化转变温度标准物质放置在支架测量位置，在起始温度30℃下恒温5min，升温速率设定为3℃/min，振幅设为25µm，频率设为1Hz，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—储能模量变化曲线（如图3所示），计算标准物质的玻璃化转变温度。

依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式（8）计算温度平均值，按公式（9）计算温度重复性，按公式（10）计算温度示值误差。

（8）

（9）

（10）

式中：

——玻璃化转变温度的第一次测量值，℃；

——玻璃化转变温度的第二次测量值，℃；

——玻璃化转变温度的测量平均值，℃；

——玻璃化转变温度的标准值，℃；

—— 温度重复性，℃；

——温度示值误差，℃。

图3 温度—储能模量变化曲线

选取另一种玻璃化转变温度标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。计算温度平均值，温度重复性，温度示值误差。

### 6.2.5 储能模量示值误差及重复性

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，用卡尺测量储能模量标块的宽度和厚度，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz,在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。按相同的步骤重复测量1次，共计测量2次，按公式（11）计算储能模量平均值，按公式（12）计算储能模量重复性，按公式（13）计算储能模量示值误差。

(11)

(12)

(13)

式中：

——储能模量的第一次测量值，GPa；

——储能模量的第二次测量值，GPa；

——储能模量的测量平均值，GPa；

——储能模量的标准值，GPa；

——储能模量的测量重复性，%；

——储能模量的示值误差，%。

# 7 校准结果表达

为经校准的动态热机械分析仪出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录B，校准证书内页参考格式见附录C。

# 8 复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过12个月，使用单位也可根据实际使用情况选择复校的时间间隔。

# 附录A

参考使用的标准物质认定值和升温范围

表A.1参考使用的标准物质认定值和升温范围

| 标准物质名称 | 熔点认定值℃ | 玻璃转变温度℃ | 升温范围℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 铟（In） | 156.52 | —— | 50~170 |
| 锡（Sn） | 231.81 | —— | 130~250 |
| 铅（Pb） | 327.77 | —— | 220~350 |
| 锌（Zn） | 420.67 | —— | 320～440 |
| 聚氯乙烯（PVC） | —— | 68.1 | 25~120 |
| 聚碳酸酯（PC） | —— | 147.3 | 50～170 |

# 附录B

# 动态热机械分析仪校准记录参考格式

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  | 溯源单位 |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 位移示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准量块 |  |  | 量块1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 量块2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量平均值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移示值误差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 程序升温速率偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升温速率（℃/min） |  |  |  |  | 计时开始时的温度（℃） |  |  |  |  |  | 计时开始后10min时的温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 计时时间（min） |  |  |  |  |  |  | 程序升温速率偏差（%） |  |  |  |  |
| 3 温度重复性和示值误差（热分析标准物质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔化温度标准值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔化温度测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔化温度测量平均值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度重复性 （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度示值误差 （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 温度重复性和示值误差（玻璃化转变标准物质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度标准值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度测量平均值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度重复性（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度示值误差（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 储能模量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储能模量标准值（GPa） |  |  |  | 储能模量测量值 （GPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储能模量测量平均值（GPa） |  |  |  |  |  |  | 储能模量示值误差（%） |  |  |  |  |  |  | 储能模量重复性（%） |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 1 位移示值误差 |  |
| 2 程序升温速率偏差 |  |
| 3 温度示值误差 |  |
| 4 温度重复性 |  |
| 5 储能模量示值误差 |  |
| 6 储能模量重复性 |  |

# 附录D

# 动态热机械分析仪温度示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 评定依据

- 本规范。

D.1.2 测量标准

- 热分析标准物质铟GBW(E)130182，熔点温度为156.52℃，U=0.26℃(k=2)。

D.1.3 被测对象

- 温度范围从室温到800℃的动态热机械分析仪。

D.1.4 校准方法

- 实验前取适量大小的标准物质，按规范的要求设定相关的测量参数。待仪器稳定后运行程序温度进行实验，获取温度—位移变化曲线，根据曲线得到样品的熔点测量值。样品的熔点测量值与证书标准值的差值为仪器的温度测量示值误差。

- 本次动态热机械分析仪温度示值误差不确定度以1种标准物质为例进行评定，实际校准过程中需2种标准物质作为测量标准。

D.2 测量模型

温度示值误差的测量模型见式（D.1）和（D.2）：

（D.1）

（D.2）

式中：

——熔化温度的第一次测量值，℃;

——熔化温度的第二次测量值，℃;

——熔化温度的测量平均值，℃;

——温度的示值误差，℃;

——熔化温度的标准值，℃。

D.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由标准物质引入的不确定度分量；

2) 由仪器测量重复性引入的不确定度分量；

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 由标准物质引入的不确定度分量

根据热分析标准物质（铟）的证书，其熔点为156.52℃，U=0.26℃(k=2)，所以由标准物质引入的不确定度分量为：

D.4.2 由仪器测量重复性引入的不确定度分量

对铟标准物质熔点重复测量6次，测量数据结果见表D.1

表D.1 熔点重复性测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 156.38 | 156.56 | 156.45 | 156.06 | 156.96 | 156.02 |

由于测量数据较少，采用极差公式计算，当n=6，查表得C=2.53，则：

根据6.2.4可知，每次校准对同一标准物质进行2次测量，则由测量重复性引入的不确定度分量为：

D.5 合成标准不确定度计算

标准不确定度分量见表D.2。

表D.2 标准不确定度来源汇总表

| 标准不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 标准不确定度（℃） | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准物质证书 |  | 0.13 | -1 |
| 测量重复性 |  | 0.26 | 1 |

以上两个分量u1和u2相互独立，相关系数为0，合成标准不确定度为：

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

（k=2）

—————————