JJF（有色金属）XXX—202X

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

中华人民共和国工业和信息化部 发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

二氧化碳浓度检测报警仪校准规范

Calibration Specification for

Carbon Dioxide Concentration Detection Alarms

（预审稿）

二氧化碳浓度检测报警仪

校准规范

Calibration Specification for

Carbon Dioxide Concentration Detection Alarms

JJF（有色金属）XXX-XXXX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司

# 本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目  录

引   言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 测量标准及其他设备	（2）

5.3 其他条件	（3）

6 校准方法	（3）

6.1 校准项目	（3）

6.2 校准方法	（3）

7 校准结果表达	（7）

8 复校时间间隔	（8）

附录A 二氧化碳浓度检测报警仪校准原始记录参考格式	（9）

附录B 二氧化碳浓度检测报警仪校准证书内页参考格式	（11）

附录C 二氧化碳浓度检测报警仪示值误差的测量不确定度评定示例	（12）

附录D 二氧化碳浓度检测报警仪变送输出误差的测量不确定度评定示例	（16）

# 引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》和GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的技术内容。

本规范为首次发布。

二氧化碳浓度检测报警仪校准规范

# 范围

本规范适用于非矿井作业环境中使用测量范围（0～100%）mol/mol的二氧化碳浓度检测报警仪（以下简称检测仪）校准，其他用于二氧化碳浓度检测或报警的仪器也可参照本规范进行校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 12358-2024  作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求

GB/T 50493-2019  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 概述

二氧化碳浓度检测报警仪用于检测作业场所环境中二氧化碳的浓度，其主要原理是基于红外吸收技术和电化学传感器技术，通过光强变化或化学反应产生的电信号来精确测量。检测仪根据采样方式可分为扩散式和吸入式，根据结构形式可分为便携式、固定式、单一式和复合式。检测仪主要由显示部分、信号处理部分、报警部分、输出模块、壳体及检测元件组成，如图1所示。

6

5

4

3

2

1

图1 检测仪结构图

1-显示部分；2-信号处理部分；3-报警部分；4-输出模块；5-壳体；6-检测元件

# 计量特性

检测仪的校准项目和计量特性要求见表1。

表1 检测仪校准项目和计量特性要求

| 序号 | 校准项目 | 计量特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | ±5%FS |  |
| 2 | 示值响应时间 | ≤300s |  |
| 3 | 报警误差 | ±15% |  |
| 4 | 报警响应时间 | ≤300s |  |
| 5 | 重复性 | ≤5% |  |
| 6 | 变送输出误差 | ±0.5%FS |  |
| 7 | 仪器漂移 | 零点漂移 | ±3%FS |
|  |  | 量程漂移 | ±5%FS |

# 校准条件

## 环境条件

环境温度：（15～35）℃。

环境湿度：（25～75）%RH。

工作环境中应无影响检测仪正常工作的电磁场及干扰气体，保持通风，采取相应的安全措施。

## 测量标准及其他设备

校准检测仪所用的测量标准及其他设备的技术要求见表2。

表2 测量标准及其他设备的技术要求

| 序号 | 测量标准及其他设备 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体标准物质 | 扩展不确定度不大于2%（k=2） | 提供标准浓度二氧化碳 |
| 2 | 零点气体 | 高纯氮气，纯度不小于99.999% | 提供标准零点气体 |
| 3 | 秒表 | 时间间隔1h，最大允许误差±0.1s | 校准响应时间 |
| 4 | 数字多用表 | 直流电流测量：（4~20）mA， 直流电压测量：（0~10）V， 最大允许误差±0.05% | 测量检测仪变送输出的标准电信号，也可用其他满足要求的电流表或电压表代替 |
| 5 | 流量计 | 流量范围：（500～1000）mL/min，流量计准确度：不低于4级 | 调节控制标准浓度气体流量，流量计和配气仪选其中一种即可 |
| 6 | 配气仪 | 流量范围：（500～1000）mL/min， 配气仪准确度：不低于0.2级 |  |
| 7 | 减压阀、气路和标定罩 | 使用与气体标准物质配套的减压阀、气路和标定罩材料，对被测气体应无吸附及化学反应。扩散式检测仪应有专用标定罩 | 组成校准检测仪的气路系统 |

## 其他条件

    - 检测仪外观与结构要求应满足GB 12358—2024中5.1的规定；检测仪声光报警装置功能应满足GB 12358—2024中5.2.1.8和5.2.1.9的规定；检测仪测量范围及报警点设定应符合GB/T 50493—2019中5.5的规定；具有无线通信功能的检测仪，其无线通信功能要求应满足GB 12358—2024中5.3的规定；检测仪的绝缘电阻和耐压试验应满足GB 12358—2024中5.2.7的规定。

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

检测仪的校准项目有示值误差、示值响应时间、报警误差、报警响应时间、重复性、变送输出误差和仪器漂移。

## 校准方法

校准前准备

3

4

校准前，若检测仪使用说明书中有明确要求，则按使用说明书的要求调整检测仪的零点和量程；若没有明确要求，则用零点气体和满量程浓度80%的标准气体调整检测仪的零点和示值。

1

2

5

  - 图2 检测仪连接气路图

  - 1-标准/零点气体；2-气路；3-流量计；4-被校检测仪；5-旁通流量计

通电预热时间不少于1h，按图2所示连接气路。校准吸入式检测仪时，流量计流量应不小于检测仪规定流量的110%，并保证旁通流量计有气体放出；校准扩散式检测仪时，流量计流量应稳定在500mL/min，不需连接旁通流量计。

示值误差

  - 分别通入检测仪量程浓度20%、50%、80%的标准气体，待检测仪读数稳定时，记录显示值。切换标准气体浓度时，必须先通入零点气体至检测仪显示值回零，每点重复测量3次，取3次的算术平均值作为检测仪的示值。按公式（1）计算检测仪各浓度点的示值误差。

  - （1）

  - 式中：

——检测仪示值误差；

——检测仪示值的算术平均值，mol/mol；

——标准气体的浓度值，mol/mol；

——检测仪量程，mol/mol。

注：对具有RS485、无线传输或总线传输等数字信号传输功能且不带浓度显示的检测仪，可采用计算机监控软件、报警控制器、制造单位提供的通讯器或专用通讯设备采集的显示读数作为检测仪浓度示值。对具有标准电信号变送输出功能且无浓度显示的检测仪，可不进行示值误差校准。

示值响应时间

通入零点气体调零后，再通入满量程50%浓度的标准气体，读取稳定示值。然后通入零点气体使检测仪回零，再通入上述浓度的标准气体，同时启动秒表，待检测仪示值达到上述稳定值的90%，停止秒表，记录秒表显示的时间。按上述方法重复测量3次，取3次测量结果的算术平均值作为检测仪示值响应时间。按公式（2）计算检测仪的示值响应时间。

（2）

  - 式中：

n——测量次数，n=3；

——检测仪的示值响应时间，s；

——检测仪第i次测量的示值响应时间，s。

报警误差

  - 通入低于报警点浓度的标准气体，然后调整配气仪配气比例（每次调节间隔不超过2%），逐渐提高标准气体浓度，直至检测仪发生报警，记录此时的标准气体浓度，即为检测仪的报警值。按公式（3）计算检测仪的报警误差。

  - （3）

  - 式中：

——检测仪报警误差；

——检测仪报警值，mol/mol；

——检测仪报警设定值，mol/mol。

报警响应时间

通入零点气体调零后，再通入浓度为报警设定值1.5倍的标准气体，同时启动秒表，待检测仪发生报警，停止秒表，记录秒表显示的时间。按上述方法重复测量3次，取3次测量结果的算术平均值作为检测仪报警响应时间。按公式（4）计算检测仪的报警响应时间。

（4）

  - 式中：

n——测量次数，n=3；

——检测仪的报警响应时间，s；

——检测仪第i次测量的报警响应时间，s。

重复性

  - 通入浓度为满量程浓度50%的标准气体，待检测仪示值稳定后，记录检测仪示值。然后通入零点气体使检测仪回零，再通入上述浓度的标准气体，重复测量6次。重复性以单次测量的相对标准偏差来表示。按公式（5）计算检测仪的重复性。

  - (5)

  - 式中：

——检测仪的重复性；

——检测仪示值的算术平均值，mol/mol；

——测量次数，n=6；

——检测仪第i次测量的示值，mol/mol。

变送输出误差

  - 检测仪变送输出误差的校准可与检测仪示值误差的校准同时进行，按检测仪说明书连接电气线路。进行示值误差校准过程中，读取检测仪稳定示值的同时用数字多用表测量检测仪变送输出接线端的标准电信号值。按公式（6）计算报警仪的变送输出误差。

  - （6）

  - 式中：

——检测仪变送输出误差；

——检测仪变送输出示值的算术平均值，mA或V；

——检测仪标准气体浓度值的理论变送输出值，mA或V；

——检测仪变送输出的满量程，mA或V。

仪器漂移

  - 检测仪的仪器漂移包括零点漂移和量程漂移，只有便携式检测仪才需做仪器漂移的校准。

  - 通入零点气体调零，记录检测仪首次零点示值，再通入满量程浓度80%的标准气体，记录检测仪调零后的首次浓度示值，然后撤去标准气体，通入零点气体，待检测仪回零后撤去零点气体，此为一个步骤。检测仪连续运行1h，每隔10min重复上述步骤一次，分别记录检测仪的稳定示值和。按公式（7）计算检测仪的零点漂移，取绝对值最大的作为检测仪的零点漂移。

  - (7)

  - 式中：

——检测仪零点漂移；

——检测仪第i次测量的零点示值，mol/mol；

——检测仪调零后的首次零点示值，mol/mol；

  - ——检测仪满量程，mol/mol。

  - 按公式（8）计算检测仪的量程漂移，取绝对值最大的作为检测仪的量程漂移。

  - (8)

  - 式中：

——检测仪量程漂移；

——检测仪第i次测量的浓度示值，mol/mol；

——检测仪调零后的首次浓度示值，mol/mol；

  - ——检测仪满量程，mol/mol。

# 校准结果表达

经校准的检测仪出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，在使用过程中经过调零、修理、更换重要部件的检测仪需要重新校准。

## 附录A

二氧化碳浓度检测报警仪校准原始记录参考格式

| 记录编号 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 环境温度 |  | ℃ |  | 环境湿度 |  | %RH |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要测量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号规格 | 技术特征 |  | 仪器编号 |  | 证书编号 |  | 有效期 |  |
| 校准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观与结构： ；声光报警和控制输出： ；通信： ；绝缘耐压： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准气体浓度值（mol/mol） |  | 仪器示值（mol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mol/mol） |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  | 扩展不确定度 |  |  |
| 2. 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器示值（mol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值（mol/mol） |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 示值响应时间(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警响应时间(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 报警误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警设定值（mol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测报警值（mol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 变送输出误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气体浓度值（mol/mol） | 理论 输出值 （ ） |  |  |  | 仪器变送输出示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 （ ） |  | 变送输出误差 |  |  |  |  | 扩展不确定度 |  |
| 6. 仪器漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 时间 (min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器零点值(mol/mol) |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器示值 （mol/mol） |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  | 量程漂移 |  |  |  |  |

# 附录B

二氧化碳浓度检测报警仪校准证书内页参考格式

| 1. 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准气体浓度值（mol/mol） | 仪器示值（mol/mol） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mol/mol） |  |  | 示值误差 |  | 扩展不确定度 |  |
| 2. 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 响应时间 | 示值响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警响应时间 |  |  |  |  |
| 4. 报警误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警设定点 |  |  |  |  |
| 5. 漂移 | 零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  | 量程漂移 |  |  |  |  |
| 6.变送输出误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准气体浓度值（mol/mol） | 理论 输出值 （ ） |  | 仪器变送输出示值（ ） |  |  |  |  |  | 平均值 （ ） |  |  | 变送输出 误差 |  | 扩展 不确定度 |

# 附录C

# 二氧化碳浓度检测报警仪示值误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范。

C.1.2 被校对象

测量范围（0～100%）mol/mol、分辨力为1%mol/mol的二氧化碳浓度检测报警仪。

C.1.3 测量标准

表C.1中给出了测量标准及主要技术指标。

表C.1 测量标准技术指标

| 序号 | 测量的标准或设备 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮中二氧化碳标准气体 | 相对扩展不确定度：Urel=2%，k=2 |
| 2 | 气体质量流量计 | 准确度等级为4级、测量范围（0～2）L/min |
| 3 | 气体质量流量计 | 准确度等级为4级、测量范围（0～20）L/min |
| 4 | 气体减压器 | 准确度等级为2.5级 |

C.1.4 校准方法

按照本规范6.2的规定进行校准。本示例仅取浓度为满量程50%的校准点进行说明，其他校准点参照本示例。

C.2 测量模型

# 本规范检测仪示值误差用相对误差表示，本示例为了便于计算，采用直接测量方法，其测量模型见公式（C.1）。

（C.1）

式中：

ΔC——检测仪示值误差，mol/mol；

C——检测仪示值，mol/mol；

C0——标准气体浓度值，mol/mol。

由测量模型可知，输入量C的灵敏系数c1为1，输入量C0的灵敏系数c2为-1。

C.3 测量不确定度来源分析

测量不确定度来源主要有：

- 测量过程引入的不确定度分量；

- 1.1）测量重复性引入的不确定度分量；

- 1.2）检测仪分辨力引入的不确定度分量；

- 标准气体不确定度引入的不确定度分量。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 测量过程引入的不确定度分量

C.4.1.1 测量重复性引入的不确定度分量

重复条件下，在50%mol/mol标准气体浓度点连续测量10次，得到数据见表C.2：

表C.2 测量重复性结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 mol/mol | 51% | 49% | 51% | 50% | 51% | 52% | 50% | 51% | 50% | 52% |

其算术平均值为：

单次实验标准差为：

由于实际校准过程中是测量3次取平均值作为误差计算依据，则测量重复性引入的不确定度为：

C.4.1.2  检测仪分辨力引入的不确定度分量

被校检测仪的分辨力为1%mol/mol，属B类评定，区间半宽a=r/2=0.5%mol/mol，服从均匀分布，取，则：

重复性引入的不确定度分量与检测仪分辨力引入的不确定度分量，两者取大值，则：

C.4.2  标准气体不确定度引入的不确定度分量

标准气体的相对扩展不确定度为：Urel=2%，k=2，则在50%mol/mol浓度时：

C.5  标准不确定度分量汇总

标准不确定度分量汇总见表C.3所示：

表C.3 标准不确定度分量汇总

| 序号 | 标准不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度mol/mol | 灵敏系数ci | 不确定度分mol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量过程引入的不确定度分量 |  | / | 1 | 0.55% |
| 1.1 | 测量重复性引入的不确定度分量 |  | 0.55% | / | / |
| 1.2 | 检测仪分辨力引入的不确定度分量 |  | 0.29% | / | / |
| 2 | 标准气体不确定度引入的不确定度分量 |  | 0.5% | -1 | -0.5% |

# C.6  合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

C.7  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，示值误差测量结果扩展不确定度为：

则相对扩展不确定度为：

故，该二氧化碳浓度检测报警仪在50%mol/mol校准点的校准结果为50.7%mol/mol，其扩展不确定度为：Urel=3%，k=2。

# 附录D

# 二氧化碳浓度检测报警仪变送输出误差的测量不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 校准依据

本规范。

D.1.2 被校对象

测量范围（0～100%）mol/mol，变送输出信号为（4～20）mA的二氧化碳浓度检测报警仪。

D.1.3 测量标准

表D.1给出了测量标准及主要技术指标。

表D.1 测量标准技术指标

| 序号 | 校准标准或设备 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮中二氧化碳标准气体 | 相对扩展不确定度：Urel=2%，k=2 |
| 2 | 气体质量流量计 | 准确度等级为4级，测量范围（0～2）L/min，（0～20）L/min |
| 3 | 气体减压器 | 准确度等级为2.5级 |
| 4 | 数字多用表 | 测量直流电流（4～20）mA，准确度等级0.02级 |

D.1.4 校准方法

按照本规范6.7的规定校准。本示例仅取浓度为满量程50%对应变送输出12mA的校准点进行说明，其他校准点参照本示例。

D.2  测量模型

本规范检测仪变送输出误差用相对误差表示，本示例为了便于计算，采用直接测量方法，其测量模型见公式（D.1）

（D.1）

式中：

——检测仪变送输出误差，mA；

——检测仪变送输出示值，mA；

——检测仪变送输出量程，mA；

——检测仪量程，mol/mol；

——标准气体浓度，mol/mol。

由测量模型和被校检测仪信息可知，检测仪变送输出量程Ra为16mA，检测仪量程为100%mol/mol。通过计算，输入量A的灵敏系数c1为1，输入量C0的灵敏系数c2为-0.16mA/(%mol/mol)。

D.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度来源主要有：

- 测量过程引入的不确定度分量；

- 1.1）测量重复性引入的不确定度分量；

- 1.2）数字多用表分辨力引入的不确定度分量；

- 测量标准不确定度引入的不确定度分量；

2.1）标准气体不确定度引入的不确定度分量；

2.2）数字多用表准确度引入的不确定度分量。

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 测量过程引入的不确定度分量

D.4.1.1 测量重复性引入的不确定度分量

对一台测量范围（0～100%）mol/mol的检测仪，变送输出（4～20）mA，数字多用表的分辨力为0.0001mA，重复条件下，在50%mol/mol标准气体浓度点（理论变送输出值为12mA）连续测量10次，得到数据见表D.2：

表D.2 测量重复性结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值/mA | 12.0244 | 12.0265 | 12.0152 | 12.0188 | 12.0312 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 示值/mA | 12.0167 | 12.0283 | 12.0141 | 12.0277 | 12.0305 |

其算术平均值为：

单次实验标准差为：

由于实际校准过程中是测量3次取平均值作为误差计算依据，则测量重复性引入的不确定为：

D.4.1.2 数字多用表分辨力引入的不确定度分量

数字多用表的直流电流测量分辨力为0.0001mA，属B类评定，区间半宽a=r/2=0.00005 mA，满足均匀分布，取，则：

重复性引入的不确定度分量与数字多用表分辨力引入的不确定度分量，两者取大值，则：

D.4.2 测量标准不确定度引入的不确定度分量

D.4.2.1 标准气体不确定度引入的不确定度分量u21

标准气体的相对扩展不确定度为：Urel=2%，k=2，则在50%mol/mol浓度时，由标准气体不确定度引入的不确定度分量为：

D.4.2.2 数字多用表准确度引入的不确定度分量u22

数字多用表的准确度等级为0.02级，服从均匀分布，在12mA测量点的不确定度分量为：

由于输入量C0的灵敏系数c2为-0.16mA/(%mol/mol)，则由测量标准不确定度引入的不确定度分量为：

D.5 标准不确定度分量汇总

标准不确定度分量汇总见表D.3。

表D.3 标准不确定度分量汇总

| 序号 | 标准不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度 | 灵敏系数ci | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量过程引入的不确定度分量 |  | / | 1 | 0.0038mA |
| 1.1 | 测量重复性引入的不确定度分量 |  | 0.0038mA | / | / |
| 1.2 | 数字多用表分辨力引入的不确定度分量 |  | 0.000029mA | / | / |
| 2 | 测量标准不确定度引入的不确定度分量 |  | / | -1 | -0.08mA |
| 2.1 | 标准气体不确定度引入的不确定度分量 |  | 0.5%mol/mol | -0.16mA/(%mol/mol) | / |
| 2.2 | 数字多用表准确度引入的不确定度分量 |  | 0.0014mA | / | / |

D.6 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

D.7 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，检测仪变送输出误差的测量结果扩展不确定度为：

该二氧化碳浓度检测报警仪在50%mol/mol校准点的变送输出校准结果为12.02334mA，其扩展不确定度为：

Urel=1%，k=2