中华人民共和国工业和信息化部 发 布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

（送审稿）

Calibration Specification for Automatic High Temperature Hydrolysis-Ion Chromatographs

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

Calibration Specification for Automatic High Temperature Hydrolysis-Ion Chromatographs

JJF（有色金属）XXXX—XXXX

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：北矿检测技术股份有限公司

参加起草单位：云南云天化股份有限公司

青岛垚鑫智能科技有限公司

北京合木科技有限公司

国家地质实验测试中心

有色金属技术经济研究院有限责任公司

国标（北京）检验认证有限公司

包头稀土研究院

北京航空航天大学

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨  斐（北矿检测技术股份有限公司）

孙家亮（北矿检测技术股份有限公司）

王孟来（云南云天化股份有限公司）

于双民（青岛垚鑫智能科技有限公司）

周利敏（国家地质实验测试中心）

官安华（北京合木科技有限公司）

房胜楠（北矿检测技术股份有限公司）

闫雁楠（有色金属技术经济研究院有限责任公司）

纪  红（国标（北京）检验认证有限公司）

刘  春（包头稀土研究院）

薛  静（北京航空航天大学）

目 录

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 校准项目	3

6.2 校准方法	3

7 校准结果表达	7

8 复校时间间隔	7

附录A 含氟氯的标准物质参考信息	8

附录B  0℃~40℃纯水的密度	9

附录C 校准原始记录参考格式	10

附录D 校准证书内页参考格式	12

附录E 燃烧炉控温误差的测量结果不确定度评定示例	13

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJG 823《离子色谱仪》的技术内容。

本规范为首次发布。

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

1 范围

本规范适用于配有阴离子色谱柱、阴离子抑制器及电导检测器的全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准。

2 引用文件

GB6682—1992 分析实验室用水规格和试验方法

使用本规范时应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3 概述

全自动高温水解-离子色谱联用仪（以下简称联用仪）是由全自动高温水解仪与离子色谱仪联用组成的分析仪器。其中，全自动高温水解仪由自动进样模块、燃烧水解模块及吸收定容模块构成。图1是联用仪组成的结构图。

联用仪的工作原理为：样品经自动进样模块引入燃烧水解模块，在设定高温及水蒸气氛围下发生氧化水解反应，氟、氯等目标元素被转化为挥发性卤化氢或含氧酸气体，随载气进入吸收定容模块，经吸收液吸收并定容后，转化为含待测阴离子的试样溶液，导入离子色谱仪，经色谱柱分离及检测器检测，通过数据处理系统记录色谱图，依据各组分的保留时间和响应值（峰面积或峰高）进行定性和定量分析。

图1 全自动高温水解-离子色谱联用仪联用仪结构图

4 计量特性

联用仪的计量特性见表1。

表1 计量特性

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 范围 | 指标值 |
| 炉温设定值误差 | （900~1200）℃ | ± 10℃ |
| 炉温控温稳定性 | （900~1200）℃ | ± 10℃ |
| 注射体积误差 | ± 1% |  |
| 气体流量误差 | 100~400mL/min | ± 10mL/min |
| 检出限 | F-≤ 0.03 mg/L，Cl- ≤ 0.05 mg/L |  |
| 定性重复性 | ≤ 1.5% |  |
| 定量重复性 | ≤ 3% |  |
| 稳定性 | ≤ 3% |  |
| 回收率 | 90% ~ 110% |  |

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：（15~30）℃。

5.1.2 相对湿度：5%~85%。

5.1.3 供电电源：电压（220 ± 22）V，频率（50 ± 1）Hz。

5.1.4 校准过程中室内温度变化不超过2℃。

5.2 测量标准

测量标准的技术要求见表2。

采用满足溯源技术要求的、由国家计量行政部门批准的有证氟氯标准溶液和含氟氯的标准物质/标准样品，测量标准的技术要求见表2，含氟氯的标准物质/标准样品参考信息见附录A。

表2测量标准的技术要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量系统 | 测温仪：不低于0.02级 | 校准炉温控温误差和炉温稳定度 | 也可以使用满足要求的其他测量标准，在校准过程中使用其修正值 |
|  |  | 贵金属热电偶不低于2级 |  |  |
| 2 | 电子天平 | 测量范围 0-120g， 实际分度值d≤0.1mg | 校准注射体积误差；称取标准物质质量 |  |
| 3 | 气体流量计 | 扩展不确定度≤ ± 3.3 mL/min | 校准气体流量误差 |  |
| 4 | 精密温度计 | 测量范围：（0~50）℃，分度值不大于0.1℃ | 校准注射体积误差时，测量纯水温度 |  |
| 5 | 纯水（蒸馏水或去离子水） | 符合GB6682—1992规定的要求 | 校准注射体积误差 |  |
| 6 | 氟氯标准溶液 | 有证标准溶液 | 校准检出限、定量重复性、稳定性、回收率 | — |
| 7 | 含氟氯的标准物质/标准样品 | 所选标准物质/标准样品应与日常测试样具有相同或相近基体 | 校准定性重复性、定量重复性、稳定性、回收率 | — |

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

炉温设定值误差和控温稳定性、注射体积误差、气体流量误差、检出限、定性重复性、定量重复性、稳定性、回收率。

6.2 校准方法

6.2.1 炉温设定值误差和控温稳定性

6.2.1.1 校准在空载状态下进行。将温度测量系统的测量端（电热偶）固定到炉膛（或加热模块）中被检仪器控温热电偶附近，用石英棉或其他耐高温隔热保温防火材料，塞住炉膛（或加热模块）两侧孔洞，设定被校准仪器炉温校准点t为900℃，当炉温达到设定值并稳定后，在30 min内，每隔3 min分别记录一次温度测量系统的显示温度，连续记录10次，按公式（1）计算炉温设定值误差，按公式（2）、公式（3）计算炉温控温稳定性：

∆t=t-t                          （1）

式中：

∆t——炉温设定值误差，℃；

t——温度测量系统温度读数的算数平均值，℃；

t——炉温设定值，℃。

δ+=tmax-t                         （2）

δ-=tmin-t                         （3）

式中：

δ+、δ-  ——炉温控温稳定性，℃；

t ——温度测量系统温度读数的算数平均值，℃；

tmax——温度测量系统温度读数的最大值，℃；

tmin——温度测量系统温度读数的最小值，℃。

6.2.1.2 依次将被校准仪器炉温校准点t调整为1000、1100、1200℃，每个点均按步骤6.2.1.1完成测量，取∆t、δ+、δ-绝对值最大者作为炉温设定值误差。

6.2.2 注射体积误差

6.2.2.1 设定注射针注射体积校准点Vc为3 mL，在注射针出口处用称重过的称量瓶收集排出纯水，待注射完成后，使用天平称重并扣除称量瓶初始质量，得到所排出纯水的质量Ms，按公示（4）计算实际注射体积Vs：

V​s=Ms-M0ρ                                （4）

式中：

V​s——实际注射体积，mL；

ρ ——测试温度下纯水的密度，g/mL；

Ms——称量瓶+纯水的质量，g；

M0——称量瓶的质量，g。

注：不同温度下水密度参考值参见附录B。

6.2.2.2 按6.2.2.1步骤重复测量三次，取三次测量结果的算数平均值Vs，按公式（5）计算注射体积误差∆V 。

∆V=Vc-VsVc×100%                         （5）

式中：

∆V—— 注射体积误差，%；

Vc—— 设定注射体积，mL；

Vs—— 注射体积测量值，mL；

Vs—— 同一组注射体积测量平均值，mL。

6.2.2.3 依次将注射针注射体积校准点Vc设定为5.0、10.0、15.0 mL，每个点均按步骤6.2.2.1和6.2.2.2完成测量，取∆V绝对值最大者作为注射体积误差。

6.2.3 气体流量误差

6.2.3.1 将标准气体流量计进气端与被检仪器气体流量计出气管路密封连接，设定气体流量校准点Qc为100mLmin，待气流稳定后，读取标准气体流量计测量值Qs。重复测量3次，取3次测量结果的算数平均值Qs，按公式（6）计算气体流量误差∆Q。

∆Q=Qc-QsQc×100%                           （6）

式中：

∆Q—— 气体流量误差，%；

Qc——气体流量设定值，mL⁄min；

Qs—— 气体流量测量值，mL⁄min；

Qs—— 同一组气体流量测量平均值，mL⁄min。

6.2.3.2 按6.2.3.1步骤依次对200 mL⁄min、300mL ⁄min、400mL ⁄min校准点进行测量，取∆Q绝对值最大者作为气体流量误差。

6.2.4检出限

6.2.4.1 标准曲线建立

使用5.3表2中水中氟离子成分分析标准物质和水中氯离子溶液标准物质，分别配制F-和Cl-浓度为0.0 mg/L、0.5 mg/L、2.0 mg/L、4.0 mg/L、8.0 mg/L、10.0 mg/L（其中 0.0 mg/L 为空白溶液）的系列混合标准溶液，依次进离子色谱仪测定，以浓度为横坐标、响应峰面积为纵坐标，分别建立F-和Cl-的标准工作曲线，并确认线性相关系数满足要求。

6.2.4.2 检出限测定

在联用仪燃烧温度1100℃、高温水解时间20min、气体流量300mL/min、定容体积20mL的稳定工作条件下，连续测量 10 个空白样品舟（需预先灼烧除杂），记录F-和Cl-的测定值，分别按公式（7）计算标准偏差SD；按公式（8）分别计算F-和Cl-的检出限LOD。

SD=i=1nmi-m2n-1                      （7）

LOD=3*SD                        （8）

式中：

SD——10次测量元素含量的标准偏差，mg/L；

n——测量次数，n=10；

mi——第i次元素含量测定值，mg/L；

m——10 次元素含量测定平均值，mg/L；

LOD——仪器检出限，mg/L。

6.2.5定性、定量重复性

在6.2.4相同条件下，取5.2有证标准物质，平行称取6份，置于样品舟中、少量石英棉覆盖（样品舟及石英棉需预先灼烧除杂），测定试样中F-、Cl-的色谱峰保留时间和含量值，按公式（9）计算标准偏差SD ，按公式（10）计算F-、Cl-相对标准偏差RSD，取最大值为仪器的定性（定量）重复性。

SD=i=1nmi-m2n-1                          （9）

RSD=SDm×100%                        （10）

式中：

SD——n次测定结果的标准偏差，mg/L；

mi——第i次测定的色谱峰保留时间和样品含量值，min和mg/L；

m——n次测定结果的算数平均值，min和mg/L；

n——测量次数，n=6；

RSD——定性（定量）测量重复性相对标准偏差，%。

6.2.6稳定性

在6.2.4相同条件下，取5.2有证标准物质，平行称取6份，分别置于样品舟中、少量石英棉覆盖（样品舟及石英棉需预先灼烧除杂），每间隔 30 min测量1次，连续重复测量6次试样中F-、Cl-的含量，按公式（9）、（10）计算F-、Cl-相对标准偏差（RSD），取最大值表征仪器稳定性。

6.2.7回收率

在6.2.4相同条件下，取5.2有证标准物质，平行称取6份，置于样品舟中、少量石英棉覆盖（样品舟及石英棉需预先灼烧除杂），测量6份试样中F-、Cl-的含量，按公式（11）计算F-、Cl-的回收率。

P=mCRMmCRM×100%                     （11）

式中：

P——元素回收率，%；

mCRM——有证标准物质6次测量平均值；

mCRM——有证标准物质标准值。

7 校准结果表达

经校准的全自动高温水解-离子色谱联用仪应出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔不超过12个月。在相邻两次校准期间，如果对全自动高温水解-离子色谱联用仪的检测数据有怀疑或全自动高温水解-离子色谱联用仪更换主要部件及修理后，应重新校准。

附录A

# 含氟氯的标准物质参考信息

常见的含氟氯的标准物质及相关信息见表A.1。

表A.1 含氟氯的标准物质参考信息

| 名称 | 编号 | 标准值（mg/kg） |  | 扩展不确定度 (mg/kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | Cl | F | Cl |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07403（GSS-3） | 246 | 57 | ±26 | ±11 |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07407（GSS-7） | 321 | 100 | ±29 | ±6 |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07424(（GSS-10） | 452 | 216 | ±16 | ±14 |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07450（GSS-21） | 510 | 152 | ±31 | ±12 |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07454（GSS-25） | 561 | 61 | ± 43 | ±5 |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07455（GSS-26） | 551 | 75 | ±26 | ±9 |
| 土壤成分分析标准物质 | GBW07541（GSS-50） | 511 | 574 | ±26 | ±28 |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07378 (GSD-27) | 415 | 476 | ±27 | ±22 |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07376（GSD-25） | 323 | 87 | ±23 | ±7 |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07365（GSD-22） | 506 | 298 | ±28 | ±39 |

附录B

# 0℃ ~ 40℃纯水的密度

（资料性附录）

0℃~40℃纯水的密度参考值见表B.1。

表B.1  0℃ ~ 40℃纯水的密度参考值

| 温度 ℃ | 密度 g/cm3 | 温度 ℃ | 密度 g/cm3 | 温度 ℃ | 密度 g/cm3 | 温度 ℃ | 密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.99984 | 11 | 0.99961 | 22 | 0.99777 | 33 | 0.99471 |
| 1 | 0.9999 | 12 | 0.9995 | 23 | 0.99754 | 34 | 0.99438 |
| 2 | 0.99994 | 13 | 0.99938 | 24 | 0.9973 | 35 | 0.99404 |
| 3 | 0.99996 | 14 | 0.99925 | 25 | 0.99705 | 36 | 0.99369 |
| 4 | 0.99997 | 15 | 0.9991 | 26 | 0.99679 | 37 | 0.99333 |
| 5 | 0.99996 | 16 | 0.99894 | 27 | 0.99652 | 38 | 0.99297 |
| 6 | 0.99994 | 17 | 0.99878 | 28 | 0.99624 | 39 | 0.9926 |
| 7 | 0.9999 | 18 | 0.9986 | 29 | 0.99595 | 40 | 0.99222 |
| 8 | 0.99985 | 19 | 0.99841 | 30 | 0.99565 |  |  |
| 9 | 0.99978 | 20 | 0.99821 | 31 | 0.99534 |  |  |
| 10 | 0.9997 | 21 | 0.99799 | 32 | 0.99503 |  |  |

附录C

# 校准原始记录参考格式

证书编号：          接收日期：          校准日期：           发布日期：

委托单位：                              校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  | 环境条件 |  |  | ℃ %RH |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 编号 | 证书 编号 |  | 技术要求 | 有效期至 |  |

校准结果

1 炉温设定值误差和控温稳定性/℃

| 设定炉温： |  | 设定炉温： |  | 设定炉温： |  | 设定炉温： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度测量系统温度 |  | 温度测量系统温度 |  | 温度测量系统温度 |  | 温度测量系统温度 |  |
| 平均值： |  | 平均值： |  | 平均值： |  | 平均值： |  |
| 炉温设定值误差： |  | 炉温设定值误差： |  | 炉温设定值误差： |  | 炉温设定值误差： |  |
| 控温稳定性： |  | 控温稳定性： |  | 控温稳定性： |  | 控温稳定性： |  |

2 注射体积误差

| 设定注射体积Vc（mL） | 实测值Vs（mL） |  |  | 平均值Vs（mL） | 误差∆V (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

3 气体流量误差

| 气体流量设定值 Qc（mL/min） | 实测值Qs（mL/min） |  |  | 平均值Qs（mL/min） | 误差∆Q (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

4 检出限

| 元素 | 实测值mi（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值m（mg/L） | 检出限LOD（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |

5 定性重复性

| 元素 | 测试结果（min） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

6 定量重复性

| 元素 | 测试结果（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

7 稳定性

| 元素 | 测试结果（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 稳定性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

8 回收率

| 元素 | 测试结果（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

附录D

# 校准证书内页参考格式

# 校准结果

| 校准项目 | 校准值 | 技术要求 | 校准结果 | 扩展不确 定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉温控温误差 ℃ |  |  |  |  |
| 炉温控温稳定性 ℃ |  |  |  |  |
| 注射体积误差 mL |  |  |  |  |
| 气体流量误差 mL/min |  |  |  |  |
| 检出限 ppm | / |  |  |  |
| 定性重复性 % |  |  |  |  |
| 定量重复性 % | / |  |  |  |
| 稳定性 % | / |  |  |  |
| 回收率 % | / |  |  |  |

# 附录E

# 燃烧炉控温误差的测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范。

C.1.2 测量标准

热电偶，S 型，测量范围（-40~1200）℃，Ⅱ 级；(333~1 200)°C  ±0.0075∙t

C.1.3 被校对象

全自动高温水解-离子色谱联用仪，燃烧炉温度900℃，1000℃，1100℃，1200℃。

C.1.4 校准方法

见本规范6.2.2，在规定环境条件下，设置燃烧炉温度为1100℃，待炉温升至设定值并保持稳定后，连续测量燃烧炉内高温区温度10次。以10次测量值Cs的算术平均值作为温度测量平均值Cs。

C.2 测量模型

燃烧炉控温误差的测量模型见式（C.1）：

∆C=Cc-CsCs×100%                     （C.1）

式中：

∆C—— 燃烧炉控温误差，%；

Cc—— 燃烧炉设定温度，℃；

Cs—— 温度测量值，℃；

Cs—— 同一组温度测量平均值，℃。

C.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2) 由热电偶测量误差引入的不确定度分量u2；

3) 由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

用热电偶对燃烧炉温度重复测量10次，测量数据见表C.1。

表C.1 燃烧炉温度重复性测量数据

| 设定值： 1100℃ | 测量值（℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1103 | 1102 | 1103 | 1103 | 1102 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1103 | 1102 | 1102 | 1103 | 1102 |
| 平均值(℃) | 1102.5 |  |  |  |  |
| 标准偏差s(℃) | 0.52 |  |  |  |  |

实际测量以10次测量的平均值作为测量结果，则n=10，所以由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1=sn=0.5210=0.16℃

C.4.2 由热电偶误差引入的不确定度分量u2

K型Ⅱ级热电偶，测量范围-200~1200℃，1100℃时，最大允许误差为±8.25℃，满足均匀分布，取k=3，所以由热电偶最大允许误差引入的不确定度分量u2为：

u2=ak=2.53=4.76 ℃

C.4.3 由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3

燃烧炉1100℃恒温时，炉膛有效工作区中心测点周围，径向、轴向温度存在微小差异，根据实测值，有效加热区温度均匀性为±3℃，满足均匀分布，取k=3，所以由燃烧炉1100℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3为：

u3=ak=3.03=1.73 ℃

C.5 合成标准不确定度计算

各不确定度分量相互独立，合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u32+u42=0.162+4.762+1.732=5.07℃

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k⋅uc=2×2.26=10.14 ℃