中国人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

有色金属材料分析用辉光放电

发射光谱仪校准规范

（预审稿）

Calibration Specification for Glow Discharge Optical Emission Spectrometer of Non-ferrous Metal Materials

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

有色金属材料分析用辉光放电发射光谱仪校准规范

Calibration Specification for Glow Discharge Optical Emission Spectrometer of Non-ferrous Metal Materials

JJF（有色金属）XXXX—20XX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

参加起草单位：中铝材料应用研究院有限公司

国标（北京）检验认证有限公司

辽宁盛达计量检测技术有限公司

宝鸡钛业股份有限公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司

西安汉唐分析检测有限公司

北京科技大学

国合通用（青岛）测试评价有限公司

中国科学院宁波材料技术与工程研究所

西南铝业（集团）有限责任公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（A公司）

XXX（XXX公司）

XXX（XXX公司）

XXX（XXXX公司）

XXX（XXX公司）

XXX(XXX)

X X(XXXX)

XXX（XXX公司）

XXX（XXX公司）

目录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  测量标准	（2）

6  校准项目和校准方法	（3）

6.1  校准前检查	（3）

6.2  校准方法	（3）

7  校准结果表达	（5）

8  复校时间间隔	（6）

附录A有色金属材料分析用辉光放电光谱仪校准用标准物质（或标准样品）	（7）

附录B  有色金属材料分析用辉光放电光谱仪推荐测量条件	（8）

附录C  有色金属材料分析用辉光放电光谱仪校准原始记录格式	（9）

附录D  有色金属材料分析用辉光放电光谱仪校准证书内页参考格式	（11）

附录E  检出限测量不确定度评定示例	（12）

- 引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T19502-2023《表面化学分析辉光放电发射光谱方法通则》、JJG 768 《发射光谱仪检定规程》、JJF（京）157-2024《辉光放电光谱仪校准规范》等相关内容。

本规范为首次发布。

有色金属材料分析用辉光放电发射光谱仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于铜、铝、铅、锌、镍、钴、钛等有色金属合金材料分析用射频辉光放电光谱仪的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T19502 表面化学分析辉光放电发射光谱方法通则

JJG 768 发射光谱仪检定规程

JJF（京）157-2024 辉光放电光谱仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3 概述

射频辉光放电光谱仪即辉光放电原子发射光谱仪（GD-OES）（以下简称光谱仪）。其通过在低压氩气环境中产生受控的辉光放电等离子体，对样品表面进行逐层溅射，并实时分析被溅射原子发出的特征光谱，从而实现对材料体相成分的定量分析及元素深度分布的精准剖析

进行元素成分分析时，利用已知含量的标准样品建立谱线强度-元素浓度校准曲线，依据曲线即可换算得出待测样品中各元素含量；开展表面深度成分分析时，借助已知溅射速率与成分含量的标准物质标定，建立溅射深度－溅射时间关系曲线，以此实现样品表层元素纵向分布及深度精准检测。

仪器结构由激发系统、光学系统、测光系统和控制系统组成，其结构示意见图1。

图1 辉光放电发射光谱仪结构示意图

# 4 计量特性

- 光谱仪的计量性能见表1。

表1 计量特性

| 校准项目 | 元素 | 测量范围 | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检出限/% | Ni、Fe、Zn、Al、Pb 等金属元素 | ≤0.01% | ≤0.003% |
|  | P、S | ≤0.01% | ≤0.002% |
|  | O（可选） | ≤0.01% | ≤0.005% |
| 波长示值误差 | 代表性分析谱线 | - | ±0.05nm |
| 重复性 | 主量元素 | >1.0% | ≤2% |
|  | 中量元素 | (0.1%～1.0)% | ≤3% |
|  | 微量 | （0.01～0.1）% | ≤5% |
|  | 痕量 | ≤0.01% | ≤10% |
| 稳定性 | 主/中量 | >0.1% | ≤3% |
|  | 微量 | （0.01～0.1）% | ≤5% |
|  | 痕量 | ≤0.01% | ≤8% |
| 深度测量重复性 | 镀层参考厚度 | (10～20)μm | ≤5% |
|  | 镀层参考厚度 | (1～10)μm | ≤10% |
| 注：基体包括铜、铝、铅、锌、镍、钴、钛等有色金属。 |  |  |  |

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

5.1.1环境温度（18～28）℃，温度变化率不超过1℃/h，相对湿度≤70%。

5.1.2校准环境周围不应有腐蚀性介质、强电磁干扰及强烈机械振动。

## 5.2 测量标准

## 5.2.1 测量标准及技术依据见表2。

表2 测量标准及技术依据

| 序号 | 测量标准 | 技术依据 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 纯XXX标准物质 # 或标准样品 | 有色金属光谱分析用有证标准物质或标准样品，其中元素扩展不确定度U不大于0.001%(k=2) | 检出限 |
| 2 | ### XXX合金标准物质 ### 或标准样品 | ### 有色金属光谱分析用有证标准物质或标准样品，其中元素扩展不确定度U不大于0.05%(k=2) | 波长示值误差 重复性 稳定性 |
| 3 | 厚度片 | 铜基镀锡厚度片（或其他基体厚度片），厚度≤20μm；或镀层厚度均匀的铜基镀锡样品（或其他基体含镀层样品） | 深度测量 重复性 |

### 5.2.2 校准辉光放电发射光谱仪时，针对Cu、Al、Zn等有色金属基体材料，优先选用本规范附录A所列推荐的标准物质或标准样品开展校准工作。若无适配样品，亦可选取基体组成相近的标准物质或标准样品，严格依照本规范规定的各项技术指标与校准要求实施校准，校准所用标样不受附录A所列范围限制。

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

检出限、波长示值误差、重复性、稳定性及深度测量重复性。

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 校准前准备

## 目视检查仪器外观和铭牌，应有仪器名称、型号、制造厂商、出厂编号与出厂日期；接通电源检查设备（含附件）、测试软件、压力表、气路密闭性等运行正常后，按仪器说明书要求开机，仪器要求通电2h以上，紫外通道光室采用高纯氮气吹扫；长期停机时，需要进行24 h高纯氮气吹扫，否则波长、强度漂移，使测光系统工作稳定，仪器参数设置见附录B。

### 6.2.2 检出限

### 在仪器正常工作条件下，调取相应基体工作程序，按表1范围选择附录A中高纯光谱分析标准物质或标准样品，连续溅射10次，根据校准需要选择代表性元素，按式（1）和式（2），分别计算标准偏差及检出限。

(1)

式中：

s——标准偏差；

xi——单次测量值；

x——10次测量平均值；

n——测量次数，n=10。

(2)

式中：

DL——检出限。

### 6.2.3 波长示值误差

仪器完成恒温、光室氮气吹扫，完成仪器自带中心定位操作后，再开展波长扫描测试。选用附录A中高含量标准物质或标准样品（纯铜或纯铝），扫描元素特征谱线，看实测峰中心与理论波长偏差；如果偏差过大，需要执行中心定位校正。根据其所含元素情况，选择有代表性的元素，重复测量3次，光谱仪读出/定位的谱线波长测量平均值，与该谱线理论标准波长的差值。按公式(3)计算各元素的波长示值误差。

(3)

式中：

——元素的波长示值误差，nm；

——3次谱线波长测量平均值，nm；

——元素谱线标准波长，nm。

### 6.2.4 重复性

按照光谱仪常用使用范围，调取相应基体工作程序，选用表1中具有代表性的标准物质或标准样品，根据其所含元素情况，选择不少于3个元素，连续溅射10次，记录各代表性元素测量值或辉光信号值，按式（4）计算相对标准偏差为重复性。

(4)

式中：

RSD——测量重复性；

xi——单次测量值，%，或辉光信号强度，cps；

x——测量平均值，%，或辉光信号强度，cps；

n——测量次数，n=10。

### 6.2.5 稳定性

在仪器正常工作条件下，调取相应基体工作程序，按表1范围选择有代表性元素及含量范围的光谱分析标准物质或标准样品，在不少于2h内，间隔15min以上，在样品同一分析面的不同位置重复6次溅射测量。记录各元素测量值或辉光信号值，按式（4）计算测量值的相对标准偏差即为稳定性。

### 6.2.6 深度测量重复性

### 将镀层厚度有证标准物质安装到位，切换至深度剖析模式，设置深度剖析参数，在样品同一分析面不同未溅射区域，重复7次深度剖析测量，记录每次镀层厚度测量值，标准物质证书给出参考厚度。按式（5）计算相对标准偏差即为厚度测量重复性。

(5)

式中：

——厚度测量重复性，%；

——厚度单次测量值，μm；

——厚度7次测量的平均值，μm；

n——厚度测量次数，n =7。

# 7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校仪器的制造单位、名称、型号及编号或其他标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书校准人、核验人及签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录C，校准证书内页参考格式见附录D。

# 8 复校时间间隔

仪器复校时间间隔建议为12个月，使用单位也可根据实际使用情况选择复校的时间间隔。

# 附录A

### 有色金属材料分析用辉光放电光谱仪校准推荐用校准用标准物质（或标准样品）

| 标准物质名称 | 编号 | 测量基体 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯铜TU00成分标准样品（块状） | GSB 04-3762 -2020 | Cu | 检出限 |
| 镍硅青铜成分标准样品 | YSS 081-2015 | Cu | 波长示值误差、 重复性、稳定性 |
| 铝及铝合金光谱分析标准物质 | GB W(E)020044 | Al | 检出限 |
| 铝及铝合金光谱分析标准物质 | GBW(E)020057~GBW(E)020063 | Al | 波长示值误差、 重复性、稳定性 |
| 锌及锌合金光谱分析标准物质 | GBW(E)020285~GBW(E)020289 | Zn | 检出限 |
| 锌及锌合金光谱分析标准物质 | GBW(E)020323~GBW(E)020326 | Zn | 波长示值误差、 重复性、稳定性 |
| 钛及钛合金光谱分析标准物质 | GBW(E)020178~GBW(E)020179 | Ti | 波长示值误差、 重复性、稳定性 |
| 铅锭光谱与化学标准样品 | GSB 04-3287-2016 | Pb | 检出限 |
| 无铅锡基焊料光谱标准样品 | GSB 04-3225-2014 | Pb | 波长示值误差、 重复性、稳定性 |
| 镍光谱标准样品 | YSS 095-2018 | Ni | 检出限、重复性、 波长示值误差、 稳定性 |
| 钴光谱标准样品 | YSS 094-2018 | Co | 检出限、重复性、 波长示值误差、 稳定性 |
| 厚度片 | 镀锌厚度片厚度13.3μm，（或其他基体厚度片），厚度(1～20)μm；或镀层厚度均匀的铜基镀锡样品（或其他基体含镀层样品） | Cu | 深度测量重复性 |

# 附录B

有色金属材料分析用辉光放电光谱仪推荐测量条件

有色金属材料分析用辉光放电光谱仪推荐测量条件见表B.1，或根据厂家推荐测量条件进行设置，确定最佳测量参数。

表B.1 有色金属材料分析用辉光放电光谱仪推荐测量条件

| 参数项目 | 参数说明 | 导电合金标样 | 深度剖析模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电模式 | 射频模式 | 连续 RF | 脉冲-RF |
| 射频正向功率 | 4 mm 阳极 | （20～40 ）W | （15～35 ） W |
|  | 7 mm 阳极 | （35～60 ） W | （30～50 ）W |
|  | 2 mm 阳极 | （10～20 ） W | （8～18） W |
| 预溅射时间 |  | 去除表面氧化污染（40～90 ） s | 深度剖析： （10～40） s |

# 附录C

有色金属材料分析用辉光放电光谱仪校准原始记录格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 型号/规格 |  |  | 设备编号 |  |  |
| 制造厂 |  |  | 环境条件 |  | 温度： ℃ |
| 校准地点 |  |  |  |  | 相对湿度： % |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |
| 计量器具/ 标准物质 | 型号/编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 有效期 |

校准结果

一 检出限

| 系列标准物质溅射辉光信号强度记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 波长 | 标准物质 S1 | 标准物质 S2 | 标准物质 S3 | 标准物质 S4 | 标准物质 S5 | 工作曲线斜率b |

| 元素 | 波长 | 10次测量值/% | 标准偏差/% | 检出限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二 波长示值误差

| 元素-谱线 (举例） | 理论标准波长λr​(nm) | 实测峰位 λi( nm) |  |  | 平均值(nm) | 波长示值误差(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |
| Fe 372.00 nm | 372.00 |  |  |  |  |  |
| Cu 324.75 nm | 324.75 |  |  |  |  |  |
| Al 396.15 nm | 396.15 |  |  |  |  |  |
| Mn 257.61 nm | 257.61 |  |  |  |  |  |

二 重复性

| 元素 | 波长 | 10次测量值/% | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三 稳定性

| 元素 | 波长 | 6次测量值/% | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四 深度测量重复性

| 镀层名称 及编号 | 参考值/um | 7次测量值/um | 平均值/um | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录D

# 有色金属材料分析用辉光放电光谱仪校准证书内页参考格式

证书编号：XXXXX

| 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校准依据 |  |  |
| 校准条件 |  |  |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | 检出限 |  |
| 2 | 波长示值误差 |  |
| 3 | 重复性 |  |
| 4 | 稳定性 |  |
| 5 | 深度测量重复性 |  |
| 校准结果的扩展不确定度U (k=2) |  |  |

# 附录E

# 检出限测量不确定度评定示例

E.1概述

E.1.1校准依据

本规范。

E.1.2 测量标准

- 铜合金T3光谱分析标准样品GSB 04-3765 -2020，以Fe元素为例，标准值为0.0036%，不确定度U=0.0004%（k=2）。

E.1.3 被校对象

- 有色金属材料用辉光放电原子发射光谱仪，生产厂家：XXX，型号：XXX，编号：XXX。

E.1.4环境温度：室温21°C，相对湿度51%。

E.1.5 校准方法

按照光谱仪常用使用范围，选用合适的光谱标准物质，对每种标准物质重复溅射3次，求平均值，按公式（3）分别计算各点示值误差，取绝对值最大者为光谱仪的示值误差。

E.2 测量模型

(E.1)

式中：

DL——检出限；

s——11次测量值的标准偏差；

b——最小线性二乘法回归工作曲线斜率。

E.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1） 由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2） 由标准物质定值引入的不确定度分量u2；

3）由仪器分辨力引入的不确定度分量u3。

E.4 测量不确定度评定

E.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

选择标准样品GSB 04-3765 -2020(Fe：0.0036%)，有色金属材料用辉光放电原子发射光谱仪对其连续重复测量10次，测量数据见表E.1。

表E.1 有色金属材料用辉光放电发射光谱仪重复性测量数据

|  | 测量值（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平均值（%） |  |  |  |  |  |
| 标准偏差s(%) |  |  |  |  |  |

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

E.4.2 由标准物质定值引入的不确定度分量u2

标准物质定值的不确定度可以通过相应标准物质证书获得。标准样品GSB 04-3765 -2020(Fe：0.0036%）元素的扩展不确定度为U=0.0004%，k=2。则由标准物质引入的不确定度分量u2为：

E.4.3 由仪器分辨力引入的不确定度分量u3

有色金属材料用辉光放电发射光谱仪的分辨力为0.001%，由此引入的测量不确定度为0.001/2=0.0005%，则由仪器分辨力引入的不确定度分量u3为：

E.5 合成标准不确定度计算

合成不确定度计算公式为：

E.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

(k=2)

—————————