ICS 77.120

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.1-1992

高纯二氧化锗化学分析方法

硫氰酸汞分光光度法测定氯量

High pure germanium dioxide－

Determination of chlorine content－

Mercuric sulfocyanide spectrophotometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

- 前    言

本标准是对YS/T37.1-1992《高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量》的修订。

本标准与YS/T37.1-1992相比，主要有如下变动：

——按GB/T1.1-2000的规定编写。

——按GB/20001.4-2001的规定编写。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.1-1992。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由北京有色金属研究总院负责起草。

本标准主要起草人：潘书慧、蔡绍勤、刘英、赵春华、刘红。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.1-1992

高纯二氧化锗化学分析方法

硫氰酸汞分光光度法测定氯量

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗中氯含量的测定方法。测定范围：质量分数0.010％～0.10％。

  - 方法提要

试料用氢氧化钠溶解，以硝酸中和至弱酸性，氯离子与硫氢酸汞反应定量置换出硫氰酸离子，并与过量三价铁离子生成血红色硫氰酸铁化合物，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度，间接测定氯的含量。

锗不干扰测定。

  - 试剂材料

    - 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

    - 硝酸（1+1），优级纯。

    - 硝酸铁溶液（300g/L）：称取150g硝酸铁，置于500mL烧杯中，加100mL硝酸（3.1）和250mL水溶解，过滤到500mL容量瓶中，用水稀释至刻度。

    - 硫氰酸汞溶液（2g/L）：称取0.20g硫氰酸汞，置于250mL烧杯中，加100mL无水乙醇，溶解后过滤于棕色瓶中保存。

    - 脲素溶液（50g/L）：称取5g脲素，置于250mL烧杯中，加入100mL水溶解，过滤于玻璃瓶中。

    - 氢氧化钠溶液（400g/L）：称取100g氢氧化钠（优级纯）置于塑料瓶中，加250mL水溶解。

    - 氯标准贮存溶液：准确称取1.648 5g经400℃～450℃灼烧过的氯化钠，置于250mL烧杯中，以适量水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氯。

    - 氯标准溶液：移取10.0mL氯标准贮存溶液（3.7）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg氯。

3.9  氯标准溶液：移取10.0mL氯标准溶液（3.8）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度， 混匀。此溶液1mL含10μg氯。

本标准所用水为去离子水，电阻率不小于15MΩ·cm。

  - 仪器

- 分光光度计

  - 分析步骤

    - 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 氯质量分数 w/% | 试料量 m/g | 溶液总体积 V/mL | 移取溶液体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010～0.060 | 1 | 50 | 5.00 |
| >0.060～0.10 | 1 | 100 | 5.00 |

    - 测定数量

- 独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1  将试料（5.1）置于150mL烧杯中，用少量水湿润，加入3mL氢氧化钠溶液（3.6），加热溶解，加15mL水，用硝酸（3.2）中和至沉淀出现，再滴加至沉淀溶解，并过量0.5mL。将试液按表1稀释至总体积，混匀。按表1移取溶液于25mL比色管中。

5.4.2  加入2.5mL硝酸铁溶液（3.3）、1mL脲素溶液（3.5），摇至无大量气泡产生，再加入5.0mL硫氰酸汞溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。放置10min。

5.4.3 将部分试液（5.4.2）移入2cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的氯的质量。

5.5  工作曲线的绘制

移取0，1.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL氯标准溶液（3.9）分别置于一组25mL比色管中。以下按5.4.2和5.4.3条进行。以氯的质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算氯的质量分数：

w＝m1×V0×10−6m0V1×100

式中：w——氯的质量分数，％；

m1——自工作曲线上查得试料的氯的质量，μg；

m0——试料的质量，g；

V1——分取溶液体积，mL；

V0——试料溶液总体积，mL。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 氯质量分数(%) | 允许差(%) |
| --- | --- |
| 0.010～0.030 | 0.004 |
| >0.030～0.060 | 0.006 |
| >0.06～0.08 | 0.01 |
| >0.08～0.10 | 0.02 |