ICS 77.120

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.4-1992

高纯二氧化锗化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、

钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量

High pure germanium dioxide－

Determination of magnesium,aluminum,cobalt,nickel,copper,zinc,indium,lead,

Calcium,ferrum and arensic content－

Inductively coupled plasma mass spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

- 前    言

本标准是对YS/T37.4-1992《高纯二氧化锗化学分析方法 化学光谱法测定铁、镁、铅、镍、铝、钙、铜、铟和锌量》的修订。

本标准与YS/T37.4-1992相比，主要有如下变动：

——增加了同时测定的杂质元素个数。

——增加了测定方法。

——调整了测定元素的含量范围。

——按GB/T1.1-2000的规定编写。

——按GB/20001.4-2001的规定编写。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.4-1992。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由北京有色金属研究总院负责起草。

本标准主要起草人：刘红、刘英、赵春华。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.4-1992

高纯二氧化锗化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法

测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗中镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅和钙含量的测定方法。测定范围：各元素质量分数见表1。

- 表1

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| 24Mg | 0.000001～0.0002 |
| 27Al | 0.000001～0.0002 |
| 59Co | 0.000001～0.0002 |
| 58Ni | 0.0000006～0.0002 |
| 63Cu | 0.0000005～0.0002 |
| 64Zn | 0.000005～0.0002 |
| 113In | 0.0000006～0.0002 |
| 206Pb | 0.000001～0.0002 |
| 40Ca | 0.000005～0.0002 |
| 56Fe | 0.000002～0.0002 |
| 75As | 0.000001～0.0002 |

  - 方法提要

试料用盐酸加热分解，基体呈四氯化锗蒸发除去，杂质元素以溶液形式进行ICP-MS法测定。

  - 试剂

    - 盐酸（ρ1.19g/ml），优级纯，经石英蒸馏器在70℃蒸馏提纯。

    - 硝酸（ρ1.42g/ml），优级纯，经石英蒸馏器在80℃蒸馏提纯。

    - 镁标准贮存溶液：称取1.0000g镁[w(Mg)=99.99％]，置于300mL烧杯中，加入20mL水，慢慢加入20mL盐酸（3.1），低温溶解，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

    - 铝标准贮存溶液：称取1.0000g铝[w(Al)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.1），滴加1～2mL硝酸（3.2），低温溶解，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

    - 钴标准贮存溶液：称取1.0000g钴[w(Co)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.1），滴加1～2mL硝酸（3.2），低温溶解，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

    - 镍标准贮存溶液：称取1.0000g镍[w(Ni)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

    - 铜标准贮存溶液：称取0.1000g铜[w(Cu)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铜。

    - 锌标准贮存溶液：称取1.0000g锌[w(Zn)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

    - 铟标准贮存溶液：称取1.0000g铟[w(In)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg铟。

    - 铅标准贮存溶液：称取1.0000g铅[w(Pb)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg铅。

- 3.11 钙标准贮存溶液：称取2.4970g经105℃下烘烤1h并冷却至室温的碳酸钙（优级纯），置于300mL烧杯中，加20mL水，加盐酸（3.1）至完全溶解，再加10mL盐酸（3.1），煮沸除去二氧化碳，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

3.12 铁标准贮存溶液：称取1.0000g铁[w(Fe)=99.99％]，置于300mL烧杯中，用30mL硝酸（3.2）溶解，加热除去氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

- 3.13 砷标准贮存溶液：称取1.3203g三氧化二砷溶解于20mL氢氧化钠溶液（100g/L）中，微热使其完全溶解。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至200mL加2滴酚酞，以硝酸（3.2）中和至中性，并过量4滴，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg砷。

- 3.14  镁、铝、钴、镍、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准溶液A：分别移取10mL镁（3.3）、铝（3.4）、钴（3.5）、镍（3.6）、锌（3.8）、铟（3.9）、铅（3.10）、钙（3.11）、铁（3.12）和砷（3.13）标准贮存溶液，置于同一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、锌、铟、铅、钙、铁和砷各100μg。

- 3.15  镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准贮存溶液B：分别移取混合标准贮存溶液A（3.14）和铜标准贮存溶液（3.7）10mL置于同一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷各10μg。

- 3.16  镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准贮存溶液C：移取混合标准贮存溶液B（3.15）10mL,置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷各1μg。

- 3.17  镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准贮存溶液D：移取混合标准贮存溶液C（3.16）10mL,置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷各0.1μg。

- 3.18  铑内标标准贮存溶液A： 1mg/mL

3.19  铑内标标准贮存溶液B：移取铑内标标准贮存溶液A（3.18）1mL，置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铑10μg。

3.20  铑内标标准贮存溶液C：移取铑内标标准贮存溶液B（3.19）10mL，置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铑1μg。

本标准所用水为去离子水，电阻率不小于15MΩ·cm。

  - 仪器

电感耦合等离子体质谱仪。

仪器条件见附录A。

  - 分析步骤

    - 试料

- 称取0.5g试样，精确至0.0001g。

    - 测定数量

- 独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

    - 测定

5.4.1  将试料（5.1）置于石英坩埚中，加入6mL盐酸（3.1），1mL硝酸（3.2）盖上表面皿，置于密闭蒸发装置中，用红外灯和电炉同时加热，于80℃～110℃分解试料（应及时调整温度，维持一定的反应速度并防止试料溢出）。待坩埚中溶液清亮，关闭红外灯，继续用电炉加热回流约0.5h。取下表面皿，再用红外灯和电炉同时加热，温度控制在120℃左右，待溶液蒸至近干，将温度调至100℃左右，直至溶液蒸干。取出坩埚，趁热加入3滴硝酸（3.3）溶解残渣，用去离子水洗至10mL比色管，待测。

5.4.2  按仪器工作条件，与标准溶液系列同时测定试液中各杂质的质量浓度。

    - 工作曲线的绘制

在4支10mL比色管中加入0.1mL硝酸（3.2），加0.5mL铑内标（3.17），再分别加0、0.50、1.00、2.00mL混合标准溶液（3.14），与待测试料溶液同时用ICP-MS法测定。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算待测元素的质量分数：

w=(c2−c1)×V×10−9m0×100

式中：w—分别为镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷的质量分数，％；

c2—自工作曲线上查得试料中杂质元素的浓度，ng/mL；

c1—自工作曲线上查得空白试验的杂质元素的浓度，ng/mL；

m0—试料的质量；g。

V—测定溶液的体积，mL。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 元素 | 质量分数(%) | 允许差(%) |
| --- | --- | --- |
| Mg | 0.0000010 ≥0.000001～0.000010 ≥0.00001～0.000200 | 0.0000005 0.0000007 0.000006 |
| Al | 0.0000010 ≥0.000001～0.000010 ≥0.00001～0.000200 | 0.0000008 0.0000008 0.000002 |
| Co | 0.0000010 ≥0.000001～0.0000100 ≥0.00001～0.000200 | 0.0000001 0.0000002 0.000006 |
| Ni | 0.0000006 ≥0.0000006～0.000010 ≥0.00001～0.000200 | 0.0000006 0.000002 0.000003 |
| Cu | 0.0000005 ≥0.0000005～0.000010 ≥0.00001～0.000200 | 0.0000003 0.000001 0.000006 |
| Zn | 0.000005 ≥0.000005～0.000010 ≥0.00001～0.00020 | 0.0000004 0.0000007 0.000004 |
| In | 0.0000006 ≥0.0000006～0.000010 ≥0.00001～0.000100 | 0.0000002 0.0000007 0.000001 |
| Pb | 0.0000010 ≥0.000001～0.000010 ≥0.00001～0.000100 | 0.0000005 0.0000009 0.000002 |
| Fe | 0.000002 | 0.000002 |
|  | ≥0.000002～0.00001 | 0.000002 |
|  | ≥0.00001～0.0002 | 0.000003 |
| Ca | 0.000005 | 0.000004 |
|  | ≥0.000005～0.00001 | 0.000002 |
|  | ≥0.00001～0.0002 | 0.00002 |
| As | 0.000001 | 0.0000005 |
|  | ≥0.000001～0.00001 | 0.0000007 |
|  | ≥0.00001～0.0002 | 0.000007 |

附录A

电感耦合等离子体质谱法测定条件

（资料性附录）

电感耦合等离子体源参数：RF功率：1500W        载气流量：0.75L/min

补充气流量：0.23 L/min  雾化器泵速：0.10rps

冷却气流量：15L/min    样品提升量：0.4ml/min

辅助气流量：1.0L/min

质谱仪参数：真空室动态压力：5×10-4Pa

模拟电位HV：1690V            脉冲电位HV：940V

接口参数：  采样深度：8.2mm               镍采样锥孔径：1.0mm

镍截取锥孔径：0.4mm