06

ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6987.23—200X

铝及铝合金化学分析方法

汞含量的测定

冷原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of aluminum and its alloys

Determination of mercury content

cold atomic absorption spectrometric method

(审定稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前   言

GB/T 6987《铝及铝合金化学分析方法》分为 25 部分：

——第1部分：锑含量的测定

——第2部分：稀土总含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：汞含量的测定

——第24部分：砷含量的测定

——第25部分：ICP-AES测定元素含量

本部分为GB/T 6987的第23部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院测试研究所、湖南株冶火炬金属股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

铝及铝合金化学分析方法

汞含量的测定

冷原子吸收光谱法

- 范围

本部分规定了铝及铝合金中汞含量的测定方法。

本部分适用于铝及铝合金中汞含量的测定，测定范围：0.00001%~0.010%。

- 方法提要

试料以盐酸—硝酸混合酸溶解，用氯化亚锡将溶液中的二价汞还原成金属汞，在测汞仪上于波长253.7nm处测量汞蒸气的吸光度。

- 试剂

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）：优级纯。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）：优级纯。

3.3  混合酸：硝酸（3.1）、盐酸（3.2）与水以1+3+4体积比例混合。

3.4  重铬酸钾溶液（25g/L）。

3.5  硝酸—重铬酸钾溶液：称取0.5g重铬酸钾，用水溶解后加入50mL硝酸（3.1），移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.6  氯化亚锡溶液（200g/L）：称取20g氯化亚锡，溶于20mL盐酸（3.2），移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.7  汞标准贮存溶液：称取0.1354g预先干燥的二氯化汞（≥99.95%），加入5mL硝酸（3.1）及少量水，微热溶解后，移入1000mL容量瓶中，用硝酸—重铬酸钾溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg汞（溶液在六个月内使用）。

3.8  汞标准中间溶液：移取10.00mL汞标准贮存溶液（3.7）于100mL容量瓶中，用硝酸—重铬酸钾溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg汞（溶液在两个月内使用）。

3.9  汞标准使用溶液：移取2.00mL汞标准中间溶液（3.8）于200mL容量瓶中，用硝酸—重铬酸钾溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1μg汞（溶液用时现配）。

4  仪器

冷原子吸收测汞仪。

5  试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  称取试样量和分取试液体积

| 汞的质量分数/ % | 试料质量/g | 定容体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00001～0.0001 | 0.5 | 50 | － |
| >0.0001～0.0005 | 0.5 | 50 | 10.00 |
| >0.0005～0.002 | 0.2 | 50 | 5.00 |
| >0.002～0.005 | 0.1 | 50 | 5.00 |
| >0.005～0.010 | 0.1 | 50 | 2.00 |
| 注：若试料中含汞量在0.00001%～0.0001%范围，在计算分析结果时，分取试液体积相当于50.00mL。 |  |  |  |

  - 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

6.4.1 称取试料（6.1）置于150mL烧杯中，加入15mL混合酸（3.3），盖上表皿，待剧烈反应停止后移至低温电炉上加热，使试样完全溶解，继续加热驱除氮的氧化物，取下，冷却。加入0.5mL重铬酸钾溶液（3.4），摇均，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（A液）。

6.4.2根据试料中汞含量，按表1分取试液于50mL容量瓶中，加入10mL混合酸（3.3），再加入0.5mL重铬酸钾溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀（B液）。

6.4.3吸取10.0mL A液（6.4.1）或B液（6.4.2）放入汞还原瓶中，加入1.0mL氯化亚锡溶液（3.6），迅速盖上还原瓶磨口塞，接通测汞仪气路，测量吸光度，记录最大显示值（每次测定前仪器均应调零）。试液吸光度减去随同试料所作的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的汞浓度。

  - 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0 、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL汞标准使用溶液（3.9），分别置于一组50mL容量瓶中，加入10 mL混合酸（3.3），然后加入0.5mL重铬酸钾溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 与试料测量相同条件下，吸取10.0mL系列标准溶液（6.5.1）放入汞还原瓶中，加入1.0mL氯化亚锡溶液（3.6），迅速盖上还原瓶磨口塞，接通测汞仪气路，测量吸光度，记录最大显示值（每次测定前仪器均应调零）。以汞浓度为横坐标，以标准溶液的吸光度减去空白溶液的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算汞的质量分数：

ω(Hg)=C×50×50m×v×10−6×100=0.25×Cm×v…………………………………………（1）

式中：

ω（Hg）——汞的质量分数，%；

C——自工作曲线上查得汞的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）;

v——分取试液体积，单位为毫升（mL）;

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次测试结果的测定值。在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

汞的质量分数/ % ：   0.0025   0.0035    0.0060

重复性限 /%：     0.00018   0.00019   0.00024

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 汞的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.00001～0.0001 | 0.00002 |
| >0.0001～0.0005 | 0.00005 |
| >0.0005～0.0010 | 0.0001 |
| >0.0010～0.0050 | 0.0005 |
| >0.0050～0.010 | 0.001 |

- 质量控制

在分析时，应用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

编  制  说  明

汞作为一种有害元素，已逐渐被人们重视。目前用户对涉及食品包装和其他卫生相关用铝锭中汞含量加以了一定的限制，并且限量越来越低。为了适应安全环保和铝工业发展的需要，与国际铝产品接轨，有必要建立铝锭中汞含量的分析方法。根据中色标所字（2004）第02号文件和国家标准制（修）订计划的要求，由广州有色金属研究院承担GB/T6987·23《铝及铝合金化学分析方法—汞量的测定》的标准起草工作。

目前国内外测定微量汞的分析方法主要有冷原子吸收光谱法和原子荧光光谱法。由于原子荧光光谱法受仪器条件的制约，一般实验室难于推广，定为国家标准不利于普及。而冷原子吸收光谱法因其测定灵敏度高、选择性好、成本低廉、操作简便，已广泛应用于矿石、金属、环保样品中微量汞的测定。因此，我们决定采用冷原子吸收法测定铝锭中微量汞。通过大量条件试验，研究了测定介质及其浓度、重铬酸钾和氯化亚锡用量、共存元素、溶样方法及用酸量、放置时间等因素对测定的影响，在选定试验条件下，方法的准确度和精密度结果见表1、表2。

表1  方法的准确度试验

| 样号 | 汞加入量（μg） | 测得汞量（μg） | 回收汞量（μg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 0.0024 |  |  |
| A | 0.10 | 0.1000 | 0.0976 | 97.6 |
|  | 0.20 | 0.2050 | 0.2026 | 101.3 |
|  | 0.40 | 0.4002 | 0.3978 | 99.4 |
|  | 0.00 | 2.45 |  |  |
|  | 1.00 | 3.43 | 0.98 | 98.0 |
| B | 2.00 | 4.52 | 2.07 | 103.5 |
|  | 5.00 | 7.33 | 4.88 | 97.6 |
|  | 0.00 | 5.98 |  |  |
| D | 2.00 | 7.88 | 1.90 | 95.0 |
|  | 5.00 | 11.06 | 5.08 | 101.6 |
|  | 10.00 | 15.83 | 9.85 | 98.5 |

表2  方法的精密度试验

| 样号 | 测定值（%） |  |  |  | 平均值 （%） | 标准偏差（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00244 | 0.00250 | 0.00238 | 0.00247 |  |  |  |
| B | 0.00260 | 0.00246 | 0.00253 | 0.00241 | 0.00248 | 0.0000648 | 2.61 |
|  | 0.00254 | 0.00243 | 0.00252 |  |  |  |  |
|  | 0.00349 | 0.00352 | 0.00343 | 0.00350 |  |  |  |
| C | 0.00338 | 0.00354 | 0.00344 | 0.00361 | 0.00349 | 0.0000690 | 1.98 |
|  | 0.00341 | 0.00356 | 0.00347 |  |  |  |  |
|  | 0.00594 | 0.00597 | 0.00608 | 0.00606 |  |  |  |
| D | 0.00590 | 0.00584 | 0.00595 | 0.00610 | 0.00597 | 0.0000853 | 1.43 |
|  | 0.00603 | 0.00589 | 0.00592 |  |  |  |  |

试验结果表明，方法的精密度和准确度能满足铝锭中0.00001% ~ 0.010%范围内汞含量的测定要求。

按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则   第4部分：化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。