前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

氧化锆、氧化铪化学分析方法

磷含量的测定

锑盐-抗坏血酸-钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of phosphorus content

-The antimony-ascorbic acid-molybdenum blue spectrophotometric method

(送审稿)

YS/T 568.7—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第7部分。

本部分代替YS/T 568.7-2006《氧化锆、氧化铪中磷量的测定》(原GB/T 2590.7-1981)

本部分与YS/T 568.7-2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

磷含量的测定

锑盐-抗坏血酸-钼蓝光度法

1  范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中磷含量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中磷含量的测定。测定范围：0.005%～0.8%。

- 方法提要

试样以氢氟酸于高压溶样装置中溶解，加入硼酸，在0.2mol/L硫酸酸性溶液中，磷与钼酸铵、锑盐、抗坏血酸形成钼蓝，于分光光度计波长700nm处，测其吸光度。

锆基体略使结果偏低，为消除影响，须以等量锆作基底，制备工作曲线。铪基体无干扰。

在硫代硫酸钠和氟硼酸掩蔽下，待测溶液中分别含1mg铝、锡、钒、铀，2mg钛、钍、砷、锗、铬，4mg硅和17mg铁，不干扰测定。

- 试剂

3.1硼酸，优级纯。

3.2氢氟酸(ρ1.15g/mL)，优级纯。

3.3氨水(1+1)，优级纯。

3.4混合掩蔽剂：8g/L硫代硫酸钠溶液和80g/L亚硫酸氢钠溶液等体积混合。

3.5混合显色剂：

(A)硫酸(2.7mol/L)，优级纯。

(B)抗坏血酸溶液(30g/L)，用时现配。

(C)钼酸铵溶液(50g/L)，优级纯。

(D)酒石酸锑钾溶液：称取0.2743g酒石酸锑钾[KSbOC4H4O6]溶于水中，并稀释至100mL，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

取50mL(A)溶液、20mL(B)溶液、15mL(C)溶液、6mL(D)溶液混合，用水稀释至100mL混匀(用时现配)。

3.6磷标准贮存溶液：称取0.4264g磷酸氢二铵[(NH4)2HPO4]溶于水中，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg磷。

3.7磷标准溶液：移取25.00mL磷标准贮存溶液(3.6)，置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含10μg磷。

4  仪器

分光光度计

高压溶样装置

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.10或0.20g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1将试料置于高压溶样装置的聚四氟乙烯坩埚中，加入1或2mL氢氟酸(3.2)，盖上坩埚盖，旋紧高压套，在140℃保温50min，至试料完全溶解。冷却后，将坩埚中的试料溶液用水移入120mL聚乙烯瓶中，使体积保持约40mL。

5.4.2加入1g或2g硼酸(3.1)①，于沸水浴中加热溶解。稍冷，用氨水（3.3）中和至pH 2～3，用水移入100mL容量瓶中②，体积控制在60～70mL。加入10mL混合掩蔽剂（3.4）③，摇匀。于25℃～35℃加入15mL混合显色剂（3.5），立即用水稀释至刻度，摇匀④。放置20min。

5.4.3将试液移入1～3cm吸收皿中⑤，以水作参比，在分光光度计上，于波长700nm处，测其吸光度。减去随同试料空白试验的吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量。

5.5　工作曲线的绘制：

氧化锆：称取6份0.10g或0.20g不含磷或含低量磷的氧化锆，按分析步骤5.4.1操作。分别加入0.、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL磷标准溶液(3.7)，以下按分析步骤5.4.2操作，将试液移入1～3cm吸收皿中⑤，以试剂空白作参比，在分光光度计上，于波长700nm处，测其吸光度。绘制工作曲线。

氧化铪：移取0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL磷标准溶液(3.7)，分别置于一组100mL容量瓶中，用水稀释至约60mL，以下按分析步骤5.4.2操作，将试液移入1～3cm吸收皿中⑤，以试剂空白作参比，在分光光度计上，于波长700nm处，测其吸光度。绘制工作曲线。

注：①氧化铪试样中磷含量高时，加入2或3mL氢氟酸(3.2)。若加入3mL氢氟酸时，则加入

3g硼酸(3.1)。

②若磷质量分数大于0.08％，则稀释至刻度，摇匀，分取部分溶液显色。

③铁量高时于沸水浴中加热片刻，使黄色退去。

④室温低于25℃时，应用热水适当加温。

⑤磷质量分数小于0.04％时，用3cm吸收皿。

6  分析结果的计算

按式（1）计算磷的质量分数（%）：

……………（1）

式中：m1——自工作曲线上查得的磷量，µg；

V ——试液总体积，mL；

V1——分取试液体积，mL；

m0 ——试料的质量，g。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1

|  | 磷质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化锆 | 0.0045 | 0.0002 |
|  | 0.0096 | 0.0006 |
|  | 0.0527 | 0.001 |
|  | 0.514 | 0.008 |
| 氧化铪 | 0.0049 | 0.0006 |
|  | 0.0487 | 0.001 |
|  | 0.780 | 0.011 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 磷质量分数 w / % | 允许差 Δ/% |
| --- | --- |
| 0.0050~0.0100 | 0.0015 |
| >0.010 ~ 0.050 | 0.005 |
| >0.050 ~ 0.100 | 0.010 |
| >0.100~0.400 | 0.025 |
| >0.400～0.800 | 0.040 |

8  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。