前  言

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第6部分。

本部分代替YS/T 568.6-2006《氧化锆、氧化铪中钛量的测定》(原GB/T 2590.6-1981)。

本部分与YS/T 568.6-2006相比主要变化如下：

——工作曲线范围由0~120µg /50mL调整为0~150µg/50mL。

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由广州有色金属研究院、北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

钛量的测定

二安替吡啉甲烷分光光度法

1  范围

本标准规定了氧化锆、氧化铪中钛含量的测定方法。

本标准适用于氧化锆、氧化铪中钛含量的测定。测定范围：0.005%～2.5%。

2  方法提要

试样以硫酸、硫酸铵溶解（或用氢氟酸和硝酸分解，加硫酸冒烟赶去氢氟酸），加入草酸掩蔽主体锆、铪，以抗坏血酸消除铁的干扰。在硫酸介质中，钛与二安替吡啉甲烷形成黄色络合物，于分光光度计波长430nm处，测其吸光度。

3  试剂

3.1  硫酸铵。

3.2  盐酸((1.19g/mL)。

3.3  硫酸((1.84g/mL)。

3.4  氢氟酸((1.13g/mL)。

3.5  硝酸((1.42 g/mL)。

3.6  二安替吡啉甲烷溶液(50g/L)：称取20克二安替吡啉甲烷,置于500毫升烧杯中,加入400毫升盐酸(1+24),加热并搅拌至完全溶解,冷却,过滤至棕色瓶中。

3.7  草酸溶液(100g/L)。

3.8  抗坏血酸溶液(10g/L):用时现配。

3.9  硫酸（1＋1）

3.10  钛标准贮存溶液：称取1.0000克金属钛[w(Ti)≥99.9%],置于250毫升铂皿中,加入少量水后慢慢滴加氢氟酸((3.4)使其溶解,再滴加硝酸(3.5)将低价钛完全氧化,加入10毫升硫酸(3.3),摇匀。在电炉上蒸发至冒白烟,取下。冷却,用水移入1000毫升容量瓶中,用硫酸(1+19)稀释至刻度。此溶液1毫升含1.00毫克钛。

3.11 钛标准溶液：称取25毫升钛标准贮存溶液(3.10), 置于250毫升容量瓶中,加入15毫升硫酸(1+1),用水稀释至刻度, 摇匀。此溶液1毫升含100μg钛。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.10或0.20g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4　测定

5.4.1  将试料(5.1)置于100毫升干烧杯中，加入2克硫酸铵(3.1)和2毫升硫酸(3.3),盖上表皿,在电炉上加热至试样完全溶解。[或将试料置于100毫升聚四氟乙烯烧杯中，吹少量水，加入2毫升氢氟酸(3.4)和2毫升硝酸(3.5)，在电炉上微热使其溶解，加入2毫升硫酸(3.3)，继续加热至冒硫酸烟赶去氢氟酸。] 冷却，加入7毫升草酸溶液(3.7)，稍稍加热。冷却，按表1移入容量瓶中。按表1分取试液，并补加硫酸（3.9）和草酸溶液（3.7）。

表1

| 钛的质量分数w/% | 试液总体积 V0/mL | 分取试液体积V1/mL | 硫酸（1+1）体积V/mL | 草酸溶液(3.7)体积V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005~0.1 | 50 | 全量 | — | — |
| 0.1~1.0 | 50 | 10 | 3.2 | 5.6 |
| 1.0~2.5 | 100 | 5 | 3.8 | 6.7 |

5.4.2  加入1毫升抗坏血酸溶液(3.8)，摇匀。稍待片刻，加入4毫升盐酸(3.2)，15毫升二安替吡啉甲烷溶液(3.6)，用水稀释至刻度，摇匀。打开瓶塞，于沸水浴中加热30min。

5.4.3  冷却后，按表2将部分溶液(5.4.2)移入吸收皿中，以水作参比，于分光光度计波长430nm处测量其吸光度，减去随同试料的空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的钛量。

表2

| 钛的质量分数 w/% | 吸收池 l/cm |
| --- | --- |
| >1~2.5 | 1 |
| >0.1~1 | 2 |
| 0.005~0.1 | 3 |

5.4  工作曲线的绘制

移取0, 0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90, 1.20, 1.50毫升钛标准溶液(3.11)，分别置于一组50毫升容量瓶中，加入4毫升硫酸( 3.9)，7毫升草酸溶液(3.7)，以下按5.4.2进行。冷却后，将部分溶液移入吸收皿中，以水作参比，于分光光度计波长430nm处测量其吸光度，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按式（1）计算钛的质量分数(%)：

……………………………（1）

式中:

m1——自工作曲线上查得的钛量，µg；

m0——试料的质量， g；

V1——分取试液体积， mL；

V0 ——试液总体积， mL。

- 精密度

7.1　重复性条款

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表3

| 钛质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 0.0104 | 0.0028 |
| 0.0801 | 0.0020 |
| 1.00 | 0.050 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2　允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 钛的质量分数 w/% | 允许差/% Δ/% |
| --- | --- |
| 0.0050~0.0080 | 0.0006 |
| >0.0080~0.0400 | 0.0015 |
| >0.0400~0.100 | 0.006 |
| >0.100~0.500 | 0.010 |
| >0.500~1.00 | 0.03 |
| >1.00~2.50 | 0.05 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每月或每两月校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS

D

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 568.6-200X

i

氧化锆、氧化铪化学分析方法

钛量的测定

二安替吡啉甲烷分光光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of titamium content

－Diantipyrylmethane spectrophotometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布