ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.4—200×

代替GB/T 6150.5-1985

代替 GB

钨精矿化学分析方法

硫量的测定

高频-红外吸收法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of sulfur content

——The high frequency-infrared absorption method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第4部分。

本部分代替GB/T6150.5-1985《钨精矿化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫量》。

本部分与GB/T6150.5-1985相比主要变化如下：

——测定方法由重量法改为高频-红外吸收法；

——增加了精密度条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由中南大学粉末冶金研究院、株洲硬质合金集团有限公司参加起草。

本部分主要起草人：邝静、刘红英。

本部分主要验证人：、陈大保、曾丽元

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.5-1985。

钨精矿化学分析方法

硫量的测定

高频-红外吸收法

1　范围

本部分规定了钨精矿中硫含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中硫含量的测定。测定范围：0.10％～2.00%。

2　方法提要

在助熔剂存在下,在高频炉內通入氧气流,使试样在高温下燃烧, 硫转变成SO2。导入红外线检测器，以检测出的SO2量为基础，计算试样中硫含量。

3　试剂与材料

3.1  锡粒（C<0.0010%，S<0.0005%）

3.2  钨粒（C<0.0010%，S<0.0003%）

3.3  铁助熔剂（C<0.0009%，S<0.0009%）

3.4  坩埚

陶瓷坩埚，使用前应在1000℃马弗炉中灼烧1~1.5小时，留置马弗炉内过夜，取出置于干燥器內冷却备用。

3.5  标准样品

国家级铜矿石标准样品GBW(E)070073(含硫量0.71％), GBW(E)070074(含硫量1.77％)，GBW07286(含硫量2.49％)。

4  仪器

高频红外碳硫分析仪

检测器灵敏度：优于0.0001%

5　试样

5.1 试样粒度应不大于0.074mm。

5.2 试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1　试料

按表1称取试样。

表1

| 硫量，% | 试样量，g |
| --- | --- |
| ≤1.0 | 0.1500 |
| >1.0 | 0.1000 |

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  仪器准备

按仪器说明书准备好仪器待用。

6.4  仪器的稳定性

通过燃烧几个类似于待测试样的样品来调整和稳定仪器。

6.5  校正仪器

6.5.1  将1g锡粒(3.1)置于坩埚(3.4)底部，称取0.1 g（精确到0.0001g）标准样品(3.5)，再加入约1.5 g钨粒(3.2)，0.5 g铁助熔剂(3.3)。

6.5.2  按仪器说明书校准步骤进行操作，重复做3～5个标准样品(3.5)，得到一个重复性较好的平均结果，通过校准步骤直到硫的结果稳定在误差范围以内。

6.6  校正空白

依次称取1g锡粒(3.1)，1.5 g钨粒(3.2)，0.5g铁助熔剂(3.3)置于坩埚(3.4)中，以下同6.5.2测定空白。得到的空白值储存于计算机中。

6.7  测定

将1 g锡粒(3.1)置于坩锅(3.4)底部，加入试料(6.1)，加入约1.5g 钨粒(3.2)，0.5 g铁助熔剂(3.3)，以下同6.5.2，由仪器计算机给出测定结果。所得结果表示至两位小数，当硫含量小于0.10%时，表示至三位小数。

７　精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

硫的质量分数(％)：  0.50    1.00       1.88

重复性限r   (％)： 0.02     0.04  　   0.06

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 硫的质量分数，％ | 允许差，％ |
| --- | --- |
| 0.10～0.50 | 0.04 |
| >0.50～1.00 | 0.06 |
| >1.00～2.00 | 0.10 |

８  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。