ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.6-××××

代替YS/T 555.6-2006，YS/T 555.9-2006

i

钼精矿化学分析方法

铜、铅、铋和锌量的测定 火焰原子吸收法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of copper、lead、bismuth  and  zinc  content－

Flame atomic absorption spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第6部分。

本部分代替YS/T 555.6—2006《钼精矿化学分析方法  铜量和铅量的测定》、YS/T 555.9—2006《钼精矿化学分析方法  铋量的测定》。

本部分与YS/T 555.6—2006和YS/T 555.9—2006相比主要变化如下：

——增加了锌量的测定；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.6—1994、GB/T 15079.9—1994、YS/T 555.6-2006、YS/T 555.9-2006。

钼精矿化学分析方法

铜、铅、铋和锌量的测定  火焰原子吸收法

1  范围

本部分规定了钼精矿中铜、铅、铋和锌含量的测定方法。

本部分适用于钼精矿中铜、铅、铋和锌含量的测定。铜量的测定范围：0.005％～2.5％；铅量的测定范围：0.01％～3.0％；铋量的测定范围：0.005％～2.5％；锌量的测定范围：0.002％～2.5％。

2  方法提要

试样以盐酸、硝酸分解，在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪上波长为：铜324.7nm、铅283.3nm、铋223.1nm、锌213.9nm处，用空气一乙炔火焰工作曲线法测量吸光度。

3  试剂

3.1  硝酸（ρ1.42g／mL），优级纯。

3.2  盐酸（ρl.19g／mL），优级纯。

3.3  硝酸（1十1），优级纯。

3.4  盐酸（1＋1），优级纯。

3.5  铜标准溶液：称取0．1000g金属铜(99．99％以上)于 250mL烧杯中，缓缓加入 30mL硝酸(3.3) ，加热溶解后，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液含铜100μg/mL。

3.6  铅标准溶液：称取 0．1000g金属铅(99．99％以上)于 250mL烧杯中，加入30mL硝酸(3.3)，加热溶解后，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液含铅100μg/mL。

3.7  铋标准溶液：称取0.1000g金属铋（99.99%以上）于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.1)，低温加热溶解后，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液含铋100µg/mL。

3.8 锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌（99.99%以上）于250mL烧杯中，加入30mL盐酸（3.4），低温加热溶解后，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液含锌100µg/mL。

3.9 锌标准溶液：移取50.00mL锌标准贮存溶液（3.8）于500mL容量瓶中，加入15mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液含锌10µg/mL。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附铜、铅、铋、锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——精密度的最低要求：测量最高标准溶液的吸光度10次，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％。测量最低标准溶液（不是“零”标准溶液）的吸光度10次，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.5％。

——特征浓度：在与测定试液的基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0．025μg／mL。铅的特征浓度应不大于0.16μg／mL;铋的特征浓度应不大于0.14 μg／mL；锌的特征浓度应不大于0.05μg／mL。

——工作曲线的线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试样

称取0.2g试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，取其平均值。

6.2  空白试验

随同试样做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料(6.1)置于 250mL烧杯中，以水润湿，加入 15mL盐酸(3.2)，10mL硝酸(3.1)，盖上表皿，低温加热溶解，蒸发至干，冷却，加入8mL盐酸(3.4)，20mL水，加热溶解盐类，冷却后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。干过滤，初次滤液倒掉。

6.3.2  按表1移取溶液(6.3.1)并补加盐酸(3.4）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

表1

| 测 定 元 素 | 含量范围/％ | 移取溶液体积/mL | 补加盐酸（3．4）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 0.005～0.200 | 全量 | — |
|  | ＞0.20～0.40 | 25.00 | 6.0 |
|  | ＞0.40～1.20 | 10.00 | 7.2 |
|  | ＞1.20～2.50 | 5.00 | 7.6 |
| 铅 | 0.010～0.40 | 全量 | — |
|  | ＞0.40～2.00 | 25.00 | 6.0 |
|  | ＞ 2.00～3.00 | 10.00 | 7.2 |
| 铋 | 0.005～0.200 | 全量 | — |
|  | ＞0.20～0.40 | 25.00 | 6.0 |
|  | ＞0.40～1.20 | 10.00 | 7.2 |
|  | ＞1.20～2.50 | 5.00 | 7.6 |
| 锌 | 0.005～0.40 | 全量 | — |
|  | ＞0.40～2.00 | 25.00 | 6.0 |
|  | ＞2.00～3.00 | 10.00 | 7.2 |

6.3.3  将溶液(6.3.2)于原子吸收光谱仪波长铜  324.7nm、铅 283.3nm、铋223.1nm、锌213.9nm处，用空气一乙炔火焰，以“零”标准溶液调零，按浓度递增的顺序测量其吸光度。取三次测量平均值。自工作曲线上分别查出相应的铜、铅、铋、锌浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取０，1.00，2.00，3.00，4.00mL铜标准溶液（3.5），分别置于一组100mL容量瓶中，加入８mL盐酸（3.4）以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  与试样测定相同的条件，测量标准溶液的吸光度，以铜浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.4.3  移取0mL，1.00mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL铅标准溶液（3.6），分别置于一组100mL容量瓶中，加入８mL盐酸（3.4）以水稀释至刻度，混匀。

6.4.4  与试样测定相同的条件，测量标准溶液的吸光度，以铅浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.4.5  移取0mL，1.00mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL铋标准溶液（3.7），分别置于一组100mL容量瓶中，加入８mL盐酸（3.4）以水稀释至刻度，混匀。

6.4.6  与试样测定相同的条件，测量标准溶液的吸光度，以铅浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.4.7  移取0mL，1.00mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL锌标准溶液（3.9），分别置于一组 100mL容量瓶中，加入８mL盐酸（3.4）以水稀释至刻度，混匀。

6.4.8  与试样测定相同的条件，测量标准溶液的吸光度，以锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铜、铅、铋和锌的质量分数，数值以％表示：

wCu.PbBiZn=(ρ1−ρ2)V0×V2×10−6m0V1×100 ……………………………（1）

式中：

ρ1——自工作曲线上查得的测定溶液中铜、铅、铋或锌的浓度，单位为微克每毫升（μg／mL）；

ρ2——自工作曲线上查得的空白溶液中铜、铅、铋或锌的浓度，单位为微克每毫升（μg／mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

所得结果应表示至二位小数，小于0.1％时，表示至三位小数。

- 精密度

8.1  在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铜、铅、铋、锌的质量分数/%： 0.020     0.100    2.0

重复性限 r　/%：             0.003     0.008    0.10

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 元素 | 含量/％ | 允许差/％ |
| --- | --- | --- |
| 铜 | 0．005～0．020 | 0．004 |
|  | ＞0．020～0．050 | 0．007 |
|  | ＞0．050～0．100 | 0．010 |
|  | ＞0．100～0．25 | 0．02 |
|  | ＞0．25～0．50 | 0．04 |
|  | ＞0．50～1．00 | 0．07 |
|  | ＞1．00～2．50 | 0．10 |
| 铅 | 0．020～0．050 | 0．005 |
|  | ＞0．050～0．100 | 0．010 |
|  | ＞0．10～0．25 | 0．020 |
|  | ＞0．25～0．50 | 0．025 |
|  | ＞0．50～1．00 | 0．05 |
|  | ＞1．00～2．00 | 0．08 |
|  | ＞2．00～3．00 | 0．12 |
| 铋 | 0．005～0．020 | 0．004 |
|  | ＞0．020～0．050 | 0．007 |
|  | ＞0．050～0．100 | 0．010 |
|  | ＞0．100～0．25 | 0．02 |
|  | ＞0．25～0．50 | 0．04 |
|  | ＞0．50～1．00 | 0．07 |
|  | ＞1．00～2．50 | 0．10 |
| 锌 | 0．002～0．050 | 0．010 |
|  | ＞0．050～0．100 | 0．015 |
|  | ＞0．10～0．25 | 0．03 |
|  | ＞0．25～0．50 | 0．05 |
|  | ＞0．50～1．00 | 0．08 |
|  | ＞1．00～2．00 | 0．12 |
|  | ＞2．00～3．00 | 0．15 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。