ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.4-××××

代替 YS/T 555.4-2006

i

钼精矿化学分析方法

锡量的测定  原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of tin content－

Atomic fluorescence spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第4部分。

本部与YS/T 555.4-2006相比主要变化如下：

——测定方法由水杨基荧光酮－溴化十六烷基三甲铵分光光度法修改为原子荧光光谱法；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.4—1994、YS/T 555.4-2006。

钼精矿化学分析方法

锡量的测定  原子荧光光谱法

1  范围

本标准规定了钼精矿中锡含量的测定方法。

本标准适用于钼精矿中锡含量的测定。测定范围：0.0003%～0.03%。

2  方法提要

试样经过氧化钠分解，在酸性介质中，四价锡与硼氢化钾作用生成锡的氢化物，并由载气导入石英原子化器中进行原子化，以空心阴极灯为光源，在原子荧光光谱仪上通过无色散原子荧光法测定锡的荧光强度。在一定范围内，荧光强度与锡含量成正比。

3  试剂

3.2.1 过氧化钠 。

3.2.2 硫酸（密度1.84g/mL）， 优级纯。

3.2.3 硫酸（1+3）。

3.2.4 盐酸（密度1.19g/mL）， 优级纯。

3.2.5 硼氢化钾（20g/L）:称取4g硼氢化钾溶于200mL（5g/L）氢氧化钠溶液中，混匀。用时现配。

3.2.6 酒石酸(80g/L):称取8g酒石酸溶于100mL水中。

3.2.7 酚酞指示剂（1%）：称取1g酚酞溶于60mL乙醇中，完全溶解后用水稀释至100mL；

3.2.8 锡标准贮存溶液：称取0.1000g金属锡（99.95%）于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.2.4），待锡溶解完全后再加入20mL盐酸（3.2.4），将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锡。

3.2.9 锡标准溶液：移取5mL锡标准贮存溶液（3.2.8）于500mL容量瓶中，用酒石酸溶液（3.2.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg锡。

3.2.10 载液：用硫酸（3.2.2）配置体积分数稍低于2%的硫酸溶液。

4  仪器

原子荧光光度计  附锡空心阴极灯（原子荧光专用）

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度小于0．090mm。试样应在 100～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.2g试料，精确至0.0001g。独立进行两次测定，结果取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1 将试料（6.1）置于30mL镍坩埚中，于450～500℃高温炉中焙烧10min，取出冷却，加入3～4g过氧化钠（3.2.1）搅匀，再用约2g覆盖，于700℃高温炉中熔融4～5min，取出稍冷，放入盛有大约30mL水的150mL烧杯中浸出熔融物，用水洗净坩埚并将浸出液移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。放置澄清或干过滤。

6.3.2 按表1移取试液（6.3.1）和空白试验溶液于50ml比色管中，加入1滴酚酞指示剂（3.2.7），用硫酸（3.2.3）调至红色消失，并继续加入4ml硫酸（3.2.3），用水稀释刻度，混匀，放置20min。

表1

| 锡的质量分数/％ | 试液和空白溶液移取量/ml |
| --- | --- |
| 0.0003～0.0060 | 10.00 |
| ﹥0.0060～0.012 | 5.00 |
| ﹥0.012～0.030 | 2.00 |

6.3.3以稀硫酸溶液为载液（3.2.10），于原子荧光光谱仪上测定锡的荧光强度，自工作曲线查出相应锡浓度。

6.4  工作曲线的绘制

移取0，0.50，1.00，1.50，2.00，2.50mL锡标准溶液（3.2.9）于一组100mL容量瓶中，加入8mL硫酸（3.2.3），以水稀释至刻度，混匀。与试样测定相同的条件，测量标准溶液的荧光强度，以锡浓度（μg/L）为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算锡的质量分数，数值以％表示：

………………（1）

式中:

m1——从标准曲线上查得的试液中锡的量，单位为微克 （μg）；

m2——从标准曲线上查得的空白溶液中锡的量，单位为微克（μg）

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试样的体积，单位为毫升（mL）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应表示至三位小数，小于0.01%时，表示至四位小数。

- 精密度

  - 重复性

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锡的质量分数/%：0.00040   0.0050   0.020

重复性限 r　/%: 0.00018   0.0004   0.001

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表1

| 锡的质量分数/％ | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0003～0.0015 | 0.0002 |
| ﹥0.0015～0.0050 | 0.0005 |
| ﹥0.0050～0.010 | 0.001 |
| ﹥0.010～0.030 | 0.002 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。