前    言

本标准共分为以下2部分：

---- 《电感耦合等离子光谱法测定4A沸石中微量元素镉、铬、钒的含量  》；

---- 《氢化物发生－电感等离子光谱法测定4A沸石中微量元素砷、汞的含量》。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由中国铝业股份有限公司山东分公司所负责起草。

本部分起草人：张新宇 王云霞　陈建立　赵惠敏

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

4A沸石中有害重金属杂质元素含量

光谱分析方法

第2部分：氢化物发生－电感耦合等离子光谱法测定4A沸石中微量元素砷、汞的含量

1  范围

本部分规定了4A沸石中砷、汞含量的测定方法。

本部分适用于4A沸石中砷、汞的测定。测定范围： 砷  5×10-5～1×10-3%；汞  5×10-6～1×10-3%。

2  方法原理

试样以盐酸溶解，在一定的酸度下，被测元素在氢化物发生器中经过氢化反应得到富集。然后导入氩等离子体光源激发，进行光谱测定。以选择有效的络合剂来屏蔽基体及其它干扰元素对测定的影响。

3  试剂

3.1  盐酸1+1（优级纯经亚沸二次蒸馏）

3.2  砷标准溶液：1mg/mL（国家钢铁研究总院）。再将此溶液用盐酸（3.1）稀释成1mL含10μg砷的标准溶液。

3.3  汞标准溶液：1mg/mL（国家钢铁研究总院）。再将此溶液用盐酸（3.1）稀释成1mL含10μg汞的标准溶液。

3.5  混合标准溶液： 分别准确移取10.00mL砷标准溶液（3.2）、10.00mL汞标准溶液（3.3）于100 mL容量瓶中，加20mL盐酸(3.1)，再以二次去离子水稀释至刻度，混匀。此混合标准溶液中砷、汞元素浓度各为：1μg/mL。

3.6  铝基体溶液：称取13.2350g光谱纯铝丝（＞99.999%）于烧杯中，加入200mL盐酸（3.1），低温加热到溶解完全。移入500mL容量瓶中，冷却至室温，用二次去离子水冲至刻度，混匀。此溶液氧化铝50g/L。

3.7  钠基体溶液：称取5.08g光谱纯氯化钠（预先在500℃烘1h）于烧杯中，加入30mL去离子水盖上表皿，放在电热板上待样品完全溶解后，移入100mL容量瓶中，冷却至室温，以二次去离子水稀释至刻度，此溶液钠浓度20g/L。

3.8  10g/L碘化钾－10g/L坏血酸和50g/L硫脲混合溶液：称取1g碘化钾，1g抗坏血酸和5g硫脲，溶于100mL水中，摇匀。

3.9 硼氢化钠溶液：称取1.5g硼氢化钾于100mL烧杯中，加入1~2粒固体氢氧化钠，加入100 mL水溶解。此溶液浓度：15g/L。

3.10  高纯氩气 (>99.999%) 。

4  仪器

Intrepid  II全谱直读等离子体发射光谱仪(美国　TJA公司)；氢化物发生器(美国　TJA公司)。

5  试样

试样于100～105℃烘箱中烘1h。置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.5000g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

将试料(6.1)置于100mL烧杯中，加20mL去离子水，盖上表皿，起声波分解试样5min，在摇动的情况下立即逐滴加入盐酸（3.1）至样品完全溶解后，加入混合溶液（3.9）2.5mL。用盐酸(3.1)冲入50mL容量瓶中。混匀。静置30min以上待用。

6.4 标准系列溶液的配制

于一组（6个）100mL的容量瓶中分别加入0mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、6.0mL砷、汞混合标液（3.5）分别加入铝基体溶液（3.6）5.4mL、钠基体溶液（3.7）6.6mL、混合溶液（3.9）5mL、盐酸溶液（3.1）50mL，然后用去离子水冲至刻度，混匀，静止30分钟以上。

6.5  测定

6.5.1  测定条件

表1

| 元素 | RF功率 W | 泵速 转/分 | 雾化压力 psi | 辅助气 L/min | 积分时间 秒 | 冲洗样品时间 秒 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As Hg | 1350 1350 | 120 120 | 20 20 | 1.0 1.0 | 45 45 | 60 60 | 189.042 184.950 |

6.5.2  将分析试液（6.3）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的表述

将标准系列溶液（6.4）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.4）和分析试液（6.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.3）中待测元素的浓度。

按式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

c · V0 × 10-6

ω（X）=                       × 100      ………………………………   (1 )

m0

式中：

c ——自工作曲线上查得被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 被测元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| 砷 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 0.0020 | 0.0004 |
|  | 0.011 | 0.0002 |
|  | 0.090 | 0.0005 |
| 汞 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 0.0020 | 0.0004 |
|  | 0.011 | 0.0002 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 被测元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 砷 | 0.0001 ~ 0.0003 > 0.0003 ~0.0010 > 0.0010 ~ 0.0030 > 0.0030 ~ 0.0080 > 0.0080 ~0.020 > 0.020~ 0.050 | 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.002 0.005 |
| 汞 | 0.0001 ~ 0.0003 > 0.0003 ~0.0010 > 0.0010 ~ 0.0030 > 0.0030 ~ 0.0080 > 0.0080 ~0.020 > 0.020~ 0.050 | 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.002 0.005 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样校核一次本标准分析方法的有效性，如有国家级或行业级标样时，应首先使用。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

2007-XX-XX实施

2007-XX-XX发布

4A沸石中有害重金属杂质元素含量

光谱分析方法

第2部分：氢化物发生－电感耦合等离子光谱法测定4A沸石中微量元素砷、汞的含量

methods for Determining concentration of poisonous

heavy metal elements in 4A zeolite by spectral analysis

Part 2  the method for Determining concentration of arsenic and mercury

in 4A zeolite by HG-ICP-AES

YS/T XXX—2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

H 30