### YS

中华人民共和国有色金属行业标准

## YS/T 244.9-××××

高纯铝化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法测定

高纯铝产品中杂质含量

# Methods for chemical analysis of high purity aluminum

Determination of trace impurities in high purity

aluminum by  inductively coupled  plasma mass  spectrometry

(初审稿)

xxxx-xx-xx发布                           xxxx-xx-xx 实施

中国国家标准化管理委员会  发布

前   言

本标准为首次制定。

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是上世纪九十年代以来发展最快的无机痕量分析技术之一，易于进行多元素分析，且检出限低，应用十分广泛。而目前由于化学分析项目及精度的限制，无法满足国际贸易中对高纯铝杂质元素的测定，本标准是参照国外先进标准的基础上，结合我国国情，依据技术上先进，经济上合理的原则制定的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准由中国铝业股份有限公司贵州分公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

YS/T 244.9-xxxx

高纯铝化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法测定

高纯铝产品中杂质含量

1.范围

本标准规定了高纯铝中铁、钛、镓、铜、锌、铅、铟、镉、银、钴、钼、锑、铋等痕量元素含量的测定方法。

本标准适用于高纯铝（99.999%＜ω（Al）≤99.9995% ）中铁、钛、镓、铜、锌、铅、铟、镉、银、钴、钼、锑、铋等元素含量的同时测定，测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围，% | 元素 | 测定范围，% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe | 1×10-5～5×10-4 | In | 1×10-7～5×10-5 |
| Cu | 1×10-5～5×10-4 | Ag | 1×10-7～5×10-5 |
| Ga | 1×10-6～2×10-4 | Co | 1×10-7～5×10-5 |
| Ti | 1×10-6～2×10-4 | Mo | 1×10-7～5×10-5 |
| Zn | 1×10-6～2×10-4 | Sb | 1×10-7～5×10-5 |
| Pb | 1×10-6～2×10-4 | Bi | 1×10-7～5×10-5 |
| Cd | 1×10-7～5×10-5 |  |  |
| * Fe元素测量在碰撞室条件下进行 |

2.方法提要

试样以盐酸溶解，在稀酸介质中，用质谱法直接测定。测定时均以内标法进行校正。

3.试剂

3.1  纯水（电阻率≥18MΩ.cm）

3.2  无水乙醇   （分析纯）

3.3  超纯盐酸（1+1）

3.4  BV-III级的高纯盐酸（1+1）

3.5  标准溶液：Ti、Fe、Cu、Zn、Ga、Ag、Cd、In、Pb、Co、Mo、Sb 、Bi标准储备液(1000μg/L)由国家标准物质研究中心提供；使用时由上述标准储备液逐步稀释制成不同浓度的标准溶液，体积分数为2%HCl或HNO3介质。

3.6  内标混合标准溶液：Cs、Ge标准溶液(1000μg/L)由国家标准物质研究中心提供，使用前稀释，稀释后溶液1ml含4ng Cs、含2ng Ge，体积分数为2%HCl介质。

4.仪器

4.1  微波消解仪。

4.2  电感耦合等离子体质谱仪。

5.试样

厚度不大于0.3mm的铝屑，用盐酸（3.3）浸泡4小时，然后用去离子水冲洗干净，再用无水乙醇（3.2）浸洗2次，低温烘干。

6.分析步骤

6.1 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.2 试样量：称取0.2500g试样，精确至0.0001g。

6.3 空白试验：随同试样做空白试验。

6.4 分析试液的制备

将试样（6.2）置于100ml微波消解的高压罐中，加入10mL盐酸（3.4），放入微波消解仪中将试样完全溶解，冷却后移入250mL塑料容量瓶中，稀释至刻度，摇匀待测定。

6.5标准系列溶液的配制

将标准溶液（3.5）按表2，分别移入5个250mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.4），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，待用。

表2

| 标液标号 | 各元素浓度（ng/mL） |
| --- | --- |
|  | Fe | Ti | Ga | Cu | Zn | Pb | Cd | In | Ag | Co | Mo | Sb | Bi |
| 1 2 3 4 5 | 0.0 0.5 2.0 5.0 10.0 | 0.0 0.2 0.5 1.0 5.0 | 0.0 0.2 0.5 1.0 5.0 | 0.0 0.5 2.0 5.0 10.0 | 0.0 0.2 0.5 1.0 5.0 | 0.0 0.2 0.5 1.0 5.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 | 0.0 0.05 0.1 0.5 1.0 |

6.6测定

6.6.1 测量元素同位素

测量元素同位素见表3。

表3

| 测定同位素 | 内标同位素 |
| --- | --- |
| 48钛、56铁、59钴、63铜、64锌、71镓、95钼、 109银、114镉、115铟、121锑、208铅、209铋 | 72锗、113铯 |

6.6.2  将空白试验(6.3)溶液、分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行等离子体质谱测定，在线加入混合内标溶液（3.6）。

7  分析结果的计算与表述

按拟订的条件进行ICP-MS测定，将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，计算机自动测量，用内标法进行校正，由计算机计算并输出空白试验(6.3)溶液、分析试液（6.4）中待测元素的浓度。

按式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

( m2 - m1 ) · V× 10-9

ω（X）=                       ×100%    ……………… (1)

m

式中：

m2----分析试液中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

m1----空白试验溶液中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ----测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m ----试料的质量，单位为克（g）；

8.允许差

实验室之间的分析结果的差值应不大于表4所列允许差（%）

表4

| 测定元素 | 含量范围% | 允许差% |
| --- | --- | --- |
| 铁、铜 | 1×10-5～5×10-5 | 1×10-5 |
|  | ﹥5×10-5～1×10-4 | 3×10-5 |
|  | ﹥1×10-4～5×10-4 | 5×10-5 |
| 钛、镓、锌、铅 | 1×10-6～1×10-5 | 5×10-6 |
|  | ﹥1×10-5～1×10-4 | 3×10-5 |
|  | ﹥1×10-4～2×10-4 | 5×10-5 |
| 镉、铟、银、钴、钼、锑、铋 | 1×10-7～1×10-6 | 5×10-7 |
|  | ﹥1×10-6～1×10-5 | 4×10-6 |
|  | ﹥1×10-5～5×10-5 | 7×10-6 |

- 质量保证与控制

检验时，应对控制样品进行效核，或每半年用标样对分析标准有效性进行效核一次。当过程失效时应找出原因，纠正错误后，重新进行效核。