前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

高纯铝化学分析方法

第5部分 阳极溶出伏安法

测定铜、锌和铅含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 5: Determination of copper,zinc and lead content

by anodic spripping voltammetric method

(预审稿)

YS/T 244.5—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为8个部分:

—— 第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

—— 第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

—— 第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

—— 第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

—— 第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

—— 第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

—— 第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

—— 第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第5部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯铝化学分析方法

第5部分  阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中铜、锌和铅含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中铜、锌和铅含量的测定。测定范围：铜：0.00005~0.00050％；锌：0.00002~0.00050%；铅：0.000003~0.000060%。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水再用石英蒸馏器蒸馏提纯。

2  方法提要

试样用盐酸和硝酸溶解，加热蒸发，在酸度约为pＨ＝3时，用铂球镀银汞膜电极阳极溶出伏安法测定铜和锌；用玻璃炭电极阳极溶出伏安法测定铅。高纯铝中存在的杂质均不干扰测定。

3  试剂

3.1  氩气（99.99%）。

3.2  硝酸（ρ＝1.42g/mL），高纯。

3.3  硝酸（1+1），高纯。

3.4  盐酸（1+1），高纯或经气相平衡提纯。

3.5　盐酸（1+３），高纯。

3.6  氯化汞贮存溶液：称取0.5000g氯化汞，置于200ml烧杯中，加入50ml水，1ml盐酸（3.4）搅拌至溶解完全。移入100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含5mg氯化汞。

3.7  氯化汞溶液：移取10.80ml氯化汞贮存溶液（3.6）于100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含0.54mg氯化汞。

3.8  铜标准贮存溶液：称取0.5000g金属铜（99.99%以上），置于200ml烧杯中，加入20ml硝酸（3.3），在电热板上加热溶解，并蒸至近糊状。加入10ml盐酸（3.4），加热至体积约为2ml，取下冷却，洗净杯壁，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含lmg铜。

3.9  铜标准溶液：称取25.0ml铜标准贮存溶液（3.8）于250ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取20.0ml，置于200ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含l0μg铜。

3.10  锌标准贮存溶液：称取0.5000g金属锌（99.99%以上），置于200ml烧杯中，加入10ml盐酸（3.4），在电热板上加热至溶解完全，取下冷却，洗净杯壁，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含lmg锌。

3.11  锌标准溶液：称取25.0ml锌标准溶液（3.10）于250ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取10.0ml于200ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含5μg锌。

3.12  铅标准贮存溶液：称取0.5000g金属铅（99.99%以上），置于200ml烧杯中，加入20ml硝酸（3.3），在电热板上加热溶解，并蒸至近糊状。加入10ml盐酸（3.4），加热蒸至体积约为2ml，取下冷却，洗净杯壁，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1mg铅。

3.13  铅标准溶液：移取25.0ml铅标准贮存溶液(3.12)于250ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取10.0ml于200ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含5μg铅。

4  仪器和设备

4.1  极谱仪

所用极谱仪应满足下列要求：

应具有阳极极化装置，扫描电压速度应大于或等于400mV/min。

电流灵敏度可调范围应为1μA~100μA（满度）。

4.2  铂球镀银汞膜电极。

4.3  旋转玻璃炭电极。

3.4  银/氯化银电极

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.5）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）置于电烘箱中，于70℃~80℃烘2~3h至干燥，取出置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5g干燥试样（5.2），精确至±0.001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

6.3.1  称取0.500g超纯铝（或称取铜、锌含量小于0.00001%、铅含量小于0.000002%的高纯铝）随同试样操作并测定此补偿溶液的波高。

6.3.2  于100ml石英皿中加入30ml盐酸（3.4） [测铅的空白时，加20ml盐酸（3.4）及5ml硝酸（3.2）]，加热，蒸至近干。

6.3.3  将补偿溶液(6.3.1)和试剂空白(6.3.2)混合，于电热板上稍煮沸，取下，冷却至室温，随同试样测定波高。

6.3.4  以标准加入法测定空白值。

6.3.5  空白值的计算

按公式（1）计算空白值：

B=(h2−h1)⋅mh3−h2……………………………………………………………………（1）

式中：

B ——空白值，μg；

h2 ——混合溶液(6.3.3)中待测元素的波高，单位㎜；

h1 ——补偿溶液（6.3.1）中待测元素的波高，单位㎜；

h3 ——混合溶液(6.3.3)中加入待测元素标准溶液后的波高，单位㎜；

m ——加入待测元素标准溶液的量，单位μg。

6.4  铜、锌的测定——铂球镀银汞膜电极阳极溶出伏安法。

6.4.1  将试样（6.1）置于100ml石英皿中，加入20ml盐酸（3.4）、5ml硝酸（3.2），在电热板上加热至溶解完全，并蒸至糊状。加入5ml盐酸（3.4），加热，蒸至糊状，再重复一次。取下冷却。

6.4.2  用水溶解盐类（6.4.1），移入25ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3  将溶液（6.4.2）倒入电解池中，通氩气5min除氧。

6.4.4  调节预电解富集电位为-1.50V，并控制一定的氩气流量，接通电解电源，同时用秒表计时，预电解富集5min，停止通氩气，静置1min。

6.4.5  立即调节针状控制阀，以每秒一个氩气泡的速度排除汞球上可能附有的小气泡。选择扫描速度为0.8V/min，并调节适当的零点位置及电流灵敏度。

6.4.6  关闭针状控制阀，在电位-1.10V~0V间扫描记录阳极溶出峰。并于0V处以2min时间解脱汞膜内的残留金属，以备下次测定。

6.4.7  以标准加入法进行定量分析。

6.5  铅的测定——玻璃炭电极阳极溶出伏安法。

6.5.1  将试样量(6.1)置于100ml石英皿中，加入20ml盐酸（3.4）、5mL硝酸（3.2），在电热板上加热溶解完全，并蒸至糊状，取下冷却。

6.5.2  用水溶解盐类（6.5.1），移入25ml容量瓶中，加入0.25ml氯化汞溶液（3.7），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.3  将溶液（6.5.2）倒入电解池中，通氩气5min除氧。

5.5.4  调节预电解富集电位为-1.0V，并旋转电极，接通电解电源，同时用秒表计时，预电解富集10min，停止通氩气并停止旋转电极。

6.5.5  选择电位扫描速度为0.8V/min，并调节适当的零点位置及电流灵敏度。

6.5.6  在电位-0.70V~0V间扫描记录阳极溶出峰，并于+0.2V处以1min时间解脱残留的金属元素。

6.5.7  以标准加入法进行定量分析。

注：测完每个试液后，均需将电极用氢氧化铵和乙醇各擦洗一次，再用水冲洗干净，以备下次测定。

7  分析结果的计算

按公式（2）计算铜、锌、铅的质量分数（％）：

w（Cu、Zn、Pb）＝H1H2−H1⋅(m−B)×10−6m0×100　　………………………………（2）

式中：H1——试液中待测元素的波高，单位㎜；

H2——试液中加入待测元素标准溶液后的波高，单位㎜；

m——加入待测元素标准溶液的质量，μg；

B——空白值的质量，单位μg

m0——试样的质量，单位g.

- 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1、表2和表3所列允许差。

表1

| 铜量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00005~0.00015 | 0.00004 |
| >0.00015～0.00030 | 0.00010 |
| >0.00030～0.00050 | 0.00015 |

表2

| 锌量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00002~0.00005 | 0.000018 |
| >0.00005～0.00010 | 0.000035 |
| >0.00010～0.00030 | 0.00070 |
| >0.00030～0.00050 | 0.00010 |

表3

| 铅量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.000003~0.000005 | 0.000002 |
| >0.000005～0.000010 | 0.000004 |
| >0.000010～0.000020 | 0.000006 |
| >0.000020～0.000060 | 0.000010 |

9   质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本方法所测定数据的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。